北京市园林科学研究院城市绿地生态系统科学观测研究站仪器设备补充购置公开招标公告

采购项目名称：城市绿地生态系统科学观测研究站仪器设备补充购置

项目编号：0768-1841CSIMCZ12

采购人名称：北京市园林科学研究院

采购人地址：北京市朝阳区花家地甲7号

采购人联系方式：010-64735225

采购代理机构全称：中国科学器材有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼

采购代理机构联系方式：010-84438838

项目联系人：田帅

项目财政预算：3,570,000.00元人民币。

采购需求：详见下表

本项目须落实的政府采购政策： 1、执行财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》； 2、执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》； 3、执行财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》； 4、执行财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》； 5、执行财政部、国家发展改革委发布的《关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》； 6、执行财政部、环境保护部发布的《关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知》。

投标人的资格条件：

合格投标人的条件: 1．投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件； 2．根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为投标截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动； 3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4．投标人的投标货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标货物有强制性规定或要求的，则投标人的投标货物必须符合相应规定或要求。

招标文件发售时间：2018年5月29日至2018年6月5日，每天上午9:00-11:00，下午13:30-16:00（北京时间，节假日除外）。

招标文件发售地点：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼4层

招标文件售价：300元人民币/包，招标文件售后不退。

投标截止时间：2018年6月20日上午9:30（北京时间）

开标时间：2018年6月20日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼406会议室

评标方法和标准：综合评分法

总分为100分, 商务部分（20分）、技术部分（50分）、评标价格（30分），详细的评标内容见招标文件。

招标公告期限: 从本公告发布之日起5个工作日

备注：1、投标人不得将本项目中的内容拆开投标。 2、投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3、投标人购买招标文件时应携带有效的营业执照副本、法定代表人对本项目唯一项目负责人的授权书、项目负责人身份证、项目负责人为法人本人的需提供作为项目负责人的承诺书、近三个月完整的缴税证明及社会保障性资金缴纳证明，以上材料均须提供原件及复印件加盖公章。

中国科学器材有限公司

二〇一八年五月二十九日

- 采购需求

第一部分    货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线全自动植被指数光谱测量系统 | 1套 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 2 | 全自动双水头渗透计 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 3 | 分布式环境气象和剖面土壤水分长期监测系统 | 1套 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 4 | 土壤入渗仪 | 3台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 5 | 根系分析系统 | 1套 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 6 | 根系原位监测系统 | 1套 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 7 | 十万分之一天平 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 8 | 百分之一天平 | 2台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 9 | 土壤养分测试仪 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 10 | 物候图像测定系统 | 2台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 11 | 土壤多参数测定仪 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 12 | 年轮分析仪 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 13 | 土壤重金属测试仪 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 14 | 大数据处理平台 | 1套 | 否 | 完税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 15 | 管道流速仪 | 1台 | 是 | 如投标人所投货物为国内制造的，报价方式为完税到采购人（买方）指定地点现场价。如投标人所投货物为国外制造的，报价方式为免税到采购人（买方）指定地点现场价。 |
| 注：投标方所提供的设备必须是全新的、未使用过的；技术规格及要求详见第二部分。 |  |  |  |  |

第二部分 技术规格及要求

(一) 在线全自动植被指数光谱测量系统

一、功能和用途

用于实时监测多处样点的NDVI，整个生长季监测不受环境影响无损取样监测植被返青、衰老以及植物受胁迫状态。

- 主要技术参数

- 数据采集器

1.1通道：5通道；

*1.2存储：1M，36,800个读数,每隔15分钟存储一次数据可以存储1年的数据.

*1.3采集间隔：1~1440 min可调；

1.4运行软件：通用界面软件；

1.5数据传输：USB接口；

1.6运行环境：-40~60 ℃；0~100% RH；防雨防紫外线包装盒；

*1.7.电源：5节5号碱性电池,可以连续使用一年以上;

*1.8数据采集接口：3.5mm立体声标准接口；

2. 传感器

*2.1NDVI 波段：波长峰值：650±2nm和810±2 nm，半峰宽(FWHM)均为10nm

2.2准确度：优于光谱辐照度和辐亮度值的10%

2.3分辨率：向上半球视野传感器为：0.0001 W m-2 nm-1；向下视场光阑传感器为：0.0001 W m-2nm-1 sr-1

2.4电子光学组件：(1) 特氟龙余弦校正器，半球视野；(2) 视场光阑：视场范围36°

2.5校准：符合美国国家标准及技术研究所标定标准（NIST traceable）光谱辐照度 (W m-2 nm-1) 或辐亮度 (W m-2 nm-1 sr-1)

*2.6测量时间：不大于600 ms

*2.7供电：3.6 ~ 15 VDC, 测量期间（300ms）4 mA，待测期间30µA

2.8工作温度：-40~50℃

2.9缆线长度：标配5 m，可定制其它长度

2.10接口类型：3.5 mm耳机接口或镀锡裸线接口

*2.11通讯：SDI-12 数字传感器

三、配置

1．数据采集器8台

2．光谱反射传感器 40个

3. 手册8套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（二）全自动双水头渗透计

- 功能和用途

用于测量土壤饱和导水率，测量土壤水力特性-渗吸率和土壤宏观毛管长度。

- 主要技术参数

*1.入渗率范围：0.0038 - 115 cm/hr

*2.分辨率：0.0038 cm/hr

3.准确度：读数的±5 %

4.水位：保持在5 cm处

*5.压力头量程：0- 40 cm

6.工作温度：0 - 50 ℃

7.充电电源：18 V 2.2 A；18-24 V DC

8.输出：USB

三、配置

1. 主机1台

2. 配件1套

3. 手册1套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（三）分布式环境气象和剖面土壤水分长期监测系统

- 功能和用途

可测量多个气象变量，包括：空气温度、空气相对湿度、水汽压、大气压强、风速、风速极值、风向、太阳总辐射、降水、闪电次数和距离，进行剖面土壤含水量测量。

- 主要技术参数

1.集成式气象传感器

1.1太阳总辐射

1.1.1量程: 0 ~ 1750 W/m2

1.1.2分辨率: 1 W/m2

1.1.3准确度: ± 5%

1.2.降水

1.2.1量程: 0 ~ 125 mm/hr

1.2.2分辨率: 0.017 mm

1.2.3准确度: 测量值的± 5%@0 ~ 50 mm/hr

*1.3.空气温度

1.3.1量程: -40 ~ 50℃

1.3.2分辨率: 0.1℃

1.3.3准确度: ± 0.6℃

1.4.湿度传感器测得的温度

1.4.1量程: -40 ~ 50℃

1.4.2分辨率: 0.1℃

1.4.3准确度: ± 1.0℃

1.5相对湿度

1.5.1量程: 0 ~ 100%

1.5.2分辨率: 0.1%

1.5.3准确度: 典型3%

*1.6水汽压

1.6.1量程: 0 ~ 47 kPa

1.6.2分辨率: 0.01 kPa

1.6.3准确度: 典型± 0.2 kPa@ 40℃以下

1.7大气压

1.7.1量程: 50 ~ 110 kPa

1.7.2分辨率: 0.0015 kPa

1.7.3准确度: ± 0.1 kPa

*1.8风速

1.8.1量程: 0 ~ 60 m/s

1.8.2分辨率: 0.01 m/s

1.8.3准确度: 大于0.3 m/s或测量值的3%

1.9风速极值

1.9.1量程: 0 ~ 60 m/s

1.9.2分辨率: 0.01 m/s

1.9.3准确度: 大于0.3 m/s或测量值的3%

1.10风向

1.10.1量程: 0 ~ 359°

1.10.2分辨率: 1°

1.10.3准确度: ± 5°

*1.11罗盘航向

1.11.1量程: 0 ~ 359°

1.11.2分辨率: 1°

1.11.3准确度: ± 5°

1.12传感器倾角

1.12.1量程: 0 ~ 180°

1.12.2分辨率: 0.1°

1.12.3准确度: ± 1°

1.13闪电计数器

1.13.1量程: 0 ~ 65535

1.13.2分辨率: 1 次

1.13.3准确度: 典型> 25% @10 km以内

1.14闪电距离

1.14.1量程: 0 ~ 40 km

1.14.2分辨率: 3 km

- 土壤剖面水分传感器

*2.1测量参数：体积含水量VWC，表观介电常数εa，温度

2.2参数范围：水分0 ~ 100% VWC，表观介电常数：1(空气) - 80(水) εa，温度：-40~60℃

*2.3分辨率：水分：0.08% VWC，表观介电常数：0.1 ~ 0.75 εa，温度：0.1℃

2.4准确度：	水分：±2 ~ 3% VWC，表观介电常数：±1εa@1-40;，±15%@40-80，温度：±1℃

2.5测量空间	715 mL

*2.6电压	3.6~15 VDC

- 数据采集器

3.1输入端口	6个，均支持模拟、数字或脉冲传感器

3.2接口类型	3.5 mm 立体声接口

3.3数据采集间隔	1 分钟至12 小时

3.4数据报告间隔时间	根据需要手动获取

3.5数据存储	不小于6 MB

3.6存储类型	非易失性闪存，断电不丢失已存数据

*3.7供电  	5节5号镍氢(包含) 或碱性电池

3.8电池寿命	镍氢充电电池: 良好日照情况下3年以上

3.9通讯	标准 USB 缆线, USB A to Micro-B

3.10外壳材质	防风雨、耐冲击、抗紫外线聚合物

3.11防护等级	IP55, NEMA 3R

3.12外壳打开方式	带锁扣铰链门，可以挂锁或用扎带锁定

3.13工作环境	-40 ~ 60 ℃, 高至100% RH

- 配置

- 数据采集器 8台

- 集成式气象传感器8台

- 土壤水分传感器40个

四．技术服务与承诺

- 1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

- 2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

- 任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

- 3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

- 4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

- 5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

- 6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

- 五.供货时间：90天

- 六.供货地点：北京市园林科学研究院

（四）土壤入渗仪

- 功能和用途

用于水分平衡研究，作物生长季内，对灌溉效果进行监测；水分和养分流失的测定和控制。

- 主要技术参数

1.排水：

1.1范围：下部0~61mm，上部61~100mm

1.2分辨率：0.2 mm

1.3准确度：+ 1.4 mm

*2.水深：

2.1范围：0 ~ 3.5 m

2.2分辨率：0.5 mm

2.3准确度：+ 0.1 % @ 20 ℃

*3.电导率：

3.1范围：0 ~ 120 dS/m

3.2分辨率：0.001 dS/m

3.3准确度：+ 0.01 dS/m 或 + 10 % (取较大值)

4.温度：

4.1范围：-11~ 49℃

4.2分辨率：0.1℃

4.3准确度：+ 1℃

5.总长:不小于140 cm

*6.吸出高程：110 cm (11 kPa)

7.溶液收集容量：3.1 L (6.1 cm排水量). 额外容量5.1 L (10 cm 排水量)

8.溶液收集面积：507 cm2 (内径25.4 cm)

9.工作温度：0 ~ 50℃

*10电源需求：3.6 - 15 VDC, 0.03 mA 静止状态, 0.5 mA 300 ms测量期间

*11.测量时间：300 ms

12输出：Serial TTL, 3.6 Volts 或 SDI-12

13接口类型：3.5 mm 立体声接口, 或3头镀锡裸线

14.数据采集器

14.1通道：5通道；

*14.2存储：1M，36,800个读数,每隔15分钟存储一次数据可以存储1年的数据.

*14.3采集间隔：1~1440 min可调；

14.4数据传输：USB接口；

*14.5电源：5节5号碱性电池,可以连续使用一年以上;

*14.6数据采集接口：3.5mm立体声标准接口；

- 配置

- 数据采集器3台

- 土壤入渗仪3台

- 手册3套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（五）根系分析系统

- 功能和用途

可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等，软件可分析植物根系的形态，色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等

二、主要技术参数

1可以测量根总长；根平均直径；根总面积；根总体积；根尖计数；分叉计数；交叠计数；

2可以测量根直径等级分布参数：长度，面积，体积，根尖计数

3可以测量根尖段长分布

4. 根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等

5. 根系连接分析：用于根系分支角度、连通性等形态

6. 根系拓扑分析：自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等

7. 根系发育分析：记录根系整体等级分布情况

8. 各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。

9分辨率（点/英寸）: 4800DPI

10可分辨最小粒子大小: 0.005mm

11最大扫描面积: 21.6x28cm

三、配置

1 主机1台；

2 软件1套

3 手册1套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（六）根系原位监测系统

- 功能和用途

研究监测根系生长，用于根系生理生态、根系抗逆性研究和土壤颗粒变化研究

二、主要技术参数

1. 原位根系套装

1.1 功能：能使用柱型360度旋转光电耦合主机，获取不同时间季节、不同深度的根系分布或土壤剖面图像数据；计算机根据根系生长的数据（不变形），应用专业根系分析软件分析根系长度、直径、截面积和土壤剖面结构等参数

1.2测量方式：定位、连续监测植物根系的生长状态及土壤状态

1.3主机特点：可对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取

1.4电源：使用数据处理终端的电池可连续使用1~1.5小时或使用交流适配器

1.5数据存贮：直接存贮到数据处理终端

1.6图像分辨率：≥2.35千万像素

1.7一次获取数据图像尺寸：≥21.56cm宽×19.56cm长

1.8主机获取速率：30-480s秒（100-600dpi）

1.9光学分辨率：可选≥100，300，600，1200dpi，

1.10主机尺寸：不大于350mm长×65mm直径

*1.11透明观察管标准尺寸：内径不大于64mm；长度：1000mm长(或2000mm长)

*1.12探杆：采用分节式、可拆卸设计，方便携带

*1.13软件（不少于2套）：

1.14时空动态分析软件：

1.14.1总根测量：(根长、表面积、投影面积、体积、平均直径和数目等）

1.14.2活动根的名称和它的测量数据（如长度，表面积等)

1.14.3活动根段的编号和其测量数据（如长度，表面积等)

1.14.4可以移动分析区域里单个根或所有根系

1.14.5可以改变显示信息的颜色

1.14.6可以给图片、根系和片段添加注释

1.14.7可将不同图层（深度）、时期的图片进行拼接并进行整体分析（时空变化）

1.14.8文件以 ASCII 文本格式保存，兼容多数表格程序（如Excel）

1.14.9跟踪所感兴趣根系部位，分析根长、平均直径、投影面积、根表面积、 根体积、根系分类数、每种直径分类的根尖数时空变化（时间，季节，深度）

*1.14.10基于触屏技术图像分析软件：

*1.14.11可实现手指在屏幕上快速描绘根系，控制与调整根系图像；包括调整根系轨迹弧度，根系角度，手指控制放大缩小等

1.14.12可自动测量根的长度、直径、表面积、体积，以及不同直径的根的长度、表面积、体积等参数。根据图像进行根系总生物量估算；

1.14.13能够自动快速获取根的轨迹;

1.14.14文件存储为EXCEL格式

*1.14.15该软件不需要加密狗够装置可安装在多台电脑上使用；

1.15工作环境：0℃～50℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结）

三、配置

1.主机（专利柱型3600旋转光电耦合器）1台

2.专业根系软件2套

3.探杆、使用说明书、便携式仪器箱1套

4. 1米根管50根

5. 配套土钻1套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（七）十万分之一天平

- 功能和用途

用于实验室精确的样品称量。

- 主要技术参数

1．工作条件

1.1 环境温度：10-40℃

1.2 相对湿度：40-80%

1.3 工作电压：0-220V±10%，50Hz

2．主要工作

2.1样品种类及形态：固体、液体

2.2便于实验室仪器规范管理和数据的操作软件系统

2.3符合USP、GLP等相关规定的要求

3．技术性能及指标

- *校准方式：温度和时间触发的专业级全自动内部校准。

- 显示：高清5寸电容式彩色触摸显示屏，滑屏操作界面，全中文字操作界面；操作面板上可自定义按钮，放在屏幕任意位置，一键直达经常操作的功能和数据。

  - 防风罩：全透明玻璃防风罩，称量样品可见；易于拆卸，方便清洁。

  - 传感器：采用单体结构传感器，保证天平更准确和高重复性。

3.5机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，易于清洁。

3.6操作温度范围：10℃-40℃，天平精度无需持续监测和控制房间温度来维持。

3.7抗干扰性能：抗干扰能力强，无需担心气流、温度对精度的影响。

  - *数据交换：可通过USB、WIFI快速实现天平间的数据交换、导出导入。

3.9 *数据库：天平的信息系统基于8个数据库，允许多个用户在数据库上存储多个产品。存储的称重结果可以用于今后的分析使用。支持100个用户，5000种产品信息，10000组称量数据，100种包装类型，100个公式，100个客户，500个移液器校准记录，最高支持500000组数据存储。

3.10 *数据安全性：管理员可设置用户权限限制非授权访问；Alibi数据存储不可删除，保护数据安全；经过授权的归档数据和报告可通过USB存储在天平间数据传输。

3.11 *红外感应器：内置左右两个红外感应器，可自定义无需用手接触的称量操作：打印、去皮、归零等功能。

3.12报告和输出打印：称量报告分为三部分，每部分可定制化打印；数据通过USB或WIFI连接，天平称量数据通过PW-WIN/RADKEY软件可进一步分析；通过USB将天平与打印机连接直接打印。

3.13功能:称重功能,计件功能,密度测定,检重称量,百分比设定,底部称量,填充称量,动物称量,统计分析,求和功能，峰值保持,GLP规范,红外感应等。

3.14接口：2个RS232接口,1个A型USB接口,1个B型USB接口,WiFi接口可选

3.15可外接设备：条形码扫描枪、打印机、USB接口键盘、架下秤钩、防漂移保护罩、密度套件（固体和液体）、LCD WD-6显示屏、电脑、软件、电脑等。

3.16读数精度：0.01/0.1mg

3.17最大称量：60/220g

*3.18最小称量：1mg

3.19去皮范围：-220g

*3.20重复性：0.015mg(Rt≤20g)；0.02mg(20g<Rt≤50g)；

0.03mg(50g<Rt≤60g)；0.1mg(60g<Rt≤220g)

*3.21线性：±0.06mg(to60g)；±0.2mg(60g—220g)

3.22秤盘尺寸：φ70mm

3.23称重室高度：227mm

3.24稳定时间：≤6s/3.5s

3.25灵敏度漂移：1ppm/℃ at 10-40℃

*3.26最小称重（USP）:30mg

*3.27校准方式：全自动内校

三、配置

1 天平主机 1台

2 中文操作手册 1本

3 防尘罩

4 专用电源线

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（八）百分之一天平

- 功能和用途

用于实验室物品的称量。

- 主要技术参数

- 称量范围:0-2000g

- 可读性: 0.01g

- 线性:±0.03g

- 重复性: 0.01g

- 秤盘尺寸:128*128mm

- 稳定时间:2秒

- 外部校准

- 温度漂移: 2 ppm/℃ 温度 10℃-40℃

- 接口:2个RS232接口,1个A型USB接口,1个B型USB接口,

- 可通过RS232接口连接其他显示屏

- 全不锈钢秤盘

- 内置可充电电池

- 高清LCD背光显示屏

- 超大字体显示和直观的象形图符

- 超长文字内容显示

- 自定义打印输出

- 天平能通过秤盘来称重（通过底部的挂钩来称重）--把称量物挂在秤盘下来称重。

- USB数据导入和导出,方便数据共享/交换

- 功能:称重功能,计件功能,统计，正/负控制，峰值保持等

- 可外接:条码扫描器,打印机,键盘(USB接口),电脑,等

配置

1 天平主机 2台

2 中文操作手册 2本

3 防尘罩2个

4 专用电源线2套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（九）土壤养分测试仪

- 功能和用途

能够测量土壤中的多种养分含量。

二、主要技术参数

1、主机参数

*1.1显示屏： 800×480像素，触摸屏

1.2数据储存：2000组测量结果，100个用户编程

- 1.3输出：2×USB type A，USB type B，以太网

1.4密封级：IP 30

1.5电源：台式电源，110~240V，50/60Hz

*1.6波长范围：340～1100 nm

*1.7波长可重复性：±0.1 nm

*1.8光谱带宽：5 nm

*1.9 2D条码：批号和过期信息

2、测量参数

2.1硝酸盐NO3-N：0.23～13.5mg/L 、5～35mg/L

2.2氨NH4-N：2～47mg/L

2.3磷酸盐P2O5：3～80 mg/L

2.4钾K2O：4～60mg/L

2.5镁Mg：0.5～50mg/L

2.6钙Ca：5～100mg/L

2.7铁Fe：0.2 - 6 mg/L

2.8铜Cu：0.1～8mg/L

2.9锌Zn：0.2～6mg/L

2.10钼Mo：1～10mg/L

2.11锰Mn：0.005*～5mg/L

2.12硼B：0.05–2.5mg/L

2.13碳酸盐CO2：55～550mg/L

2.14氯化物Cl：1～70mg/L

2.15硫酸盐SO4：40～150mg/L

三、配置

1. 主机 1台，电源、操作手册 1份；

2. 可调移液器0.2～1.0ml  1支；

3. 可调移液器1.0～5.0ml  1支；

4. 移液器枪头0.2～1.0ml  100个；

5. 移液器枪头 1.0–5.0 mL 75个；

6. 比色皿架1个；

7. 分析比色皿试剂 1套；

8. 土壤提取盒1套；

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十）物候图像测定系统

- 功能和用途

定期接收研究场地以及植物冠层的高分辨照片，可确保对植物和果实的发育实施日常监控。

二、主要技术参数

1.相机： CMOS传感器，光学F 2.8 2/3”镜头，2.5mm，焦距或F 3.0 2/3”镜头，12mm焦距

2.处理器：Cortex M4处理器模块，集成GSM/UMTS/CDMA操作通讯模块

3.电源：6V铅酸4.5AH电池，太阳能电池板

4.远程网络服务器：可以查看图像，控制相机拍摄。

三、配置：

1.主机2台

2.相机2个

3.电源2套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十一）土壤多参数测定仪

- 功能和用途

可以对植物生长最重要的营养状态指标（pH、盐度、EC、水分、温度）进行测量。

二、主要技术参数
1.土壤水分及温度测量
1.1土壤水分测量原理基于FDR测量技术，不受土壤pH值和盐含量影响。温度传感器集成在湿度传感器中，也可连接独立温度传感器。
1.1集成多层印刷电路板配内置保护测量电极
1.2水分/温度量程：0 - 100 % ，-20 - 80°C
1.3精度：± 2 % （湿度），± 0.8 °C（温度）
1.4分辨率：0.1 %（湿度），0.1 °C（温度）
1.5输出：数字 RS 485，配T-Bus总线协议或模拟0 - 10 V
1.6电压：数字4 - 24 VDC和模拟12 - 24 VDC
2.pH 测量

2.1量程：0 - 14 рН 
2.2分辨率：0.01 pH 
*2.3精度：0.02 pH测量值
2.4校准：3-点校准
2.5自动识别 pH 4、7 和10缓冲液探针

2.6专门设计插入式玻璃探针，带 3 陶瓷隔膜
2.7pH应用测量：土壤、基质直接测量；液体测量，如灌溉水

3.电导率测量

3.1量程：0 - 200 mS    
3.2分辨率：0.001 - 0.01 mS（依据量程）
3.3精度：± 2 %（测量值）
3.4校准：0.084 / 1.41 /5.0 / 12.88 / 111.8 mS/cm
3.5温度补偿：自动温度补偿
3.6探针：EC-探针，铂传感器
3.7应用：液体和溶液电导测量（盐度测量）

4.盐度测量
4.1量程：0 - 10（g/L） 
4.2分辨率：0.01（g/L ）
4.3校准：出厂已校准，无需再校准
4.4探针：不锈钢，配特殊2针传感器
4.5探针长：250，500或 750 mm

三、配置
1、土壤五合一测定仪基本单元；
2、pH 探针，配pH 4 和pH 7缓冲液；
3、电导率探针，配1.4 mS和111.8 mS缓冲液；
4、盐分电极，25 cm；
5、温湿度传感器；
6、打孔棒；
7、带喷嘴喷雾瓶，250 ml；
8、体积量杯，100 ml；
9、手册；
10、铝制储存箱。

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十二）年轮分析仪

一、功能和用途：该系统可以对树木盘片、生长锥钻取的样品、木制样品等进行精确、可靠的年轮分析。

二、主要技术参数

1.测量长度：560毫米

2.灵敏度：2.5mm/圈

3.分辨率：1微米

4.转轮直径：100毫米

5.等径伞齿轮：90°

6.脚踏开关：有

7.显微镜光源：LED环形冷光源

8.摆臂台：350毫米

9.分析软件：支持测量工作台工作，具有数学库、测量、图形编辑、统计分析功能

三、配置

1.数控测量台 1台

2.立体显微镜1台

3.LED环形冷光源1个

4.显微镜摇臂支架1个

5.科学版年轮分析软件1套

6.计算机1台。

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十三）土壤重金属测试仪
一、功能和用途
用于快速分析土壤中重金属的含量，土壤中主要重金属As, Se, Ba, Cd, Cr, Ag, Hg, b的含量一分钟内出结果，检出限达到ppm级水准，配有专业土壤分析软件，数据通过PDA导入电脑，适合野外快速分析土壤重金属含量。
二、主要技术参数
1、标准元素检测范围：Cl (Z=17) to U (Z=92)
2、备选轻量元素：Mg (Z=12) ~ S (Z=16)
3、电池操作时间：可达 8小时（选配两块电池）
*4、X-线检测器：W 阳极, 40 kV 最大 (50 kV 最大备选), 100uAmp 最大备选Ag 阳极，轻量元素分析 5 位过滤器，最佳参数激发
5、检测类型：固态硅-针-二极管，热电子冷却(备选SDD)
6、活跃区：6 mm2 (备选 25 mm2)
7、能量分辨率：<165 eV ，5.9 keVMnKa line (<140 eV ：SDD)
8、脉冲处理器：数字脉冲处理器，基于80MHz DSP 
*9、反堆积： 0.02-38” /min /0.5-400 mm/min
10、脉冲形状选择器：21.65” / 550mm
11、屏幕尺寸：约4英寸，分辨率640×480,ROM256M，电池:2200mAh可拆卸充电电池
12、支持操作系统：通用操作系统
13、定量分析算法：基本参数经验校准
*14、 完全无需校准或微调
15、不同环境温度和压力校准
*16、可配加速度计记录冲击并节电
*17、双X光安全设置：如果没有样品，近距离传感器会暂停X射线发射，低计数率下自动关闭X射线
18、可配校准软件和深度光谱分析功能
19、具有优化土壤分析功能
20、USB或蓝牙界面
*21、选配台式转换套件和支架，极短时间变成台式机。

三、配置
1、手持金属分析仪: 包含微 x-射线管, 高分辨率Si-PIN 检测器(<165 eV FWHM @ 5,95 keV Mn line),（防水、防震塑料外壳，300 级别钢和合金标准库可调）
2． Li-电池2块 
3. 充电器，交流适配器 1套
4.316不锈钢校准样1个
5.通讯软件Microsoft ActiveSync 用于与电脑自动数据交换 PC 1套
6.内置PDA 1个
7. 300 级别钢和合金标准库可调1个
8. 用户手册 1套
9. 基于基本参数方法的分析软件-无需用户任何额外校准， 包括 21 种标准元素: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Re, Pb, Bi, Ag, In, Sn, & Sb. 可田间备选元素。
10、土壤分析模块: 增加土壤和沉积物分析
四．技术服务与承诺
1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。
2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。
任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。
3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。
4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。
5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。
6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。
五.供货时间：90天
六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十四）大数据处理平台

- 功能和用途

改造和实现在用设备的网络传输和数据显示。

二、主要技术参数

1.数据传输：无线传输

2.数据采集器扩展：增加传输模块

3. 数据在线监测，联网管理整体解决

4. 管理员可以通过系统管理异常设备

5. 无线数据下载

三、配置

1.数据管理平台1个

2.数据无线传输改造配件1套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中文操作说明书，免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院

（十五）管道流速仪

一、功能和用途

长期放在野外定点观测管道口水排放流速。

二、主要技术参数

1.流速测量

1.1管道直径范围 0.08- 5.0m

1.2单元数量     100

1.3单元尺寸 2cm-10cm 动态单元调整

1.4垂直波束范围 0.05-5.0m

1.5流速范围 ±5 m/s

1.6分辨率 0.0001 m/s

1.7精度 实测流速之±1%，±0.005 m/s

2.水位

2.1压力传感器范围 30 m

2.2压力传感器精度 满量程0.1%

2.3水位精度 实测水深0.1%或±0.003 m，以较大者为准

3.电源

3.1输入 8-15 VDC

3.2功耗 0.5-1.0 W （待机0.02W）

三、配置

1. 主机1台

2. 配件1套

3．手册1套

4. 原厂安装支架

5.  至少20米长防水线缆1套

四．技术服务与承诺

1．仪器到货后，由厂家派合格的技术工程师至用户实验室提供免费安装和技术培训，验收合格后提供一年的质保期。

2．验收标准：以中标产品样本的指标为准（该指标应不低于招标要求的指标）。

任何虚假指标响应一经发现即作废标，且必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

3．免费为用户培训2名操作人员，安装验收后提供免费的二次培训或回访。

4.详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务。

5．产品出现技术问题，24小时响应，48小时以内赶到现场解决，对于不能及时解决的问题，承诺三天内彻底解决或给予最终答复。

6.供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，采购人有权没收其履约保证金，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

五.供货时间：90天

六.供货地点：北京市园林科学研究院