第一包：便携式总烃/甲烷/非甲烷总烃分析仪等

设备一、便携式总烃/甲烷/非甲烷总烃分析仪

1.配置要求：

1.1便携式总烃检测仪主机，包括：（金属氢化物常压储氢瓶，内置式零气气瓶，内置式标气气瓶，电源适配器，内置电池，专用充气套件，随机资料U盘，专用设备箱）。

1.2甲烷高温催化基座，包括：（电源线，电源传输线，信号传输线，气路连接线，专用设备箱）。

1.3全加热采样系统，包括：（1000mm采样探针，内置过滤，3000mm加热采样管线，专用收集包）。

1.4 12瓶气源套装，可自定义气源种类。

1.5无线显示终端、便携式无线蓝牙打印机。

2.技术参数：

2.1检出限：0.1mg/Nm3；线性范围：±2% F.S.；重复性：±2% F.S.；零点漂移：±1% F.S./24h。

符合国家标准《HJ/38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》中要求的FID原理方法，检测原理和甲烷分离方式均采用符合中国环境监测总站制定的《HJ1012-2018环境空气和废气 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》的FID原理和高温催化原理，符合北京市地方标准《DB11/T 1367-2016 固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢离子火焰离子化检测器法》的全部要求。

*2.2氢气以固态金属氢化物形式被存储，存储压力为常压，可由汽车和飞机运输。每次充满可使用不小于25小时，可重复灌充不少于2500次。

2.3 分析用的氢气、零气、标气集成于主机中。

2.4 主机内置电池，交直流两用，能满足现场连续监测需求。

2.5 定量环进样，流量精确控制。

2.6 完全加热型FID，检测器最高温度200℃。最高至200℃一体化加热管路，气路采用聚四氟乙烯材质。所有与样品接触部分，全程加热至200℃以上，防止样品冷凝而产生的损失。

2.7 为了满足不同场合的使用需求，内置温控器对加热管线可进行温度调节（120℃-180℃可任意调节与在线监测仪器进行比对）。

2.8 2秒快速响应，每15秒显示一个实时监测数据，与在线非甲烷总烃实时对应。

*2.9 内置不同量程段的有证标气（非重复灌充），能在测量现场根据待测样气的低、中、高浓度，采用相应量程的标气随时标定校准仪器，保证现场测量的准确性。避免无法在现场标定只能通过机械式量程转换时带来的系统误差。

2.10 内置大容量数据存储器，可满足30天连续测量数据的实时存储，通过U盘即时导出。

*2.11 配备蓝牙无线控制终端：可以显示测试数据曲线，显示测试点的GPS定位，配备便携式打印机现场打印测试数据，可接入LIMS平台，实现无线远程数据传输。

2.12  仪器便携，适合现场移动监测，主机重量不超过14kg（含电池），可通过肩背的方式，进行方便快捷的现场监测。

*2.13 通过高温甲烷催化基座（催化温度300℃左右），同屏显示总烃和甲烷的测量值，可自动进行总烃/非甲烷总烃测量间的快速切换。

*2.14提供中国质量监督检验检疫总局颁发的总烃/非甲烷总烃进口计量器具型式鉴定证书（CPA）

*2.15具有中国国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆认证，适用于防爆要求高的现场。

2.16技术参数

| 主机部分 |
| --- |
| 检测器 | 完全加热型FID，检测器最高温度200℃以上 |
| 采样系统 | 全程加热系统，所有与样气接触部件加热到200℃以上 |
| 采样耐压 | 大气压±100mbar |
| 测量范围 | 0-20/50/150/500/5000/10000 mg/Nm3 |
| 重复性 | ±2% F.S. |
| 气体入口/出口 | 全惰性化处理，防吸附 |
| 数据分析 | 内部闪存（30天连续测量）通过USB上传下载，自动生成EXCEL |
| 火焰控制 | 电子自动控制，具有诊断功能，当火焰熄灭发出可视报警信号，可自动重新点燃火焰 |
| 氢气存储罐 | 内置金属氢化物技术，通过外部氢气源快速充气,运输时无限制 |
| 零气 | 内置1L气瓶（一次性）：可运行10小时 也可通过接口与外部零气钢瓶连接 |
| 标气 | 内置1L气瓶（一次性）：丙烷/甲烷标准气 也可通过接口与外部标气钢瓶连接 |
| 使用环境 | 温度：+5°C~ +45°C 湿度： 0%~ 95% |
| 电源 | 交直流两用：外部电源适配器230V±10% 2个电池9Ah（运行时间2-3小时） |
| 甲烷高温催化基座部分 |
| 电源 | 交流电：110-240V |
| 工作温度 | 300℃ |

3.其他要求与质保期:

3.1 质保期：验收合格后1年

3.2 提供免费的现场仪器安装、调试，并按照招标技术指标进行验收。验收合格后需提供不少于2天的现场培训。

3.3 服务响应时间：接到用户通知后八小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。

设备二、十万分之一天平

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 量程g | ≥30 |
| 可读性mg | ≥0.01 |
| 可重复性（典型的标准偏差）mg | ≥0.03 |
| 线性mg | ≥0.1 |
| 典型的最小样品量，依据USP要求（80mmYSP 01 SQP秤盘）mg | ≥8.2 |
| 灵敏度漂移+10°C…+30°C（±ppm/K） | ≥1 |
| 典型稳定时间s | ≥6 |
| 温度变化K | ≥1.5 |
| 时间间隔h | ≥4 |
| 显示更新率（取决于滤膜等级的选择）mm | ≥0.2/0.4 |
| 秤盘直径 | ￠80(￠90可选) |
| 称量室高度mm | ≥218 |
| 大约净重kg | ≤8 |

设备三、油烟取样管（含烟温线、连接管）

配现有3012型自动烟尘/气测试仪使用。

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 油烟采集效率 | ≥95% |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 取样管长度 | 标准0.8m |
| 测孔直径要求 | ≥Ф90mm |
| 取样管耐温 | ≤200℃ |
| 橡胶管 | 8*14 灰色 2根 |
| 橡胶管 | 4*8 红色 2根 |
| 橡胶管 | 4*8 蓝色 2根 |
| 信号线 | 8芯，6米 2根 |

设备四、油烟取样管

配现有3012型自动烟尘/气测试仪使用。

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 滤芯型号 | ∅6、∅8、∅10、∅12mm |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 取样管长度 | 标准0.8m |
| 重 量 | <2Kg（标准0.8m） |
| 测孔直径要求 | ≥∅80mm |
| 取样管耐温 | ≤200℃ |

设备五、低浓度多功能取样管

配现有3012型自动烟尘/气测试仪使用。

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 工作电源 | DC24V 10A |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 滤膜直径 | Ф47mm（有效直径Ф40mm） |
| 加热温度 | (100～160)℃ ，可以设定（默认温度110℃） |
| 取样管长度 | 标准1.5m |
| 测孔直径要求 | ≥Ф80mm |
| 采样头型号 | 标配Ф4、Ф5、Ф6、Ф8、Ф10、Ф12 |
| 取样管耐温 | ≤260℃ |

设备六、滤芯

| 6mm | 一盒、15/盒 |
| --- | --- |
| 8mm | 一盒、15/盒 |
| 10mm | 一盒、15/盒 |
| 12mm | 一盒、15/盒 |

第二包：全自动紫外测油仪等

设备一、全自动紫外测油仪

1.基本要求：

1.1 仪器测量采用正己烷萃取（满足HJ 970-2018 水质 石油类测定 紫外分光光度法）。

1.2 可连续测≥12个样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

*1.3 用500mL棕色广口瓶现场采样，并用该瓶直接上机，不允许样品转移，仪器具有自动读取水样体积功能。

#1.4 自带废气处理装置和配备废液收集装置。

1.5 测量项目：连续测量水中石油类，自动切换硅酸镁柱。

1.6 水样种类：地表水、地下水、海洋中的石油类。

#1.7 分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

#1.8 操作方式：触屏式，也可用手机远程操作、监控、调取数据。

2.技术指标：

*2.1 自动进样器位数：≥12位

2.2 试剂计量：精密注射器，0-50毫升任意设置

2.3 萃取试剂：正己烷

2.4 校正方法：单点快速校正、标准曲线校正

2.5 测量范围：0-50mg/L

2.6 分 辨 率：0.001mg/L

2.7 检 出 限：0.005mg/L

2.8 重 现 性：RSD<2%

2.9准 确 度：±2%

2.10线    性：>0.999

2.11测量波长：225nm

2.12测量时间：5-8分钟

2.13电    源:220V 50Hz 300W

3.配置要求：

3.1 全自动测油仪主机（内置操作电脑）1台

#3.2 12位全自动萃取进样器1台

3.3 采样器（含盖）1套

3.4 采样箱1套

3.5 500mL采样广口瓶, 12个

3.6 备品备件1套

4.技术服务要求：

1.质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

2.在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

3.保证产品为最新原厂设备。

设备二、手动恒温恒湿称量系统

1.用途要求：

用于颗粒物采样滤膜的实验室恒温恒湿平衡及手动称重。需配备平衡式恒温恒湿控制系统，内置一台十万分之一精密天平并针对天平采取至少四级防震措施，采用离子吹扫装置除静电，整个称量过程在密闭的洁净环境下完成，可以有效防止环境尘埃污染，保证称量结果准确可靠。操作过程中，称重数据及温湿度曲线可实时显示并记录在平板电脑上。

2.技术参数要求：

2.1要求预恒重存储空间，每张滤膜有独立存储位，针对称量样品的种类放置不同样品支架，可充分暴露于恒温恒湿环境中；预恒重量60张47mm滤膜 /36张90mm滤膜 /30个滤嘴或滤筒。

2.2天平精度：0.01mg（十万分之一），重复性0.02mg，稳定时间＜10s

2.3防震系统：≥4级防震工作台

2.4工作环境：满足10-40℃，10 -75%RH

2.5供电电源要求：AC220V/50Hz，1800W±200W

2.6温湿度控制范围:15-30℃ 40-60%RH

2.7温湿度控制精度:温度≤±0.5℃ 湿度≤±3%RH

2.8静电消除:要求采用离子风，安全无辐射

2.9仪器尺寸:730*600*1000±50(mm)

2.10仪器重量≤45kg

2.11要求适用于所有材质的滤膜，如玻纤滤膜、石英滤膜和特氟龙滤膜等。

2.12系统工作室是全封闭状态，保证滤膜与外界空气有效隔离，避免被二次污染。

2.13可通过无线连接平板电脑实时显示并记录温湿度及称重数据，一键导出数据。

2.14每次天平读数可直接存储到平板电脑上，避免了了手工记录数据的麻烦。

2.15称量标准：要求满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。

*2.16要求采用上下分体设计，下体作为恒温恒湿箱体，上体作为称重室。中间为四级防震台，用户可拆装，方便搬运。

*2.17 要求恒温、恒湿、除静电与称重系统采用分体式机柜，主机部分无振动源，系统工作噪音≤30db。

3.配置要求（包括但不限于）：

3.1恒温恒湿称量系统主机（含四级减震台）1台

3.2十万分之一天平1台

3.3手持操作终端1台

3.4 47mm滤膜、90mm滤膜、超低排放滤嘴、烟气滤筒恒重组件1套

3.5说明书及合格证1套

3.6备品备件1套

4.售后服务要求：

4.1质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

4.2在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

4.3保证产品为最新原厂设备。