北京市延庆区疾病预防控制中心购买医疗保障设备公开招标公告

采购项目名称：购买医疗保障设备

项目编号：0768-1941CSIMC025

| 采购人名称：北京市延庆区疾病预防控制中心 |
| --- |
| 采购人地址：北京市延庆区延庆镇百泉路39号 |
| 采购人联系方式：010-69188100 |
| 采购代理机构名称：中国科学器材有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼 |
| 采购代理机构联系方式：010-84438838 |
| 项目联系人：田帅 |
| 项目财政预算：1,000,000.00元人民币。 |
| 采购需求：详见下表 |
| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 是否接受进口产品 | 分包控制金额（人民币万元） | 备注 |
| 01 | 1 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | 1套 | 是 | 100 | 核心产品 |
| 本项目须落实的政府采购政策： 1、执行财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》； 2、执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》； 3、执行财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》； 4、执行财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》； 5、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）。 |
| 投标人的资格条件： |
| 1．投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件； 2．如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须具有医疗器械生产或经营许可证；如国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人应提供医疗器械注册证；如国家对投标产品有强制认证要求的，提供中国国家强制性产品认证证书； 3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 招标文件发售时间：2019年10月15日至2019年10月22日，每天上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（北京时间，节假日除外）。 |
| 招标文件发售地点：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼4层 |
| 招标文件售价：300元人民币/包，招标文件售后不退。 方式：现在购买（投标人必须于获取招标文件后3日内在北京市公共资源交易服务延庆区分平台完成注，网址：http://111.202.247.3/yqggzy/，若因未按时成功注册影响投标或中标等事宜的，其后果由投标人自行承担。） |
| 投标截止时间：2019年11月5日上午9:30（北京时间） |
| 开标时间：2019年11月5日上午9:30（北京时间） |
| 开标地点：北京市延庆区庆园街60号（延庆区政务服务中心六层第一开标室） |
| 评标方法和标准：综合评分法 |
| 总分为100分, 商务部分（19分）、技术部分（51分）、评标价格（30分），详细的评标内容见招标文件。 |
| 招标公告期限: 从本公告发布之日起5个工作日 |
| 备注：1、投标人不得将本项目中的内容拆开投标。 2、投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3、投标人购买招标文件时应携带有效的营业执照副本、法定代表人对本项目唯一项目负责人的授权书、项目负责人身份证、项目负责人为法人本人的需提供作为项目负责人的承诺书，以上材料均须提供复印件加盖公章。 |

中国科学器材有限公司

二〇一九年十月十五日

# 第六章  货物需求一览表及技术要求

第一部分    货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | 1套 | 是 | 核心产品 |

第二部分 技术规格及要求

（一）全自动微生物鉴定和药敏分析系统

一、适用范围

适用于微生物实验室常见致病菌的全自动鉴定及药敏分析

二、技术要求

2.1、检测原理 *2.1.1微生物鉴定原理： 以微生物生化反应为基础，同时利用比色和荧光检测方法进行鉴定， 反应底物包括色原底物和荧光底物，鉴定测试孔≥30孔。 *2.1.2药敏实验原理：同时利用比浊法和氧化还原显色法进行检测，药敏实验的抗生素设置需符合CLSI的要求，报告实测MIC值，而非计算MIC值，并根据专家规则将其转换为SIR的结果。 2.2、技术性能 2.2.1 鉴定菌库：鉴定微生物的种类> 450种，包括革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性发酵菌、革兰氏阴性非发酵菌、链球菌、酵母菌等。 *2.2.2 检测通量：需同时检测≥50个标本卡位，处理能力大，能够满足实验室日常工作需要，以及突发情况下大标本量的检测需要。 2.2.3全程动态法检测，每20分种检测一次。 2.2.4 微生物鉴定速度：为了满足应急检测的需要，要求平均鉴定时间不超过4小时，最快检测时间不超过2小时； 2.2.5 微生物药敏实验速度：为了满足应急检测的需要，要求大多数微生物的药敏实验在5小时内完成； 2.2.6 鉴定实验的低浓度接种模式：具有0.25麦氏浊度的低菌量接种模式，以方便应急检测之用； #2.2.7为了与国际通行的CLSI标准保持一致，药敏检测孔需>80孔，采用连续对倍稀释的抗生素浓度，每种抗生素检测3～7个浓度。 2.2.8为了简化实验操作，要求该系统无附加实验及附加试剂，包括：无需覆盖石蜡、无需氧化酶、触酶等实验。 2.3 、硬件系统 *2.3.1光学系统：需配置可见光和紫外光双重检测光源； #2.3.2要求简便的全自动加样：重力全自动加样法，操作简便,快捷，无需借助其它真空设备，无机械故障； 2.3.3 需配备电子比浊仪，用于制备菌悬液时的细菌浓度范围测定； 2.3.4仪器自动校正、孵育、检测及报告结果，上机后无需人工干预； 2.3.5 具有触摸屏电脑，图形界面，识别简单，方便操作。 2.3.6 需配置USB常用接口2个以上，方便数据导出。 #2.3.7需配置微生物数据处理工作站，可用于微生物数据统计及流行病学分析。 2.4、软件系统 2.4.1软件界面：使用直观易用图形界面，方便查询鉴定/药敏结果。 2.4.2具有高级专家系统：可直接报告ESBL、MRSA、VRE等耐药机制，无需专用耐药机制检测板条，细菌耐药机制检测无需附加实验确认。 2.5、耗材要求 *2.5.1可以提供鉴定及药敏复合板条，单独的鉴定板条及单独药敏板条，在同一次检测内实现鉴定与药敏分析的同步报告。 2.5.2所有试剂均可室温保存，不需冷藏冷冻，便于运输，不易变质。 #2.5.3具有136孔药敏板，检测细菌真正的MIC实测浓度，而非计算MIC值。 2.6、认证要求 #2.6.1仪器需具有FDA和CFDA的认证证明或者注册证书。

三、仪器配置

3.1、基本配置： 3.1.1 主机 1台 3.1.2 数据处理系统及鉴定数据库 1套 3.1.3稳压电源 1台 3.1.4电子比浊器及定标管 1套 3.1.5条码扫描器 1台 3.1.6 加样枪及吸头 2 套 3.1.7 加样工作台 1台 3.1.8 触摸屏电脑 1套 3.1.9微生物数据处理工作站 1套 3.1.10配套耗材 革兰氏阴性菌鉴定卡 25张

四、售后服务要求

1交货期限：合同签订后90日内。 2交货地点：北京市延庆区疾病预防控制中心。 3到货后10天内，卖方负责仪器免费上门安装调试。 4提供设备原厂免费现场技术培训，直至能完全独立操作。 5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2个工作日内到达用户现场。随机提供必要的操作和维护专用工具。 6在客户所在地区配备有厂家的维修工程师，提供详细地址、联系人、联系电话，并需要厂家签章证明，以确保售后服务的专业性和及时性。 7提供后期软件免费升级服务。 8安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。