采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市海淀区妇幼保健院配置基本安检设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量及质量保证期

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 （台/套） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 多功能培养箱 | 1-1 | 多功能培养箱 | 2 | 36个月 |
| 03 | 基因分析仪 | 3-1 | 基因分析仪 | 1 | 36个月 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后2个月内

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

三、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

四、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商或生产厂家公章。其中技术支持资料指生产厂家提供的由公安部检测机构出具的检验报告。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号或“#”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

采购标的技术规格及要求

01包

设备名称：多功能培养箱

数量：2套

1、设备用途：

*1.1 适用于体重300g～8kg危重症患儿及低体重早产患儿的治疗。

1.2 既可以作为婴儿暖箱使用，又可以作为辐射保暖台使用，集婴儿培育、抢救、治疗和院内转运功能为一体。

2、功能要求：

2.1 集成化控制面板，全中文操作界面，触摸屏操作模式。

*2.2 彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，在显示屏上设定和监测各项参数。屏幕亮度三挡可调节。

2.3 具备手动箱温温控和自动伺服温控两种工作模式。

2.4 具备双通道婴儿肤温监测和控制功能，可用于双胞胎监护。

*2.5 具备内置一体化床体旋转功能，床垫托架可360度旋转，治疗操作时无须移动患儿。

2.6 床垫尺寸≥64cm（长）×48cm（宽）。

2.7 具备双层暖箱侧壁和内置X射线拍片盘。

2.8 具备床体电动升降功能。

2.9 辐射加热器采用远红外碳钢材质。

*2.10 具备婴儿舒适温度一键自动设置功能，可根据婴儿体重、胎龄孕周和出生天数，自动提供最适合婴儿生长发育的暖箱控制温度，并可一键完成设置。

2.11 床体可双向连续倾斜控制。

2.12 具备伺服湿度控制功能，可自动监测和控制培养箱内空气湿度。

2.13 加湿水槽采用内置一体化设计，透明外壳，可高温高压消毒，容量≥1000ml。

2.14 具备0.5～99.8%级过滤器。

*2.15 具备暖箱罩盖电动升降开启功能。

2.16 具备≥10种情景模式显示画面。

2.17 具备标准数据接口RS232，可连接婴儿中央监护系统，并可连接护士呼叫系统。

2.18 具备USB升级接口，并提供软件升级支持。

*2.19 具备0～96小时病人趋势回顾功能：婴儿皮肤温度、暖箱温度、暖箱湿度、辐射能量百分比、工作模式、各种设定参数值。

2.20 机身采用导轨设计，可悬挂仪器架、输液架、光疗灯支架等。

2.21 配备一体化呼吸管理支臂、托盘。

3、控制参数：

3.1 升温时间：≤30分钟。

3.2 暖箱空气温度显示范围：≥20～42℃，测量精度≤±0.1℃。

3.3暖箱空气温度设定范围：≥20～39℃，增量0.1℃。

*3.4 婴儿皮肤温度显示范围：≥30～42℃，肤温传感器测量精度≤±0.1℃。

3.5 婴儿皮肤温度设定范围：≥35～37.5℃，增量0.1℃。

*3.6 暖箱湿度监测范围：≥5%～99%。

3.7 暖箱湿度设定范围：≥30%～95%。

3.8 暖箱内空气流速：≤10cm/秒。

3.9 暖箱内声音强度：≤50dB。

*3.10 电子体重秤最大称重值≥8000克，同屏显示婴儿当前体重、前一次体重及差异值。自动生成婴儿体重趋势图，婴儿体重趋势图存储时间≥96小时。

3.11 暖箱内CO2水平：≤0.3%。

3.12 转换温差：在暖箱模式和辐射台模式之间转换时，婴儿体温变化≤±0.1℃。

*3.13 辐射加热器输出功率范围：关闭、0～100%，分档20档调节，调节间隔5%。

4、报警功能：

4.1 具备声光三级报警功能，报警音量高低可调节。

*4.2 提供触摸按键式和红外感应式两种报警静音方式。当发生报警时，无需触碰机器就能将警报静音。

4.3 婴儿体温过热报警、婴儿体温过冷报警。

4.4 高暖箱温度报警、低暖箱温度报警。

4.5 暖箱温度＞38℃时中度报警、暖箱温度＞40℃时重度报警。

4.6 辐射加热时检查婴儿提示报警。

4.7 升降过程辐射加热器关闭异常报警。

4.8 箱温探头故障报警、箱温探头断开报警。

4.9 婴儿肤温探头故障报警、婴儿肤温探头断开报警。

4.10 加湿器水量低报警、加湿器故障报警。

4.11 风扇故障报警。

4.12 电源失灵报警、系统失灵报警。

5、配备一体化光疗灯。

*5.1 LED长效光源，在持续使用10,000小时内光能衰减＜25%。

5.2 产生波长在430～490纳米之间的蓝光，有效加速胆红素降解。

*5.3 高强度光源，38cm高度光能量达45μW/cm2/nm（-25%/+20%）。

5.4 LED冷光源，无热量，有效降低临床发烧与脱水发生率。

*5.5 主机与灯头之前采用光纤光管传导光线，无能量衰减，无热量传导。

5.6 静音设计，运行噪音低至50dB。

5.7 整机轻巧便携，方便拆卸与移动。

5.8 内置计时器，精确记录光照治疗时间。

*5.9 采用聚光灯头，范围覆盖大，38cm高度有效覆盖范围达990cm2。

5.10 灯头可万向调节。

6、售后服务要求:

*6.1 产品自安装调试验收之日起，原厂整机保修三年。厂家负责终生维护。并进行每年2次的免费保养服务。

6.2 开机率≥95%，设备发生故障，工程师12 小时内到达现场，24 小时内解决问题，否则提供周转用设备，不耽误院方的正常工作。

6.3 在中国境内有相应的零配件保税库，保证10年以上的供应期。并以优惠的价格提供零配件及消耗品，保证常用消耗品在北京有现货。

6.4 设备到货后，卖方派有经验的专家来买方医院进行安装、调试及试运行，正常运行后卖方工程技术人员应出具合格数据，供买方验收、备案。

6.5 工程技术人员到院培训，并负责对买方技术人员、操作人员进行免费技术培训，内容包括设备操作、维护、及简单的维修，直至技术人员、操作人员能熟练掌握为止。

6.6 卖方应提供有关设备性能主机、附件的清单及分项报价；为便于设备操作的任何其他附件都应列出，并提供分项报价

6.7 设备升级时，卖方应优先免费为买方提供升级软件。

6.8 设备安装后，需由国家认可的检测部门对设备进行检测，合格后，院方才验收通过。首次检测费用由卖方负责。

6.9 可与HIS或PACS系统相接，并由卖方负责接口费用。

03包

一、设备名称：基因分析仪

二、数量：1套

三、工作条件：

1、温度要求：15～30℃。

2、湿度要求：20～80%。

3、电源：220-240V+/- 10%,50-60Hz +/- 10%。

四、总则：

全自动遗传分析仪可用于DNA序列测定和基因型自动分析SSR/STR、Tilling、AFLP、SNP、SSCP、甲基化等多种分析。

五、主要技术需求：

*1、内部无涂层毛细管阵列，内径≤50um。

2、≥8道全自动毛细管电泳系统。

*3、505nm单波长固态长寿激光光源，采用标准电源供电，无需散热。

4、检测系统采用低温CCD装置，无机械位移，同时采集所有通道信号。

5、光栅同步分光装置，更换染料不必更换硬件设备。

*6、可同时进行＞4色荧光实时检测,以满足高通量片段分析应用。

7、电泳操作温度：18℃～70℃。

8、24小时测序量≥280个样品, DNA序列分析精度98.5％或以上。单端测序长度≥600bp。

9、测序试剂可常规做8～16倍稀释。

10、有针对困难模板的专用试剂盒。

11、可进行大规模SNP的系列研究，单泳道可检测≥40重SNP，24小时可进行≥20000个SNP基因型分析。

*12、片段分析分辨率：长度50-500碱基的分辨精确到0.1bp。

13、可提供配套人类、大鼠、小鼠、拟南芥、果蝇等各种模式生物大规模STR研究试剂盒，适用于全基因组连锁分析和目的基因的定位研究工作。

14、数据分析所用软件: 基本的测序及片段分析软件，仪器操作和数据分析所用计算机工作站。

*15、可进行测序反应和片段分析反应。

16、可选择的荧光种类大于10种。

17、电泳电压：≥20KV。

18、支持8联管，96孔标准板，96孔快速板和384孔板。

19、无线射频识别技术追踪试剂耗材使用数据并记录管理信息。

20、获得SFDA认证，可用于临床检测.

21、试剂耗材：试剂耗材开放。

六、基本配置：

1、主机一台。

2、计算机：原装DELL双核处理器，500G高速硬盘，2G内存，100/1000M网络接口。

3、8道毛细管阵列。

4、DNA测序分离介质。

5、仪器控制和数据分析软件。

6、测序分析软件。

7、装机验证校准试剂盒。

七．技术资料

1、详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

2、网站提供技术信息。

八、售后服务要求:

*1、产品自安装调试验收之日起，原厂整机保修三年。厂家负责终生维护。并进行每年2次的免费保养服务。

2、开机率≥95%，设备发生故障，工程师12 小时内到达现场，24 小时内解决问题，否则提供周转用设备，不耽误院方的正常工作。

3、在中国境内有相应的零配件保税库，保证10年以上的供应期。并以优惠的价格提供零配件及消耗品，保证常用消耗品在北京有现货。

*4、提供设备试剂、消耗品及零配件价格，并保证价格优惠，保证常用消耗品在北京有现货。

5、设备到货后，卖方派有经验的专家来买方医院进行安装、调试及试运行，正常运行后卖方工程技术人员应出具合格数据，供买方验收、备案。

6、工程技术人员到院培训，并负责对买方技术人员、操作人员进行免费技术培训，内容包括设备操作、维护、及简单的维修，直至技术人员、操作人员能熟练掌握为止。

7、卖方应提供有关设备性能主机、附件的清单及分项报价；为便于设备操作的任何其他附件都应列出，并提供分项报价

8、设备升级时，卖方应优先免费为买方提供升级软件。

9、设备安装后，需由国家认可的检测部门对设备进行检测，合格后，院方才验收通过。首次检测费用由卖方负责。

10、可与HIS或PACS系统相接，并由卖方负责接口费用。