1.用途：主要应用于激素检测，氨基酸检测，治疗药物监测，药物代谢动力学研究（DMPK）等领域，也应用于大分子（如肽和酶等蛋白）的生物定量分析，小分子代谢物鉴定等。

2.	一般规格和要求

2.1仪器由计算机控制、配有API离子源

2.2一级四级杆质量分析器后带有后过滤器，防止发生质量歧视效应；二级四级杆质量分析器前带有预过滤器，提升离子传输效率。

2.3根据数据自动进行MS 和MS/MS切换。

#2.4液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产。

2.5带有智能化操作模式，仪器可以自动进行系统调谐优化。

3.主要技术和性能规格要求

3.1 离子源和进样系统

#3.1.1需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）实现一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测,同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据。

3.1.2	ESI 和APCI切换速率≤25 ms。

3.1.3	离子源具有双控温区域，离子源可加热，450度或以上，提高脱溶剂化效果。

3.1.4	离子源传输部分采用锥孔设计。

3.1.5	内置全自动注射泵和直接进样瓶≥2个，直接用于样品分析。

3.1.6	传输部分具有排除中性干扰基质所带来的基质效应功能。

3.2真空系统：抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能

#3.3 检测器：采用光电倍增器或电子倍增器，投标文件中应提供制造厂商针对检测器的售后服务承诺书，承诺检测器质保期至少应为十年。

3.4四极杆串联质谱仪性能指标

#3.4.1	质量范围: 2－2,000 amu。

3.4.2	分辨率：≥2.5M (半峰宽≤0.4Da)

3.4.3	质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%

#3.4.4	灵敏度：1pg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥300000:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD≤3%

3.4.5	一次进样可完成≥15000组MRM的同时分析而不损失灵敏度

3.4.6	扫描速率 ≥20000 amu/s ，步进0.1 amu

3.4.7	线性范围：≥4x106

3.4.8	扫描方式：具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）以及增强型子离子全扫描功能

3.5	软件:

3.5.1仪器参数的检测及校正功能：系统参数检测及预警；集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐

3.5.1.1系统参数的检测及其预警

3.5.1.2自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）

3.5.1.3自动生成SIR/MRM方法

3.5.1.4检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确

3.5.1.5监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康

3.5.2	目标化合物分析软件

3.5.3 	符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认

3.5.4	QC自动监测软件

3.6液相色谱仪

3.6.1	流速范围：0.001-2mL/min，以 0.001ml/min 为增量

#3.6.2	最高操作压力：≥17500psi

3.6.3	延迟体积：≤95µL，含50uL混合器，不随反压变化。

3.6.4	六通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道对进样清洗液脱气

3.6.5	梯度模式：软件内置≥10种梯度曲线(≥1种线性梯度,≥2 种步进梯度, ≥3 种凹形梯度, ≥4 种凸形梯度)

3.6.6	流量精度：≤0.075%RSD

3.6.7	梯度精度：±0.15%，不随反压变化

3.6.8	梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

3.6.9	进样针双溶剂（强、弱极性）洗脱体系

3.6.10	样品管理系统

3.6.10.1	样品数量：≥96x2ml

3.6.10.2	进样范围：0.1-100 µL

3.6.10.3	进样次数：每个样品1—99次进样

3.6.10.4 	进样精度：≤0.5%RSD

3.6.10.5	进样线性度：≥0.999

3.6.10.6 	样品控制温度：4-40℃

3.6.10.7	样品污染度：≤0.004%，典型0.001%

3.6.11 	柱温箱

3.6.11.1	控温范围：室温-90℃

3.6.11.2	控温精度：≤±0.3℃

3.6.11.3 	色谱柱容量：可放置1根150mm 超高效色谱柱。

3.6.11.4	软件可编程控制电子六通阀自动进行色谱柱切换。

4.	配置和要求：

4.1主机：串联四极杆质谱主机、超高效液相色谱主机，配套计算机1套。

4.1.1	机械泵

4.1.2	离子源：复合离子源

4.1.3	串联四极杆质量分析器

4.1.4	真空系统

4.1.5	碰撞室

4.1.6	光电倍增检测器或电子倍增器

4.1.7 氮气发生器

4.2数据处理系统：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱的软件和相应接口；可扩展、搜索的定量LC/MS分析方法信息数据库，自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件等。