# 招标公告

华采招标集团有限公司受北京某部委托，依据《军队物资采购评审管理办法》、《军队物资招标管理规定》、参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规要求，对以下项目进行国内公开招标。现将有关事项通知如下：

一：项目名称：第三代单分子测序系统等10项科研设备采购项目

- 项目编号：2021-JK16-W1177

- 项目概况：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总预算 （万元） | 技术 要求 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三代单分子测序系统 | 1 | 490.00 | 490.00 | 详见“第二部分 采购项目技术和商务要求” |
| 2 | 激光共聚焦检测系统 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 3 | 全自动数字切片扫描系统 | 1 | 170.00 | 170.00 |  |
| 4 | 八通道离体微血管张力测定系统 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |
| 5 | 组织病理染色封片工作站 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 6 | 生物信息学分析用服务器 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 7 | 超微量分光光度计 | 2 | 12.00 | 24.00 |  |
| 8 | 硬组织切片机 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 立式蒸汽灭菌器 | 2 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 万能材料试验机 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
| 合计 | 1314.00 |  |
| 注：1.投标人可根据经营范围和自身情况，选择上述包中一包或多包购买招标文件。投标人须对所投包内所有货物进行响应，并按包分别编制投标文件（即：参与几个包投标，须制作几套投标文件），否则将视为无效投标。 2.本项目每包公布最高单价限价及最高总限价，若投标报价每包超过最高单价限价及最高总限价，视为无效投标。 3.本次招标、投标、评标均以包为单位，投标单位须对所投包内所有产品和数量进行投标报价。 |

- 投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 近3年没有发生过重大质量安全事故；

- 投标人为非外资独资或外资控股企业法定代表人为中华人民共和国国籍，不得拥有境外永久居留权；

- 供应商不得为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”公布的失信被执行人、重大税收违法案件记录名单且未被撤销的非失信被执行人、重大税收违法案件记录名单查询截图复印件并加盖公章；

供应商未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供 “中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”严重违法失信行为记录名单企业网页查询截图复印件并加盖公章）；

供应商未被军队采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单。

- 供应商必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同项目的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

- 供应商可为生产商或销售商（代理商）。具备本项目生产或者销售范围。同一生产商同类产品只接受1家供应商投标。（医疗设备：生产商须具有医疗器械注册证（备案凭证）、医疗器械生产企业许可证等相关证明材料；代理商须具有医疗器械经营许可证（备案凭证）、三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料；非医疗设备：代理商须具有三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件发售时间、地点、方式及售价

（一）招标文件发售时间：从2021年11月08日起到2021年11月18日（09:00—12:00， 13:00—17:00）（北京时间、节假日除外）。

（二）发售地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层1601室。

（三）发售方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。购买招标文件时需提供以下材料（军队供应商库内企业不用提供）及装订成册加盖单位公章的复印件1份。

1.营业执照副本；

2.法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

3.供应商可为生产商或销售商（代理商）。具备本项目生产或者销售范围。同一生产商同类产品只接受1家供应商投标。（医疗设备：生产商须具有医疗器械注册证（备案凭证）、医疗器械生产企业许可证等相关证明材料；代理商须具有医疗器械经营许可证（备案凭证）、三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料；非医疗设备：代理商须具有三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料）。

4. 供应商为非外资（含港澳台）独资或控股企业，法定代表人为中华人民共和国国籍，不得拥有境外永久居留权（须提供相关承诺原件，格式自拟）。

购买招标文件现场审核企业递交资料，本次审核仅作为发放招标文件依据，凡领取招标文件的供应商，其具体资格符合情况以评标委员会判定为准。

（四）招标文件售价：200元/本，售后不退。

- 投标开始和截止时间及地点、方式

- 递交投标文件开始时间：2021 年11月29日8时30分（北京时间）。

- 递交投标文件截止时间：2021年11月29日 9 时30分（北京时间）。

- 投标地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层第三会议室。

- 投标方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

- 开标时间、地点

- 开标时间：2021 年 11月29日 9 时30分（北京时间）。

（二）开标地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层第三会议室。

- 本采购项目相关信息在“军队采购网”（www.plap.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

- 招标人联系方式

招标人：北京某部

联系人：杨助理、龚助理

电话： 010-66927596、010-66927595

地址： 北京市海淀区阜成路28号院航医大厦1517。

- 招标代理机构联系方式

采购代理机构：华采招标集团有限公司

联系人：孙佳睿、崔丽洁、金珊

电话：010-63509799-8080、8043

传真号：010-63509799-808

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层1601室。

邮箱号：hczb101@163.com

标书款专用账户：

开户名：华采招标集团有限公司

开户行：建行北京西客站支行

账号：1100  1028  0000  5300  6877

行号：1051 0000 9047（102800）

附件   货物一览表及技术要求

| 包1设备名称 | 第三代单分子测序系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 490万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 第三代单分子测序系统可完成全基因组de novo测序、重测序，检测基因组变异，结构变异检测、全长转录本测序、表观遗传学检测以及全长16S测序分析群落组成。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 第三代单分子测序系统 | 1台 |
| 2 | 内置数据分析一级服务器 | 1套 |
| 3 | 系统配套软件 | 1套 |
| 4 | 电脑工作站 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 系统可以实现对原始DNA进行单分子实时测序 |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| ＃2.1 | 序列平均读长 | 序列平均读长≥10Kb，最长读长≥60kb |
| 2.2 | 测序过程 | 测序过程及建库无需PCR扩增模板 |
| 2.3 | 测序通量 | 零模波导孔数量≥1 million ，能够产生测序结果≥20Gb/Cell |
| 2.4 | 一致性准确度 | 一致性准确度≥99.999%@30X±10 |
| 2.5 | 测序时长 | 完成一个测序芯片的最快时间≤0.5小时、最长时间≤10小时 |
| ★2.6 | 运行通量 | 单次≥16个测序芯片 |
| ＃2.7 | 方法学 | 需涵盖基因组DNA、cDNA、PCR产物的靶向测序 |
| 2.8 | 表观遗传学的测序方式 | 测序的过程中可运用DNA聚合酶的动力学信息，无需亚硫酸氢盐转化，测序过程中直接测定甲基化和多种表观遗传修饰 |
| 2.9 | 最少DNA样品量 | ≤250ng |
| ＃2.10 | GC/AT含量影响情况 | 测序反应不受基因组中GC的富集程度影响，无论是由100%GC序列构成的超过600bp的区域，还是100%单碱基构成的同聚物（如poly-A）区域，均可以实现均匀的读取 |
| ＃2.11 | 测序反应结果干扰情况 | 测序反应结果不受样本回文序列影响，可以通读回文序列部分 |
| ＃2.12 | 微生物群落分析 | 可用于全长16S/18S rRNA测序进行微生物群落分析 |
| ＃2.13 | 转录组全长测序 | 可用于转录组全长测序，测序结果无需拼接，可直接分析转录本可变剪切模式 |
| 2.14 | 高分辨HLA | 可用于高分辨HLA(人类组织免疫抗原分型)，可直接测序得到HLA基因全长，得到Phasing信息 |
| 2.15 | 微生物De novo测序 | 可用于微生物De novo测序，可以获得完整或极少数gap的基因组图谱及碱基修饰信息 |
| ★2.16 | 数据分析软件 | 提供获厂家官方支持的分析软件，不同类型基因组组装，结构变异分析，全长转录本分析 |
| ★3 | 专用耗材和封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| ★4 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训（提供免费的培训试剂盒） |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包2设备名称 | 激光共聚焦检测系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 400万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 用于明场、荧光的病理组织切片的全景数字化扫描，图像分析，病理切片库建立、存储与管理。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 超高分辨系统 | 1套 |
| 3 | 扫描系统 | 1套 |
| 4 | 激光器 | 1台 |
| 5 | 工作站 | 1套 |
| 6 | 分析软件系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 仪器用途 | 该设备用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构，得到清晰锐利的多层Z 平面结构（光学切片） |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 激光器部分 |  |
| #2.1.1 |  | 激光器采用单模保偏光纤，在保证成像效果的前提下，为保证最小光毒性和光学系统稳定，减少误操作所带来的风险，所有激光器光纤外层光功率≤10mW； |
| 2.1.2 |  | 全固体激光器，波段不少于405nm、488nm、561nm及640nm； |
| 2.1.3 |  | 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态（Switch off）功能。 |
| 2.2 | 扫描模块部分 |  |
| 2.2.1 | 扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接。 |
| 2.2.2 | 共聚焦针孔采用复消色差校正，调节范围0-10AU（Airy Unit）。 |
| 2.2.3 | 透射光检测器≥1个，透射光检测器可在样品导航时用作透射荧光检测器。 |
| #2.2.4 | 荧光检测器：荧光检测器全部为超高灵敏度检测器，QE≥45%，检测范围调节精度≤1nm。 |
| 2.2.5 | 主分光镜：小角度入射，≤15°或AOBS，提供更好的激光压制效率，OD值≥5.5。 |
| #2.2.6 | 光谱分光：采用比棱镜分光更为先进的光栅分光，光谱分光精度≤1.5nm。 |
| 2.2.7 | 扫描振镜：选择采用X、Y轴独立的检流计双扫描镜，采用超快线扫及帧飞回技术。 |
| 2.2.8 | 扫描精度：扫描头绝对线性扫描运动，回转时间短，>85%的帧时间有效地用于图像采样。为保证研究数据真实均衡，不接受快扫、共振扫描等非线性扫描方式。 |
| 2.2.9 | 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， xl，xyl，xyzl，xytl，xyztl，xzl，xtl，xztl，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。 |
| ★2.2.10 | 在所有成像模式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及在XY方向移动扫描区域。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。 |
| #2.2.11 | 变倍扫描功能：为了在大视野下进行高分辨率成像，必须具备小于0.9倍的光学变倍扫描功能。 |
| ★2.2.12 | 扫描分辨率≥6000×6000。 |
| #2.2.13 | 扫描速度：在线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：8幅/秒（512x512像素）；（以上参数必须是在线性扫模式下，并且不能为隔行扫描，不能为共振扫描和快速扫描模式，在满足速度指标的模式下，必须具备旋转、自由线扫描、感兴趣区域（ROI）扫描、CROP成像、光谱成像、同时成像等功能）。 |
| 2.2.14 | 透射光检测器：用于明场或DIC等非共聚焦图像的检测通道，自动切换透射光照明及透射光成像。 |
| 2.2.15 | 具有实时电子组件：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过LVDS进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。 |
| 2.3 | 高速超高分辨率部分 |  |
| 2.3.1 | 实现方式：硬件实现物理超高分辨能力，不接受通过缩小针孔后利用类反卷积式软件计算方式获的数据。 |
| ★2.3.2 | 超高分辨率专用检测器：采用由不少于30个GaAsP（磷酸砷化镓）-PMT组成的高灵敏度面阵列探测器，或EMCCD等实现；而非常规的GaAsP或HyD探测器。 |
| #2.3.3 | 成像分辨率及速度：共聚焦物理针孔≥1.25AU情况下，XY方向上≤125nm；Z方向上≤360nm，成像速度不低于4幅/秒（512×512像素，16位） |
| #2.3.4 | 高速成像分辨率及速度：共聚焦物理针孔≥1.25AU情况下，需同时达到XY方向≤140nm，Z方向上≤450nm，成像速度≥16幅/秒（512x512像素，16位）。 |
| #2.3.5 | 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，调节精度不小于1.5nm。 |
| 2.4 | 显微镜主机 |  |
| ★2.4.1 | 研究型全自动倒置显微镜，U型或V型光路设计，必须采用国际标准齐焦距离45mm。 |
| 2.4.2 | 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进10nm。 |
| 2.4.3 | 配置全电动扫描台，扫描台面积≥325mm×144mm，行程≥130mm ×100mm，精度≤0.1µm，最大速度≥20mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。 |
| 2.4.4 | 显微镜透射光源：LED光源。 |
| 2.4.5 | 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。 |
| 2.4.6 | 全套微分干涉部件，有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 |
| 2.4.7 | 多功能长工作距离电动聚光镜，NA为0.55。 |
| 2.4.8 | 目镜一对：10×，视场数≥23。 |
| 2.4.9 | 六孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。 |
| 2.4.10 | 物镜组： |  |
| 2.4.10.1 | 2.5×干镜，数值孔径≥0.085 |
| 2.4.10.2 | 10×干镜，数值孔径≥0.45； |
| #2.4.10.3 | 20×干镜，数值孔径≥0.78； |
| 2.4.10.4 | 40×干镜，数值孔径≥0.95； |
| 2.4.10.5 | 63x油镜，数值孔径≥1.4，工作距离≥170μm |
| 2.5 | 软件部分及图像工作站 |  |
| 2.5.1 | 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路，无需保存设定的光路设置。 |
| 2.5.2 | 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。 |
| 2.5.3 | 透射荧光样品导航器：用激光激发，T-PMT成像，对样品整体进行自动化全地形成像。之后在任意物镜下鼠标双击全貌图像的任意一点，载物台可以自动将该视野移动到物镜中央。 |
| 2.5.4 | 自动聚焦，可以实现自动寻找样品焦平面的功能。 |
| 2.5.5 | 多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。 |
| 2.5.6 | Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 |
| 3.5.7 | 交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 |
| 2.5.8 | REUSE功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验. |
| 2.5.9 | 可以根据用户的需要和应用由软件存储特定用户的工作空间设置。 |
| 2.5.10 | 可以通过软件实验管理器存储和加载不同实验的设置。 |
| 2.5.11 | 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量。 |
| 2.5.12 | 图像操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）。 |
| 2.5.13 | 三维图像渲染与重构：多种图像渲染与显示模式，包括但不限于最大、透明化、正交、投影等。 |
| 2.5.14 | 多位点及大视野拼图成像：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 |
| 2.5.15 | 高级三维图像处理：3D和4D图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出。 |
| 2.5.16 | 硬件配置不低于以下要求：双CPU4核处理器，主频3.0GHz，32GB内存，4个2TB固态硬盘，8GB独立显卡，DVD刻录机，Windows 7 Ultimate x64操作系统；32英寸液晶显示器，16：9，对角线80cm，分辨率≥3840×2160。 |
| ★2.5.17 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| ★售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包3设备名称 | 全自动数字切片扫描系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 170万元 | 设备数量 | 1套 |
| 设备功能要求 |
| 快速切片扫描系统，应用在科研、医学教育、培训、会诊等，是高端科学研究和数字化学习方案的理想选择。能够对 HE 切片、免疫组化、原位杂交、组织芯片等具有切片载体的样本快速扫描，自动将目标样品精准快速地转换为高清晰的数字图像，同时具有高分辨率油镜的配置，亦能够快速定位目标区域并进行高分辨率观察采集，通过硬件与软件的结合，快速实现全视野高分辨率的扫描拼接，并可以长时间保存、随时调用，是用于疾病、科研分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 单适配器版主扫描单元 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 1 |
| 3 | 荧光成像软件插件 | 1 |
| 4 | 8孔快速滤色片转轮 | 1 |
| 5 | 遮光滤色块 | 4 |
| 6 | 单色高灵敏度相机 | 1 |
| 7 | 复眼型L型荧光照明支柱 | 1 |
| 8 | 电动8孔荧光激发块转盘 | 1 |
| 9 | 1×C型相机适配器 | 1 |
| 10 | 4×万能平场半复消色差物镜 | 1 |
| 11 | 图像格式批量转换工具 | 1 |
| 12 | 10×万能超平场超级复消色差物镜 | 1 |
| 13 | 40×万能超平场超级复消色差物镜 | 1 |
| 14 | 100×万能超平场超级复消色差油浸物镜 | 1 |
| 15 | 自动加油部件 | 1 |
| 16 | 高亮度白光荧光光源 | 1 |
| 17 | pinkel型滤色镜组 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| *1 | 主机系统 | 系统一体化封闭设计，设备硬件和软件为同一厂家。外形设计一体式主扫描单元，无需防震台，主机电动部件一键启动，箱式外观无需暗室操作。 |
| 2 | 光路设计 | 专为切片扫描优化设计的无限远光学系统，光程短，光效率高 |
| 3 | 控制功能 | 带自动控制功能的高速XY电动载物台 |
| 4 | 明场光源 | 高色彩还原性 ; 14 W LED光源，使用寿命≥50000小时。 |
| #5 | 成像方式 | 可支持明场、荧光、暗场、相差、偏光等成像方式，方便随时升级 |
| #6 | 显微镜物镜电动转换 | 物镜数量≥6，支持干镜、油镜、硅油物镜、相差物镜， 2×，N.A.≥0.06 4×，N.A.≥0.13 10×，N.A.≥0.4 色差校准范围 400-1000nm； 20×，N.A.≥0.79 色差校准范围 400-1000nm； 40×，N.A.≥0.95 色差校准范围 400-1000nm； 100XO，N.A.≥1.44色差校准范围 400-1000nm； |
| 7 | 成像设备 |  |
| 7.1 | 明场彩色相机，高分辨率CMOS≥500万像素 |
| 7.2 | 面阵式扫描成像； |
| 7.3 | 色彩还原好，聚焦更准确，样品宽容度高，成像质量更好 |
| #7.4 | 像素数≥2448*2048，像元≥3.45μm×3.45μm |
| #8 | 扫描速度 | 15mm×15mm区域，20×物镜扫描时间≤85秒；40x物镜扫描时间≤90秒 |
| #9 | 扫描精度 | 20X ≤0.279um/像素，100X ≤0.060um/像素 |
| 10 | 扫描方式 | Smart Scan，样品定制性智能扫描方式，聚焦与扫描分区域进行；使采集速度最大化，能够边扫描边做图像拼接 |
| #11 | 电动Z轴 | 全电动闭环式快速自动对焦 |
| 12 | 样本（切片）夹 | ≥6片 |
| 13 | 加油系统 | 全自动加油系统 |
| #14 | 荧光部分 |  |
| #14.1 | 电动荧光成像装置 | 电动激发块转盘≥7孔位 |
| #15 | 荧光复眼照明装置 | 先进的荧光复眼照明系统，能够确保视野内荧光强度均匀，并保证不同视野间切换，荧光强度不变 |
| 16 | 长寿命LED光源 | 18000小时以上灯泡使用寿命，全光谱可见，通过不同激发块、快速转轮组合实现高速全光谱荧光观察 |
| 17 | 激发块组合 | 可同时4通道高速荧光扫描成像，至少包含DA/FI/TR/Cy5四色荧光。 |
| 18 | 荧光相机 |  |
| 18.1 |  | 大靶面CMOS芯片 |
| 18.2 |  | 感光芯片≥14.158 mm x 10.370 mm |
| 18.3 |  | 高像素数1200万像素，3.45*3.45um像元 |
| #19 | 荧光成像速度 |  |
| #19.1 | 两种模式，move XY before channel或者change channel before XY，扫描速度最优化 |
| #19.2 | 15mm×15mm区域20×物镜单荧光通道（50ms曝光）成像扫描时间≤2min。 |
| 20 | 软件功能 |  |
| 20.1 | 软件图像采集为流程化操作界面，简单易用，支持中英文切换，附赠中英文操作手册 |
| 20.2 | 图像采集过程可自动寻找组织、自动扫描、自动聚焦、自动白平衡、自动曝光、自动对焦、自动拼接，实现快速高质量高分辨率图片采集，且色彩逼真；提供自定义手动模式。 |
| 20.3 | 自动探测样品区域，具有marker识别功能，快速筛选目标扫描区域 |
| 20.4 | 聚焦地形图功能，保证快速准确扫描不平整或厚样品；支持连续实时对焦 |
| 20.5 | 条码自动扫描功能，支持多种一维和二维条码类型，条码读取后可用于自动命名和样品信息记录。 |
| 20.6 | 扫描层数以及厚度可调； |
| 20.7 | 实时进行EFI景深扩展； |
| 20.8 | 无级缩放：标尺随不同倍率而改变，实现局部观察； |
| 20.9 | 分屏同步功能：同一标本不同染色可进行对比观察，设定同时移动、缩放； |
| 20.10 | 标注功能（文字、图标、声音格式）； |
| 20.11 | 测量处理与测量功能：分离组合通道，多种滤镜算法，实时、后期反卷积，测量长度、面积、荧光强度等多种参数； |
| 20.12 | 数据导出：可边扫描边压缩，并支持常规图像格式（TIFF、JPG， BMP等）； |
| 20.13 | 荧光扫描模块：可进行荧光扫描或荧光批量扫描。荧光扫描支持Chanel优先或XY视野优先的切换，保证不同配置下的最快图像采集。支持其中之一荧光通道只对焦不扫描。multi-layer模式，支持分步扫描后，多通道自动对齐 |
| 20.14 | 批量扫描过程中可以做优先扫描和热交换 |
| 20.15 | 具备图像浏览软件，可做图像浏览、裁剪、测量长度、面积、抽取通道、图像另存等处理； |
| 21 | 系统工作站 | Inter(R) Core(TM) i7-8700k CPU，6核处理器，主频≥3.7GHz，内存≥32GB，硬盘≥16TB，专业级图形卡，高分辨率27英寸LED显示器, ≥2560*1400。 |
| ★22 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | ≥3年 |
| 2 | 备件库 | 国内要求有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内要求有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件收费（自报） |
| 5 | 培训支持 | 装机培训 |
| 6 | 维修响应 | 电话沟通2小时内，到达现场24小时内 |
| 7 | 到货时间 | ≤90天 |

| 包4设备名称 | 八通道离体微血管张力测定系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 90万元 | 设备数量 | 1套 |
| 设备功能要求 |
| 组织水平微血管生理功能研究，用于测量30µm至7mm直径范围内离体微血管收缩舒张过程中的张力变化，八个通道可同时测量八个离体微血管样本；常用的血管包括肠系膜动脉，胸主动脉，肺动脉，肾动脉，冠状动脉，脑动脉等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 离体微血管张力测定仪主机 | 2台 |
| 2 | 数据采集分析系统 | 1套 |
| 3 | 电脑 | 1台 |
| 4 | 微型台式真空泵 | 1台 |
| 5 | 实验器械包 | 1套 |
| 6 | 生理记录仪主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 测量离体微小血管收缩与舒张过程中的张力变化，通过软件收集记录张力信号，组织水平研究微血管的生理功能 |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| 2.1 | 用户选择输出范围 | ±200/±400/±800/±1600 mN，用户可选择设定量程，保证可测量各类不同的样本 |
| 2.2 | 张力分辨率 | 不低于0.1 mN，通过连接记录仪电脑显示精度为0.01mN |
| 2.3 | 精度 | 系统可通过电动螺旋尺进行血管初始化张力校正，精度可达0.01mm |
| ★2.4 | 标准操作程序 | 内置血管标准化操作程序，自动计算最佳初始张力值，无需增配血管标准化模块；通过血管标准化程序，可扩大实验样本（部位、大小、长度、种类），无需通过文献等经验来选择选择最适张力值 |
| 2.5 | 微定位器 | 自动或手动旋转螺旋尺拉伸（包含电动马达用于拉伸螺旋尺） |
| 2.6 | 重量校准 | 半自动，参照仪器屏幕指示操作 |
| 2.7 | 加热 | 内置电子加热 |
| 2.8 | 温度控制 | 环境温度至45℃，温度分辨率不低于0.1℃，温度稳定性不低于±0.2℃ |
| 2.9 | 张力数据显示 | 显示八个通道张力信号，单位毫牛顿（mN）或克（g），可选择设定 |
| ★2.10 | 可测量样本大小 | 钳夹式固定架可测量450微米以下的微血管，最小可达30微米；钢针式固定架可测量450微米以上的大血管，最大可达7毫米 |
| 2.11 | 样本固定架 | 同时提供直径450微米以下微小血管固定钳夹式支架以及直径450微米以上血管固定用的针式固定架 |
| 2.12 | 通道数 | 共八个通道 ，使用软件同时采集信号。 |
| 2.13 | 浴槽 | 铝合金金属框架，耐酸不锈钢核心材质浴槽，耐腐蚀，易清洗，降低实验间污染 |
| 2.14 | 浴槽容量 | 最大8ml |
| 2.15 | 浴槽废液吸收 | 手动和自动抽吸，用户可自定义抽吸时间。配置专用血管分离固定实验器械以及专用废液抽吸泵 |
| 2.16 | 浴槽盖 | 包含进气，加药等接口 |
| 2.17 | 浴槽进气装置 | 各浴槽独立的针式阀门控制进气量大小 |
| 2.18 | 信号输出 | 模拟输出或数字输出，可USB线直接连接电脑使用数据记录软件收集记录，也可连接生理记录仪采集数据 |
| 2.19 | 数字输出 | USB2.0 |
| 2.20 | 模拟输出 | 八个通道独立输出，最大电压2.5V |
| 2.21 | 电脑配置 | 不低于：英特尔i5处理器、16GB内存容量、1TB硬盘容量、windows 10操作系统、23.8寸显示器 |
| 2.22 | 所用气体种类 | 常规95%空气和5%二氧化碳 |
| ★2.23 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包5设备名称 | 组织病理染色封片工作站 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 50万元 | 设备数量 | 1 |
| 设备功能要求 |
| 提供诊断依据，最终染色的切片必须核浆着色深浅适度，细胞轮廓清晰，切片完整，方能够保证诊断的准确性。全自动染色机根据选定的程序，自动提取玻片架按程序方案放到相应的试剂缸浸染染色，完成所有的染色步骤，取出玻片即完成染色。染色机免去了人工浸染玻片的步骤，实现完全自动化、标准化操作，且对环境具备环保排风措施。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 全自动染色机主机 | 1台 |
| 2 | 玻片染色架 | 10个 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1个 |
| 4 | 试剂缸 | 33个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 台式设计 | 双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短 |
| #2 | 屏幕 | 中文彩色触摸屏 |
| 3 | 照明 | 内置照明 |
| #4 | 染色站点 | 总站点≥40个，试剂缸≥25个、冲水缸≥6个，烤箱≥5个 |
| 5 | 独立站点 | 独立的上载/下载站点各2个 |
| #6 | 启动和召回 | 自动复位键，具备紧急召回功能，可在任何必要的时候，调回任一篮标本 |
| ★7 | 染色 | 智能优化控制可分流染色篮，可实现多篮同步染色 |
| #8 | 环保排气 | 具备活性碳过滤器和排气设备 |
| 9 | 编程与运行 | 多种程序可同时运行，灵活上载；可编辑≥50个程序，每个程序可编辑≥50个步骤 |
| #10 | 备用电池 | 内置备用电池，在断电40分钟内仍能继续工作 |
| 11 | 玻片摇动频率 | 玻片摇动有4种频率可选 |
| 12 | 通量 | 上载容量达≥380片 |
| #13 | 试剂缸容量 | ≤320ml |
| 14 | USB | USB接口方便数据传输 |
| ★15 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包6设备名称 | 生物信息学分析用服务器 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 30万元 | 设备数量 | 2套 |
| 设备功能要求 |
| 性能计算，生物信息学分析及高通量测序分析；基因测序、神经网络、离散态模型、隐马尔可夫模型、最近邻分类和进化计算。 |
| 软硬件主要配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 深度学习管理软件 | 1套 |
| 2 | CPU：Intel Xeon Gold 6258R 2.70G/28Core/38.5M/205W | 2颗 |
| 3 | 内存：32GB DDR4-2933MHZ ECC | 16根 |
| 4 | 数据盘：Seagate ST8000NM000A 8TB/SED/SATA/3.5" | 4块 |
| 5 | 系统盘：Intel SSD D3-S4510 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, Single Pack | 1块 |
| 6 | GPU显卡：RTX A5000 | 2块 |
| 7 | 显示器：Monitor DELL 31.5"4K Type-C 90W HDR（DP Cable），无线键鼠 | 一套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 基本架构 | 标准塔式静音GPU服务器；支持横向扩展，分布式文件系统等功能，可搭载多项软件服务。 |
| 2 | ★CPU处理器 | 配置≥2颗Intel Xeon Gold 6258R；单机共计≥56核心，≥112线程；整机使用采用Intel® C621 系列芯片组。 |
| 3 | ★内存 | 配置≥16根32G 32GB DDR4-2933MHZ ECC企业级内存，单台服务器支持16 X DIMM slots |
| 4 | ★数据盘 | ≥4块Seagate ST8000NM000A 8TB/SED/SATA/3.5" 企业级机械硬盘；配置≥1个FIPS数据模块，具备数据安全加密及计算应用集成功能 |
| 5 | ★系统盘 | ≥1块Intel SSD D3-S4510 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, Single Pack企业级固态硬盘； |
| 6 | 硬盘位 | 10 x 3.5”/2.5” SATA/SAS 热插拔硬盘 1 x NVMe M.2（2280,22110）或1 x NVMe M.2（2240,2280）+1 x SATA M.2（2240,2280） |
| 7 | ★GPU计算卡 | 配置≥Quadro RTXA5000 24GB GDDR6 CUDA核心：8192个 单精度：27.8TFlops 显存：24GB； 机型支持4块双宽GPU；验收可查询显卡SN码 ，GPU卡只换不修 |
|  | ★显示器 | ≥1套Monitor DELL 31.5"4K Type-C 90W HDR（DP Cable），无线键鼠 |
| 8 | 扩展槽 | 4 x PCIe 3.0 x 16 slots（双宽） 1 x PCIe 3.0 x 16 slot（单宽） 1 x PCIe 3.0 x 16 slot（单宽）+1 x PCIe 3.0 x 4 slot（in x 8）或1 x PCIe 3.0 x 8 slot（in x 16）+1 x PCIe 3.0 x 8 slot |
| 9 | 电源 | ≥2000W高效电源 |
| 9 | ★管理软件 | 1、系统所有功能均对外提供Restful API，方便用户进行二次开发（提供截图证明） 2、系统自带docker（容器）镜像，系统支持docker镜像导入，删除，搜索下载。 系统内置tensorflow，caffe，pytorch，tensorboard等镜像（提供截图证明） 3、支持基于NFS的多个卷同时共存和使用（提供截图证明） 4、启动图形化任务，通过Web VNC连接并在PyCharm中进行开发和调试； 5、启动JupyterLab进行交互式开发和调试；系统所有功能均对外提供Restful API，方便用户进行二次开发；（提供截图证明） 6用户创建任务时：可设置最大运行时长，最大运行时长的上线由管理员进行设置（提供平台截图）；GPU、CPU、Memory相关资源的比例根据模板自动设置，模板由管理员进行设置、分区需要进行分页和搜索（提供截图证明）；加入资源无限选项，选中该选项的用户，最大使用资源上限为分区配额。（提供截图证明制） |
| 10 | ＃测试报告 | 生产厂商需要提供整机功能性测试和机器稳定性和散热的测试报告内含：ATA系统配置确认测试；ATA压力测试报告；ATA功能测试报告；OEM GPU设备信息测试；GPU设备Burn-In测试报告；GPU矩阵运算测试报告；测试报告，需加盖原厂商公章；提供制造厂商针对本项目的授权书，以及制造厂商针对本项目的售后承诺函，供货时必须提供原厂供货证明； |
| 11 | 服务要求 | 1.生产厂商需具备服务器ISO9001质量管理体系认证、CCC国家强制认证、ISO14001环境认证、中国节能产品认证证书等质量产品认证证书、高新技术企业认证； 2、生产厂商具备 Intel Cluster Ready 供应商资质 3.生产厂商需要提供5个大于500W的GPU服务器合同，证明生产商在GPU领域中生产能力和技术实力；（加盖服务器生产厂商公章） 4、整机原厂三年质保，免费上门服务；所有服务器配件物料均提供质保期内只换不修政策，（包含GPU显卡）；需提供原厂生产商售后服务承诺函，加盖原厂公章。 5、原厂工程师需要提供用户5天现场针对深度学习相关理论实践培训；平台性能及软件要求和相关服务支持无法满足的，我单位有权拒收货物并通知相关机构，中标供应商需赔偿由此造成的一切损失。机器到货后，必须提供原厂工程师上门安装，调试，CUDA培训；否则拒绝验收 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 北京有无备件库 |
| 3 | 维修站 | 北京有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 原厂工程师需要提供用户5天现场针对深度学习相关理论实践培训 |
| 6 | 维修响应 | 提供7天×24小时服务，电话、传真、电子邮件、互联网即时响应，并且质保期内承诺提供 15 分钟内故障诊断响应服务和 2 小时内现场故障排除服务 |
| 7 | 到货时间 | ≤20天 |

| 包7设备名称 | 超微量分光光度计 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 24万元 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 可快速微量的进行核酸蛋白纯度的测定，污染物鉴定分析功能，可确保实验上游的质控，有效的保证实时荧光定量PCR的数据结果。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 超微量分光光度计 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1件 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 资质认证 | CE认证 |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| ★2.1 | 波长范围 | ≥190~850nm连续波长全光谱分析 |
| ★2.2 | 检测范围 | 2ng/ul~27000ng/ul； |
| 2.3 | 光吸收准确度 | ≤3%(at 0.97A at 302nm) |
| ＃2.4 | 光谱分辨率 | ≤1.8nm(FWHM at Hg25)； |
| 2.5 | 波长精度 | ≤±1nm； |
| ＃2.6 | 检测重复性 | 0.002A(1.0mm光程)或1%CV； |
| 2.7 | 样本检测和数据处理时间 | ≤8秒 |
| 2.8 | 光吸收范围 | 基座0~550A（10mm光路径） |
| 2.9 | 最小样品体积 | ≤2μl |
| ＃2.10 | 光路径 | 0.1~1mm；无需手工设置。 |
| ＃2.11 | 智能样本检测技术 | 具备智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正，可鉴定的污染物≥5种 |
| ＃2.12 | 摄像头 | 具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰。 |
| 2.13 | 支持的应用 | 至少具备：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术。 |
| 2.14 | 蛋白编辑器 | 具备蛋白编辑器，可自定义蛋白类型和参数 |
| ★3 | 品牌要求 | 要求设备为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费,只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包8设备名称 | 硬组织切片机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 22万元 | 设备数量 | 1台 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 电源线 | 1个 |
| 3 | 挡水盘ABS材质 | 1个 |
| 4 | 进水软管PVC材质 | 1个 |
| 5 | 排水软管PVC材质 | 1个 |
| 6 | 内六方扳手镀铬 | 2把 |
| 7 | 金刚石切割片0.1 *0.23（0.27） | 5个 |
| 8 | 使用说明书 | 1份 |
| 9 | 骨科载玻片 | 1盒 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 最小样本厚度 | ≤30μm |
| #2 | 全自动样本进样可调最小识别 | ≤1μm |
| #3 | 样本进样可调 | 以1μm递进 |
| #4 | 样本最大直径 | ≥25mm |
| 5 | 水压 | ≥2kg/cm2 |
| 6 | 主轴转速： | ≥600转/分钟 |
| 7 | 切片刀厚度： | 0.23mm |
| 8 | 数显 | 数字显示 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤60个工作日 |

| 包9设备名称 | 立式蒸汽灭菌器 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20万元 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 用于科研领域物资的高压蒸汽灭菌。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 提篮 | 3个 |
| 3 | 硅胶排水管 | 1米 |
| 4 | 灭菌测试卡 | 1套（30张） |
| 5 | 蒸汽接水杯 | 1个 |
| 6 | 冷却水箱 | 1个 |
| 7 | 加热器挡板 | 1个 |
| 8 | 过滤塞 | 1个 |
| 9 | 抱闸 | 1个 |
| 10 | 长臂夹 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 外部尺寸（W*D*H） | ≤520×700×1200(mm) |
| 2 | 腔内内径(直径*深度） | ≥φ370×750mm，方便存取物品内腔直径 |
| 3 | 外部材质 | ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板 |
| ★4 | 罐体材质 | 不锈钢，表面镜面处理，厚度≥3mm |
| 5 | 罐体盖部机构 | 手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定 |
| 6 | 蒸汽水接盘 | 具备 |
| 7 | 有效容积 | ≥80L |
| 8 | 重量 | ≤130kg |
| ★9 | 设备开关 | 带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源 |
| 10 | 排气阀 | 电磁阀≥2个 |
| 11 | 安全阀 | 弹簧全启式安全阀，超过最高压力时自动运作 |
| 12 | 传感器接口 | 腔内温度传感器接口，压力表接口，可将压力温度同时输出。 |
| ★13 | 冷却方式 | 可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却，降温至100℃所需时间≤3min |
| 14 | 压力表 | 0~0.4Mpa，精度1.6级 |
| 15 | 最高使用压力 | ≥0.25Mpa |
| ★16 | 操作控制面板 | ≥7英寸触摸屏，可便戴手套操作并显示运转功能 |
| ★19 | 内置冷却水箱 | 大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位 |
| ★20 | 腔内注水量 | ≥6500L，支持长时间灭菌和多次灭菌 |
| ★21 | 防堵塞功能 | 容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞 |
| 22 | 脚轮 | 4个，带锁定功能 |
| ★23 | 加热器及传感器保护措施 | 缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。最高水位，最低水位表示 |
| 24 | 加热器类型 | 不锈钢加热管 1500W×2 |
| 25 | 加热器回路控制 | 固态继电器，脉冲控制输出 |
| 26 | 传感器 | Pt100热电阻 |
| 27 | 温度范围 | 器具，液体灭菌工程：105℃~135℃ 溶解工程：60℃~110℃ 保温工程：45℃~60℃ 预热温度：45℃~80℃ |
| 28 | 温度控制 | 微型电脑PID控制 |
| 29 | 设定，显示方式 | 使用上下键，数字显示设定方式，最小分辨率0.1℃ |
| ★30 | 预约功能 | 时刻模式：00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。 日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00:00-23:59范围内，分辨率为1分。 |
| 31 | 计时·计时分解功能 | 设定时间：1分~99小时59分，分辨率：1分 设定时间：100时~999时，分辨率：1时 |
| ★32 | 键锁功能 | 在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作 |
| ★33 | 预热功能 | 可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min |
| 34 | 记忆功能 | 各模式有三个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序，每个程序可更改名称 |
| 35 | 故障记录功能 | 可根据年月日记录20项故障及其种类 |
| 36 | 累积灭菌/次数/时间 | 用户可随时查询并把握设备的运行情况 |
| 37 | 灭菌物品温度测定功能 | 使用物品用传感器（选配）的测定温度，灭菌以及溶解时间计时 |
| ★38 | 数据传输功能 | 计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出 |
| 39 | 警报内容 | 传感器异常，继电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。 |
| ★40 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包10设备名称 | 万能材料试验机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 18万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 一种主要用于金属、陶瓷、树脂等材料的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能试验。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 压缩弯曲夹具及配套附件 | 1套 |
| 3 | 计算机，激光打印机 | 1套 |
| 4 | Windows 10 以上操作系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数（数字都用范围） |
| 1 | 最大试验力： | 10KN； |
| #2 | 载荷测量精度: | ≤示值的± 0.5% |
| 3 | 试验电压/频率： | 380V±10% / 50HZ±5% |
| 4 | 适用材料： | 医用材料、医疗器械、生物材料等； |
| 5 | 试验夹具： | 可根据实验要求定制拉伸夹具、弯曲夹具、压缩夹具等 |
| 6 | 工作环境： | 温度5℃~40℃、湿度:≤80% |
| #7 | 横梁移动速度范围 | 0.001~1000mm/min |
| #8 | 横梁返回速度 | 1500mm/min |
| #9 | 横梁速度控制精度 | ≤±0.1% |
| ★10 | 横梁位置检测精度 | ≤0.001mm |
| 11 | 独立数据采样通道 | 4个 |
| ★12 | 有效采样速率 | 1000HZ |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤40个工作日 |