# 招标公告

华采招标集团有限公司受北京某部委托，依据《军队物资采购评审管理办法》、《军队物资招标管理规定》、参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规要求，对以下项目进行国内公开招标。现将有关事项通知如下：

一、项目名称：流式细胞分选仪等16项科研设备采购项目

- 项目编号：2021-JK16-W1178

- 项目概况：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总预算 （万元） | 技术 要求 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞分选仪 | 1 | 450.00 | 450.00 | 详见“第二部分 采购项目技术和商务要求” |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 4 | 50.00 | 200.00 |  |
| 3 | 组织细胞悬液制备仪 | 2 | 53.00 | 106.00 |  |
| 4 | 化学发光成像仪 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 5 | 微流控制备仪 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 6 | 便携三代测序仪 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |
| 7 | 全自动核酸提取仪 | 2 | 16.00 | 32.00 |  |
| 8 | 凝胶分析仪 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 程序冷冻仪（程控降温仪） | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 10 | 精子质量分析仪 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 核酸扩增仪（96孔） | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
| 12 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 冷热循环仪 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 杂交仪 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 15 | 表面形貌仪 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |
| 16 | PCR仪（384孔） | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
| 合计 | 1203.00 |  |
| 注：1.投标人可根据经营范围和自身情况，选择上述包中一包或多包购买招标文件。投标人须对所投包内所有货物进行响应，并按包分别编制投标文件（即：参与几个包投标，须制作几套投标文件），否则将视为无效投标。 2.本项目每包公布最高单价限价及最高总限价，若投标报价每包超过最高单价限价及最高总限价，视为无效投标。 3.本次招标、投标、评标均以包为单位，投标单位须对所投包内所有产品和数量进行投标报价。 |

- 投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 近3年没有发生过重大质量安全事故；

- 投标人为非外资独资或外资控股企业法定代表人为中华人民共和国国籍，不得拥有境外永久居留权；

- 供应商不得为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”公布的失信被执行人、重大税收违法案件记录名单且未被撤销的非失信被执行人、重大税收违法案件记录名单查询截图复印件并加盖公章；

供应商未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供 “中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”严重违法失信行为记录名单企业网页查询截图复印件并加盖公章）；

供应商未被军队采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单。

- 供应商必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

- 供应商可为生产商或销售商（代理商）。具备本项目生产或者销售范围。同一生产商同类产品只接受1家供应商投标。（医疗设备：生产商须具有医疗器械注册证（备案凭证）、医疗器械生产企业许可证等相关证明材料；代理商须具有医疗器械经营许可证（备案凭证）、三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料；非医疗设备：代理商须具有三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件发售时间、地点、方式及售价

（一）招标文件发售时间：从2021年11月08日起到2021年11月18日（09:00—12:00， 13:00—17:00）（北京时间、节假日除外）。

（二）发售地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层1601室。

（三）发售方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。购买招标文件时需提供以下材料（军队供应商库内企业不用提供）及装订成册加盖单位公章的复印件1份。

1.营业执照副本；

2.法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

3.供应商可为生产商或销售商（代理商）。具备本项目生产或者销售范围。同一生产商同类产品只接受1家供应商投标。（医疗设备：生产商须具有医疗器械注册证（备案凭证）、医疗器械生产企业许可证等相关证明材料；代理商须具有医疗器械经营许可证（备案凭证）、三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料；非医疗设备：代理商须具有三级以内（含三级）产品代理授权书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料）。

4. 供应商为非外资（含港澳台）独资或控股企业，法定代表人为中华人民共和国国籍，不得拥有境外永久居留权（须提供相关承诺原件，格式自拟）。

购买招标文件现场审核企业递交资料，本次审核仅作为发放招标文件依据，凡领取招标文件的供应商，其具体资格符合情况以评标委员会判定为准。

（四）招标文件售价：200元/包，售后不退。

- 投标开始和截止时间及地点、方式

- 递交投标文件开始时间：2021 年11月30日8时30分（北京时间）。

- 递交投标文件截止时间：2021年11月30日 9 时30分（北京时间）。

- 投标地点：北京市海淀区（具体地点另行通知）。

- 投标方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

- 开标时间、地点

- 开标时间：2021 年 11月30日 9 时30分（北京时间）。

（二）开标地点：北京市海淀区（具体地点另行通知）。

- 本采购项目相关信息在“军队采购网”（www.plap.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

- 招标人联系方式

招标人：北京某部

联系人：杨助理、龚助理

电话： 010-66927596、010-66927595

地址： 北京市海淀区阜成路28号院航医大厦1517。

- 招标代理机构联系方式

采购代理机构：华采招标集团有限公司

联系人：孙佳睿、崔丽洁、金珊

电话：010-63509799-8080、8043

传真号：010-63509799-808

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层1601室。

邮箱号：hczb101@163.com

标书款专用账户：

开户名：华采招标集团有限公司

开户行：建行北京西客站支行

账号：1100  1028  0000  5300  6877

行号：1051 0000 9047（102800）

附件   货物一览表及技术要求

| 包1设备名称 | 流式细胞分选仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 450万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 用来进行免疫细胞分选，细胞功能检测，干细胞的鉴定和分离，细胞表型分析，细胞特异性标记物的分析，药物研究、开发、以及药效评估、各种类型稀有细胞的分离，纯化或富集培养等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 流式细胞分选仪主机 | 1台 |
| 2 | 工作站 | 1台 |
| 3 | 专用分析软件 | 1套 |
| 4 | 鞘液 | 1件 |
| 5 | 清洗液 | 1件 |
| 6 | 稳压电源 | 1台 |
| 7 | 液晶显示器 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 激光系统 | 配备488nm激光器、633nm激光器、355nm激光器、561nm激光器，具备至少4个pinhole，四根激光可以同时开启并使用，具备升级功能，可升级6根激光器 |
| ＃2 | 信号检测系统 | ≥11色荧光，前向散射光、侧向散射光 |
| 3 | 激发方式 | 方形光胶耦合物镜石英杯激发，液流位于石英杯中央，保 证分析液流的稳定性、检测的准确性 |
| 4 | 收集方式 | 采用八角形和三角形连续反射方式 |
| 5 | 变异系数 | ＜3.0% |
| ★6 | 上样方式 | 气压泵正压上样，不接受蠕动泵和注射泵 |
| ★7 | 检测器 | PMT,不接受FAPD |
| ＃8 | 液滴延迟时间 | 提供用于自动确定液滴延迟时间的660nm激光器 |
| ★9 | 荧光检测灵敏度 | FITC＜86MESF、PE＜30MESF |
| 10 | 分析速度 | ≥95,000细胞/秒 |
| 11 | 分选速度 | 分选速度≥68,000个细胞/秒 |
| 12 | 分选模式 | 1-4路分选、成份分选、索引分选、单克隆分选等模式 |
| 13 | 质控系统 | 具备全程质量控制体系CS&T，能够自动检测和长期跟踪仪 器性能的微量变化，能够帮助仪器完成基线设置，提示最 佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度， 同时具有最佳的可比性和连续性 |
| 14 | 喷嘴规格 | 70µm、85µm（必配）、100µm喷嘴 |
| 15 | 进样装置 | 全自动进样装置，具有自动样本混匀功能，自动样本间冲 洗和关机清洗，自动气泡检测和警示，全封闭上样系统， 完全程序化控制。进样仓和分选仓均为密封设计，具备全 自动标准化的无菌清洗流程，最大保障无菌条件 |
| ＃16 | 液流装置 | 自助式液流车系统，独立于主机存在，可以自行移动，自 主供气和提供压力，无需外接空压机；提供仪器使用所需 的全部液流单独容器，包括20L鞘液桶、10L废液桶、5LDI 水、5L清洗液桶，5L酒精桶，以保证分选实验的长时间 不间断进行。能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液 流自动监测并有堵塞报警功能 |
| 17 | 温度控制系统 | 进样系统的温度由软件控制,可提供：4℃、20℃、37℃、42℃四种不同的进样温度 |
| 18 | 扩展性 | 模块化设计，仪器可以根据科研需求具备无限升级空间， 可就地升级，可添加激光器、PMT和光学滤片 |
| ＃19 | 分选液滴分析精度 | ≤1/3 |
| 20 | 分选纯度 | ≥90%（70000细胞/秒） |
| 21 | 细胞存活率 | ≥80%（70000细胞/秒） |
| ★22 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包2设备名称 | 实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 200万元 | 设备数量 | 4台 |
| 设备功能要求 |
| 基本要求：绝对定量；相对定量；病原的阴阳性鉴定； 基因分型；基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能；肿瘤稀有突变分析，可进行多种病原微生物的检测，可进行新冠病毒的核酸检测，试剂盒全开放。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 实时荧光定量PCR主机 | 1台 |
| 2 | 引物设计软件 | 1套 |
| 3 | 中文操作软件 | 1套 |
| 4 | SDS分析软件 | 1套 |
| 5 | 安装试剂盒 | 1套 |
| 6 | 3KVA稳压电源 | 1套 |
| 7 | 电脑 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 热循环系统 | 基于Peltier(珀耳帖效应系统) |
| 2 | 模块规格： | 标准96孔 0.2ml模块,可升级成96快速模块 |
| 3 | 支持耗材： | 国际标准96孔 (0.2 ml)反应板与光学盖膜，0.2 ml八连管，0.2ml单管 |
| 4 | 光学系统： | 卤钨灯、5色激发滤光片，5色检测滤光片、CCD成像 |
| 5 | 支持的荧光染料： | FAM™, SYBR®Green, VIC®, JOE™, NED™,TAMRA/CY3,ROX Texas Red®和Cy5 |
| 6 | 数据同时采集： | 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 |
| 7 | 温度范围： | 4~100℃ |
| ＃8 | 有防系统误差方法可供用户选择 | ROX染料或者其他校正染料，可选择是否使用被动校正染料，校正加样误差和管间差异 |
| 9 | 添加新染料 | 可校正位于光谱范围内的新染料，无需额外购买新的滤光块 |
| ＃10 | 新冠试剂盒解决方案 | 可以使用市面上10种以上有NMPA IVD证书的新冠试剂盒 |
| ★11 | 光源 | 一体化设计，激发光源和检测器固定无移动 |
| ＃12 | 蛋白稳定性软件 | 具有原厂蛋白迁移率软件和配套试剂。 |
| ★13 | 荧光染料特点 | 能同时检测并区分VIC荧光和TAMARA荧光，以用于taqman基因拷贝数的应用的检测 |
| ＃14 | 其他软件 | 配置突变检测软件、拷贝数变异软件等 |
| 15 | 反应体积 | 10~100ul |
| ＃16 | 数据分析 | 可同时分析无数个96孔板的数据，可通过重复样本或生物学重复样本等方式分组查看数据， 可选择多个内部参比进行校正，可在一个STUDY界面中查看扩增图谱、多组分图谱和QC总结等，以便发现和去除不符合要求的数据 |
| ＃17 | 熔解曲线功能 | 每个样品孔可识别多至3个熔解产物的Tm值 |
| 18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示 |
| 19 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |
| ★20 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包3设备名称 | 组织细胞悬液制备仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 106万元 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 一机两用，既可以将组织处理成高活性、高得率的单细胞悬液，用于细胞分选、分析或者培养；也可以将组织和细胞匀浆，用于分离亚细胞物质。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 组织解离器主机 | 1台 |
| 2 | 加热模块 | 8件 |
| 3 | 电源线 | 1件 |
| 4 | 操做手册 | 1本 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 组织种类 | 可处理多种不同的组织，至少包括：人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。 |
| ★2 | 细胞活性 | 所获得的单细胞悬液活性满足单细胞测序要求，解离后可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、单细胞测序、分子生物学分析等多种不同的后续应用。 |
| 3 | 匀浆组织类型 | 满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于：蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 |
| 3.1 | 安全性 | 仪器必须满足无菌操作要求。 |
| ＃3.2 | 样品数量 | 一次可处理至少八个样品。可以同时或分别处理至少八个不同的样品。 |
| 3.3 | 程序升级 | 对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 |
| ★3.4 | 灵活性 | 可处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。 |
| 3.5 | 加热模块 | 配备至少八个独立的加热模块，可以加热至37℃，便于组织解离过程中的酶解加热。 |
| ★3.6 | 样本容量 | 样本容量：0.5~10ml |
| ＃3.7 | 样本重量 | 标本重量：20mg~4g |
| ★4 | 专用耗材和封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| ★5 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包4设备名称 | 化学发光成像仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 80万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 用于Western实验中，蛋白的分离、转印及成像，从而检测蛋白的表达水平，并可进行小动物活体成像。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 多功能成像仪主机 | 1台 |
| 2 | 全能型转印仪 | 1台 |
| 3 | 垂直电泳槽 | 1套 |
| 4 | 电泳仪电源 | 1台 |
| 5 | 成像仪数据分析软件 | 1套 |
| 6 | 电脑 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 成像仪 基本要求 | 用于采集多色荧光、化学发光、比色等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析 |
| 2 | 检测器 | 增强型超冷CCD检测器 |
| 3 | 操控系统 | ≥12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 |
| 4 | 光电转化率 | 425nm处绝对Q/E值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm |
| 5 | 曝光优化 | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 |
| 6 | 智能样品托盘技术 | 自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 |
| 7 | 样品托盘设计 | 配有样品盘，白光样品盘，蓝光样品盘 |
| 8 | 光源 | 反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光 |
| #9 | 紫外光源 | 302nm |
| #10 | 成像面积 | ≥16×20cm |
| 11 | 切胶功能 | 配有紫外防护板，方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 |
| ★12 | 多色荧光功能 | RGB+2IR，5个荧光通道，并支持5色荧光成像解决方案 |
| 13 | 多色荧光激发光源 | 侧蓝光，460~490 nm 激发；侧绿光，520~545 nm 激发； 侧红光，625~650 nm 激发；侧远红光，650~675 nm 激发； 侧近红外，755~777 nm 激发； |
| 14 | 多色荧光检测通道 | 518~546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测； 577~613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测； 675~725 nm滤光片，用于红光激发染料检测； 700~730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测； 813~860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测； |
| #15 | 小动物成像功能 | 可实现简单的小动物活体成像功能，并提供文献证明 |
| ★16 | 成像功能 | 无需固定、染色和脱色即可实现蛋白条带电泳结束之后直接成像 |
| #17 | 触屏软件控制系统 | 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全 |
| #18 | 电脑分析软件功能 | 对数据进行优化、定量，具备灰度值分析以及迁移率计算功能 |
| 19 | 软件易用性 | 可自由安装于多台电脑，同时分析；软件免费升级；中文版、英文版软件自由切换 |
| 20 | 全能型转印仪转印通量 | 4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序 |
| ★21 | 转印速度 | 7分钟内完成2块胶的转印 |
| 22 | 电源 | 整合型电源，无需外接电源 |
| 23 | 电极设计 | 6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一 |
| #24 | 用户界面 | 配有显示屏，程序化操作，实时显示转印剩余时间 |
| 25 | 易用性 | 可兼容传统实验试剂和耗材 |
| 26 | 坚固耐用 | 耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗 |
| 27 | 垂直电泳槽通量 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 |
| 28 | 灌胶系统 | 平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 |
| 29 | 模块化 | 可换置转印（western blot）等模块 |
| #30 | 电泳仪电源输出范围 | 电压10~200 V；电流4~300 mA；功率≥75W |
| 31 | 输出类型 | 恒压、恒流、恒功率，可定时1~999分钟 |
| 32 | 输出通量 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |
| 33 | 转印仪 | 完成2块TGX小胶的转印（预制胶或预制液自己制胶）时间≤3分钟；完成4块普通小胶或2块中型胶的转印时间：≤7分钟。 |
| ★34 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包5设备名称 | 微流控制备仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 80万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 微流控制备仪基于微流控技术开发，设备需结合制药领域的实际情况，满足脂质体、脂质纳米颗粒（LNPs）、微纳米晶体、微乳等复杂液体药品的制备需求。满足小量实验研究和大量生产一体化需求，充分发挥微流控技术连续化、高度重现性的技术特点。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 微流控制备仪主机 | 1台 |
| 2 | 高压柱塞泵（集成于主机上） | 2台 |
| 3 | 金属微流控芯片 | 2片 |
| 4 | 恒温水机 | 1台 |
| 5 | 阀门及管道管件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 适用领域 | 设备可用于脂质体、脂质纳米颗粒、微纳米晶体、微乳等复杂液体制剂的制备，可实现微流体混合、乳化、微纳米制备及微纳米粒径控制等功能。 |
| #2 | 制备能力 | 设备可满足单次制备的最大样品量≥20L，最小样品处理量≤10ml。 |
| ★3 | 工作模式 | 恒流模式。 |
| #4 | 流速范围 | 每台泵流速范围为0.1~200ml/min。 |
| #5 | 流速控制 | 每台泵可独立设置流速。 |
| 6 | 流量精度 | ≤±1%。 |
| #7 | 设备压力 | 最大工作压力不小于15MPa。 |
| #8 | 温度控制 | 设备配制保温模块，可对样品溶液、微流控芯片进行保温，保温范围：0~100℃。 |
| 9 | 控制系统 | 触屏操作，可通过触屏面板设置流量、温度等信息，以及执行运行和停机等操作。 |
| ★10 | 异常报警 | 设备可对异常情况报警。 |
| #11 | 微流控芯片 |  |
| 11.1 | 芯片材质 | 芯片材质为金属，可重复使用 |
| 11.2 | 芯片特性 | 芯片耐高压、耐高温、耐有机溶剂，可热灭菌。 |
| 11.3 | 芯片定制 | 可根据需求定制不同规格的芯片，匹配微流控主机使用 |
| 12 | 设备连接 | 管道配置应为耐压型软管和硬管结合使用。 |
| 13 | 噪音 | 仪器正常运行时噪音≤60dB（A） |
| 14 | 专用耗材和封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包6设备名称 | 便携三代测序仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 70万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 主要被用于病原监测、宏基因组学、变异检测，基因测序 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 清洗试剂盒 | 1盒 |
| 3 | 连接测序试剂盒 | 2盒 |
| 4 | 测序芯片引发试剂盒 | 2盒 |
| 5 | 标准控制实验扩展包 | 1盒 |
| 6 | 测序芯片 | 2张 |
| 7 | 高性能笔记本电脑 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 测序通道数 | 200~512个 |
| 1.2 | 起始样品量 | 10pg~1μg |
| ＃1.3 | 测序时间 | 单分子实时测序，上机后2分钟开始产生碱基序列数据。并可以根据实验需求设置测序反应时间，运行时间2分钟至72小时。 |
| ＃1.4 | 单分子测序 | 直接测序，无需PCR扩增，免除PCR扩增带来的错误和GC偏差。 |
| ＃1.5 | RNA测序： | RNA直接测序，无需进行反转录。 |
| ＃1.6 | 甲基化检测： | DNA/RNA测序同时可直接检测碱基修饰，无需重硫酸盐处理。 |
| 1.7 | 安装： | 模块化的电路与信号采集，即插即用，无需光路与染料校准。 |
| 1.8 | 应用： | 全基因组测序、靶向测序、RNA测序、宏基因组测序、表型研究。 |
| ＃1.9 | 读长： | 可读取提取核酸的全长，最长可读取2Mbp。 |
| 1.10 | 速度 | 配合快速建库试剂盒使用，可以在10分钟之内完成文库的制备。 DNA测序速度450碱基每秒，RNA测序70碱基每秒。 |
| 1.11 | 设备体积、重量 | 高≤30mm、宽≤150mm、深≤120mm； 重量：≤450g |
| 2 | 数据分析软件 | 提供数据分析软件用于基因组的拼接 |
| 3 | 高性能笔记本电脑 | CPU≥i5，内存≥16GB，硬盘≥4TB |
| ★4 | 专用耗材和封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| ★5 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤90个工作日 |

| 包7设备名称 | 全自动核酸提取仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 32万元 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 在分子生物学实验中，可广泛应用于疾病防控、动物疫控、临床诊断、出入境检验检疫 、食药监、法医、教学及科研的等领域样本前处理。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★样本通量 | 1~96 |
| 2 | # 处理体积 | 30~1000ul |
| 3 | # 推荐样本量 | ≥200ul |
| 4 | 适用耗材 | 96孔深孔板、定制化单条六联管 |
| 5 | 旋转速度 | ≤3000rpm |
| 6 | 温控范围 | 裂解加热：室温～120℃；洗脱加热：室温～120℃ |
| 7 | # 混合方式 | 旋转混匀 |
| 8 | 操作语言 | 内置中/英文两种操作语言，可自由切换 |
| 9 | # 操作方式 | ≥7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控 |
| 10 | 程序存储 | 内建模式程序，可存储≥10000个程序 |
| 11 | 程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 |
| 12 | # 自动舱门 | 电机驱动自动开关实验舱 |
| 13 | # 二维码扫描 | 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 |
| 14 | 磁珠残余量 | ≤1% |
| 15 | # 断电保护 | 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验 |
| 16 | # 污染控制 | 负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块 |
| 17 | 仪器接口 | USB接口 |
| 18 | 重量 | ≤45KG |
| 19 | 外形尺寸 | ≤500mm(L)×520mm(W)×500mm(H) |
| 20 | 使用电源 | AC 220V,50Hz |
| 21 | 温度范围 | 10℃～30℃ |
| 22 | 湿度范围 | ≦80% |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，直售配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包8设备名称 | 凝胶分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 30万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 可实现荧光染色核酸凝胶、荧光染色蛋白凝胶和比色染色蛋白凝胶成像。高效采集 Western 印迹和凝胶图像并进行数据分析。支持与化学发光 Western 印迹相关的基本成像应用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 成像系统主机 | 1 |
| 2 | 数据分析电脑 | 1 |
| 3 | 数据分析软件 | 1 |
| 4 | 样品台 | 1 |
| 5 | 切胶防护眼镜 | 1 |
| 6 | 参考样本板 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 成像系统可进行化学发光，蛋白质免疫印迹，比色/荧光染色蛋白质凝胶，荧光染色核酸胶的图像收集和详细数据分析；对半透明物（如菌落平板）进行图像收集 |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| 2.1 | 多功能光密度成像 | 印迹膜，蛋白凝胶，核酸凝胶成像； |
| ★2.2 | 总蛋白归一化 | 数据分析软件能对凝胶，印迹膜上进行全蛋白染归一化计算 |
| 2.3 | CCD检测器 | 微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷，制冷温度不高于-30℃；分辨率不低于910万物理像素 |
| ★2.4 | 成像面积 | 成像面积不低于2.5 厘米×18.0 厘米，可成像4张小型印迹膜/胶，可进行平场处理 |
| 2.5 | CCD动态范围 | ＞4个数量级，16 bit数据输出 |
| ★2.6 | 光源 | 绿色透射LED光源 |
| ＃2.7 | 图像采集模式 | 化学发光，蛋白胶，核酸胶，通用 |
| ★2.8 | 图像曝光模式 | 四种曝光模式：智能曝光，手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像。可以拍摄可见光和化学发光成像图像 |
| 2.9 | 图像输出格式 | TIFF，JPG，PNG，PDF |
| 2.10 | 一体机 | 电容式液晶触摸屏≥12英寸，可进行多方位移动以及图像缩放，体验与iPad类似；内置计算机，提供USB2.0输出口、网线和热敏打印机连接口 |
| ★2.11 | 分析软件 | 专业成像分析软件对系统进行控制，包括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。可快速自动识别泳道和条带，加载不同的分子量标准品并进行目标蛋白分子量计算，使用管家基因/总蛋白进行相对/绝对定量和归一化计算，并提供相应的数据文件 |
| ★2.12 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| ★售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包9设备名称 | 程序冷冻仪（程控降温仪） |
| --- | --- |
| 预算金额 | 30万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 利用液氮的低温和电阻加热，通过双电磁阀控制电磁阀控制样品的升降温，避免形成冰晶破坏细胞，采用专利设计的液氮注入环技术，达到最好的升降温速度和均一性。双电磁阀设计、独特的签名冷冻曲线，可显示样品温度和腔体温度，融化潜热等参数，确保整个操作过程备有证明文件，直观可靠。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 冻存架 | 1套（2个） |
| 3 | 液氮补给罐 | 1台 |
| 4 | 随机打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 利用液氮的低温和电阻加热，控制液氮样品的升降温。液氮注射采用双电磁阀控制；采用液氮环技术，避免形成冰晶破坏细胞，达到最好的升降温速度和均一性。触摸屏控制系统，独特的签名冷冻曲线，可显示样品温度和腔体温度，工作状态、提示出错、实时监控仪器参数。 |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| #2.1 | 温度范围 | +50℃~-180℃ |
| 2.2 | 容量 | ≥34L |
| #2.3 | 降温速率 | 0.1~99.9℃/min |
| 2.4 | 加热速率 | 0.1~10.0℃/min |
| 2.5 | 温度偏差 | ＜2℃（降温过程中） |
| 2.6 | 控制方式 | 微电脑控制 |
| 2.7 | 程序控制 | 样品温度/腔体温度 |
| 2.8 | 显示屏 | LCD触摸控制屏 |
| #2.9 | 可用程序 | ≥6个预设程序，≥14个用户设定程序 |
| 2.10 | 箱体外壁 | 采用粉末涂层，防腐蚀 |
| 2.11 | 探头 | 独立的样品和腔体温度探头，双探头精确控温，并反映真实样品温度 |
| #2.12 | 控制面板 | 实时显示腔体内温度、样品温度、工作状态、提示出错信息，方便用户实时监控；打印机，控制面板和腔体整合为一体，无需外接控制器即可实现设备完整功能 |
| 2.13 | 控制器 | 具有USB端口，文件可导出或随机打印 |
| 2.14 | 管理权限设定 | 支持3级用户管理权限 |
| #2.15 | 液氮注入技术 | 具备液氮注入环技术，确保最佳的、均一的低温氮气注入冷冻腔体，防止液滴引起样品局部降温过早“结晶”而受到损伤； |
| 2.16 | 内置风扇 | 提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮，确保温度均一性、外门开启时自动停止注入液氮，风扇停止转动 |
| #2.17 | 电磁阀 | 双电磁阀设计，精确控温，快速降温 |
| 2.18 | 数据采集 | 可以采集任何时候的冻存曲线和样品信息 |
| #2.19 | 签名冷冻曲线 | 独特的签名冷冻曲线，可显示样品温度和腔体温度，融化潜热等参数，确保整个操作过程备有证明文件 |
| 2.20 | 液氮补给罐 | 低压罐，净容积≥230L，外筒直径≥60cm |
| ★2.21 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费,只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包10设备名称 | 精子质量分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 30万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 用于精子质量检测：精子常规动力学检测、精子形态学检测、精子DNA损伤检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量(单位） |
| 1 | 精子质量分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1件 |
| 3 | USB无线网卡 | 1件 |
| 4 | 键盘鼠标套装 | 1件 |
| 5 | 电阻屏触摸笔 | 1件 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产品组成 | 设备一体化设计，内置生物显微镜、一体化工作站、温控系统、电源系统、触控显示屏、精子计数池及精子质量分析管理系统软件。（以医疗器械注册证与医疗器械检测报告为准） |
| 2 | 显微镜自动控制功能 | 显微镜可自动聚焦、扫描采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯； 在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm； 在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm； 光源自动调节； |
| 3 | 恒温控制功能 | 温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。 |
| 4 | 精子动力学分析 | 可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，其符合率≥95%; 可在明场和相衬条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力（PR+NP）分级，其符合率均≥90%; 可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥90%; 检测结果的杂质误认率≤10%; 可在明场和相衬条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。 |
| ★5 | 精子形态学分析 |  |
| 5.1 | 自动识别形态分析精子总数的符合率 | ≥90% |
| 5.2 | 自动识别正常形态精子个数的符合率 | ≥60% |
| 5.3 | 自动识别头部异常精子个数的符合率 | ≥80% |
| 5.4 | 精子形态学分析一个标本的时间 | ≤2分钟 |
| ★6 | 精子DNA损伤分析 | 自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥80%。 精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。 |
| 7 | 质控功能 | 1.可进行95%可信区间检验 2.能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。 3.支持精子动力学活力质控视频录制，可对第三方录制的质控视频载入并进行分析检测； 4.自动生成XBar图、SBar图，人员差异质控图（BLand-ALtman图；Youden图）； |
| 8 | 重复性 | 明场和相衬下进行精子浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤2%。 精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。 精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5% |
| 9 | 稳定性 | 明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤3%。 精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。 精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。 |
| 10 | 数据库管理 | 采用SQL SERVER数据库管理系统，数据存储量大，稳定可靠。软件人性化开放式设计，报告及检验项目可根据 用户需求增添修改，打印报告格式可自定义设计输出. |
| 11 | 检验报告 | 报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学 |
| 12 | 资质要求 | 仪器符合医用设备电磁兼容、电气环境、电气安全国家强制标准的要求，并通过医疗器械检验所检测。 |
| 13 | 数据输出 | 检测标本图片，报告可输出，具有数据库管理系统，过往病例自动保存，可通过患者姓名，条形码，标本号等数据进行查询 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包11设备名称 | 全自动核酸提取仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 16万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 在分子生物学实验中，可广泛应用于疾病防控、动物疫控、临床诊断、出入境检验检疫 、食药监、法医、教学及科研的等领域样本前处理。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 样本通量 | 1~48 |
| #2 | 处理体积 | 50~3000ul |
| #3 | 推荐样本量 | ≥1000ul |
| 4 | 适用耗材 | 定制化48孔深孔板 |
| 5 | 旋转速度 | ≤3000rpm |
| 6 | 温控范围 | 裂解加热：室温～120℃；洗脱加热：室温～120℃ |
| #7 | 混合方式 | 旋转混匀 |
| 8 | 操作语言 | 内置中/英文两种操作语言，可自由切换 |
| #9 | 操作方式 | ≥7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控 |
| 10 | 程序存储 | 内建模式程序，存储≥10000个程序 |
| 11 | 程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 |
| #12 | 自动舱门 | 电机驱动自动开关实验舱 |
| #13 | 二维码扫描 | 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 |
| 14 | 磁珠残余量 | ≤1% |
| #15 | 断电保护 | 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验 |
| 16 | 污染控制 | 负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块 |
| 17 | 仪器接口 | USB接口 |
| 18 | 重量 | ≤45KG |
| 19 | 外形尺寸 | 490mm(L)×510mm(W)×480mm(H) |
| 20 | 使用电源 | AC 220V,50Hz |
| 21 | 温度范围 | 10℃～30℃ |
| 22 | 湿度范围 | ≦80% |
| 23 | ★专用耗材和 封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包12设备名称 | 全自动核酸提取仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 16万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 在分子生物学实验中，可广泛应用于疾病防控、动物疫控、临床诊断、出入境检验检疫 、食药监、法医、教学及科研的等领域样本前处理。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量（单位） |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 样本通量 | 1~48 |
| #2 | 处理体积 | 50~3000ul |
| #3 | 推荐样本量 | ≥1000ul |
| 4 | 适用耗材 | 定制化48孔深孔板 |
| 5 | 旋转速度 | ≤3000rpm |
| 6 | 温控范围 | 裂解加热：室温～120℃；洗脱加热：室温～120℃ |
| #7 | 混合方式 | 旋转混匀 |
| 8 | 操作语言 | 内置中/英文两种操作语言，可自由切换 |
| #9 | 操作方式 | ≥7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控 |
| 10 | 程序存储 | 内建模式程序，存储≥10000个程序 |
| 11 | 程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 |
| #12 | 自动舱门 | 电机驱动自动开关实验舱 |
| #13 | 二维码扫描 | 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 |
| 14 | 磁珠残余量 | ≤1% |
| #15 | 断电保护 | 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验 |
| 16 | 污染控制 | 负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块 |
| 17 | 仪器接口 | USB接口 |
| 18 | 重量 | ≤45KG |
| 19 | 外形尺寸 | 490mm(L)×510mm(W)×480mm(H) |
| 20 | 使用电源 | AC 220V,50Hz |
| 21 | 温度范围 | 10℃～30℃ |
| 22 | 湿度范围 | ≦80% |
| 23 | ★专用耗材和 封闭试剂 | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包13设备名称 | 冷热循环仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币15万 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 用于实验用品冷热循环的新型产品，它可自动将实验用品从一个温区的水槽提起放入到另一个温区的水槽里，在达到设定时间后再将实验用品从另一个温区的水槽放回到原来温区水槽，如此反复循环使用。本产品带有自动计次功能，能在设定的计次范围内反复将有关物品从一个温区放入另一个温区，使用者可自动设定产品放入所在温区的时间及两个温区的转换速度。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 技术参数 |
| ＃1 | 低温槽控温范围：0～100℃，恒温波度：≦±0.5℃；恒温槽控温范围：RT～100℃，恒温波度：≦±0.8℃。精度均为：±0.1℃，均匀度均为：±0.3℃ |
| ＃2 | 低温槽制冷功率：≥368W；加热功率：≥800W×2(双槽) |
| ＃3 | 液槽有效容积：≥10L；工作室净尺寸：≥290×190×200mm |
| ★4 | 槽间转换速度可调范围：30～150 rpm |
| ★5 | 槽内停留时间可调范围：1～300S |
| ★6 | 循环次数可调范围：1～9999次 |
| ★7 | 控制器表面：LED显示，可控制温度、转换速度、停留时间、循环次数 |
| ＃8 | 转换撑架负载：250G |
| 9 | 外形尺寸：≤680×460×840mm |
| 10 | 电源电压：220V，50Hz |
| 11 | 样品支架：可安置尺寸≥20mm×10×2mm的试样块 |
| ＃12 | 设备材质：304不锈钢 |
| ★13 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包14设备名称 | 杂交仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 15万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 实验室荧光原位杂交切片的共变性和杂交过程的自动控温孵育。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 外观尺寸 | ≤140mm×220mm×50mm。 |
| 2 | 样本处理能力: | 每次同时处理≥12张切片。处理时间≥100小时 |
| 3 | 自动化处理: | 玻片共变性杂交。 |
| ★4.1 | 控温范围30~99℃ |
| 4.2 | 快速升温37~95℃(2分钟之内) |
| 4.3 | 快速冷却95~37℃(5分钟之内) |
| 4.4 | 温差在设定温度±1℃ |
| 4.5 |  | 温度均一性≤±1℃ |
| 5 | 湿度控制 |  |
| 5.1 | 自加湿系统利用系统内温度差和水分蒸发原理，使系统内保持合适的湿度; |
| 5.2 | 密封性保证了温度控制、保证了湿度的需求。 |
| 6 | 简单程序设置 |  |
| ★6.1 | ≥40种使用者自定义的程序 |
| ★6.2 | ≥3种已设置运行模式:变性/杂交模式、杂交模式和固定温度模式三种操作模式 |
| 6.3 | 显示屏随时显示实验条件，实验过程一目了然方便操作使用玻片取放容易，开盖即可操作 |
| 7 | 工作电压 | 100~240V |
| 8 | 温控模块 | 金属浴 |
| ★9 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包15设备名称 | 表面形貌仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 13万元 | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 操作者可通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行分析，得到如直线度、圆度、角度、距离、间距等轮廓参数。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 组合调节控制手柄 | 1件 |
| 3 | 电路控制柜 | 1件 |
| 4 | 组合标定台 | 1套 |
| 5 | 单切面硬质合金测针 | 1支 |
| 6 | 平口钳 | 1套 |
| 7 | 万向工作台 | 1套 |
| 8 | 测量软件 | 1套 |
| 9 | 电脑 | 1套 |
| 10 | 铝合金仪器配件箱 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 传感器系统： | 进口高精度光栅测量系统 |
| 2 | 分辨力： | X轴：0.1μm，Z0轴：0.1μm |
| 3 | 直线导轨： | 高精度研磨导轨 |
| 4 | 驱动装置： | 电机加传动系统控制 |
| 5 | 计算机： | 品牌计算机 1）主机配置：双核以上CPU，1TB以上硬盘，8G以上内存，Win7以上系统； 2）显示器：≥24寸 |
| 6 | 电源： | 220V，50Hz |
| 7 | 功率: | 200w |
| 8 | X轴 |  |
| ★8.1 | 测量范围： | 0～100mm； |
| 8.2 | 示值误差： | ±(0.9+2L/100)μm，其中L为水平测量长度，单位：mm； |
| ★8.3 | 分辨率： | 0.1μm |
| 8.4 | 直线度： | 0.6/100mm |
| 8.5 | 测量速度： | 0.02mm至4.0mm/s； |
| 8.6 | 移动速度： | 0～10mm/s； |
| 9 | Z轴 |  |
| 9.1 | 测量范围： | 0～500mm； |
| 9.2 | 移动速度： | 0～10mm/s； |
| 10 | Z0轴 |  |
| 10.1 | 测量范围： | ±30mm； |
| 10.2 | 示值误差： | ±(0.9+3H/100)μm，其中H为垂直测量高度，单位：mm； |
| 10.3 | 分辨率： | 0.1μm； |
| 11 | 测量力： | 10-150MN可调； |
| 12 | 角度误差： | ±1′ |
| 13 | 曲率半径误差： | <±0.02%R |
| 14 | 爬坡能力： | 上坡77º，下坡88º； |
| 15 | 仪器尺寸（长×宽×高）： | ≤1000×500×900（mm）； |
| 16 | 仪器总重量： | 约350㎏ |
| 17 | 使用环境： | 无强磁场、无震动、无腐蚀气体，温度：10-30°C，湿度：<85%RH， |
| 18 | 电源： | AC 220V,50HZ |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |

| 包16设备名称 | PCR仪（384孔） |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币12万 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 设计紧凑，带触摸屏，可适用于384孔板，满足日常的高通量PCR应用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 核酸扩增仪主机 | 1 |
| 2 | 入门耗材套装 | 1 |
| 3 | 快速操作说明 | 1 |
| 4 | COA质量证书 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 384孔板PCR |
| 2 | 技术和性能参数 |  |
| ★2.1 | 加热模块形式 | 384孔0.02ml铝制模块 |
| 2.2 | 最大模块变温速率 | ≥3.7℃/秒 |
| ★2.3 | 最大样本变温速率 | ≥3.1℃/秒 |
| 2.4 | 温度均一性 | ＜0.5℃（达到95℃后30秒） |
| 2.5 | 温度准确性 | ±0.25℃（35-99.9℃） |
| 2.6 | PCR体积范围 | 1~384个/5~20uL |
| ★2.7 | 热盖接触压力： | 自动调节 |
| 2.8 | 操作界面 | ≥6.5英寸VGA彩色触摸屏，直观的导航按钮设置操作简单方便 |
| ★2.9 | 远程操控 | 可以通过PC端远程查看、控制和管理 |
| ★2.10 | 联机操控 | 允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |
| ★2.11 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机≥3年质保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费,只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |