- 货物一览表及技术要求

| 包1设备名称 |  | 第三代单分子测序系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 490万元 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三代单分子测序系统可完成全基因组de novo测序、重测序，检测基因组变异，结构变异检测、全长转录本测序、表观遗传学检测以及全长16S测序分析群落组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 第三代单分子测序系统 |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  | 内置数据分析一级服务器 |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  | 系统配套软件 |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  | 电脑工作站 |  | 1套 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 系统可以实现对原始DNA进行单分子实时测序 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| ＃2.1 | 序列平均读长 |  |  | 序列平均读长≥10Kb，最长读长≥60kb |  |  |  |
| 2.2 | 测序过程 |  |  | 测序过程及建库无需PCR扩增模板 |  |  |  |
| 2.3 | 测序通量 |  |  | 零模波导孔数量≥1 million ，能够产生测序结果≥20Gb/Cell |  |  |  |
| 2.4 | 一致性准确度 |  |  | 一致性准确度≥99.999%@30X±10 |  |  |  |
| 2.5 | 测序时长 |  |  | 完成一个测序芯片的最快时间≤0.5小时、最长时间≤10小时 |  |  |  |
| ★2.6 | 运行通量 |  |  | 单次≥16个测序芯片 |  |  |  |
| ＃2.7 | 方法学 |  |  | 需涵盖基因组DNA、cDNA、PCR产物的靶向测序 |  |  |  |
| 2.8 | 表观遗传学的测序方式 |  |  | 测序的过程中可运用DNA聚合酶的动力学信息，无需亚硫酸氢盐转化，测序过程中直接测定甲基化和多种表观遗传修饰 |  |  |  |
| 2.9 | 最少DNA样品量 |  |  | ≤250ng |  |  |  |
| ＃2.10 | GC/AT含量影响情况 |  |  | 测序反应不受基因组中GC的富集程度影响，无论是由100%GC序列构成的超过600bp的区域，还是100%单碱基构成的同聚物（如poly-A）区域，均可以实现均匀的读取 |  |  |  |
| ＃2.11 | 测序反应结果干扰情况 |  |  | 测序反应结果不受样本回文序列影响，可以通读回文序列部分 |  |  |  |
| ＃2.12 | 微生物群落分析 |  |  | 可用于全长16S/18S rRNA测序进行微生物群落分析 |  |  |  |
| ＃2.13 | 转录组全长测序 |  |  | 可用于转录组全长测序，测序结果无需拼接，可直接分析转录本可变剪切模式 |  |  |  |
| 2.14 | 高分辨HLA |  |  | 可用于高分辨HLA(人类组织免疫抗原分型)，可直接测序得到HLA基因全长，得到Phasing信息 |  |  |  |
| 2.15 | 微生物De novo测序 |  |  | 可用于微生物De novo测序，可以获得完整或极少数gap的基因组图谱及碱基修饰信息 |  |  |  |
| ★2.16 | 数据分析软件 |  |  | 提供获厂家官方支持的分析软件，不同类型基因组组装，结构变异分析，全长转录本分析 |  |  |  |
| ★3 | 专用耗材和封闭试剂 |  |  | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |  |  |  |
| ★4 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训（提供免费的培训试剂盒） |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤90个工作日 |  |  |  |

| 包2设备名称 |  |  | 生物信息学分析用服务器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 30万元人民币 |  |  | 设备数量 | 2套 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能计算，生物信息学分析及高通量测序分析；基因测序、神经网络、离散态模型、隐马尔可夫模型、最近邻分类和进化计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件主要配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  | 数量（每台设备配置如下） |  |  |  |
| 1 |  | 超融合虚拟化平台 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 |  | 处理器：每颗处理器20核心及以上，主频2G以上 |  |  | 2颗 |  |  |  |
| 3 |  | 单根内存容量不低于32GB |  |  | 16根 |  |  |  |
| 4 |  | 数据盘：单盘容量不低于 8TB |  |  | 4块 |  |  |  |
| 5 |  | SSD系统盘：单盘容量不低于960GB |  |  | 4块 |  |  |  |
| 6 |  | GPU显卡：每片GPU卡 CUDA核心不低于2560核心、显存不低于16 GB |  |  | 2块 |  |  |  |
| 7 |  | 配置不少于双口的千兆网卡 |  |  | 1块 |  |  |  |
| 8 |  | 配置不少于双口的万兆网卡（带模块） |  |  | 1块 |  |  |  |
| 9 |  | 4K显示器,屏幕尺寸不低于 31.5寸屏，配置1套无线键鼠 |  |  | 一套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 云主机管理 |  |  | 支持对虚拟主机进行生命周期管理服务，包括虚拟机创建、删除、关机、开启等操作。 |  |  |  |  |
| 2 | 云硬盘管理 |  |  | 云硬盘支持创建实时快照，以进行备份容灾、故障恢复。所有快照均包含云硬盘当时的全部数据。可以创建、修改名称、删除硬盘快照。快照之间是非依赖关系，可以删除任何快照，并不影响其他快照的使用。可以通过云硬盘快照，实现应用的快速拷贝与部署。 |  |  |  |  |
| 3 | API接口管理 |  |  | 可通过通过API接口实现包括虚拟机、云硬盘、快照、VPC网络（公网IP、网络、子网、路由器、负载均衡等）、等服务的操作。 |  |  |  |  |
| 4 | 用户管理 |  |  | 支持用户管理功能。用于管理用户的信息，其功能包括用户列表、创建用户、修改用户、修改用户主项目、激活用户、禁用用户、删除用户等。 |  |  |  |  |
| 5 | #应用触发内存溢出及恢复能力 |  |  | 为保证底层软件在物理服务器内存资源不够时的自愈能力，平台底层的容器调度平台需提供国家权威机构出具的CNAS测试证明，证明底层容器调度平台具备“应用触发内存溢出及恢复能力”，测试结果中能表明内存溢出后应用可以在10秒内自动恢复。 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离 |  |  | 为保证虚拟化云平台底层管理模块之间的安全隔离，虚拟化云平台管理组件需基于容器平台封装，容器平台与虚拟化 云计算平台需要为同一技术品牌产品，以保证技术稳定。 |  |  |  |  |
| 7 | #标准认证 |  |  | 虚拟化平台具备质量管理体系认证 ISO 9001质量管理体系认证证书;信息安全管理体系认证 ISO 27001信息安全管理体系认证证书。 |  |  |  |  |
| 8 | 系统架构 |  |  | 为保证底层软件之间的安全隔离，超融合系统需基于容器调度平台进行建设，容器调度平台与超融合虚拟化云计算平台需要为同一技术品牌产品，以保证技术稳定。 |  |  |  |  |
| 9 | #安全要求 |  |  | 超融合云平台需通过等保三级测评。 |  |  |  |  |
| 10 | #平台升级 |  |  | 为保证底层软件后期更新迭代不影响上层业务，平台底层的容器调度平台需提供国家权威机构出具的CNAS测试证明，证明底层容器调度平台具备“PaaS云平台自身在线升级不影响业务能力”，测试结果中表明底层容器平台升级时，应用可以正常运行，可以被持续访问，业务不中断。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 硬件质保3年，软件质保1年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 制造商国内主要城市设有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 制造商国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期内免费维修，质保期外维修免人工费只收取配件费用 |  |  |  |  |
| 5 | 维修响应 |  |  | 提供7天×24小时服务，电话、传真、电子邮件、互联网即时响应，并且质保期内承诺提供 15 分钟内故障诊断响应服务和 2 小时内现场故障排除服务 |  |  |  |  |
| 6 | 到货时间 |  |  | 20天 |  |  |  |  |

| 包3设备名称 |  | 硬组织切片机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 22万 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用于骨组织切片、口腔病理切片、不脱钙骨骼和牙齿，甚至包含在其中的钛合金进行切片研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  | 1个 |  |  |  |
| 2 |  |  | 电源线 |  | 1个 |  |  |  |
| 3 |  |  | 进水软管PVC材质 |  | 1个 |  |  |  |
| 4 |  |  | 挡水盘ABS材质 |  | 1个 |  |  |  |
| 5 |  |  | 排水软管PVC材质 |  | 1个 |  |  |  |
| 6 |  |  | 内六方扳手镀铬 |  | 2把 |  |  |  |
| 7 |  |  | 金刚石切割片0.1 *0.23（0.27） |  | 5个 |  |  |  |
| 8 |  |  | 使用说明书 |  | 1份 |  |  |  |
| 9 |  |  | 骨科载玻片 |  | 1盒 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| ★1 | 最小样本厚度 |  |  | ≤30μm |  |  |  |  |
| #2 | 全自动样本进样可调最小识别 |  |  | ≤1μm |  |  |  |  |
| #3 | 样本进样可调 |  |  | 最小识别1μm |  |  |  |  |
| #4 | 样本最大直径 |  |  | ≥25mm |  |  |  |  |
| 5 | 水压 |  |  | ≥2kg/cm2 |  |  |  |  |
| 6 | 切片刀厚度 |  |  | 0.23mm~0.27mm |  |  |  |  |
| 7 | 主轴转速 |  |  | ≥600转/分钟 |  |  |  |  |
| 8 | 数显 |  |  | 数字显示 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机≥1年质保 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费 |  |  |  |  |
| 5 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |  |
| 6 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤60个工作日 |  |  |  |  |

| 包4设备名称 | 立式蒸汽灭菌器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 20万元 |  |  | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 用于科研领域物资的高压蒸汽灭菌。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 | 主机 |  | 2 |  |  |
| 2 | 提篮 |  | 3个*2 |  |  |
| 3 | 硅胶排水管 |  | 1米*2 |  |  |
| 4 | 前冷却桶 |  | 1个*2 |  |  |
| 5 | 蒸汽接水杯 |  | 1个*2 |  |  |
| 6 | 冷却水箱 |  | 1个*2 |  |  |
| 7 | 加热器挡板 |  | 1个*2 |  |  |
| 8 | 后冷却桶 |  | 1个*2 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 外部尺寸（W*D*H） | ≤600×650×1100(mm) |  |  |  |
| 2 | 腔内内径(直径*深度） | ≥φ370×750mm，方便存取物品内腔直径 |  |  |  |
| 3 | 外部材质 | ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板 |  |  |  |
| 4 | 罐体材质 | 不锈钢，表面镜面处理，厚度≥3mm |  |  |  |
| 5 | 罐体盖部机构 | 手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定 |  |  |  |
| 6 | 有效容积 | ≥75L |  |  |  |
| 7 | 重量 | ≤110kg |  |  |  |
| #8 | 设备开关 | 带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源 |  |  |  |
| 9 | 传感器接口 | 腔内温度传感器接口，压力表接口，可将压力温度同时输出。 |  |  |  |
| ★10 | 冷却方式 | 可选择自然冷却和强制冷却 |  |  |  |
| 11 | 压力表 | 0~0.4Mpa |  |  |  |
| 12 | 最高使用压力 | ≥0.25Mpa |  |  |  |
| ★13 | 操作控制面板 | ≥5英寸触摸屏 |  |  |  |
| 14 | 内置冷却水箱 | 大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。外部观察窗可随时确认水位 |  |  |  |
| ★15 | 腔内注水量 | ≥4L，支持长时间灭菌和多次灭菌 |  |  |  |
| 16 | 脚轮 | 4个 |  |  |  |
| ★17 | 加热器及传感器保护措施 | 缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。显示最高水位，最低水位。 |  |  |  |
| 18 | 温度范围 | 器具，液体灭菌工程：115℃~135℃ 溶解工程：60℃~115℃ 保温工程：45℃~60℃ |  |  |  |
| 19 | 设定，显示方式 | 触屏式设定方式，最小分辨率0.1℃ |  |  |  |
| ★20 | 预约功能 | 时刻模式：00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。 |  |  |  |
| 21 | 记忆功能 | 各模式有四个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最多保存16个记忆程序，每个程序可更改名称 |  |  |  |
| #22 | 数据传输功能 | 计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出 |  |  |  |
| 23 | 警报内容 | 不少于：传感器异常，继电器短路，加热器断线，排气阀异常，温度过升异常，安全阀异常。 |  |  |  |
| ★24 | 品牌要求 | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 | 整机≥1年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修免人工费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包5设备名称 |  | 万能材料试验机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币23万 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一种主要用于金属、陶瓷、树脂等材料的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 压缩弯曲夹具及配套附件 |  | 1套 |  |  |  |
| 3 |  |  | 计算机，HP 激光打印机 |  | 1套 |  |  |  |
| 4 |  |  | Windows 10 以上中英文操作系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数（数字都用范围） |  |  |  |  |
| 1 | 最大试验力： |  |  | 10kN； |  |  |  |  |
| #2 | 载荷测量精度 |  |  | 共配置两个传感器： 10kN:±0.5%（20N-10kN） 500N：±0.5%（20N-500N） EN10002-2 Grade 0.5，ISO 7500-1 Class 0.5，BS 1610 Class 0.5，and ASTM E4，JIS B7721 Class 0.5 所有传感器均具有自识别功能；全程无级测量 ≤示值的± 0.5% |  |  |  |  |
| 3 | 试验电压/频率 |  |  | 220V±10% / 50HZ±5% |  |  |  |  |
| 4 | 适用材料 |  |  | 医用材料、医疗器械、生物材料等； |  |  |  |  |
| 5 | 试验夹具 |  |  | 可根据实验要求定制拉伸夹具、弯曲夹具、压缩夹具等 |  |  |  |  |
| 6 | 工作环境 |  |  | 温度5℃~40℃、湿度:≤80% |  |  |  |  |
| #7 | 横梁移动速度范围 |  |  | 0.001~1000mm/min（无极） |  |  |  |  |
| #8 | 横梁返回速度 |  |  | ≥1500mm/min |  |  |  |  |
| ★9 | 横梁位置检测精度 |  |  | 位移误差小于示值的±0.1% |  |  |  |  |
| ★10 | 位置控制分辨率 |  |  | ≤0.033微米 |  |  |  |  |
| 11 | 数据采集 |  |  | 外部数字信号输入：2通道 外部模拟信号输入：2通道 |  |  |  |  |
| ★12 | 有效采样速率 |  |  | ≥1000HZ，即可每秒采集1000组数据 |  |  |  |  |
| 13 | 软件功能 |  |  | 软件需提供包括中文，英文，日文版软件，用户使用时可自行安装。 |  |  |  |  |
| ★14 | 通讯方式 |  |  | 试验机主机与电脑通讯为USB连接 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机≥1年质保 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤40个工作日 |  |  |  |  |
| 8 | 体系认证 |  |  | 有ISO 9001质量管理体系认证 |  |  |  |  |

| 包6设备名称 |  | 流式细胞分选仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 450万元 |  |  |  |  | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用来进行免疫细胞分选，细胞功能检测，干细胞的鉴定和分离，细胞表型分析，细胞特异性标记物的分析，药物研究、开发、以及药效评估、各种类型稀有细胞的分离，纯化或富集培养等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  |  | 流式细胞分选仪主机 |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 工作站 |  | 1台 |  |  |
| 3 |  |  |  | 专用分析软件 |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  |  | 鞘液 |  | 1件 |  |  |
| 5 |  |  |  | 清洗液 |  | 1件 |  |  |
| 6 |  |  |  | 稳压电源 |  | 1台 |  |  |
| 7 |  |  |  | 液晶显示器 |  | 1台 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 激光系统 |  | 配备488nm激光器、633±10nm激光器、355±10nm激光器、561nm激光器，具备至少4个pinhole，四根激光可以同时开启并使用，具备升级功能，可升级5根激光器 |  |  |  |  |  |
| ＃2 | 信号检测系统 |  | ≥11色荧光，前向散射光、侧向散射光 |  |  |  |  |  |
| 3 | 激发方式 |  | 方形光胶耦合物镜石英杯激发，液流位于石英杯中央，保 证分析液流的稳定性、检测的准确性 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收集方式 |  | 采用八角形和三角形连续反射方式 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变异系数 |  | ＜3.0% |  |  |  |  |  |
| ★6 | 上样方式 |  | 气压泵正压上样，不接受蠕动泵和注射泵 |  |  |  |  |  |
| ★7 | 检测器 |  | PMT,不接受FAPD |  |  |  |  |  |
| ＃8 | 液滴延迟时间 |  | 提供用于自动确定液滴延迟时间的660±10nm激光器 |  |  |  |  |  |
| ★9 | 荧光检测灵敏度 |  | FITC＜86MESF、PE＜30MESF |  |  |  |  |  |
| 10 | 分析速度 |  | ≥90,000细胞/秒 |  |  |  |  |  |
| 11 | 分选速度 |  | 分选速度≥65,000个细胞/秒 |  |  |  |  |  |
| 12 | 分选模式 |  | 1-4路分选、成份分选、索引分选、单克隆分选等模式 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质控系统 |  | 具备全程质量控制体系CS&T，能够自动检测和长期跟踪仪 器性能的微量变化 |  |  |  |  |  |
| 14 | 喷嘴规格 |  | 70µm、85µm、100µm喷嘴 |  |  |  |  |  |
| 15 | 进样装置 |  | 全自动进样装置，具有自动样本混匀功能，自动样本间冲 洗和关机清洗，自动气泡检测和警示，全封闭上样系统， 完全程序化控制 |  |  |  |  |  |
| ＃16 | 液流装置 |  | 自助式液流车系统，独立于主机存在，可以自行移动，自 主供气和提供压力，无需外接空压机；提供仪器使用所需 的全部液流单独容器，自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能 |  |  |  |  |  |
| 17 | 温度控制系统 |  | 进样系统的温度由软件控制,可提供：4℃、20℃、37℃、42℃四种不同的进样温度 |  |  |  |  |  |
| 18 | 扩展性 |  | 模块化设计，仪器可以根据科研需求就地升级，可添加激光器、PMT和光学滤片 |  |  |  |  |  |
| ＃19 | 分选液滴分析精度 |  | ≤1/3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 分选纯度 |  | ≥90%（70000细胞/秒） |  |  |  |  |  |
| 21 | 细胞存活率 |  | ≥80%（70000细胞/秒） |  |  |  |  |  |
| ★22 | 品牌要求 |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | ≤90个工作日 |  |  |  |  |  |
| 包7设备名称 |  | 组织细胞悬液制备仪 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 106万元 |  |  |  |  | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一机两用，既可以将组织处理成高活性、高得率的单细胞悬液，用于细胞分选、分析或者培养；也可以将组织和细胞匀浆，用于分离亚细胞物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  |  | 组织解离器主机 |  | 2台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 加热模块 |  | 8件*2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 电源线 |  | 2件 |  |  |
| 4 |  |  |  | 操做手册 |  | 2本 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 组织种类 |  |  |  | 可处理多种不同的组织，至少包括：人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、肌肉组织等。 |  |  |  |
| ★2 | 细胞活性 |  |  |  | 所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、单细胞测序、分子生物学分析等多种不同的后续应用。 |  |  |  |
| 3 | 匀浆组织类型 |  |  |  | 满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于：蛋白提取、分析等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 |  |  |  |
| 3.1 | 安全性 |  |  |  | 仪器必须满足无菌操作要求。 |  |  |  |
| ＃3.2 | 样品数量 |  |  |  | 可以同时或分别处理至少八个不同的样品。 |  |  |  |
| 3.3 | 程序升级 |  |  |  | 对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 |  |  |  |
| ★3.4 | 灵活性 |  |  |  | 可处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。 |  |  |  |
| 3.5 | 加热模块 |  |  |  | 配备至少八个独立的加热模块，可以加热至37℃，便于组织解离过程中的酶解加热。 |  |  |  |
| ★3.6 | 样本容量 |  |  |  | 最小容量≤0.5ml,最大容量≥10ml |  |  |  |
| ＃3.7 | 样本重量 |  |  |  | 最小重量≤20mg,最大重量≥4g |  |  |  |
| ★4 | 专用耗材和封闭试剂 |  |  |  | 单独报价，承诺为北京地区最低价 |  |  |  |
| ★5 | 品牌要求 |  |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | ≤90个工作日 |  |  |  |

| 包8设备名称 |  | 化学发光成像仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 80万元 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于Western实验中，蛋白的分离、转印及成像，从而检测蛋白的表达水平，并可进行小动物活体成像。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  |  | 多功能成像仪主机 | 1台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 全能型转印仪 | 1台 |  |  |
| 3 |  |  |  | 垂直电泳槽 | 1套 |  |  |
| 4 |  |  |  | 电泳仪电源 | 1台 |  |  |
| 5 |  |  |  | 成像仪数据分析软件 | 1套 |  |  |
| 6 |  |  |  | 电脑 | 1台 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 成像仪 基本要求 |  | 用于采集多色荧光、化学发光、比色等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析 |  |  |  |  |
| 2 | 检测器 |  | 增强型超冷CCD检测器 |  |  |  |  |
| 3 | 操控系统 |  | ≥12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 |  |  |  |  |
| 4 | 光电转化率 |  | 425nm处绝对Q/E值:70％； 绝对Q/E峰值:75%@525nm |  |  |  |  |
| 5 | 曝光优化 |  | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 |  |  |  |  |
| 6 | 智能样品托盘技术 |  | 自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 |  |  |  |  |
| 7 | 样品托盘设计 |  | 白光样品盘，蓝光样品盘 |  |  |  |  |
| 8 | 光源 |  | 反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光 |  |  |  |  |
| #9 | 紫外光源 |  | 300±10nm |  |  |  |  |
| #10 | 成像面积 |  | ≥300cm2 |  |  |  |  |
| 11 | 切胶功能 |  | 配有紫外防护板 |  |  |  |  |
| ★12 | 多色荧光功能 |  | RGB+2IR，5个荧光通道，并支持5色荧光成像解决方案 |  |  |  |  |
| 13 | 多色荧光激发光源 |  | 侧蓝光，460~490 nm 激发；侧绿光，520~545 nm 激发； 侧红光，625~650 nm 激发；侧远红光，650~675 nm 激发； 侧近红外，755~777 nm 激发； |  |  |  |  |
| 14 | 多色荧光检测通道 |  | 518~546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测； 577~613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测； 675~725 nm滤光片，用于红光激发染料检测； 700~730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测； 813~860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测； |  |  |  |  |
| #15 | 小动物成像功能 |  | 可实现简单的小动物活体成像功能，并提供文献证明 |  |  |  |  |
| ★16 | 成像功能 |  | 无需固定、染色和脱色即可实现蛋白条带直接成像 |  |  |  |  |
| #17 | 触屏软件控制系统 |  | 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全 |  |  |  |  |
| #18 | 电脑分析软件功能 |  | 对数据进行优化、定量，具备灰度值分析以及迁移率计算功能 |  |  |  |  |
| 19 | 软件易用性 |  | 可自由安装于多台电脑，同时分析；软件免费升级；中文版、英文版软件自由切换 |  |  |  |  |
| 20 | 全能型转印仪转印通量 |  | 2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序 |  |  |  |  |
| ★21 | 转印速度 |  | 7分钟内完成2块胶的转印 |  |  |  |  |
| #22 | 用户界面 |  | 配有显示屏，程序化操作，实时显示转印剩余时间 |  |  |  |  |
| 23 | 易用性 |  | 可兼容传统实验试剂和耗材 |  |  |  |  |
| 24 | 垂直电泳槽通量 |  | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 |  |  |  |  |
| 25 | 模块化 |  | 可换置转印（western blot）等模块 |  |  |  |  |
| #26 | 电泳仪电源输出范围 |  | 电压10~200 V；电流4~300 mA；功率≥75W |  |  |  |  |
| 27 | 输出类型 |  | 恒压、恒流、恒功率，可定时1~999分钟 |  |  |  |  |
| 28 | 输出通量 |  | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |  |  |  |  |
| ★29 | 品牌要求 |  | 各个模块均为同一进口品牌 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | ≤90个工作日 |  |  |  |  |

| 包9设备名称 |  | 凝胶分析仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 30万元 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可实现荧光染色核酸凝胶、荧光染色蛋白凝胶和比色染色蛋白凝胶成像。高效采集 Western 印迹和凝胶图像并进行数据分析。支持与化学发光 Western 印迹相关的基本成像应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 成像系统主机 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 数据分析电脑 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 数据分析软件 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 样品台 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 切胶防护眼镜 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 参考样本板 |  | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 成像系统可进行化学发光，蛋白质免疫印迹，比色/荧光染色蛋白质凝胶，荧光染色核酸胶的图像收集和详细数据分析；对半透明物（如菌落平板）进行图像收集 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★2.1 | 总蛋白归一化 |  |  | - 数据分析软件能对凝胶、印迹膜进行总蛋白归一化计算 |  |  |  |
| 2.2 | CCD检测器 |  |  | 快速预冷-关机或休眠状态下仅需≤2分钟 即可完成预冷，制冷温度不高于-30℃；分辨率不低于900万物理像素 |  |  |  |
| ★2.3 | 成像面积 |  |  | 成像面积≥400cm2 |  |  |  |
| #2.4 | 光源 |  |  | 绿色透射LED光源 |  |  |  |
| ＃2.5 | 图像采集模式 |  |  | 化学发光，蛋白胶，核酸胶，通用 |  |  |  |
| ★2.6 | 图像曝光模式 |  |  | 四种曝光模式：智能曝光，手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像。可以拍摄可见光和化学发光成像图像 |  |  |  |
| 2.7 | 图像输出格式 |  |  | TIFF，JPG，PNG，PDF |  |  |  |
| 2.8 | 一体机 |  |  | 液晶触摸屏≥12英寸，可进行多方位移动以及图像缩放；内置计算机，配备USB出口、网线和热敏打印机连接口 |  |  |  |
| ★2.9 | 分析软件 |  |  | 括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。可快速自动识别泳道和条带，加载不同的分子量标准品并进行目标蛋白分子量计算，使用管家基因/总蛋白进行相对/绝对定量和归一化计算，并提供相应的数据文件 |  |  |  |
| ★2.10 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| ★售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包10设备名称 |  | 核酸扩增仪（96孔） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币24万 |  |  |  | 设备数量 | 4台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计紧凑，带触摸屏，有独立的控温区域实现PCR优化精确控温。可适用于0.2ml的单管，八连排管以及96孔板，满足日常的PCR应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 核酸扩增仪主机 |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  | 入门耗材套装 |  | 4 |  |  |
| 3 |  |  | 快速操作说明 |  | 4 |  |  |
| 4 |  |  | 质量证书 |  | 4 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 0.2ml，96孔；梯度核酸扩增仪 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大模块变温速率 |  |  | ≥4℃/Sec |  |  |  |
| ★2.2 | 最大样本变温速率 |  |  | ≥3℃/Sec |  |  |  |
| 2.3 | 温度均一性 |  |  | ＜0.5℃（达到95℃后30秒） |  |  |  |
| 2.4 | 温度准确性 |  |  | ±0.25℃（35-99.9℃） |  |  |  |
| 2.5 | PCR体积范围 |  |  | ≥10~100μl |  |  |  |
| ★2.6 | 梯度功能 |  |  | - 3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现精准温控的梯度PCR，支持10℃温差（区间5℃），最大可设20℃（区间10℃） |  |  |  |
| ★2.7 | 操作界面 |  |  | ≥8英寸彩色触摸式显示屏 |  |  |  |
| ★2.8 | 联机操控 |  |  | - 允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |  |  |  |
| #2.9 | 内置热学模拟模式 |  |  | 可以模拟市面上主流核酸扩增仪的热学性能，方便实验的平稳过渡 |  |  |  |
| 2.10 | 预设程序 |  |  | 内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； |  |  |  |
| ★3 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费,只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包11设备名称 |  | PCR仪（384孔） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币12万 |  |  |  | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计紧凑，带触摸屏，可适用于384孔板，满足日常的高通量PCR应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 核酸扩增仪主机 |  | 2 |  |  |
| 2 |  |  | 入门耗材套装 |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 快速操作说明 |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | COA质量证书 |  | 2 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 384孔板PCR |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★2.1 | 加热模块形式 |  |  | 384孔20μl铝制模块 |  |  |  |
| 2.2 | 最大模块变温速率 |  |  | ≥3.5℃/秒 |  |  |  |
| ★2.3 | 最大样本变温速率 |  |  | ≥3.0℃/秒 |  |  |  |
| 2.4 | 温度均一性 |  |  | ＜0.5℃（达到95℃后30秒） |  |  |  |
| 2.5 | 温度准确性 |  |  | ±0.25℃（35-99.9℃） |  |  |  |
| 2.6 | PCR体积范围 |  |  | 1~384个/5~20μl |  |  |  |
| ★2.7 | 热盖接触压力： |  |  | 自动调节 |  |  |  |
| 2.8 | 操作界面 |  |  | ≥6.5英寸彩色触摸屏，直观的导航按钮设置操作简单方便 |  |  |  |
| ★2.9 | 联机操控 |  |  | 允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |  |  |  |
| ★2.10 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费,只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包12设备名称 |  | 全自动深低温生物样本存储设备（-80℃） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 370万元 |  |  |  | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动化、智能化生物样本存储系统，通过自动化机械装置和智能化数据管理系统实现全自动化样本库管理，包括生物样本智能识别入库、样本大批量预约化存储、样本出入管理、样本全流程深低温存储、样本存储状态实时信息上传、预警保护、样本信息追溯与高效检索，确保样本存取安全、高效、稳定、可追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  | 管理系统 |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  | 随机附件 |  | 液氮软管1根、电源线1根 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 设备尺寸（W×D×H） |  |  | ≤150×300×250cm |  |  |  |
| 2 | 设备功率 |  |  | 待机功率：≤700W；最大功率：≤3000W |  |  |  |
| 3 | 设备重量 |  |  | ≤1200kg |  |  |  |
| #4 | 存储单元结构 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 设备为自动化超低温冰箱存储系统，最低存储温度：-80±4℃，可进行冻存管及冻存盒的自动化出入库操作 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 可根据系统指令自动进行单管存取工作，能够按需单支挑管并整板出库功能，可实现样本自动转运、扫码、挑管、信息记录等工作。 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 采用存储支架提升的运行方式 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 配置板架队列批量存取功能，可实现一次性入库≥4个SBS板架 |  |  |  |
| ★5 | 总存储量 |  |  | 0.5ml冻存管存储数量≥120000支；或1ml冻存管存储数量≥80000支；或2ml冻存管存储数量≥40000支； |  |  |  |
| #6 | 人机交互屏 |  |  | ≥15英寸 |  |  |  |
| ★7 | 挑管工作区温度 |  |  | ≤-80℃ |  |  |  |
| #8 | 智能化管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | 可配置科研、GMP模式（科研模式可根据实际需求调试操作参数，GMP模式数据不可篡改； |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  | 具备出入库流程管理功能。可智能分配样本存储库位；不限批次、不限时间预约操作； |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  | 具备样本数据管理功能。全存储周期数据记录，可导出溯源文件；单样本的历史温度曲线，实时查询样本历史存储数据与温度曲线；模糊搜索/高级搜索，根据需求检索样本、操作、维修等；本地查询/数据接口查询，查询样本信息、操作信息及可支持数据接口等； |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  | 用户管理功能。符合通用的用户管理模式，简单清晰；可按类别与权限分配不同账户，如可设置管理、访问、只读等权限账户，多层多级管理，更安全； |  |  |  |
| 8.5 |  |  |  | 设备管理功能。可生成、记录、查询设备工作日志；可查询设备零部件状态，保证设备稳定与安全；可记录及查询工作视频，用于历史性溯源与预测性维护；设备本地报警，具备三重报警功能，如出现异常，会将报警信息推送至中控室；设备可自主补给液氮，同时还内置转运罐液氮补给功能，保障操作者安全； |  |  |  |
| 8.6 |  |  |  | 可实现样本在整个存储周期的环境温度记录、设备运行日志、样本异动记录等； |  |  |  |
| 8.7 |  |  |  | 标准化数据接口,可与医疗机构及实验室打通，实现数据互通，智能协作。 |  |  |  |
| 9 | 设备内部干燥方式 |  |  | 设备需设置干燥方式避免外部空气进入，避免结霜。内部可通过干燥空气维持微正压压力和低露点控制 |  |  |  |
| ★10 | 单支挑管方式 |  |  | 真空负压吸附或机械臂 |  |  |  |
| #11 | 设备适应性 |  |  | 适用品牌及规格的SBS低温板架存取，并可实现对多种品牌0.5mL、1mL、2mL等规格冻存管的单支样本精准存取挑管，且挑管过程在存储区域的低温环境内完成。 |  |  |  |
| 12 | 设备应急系统 |  |  | 具备液氮应急系统，在断电情况下可紧急液氮制冷保护样本存储安全性，断电保护时间≥1小时； 配备UPS电源，断电保护时间≥1小时 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包13设备名称 |  | 生物安全柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 80万元 |  |  |  | 设备数量 | 8台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物安全柜用于实验过程中对实验人员、实验室环境、实验对象提供保护。具备双风机控制系统，双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速，前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 生物安全柜主机 |  | 8 |  |  |
| 2 |  |  | 支架 |  | 8 |  |  |
| 3 |  |  | 紫外灯 |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 照明灯 |  | 8 |  |  |
| 5 |  |  | 搁手架 |  | 16 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| #1 | 基本要求 |  |  | 具备双风机控制系统、前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 气流模式 |  |  | 30%外排，70%循环 |  |  |  |
| ＃2.2 | 内部尺寸(W×D×H) |  |  | ≥1800×600×750mm |  |  |  |
| ★2.3 | HEPA 过滤效率 |  |  | 最易穿透颗粒过滤效率≥ 99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率＞99.999% |  |  |  |
| 2.4 | 工作台面材料 |  |  | 不锈钢一体成型，可承受重量不小于75kg |  |  |  |
| 2.5 | 噪音 |  |  | ≤70dB |  |  |  |
| #2.6 | 控制系统 |  |  | 双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 |  |  |  |
| 2.7 | 探头 |  |  | 双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 |  |  |  |
| 2.8 | 风速报警 |  |  | 当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户。 |  |  |  |
| ＃2.9 | 前窗清洗位置 |  |  | 前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。 |  |  |  |
| ★2.10 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤90个工作日 |  |  |  |
| 包14设备名称 |  | -80度超低温冰箱 |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 60万元 |  |  |  | 设备数量 | 5台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于组织样本、血液、尿液、细胞等其他生物样本的长期储存。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 超低温冰箱 |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  | 冻存架 |  | 5 |  |  |
| 3 |  |  | 无线温度监控模块 |  | 5 |  |  |
| 4 |  |  | 2英寸冻存盒 |  | 600个*5 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 外门配有带加热功能的自动减压阀，配备冻存架、无线温度监控模块。 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★2.1 | 内部容积 |  |  | ≥750L；内置冻存架可容纳2英寸冻存盒≥600个 |  |  |  |
| 2.2 | 压缩机 |  |  | 高效压缩机，制冷剂无CFC、无HCFC、阻燃 |  |  |  |
| 2.3 | 工作温度 |  |  | -50℃~-86℃ |  |  |  |
| #2.4 | 保温性能 |  |  | 断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于250分钟 |  |  |  |
| 2.5 | 绝热层 |  |  | 厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层≥120mm，门厚≥110mm |  |  |  |
| #2.6 | 自动减压阀 |  |  | 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30~60秒内再次单手轻松开启 |  |  |  |
| 2.7 | 状态和参数显示 |  |  | 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供不少于九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 |  |  |  |
| 2.8 | 脚轮 |  |  | 4个重型脚轮，方便移动和固定冰箱 |  |  |  |
| ★2.9 | 无线温度监控模块 |  |  | 可通过手机APP，实现对设备的远程监控，并可实时发送温度报警信息 |  |  |  |
| ★2.10 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包15设备名称 |  | 液氮罐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 20万元 |  |  |  | 设备数量 | 4台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于组织样本、细胞的长期储存，双层铝制真空设计、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 液氮罐 |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  | 冻存架 |  | 4个*4 |  |  |
| 3 |  |  | 液位监测器 |  | 1个*4 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 双层铝制真空设计、冻存架采用悬挂及隔箱设计 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 箱体结构 |  |  | 双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 |  |  |  |
| ＃2.2 | 液氮容量 |  |  | ≥110L |  |  |  |
| 2.3 | 液氮罐瓶颈 |  |  | ＜25cm |  |  |  |
| 2.4 | 静态保存时间 |  |  | ≥120天 |  |  |  |
| ★2.5 | 冻存架 |  |  | 标配≥4个冻存架，可容纳2英寸冻存盒≥40个 |  |  |  |
| 2.6 | 使用方式 |  |  | 采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 |  |  |  |
| ★2.7 | 液位监测器 |  |  | 配备超声波液位监测器，具备报警功能 |  |  |  |
| ★2.8 | 显示液氮量 |  |  | LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量;液位过低时，报警器连续鸣叫 |  |  |  |
| ★2.9 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |

| 包16设备名称 |  | 液氮运输罐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 10万元 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于储备液氮用，可移动、运输、补充液氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量（单位） |  |  |
| 1 |  |  | 液氮罐 |  | 1个 |  |  |
| 2 |  |  | 轮子 |  | 4个 |  |  |
| 3 |  |  | 压力表 |  | 1个 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 基本要求 |  |  | 双层铝制或不锈钢材质、具备4个脚轮方便运输 |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| ＃2.1 | 液氮容量 |  |  | ≥300L |  |  |  |
| ★2.2 | 液氮罐瓶高 |  |  | ≥140cm |  |  |  |
| 2.3 | 液氮罐瓶外径 |  |  | ≥85cm |  |  |  |
| ＃2.4 | 液氮罐空罐重量 |  |  | ≤210kg |  |  |  |
| 2.5 | 最高工作压力 |  |  | ≥90Kpa |  |  |  |
| ★2.6 | 安全阀 |  |  | 具备 |  |  |  |
| ★2.7 | 品牌要求 |  |  | 产品为进口品牌 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机≥3年质保 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内主要城市设有办事处及售后服务点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修免人工费，只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供≥2次免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时以内响应，24小时以内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | ≤30个工作日 |  |  |  |