中国科学院青海盐湖研究所2019年科研设备采购项目（第三批）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220731

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1套 | 合同签订后4个月内 | 西宁 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
| 2 | 盐湖科学数据创新平台 | 1套 | 合同签订后5个月内 | 西宁 | 中科院青海盐湖研究所 |
| 3 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1套 | 合同签订后4个月内 | 西宁 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、 X射线衍射仪

1.1. X射线发生器部分

1.1.1 最大输出功率：3 kW

1.1.2 额定电压：60 kV

1.1.3 额定电流：60 mA

1.2 X射线光管部分

1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管，2.2 kW，国际标准尺寸

1.2.2 焦斑大小：0.4 ( 12 mm

1.3 电流电压稳定度：优于(0.005% (外电压波动10%)时

*1.4 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标; 防护罩外任何一点的计量0.2 (Sv/h，提供国家权威检测机构的检测证书

2. 测角仪部分

2.1 测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位

2.2 扫描方式：(/(测角仪，测角仪垂直放置

2.3 2(转动范围：-110(~168(

2.4 2(角度测试范围：-10(~168(

2.5 测角仪半径：≥280 mm，测角圆直径可连续改变

2.6 可读最小步长：0.0001(，角度重现性：0.0001(

2.7 驱动方式：步进马达驱动

2.8 采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错

2.9 验收精度：国际标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。

3. 探测器部分：

*3.1探测器类型：二维功能探测器

3.2 最大计数：≥1(109 cps

3.3 线性范围：≥4(107 cps

3.4 背景：<0.1 cps

*3.5 探测器自身能量分辨率：380 eV（Cu），光路中无需插入滤光片或者单色器即可完全去除Kβ

3.6 提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3(开始

*3.7 去荧光能力：在Cu光源下，光路中无需任何单色器即可完全去除含Fe/Co/Ni/Mn等元素的荧光背底

*4.原位电池测试附件

4.1 系统功能

原位电池测试系统可进行电池材料的原位充放电XRD数据采集，从而进行电池材料的相转变研究及原位相变化结构精修。电池附件设计可靠，安装方便，无需任何额外工具即可实现组装和拆卸。可重复使用，重复性能好。原位电池模具密封性能好，可实现电池材料的多次充放电循环。可实现正负极材料的原位研究和高低电压材料的原位研究。测试系统可使用电化学工作站或电池测试仪进行充放电。

4.2 测试系统包含原位电池模具和适用于衍射仪的高度可调的模具安装支架。

4.3 主要技术参数：

4.3.1电池模具外观尺寸：直径50毫米×高25毫米

4.3.2电池模具材质：不锈钢

4.3.3电池模具X射线窗口直径：≥16毫米

4.3.4电池模具X射线窗口厚度：铍金属材料，厚度≥0.2毫米

4.3.5电池模具XRD衍射数据测量范围：8(到170(。

4.3.6衍射仪的安装支架高度调节范围：正负5毫米

4.4. 标准备件： 模具密封环、铍金属材料窗口，电极弹簧，专用工具一套。

4.5. 变温配件： 原位电池附件升温装置：室温—70 ℃，原位电池附件低温装置：室温— -30 ℃。

5.原位变温附件-1

5.1 工作温度范围：液氮温区-600 ℃

5.2 控温方式：程序控温

5.3 控温精度：±0.1 ℃

6.原位变温附件-2

6.1 工作温度范围：室温-1200 ℃

6.2 控温方式：程序控温

6.3 控温精度：±0.1 ℃

7. PDF分析附件

7.1 配备Mo光源

7.2 配备Mo光源专用聚焦镜

*7.3 聚焦镜长度：≥60 mm

7.4 配备专用PDF分析软件

8. 仪器控制和数据采集系统

8.1 英特尔第八代i7 8700以上，8G 内存以上，1T HD以上，DVD-RW，24”以上液晶显示器，独立显卡，显存至少4G以上，其他配置都至少是主流配置。

8.2 仪器控制和数据采集软件

9. 其它应用软件：

9.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能

9.2 物相定量分析：可编程定量分析软件

9.3 无标样晶粒大小分析及微观应力分析

9.4 粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件

9.5 数据库：配备正版数据库，可在线更新

10. 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行（国内供货）

11. 工作条件

11.1 电力供应：单相220 V（(10%），50 Hz

11.2 工作温度：10 (C-40 (C

11.3 相对湿度：≤75％

11.4 仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作

12. 打印机（国内供货）

12.1 多功能：打印/复印/扫描

12.2 自动双面打印：支持

# 13. 安装、调试和验收

13.1 安装：设备安装前需提供设备安装指导，并根据需要双方协商决定是否需要专业工程师到现场确定是否满足仪器安装需求。设备到货后一周内，仪器供货方需与仪器使用方商定仪器安装具体时间，并按时专业技术人员赴现场进行设备安装并处理安装过程中可能出现的技术问题。

13.2 调试：投标方在设备安装完成后将安排富有设备调试经验的厂家认可技术人员对设备进行调试。

13.3 验收：由用户和投标方授权代表双方确认该成套设备满足协议要求后，双方共同以书面文件形式对该成套设备进行验收。

14. 技术培训

14.1 仪器安装验收后，仪器供货方应及时派遣专业技术人员就仪器软硬件操作、设备维护、故障排除、注意事项等进行免费现场培训，直到用户能熟练操控设备，其后在使用过程中如遇到问题时，投标方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

# 15. 维修服务和技术服务

15.1 保修期：设备的整个系统从验收之日起，提供1年保修服务。

技术服务：仪器供货方应具备在24小时内对用户的服务要求作出响应，若需现场维修，3个工作日内到达现场并提供必要的技术服务。

# 16. 技术能力

16.1 到现场进行培训的专业技术人员需提供技术人员的厂家培训证明文件以及安装案例、售后案例等证明文件。

# 17. 交货期

17.1 在合同签订后4个月内到货。

# 18.交货地点

18.1 用户指定地点: 青海省西宁市新宁路18号

注：带*指标为关键指标，不满足可导致废标

第2包、盐湖科学数据创新平台

1、项目概述

1.1 项目实施的目标

目标：发挥科学数据中心研究平台的战略作用，与盐湖科研活动密切结合，长期保存和维护重要的盐湖科学数据资源，以数据驱动盐湖科学领域发展；构建海量数据存储环境，并结合重大工程及科研项目研发数据处理、分析、可视化等应用软件；积极推动和创新数据共享政策与机制，以此加强相关研究机构对盐湖科学工作的共识和广泛合作；加强数据资源的有效整合和服务，加强与计算、网络资源的协同与整合，并有机融入信息化科研的整体环境，最大程度的实现盐湖领域计算、数据和e-Science科研应用的融合。

盐湖科学数据平台具体建设目标：

- 建设支撑海量盐湖科学数据存储与应用的基础环境：为已经积累和将要产生的来自各种科学实验仪器和装置、传感器网络、卫星遥感、计算机模拟与分析的大量科学数据提供储存与应用环境，解决盐湖海量数据的存储、共享和分析问题。

- 搭建包含云计算、超算、大数据及网络几大模块在内的完整科学数据中心架构；

- 建设满足标准和需求的专业节能绿色机房；

- 应用虚拟化云计算技术，建立完备、可靠、安全、绿色、灵活、动态可伸缩、运维简便以及高效益的现代化数据中心；

- 全面应用国产化产品，建立可靠的数据中心IT基础设施；

未来基于平台环境，逐步建设标准、完整、详尽、现势、多时相的盐湖信息资源数据库，编辑整理盐湖数据资源，研发相应的检索、数据分析工具，为科研活动提供数据检索、数据分析服务。

1.2 项目实施的任务

平台整体划分为以下4个模块开始实施建设：

1、高性能计算和大数据处理平台

高性能计算和大数据处理平台，理论要求计算能力双精度浮点峰值50 Tflops（万亿次每秒），存储裸容量300TB，包含刀片计算节点、GPU计算节点、分布式并行存储系统；56Gb FDR InfiniBand高速网络、集群监控管理调度软件、大数据平台软件、高性能计算集群基础软件环境等。

计算系统：CPU计划在双路计算节点上采用Intel Xeon E5-2680 v3 Haswell以上处理器，DDR4 2133MHz ECC内存；刀片计算节点预计配置18台双路刀片计算节点，采用刀片式架构。采用双路刀片服务器，安装在3台刀片机箱中，双精度浮点峰值共计48 Tflops；GPU计算节点配置1台GPU异构计算节点，采用专门针对GPU扩展进行过优化的双路服务器。每节点配置2颗Intel Xeon E5-2680 v3 12核心2.5GHz处理器，64GB DDR4 2133MHz ECC四通道内存，2块NVIDIA Tesla K20X GPU卡，CPU和GPU的数量比例为1:1；18台GPU异构计算节点CPU峰值达到10 Tflops以上，GPU协处理器峰值达到20 Tflops以上。1台GPU计算和大数据计算节点。

网络系统：本项目计划配置1台108端口模块化FDR InfiniBand交换机，实现计算、存储系统节点之间的FDR线速交换；InfiniBand线缆40根，万兆线缆10套。

存储系统：本项目计划配置ParaStor200存储系统，采用10K SAS+7.2K SATA分级存储，裸容量280.8 TB（10K SAS 64.8 TB，7.2K SATA 216 TB），可用容量224.64 TB（80%），保证实测I/O聚合带宽6GB/s：其中包含1台索引控制器、1台数据控制器。

管理登陆节点：本项目计划配置1台双路服务器，作为集群服务节点。

2、数据库和云计算平台

本项目计划建成包含数据库、GIS集群、磁盘阵列非结构化存储（54TB）、基于虚拟化的云计算平台、云计算平台软件、存储网络、数据业务网络、网络安全防护、备份存储等组成部分。

本项目通过虚拟化技术，将物理的计算资源虚拟成计算资源池，以支撑上层业务应用。计算资源池主要由基于X86架构的服务器设备组成。根据基础平台总体架构以及网络架构设计中对功能区的划分原则，将计算设备按照需要实现的功能划分为多个功能分区，支撑不同的上层业务应用，同时也对应不同的安全和管理功能。根据基础平台所承担的应用系统的特点和未来几年的业务规划，可以把计算资源池分为数据库区、业务应用支撑区和管理区。

其中，数据库区用物理机的形式进行支撑。数据库因为数据库应用对业务并发量以及安全性等的要求，使用X86服务器集群架构进行支撑，而且选用4路X86高性能服务器以支撑。

计算资源池：本项目计划购置支持4颗Intel Xeon E7-4800 v2系列以上处理器，单处理器大于15个内核，最大三级缓存超过30MB的服务器4台。

云管理平台：本项目计划购置云管理服务器1台，负责云管理，云操作系统1套。

存储资源池：本项目计划购置1台结构化存储系统及机柜。

备份系统：本项目计划购置模块结构化备份系统1台及相关硬件与许可。

3、网络及安全系统

根据本项目总体建设思路、机房设计，计划购置核心交换机1台、接入交换机1台。

4、机房基础设施系统

机房基础设施系统主要包含机房配电系统（包括配电柜、配电安装、机房照明、线路铺设、插座等）；机房UPS设备（包括UPS主机、蓄电池、电池架等）；精密空调系统（包括行间空调、UPS空调、空调支架等）。

本项目高性能计算和大数据处理平台、数据库和云计算平台两部分的IT设备总功耗约80KW，占用U高空间大致237U。

机房设计计划采用氟冷行间制冷和封闭高密度机柜方式建设，实现高密度和高效率、绿色节能运行。根据IT设备功耗及装机空间需求，配置UPS电池、机柜、机柜行级空调、行级配电及监控系统，确保设备散热良好、气流组织有序、系统高效节能、易于控制管理。

本项目主要分为高性能计算和大数据处理平台、数据库和云计算平台两部分，共配置6台设备机柜、2台机柜排级行间空调，单排摆放。按照单台柜体占地面积4～5m2估算占用面积，机房总使用面积约60m2。

2、技术规格

一、高性能计算和大数据处理平台

1 总体要求

1.1总体架构：整套系统采用集群架构，包含双路刀片服务器节点，GPU计算和大数据计算节点，管理登录节点和分布式并行存储系统。投标方需提供全面、整体的解决方案，并针对各组成部分列出详细配置清单。

1.2 *存储性能：并行存储系统祼容量不低于312TB。

1.3 *计算性能：双路刀片服务器作为计算节点，其CPU双精度浮点峰值不低于51TFlops 。

1.4 *计算网络性能：采用100Gb/s EDR InfiniBand高速网络。

2 刀片计算节点（数量≧18片，满足计算性能）（核心产品）

2.1 刀片规格：

2.2.1#为提高刀片散热效率，所投刀片节点机为全高或全宽刀片，投标时提供节点机实物照片。

2.2.2*拒绝整机柜刀片和2U4节点高密度节点机，投标时提供设备实物照片。

2.2.3#刀片密度不低于2片/U，投标时提供产品官网截图，并说明刀片密度计算方法。

2.3*处理器：≥2颗X86架构新一代处理器（每处理器主频≥2.1GHz，核数≥20）.

2.4* 内存：≥6根16GB ECC DDR4 2666内存。

2.5 内存扩展：≥16个内存插槽。

2.6 硬盘：≥1块240GB 2.5寸企业级SSD硬盘

2.7 硬盘扩展：≥2个硬盘槽位，支持Raid 0，1。

2.8 千兆网络接口：配置2个千兆网络接口。

2.9 *高速网络接口：不少于1个≥100Gb/s EDR InfiniBand 网络接口。

2.10#扩展插槽：节点机主板可集成2个PCI-E 3.0插槽（PCI-E 3.0插槽直接集成在节点机主板，非刀箱外置方式），投标时提供官网截图。

2.11#前维护：每个刀片前置不少于2个USB 3.0接口，不得通过转接线或转接卡方式实现，投标时提供实物照片。

3 计算刀箱（数量≧3，数量各厂商视自己产品规格确定）

3.1 刀箱千兆交换模块：≥1个，每个千兆交换模块对外提供2个万兆上连端口和4个千兆端口。

3.2# 刀箱管理模块：≥1个，可实现远程虚拟介质、KVM OVER IP、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能，监控系统可实时测内部主要部件的状态，能够提供准确的状态指示和错误报警，基于WEB浏览器的管理方式，提供全中文界面。

3.3# 为保证刀箱硬件管理具备冗余性，每个刀箱需要配置2个IPMI管理口，2个IPMI管理口应分布在不同模块上，保证其中1个IPMI管理口所在模块发生故障，另外1个IPMI管理口可正常工作，投标时提供2个IPMI管理口实物照片。

3.4 电源：满配热插拨冗余电源模块。

3.5# 证书：提供三年国家级工业设计中心证书复印件。

4 GPU计算和大数据计算节点（数量：1台）

4.1# 品牌：与刀片节点同一品牌

4.2* 形态：4U机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品

4.3* 处理器：≥2颗X86架构新一代处理器（每处理器主频≥2.1GHz，核数≥20）。

4.4# 内存：≥6根16GB ECC DDR4 2666内存。

4.5 硬盘：

4.5.1 ≥1块240GB 2.5寸 企业级SSD硬盘。

4.5.2 ≥7块4TB 3.5寸 7.2K SATA硬盘

4.5.3 ≥1块2GB SAS RAID卡。

4.6 千兆网络接口：配置2个千兆网络接口。

4.7*高速网络接口：不少于1块单口≥100Gb/s EDR InfiniBand HCA卡。

4.8 GPU卡：

4.8.1* 配置2块Nvidia Tesla 16GB V100 GPU卡

4.8.2# 可支持共4块Nvidia Tesla V100 GPU卡，且全部4块GPU卡必须安装在同一个服务器主板（非多计算节点堆叠方式），投标时提供GPU服务器官网截图，证明服务器最大可支持4块GPU加速卡。

4.9 电源：满配2块2200W 80plus认证钛金级电源，1+1冗余，支持240V高压直流。

4.10 兼容性证明：为保证GPU卡与GPU服务器兼容性，本次投标的GPU服务器需要取得英伟达公司对服务器GPU卡兼容性的认证，认证网址：

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla/tesla-qualified-servers-catalog/，

投标时需提供上述兼容性认证官网截图信息。

5 管理节点（数量：1台）

5.1# 品牌：与刀片节点同一品牌

5.2#形态：2U机架式节点机。

5.3*处理器：≥2颗国产x86架构新一代处理器（每处理器主频≥2.0GHz，核数≥16，非GPU、KNL等协处理器）。

5.4# 内存：≥8根16GB ECC DDR4 2666内存。

5.5# 内存扩展：支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备

5.6 硬盘：≥1块240GB 2.5寸企业级SSD硬盘。

5.7千兆网络接口：配置2个千兆网络接口。

5.8*高速网络接口：不少于1块单口≥100Gb/s EDR InfiniBand HCA卡。

5.9#PCI-E插槽数量 ≥10个，投标时提供官网截图。

5.10#硬件管理： 配置双按键 LCD 监控屏,可以显示节点机信息， CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控节点机工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失，投标时提供官网截图和实物照片。

5.11#　SD卡：主板支持2个SD卡插槽（不得通过外插SD存储扩展卡方式实现），并配置2个8GB SD卡，投标时提供官网截图。

5.12 电源风扇：满配冗余散热模块和电源模块。

6 并行存储系统（数量：1套，包含索引控制器及数据控制器）

6.1#品牌：并行存储系统和存储硬件设备、登陆管理节点为同一品牌，投标时提供并行存储系统和存储硬件设备中文官网截图。

6.2# 具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家版权局颁发的软件著作权登记证

6.3 架构

6.3.1#存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构。

6.3.2 对外提供服务网络接口支持千兆/万兆/QDR/FDR/EDR等网络系统。

6.3.3* 配置3台存储系统节点。每个节点配置不少于64GB缓存（非SSD缓存加速方式实现），配置不少于2块300GB 2.5寸10K 企业级SAS硬盘、2块480GB 2.5寸 企业级SSD硬盘和26块4TB 7.2K 企业级SATA硬盘，对外至少提供1个100Gb/s EDR InfiniBand高速网络接口。

6.4 访问方式

6.4.1#支持Linux系统可以直接通过POSIX接口访问存储系统，支持RDMA协议。

6.4.2 统一资源池同时提供NFS、SMB、FTP、POSIX、S3等接口，无需配置第三方共享软件，无需二次。

6.5*容量要求：祼存储容量≥312 TB。

6.6 可靠性要求

6.6.1 支持EC纠删码数据保护方式，不依赖于硬件RAID保护。

6.6.2 支持2~4副本数据保护方式。

6.6.3 全系统无单点故障；任意单个节点失效时，服务不停止，数据不丢失。

6.6.4 支持磁盘分组、节点分区等技术，缩小故障域，进一步保障数据安全。

6.6.5 支持NVDIMM掉电保护机制，存储整系统掉电后，数据无丢失。

6.6.6 智能感知磁盘的状态，精准预测磁盘故障，并自动纠错或主动处理。

6.7 功能要求

6.7.1 支持以节点池为单位设定数据保护策略，不同节点池可以设置不同的N+M配比或者副本数。

6.7.2 支持NFS和CIFS统一用户管理，支持NIS、AD、LDAP等域管理服务。

6.7.3 支持POSIX 1.x ACL、NTFS ACL、NFS ACL等多种ACL权限的转化与管理。

6.7.4支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警。

6.7.5支持SSD读缓存功能，提升随机IOPS。

6.8 监控管理：

6.8.1# 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群。

6.8.2 实时监控存储系统的资源利用、运行状态、性能等，可对历史数据进行分析

6.8.3 实时告警，支持SNMP v2/v3、邮件、短信等告警方式

6.9# 产品资质：投标产品具有云测评证书，通过国家标准GB/T 31916.2-2015中的基于对象的云存储应用接口认证。

6.10#投标产品通过VMware vsphere 6.0以上版本NAS Storage认证，提供VMware兼容性认证官网链接及截图

6.11#投标产品原厂商通过国家863计划技术信息领域“EB级云存储研制”课题验收，提供科学技术部盖章验收文件复印件并加盖原厂鲜章

7 高速计算网络交换机及线缆（数量：1套）

7.1* 配置1台36口100Gb/s EDR InfiniBand高速网络交换机，保证全部节点机和存储节点能够以全线速无阻塞方式进行数据交换。

7.2# 配置足够数量的100Gb/s EDR InfiniBand线缆，确保全部节点和存储节点能够以全线速无阻塞方式进行数据交换。

8　管理网络交换机（数量：1套）

8.1* 配置至少1台48口千兆交换机，每台交换机可提供48个10/100/1000M自适应千兆网络接口。

9 视频切换系统（数量：1套）

9.1 提供1台1U手动伸缩控制台，包含17寸液晶显示器、鼠标、键盘、8口切换器等。

9.2 提供不少于1个KVM菊花链控制终端，每终端最大可支持32个节点。

9.3 配置不少于24个CIM模块。

10　高性能计算软件系统（数量：1套）

10.1 操作系统：提供CentOS 7 64位Linux操作系统。

10.2 集群管理及作业调度软件

10.2.1 集群管理软件：

10.2.1.1# 与管理节点同一品牌，投标时提供软件著作权证书复印件。

10.2.1.2 采用B/S架构，通过浏览器（IE，firefox等）进行操作，可以管理集群系统中的软硬件资源和用户提交的作业。

10.2.1.#可完成对整个集群的检测和配置，如检测网络可用性、配置SSH/RSH无密码登陆、停止系统无用服务、配置NFS、同步集群时间、同步集群用户等。投标时提供界面截图证明材料。

10.2.1.4能够对集群进行快速软件部署和环境配置、远程命令执行，实现远程开关机。

10.2.1.5可创建及管理不同权限不同组别的用户/组，支持用户在线注册及管理员审批。

10.2.1.6 实时监控模块，对集群运行状态进行实时监控，监控包括显示节点机和刀片的IP、位置等信息，及各节点的CPU平均使用率、内存剩余率、磁盘剩余率、网络I/O性能等。

10.2.1.7 管理节点的文件，可以对文件进行上传、新建、打开、复制、粘贴、重命名、打包、删除和下载等操作。

10.2.1.8能够提供报表系统，能按时间体现集群系统总体运行情况，可生成关联报表，并提供关系分析，报表可以导出成PDF和Excel等文件格式。

10.2.1.9#支持针对集群整体（或者部分）进行各项指标（如Linpack、IOzone等）的性能测评，图形化的结果展示测试结果。投标时需提供界面截图证明材料。

10.2.1.10支持查询全集群所有或部分节点的进程信息，支持组合查询；支持对残留作业进程、非法作业进程的自动清理操作。

10.2.2 作业调度软件：

10.2.2.1# 品牌：与管理节点同一品牌，投标时提供软件著作权证书复印件。

10.2.2.2支持远程命令行和Web页面两种访问模式下作业的递交、删除、查询以及队列设置等操作。

10.2.2.3 作业调度支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级。

10.2.2.4提供作业记账和统计分析功能。

10.2.2.5作业调度支持FIFO、抢占式、回填、公平共享等多种调度策略，保证大作业能够得到有效调度。

10.2.2.6实现特定高性能计算软件的Web封装，可以在Web界面对主流的串行作业、并行作业，科学计算软件、工程计算软件等的运行参数进行在线设置，并提交作业，完成计算过程。

10.3 应用开发环境

10.3.1 提供GNU和Intel编译器，支持C/C++/Fortran。

10.3.2 提供MKL、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW等数学库。

10.3.3提供OpenMP并行环境，以及OpenMPI、MVAPICH2等MPI并行环境（支持InfiniBand和以太网）。

10.3.4提供CUDA环境：CUDA驱动、编译器、调试器、工具包、SDK等。

11 大数据软件

11.1技术指标

11.1.1#品牌要求：国产知名品牌，与管理登陆节点同一品牌

11.1.2*数量要求：满足5台节点licence

11.1.3基本要求：

#投标产品厂商具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证，避免潜在的版权纠纷，从底层保证系统的安全性

#投标产品生产厂商参与建设国家级大数据工程实验室，提供证明材料

#投标产品厂商需具备较强的工业设计实力，设备厂商需获国家级工业设计中心认定三年及以上，提供加盖原厂公章的证明材料

11.2提供以下基础组件：

11.2.1 HDFS：分布式文件系统，能力提供高吞吐量的数据访问能力

11.2.2 MapReduce：分布式数据处理框架，提供能够快速批量处理海量数据的能力

11.2.3 Yarn：Hadoop通用资源管理系统，可以支持MapReduce、Spark等计算框架

11.2.4 Zookeeper：提供分布式、高可用性的协调服务能力，避免系统的单点故障

11.2.5 HBase：构建在HDFS上的分布式、面向列的分布式数据库系统

11.2.6 Hive：Hadoop之上的数据仓库，对外提供类SQL的语言来操作结构化数据

11.2.7 Hue：提供Hadoop组件的Web界面，通过浏览器图形化访问操作各组件

11.2.8 Spark：是一种整合了内存计算的可扩展的数据分析平台

11.2.9 Storm：一种分布式、高容错的实时计算系统

11.2.10 Solr：一种分布式搜索引擎服务器

11.2.11 Kafka：一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统

11.2.12 Sqoop：数据转换工具

11.2.13 Flume：一个分布式的海量日志采集传输的系统

11.2.14 Thrift：一种软件框架，提供可扩展且跨语言的服务开发能力

11.3管理功能：

11.3.1 提供模版式的一键安装功能

11.3.2提供集群图形化运维管理，系统监控，参数配置，用户和角色管理等功能

11.3.3 #支持热图方式集中展现集群中所有服务器的关键指标，如CPU利用率、内存利用率、网络可用性、一分钟负载等，并提供相关软件功能界面

11.3.4支持网络不可用、磁盘空间，系统温度过高，作业运行失败等告警类型

11.3.5支持对大数据的平台资源进行配置，包括但现有，HDFS，Hbase，Hive，yarn，spark，kafka等组件资源配置

11.3.6提供服务参数的修改配置。包括基本配置和高级配置。提供服务配置的版本管理，每次修改形成新的参数配置版本，并且支持服务配置版本的切换还原操作

11.3.7提供角色，版本，远程集群的配置管理功能和主界面切换链接。角色配置支持集群和服务的管理和操作用户设置。远程集群配置支持分本地管理集群的绑定配置管理

11.3.8提供视图实例创建，包括视图详情信息，集群配置和权限操作。视图URL设置，提供视图实例的短URL地址配置

11.3.9提供用户和组的创建，用户状态设置，管理权限设置和密码修改等内容。组成员和权限的设置

二、数据库和云计算平台

（1）计算资源池

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌，与管理登录节点同一品牌

  - *数量要求：4台

  - *外观要求：4U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜

  - *处理器：配置≥4颗处理器，基于X86架构，每颗CPU核心数≥20核，每颗CPU主频≥2.1GHz

  - *内存：配置≥128GB DDR4内存，单条内存≥16GB

  - #内存扩展：内存最大实配扩展插槽≥48个，支持内存保护、内存镜像、内存热备

  - *硬盘：配置≥2块容量不小于300GB的2.5寸 10K SAS硬盘或者SSD硬盘

  - #硬盘扩展：最大可支持≥24个 2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘扩展，主板集成2个M.2 SSD硬盘扩展；

  - #NVMe PCI-E SSD扩展：2.5寸U.2 NVMe热插拔SSD扩展能力不少于12个，主板集成不少于4个U.2 NVMe SSD控制器接口

  - #硬盘控制器：配置磁盘SAS控制器

  - #网卡：配置不少于1块双口万兆光纤网卡（含光模块），板载不少于2个千兆网口；

  - #PCIE扩展：为保证PCIE后续扩展，最大支持14个以上PCIE插槽扩展，实配5个PCIe X16插槽，及6个PCIe X8插槽，插槽实际工作带宽不低于插槽物理规格；

  - #电源：配置2+2 80Plus白金冗余电源，提供电源80Plus认证，电源模块额定功率≤550W；

  - #光驱：支持内置DVD-RW光驱

  - 管理：支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；2.配置独立的远程管理控制端口，支持IPMI管理，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI功耗、风扇、电源、功率、温度等信息；4.可实现远程Web界面下查询及配置BIOS选项，支持黑盒子功能；

  - #可维护：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；

  - #监控屏：支持液晶监控屏，提供快捷查询按键；

  - #SD卡扩展：主板集成2个SD卡扩展，支持系统日志存储，可通过服务器管理界面查看和下载系统日志，便于快捷定位故障；

  - #主机加固系统：支持国产主机加固系统，与服务器同一品牌，支持内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，提供软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章且，软件开发商需具备CMMI 4级及以上资质，提供相关证书证明

  - #安全模块：提供国产安全模块，与服务器同一品牌，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示。

  - #安全防护软件：提供如下功能，并提供软件主界面截图，与服务器同一品牌

    - 服务器优化功能，提升服务器主机系统安全

    - 网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航

    - 数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改

    - 日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况

  - #产品认证：

    - #提供产品3C证书

    - #CMA及CNAS认证GB/T 9813环境适应性测试报告

    - #第三方MTBF报告

  - 厂商认证：

    - 提供制造厂商IS09001认证证书

    - 提供制造厂商ISO20000认证证书

    - 提供制造厂商ISO27001认证证书

    - 提供制造厂商三年以上国家级工业设计中心资质认证材料

  - #技术先进性：提供原厂商品牌在高性能计算市场实力证明，2014-2018最近五年内至少3次进入中国高性能计算机Top100数量份额第一名，并提供证明材料。

- 售后技术服务：

  - 整机提供3年原厂质保，需提供原厂商售后服务承诺函。

  - 提供7*24小时远程电话支持，响应时间30分钟（含）内，电话支持无法解决的问题提供现场技术支持。除电话支持外，还提供传真、特快专递、电子邮件等形式远程支持，2小时之内必须响应。业主报修后4小时以内到达用户现场。

  - 定期技术支持：卖方需定期对客户进行现场技术支持。在新的模块发布、新的功能改进时，卖方需及时对买方的工程师进行现场讲解与现场技术指导。

  - 提供设备到货、上架、安装、调试的周密安排和组织实施。

  - 备有足够的备品备件，能提供7*24小时备品备件支持，4小时（含）内备件可达现场，能够按质保服务要求为招标人及时提供原厂技术支持和备件更换服务。

  - 提供设备原厂免费培训服务。

- 供货期

合同签订后45天内。

（2）云平台及管理节点

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌，与管理登录节点同一品牌

  - *数量要求：1台

  - *外观要求：2U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜

  - *处理器：配置≥2颗国产x86架构CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB

  - *内存：配置≥32GB DDR4 2666MHz RDIMM内存

  - #内存扩展：支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备

  - *硬盘：配置≥2块容量不小于300GB的2.5寸 10K SAS硬盘或者SSD硬盘

  - #硬盘扩展：

    - 支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;

    - 板载支持≥4个U.2 NVME SSD，不需PCIe转接卡

    - 支持2个内置M.2 SATA/PCIE SSD

    - #板载2个SD卡插槽，实配2个SD卡

  - #硬盘控制器：配置磁盘SAS控制器

  - #网卡：配置不少于1块双口万兆光纤网卡（含光模块），板载不少于2个千兆网口；

  - #PCIE扩展：为保证PCIE后续扩展，最大支持10个PCI-E 3.0插槽；

  - #电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。

  - #BIOS中文界面：支持BIOS中英文界面，并提供截图证明

  - 管理：支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；2.配置独立的远程管理控制端口，支持IPMI管理，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI功耗、风扇、电源、功率、温度等信息；4.可实现远程Web界面下查询及配置BIOS选项，支持黑盒子功能；

  - #可维护：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；

  - #监控屏：可选双按键监控屏，可以显示服务器信息， CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，快速定位故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失；

  - #安全：可同时支持TCM和TPM安全模块；

  - #主机加固系统：支持国产主机加固系统，与服务器同一品牌，支持内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，提供软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章且，软件开发商需具备CMMI 4级及以上资质，提供相关证书证明

  - #安全模块：提供国产安全模块，与服务器同一品牌，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示。

  - #安全防护软件：提供如下功能，并提供软件主界面截图，与服务器同一品牌

    - 服务器优化功能，提升服务器主机系统安全

    - 网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航

    - 数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改

    - 日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况

  - #产品认证：

    - #提供第三方权威检测机构出具的噪声测试报告，并加盖检测机构公章；

    - #提供第三方权威检测机构出具的MTBF检测证书及测试报告，并加盖公章

  - 厂商认证：

    - 提供制造厂商IS09001认证证书

    - 提供制造厂商ISO20000认证证书

    - 提供制造厂商ISO27001认证证书

    - 提供制造厂商三年以上国家级工业设计中心资质认证材料

  - #技术先进性：提供原厂商品牌在高性能计算市场实力证明，2014-2018最近五年内至少3次进入中国高性能计算机Top100数量份额第一名，并提供证明材料。

- 售后技术服务：

  - 整机提供3年原厂质保，需提供原厂商售后服务承诺函。

  - 提供7*24小时远程电话支持，响应时间30分钟（含）内，电话支持无法解决的问题提供现场技术支持。除电话支持外，还提供传真、特快专递、电子邮件等形式远程支持，2小时之内必须响应。业主报修后4小时以内到达用户现场。

  - 定期技术支持：卖方需定期对客户进行现场技术支持。在新的模块发布、新的功能改进时，卖方需及时对买方的工程师进行现场讲解与现场技术指导。

  - 提供设备到货、上架、安装、调试的周密安排和组织实施。

  - 备有足够的备品备件，能提供7*24小时备品备件支持，4小时（含）内备件可达现场，能够按质保服务要求为招标人及时提供原厂技术支持和备件更换服务。

  - 提供设备原厂免费培训服务。

- 供货期

合同签订后45天内。

（3）云平台软件-服务器虚拟化与管理中心软件

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌，与云平台资源及管理节点同一品牌

  - *数量要求：2个licence

  - 基本要求：

    - #采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。

    - 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

    - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

    - 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。

  - 兼容性要求：

    - 支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器等。

    - 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell等。

    - 兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。

    - 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统

  - 功能性要求：

    - 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。

    - #提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于2个虚拟CPU的工作负载容错功能。

    - #支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。

    - #支持指定单个虚拟机按需跨私有云和公有云、跨不同数据中心和跨不同集群的不同CPU型号的主机之间通过EVC功能实现在线迁移

    - #支持虚拟化主机TPM 2.0最新安全标准，支持安全启动 (Secure Boot)，用于确保主机只运行经过数字签名的代码，未经签名的代码不会被安装和执行；支持为虚拟机启用虚拟TPM 2.0安全标准，对虚拟机进行最高等级的安全加密，确保虚拟机及其数据的安全性

    - 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。

    - #提供开放的Data Protection数据备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份

    - 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。

    - 提供物理主机级别的无状态防火墙，无需使用IPTABLES，管理员可以用命令行和图形化界面配置防火墙。

    - 具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。

    - 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。

    - 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等)

    - 同时支持512n、512e和4kn格式大容量硬盘

  - 虚拟化管理：

    - #控制台自身具备定时备份和按需还原机制，可以对数据进行备份和还原。

    - 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。

    - #每个控制台可管理至少2000台物理服务器、25000台已打开电源的虚拟机，35000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少15个控制台实例，跨15个实例管理5000台物理服务器、50000个已打开电源的虚拟机和75000个已注册的虚拟机。

    - 可以支持HTML 5 客户端、Web Client客户端和命令行管理功能，简化管理员的日常运维管理

    - 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。

    - 支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。

  - 服务及其它要求：

    - #虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。

    - #厂商在中国有独立的软件研发中心，可以提供产品本地化优化与深度问题本地研发支持

    - 提供原厂的技术认证培训服务。

    - 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。

  - #技术先进性：提供原厂商品牌在高性能计算市场实力证明，2014-2018最近五年内至少3次进入中国高性能计算机Top100数量份额第一名，并提供证明材料。

（4）云平台软件-云管平台

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌，与云平台资源及管理节点同一品牌

  - *数量要求：1套

  - 云平台及资源池纳管：

    - vSphere：支持在云管平台内自定义多个vCenter逻辑资源池并关联到不同的部门。支持通过逻辑资源池指定不同部门可使用的不同集群、DataStore、虚拟交换机和文件夹。支持通过自定义的vCenter逻辑资源池为不同部门设置资源使用配额，至少包括CPU/内存/DataStore/可部署的虚机数量/可创建的快照数量。

    - OpenStack：支持通过RestAPI对接OpenStack L、M、N、O版本。支持同时管理多个OpenStack。支持导入存量OpenStack虚拟机并归属到相应的部门。支持在云管平台内自定义多个OpenStack逻辑资源池并关联到不同的部门。支持通过逻辑资源池指定不同部门可使用的不同网络、子网、安全组策略和路由。

    - Kubernetes：支持Kubernetes中的多种组件在蓝图中建模与服务发布，用户通过自服务的方申请和自动化部署容器。支持的容器组件包括Deployment, Service，Container，PVC，Ingress，ConfigMap，Secret，DaemonSet，StatefulSet等等。支持Kubernetes和其他平台云资源（例如vSphere虚拟机）在蓝图上混合编排，发布服务，一键自动化部署容器与虚拟机。

    - IP池：支持云管平台统一的IP池管理，自动化创建一个又有vSphere虚拟机、又有OpenStack虚拟机的应用时，云平台可自动从统一的IP池中分配连续的IP地址

  - 自助申请：

    - 支持用户通过服务目录进行资源申请，由云平台全自动部署资源，并自动计入资源归属部门的资源配额中

    - 支持全局可见的服务目录，也支持只有指定部门（如开发、测试）可见的服务目录

    - 支持用户在选择合适的服务目录时查看服务目录的详细信息，包括各资源的配置、拓扑图、申请流程、租期和需要填写的参数

    - 可全自动部署的服务目录至少包括：单个或多个云主机（vSphere虚拟机和OpenStack虚拟机）的申请，带应用的云主机的申请（在vSphere或OpenStack虚拟机上动态安装的MySQL、Tomcat、websphere等应用，而不是通过镜像部署），完整应用环境的申请（安装MySQL的vSphere虚拟机、安装Tomcat和PetStore的OpenStack虚拟机，并完成PetStore和MySQL关联的配置、Tomcat服务到Nginx的注册）

    - 支持管理员基于同一个蓝图，配置标准化服务和个性化服务，标准化服务审批流程简单甚至免审，个性化服务审批流程相对复杂。比如安装在vSphere上的MySQL的服务蓝图，如果配置成虚拟机CPU、大小，MySQL的服务端口都可由用户在申请表单中指定，则为个性化服务目录，需要计算、网络、数据库管理审批；如果配置成默认4C8G的虚拟机,服务端口为3306，用户申请时无法修改，则为标准服务目录，无需审批。

    - 每个服务目录申请时，都支持用户指定资源部署在不同的开发、测试或生产环境，部署在不同机房、楼层或防火区

    - 用户申请vSphere虚拟机相关服务时，可以指定多台虚拟机部署在同一个集群的不同物理机上还是同一个物理机上，以满足高可用性要求，且当虚拟机发生迁移后任何遵循指定的高可用原则

    - 支持申请服务时，针对将要创建的云主机打标签（vSphere虚拟机的标签可以同步到vCenter中）

    - 上述服务目录可由管理员根据需要在云平台内灵活配置、发布、修改和下线。对于已支持的云平台和自定义软件组件，应能在蓝图中快速进行服务建模，并配置和发布相应的服务目录，避免通过定制化开发来发布服务目录，从而降低成本，加快服务上线

    - 支持展示服务申请所归属的的部门的相应的资源使用详情，供审批者参考

  - 自动化部署：

    - 支持自动化分配和配置基础架构组件（如vSphere虚拟机，OpenStack虚拟机、负载均衡、安全策略组等）。自动化分配时，可按剩余容量最大原则、逻辑资源池优先级、物理位置等规则自动选择合适的资源池分配资源，全过程无需人工干预

    - 支持软件标准化、自动化部署，同一软件的安装、配置、启动、停止、删除等过程在不同服务目录的自动化执行过程中都调用相同的标准化软件组件。服务申请表单中用户对软件部署的个性化参数要求可在自动化部署过程中动态获得，全过程无需人工干预。

    - 支持端到端自动化部署软硬件。支持资源（vSphere虚拟机、OpenStack虚拟机和负载均衡）部署完成后，软件部署过程可动态获得创建的硬件信息以进行软件部署。支持部署的多个软件间配置关联关系（如Tomcat与MySQL关联）。支持创建的多个硬件间配置关联关系（如Tomcat服务注册到负载均衡中）。全过程无需人工干预

    - 支持可视化、组件拖拽式的蓝图建模，并基于蓝图模型配置发布服务目录。用户通过服务目录申请后，云管平台可基于对应的蓝图模型，端到端的、自动化的交付一个应用环境所需的所有软硬件资源，无需人工干预。

    - 支持创建vSphere虚拟机时自动化添加多节点共享云磁盘（Shared VMDK），以便支持Oracle等需要共享磁盘的集群的自动化搭建

    - 支持自动为OpenStack虚拟机实例、浮动IP、负载均衡器设置DNS域名，在DNS服务器中自动创建A记录

    - 支持可视化展示自动化部署过程，包括软件硬件资源拓扑，不同颜色表示的各软硬件资源节点的状态（等待，部署中，部署完成）以及详细的部署步骤

    - 支持自动化部署中遵循预定义的命名规则，包括云平台(vCenter、OpenStack)显示名、云主机hostname等，命名规则包括但不仅限于IP地址、hostname、数字后缀、应用角色等。

    - 支持自动化创建vSphere虚拟机时，将虚拟机部署到预先指定的vCenter文件夹及资源池中。

    - 支持自动化创建vSphere虚拟机时，根据预先指定的方式安装监控代理（模板预安装，WinRM安装，SSH安装），并可以使用独立的SSH账号和端口号，与root/administrator账号分离。

  - 自助运维：

    - 支持所有者和管理员通过云管平台自助修改云主机在云平台（vCenter和OpenStack）中的显示名称

    - 支持所有者和管理员免vCenter administrator密码通过web console访问vSphere虚拟机

    - 支持所有者和管理员进行更新OpenStack虚拟机实例、浮动IP、负载均衡器的DNS域名，并同步到DNS服务器

    - 支持管理员对linux操作系统的非root用户临时赋予超级管理员权限赋

    - 支持所有者和管理员自助横向扩展云主机节点，如新增web节点，并在负载均衡中自动注册

    - 支持管理员对云主机的所有自助运维（运维操作和资源变更）权限进行配置，包括所有者和管理员是否可见这些操作及这些操作是否需要审批

  - 自助监控告警：

    - 支持vCenter监控，包括vMotion状态、虚拟机交换机状态、vSphere HA状态、主机主板电池风扇温度状态、DataStore状态、虚拟机合规状态等

    - 支持云管平台逻辑资源池监控，包括逻辑资源池、IP池的总容量、使用率、历史趋势等

    - 支持所有者和管理员自助查看应用软件监控，包括但不限于MySQL、Tomcat、Oracle、JVM等。支持所有者自助的对扩展对任意应用软件的监控

    - 支持所有者和管理员自助查看整个应用环境的监控，可在一个界面展示一个应用环境所包含的所有云主机和应用软件的监控信息

    - 支持所有者和管理员对云主机和应用软件自助的设置告警，以便管理统一设置基本告警，而所有者可以设置自己关心的告警并通知自己

    - 支持对云主机和应用软件进行告警，包括状态告警、阈值告警和预测告警。预测告警，即根据历史性能数据，预测未来时间点是否会达到阈值，并提前发出告警

    - 支持对逻辑资源池和IP池的配额设置告警，包括阈值告警和预测告警。比如可对vSphere资源池中的DataStore设置预测告警，当预测到在一个星期后DataStore将达到总量的90%则进行告警。

    - 支持以趋势图的形式展现已触发的告警，从而既可以消除重复告警，又可以直观的看到多次告警的触发时间和严重程度（同时支持设定告警触发N次之后，如果没有处理，自动升级为严重程度更高的级别）。

    - 支持应用系统故障自愈，比如当web应用节点触发性能告警后，可自动弹性扩展，扩展形式包括横向扩展（至少包括创建web节点并注册到硬件负载均衡中）和纵向扩展（至少包括增加vCPU，增加内存，启动，扩展逻辑卷等）,并能够设定告警触发自动操作的执行最大次数，避免无限制进行下去。

  - 自助资源回收：

    - 支持设置服务部署的保留期，保留期到期后回收整个服务部署的资源，以面遗漏资源或残留配置的出现。

    - 支持当云主机导入云管平台时根据归属部门的设置更新云主机的租期和保留期，纳入云管平台的统一生命周期管理

  - 资源分析：支持对不同的服务目录设置不同的计费类型（按资源计费或按资源规格计费）

  - 系统管理：每个租户的管理员可以在界面中自定义独立的logo和配色方案

（5）存储资源池

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌

  - *数量要求：1台

  - *端口：24个万兆SFP+接口

  - 冗余配置：冗余电源，冗余风扇

  - 光模块及线缆：万兆光模块及线缆≥9

- 磁盘阵列

  - #品牌要求：国产知名品牌，与云平台资源及管理节点同一品牌

  - *数量要求：1台

  - *体系架构：存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点

  - #控制器结构：多控制器架构，最大支持16个控制器，控制器之间支持缓存镜像；本次配置≥两个存储控制器

  - #Cache容量：双控制器配置64GB Cache（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）

  - #SSD缓存加速：配置SSD缓存加速功能，要求同时读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现。（要求提供SSD缓存读写加速功能管理界面截图）

  - 缓存保护：配置 BBU + Flash 永久电池保护模组

  - 接口配置：本次配置4个1GbE接口，4个10GbE接口；配置4个12Gb SAS 3.0 4X后端磁盘接口。

  - 磁盘驱动器：支持3.5寸7.2K NL_SAS，2.5寸10K/15K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插

  - 扩展性：双控最大可扩展到≥512 块硬盘

  - *实配容量：本次配置14块4TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘硬盘

  - RAID 级别：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别,提供存储管理界面截图证明材料；

  - #LUN：单LUN支持最大容量≥1024 TB，提供存储管理界面截图证明材料；

  - #快照：配置快照功能：单个LUN支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟，提供存储管理界面截图;

  - #克隆：配置LUN克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改

  - 精简配置：配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展

  - 系统兼容性：支持Windows Server，Redhat，SuSE，Mac OS等操作系统

  - 系统扩充性：系统具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力，支持GUI升级（要求提供GUI微码升级界面截图）

  - 产品资质：

    - 要求厂商2018年中国区IDC存储厂商排名前5，2018年中国区IDC NAS存储厂商排名前2，并提供IDC盖章证明文件；

    - 厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，要求产品通过3C认证，并提供该产品对应的软件著作权登记证书；

  - 服务：提供原厂安装及调试服务，需原厂商开具“招标产品工程安装及设备调试服务为原厂商提供”的承诺函并加盖原厂商公章；提供不少于3年原厂商技术支持，提供正式承诺函

- 磁盘阵列机柜

  - #品牌要求：国产知名品牌，与磁盘阵列同一品牌

  - *数量要求：1台

  - 外形：机柜要求采用19英寸、42U工业标准机柜，可支持所有标准服务器安装。	机柜外形尺寸要求不超过：高2000mm×宽600mm×深1265mm。

  - #前后门：机柜要求前、后门均采用单开网孔门设计，拉伸型材立柱，开门方式为机械锁，且前门嵌入式安装显示模块，实时显示机柜内部温度和相对湿度。

  - 型材：机柜要求采用模块化拼装结构，机柜框架材料使用轻质、高强度铝镁合金型材

  - #外表：机柜颜色为黑色，表面采用静电粉末喷涂处理，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀等要求

  - #总载承重：机柜总载承重≥1500KG（静载）

（6）备份系统

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌，提供软、硬件一体的整体备份系统，与磁盘阵列同一品牌

  - 数量：1台

  - 备份系统硬件平台要求：

    - 配置Intel Xeon 多核处理器≧1，可扩展至2颗

    - 配置≧32GB Cache，可扩展至768GB Cache

    - 配置≧2个千兆接口，可扩展万兆

    - 配置备份可用容量40TB备份空间

    - 单台备份一体机支持硬盘数≧12，可通过外接存储扩展备份空间到PB级别

    - 配置硬件级RAID芯片，冗余电源

  - 备份系统功能配置要求：

    - 配置不限数量客户端的文件备份

    - 配置不限数量的数据库备份

    - 配置不限数量虚拟化环境的备份

    - 配置数据压缩功能

    - 配置远程复制功能

  - 备份系统环境支持要求：

    - 备份客户端支持：Linux、Windows、Solaris 、MacOS X、HP-UX，AIX，FreeBSD等操作系统；

    - 应用支持：Oracle 、Sybase、DB2、Informix、SQLServer、MySQL、PostGreSQL，TeraData、SharePoint、Office 365等进行在线备份。

    - 支持VMware/Hyper-V无代理备份

  - 具有强大的虚拟磁带库功能：

    - #备份软件本身可虚拟不限数量驱动器及槽位，并且虚拟的磁带容量可随意定义，便于数据备份管理工作；

    - #支持在裸设备上创建虚拟磁带库；

    - #支持共享虚拟磁带库（SVTL）功能，从而实现基于磁盘的LAN-Free备份。

    - #支持虚拟带库创建在支持重复数据删除功能的设备上

  - 灾难恢复功能

    - 可以实现所有基于X86平台下的windows、Linux平台的灾难恢复；

    - #可以实现在线和离线两种方式的灾难备份；

    - #可以使用单一标准光盘引导所有的需要恢复的服务器。

    - 支持备份服务器自身操作系统

    - 可以将物理机备份恢复到虚拟机上

  - 备份系统模式：备份软件必须具备自我保护机制，能够对自身的数据库备份；

  - 支持重复数据删除功能：

    - 利用内联重复数据删除、压缩，去重比1:20，降低用于灾难恢复的数据复制的网络带宽85%

    - 支持最高达20TiB/小时备份速度

    - 优化基于WAN环境的备份和复制，支持自动重连功能，可以自动适应广域网络不稳定的状况

  - 备份功能：

    - #能实现全图形界面的Oracle 、Sybase、DB2、Informix、SQL Server、PostGreSQL，MySQL数据库备份恢复操作，无需编写任何脚本；

    - 针对文件系统备份支持自动拆分多数据流，提高备份效率

    - 提供异机且异构平台文件级恢复功能，在恢复时可以重新定义恢复位置，从而有效且迅速恢复（Restore）至任一服务器或客户端；

    - #对于Oracle数据库，支持RMAN和支持Online两种方式，两种图形化备份恢复方式，用图形界面实现Oracle数据库基于时间点、日志序列、SCN号等方式的定点恢复；

    - 提供D2D2T“磁盘--磁盘--磁带库”的备份方式，可实现N层存储架构，并可以设置单独的策略进行数据迁移。

    - #对于VMware备份， 可以支持CBT（变化块跟踪）备份和ABM（活动块管理）；可以只备份虚拟机的有效空间，可以做增量备份和差分备份；可以单任务并行备份多台虚拟机；可以对Linux和Windows虚机做影像级备份， 可以做影像级恢复和文件级别恢复；对于Windows虚机， 可以做文件级备份和文件级恢复。

    - #支持硬件备份设备，通过以太网络实现最高29TB/小时的备份效率

  - 管理方式：通过Web方式实现所有的管理操作，可以从任意位置通过主流浏览器管理，并且无需浏览器安装任何插件

  - 扩展性：全面支持NDMP （NetWork DataManagement Protocol）协议，支持五种NAS连接方式的备份，支持NAS镜像备份、影子磁带备份、快照备份多种备份功能

  - 远程容灾功能：可以将备份的数据通过备份介质克隆复制到远程的磁带库或者虚拟带库或者基于重复数据删除的备份设备，在远程建立一份完整的数据， 用于远程灾难恢复。

  - 资质要求：厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，要求产品通过3C认证；

三、网络及安全系统

（1）核心交换机

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌

  - 固化端口：固化48个万兆SFP+端口，6个40G QSFP+端口

  - 交换容量：2.56T

  - 包转发率：1080Mpps

  - 光模块：配置48万兆光模块+2个40GE光模块

（2）接入交换机

- 技术指标

  - #品牌要求：国产知名品牌

  - 固化端口：固化48个万兆SFP+端口，6个40G QSFP+端口

  - 交换容量：2.56T

  - 包转发率：1080Mpps

  - 光模块：配置48万兆光模块+2个40GE光模块

四、机房基础设施系统

总体要求：

1.#采用行间空调为机柜排内设备提供制冷，提供产品实物照片并加盖投标人公章。

2.#要求采用机柜排配合行间空调产品，机柜排采用全封闭设计，内部一体化集成冷、热风通道，实现冷热气流分离，提供产品实物照片、彩页截图和官网链接，加盖制造厂人公章。

3.*每一台机柜具备超温和烟感报警自动开门保护功能，提供功能性元件的实物照片并加盖投标人公章。

一、机房配电系统

机柜系统主要技术要求：

1.*可用设备机柜数量≥6台。

2.*整体机柜风格要求简洁、美观、大方。

3.#机柜前、后门均采用全封闭设计，机柜排内部一体化集成冷、热风通道，实现冷热气流分离。制造厂需提供官网网页截图证明文件，并加盖制造厂公章。

4.#机柜要求采用19英寸、42U工业标准机柜，可支持所有标准服务器安装：机柜框架尺寸要求不超过：高2000mm×宽600mm×深1200mm。

5.#要求机柜系统内部自带送回风风道，需提供相关证明文件并加盖制造厂家公章

6.#机柜要求采用模块化拼装结构，机柜框架材料使用轻质、高强度铝镁合金型材，并提供机柜材质证明文件，并加盖制造厂家公章。

7.机柜颜色为黑色，表面采用静电粉末喷涂处理，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀等要求，并提供喷涂材料ROSH证明。

机柜角规厚度≥2.0mm。

8.*机柜总载承重≥1500KG（静载），并提供第三方机柜承重检测报告。

9.#机柜前后门均须配置电磁锁，采用感应开门方式，且前门嵌入式安装显示模块，实时显示机柜内部温度和相对湿度，提供实物照片证明文件，并加盖制造厂家公章。

10.#机柜前门要求配有LED灯带，增加机柜美观度和现代感，提供实物照片证明文件并加盖制造厂家公章。

11.#机柜要求安装自动开门系统，具备超温和烟感报警自动开门保护功能，当遇到高温或烟雾报警时，机柜前后门可自动打开，需提供功能性产品实物照片证明文件，并加盖制造厂家公章。

12.*每台机柜内需具备4个温度采集探头，需提供实物照片证明文件并加盖制造厂家公章。

13.机柜顶部要求安装一体化封闭线槽，线槽外观须与机柜颜色、风格统一，且线槽内部采用W型结构设计，可实现强弱电分开布线。

14.机柜内部空间可支持双侧PDU竖直安装，并可实现PDU免工具挂装。

15.机柜后部顶板及底板上不少于有三个出线孔，并安装有毛刷，防止冷气流从出线孔泄露。

16.#机柜监控系统要求有超温或烟感报警自动开门保护功能，即当遇到超温或烟感报警时，封闭机柜前、后门均可自动开启，使消防气体进入机柜内部。

17.#每个设备机柜内部要求至少安装4个温度传感器，实时监测机柜内温度，分别检测上部设备进、出风温度，和下部设备进、出风温度。需提供实物产品证明文件，并加盖制造商公章。

18.#每台机柜须监控采集上传的主要内容要求有：机柜的进风及回风温度；机柜开关门状态，需提供实物产品证明文件，并加盖制造商公章。

配电系统技术规格：

*列头配电柜,配置数量：1台；

#列头配电柜要求具备电量采集功能；

PDU产品技术规格：

*每台机柜内配置2条一体化配电单元PDU为IT设备供电，不能采用地板下普通插座、地插等非专用设备。

配置数量≥8台；

#PDU输入端要求采用三相输入，输出端采用单相输出；

二、机房UPS设备

UPS系统主要技术要求：

*配置UPS数量1台；

#UPS主机框架要求≥150KVA;配置功率模块数量≥5台；电池后备数量≥64块；

#UPS系统电气参数表

| 输入方式 | 三相五线制 |
| --- | --- |
| 输入电压范围（vac） | 380±20%满载 |
| 额定频率（Hz） | 50Hz/60Hz |
| 输入频率范围（Hz） | 40Hz-70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99满载 |
| 输入电流失真 THDi | <3%（线性或非线性载满载) |
| 额定输出电压 | 380V AC |
| 输出电压精度 | 静态：±1％； |
| 电压可调范围 | 微调范围+/-5% |
| 输出电压波形畸变率 | <2%(100%线性载） <5%（100%非线性载） |
| 输出电压不平衡度 | ±3％； |
| 相位不平衡度 | 120±2°（平衡或不平衡负载） |
| 动态电压瞬变 | ±5%（20ms恢复时间） |
| 电流峰值比 | 3：1 |
| 直流额定输入电压 | ±384V |
| 直流输电电压范围 | ±345V—±445V |
| 输出频率 | 同步状态，跟踪旁路输入（市电模式）， 50Hz/60Hz（电池模式） |
| 频率跟踪速率 | <0.6Hz/s |
| 本振频率 | ±0.25%（本振模式） |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 负载适应性 | 对于PF>0.7的感性容性负载不降额 |
| 旁路过载能力 | 长期支撑135%过载 1000%过载100ms |
| 电池冷启动 | 具备电池冷启动功能 |
| 充电器输出电压调整率 | 1% |
| 市电模式->电池模式 | 0ms |
| 电池模式->市电模式 | 0ms |
| 市电模式->旁路模式 | 0ms |
| 旁路模式->市电模式 | 0ms |

#结构工艺：采用IP30防护等级，系统机柜坚固、部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。所投型号模块化UPS应为标准19英寸机柜，便于整体布局摆放。

#为确保整机可靠性，UPS模块必须具备可独立工作性，每一个模块的内部具备完整的UPS功能，集整流、逆变、充电和控制于一体。同时产品需标配完善的保护功能及智能通信接口。

#所投模块机系统主机上均需标配手动维修旁路空开，且品牌需使用一线品牌空开。单台UPS系统最大容量不小于150KVA。每台主机配置1组12V65AH的电池，每组电池64块。

#保证整体系统安全性，电池开关柜空开必须采用施耐德、ABB、西门子品牌，且每一组电池都需配置独立的保险或者开关，以保障直流用电安全。

#控制方式

单机系统由系统监控模块、静态开关模块以及功率模块并联组成，采用分散式控制技术，集中旁路，各功能模块均可在线热插拔。（需描述控制原理图形解释。）

#功率模块

功率模块是UPS系统的主要模块，包括整流、逆变、充电（可选）、功率因数校正和相关控制电路，UPS系统正常工作模式下具有热插拔和并联冗余工作功能。单个功率模块的容量小于等于25KVA。

#手动维修开关

UPS主机须具有手动维修开关，在UPS系统进行维护时能保证不间断给负载供电。

#扩展性

UPS系统须具有良好的扩展性，在系统不停机、不断电情况下，能够在线扩容模块。

防误操作功能

UPS系统显示屏应设置开、关机指引程序，在UPS开机或停机操作时宜具有实时动态步骤指引，避免操作人员的误操作。

三、精密空调系统

空调系统主要技术要求：

行间空调配置数量：2台

1.采用高效、独立的水平送风行间空调柜为机柜排内设备提供制冷。

2.空调柜体支持与机柜并柜安装组成机柜排，形成全封闭排级制冷系统，机柜排内部冷、热风通道隔离，以减少冷量损失，提高制冷效率。

3.行间空调容量应满足所有IT设备的散热制冷需求，并有一定的冗余。

4.行间空调机组的压缩机、热力膨胀阀、蒸发器、控制电脑等关键元器件均选用国际知名品牌厂家的产品，确保机组高效、节能、耐用。

5.#空调系统压缩机要求安装在空调室外机侧，以减小对室内的噪音与震动影响，并要求提供室外机内部结构实物照片证明并加盖投标人公章。

6.风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在40米以时，空调制冷量不低于标准值的95%。行间空调室内机、外机安装高度差要求最大可达20m。

7．*行间空调单台显冷量不小于32kW，单台送风量不小于8000m3/h。需提供第三方检测报告并加盖投标人公章。

8.行间空调室内机要求采用水平送风方式，前部送风，后部回风。

9.#行间空调制冷剂要求使用环保冷媒R410a。

10.#行间空调室内机要求采用无压缩机设计，且由列头配电柜供电，当列头配电柜由UPS供电时，空调室内机风机可实现不间断工作，需提供实物照片证明文件并加盖制造企业公章。

11.行间空调室内机工作电源要求：220Vac，50Hz。

12.行间空调室内机工作温度范围：10 °C至45 °C。

13.行间空调室内机温度调节范围：18℃～25°C。

14.#行间空调室内机额定功耗≤1.5KW。需提供实物照片证明及实测数据证明文件，并加盖制造厂家公章。

15.#行间空调机柜前门要求配有LED灯带，增加机柜美观度和现代感。

16.#每台空调内配置不少于4 个 EC 风机，任何一个风机故障不影响其他风机的运转。

17.#行间空调室内机要求单台风量≥8000m3/h，风机总功率≤1.5kw。

18.风机在出风口应均匀布置，出风口应具有安全防护罩，且便于拆卸;

19.#行间空调室内机的风机要求为220V EC离心风机，可根据负荷自动调节转速，便于精确控制IT设备的送风温度，同时支持手动调速模式。需提供相关照片资料证明.

20.*行间空调室内机须带有可监测自身漏水情况的器件或装置、温湿度传感器、烟感探头，以便实时监测空调室内机自身排水管的漏水情况及柜内环境情况，并具备RS485接口，可将监控数据上传至上层监控平台，支持远程监控，且无偿提供通讯协议。

21.行间空调要求配置微电脑控制器，可监测记录机组的各种运行参数，全面了解空调机组的运行状态，并具备RS485接口，可将监控数据上传至上层监控平台，支持远程监控，且无偿提供通讯协议。

22.#每台行间空调内部要求配置4个温度传感器和1个温湿度传感器，且平均放于空调竖直高度内.需提供实物照片证明文件并加盖制造厂家公章

23.行间空调室内机监控显示屏的参数设置功能有密码保护，防止空调参数被篡改。

24. #空调机组须监控采集上传的主要内容有，需提供相关证明文件并加盖制造单位公章：

25.空调机组需具备欠压报警、过压报警、风机故障报警、漏水报警、高温报警、低温报警等告警功能。

26.空调机组需具备记忆控制功能、温度控制功能、自动运行控制功能、故障自诊断保护功能。

第3包、ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪

该设备主要用于盐湖资源综合高值化利用相关科研需要样品及高盐度卤水和盐样品中常规元素以及稀散元素定性和精确的定量分析。

1工作条件：

1.1 工作环境温度： 15-35℃；

1.2 工作环境湿度： 20-80％；

1.3 电源：电源：220VAC，50/60Hz.

2技术规格：

2.1进样系统：

2.1.1 耐HF酸耐高盐50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v) NaOH以及30%的高盐样品。

2.1.2蠕动泵为四通道系统，泵速0-125rpm连续自动可调。

2.1.3 炬管、雾室和雾化器为一体式设计，安装和拆卸无需任何工具。

2.1.4 雾室雾化器和等离子体具有独立腔室相互分隔。

2.1.5具有雾化器压力提示功能

2.1.6炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作

2.1.7废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全

2.1.8 炬管准直：炬管采用卡式固定位置设计，重现性好，在安装完炬管后即自动完成准直，无需额外的手动操作和标准溶液。

2.2射频发生器

2.2.1双向观测模式下最大功率≥1400W。

2.2.2 发生器功率：750-1500W，连续可调，最小调解精度1W

2.3.3 固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频

2.3.4频率：>40MHZ

2.3 等离子体

#2.3.1等离子体为垂直设计

#2.3.2 等离子体具有实时全彩色摄像系统，可设置摄像速度抓拍等离子体。

#2.3.3等离子体观测方式：在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式

#2.3.4 使用空气切割技术，快速带走灰分和热量

2.4 气路控制

2.4.1 雾化气流量控制： 调节精度0.01L/min，采用质量流量计自动控制。

2.4.2冷却气流量: 0－8 L/min连续可调，调节精度1L/min；

2.4.3辅助气流量：0－2.0L/min连续可调，调节精度0.1 L/min；

2.4.4 等离子体气、雾化器、辅助气均为质量流量计（MFC）自动控制，软件在线连续调节。

2.5 光学系统

2.5.1光学系统：中阶梯分光系统。

2.5.2 单色器：中阶梯光栅、石英棱镜二维分光系统，

2.5.3 光栅面积80X120mm，刻线密度79条/mm，石英棱镜色散角30°

2.5.4 光学分辨率（FHW）：≤0.007nm（在200nm处）

#2.5.5波长范围：165-900nm，可测定850-900nm的谱线

2.6 检测器

2.6.1 CCD固体检测器，不需消耗氩气吹扫检测器，实现曝光积分时间的最佳优化；

2.6.2量子效率：80%（600nm处）、50%（300nm处）

2.6.3暗电流：0.001e/s

2.6.4 检测器的形状与中阶梯二维光谱图完全匹配且无紫外线转换荧光涂层。

2.7 性能要求

#2.7.1因测盐湖卤水样稀散元素要求必须能测试Cs铯元素，该元素检出限在5 ug/L

2.7.2建立一套检测锂（Li），钾（K），铷（Rb），铯（Cs），溴（Br），碘（I），氯（Cl），铝（Al），硅(Si) ，钛(Ti)元素的仪器测定方法。

2.7.3灵敏度：以1ppm浓度混标测定结果如下（单位：cps/ppm）：Mn 257nm≥9×106；Cd 228nm≥6×105；As 193nm≥1×103；Pb 220.353nm≥4×103

2.7.4稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜2.0%

2.7.5 精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%

2.7.6对下列元素检测限须满足Li：1.0 ug/L；K：1.0 ug/L；Rb：1.0 ug/L；Cs：5.0 ug/L；Al：0.5 ug/L； Si：1.5 ug/L；Ti：0.5 ug/L。

2.7.7 整个系统无需预热，全部关机断电后，再次开机只需≤5分立即点距进行样品检测。

#2.7.8使用平板等离子体技术，氩气消耗总量小于12L/min

2.7.9谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究。

2.7.10 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）

2.8分析系统

2.8.1软件为多任务操作，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训

2.8.2具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等干扰校正技术。

2.8.3具有≥5万条谱线的谱线库。

2.8.4软件具有多元素谱图同时显示功能

2.8.5提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式

2.8.6软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能.

2.8.7具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能

2.8.8 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器及主要的色谱、激光烧蚀系统配有集成插件。

2.8.9快速波长校正：使用氖灯进行快速自动校正，无需额外标准溶液，点燃等离子体后即可自动进行，并且在30秒内自动完成。

3．产品配置要求：

3.1 具备以上技术规格与要求的等离子体发射光谱仪主机 1套（因测盐湖卤水样必须配置耐高盐进样系统）

3.2 品牌电脑和打印机 1套

3.3 冷却循环水系统 1套

3.4 气体过滤器 1套

3.5 内标加入器 1套

3.6 气体连接管路 1套

3.7 ICP操作软件 1套

3.8 调试验收溶液 1套

3.9 元素标样一套（含23种混标和5种单标）

3.10 10KW 半小时延时稳压电源1套（山特）

3.11 氩气钢瓶及减压阀 2套

3.12 消耗品备品备件：

1、蠕动泵管（进样）：36根

2、蠕动泵管（废液）：36根，

3、耐高盐雾化器1个，

4、石英炬管2根

- 耐高盐中心管2根

- 进样毛细管：6米

- 喷嘴O圈2个

- 雾化器O圈1个

- 炬管O圈 2 个

10、喷射管O圈2个

11、吹扫窗O圈1个

4 售后服务和培训：

4.1 合同签订付款后3个月内到货，卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收，

4.2免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

4.3 提供至少两名人员免费到厂家应用实验室进行技术培训。

4.4厂家提供仪器一年的保修期，终身维修。售后维修须及时、快捷，维修响应时间为48小时。

4.5 长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

4.6厂家在西宁或兰州配有常驻工程师，提供工程师姓名、常驻地址、电话及本地社保证明。