第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1套 | 合同签订后4个月内 | 西宁 | 中国科学院青海盐湖研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、 X射线衍射仪

1.1. X射线发生器部分

1.1.1 最大输出功率：3 kW

1.1.2 额定电压：60 kV

1.1.3 额定电流：60 mA

1.2 X射线光管部分

1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管，2.2 kW，国际标准尺寸

1.2.2 焦斑大小：0.4 ( 12 mm

1.3 电流电压稳定度：优于(0.005% (外电压波动10%)时

*1.4 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标; 防护罩外任何一点的计量0.2 (Sv/h，提供国家权威检测机构的检测证书

2. 测角仪部分

2.1 测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位

2.2 扫描方式：(/(测角仪，测角仪垂直放置

2.3 2(转动范围：-110(~168(

2.4 2(角度测试范围：-10(~168(

2.5 测角仪半径：≥280 mm，测角圆直径可连续改变

2.6 可读最小步长：0.0001(，角度重现性：0.0001(

2.7 驱动方式：步进马达驱动

2.8 采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错

2.9 验收精度：国际标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。

3. 探测器部分：

*3.1探测器类型：二维功能探测器

3.2 最大计数：≥1(109 cps

3.3 线性范围：≥4(107 cps

3.4 背景：<0.1 cps

*3.5 探测器自身能量分辨率：380 eV（Cu），光路中无需插入滤光片或者单色器即可完全去除Kβ

3.6 提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3(开始

*3.7 去荧光能力：在Cu光源下，光路中无需任何单色器即可完全去除含Fe/Co/Ni/Mn等元素的荧光背底

*4.原位电池测试附件

4.1 系统功能

原位电池测试系统可进行电池材料的原位充放电XRD数据采集，从而进行电池材料的相转变研究及原位相变化结构精修。电池附件设计可靠，安装方便，无需任何额外工具即可实现组装和拆卸。可重复使用，重复性能好。原位电池模具密封性能好，可实现电池材料的多次充放电循环。可实现正负极材料的原位研究和高低电压材料的原位研究。测试系统可使用电化学工作站或电池测试仪进行充放电。

4.2 测试系统包含原位电池模具和适用于衍射仪的高度可调的模具安装支架。

4.3 主要技术参数：

4.3.1电池模具外观尺寸：直径50毫米×高25毫米

4.3.2电池模具材质：不锈钢

4.3.3电池模具X射线窗口直径：≥16毫米

4.3.4电池模具X射线窗口厚度：铍金属材料，厚度≥0.2毫米

4.3.5电池模具XRD衍射数据测量范围：8(到170(。

4.3.6衍射仪的安装支架高度调节范围：正负5毫米

4.4. 标准备件： 模具密封环、铍金属材料窗口，电极弹簧，专用工具一套。

4.5. 变温配件： 原位电池附件升温装置：室温—70 ℃，原位电池附件低温装置：室温— -30 ℃。

5.原位变温附件-1

5.1 工作温度范围：液氮温区-600 ℃

5.2 控温方式：程序控温

5.3 控温精度：±0.1 ℃

6.原位变温附件-2

6.1 工作温度范围：室温-1200 ℃

6.2 控温方式：程序控温

6.3 控温精度：±0.1 ℃

7. PDF分析附件

7.1 配备Mo光源

7.2 配备Mo光源专用聚焦镜

*7.3 聚焦镜长度：≥60 mm

7.4 配备专用PDF分析软件

8. 仪器控制和数据采集系统

8.1 英特尔第八代i7 8700以上，8G 内存以上，1T HD以上，DVD-RW，24”以上液晶显示器，独立显卡，显存至少4G以上，其他配置都至少是主流配置。

8.2 仪器控制和数据采集软件

8.3 可延时30mins的UPS，最大功率10KVA

9. 其它应用软件：

9.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能

9.2 物相定量分析：可编程定量分析软件

9.3 无标样晶粒大小分析及微观应力分析

9.4 粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件

9.5 数据库：配备正版数据库，可在线更新

10. 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行（国内供货）

11. 工作条件

11.1 电力供应：单相220 V（(10%），50 Hz

11.2 工作温度：10 (C-40 (C

11.3 相对湿度：≤75％

11.4 仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作

12. 打印机（国内供货）

12.1 多功能：打印/复印/扫描

12.2 自动双面打印：支持

# 13. 安装、调试和验收

13.1 安装：设备安装前需提供设备安装指导，并根据需要双方协商决定是否需要专业工程师到现场确定是否满足仪器安装需求。设备到货后一周内，仪器供货方需与仪器使用方商定仪器安装具体时间，并按时专业技术人员赴现场进行设备安装并处理安装过程中可能出现的技术问题。

13.2 调试：投标方在设备安装完成后将安排富有设备调试经验的厂家认可技术人员对设备进行调试。

13.3 验收：由用户和投标方授权代表双方确认该成套设备满足协议要求后，双方共同以书面文件形式对该成套设备进行验收。

14. 技术培训

14.1 仪器安装验收后，仪器供货方应及时派遣专业技术人员就仪器软硬件操作、设备维护、故障排除、注意事项等进行免费现场培训，直到用户能熟练操控设备，其后在使用过程中如遇到问题时，投标方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

# 15. 维修服务和技术服务

15.1 保修期：设备的整个系统从验收之日起，提供1年保修服务。

技术服务：仪器供货方应具备在24小时内对用户的服务要求作出响应，若需现场维修，3个工作日内到达现场并提供必要的技术服务。

# 16. 技术能力

16.1 到现场进行培训的专业技术人员需提供技术人员的厂家培训证明文件以及安装案例、售后案例等证明文件。

# 17. 交货期

17.1 在合同签订后4个月内到货。

# 18.交货地点

18.1 用户指定地点: 青海省西宁市新宁路18号

注：带*指标为关键指标，不满足可导致废标