中国科学院青海盐湖研究所纳滤、反渗透膜分离实验装置采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220880

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳滤、反渗透膜分离实验装置 | 1套 | 合同签订后2个月内 | 西宁 | 中国科学院青海盐湖研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、纳滤、反渗透膜分离实验装置

1. 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 设备用途：

试验料液为一种含有锂离子、镁离子、钠离子和硫酸根离子的盐水溶液，需要把其中的镁离子与锂离子分开，利用纳滤膜能够分离一价和二价离子的特性，考虑用纳滤进行锂镁离子的物料分离，考虑到后续电渗析设备对料液浓度的要求，纳滤回收率设计成30~40%（实际使用高于30%即可）。

盐水溶液中的物料含量如下：

LiCl含量	8000 mg/L

MgCl2含量	8000 mg/L

NaCl含量	2000 mg/L

SO42-含量	1000~2000 mg/L

溶液中没有Ca2+离子

溶液的pH  3~4

水温  常温

纳滤试验机装置的进水流量按4 m3/h设计。

- 技术规格

工艺及技术要求：

1)	因纳滤膜元件厂家设计软件中无锂离子分析项目以及物料分离的标准计算公式，因此本分离装置拟首先用一个小型纳滤验证机进行小试，以确认该方案的可行性。

2)	纳滤试验机采用2支8”的苏伊士（SUEZ）DK 8040F30 纳滤膜元件，另配2支同尺寸的反渗透原件。进水泵流量按4 m3/h，额定扬程按300 m配置，泵采用手动变频控制，泵体过流部分材质为2507双相不锈钢，试验机高压泵出口的连接管材质按 2507 双相不锈钢配置。

3)	柱塞式高压泵出口安装有安全阀，作为超压保护。试验机装置流程图红线部分表示管材和阀门的材质为2507双相不锈钢。柱塞式高压泵。

试验机装置流程图

4)	保安过滤器采用快开式结构，过滤器外壳采用UPVC材质，保安过滤器中的滤元为可更换滤棒，采用5μm大流量折叠式滤芯，滤芯应具有纳污量大、寿命长、易更换的优点。当过滤器进出口压差大于设定值（通常为0.05~0.07 MPa）时应当更换。

5)	试验装置产水及浓水均设置电磁或涡节流量计，各段进出口设就地压力表，流量计的过流部分材质为哈氏合金，压力表为 UPVC 隔膜压力表。

6)	试验装置产水管上装均设防爆膜。

7)	试验装置浓水排放设置阀门控制流量，以控制水的回收率。

8)	高压泵、电动机及其辅助设备的性能必须满足工艺条件，并能在规定的操作条件下连续运转；连续运转周期不能低于8000 hr。

9)	试验装置分别配置仪表柜、就地变频控制柜；仪表柜、就地变频控制柜材质采用碳钢喷塑，柜板厚度不小于2.5 mm。

10)	高压部分管道材质为 2507；低压管道材质为 UPVC，塑料管品牌为环琪或佑利。

11)	试验装置材质碳钢喷塑。安装在框架上的设备包括溶液箱、高压泵、系统内连接管道、膜壳、膜元件、就地控制柜等设备，框架除锈等级为Sa 2.5，2层环氧富锌底漆（30 μm/层）、环氧云铁1遍，环氧富锌面漆2遍，漆膜总厚度不小于120 μm，面漆颜色待定。不锈钢管道喷砂处理。

12)	水泵的要求：

	水泵轴的直径要满足泵扭矩的要求，应具有足够的强度。

	电动机外部油漆要牢固，不允许有脱漆现象。电机要求 IP 54，F 级绝缘，B级温升，采用 SKF 轴承，75 kW 及以上电机带不停机注油孔和线圈温度保护元件。

	气蚀余量要满足水泵实际运行要求。

	设备振动及噪声应符合国标及 IEC 标准要求，噪音的检测将在设计标准的工况下进行。

	采用的水泵在规范书指定的设计工况下必须达到最佳性能，同时必须能在标准工况下正常运行。

	泵、电动机及其辅助设备的性能必须满足工艺条件，并能在规定的操作条件下连续运转。

	泵壳应当设计成不必拆卸电动机及管路就可以卸下叶轮和转动部件和内部零件。水泵和电机采用标准的联轴器相联接。

	泵的额定工作点应在泵的高效区内；选择的叶轮尺寸应尽量小于所选用泵可采用的最大叶轮尺寸。

	在距离机组 1 米处测得的噪声声压值应不超过 85 dB(A)。泵的噪声应符合GB 10890《泵的嗓声测量与评价方法》。

	水泵在保证点的水量、扬程及效率不产生负值的偏差，在保证点的全扬程正偏差不超过3％，在关闭点的水头变幅为±5%。

	乙方应提供水泵可长期安全运行的允许最小流量。

	根据投标方提供的水质，选用合理耐用的各部件材质。外露的旋转件应设防护罩。性能试验应包括从关闭点到最大流量120%的各点。

	轴封采用机械密封，动静环由硬质合金制成，水泵的机械密封采用博格曼产品，所有水泵不得采用需用冷却水的水泵。

	水泵进口在泵端头，水泵出口垂直向上。

	泵、包括电动机、联轴器及护罩、辅助设备应安装在同一底盘上。所有成套供货的部件均应在出厂装箱前组装固定完好。

	水泵设计采用引进技术的水力模型设计。

	抗震要求设备和设备支承构件按承受横向地震力设计，对于部件或受力构件，非受力构件和它们与主要结构系统的锚固点在遭受地震载荷时保持其结构的完整性。

	电机选用雷勃、ABB、西门子或等同品牌

	高压柱塞泵允许选用丹弗斯或等同的进口品牌。

13)	水泵的变频器允许选用进口品牌。

14)	低压部分阀门材质为 UPVC，塑料阀品牌为环琪或佑利。高压部分阀门材质为2507，阀门品牌为宜兴特种泵阀或海蝶或等同品牌。

15)	法兰应采用 GB/T 9119 相应压力等级国家标准，材质等同管道。

16)	管材选用获得国家级知名商标的产品。

17)	所有压力表设隔离阀，引压管材质符合水质的防腐要求。

4.	产品配置要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料液箱 | 3m3，DN1620×1680，PE | 1台 | 亚星或等同 |  |
| 2 | 一价盐产水箱 | 3m3，DN1620×1680，PE | 1台 | 亚星或等同 |  |
| 3 | 增压/清洗泵 | 4 m3/h, 32 m, 2.2 kW，衬塑泵 | 1台 | 宜兴特种泵阀 |  |
| 4 | 塑料保安过滤器 | 4 m3/h，壳体PVC，一支5 um折叠式大流量滤芯，PP | 1台 | 国优 |  |
| 5 | 高压柱塞泵 | 4 m3/h，300 m，2507，~11kW变频电机 | 1台 | 丹弗斯或等同 |  |
| 6 | 膜壳 | 8”-600 PSI，2芯 | 1支 | 乐普/鹏宇 |  |
| 7 | 纳滤膜元件 | 8”，DK 8040F30 | 2支 | 苏伊士 |  |
| 8 | 管道 | 高压泵前UPVC，高压泵后2205 SS | 1套 |  |  |
| 9 | 阀门 |  | 1套 |  |  |
| 9.1 | 塑料取样阀 | DN6,UPVC | 2只 | 环琪或佑利 |  |
| 9.2 | 手动塑料球阀 | DN15,UPVC | 5只 | 环琪或佑利 |  |
|  |  | DN20,UPVC | 3只 | 环琪或佑利 |  |
|  |  | DN25,UPVC | 2只 | 环琪或佑利 |  |
|  |  | DN32,UPVC | 7只 | 环琪或佑利 |  |
| 9.3 | 塑料止回阀 | DN20,UPVC | 1只 | 环琪或佑利 |  |
|  | 塑料止回阀 | DN32,UPVC | 1只 | 环琪或佑利 |  |
| 9.4 | 手动不锈钢阀 | DN10/PN4.0 MPa，2205SS | 2只 | 宜兴特种泵阀 |  |
|  |  | DN25/PN4.0 MPa，2205SS | 1只 | 宜兴特种泵阀 |  |
|  |  | DN32/PN4.0 MPa，2205SS | 5只 | 宜兴特种泵阀 |  |
| 9.5 | 不锈钢安全阀 | 微启式，DN25/PN4.0 MPa,起跳压力3.5 MPa，2205SS | 1只 | 宜兴特种泵阀 |  |
| 9.6 | 不锈钢止回阀 | DN32/PN4.0 MPa，2205SS | 1只 | 宜兴特种泵阀 |  |
| 9.7 | 不锈钢减压阀 | DN25/PN4.0 MPa,2205SS, 阀后压力<0.6 MPa | 1只 | 宜兴特种泵阀 |  |
| 10 | 模架 | 钢制 | 1套 |  |  |
| 11 | 仪表 |  |  |  |  |
| 11.1 | 塑料压力表 | Y60，UPVC | 4只 | 布莱迪或等同 |  |
| 11.2 | 电磁流量计 | 0.75~1.2 m3/h，现场型，钢喷塑，DN20/PN1.0 MPa | 1台 | GF或等同 | 一价产水 |
|  | 电磁流量计 | 1.75~2.8 m3/h，现场型，钢喷塑，DN25/PN1.0 MPa | 1台 | GF或等同 | 二价浓水 |
|  | 电磁流量计 | 2.5~4 m3/h，现场型，钢喷塑 DN32/PN1.0 MPa， | 1台 | GF或等同 | 进水 |
| 11.3 | 变频控制箱 | 含一台11kW变频器 | 1台 | 变频器ABB/ 等同 |  |
| 11.4 | 增压泵启停箱 |  | 1台 |  |  |
| 11.5 | 配电箱 |  | 1台 |  |  |
| 11.6 | 动力/控制电缆 |  | 1套 |  |  |

上述清单是最少必须供货的清单，但投标方必须保证试验机的完整，凡是试验机必须的设备和材料，即使上述清单中未列入，投标方必须补供以使装置完整，这种补充不涉及另行增加费用，应包含在采购合同总价中。

以上品牌型号仅作参考，不做限制。

系统资料：

- 投标方提供试验装置的操作说明文件；

- 投标方提供试验装置的PID图；

- 投标方提供试验装置的最终供货总清册；

- 投标方提供试验装置的总装图；

- 投标方提供试验装置的电气原理图；

- 投标方提供试验装置的土建提资图；

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

5.1.1 合同生效后一个月内，提出详细的要求或计划，以便用户准备。

5.1.2 到货后，在用户指定现场安装、调试，达到用户所需指标，方可验收。

5.2  技术培训

5.2.1 到货后，在用户所在地对操作人员进行为期2-3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，不限人数，保证操作人员具有分析测试，日常维护和应用开发的能力；

5.3保修期。提供一年免费保修，保修期自验收合格之日起计算。

5.4 维修响应时间。机器故障2小时内响应，如有必要维修，48小时派工程师到达用户现场。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

软件免费升级，硬件适当优惠。

6. 订货数量：

订纳滤、反渗透膜分离实验装置1套。

7. 交货地点：

中国科学院青海盐湖研究所。

8. 交货日期：

合同签订后2个月内。