珠 海 市 政 府 采 购

公开招标文件

项目名称：珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目

招标编号：ZHWZ2020-216HW

采购项目编号：440403-202009-D213001001010-0001

采购计划编号：P-20200904-003547

采购人：珠海市斗门区动物卫生监督所

采购代理机构：珠海市物资招标有限公司

项目经理：卢明敏

日期：二〇二〇年九月

温馨提示

一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

二、 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

三、 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及采购代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，采购代理服务费存入采购代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。

四、 投标保证金必须于第二部分《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。

五、 投标文件应按顺序编制页码。

六、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

七、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

八、 参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

目	  录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 投标资料表	9

投标人须知前附表	10

附件1：资格性与符合性审查表	14

附件2：评分细则	15

第三部分  投标人须知	17

一、说  明	17

1．适用范围	17

2．定义	17

3．投标费用	19

二、招标文件	19

4．招标文件的构成	19

5．招标文件的澄清或修改	19

三、投标文件的编制	20

6．投标的语言与计量	20

7．投标文件的构成	20

8．投标报价	20

9．投标人资格证明文件	22

10．投标保证金	22

11．投标有效期	23

12．投标文件的式样与签署	23

13．分包	24

14．备选方案	24

四、投标文件的递交	24

15．投标文件的密封、标记与送达	24

16．投标截止期	24

17．投标文件的修改与撤回	25

18. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	25

五、开标、评标与定标	25

19．开标	25

20．评标委员会	26

21．投标文件的初审	26

22．投标文件的澄清	26

23．评标	27

24．评标注意事项	27

25．定标	28

26．替补候选人的设定与使用	28

27．采购代理服务费	28

六、合同的订立与履行	29

28．合同的订立	29

29．合同的履行	29

七、质疑与投诉	29

30．质疑	29

31．投诉	30

八、适用法律	30

32．适用法律	30

第四部分 用户需求书	31

第五部分 格式文件	37

第一节  合同书格式	38

第二节  投标文件格式	38

投标文件包装封面参考	42

一、资格性文件	43

1.1投标函	43

1.2单位负责人资格证明书及授权委托书	45

1.3关于资格的声明函	47

1.4关于无重大违法记录的声明函	49

二、商务文件	50

2.1投标人综合情况	50

2.2商务条款响应表	51

三、 技术文件	52

3.1工作大纲	52

四、经济价格文件	56

4.1投标一览表	56

4.2分项报价表	57

第三节 其他格式文件	58

一、中小企业声明函	58

二、退保证金说明格式	58

三、采购代理服务费承诺书	60

四、通知函	61

五、质疑函格式	62

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

项目概况

珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目的潜在投标人应在珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室获取招标文件，并于2020年09月30日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

采购项目编号：440403-202009-D213001001010-0001

采购项目名称：珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目

预算金额：¥2,800,000.00

最高限价：¥2,800,000.00

采购项目内容及需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目

2、标的数量：一项

3、简要技术需求或服务要求：

（1）采购项目内容：珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目；

（2）招标编号：ZHWZ2020-216HW；

（3）采购人的具体采购需求:详见招标文件第四部分中的“用户需求书”；

（4）本项目只有超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪、氮吹仪允许进口产品参加及服务，其他设备采购本国产品(不允许进口产品参加)及服务；

（5）本项目属于政府采购项目；

（6）需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）等，详见招标文件。

4、其他：无。

5、合同履行期限：自合同签订之日90个日历天内完成全部货物的交付、安装调试并通过验收。

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）信用情况：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1）、由负责资格性审查人员于投标截止时间当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2）、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。上述网站查询页面不能显示投标人相关查询信息的,视为投标人满足上述要求；投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,也视为投标人不满足要求。

（2）投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（要求投标人在投标文件中提供承诺，详见附件1.3“关于资格的声明函”）。

3.本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

时间：2020年09月11日至2020年09月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00 至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室

方式：供应商可自行前往现场购买或通过电子邮件购买。

售价（元）：300/每份

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年09月30日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：珠海市香洲红山路288号（国际科技大厦）12楼七号开标室。

- 公告期限

自本项目公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目不接受分支机构投标。只有购买了本项目招标文件的供应商才有资格参加投标。供应商可自行前往现场购买或通过电子邮件的方式购买(购买标书联系方式：熊思韵、0756-3361010、wzzb@zhptc.net)，购买招标文件时须提供以下资料（复印件加盖公章或扫描件）：

（1）投标人的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）经办人的身份证及相关授权文件（经办人如是单位负责人，需提供单位负责人证明书；经办人如是被授权代表，需提供单位负责人授权委托书）。

资金来往账号（投标保证金除外）：

开户银行：中国工商银行珠海市东风支行

户名：珠海市物资招标有限公司

银行账号：2002025419000015486

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：珠海市斗门区动物卫生监督所

地址：广东省珠海市斗门区白蕉镇新二桥南动物卫生监督所

联系人：梁可昌           联系方式：0756-5587587

2.采购代理机构信息

名称：珠海市物资招标有限公司

地址：珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室

联系方式：0756-3361092

3.项目联系方式

项目联系人：卢明敏

电话：0756-3361075

珠海市斗门区动物卫生监督所

珠海市物资招标有限公司

2020年09月10日

# 第二部分 投标资料表

## 投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1.1 | 项目名称：珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目 |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市斗门区动物卫生监督所 |
| 2.8.5 | 本项目只有超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪、氮吹仪允许进口产品参加及服务，其他设备采购本国产品(不允许进口产品参加)及服务 |
| 投标文件的编制 |
| 8.2 | 投标报价：以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担。包括所有生产费、所有设备费、备件备品费、消耗品费、运输费、技术服务费、保险费、安装调试费、税费以及质量保证期（保修期）内的维修保养等费用在内的采购人指定地点全包价。 投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。投标报价须固定唯一，采购人不接受有选择性报价。 报价上限：人民币贰佰捌拾万元整（¥2,800,000.00）；投标人投标报价均不能高于上述相应报价上限，否则作无效投标处理。 |
| 10.1 | 投标保证金： 投标人应在投标截止时间前,以非现金形式提交投标保证金，投标保证金有效期不得低于本项目招标文件约定的投标有效期。投标保证金以转账方式提交的（请注明招标编号，投标人的保证金需由其账户转出，账户名称须和投标人名称一致），实际支付到账时间以投标保证金账户开户银行提供的投标保证金到账凭证所记载的时间为准，投标保证金逾期未到账的潜在投标人的投标将被拒绝。 投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50,000.00） 投标保证金专用账户： 开户银行:中国工商银行珠海分行 户名:珠海市物资招标有限公司 银行账号:2002020719100346788 |
| 11.1 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起120个日历日。 |
| 12.2 | 投标文件数量：正本1份，副本4份。副本可以为正本的复印件，供应商按招标文件要求制作好投标文件并盖章签字后彩色扫描成电子文档，刻录成U盘，与投标文件密封在同一个包装内。投标时与投标文件一起递交，递交的U盘在开标后不予退还。 |
| 投标文件的递交 |
| 16.1 | 投标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 开标、评标与定标 |
| 19.1 | 开标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 20.1 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家共 5人组成，其中采购人代表 1人，技术、经济方面的专家 4人。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 21.1 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 未按照招标文件规定提交投标保证金的； 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的； 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的； 投标报价不是唯一固定价，或超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的； 合同履行期限不满足招标文件要求的； 投标有效期不足的； 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 法律、法规和本项目招标文件规定的其他无效投标情形的。 |
| 23.1 | 本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为： 1.评标委员会各成员根据商务技术评分细则（另附），结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标，独立对每个投标人的投标文件进行评价（客观分除外），并汇总每个投标人的得分。 2.评委根据以下公式计算各投标人的投标报价得分： 2.1投标报价得分 = (评标基准价÷投标报价)×30%×100 2.2评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。 3.将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。 |
| 23.2 | 评标委员会将对最终得分从高至低进行排序，并推荐排前三名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后4位。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 24.2 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 25.1 | 本项目由采购人依照中标候选人排序依法确定1名中标人。排序并列第一的中标候选人，优先确定技术标得分高的候选人为中标人，以此类推。 |
| 27.1-2） | 采购代理服务费：采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取，由中标人向采购代理机构支付，低于肆仟元的按肆仟元计算。采购代理服务费不在保证金中扣收。 收费标准 = 中标金额×收费费率 + 速算增加额 中标金额（万元） 收费费率 速算增加额（万元） 100以下 1.80% 0.00 100-500 1.32% 0.48 |
| 合同的订立与履行 |
| 28.1 | 1.采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 2.本招标文件提供的合同样本（详见合同书格式），该样本中没有约定的条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。 |
| 质疑与投诉 |
| 31.1 | 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向同级财政部门（政府采购监管部门）提起投诉，各级财政部门（政府采购监管部门）投诉受理电话如下： 1. 珠海市政府采购监管部门，电话：0756-2602079； 2. 珠海市香洲区政府采购监管部门，电话：0756-2525301； 3. 珠海市金湾区政府采购监管部门，电话：0756-7263993； 4. 珠海市斗门区政府采购监管部门，电话：0756-7253916； 5. 珠海市横琴新区政府采购监管部门，电话：0756-8937663； 6. 珠海市高新区政府采购监管部门，电话：0756-3629027； 7. 珠海市高栏港区政府采购监管部门，电话：0756-7718816； 8. 珠海市万山区政府采购监管部门，电话：0756-2212774； 9. 珠海市保税区政府采购监管部门，电话：0756-8687134、8686528。 |
| 其他事项： 1.凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。 2.已购买招标文件的潜在供应商亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。 |

### 附件1：资格性与符合性审查表

1.1资格性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人已按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人满足资格要求且资格证明文件齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 备注 |  |  |  |  |

1.2符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价为唯一固定价且未超过项目预算总价或最高限价 |  |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标条款 |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1.“通过”打“√”，“不通过”打“×”；2.投标人有一项“不通过”，初步审查视为不通过。

### 附件2：评分细则

| 评分内容 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） |
| 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； 投标人具有有效的境管理体系认证证书,得1分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：投标文件提供证书复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未按要求提供的不得分。 | 3分 |
| 企业信用 | 投标人在2017年1月1日以来（证书颁发时间或者获奖年度为准），获得过行政主管部门或协会颁发的诚信类证书，得2分。 注：投标文件提供证书复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未按要求提供的不得分。 | 2分 |
| 相关业绩 | 根据投标人自2017年1月1日以来（以签订合同时间为准）的超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪供货业绩，每项业绩得1分，满分5分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，评标现场提供原件查验，未按要求提供不得分。是否为“超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪供货业绩”以合同项目名称或合同中包含该仪器为准。 | 5分 |
| 诚信黑名单情况 | 根据珠财〔2019〕120号“关于印发《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》的通知”，本项目设置诚信分，分值为5分。因违法违规行为被记入诚信“黑名单”且在惩戒期内的供应商，诚信分得0分；未被记入诚信“黑名单”的供应商，诚信分得5分。 注：根据“珠财〔2019〕120号”，招标机构在评标前，在珠海市财政局门户网站“珠海市政府采购系统”查询供应商的诚信状况，并将查询的供应商诚信状况提供给评审委员会，由评审委员会根据招标文件的规定进行评审。投标人无需提供相关证明材料。 | 5分 |
| 技术部分（55分） |
| 设备的性能 | 1、投标文件对招标文件用户需求书中“▲”号的条款负偏离或未响应或不满足的，以36分为基础分，每有一项扣减4分，最多扣至0分。 注：本招标文件要求中凡标有“▲”的技术条款，技术条款响应表中须对“▲”技术指标逐条响应，未按要求提供技术条款响应表或技术指标负偏离或未响应招标文件要求的不得分。招标文件需求书中要求提供相应的证明文件的，还需按照要求完全提供，如未能提供或未能按标书要求完全提供的，则视为未响应或不满足处理。 2、招标文件用户需求书中非“▲”、“★”号部分技术要求响应程度（本项满分14分）： 14分：全部满足招标文件要求的； 10分：有小部分不满足招标文件要求的； 6分：有一半不满足招标文件要求； 2分：大部分不满足招标文件要求的； 0分：全部不满足招标文件要求的。 | 50分 |
| 服务时效和服务保障 | 主要考察投标人服务时效和服务保障等： 5分：承诺上门服务响应速度快且客观可靠，有相应的服务场所配备、服务人员配备充分，且切实可行，能最大程度满足应急服务需求； 3分：承诺响应速度快，承诺配备相应的服务场所、服务人员配备合理，基本满足采购需求、方案可行，基本满足应急服务需求； 1分：服务人员配备不全，或服务保障情况模糊、难以判断，或难以确定能满足应急服务需求； 0分：内容完全错误，或无相关服务措施。 | 5分 |
| 经济价格部分（30分） |
| 投标报价 | 各投标人的投标报价得分按以下公式进行计算： 投标报价得分=(评标基准价/评标价)×30%×100 评标基准价为满足招标文件要求最低的评标价，其价格分为满分。 | 30分 |

# 第三部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1．适用范围

1.1 本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

### 2．定义

2.1 “采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “监管部门”是指：同级财政部门。

2.3 “采购代理机构”是指：珠海市物资招标有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5 “供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

“工程”是指：建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

“服务”是指：货物和工程以外的其它政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.7 合格的投标人

2.7.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.7.2 符合第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列特殊条款。

2.7.3 本项目是否接受联合体投标，以第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”约定为准。如果接受联合体投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中应当至少有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议附于投标文件中；签订共同投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.7.4 不允许参加本项目投标的情形，一经发现将均作无效投标处理：

- 除联合体外，两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加本项目投标（若有多个包组，则为同一包组）：a.单位负责人为同一人的；b.存在直接控股或管理关系的；

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标；

- 目前处于被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动的状态，不得再参加本项目投标。

2.8 合格的货物或服务

2.8.1 投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

2.8.3 进口的货物及其配套服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.8.5 除非本招标文件明确约定允许投标人选用进口产品投标，否则均视为拒绝选用进口产品投标。允许选用进口产品投标的，投标人也可以选用符合要求的国产产品投标。

2.8.6 本次采购的货物中，有列入国家最新一期“节能产品政府采购清单”且属于政府强制采购节能产品范围的，投标人应选用清单内产品投标，并提供相关清单目录；清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足采购需求的，方允许选用清单之外产品投标。

2.8.7 满足《用户需求书》所列其它要求。

2.9 合格的服务：满足《用户需求书》所列要求。

2.10 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3．投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人与政府采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件的构成

4.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请函；

2) 投标资料表；

3) 投标人须知；

4) 用户需求书；

5) 格式文件；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

4.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 5．招标文件的澄清或修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人收到通知后，应当立即向采购人或者采购代理机构回函确认。

5.3 投标人可以主动要求招标采购单位对招标文件进行澄清或答疑，但均应以书面形式在投标截止时间至少10日前通知招标采购单位。

## 三、投标文件的编制

### 6．投标的语言与计量

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 7．投标文件的构成

7.1 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

7.2 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

7.3 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

7.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

### 8．投标报价

8.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

8.2 投标人应按照《投标人须知前附表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按第五部分《投标文件格式》确定的格式进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

8.3 填写分项报价表时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

8.4 每一种规格的货物或服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

8.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.6 相关扶持政策执行：

1)根据《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》及《关于<珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）>的政策解释》的规定，在价格评审时，将对符合条件的小型或微型企业给予一定的价格扣除，具体扣除比例以该办法为准。允许采用进口产品投标的项目报价不享受价格扣除。专门面向中小企业采购的项目报价不进行扣除。符合条件的小型或微型企业应在投标文件中提交《中小企业声明函》。

2) 按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。如投标人非微型企业的，则按小型企业进行价格扣除。

3)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号））的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依法追究法律责任。如投标人非微型企业的，则按小型企业进行价格扣除。

### 4)投标人同时为小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（按最高价格扣减比例扣除），不重复进行价格扣除。

### 5)节能产品、环境标志产品价格扣除：

### ①投标产品纳入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### ②投标产品纳入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 9．投标人资格证明文件

9.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

9.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”要求向评标委员会提供原件核对的，投标人应按要求提供，否则将作无效投标处理。

### 10．投标保证金

10.1 投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（投标人交款时应向银行提供招标编号）。

10.2 在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。

10.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

10.4 未中标人的投标保证金，采购人或者采购代理机构自中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

10.5 中标人的投标保证金,采购人或者采购代理机构自采购合同签订之日起5个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还并上缴同级国库：

1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

2) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，

违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

4) 法律法规规定的其它情形。

### 11．投标有效期

11.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知前附表》中载明的投标有效期。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

11.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而不影响其投标保证金的退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 12．投标文件的式样与签署

12.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

12.2 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表人签字，获授权人签字的应在投标文件中附《单位负责人授权书》。

12.4 投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由单位负责人或经其正式授权的代表人在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

12.5 招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章（联合体投标的，除“投标文件格式”要求联合体各方均须加盖公章外，可加盖由共同投标协议约定的负责办理投标事宜单位的公章，没有约定的则加盖各方公章），并经投标人单位负责人（联合体投标的，指共同投标协议约定的负责办理投标事宜单位的负责人，没有约定的则指各方负责人）或其授权的代表人签名或盖章。（暗标除外）

12.6 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### 13．分包

13.1 如果招标文件第二部分《投标资料表》或第四部分《用户需求书》中已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 14．备选方案

14.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封、标记与送达

15.1 投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

15.2 密封信封可参照如下样式进行标记：

1) 标明招标编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

2) 注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样；

3) 封口处应加盖投标人印章。

15.3 如果信封未按本须知第15.1条和第15.2条要求进行密封和标记的，采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

15.5 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

### 16．投标截止期

16.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标。

16.2 招标采购单位可以按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17．投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改、补充和撤回。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构将不予退还其投标保证金。

17.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.3 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上对招标文件提出的要求和条件作出明确响应的投标。

17.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

### 18. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5) 不同投标人的投标文件相互混装；

6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标、评标与定标

### 19．开标

19.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。该代表人可以是法定代表人或授权代表人或其它代表人。

19.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.3 投标人不足3家的，不得开标。采购代理机构应在投标截止时间后当场退还投标文件，并与投标人办理退还手续。

19.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

19.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 20．评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。采购人或者采购代理机构依法从政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。

### 21．投标文件的初审

21.1 初审分为资格性审查与符合性审查。

21.1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《投标人须知前附表》、《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.1.2 符合性审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《投标人须知前附表》、《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

21.1.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

### 22．投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其单位负责人或其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 23．评标

23.1 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

23.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

### 24．评标注意事项

24.1 在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通、不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法利益。

24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3 评标委员会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.4 为保证采购活动的公正性，除演示答辩或本须知22.1的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

24.5 当招标文件规定的任一核心产品的投标品牌数量少于3个，应予废标。核心产品以招标文件第四部分约定为准（如是单一产品招标，则该产品即为核心产品），不同投标人提供任一核心产品为同一品牌的视为相同品牌产品参与同一合同项下投标。

24.5.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24.5.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 25．定标

25.1 定标程序。采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，具体见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，则优先考虑在本项目使用列入国家最新一期“节能产品政府采购清单”内产品的投标人、技术标得分高的中标候选人。

25.2 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监督管理部门指定的媒体上公告中标结果。

25.3 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.4 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 26．替补候选人的设定与使用

26.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

### 27．采购代理服务费

27.1 中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费不在保证金中扣收。

27.2 收费标准详见《投标人须知前附表》。

## 六、合同的订立与履行

### 28．合同的订立

28.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2 政府采购合同自签订之日起7个工作日内，中标人应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 29．合同的履行

29.1 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.2 政府采购合同自签订之日起，合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.2的规定备案。

## 七、质疑与投诉

### 30．质疑

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3 供应商的质疑应当以《质疑函》的形式提交，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包组号、质疑事项（并附相关证明材料）、法律依据（具体条款）、有效联系人及联系方式（包括手机、传真号码），由法定代表人签字并加盖供应商公章。不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。 质疑函格式详见招标文件附件。

30.4 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

30.5 供应商捏造事实或者提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构应当报告政府采购监管部门，由监管部门通报、将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任。

### 31．投诉

31.1 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向同级财政部门（政府采购监督管理部门）投诉。

31.2 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3 投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。

31.4 财政部门依据《政府采购供应商投诉处理办法》对投诉事项进行处理，作出的处理决定应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上公告。

## 八、适用法律

### 32．适用法律

32.1 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）及其他配套的法规、规章、政策。

# 第四部分 用户需求书

珠海市斗门区动物卫生监督所检测仪器设备采购项目用户需求书

| 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪 | 1套 | 1、 设备名称： 超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪 2、主要用途：农产品、食品、环境、司法公安检测中痕量和超痕量毒品毒物，农药及兽药残留的筛查和定量确证分析，环境样品中污染物的分析，以及蛋白质组学和代谢组学研究 3、工件条件: 3.1 工作电压：220 ± 5% V 3.2 操作温度：15 – 30℃ 3.3 湿度： < 85 % 4、技术指标： 4.1 硬件： 4.1.1高压混合二元梯度泵 4.1.1.1 自动连续可变冲程 4.1.1.2 ★流量范围：0.001 mL/min – 4.0 mL/min，递增率0.001 mL/min（投标文件提供证明文件或说明复印件加盖制造商公章） 4.1.1.3 流量精度：≤0.072 %RSD 4.1.1.4 ★压力范围：0 – 18000 psi或更高 4.1.1.5 ★压力范围：当流速到2ml/min时耐压1200 bar 4.1.1.6 ★延迟体积小于20ul 4.1.1.7 梯度洗脱：0 – 100 % 4.1.1.8 混合精度：< 0.18 %RSD 4.1.1.9 含真空在线脱气装置 4.1.1.10 ▲连续可变冲程20-100ul（投标文件提供仪器操作软件能体现上述指标的截图打印件加盖制造商公章） 4.1.1.11 ▲标配喷射流混合器，梯度组成范围1%-99%，（投标文件提供证明文件或说明复印件加盖制造商公章） 4.1.2自动进样器 4.1.2.1 样品容量：≥100位2 mL样品瓶 4.1.2.2 ▲进样范围：0.1 – 20 μL，多次进样模式可达1200μL（投标文件提供证明文件或说明复印件加盖制造商公章） 4.1.2.3 进样精度：< 0.25 % RSD 4.1.2.4 控制：自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率 4.1.3智能化温控柱箱 4.1.3.1 ▲柱温范围：具有降温功能，室温以下10 – 100 ℃，（投标文件提供仪器操作软件能体现上述指标的截图打印件加盖制造商公章） 4.1.3.2 温度稳定性： 0.05 ℃ 4.1.3.3 温度准确度： 0.8 ℃或校正后 0.5 ℃ 4.1.3.4 柱容量：同时放置30cm柱三根 4.1.4三重串联四极杆质谱仪部分 4.1.4.1 离子源： 独立ESI源和独立APCI源，非复合源 4.1.4.1.1 ★交叉直角喷雾（不接受任何其他角度的喷雾），垂直于毛细传输管的正交喷雾口设计，必须有非加热毛细管设计，喷雾针位置可适应不同的HPLC流速。 4.1.4.2 ▲反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调。（投标文件提供设计图复印件加盖制造商公章） 4.1.4.3 ▲采用热喷射流离子聚焦技术，雾化氮气流速可达音速。（投标文件提供设计图复印件加盖制造商公章） 4.1.4.4 ▲四极杆质量过滤器：可控温至≥100度。（投标文件提供软件截图打印件加盖制造商公章） 4.1.4.5 ★碰撞反应池：90度弯曲。（投标文件提供证明文件或说明加盖制造商公章） 4.1.4.6 ★气体要求: 采用氮气作为鞘气，雾化气，反吹气和碰撞气, 无需额外氩气和空气 4.1.4.7 检测器：高能打拿极加长寿命电子倍增器，非光电倍增管设计 4.1.4.8 高能打拿极电压：≥16 kV 4.1.4.9 真空系统 4.1.4.7.1 带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成。 4.1.4.7.2 具有自动断电保护功能 4.1.4.10 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换、触发式MRM 4.1.4.8.1 要求提供特殊扫描方式动态MRM和触发式MRM应用文献不少于5篇 4.1.4.9工作站硬件:品牌服务器级工作站：Intel 4核CPU或以上, 8GB内存或以上, 2×500GB硬盘或以上（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 7 操作系统，同品牌 22” 液晶显示器，同品牌激光双面打印机。 4.2 软件： 4.2.1 全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤。 4.2.2 自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测≥4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入，作为现场验收指标 4.2.3 同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索，并提供谱图证明。 4.2.4 ★液相色谱和质谱产自同一品牌 4.3 检测性能： 4.3.1 ★ 质量范围： 范围大于5-2,500Da，（投标文件提供证明文件或说明复印件加盖制造商公章） 4.3.2 最大扫描速率：≥15,000 amu/s（以0.1 amu步进做全扫描，提供软件截图证明） 4.3.3 动态范围： > 4×106 4.3.4 正负模式切换时间：≤40 ms 4.3.5 质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours 4.3.6 质量准确度：0.1 amu 4.3.7 可同时做≥500个MRM离子对检测 4.3.8 ★MRM最小驻留时间：≤ 0.5 ms 4.3.9 碰撞反应池离子清除时间：< 1 ms 4.4 检测方法： 4.4.1 ★ ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 300,000:1 4.4.2 ▲ ESI+仪器检出限（IDL）：≤ 5.0 fg（以10 fg利血平柱上进样重复性计算），（投标文件提供制造商出具的谱图证明复印件加盖制造商公章） 4.4.3 ★ ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 300000:1 4.4.4 ▲ ESI-仪器检出限（IDL）：≤ 5.0 fg（以10 fg氯霉素柱上进样重复性计算），（投标文件提供制造商出具的谱图证明复印件加盖制造商公章） 4.6 控制系统：MassHunter 质谱专用工作站控制系统 5、主要配置：高分离快速超高压二元梯度泵，含溶剂选择阀 1套；在线真空脱气机1套；密封垫主动清洗配件1套；自动进样器1套；柱温箱1套；三重串联四极杆主机（含ESI源）1套；化学工作站1套；电脑打印机1套；溶剂瓶4个；UPS电源（20K，1小时保护）1套； 6、 备品备件：毛细管连接件 3个；超高效C18高分离快速柱 1根；2ml样品瓶，含盖垫，500只；机械泵泵油，1L；过滤小白头5个； 7、技术资料： 1) 产品彩页 2) 产品培训手册 3) 产品维护资料 4) 产品安装场地指南 5) 产品验收相关资料 6) 在用户对仪器的使用过程中，及时赠予用户相关应用文献，培训资料，维护录像等保证仪器的正常使用，优化检测方法。 8、售后服务与国内培训： 8.1 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 8.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 8.3 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期 8.4 要求中标仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。 8.5 国内培训2人 9、 验收：仪器到达在接到用户通知后，一周内工程师到用户现场，跟用户共同开箱验货，并按照全球统一标准程序进行免费安装、调试和验收，安装调试人员一切费用自理。 10、★用户实验室技术服务：在验收合格后提供一年实验方法的开发以及应用技术服务，每个月上门服务时间不少于5个工作日，全程为实验员完成实验工作提供技术服务。 |
| 氮吹仪 | 1台 | 仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置，每个位置都加以编号。5-10psig的气体通过一个可调流量计进入气体分配歧管。灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面，从而使溶剂迅速挥发。材质耐有机溶剂。对于腐蚀性应用情况，可选择耐酸型号。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温～90℃的温度范围内可准确保持恒定水温。另外您还可以选择内填玻璃珠或者铝珠的干浴锅，温度操作范围为室温～130℃，干浴锅安装有高温限制开关以确保安全，可选用电子GFCI插头。另可选择内安全式的、清扫式的浴锅锅体。浴锅经UL/CUL验证，可供实验室使用。 主要技术参数： ★样品位：≥34位； 尺寸紧凑，占用最少通风厨空间； 圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面接触样品，操作方便； 可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml； 适用于试管、锥形瓶、离心管等； 较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出； 使用氮气或空气吹扫样品表面； 恒温控制，水浴提供温和加热； 氮气消耗量低，≤330ml / min / 样品； 带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量； 每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量； 针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换） 所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀。 |
| 超声清洗器 | 1台 | 3、容量：≥22.5(L) 4、超声频率：≥40(KHz) 5、超声功率：≥500(W) 6、功率可调：40-100(%) 7、加热功率：1000(W) 8、温度可调:室温-80 9、时间可调:1-480/连续(Min) 10、网架：有 11、排水：有 12、排水管：有 13、降音盖：有 |
| 旋转蒸发仪 | 1台 | 1.水浴锅尺寸·材质·容量：内径Φ240×119H不锈钢（约5.0L） 2.水浴锅温度调节范围:室温室温+10～90℃ 3.水浴锅温度调节精度：·±1.0℃（水） 4.水浴锅加热功率：1.3kW（水浴锅本体加热）、 5.水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 6.回转速度：5~315rpm 7.旋转电机：DC无刷电机（更省电） 8. 主机显示屏可以90度旋转,在转数显示位置，会显示当前的测定转数、设定转数。运行中也可进行转数的设定。LED 的亮度8 档可调节。 9.蒸发能力：25mL/min(加热温度与沸点温度差为40℃时) 10.旋转设定：旋钮设定.数字显示 11.试料瓶：标配1L试料瓶（选配加厚轴可使用3L试料瓶) 12.角度调节：50度试料瓶大角度调节 13.升降方式：手动平衡式，升降行程200mm，无极调节 14. 为了防止冷凝管中积留的冷凝液沿着内壁浸入真空密封部，在冷凝管内部的真空密封部前设计了防止积液的结构钢化玻璃套中套结构。通过防止积液流向真空部，从而提高了真空密封圈的使用寿命。蛇形管冷凝液体100%回收到回收瓶 15.其他功能：试料瓶左右两个方向均可安装，充分利用空间/试料瓶可定时正反转（适合粉体及含有固体样品浓缩） 16.冷凝管：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.143m2 17.密封垫：双重密封（主密封垫（特氟龙+氟橡胶），副密封垫（特氟龙） 18.配置 旋转蒸发仪主机 1台、隔膜泵1台、泵管 2根、夹子1个、冷却水循环系统 1套、三叉接头及蒸馏烧瓶2套 |
| 漩涡混匀器 | 1台 | 容量(H2O) 0.001 - 1.5 l 最大粘度 ≥5000 mPas 速度范围 3000 - 25000 rpm 转速偏差 ≤1 % 转速显示 LED 转速控制 无级 延长臂直径 ≥13 mm 延长臂长度 ≥160 mm |

注：1、本项目核心产品为“超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪”，关于核心产品的有关要求详见“投标人须知”。

2、凡标有“★”的地方均被视为关键技术参数，若有一项带“★”的指标负偏离或未响应或不满足，将做无效投标处理。

3、凡标有“▲”的地方均被视为重要技术参数，若有一项带“▲”的指标负偏离或未响应或不满足，将导致扣分。

# 第五部分 格式文件

## 第一节  合同书格式

采购合同

甲、乙双方根据      年      月      日                    项目（招标编号：          ）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称和总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1、项目名称：

2、货物清单：  （另附）

3、中标金额：（小写）

4、合同价格：单价：

数量：

（小写）

（大写）

合同价为所有生产费、所有设备费、备件备品费、消耗品费、运输费、技术服务费、保险费、安装调试费、税费以及质量保证期（保修期）内的维修保养等费用在内的采购人指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。

第二条  货物的要求

1、交货或提供服务时应提供的相关资料或证明文件：盖有公章的货物清单及有效的货物税单、发票、批文、进货单、报关单（如有）、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质、系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、操作手册、维修手册、技术文件、图纸资料等及安装、测试、验收报告等文档。

2、质量标准：中标方应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

（根据中标情况由甲乙双方定，但具体要求不低于招标文件要求）。

第三条  合同履行期限、交货方式及交货地点

1.合同履行期限：自合同签订之日90个日历天内完成全部货物的交付、安装调试并通过验收。

2.交货方式：

3.交货地点：甲方指定地点。

- 付款方式

合同签订并在政府采购部门获备案后10个工作日内甲方向市财政部门申请支付给乙方合同总价的30%，项目完成并验收合格后10个工作日内甲方向市财政部门申请支付给乙方至合同总价的97％；剩余合同总价的3%作为质量保证金，在项目验收合格后一年内甲方一次性将尾款付清给乙方。

支付条件：结算时中标人须根据甲方要求提交以下有效文件：（1）采购合同；（2）乙方开具的正式发票；（3）中标通知书；（4）验收报告（加盖采购人公章，项目完成时提供）；（5）因甲方使用的是财政资金，甲方在付款方法中规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

第五条  质量保证期、售后服务及培训要求

（1）保修期（质量保证期）：验收合格后一年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的保修期的规定高于本项目的要求或中标人投标文件承诺更高的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中承诺，不满足项目要求的作无效投标处理）。

（2）在保修期内发生的质量问题，三个月内包换，其他时期由乙方负责免费解决；

（3）售后服务要求：

3.1仪器在调试通过验收后提供至少1年保修服务，在保修期内，乙方所有服务及配件全部免费。保修期后9年内，厂家均需存有备件，能更及时地为用户提供备品备件。

3.2在质保期内，乙方有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8个小时内响应，72小时内到现场，保证仪器的正常操作。

- 乙方必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

第六条  供货：

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，进行供货。

第七条  验收：

验收标准：招标文件、投标文件、合同、国家相关产品/维修质量标准。

验收时间：包括在交货期内。

验收方法：甲方组织统一验收。

第八条  违约责任与赔偿损失

1、乙方全部或部分逾期（逾期交货原因包括因乙方所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误）完成供货、安装工作的，每日罚款按合同总额3‰作为违约金，逾期交货超过30日，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任，并承担甲方因此所受的损失费用。

2、乙方所交货物质量不符合合同、乙方投标文件承诺以及招标文件技术要求的，甲方有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，乙方在接到退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由乙方承担。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

3、乙方所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

4、保修期内，如乙方不能依合同按时履行保修维护服务项目，甲方有权动用货物维修保证金（质量保证金），对须维修保养的合同货物进行维修保养，并追究乙方的违约责任。（1）甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件不合规定，应妥为保管，并在7日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物符合规定。（2）乙方在接到甲方书面异议后，应在7天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第   种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十一条  不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条  监督和管理

1、合同订立后，甲方应将合同交政府采购监管部门备案一份、珠海市物资招标有限公司归档一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府采购监管部门备案和珠海市物资招标有限公司归档。

2、本项目接受政府采购监管部门的监督管理。

第十三条  合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式   份。

第十四条  其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表：                          代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日      签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

附件1、《货物报价清单》

见证意见：合同条款与招标文件、中标人的投标文件无偏离。

见证单位：珠海市物资招标有限公司

委托代理人：

经办人：

日期：     年    月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

## 第二节  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 ( 年 月 日 时 分)之前不得启封 招标编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址：

## 一、资格性文件

### 1.1投标函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

依据贵方     （采购项目名称、招标编号)    项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2单位负责人资格证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

1.4关于无重大违法记录的声明函；

2、商务文件：

2.1投标人综合情况；

2.2商务条款响应表；

3、技术文件：

3.1货物说明一览表；

3.2技术评分响应表；

3.3技术条款响应表；

4、经济价格文件：

4.1投标一览表；

4.2分项报价表；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.投标有效期为提交投标文件的截止之日起120天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费，如不按规定缴纳，采购代理机构可以按我方应付金额的200%在我方提交的投标保证金及采购人给我方支付的合同款项中扣付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

注：提供投标保证金证明文件或资料。以转账方式提交投标保证金的，粘贴投标保证金转账的银行凭证复印件。

### 1.2单位负责人资格证明书及授权委托书

（1）单位负责人资格证明书

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

同志，现任我单位          职务，为单位负责人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

单位负责人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照等号码：

| 单位负责人身份证（正面）复印件粘贴处 | 单位负责人身份证（反面）复印件粘贴处 |
| --- | --- |

（2）单位负责人授权委托书

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

本授权书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的单位负责人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加
                    （项目名称、招标编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

单位负责人（签字或盖私章）：

被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

2.单位负责人作为表代签署投标文件的，则本委托不需提供。

| 被授权代表人身份证（正面）复印件粘贴处 | 被授权代表人身份证（反面）复印件粘贴处 |
| --- | --- |

### 1.3关于资格的声明函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

关于贵方      （采购项目名称、招标编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明：

1. 本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖投标人公章。）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（如有需要，可随时向采购方提交最近三个月的缴纳税收、社会保障资金的相关凭证，以便核查）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件。）

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：（无）。

3. 我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1）、投标人无需提供相关资料，由负责资格性审查人员于投标截止时间当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2）、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。

4. 本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

4.1 单位负责人为同一人的；

4.2 存在直接控股或管理关系的。

5.本单位不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

6.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

说明：1、上述声明中，约定投标文件提供证明材料的，投标文件中必须按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并不予退还投标保证金。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 1.4关于无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：

供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 二、商务文件

### 2.1投标人综合情况

项目名称：                         招标编号：

2.1.1企业认证

2.1.2企业信用

2.1.3相关业绩

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |

注：投标人自行对照招标文件商务指标评分细则将相关证明材料附于表后。

2.1.3其它

注：投标人自行对照招标文件商务指标评分细则将相关证明材料附于表后。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.2商务条款响应表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】 |  |  | 复印件 |
| 2 | 提供招标文件第一部分中“投标人资格要求”规定的资质证书（如有） |  |  | 复印件 |
| 3 | 投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况 |  |  | 在“关于资格的声明函”中承诺，原件 |
| 4 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  | 原件 |
| 5 | 投标报价 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  |  |  |
| 7 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |

说明：“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 技术文件

## 3.1货物说明一览表

项目名称：                				招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 性能、技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

附以下材料：

1.货物清单，包括备品备件、专用工具。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.2技术评分响应表

项目名称：                				招标编号：

3.2.1服务时效和服务保障；

3.2.2其他

注：投标人自行对照招标文件技术指标评分细则编制相关技术方案。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3技术条款响应表；

项目名称：                               招标编号：

标注“★”的关键技术条款偏离情况

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

标注“▲”的技术条款偏离情况

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其它条款偏离情况

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表所述的带“★”关键技术条款、带“▲”的技术条款、其他条款、功能、要求为招标文件第四部份“用户需求书”对应内容。

2、对“投标响应情况”一栏，根据供应商的实际响应情况填写，如完全响应招标文件第四部分要求，也可填写“完全按招标文件要求执行”，否则应详细填写响应情况。

3、对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供技术条款优于招标文件所规定；负偏离是指所提供技术条款低于招标文件所规定的。

4、投标人自行对照“用户需求书”、“评分细则”提供相应的资料。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济价格文件

### 4.1投标一览表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 1 | 大写：人民币 小写：￥ |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担。包括所有生产费、所有设备费、备件备品费、消耗品费、运输费、技术服务费、保险费、安装调试费、税费以及质量保证期（保修期）内的维修保养等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。投标报价须固定唯一，采购人不接受有选择性报价。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 4.2分项报价表

项目名称：                            				招标编号：

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氮吹仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 超声清洗器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 漩涡混匀器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 总计（元） |  |  |

注：如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第三节 其他格式文件

## 一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《珠海市政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）单位的（采购项目名称）（招标编号：）项目采购活动，提供本企业制造的货物，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　                   日    期：

## 二、退保证金说明格式

退保证金说明

致：珠海市物资招标有限公司

我方为     （采购项目名称、招标编号)    所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到我单位下列账户：

| 账户信息 | 户名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开户行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |

单位负责人/被授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、采购代理服务费承诺书

珠海市物资招标有限公司:

本公司       (投标人名称)            在参加      (项目名称)          (招标编号：             )的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“采购代理服务费”。采购代理服务费应采用电汇或银行转账方式提供，不从投标保证金中扣取,我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

| 缴纳采购代理服务费账号 |
| --- |
| 开户银行 | 中国工商银行珠海市东风支行 |
| 户名 | 珠海市物资招标有限公司 |
| 银行账号 | 2002025419000015486 |

## 四、通知函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

我公司已完全理解                        （项目名称）（招标编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1.按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

2.放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前3个工作日书面传真通知至：0756－3361190。

单位名称：

公    章：

签 字 人：

日    期：

## 五、质疑函格式

质 疑 函

（采购代理机构或采购人）：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于年月日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（招标编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件页，内容“  ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第 页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

2．于年月日，在进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

3．于年月日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：（签名或盖章）

主要负责人 ：（签名或盖章），职位：

项目联系人：   电话（手机/座机）：

地址：邮编：

电子邮箱： 传真：

年   月   日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。