采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市肝病研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医用冰箱 | 1 | 台 |
|  | 1-2 | 动物饮水净水机 | 1 | 套 |
|  | 1-3 | 冰冻干燥机 | 1 | 套 |
|  | 1-4 | 高压灭菌器 | 1 | 套 |
|  | 1-5 | 离心机 | 1 | 套 |
|  | 1-6 | 恒温混匀仪 | 1 | 套 |
|  | 1-7 | 单人超净台 | 1 | 套 |
|  | 1-8 | 脱色摇床 | 1 | 套 |
|  | 1-9 | 微孔板迷你离心机 | 2 | 套 |
|  | 1-10 | 小型台式高速离心机 | 1 | 套 |
|  | 1-11 | 血细胞计数仪 | 1 | 套 |
|  | 1-12 | 震荡器 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：北京市肝病研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：验收合格后，整机质保1年，详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   医用冰箱

1.设备名称和数量：冰箱，1台；

2.技术参数

2.1 双循环对开门

2.2深度：≤75cm

▲2.3总容积：≥600升

▲2.4压缩机：变频压缩机

2.5宽度≤95cm

2.6制冷方式：风冷

2.7能效等级：2级

2.8冷藏室容积≥300升

2.9冷冻室容积≥280升

2.10调温方式：数字调控

2.11冷冻室温度调节范围：-16到-20度

2.12冷藏室温度调节范围：2-8度

3.技术资料：说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-2动物饮水净水机

1.设备名称、数量及用途

1.1设备名称、数量：动物饮水机，1套；

1.2用途：用于实验动物饮水

2.主要技术指标

2.1吸附水中污染物质，保留水中矿物质。

2.2 具备超滤除菌、紫外线杀菌、臭氧杀菌功能。

▲2.3制水量：≥40升/小时。

2.4水温：2-40℃

2.5电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤50W

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4. 质量保证：

4.1 测试试验合格后，整机质保1年。

品目1-3 冰冻干燥机

1. 设备名称、数量及用途：

1.1设备名称、数量：冰冻干燥机，1套

1.2用途：用于对样本进行干燥，最大程度地保持样本活性并长期保存

2.技术要求

2.1.  双冷凝管制冷系统

2.2.  冷凝盘管外置型冷阱，无缝设计，内壁光滑。

2.3.  冷阱最低温度：≤-100℃

2.4.  冷阱体积：≥9L

2.5.  冷阱柜体尺寸：≥600x490 x 740mm

2.6.  最大制冰量：≥7kg

2.7. 冷凝室材料：AISI31无缝不锈钢

2.8. 具备触控面板可显示温度和真空度

2.9.制冷剂：使用R07无氟制冷剂

2.10.具备数码报警功能

2.11.具备放水阀

2.12.具备冻干支架，可连接≥4个冻干瓶

3. 技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4．质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-4高压灭菌器

1.设备名称和数量： 高压蒸汽灭菌器，1套；

2.技术要求

2.1介质：饱和水蒸气。

▲2.2密封式双开门，压缩气密封结构

2.3控制部分：

2.3.1彩色触摸屏≥8英寸

2.3.2具备热敏式打印机

2.3.3程序数量：内设≥5套标准程序，可自行设定程序≥30套，适合各种物品的灭菌,能混装消毒。

2.3.4程序种类：灭菌类、测试类程序，包括PCD、快速、橡胶等程序。

▲2.4内室容积：≥0.35m³；

2.5主体结构：

2.5.1主体为环状夹层加强结构,环形加强筋个数≥5个

2.5.2多点进汽，进汽口数量≥5个；

2.5.3 材质：内壳、夹套均为SUS304 不锈钢，厚度≥6mm；

2.6灭菌器主体所有受力焊缝均使用焊接机器人焊接。

2.7管道为卫生级不锈钢材料，自动焊机焊接；卡箍式联结。

2.8灭菌器内室无任何突起的焊接部件、螺钉等，并且具备灭菌室的防护垫。

2.9灭菌器内室柜体底部需呈V型结构。

2.10干燥方式：脉动和极限真空。

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证： 验收合格后，整机质保1年

品目1-5  离心机

1.设备名称和数量： 个人型高速离心机，1套；

2.技术要求

▲2.1最大容量：12*1.5ml/2.0ml离心管，2x PCR8排管

2.2铝制转子，所有转子可高温高压灭菌

2.3不锈钢转子盖

2.4最大相对离心力≥12000g

2.5最高转速≥13000rpm

2.6具备气流导向设计。

2.7具备瞬时离心按键。

2.8从零加速至最高转速的时间≤15秒

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-6   恒温混匀仪

1.设备名称和数量：  恒温混匀仪 ，1套；

2.技术要求

2.1 控温范围：0℃ ~ 100℃

2.2 温度均匀性：±0.3℃以内

2.3 温度稳定性：±0.3℃以内

2.4 温度显示精度：≤0.1℃

2.5 升温速度：≤20min (从20℃ to 100℃)

2.6 制冷时间：≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测)

2.7制冷速度：≥7℃/min (从100℃降到20℃)

2.8电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-7  单人超净台

1.设备名称和数量： 洁净工作台，1套；

2.技术要求

▲2.1样式：垂直送风单人单面

2.2洁净等级 100级

2.3菌落数 ≤0.5个/皿•时

2.4平均风速 ≥0.3m/s

2.5噪 音 ≤62dB

2.6照 度≥300Lux

2.7最大功率： ≥1 KW（含备用插座），操作台侧面备有备有插座

2.8照明灯/紫外灯规格及数量： 20W ×1/ 20W×1

2.9在送风系统设置具备超高效过滤器装置，对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%。

2.10电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-8  脱色摇床

1.设备名称和数量： 脱色摇床 ，1套；

2.技术要求

2.1 功率：≥40W

2.2频率：40～240转/分

2.3旋幅：回转半径≥15mm

2.4速度：无极调速，数字显示

2.5托盘：≥300×250mm

2.6电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-9   微孔板迷你离心机

1.设备名称和数量：  微孔板迷你离心机，2套；

2.技术要求

2.1容量：≥2片96孔PCR板

2.2转速：≥2500rpm

2.3离心力：≥500g

2.4转子：垂直固定

2.5电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-10 小型台式高速离心机

1.设备名称和数量： 小型台式高速离心机 ，1套；

2.技术要求

2.1温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。

2.2离心机具备快速制冷功能，从 21°C 降温-4°C ≤8分钟。

2.3待机冷却功能 ：待机状态下可持续制冷≥8小时。

2.4具备冷凝水槽

2.5符合IEC 1010-2-020离心机安全标准，适用于P3实验室

2.6最大转子容量：24*1.5ml、2.0ml 离心管，气密性转子

2.7转子材质：铝合金金属材质，转子盖材质：不锈钢\铝金属材质

▲2.8最高转速≥15000rpm ，调节步长≤100rpm

2.9最大相对离心力≥21000×g

2.10电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机保修1年

品目1-11  血细胞计数仪

1.设备名称和数量：血细胞分类计数器，1套；

2.技术要求

2.1血细胞计数器设置≥55种细胞

2.2计数方式：骨髓、血片、巨核、组化

2.3采用≥20*2液晶显示屏，具有掉电保护功能

2.4可查寻所计细胞个数、百分比、5种比值、6种细胞系总数和非红统计结果

2.5电源：AC220V，50Hz

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年

品目1-12  震荡器

1.设备名称和数量：震荡器 ，1套；

2.技术要求

2.1 控温范围：室温+5℃~80℃

2.2时间设置：1min-99h59min/连续

2.3转速范围：300~1350rpm

2.4控温精度：≤±0.5℃以内

2.5显示精度：≤0.1℃

2.6模块温度均匀性≤ ±0.5℃以内

2.7加热时间	≤10分钟（室温升温到80℃）

3.技术资料：说明书和操作指南以及仪器维护的有关资料

4.质量保证：验收合格后，整机质保1年