第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所配置设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

### 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

注：如投标人的投标响应不符合招标文件规定的“★”号条款要求，其投标将按照无效投标处理，予以拒绝。

### 三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量（套/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化样本存储管理系统 | 1-1 | 自动化样本存储管理系统 | 1 |
| 2 | 核酸提取仪 | 2-1 | 核酸提取仪 | 1 |
| 3 | 自动化核酸片段回收系统 | 3-1 | 自动化核酸片段回收系统 | 1 |
| 4 | 高压蒸汽灭菌器 | 4-1 | 高压蒸汽灭菌器 | 16 |
| 5 | 生物安全柜 | 5-1 | 生物安全柜 | 10 |
| 6 | 实时荧光定量PCR仪 | 6-1 | 实时荧光定量PCR仪 | 8 |
| 7 | 智能型凝胶成像系统 | 7-1 | 智能型凝胶成像系统 | 1 |
| 8 | 智能型超低温冰箱 | 8-1 | 智能型超低温冰箱 | 7 |
| 9 | 生物环境检测系统 | 9-1 | 生物环境检测系统 | 2 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

### 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。免费保修期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在免费保修期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和免费保修内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 免费保修期及服务要求：以采购需求第七项“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中各设备的质保期要求为准。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。免费保修期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。

- 免费保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

### 五、采购标的的验收标准

- 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 货物运抵采购项目（标的）交付的地点安装调试平稳运行完成后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

- 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

### 六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

### 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 自动化样本存储管理系统

应用描述：自动化样本存储管理系统，一款智能化、自动化、内旋式深冷细胞存储系统。该设备拥有多项全球领先技术，特色的内旋式板架存储系统，确保了样本存取的高效精准；可移动的外置式存取舱，实现了一舱多罐，降低自动化成本。

主要参数：

▲1.升降方式：内旋式板架升降存储 高效精准；特色的内旋式板架升降存储系统，可分为≥12层，每层12个扇区，能精确选取样本存储区间，实现单独升降和出入库，保障样本存取的高效精准。

▲2.存取舱：可移动外置式存取舱  一舱多罐；可移动的外置式存取舱，可对接多个存储罐，实现一舱多罐的管理调度，降低自动化成本。

3.保温方式：双层保温 降低液氮消耗；双层结构液氮罐，以特殊材料包裹真空层，更好保护罐体内的温度，提高样本存储安全性，降低液氮消耗。

4.存取保温方式：全流程深低温保护，防反复冻融；样本的提取、转移、扫描、寻位、置入等各环节实现玻璃化温度以下的闭环深低温保护，避免反复冻融，保障样本活性。

5.设备尺寸（外径）：≤∅1120mm*2070mm

▲6.罐体尺寸（外径）：≤∅1120mm*2030mm

7.罐体尺寸（内径）：≥930mm

8.旋转体：旋转体提篮单区提升，旋转体直径≤：890mm

9.重量：≤1700kg

▲10.存储容量：铝盘2ml冻存管≥35250支，SBS板架≥：2ml冻存管≥14900支，1ml、0.7ml、0.5ml、0.3ml冻存管29950支

11.存储温度（罐内温度）：-150℃ -196℃

12.功率：≤2600w

13.工作舱：工作仓干燥（露点温度）≤-40℃；挑管区工作温度≤-130℃；工作舱密封（正压）＜15Pa

14. 挑管机构重复定位精度：≤±0.1mm

15. 液氮接口：Unf3/4-16外螺纹液氮加注阀接口

16.配置智能传递窗、AGV机器人和智能中控系统实现大型智能化无人化细胞库运行。

17. 取管方式：吸取式取管。采用吸取式取样法，机械臂内部设有液氮降温系统，样本在移动中全程受到深低温保护；

18.双门密封传递窗和干燥净化系统设计，高效除湿净化；

19.操作管理系统，实现智能化自主运行；

20.二维码扫描系统，可实现样本信息的快速核对确认；

21.可实现紧急情况下样本的快速转运或转移；

22.配置不间断电源，仪器断电后可正常运行≥30分钟。

23.质保期： 12个月

第2包 核酸提取仪

一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；

二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；

三、技术要求

▲1、处理能力：一次性完成96个样本的提取；

- 操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作；

▲3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合；

4、运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝；

5、程序管理：仪器内置≥10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；

▲6、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；

- 污染防控：

7.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为≥60分钟；

▲7.2、实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；

8、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；

9、数据接口：USB；

▲10、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证；

11、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材；

三、商务要求：

- 生产厂家具有不少于5年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准；

- 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核；

- 免费质保期不少于18个月；

- 配置要求：

- 主机*1台；

- 扫码枪*1把；

- 单样本预封装病毒核酸提取试剂盒*3盒；

- 单样本耗材支架*2个；

- 生物滤棉网*2个；

第3包 自动化核酸片段回收系统

1．样品容量：≥5个通道
2．最大的上样量：≥10μg（基因组DNA）/4μg（限制性核酸片段）
3．最小上样量：带光学检测，≤200ng（基因组DNA）/15ng（限制性核酸片段）；不带光学检测，≤30ng（基因组DNA）/1ng（限制性核酸片段）
4．回收核酸片段的大小范围：50 bp – 50 kb
5．核酸片段选择和回收的准确性：5%（EB染料）；10%（无染料）
回收率高50-80%
6．激发光：530nm±5nm；发射光：617nm±5nm
7．内置的操作系统
8．5分钟左右的手工操作，包括上样、软件设置
9．软件上可以设置≥5种回收模式：窄片段、宽范围、条带捕捉、时间模式和手动模式
10．4种不同浓度的琼脂糖凝胶试剂盒可选（0.75％，1.5％，2.0％，3.05％，），根据不同应用可精细选择
11. 电泳的电压：100V，或者150V，恒定
12．电源：100-240 V, 2.5 A, 50-60 Hz
13．重量：7 kg
14．体积：18h x 28w x 53 d (cm)

15. 质保期：12个月

第4包 高压蒸汽灭菌器

一、品名及用途

1.1、立式压力蒸汽灭菌器

1.2用途：用于实验室设备、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌。

二、工作条件

2.1工作环境温度；5-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源: AC 220V  10% 、50 Hz  1 Hz。

三、技术要求

3.1、具备中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器制造许可证

3.2、具备特种设备检测研究院颁发的特种设备制造监督检验证书

3.3、高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间

3.4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行

3.5、数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便

3.6、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测

3.7、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品

3.8、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员

▲3.9、灭菌器内腔采用≥3mm厚镜面不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计压力：≥0.35Mpa，设计温度：151℃；罐体设计使用年限：≥20年；需提供相关检测报告复印件等证明文件以备查验；

3.10、GLP/GMP检测规则对应

▲3. 11、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃

45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）  105-135℃（灭菌工程）

▲3. 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。

3.13、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间

3.14、排气阀：全开放用和慢开放用各一个

3.15、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）

3.16、冷却风扇：轴流风扇马达

3.17、控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示

3.18、定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分

3.19、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式

3.20、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能

3.21、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念

3.22、外形尺寸：≤W680Хd760ХH1000mm   罐内有效尺寸：≥内径450ХH530mm

▲3.23、罐体有效容积：≥85L

3.24、本体重量：≤150kg

3.25、单台设备随机附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片，压力表和减压阀各1套

▲3.26、产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等，设备到达用户现场后需及时协助用户办理压力容器使用许可证；

(四)  技术服务及要求

4.1安装、调试及培训

4.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

4.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

4.2验收及验收标准

4.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备；

4.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

4.3维修及技术服务

4.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年或以上免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担；

4.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

4.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4.4.交货地点:用户指定地点

第5包 生物安全柜

1、品名及用途

1.1、生物安全柜

1.2用途：用于实验室病原微生物等生物样本的制备工作，对实验人员及环境提供全面保护。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20-35摄氏度；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源: AC 220V  10% 、50 Hz  1 Hz。

3、技术要求

3.1气流模式：30%外排，70%循环。

3.2高效过滤器：超高效过滤器HEPA，对≥0.3微米颗粒物过滤效率≥99.999%；

3.3风速：排风量/进风量为540m³/h；套管连接( 立方米/ 小时)：700

3.4噪音：< 67dB（A）。

3.5照度 （lux）：>1290

3.6前窗工作开口高度（毫米）：≥250；	前窗最大开口高度（毫米）：≥500

3.7具有气流控制技术，两个独立的进气与排气风机自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流，以保证持续安全的工作条件。

3.8具有智能直流电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

▲3.9具有气流报警功能：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化，具有报警功能。

▲3.10双风机系统：直流无碳刷电机驱动风机

▲3.11具有低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源.

3.12可直观显示安全柜总体运行状态。

3.13具有自动报警功能：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警

3.14具有安全锁定功能：在紫外灭菌过程中，前窗安全锁启动，防止有害的紫外辐射从样品室中泄露。

3.15可将前窗下降至操作台下方，从而彻底清洁前窗和柜体内表面，降低污染风险。

3.16控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER等

3.17电源插座：不少于1个

3.18阀门：最多可安装6个(通过侧壁检修口安装)

3.19产品质量标准应符合YY0569-2010, 并获取国家药监局注册证书。

3.20 工作台面尺寸：长度≥1200mm，深度≥700mm，高度≥600mm

▲3.21 10度倾角前窗设计：10度倾角斜面设计的玻璃悬窗，符合人体工程学，防止眩光产生，影响操作。

▲3.22 搁手架位于台面进气口上放，方便搁放手臂。

3.23 双摄像头监控：双摄像头可分别独立记录工作区左右的操作状态

4、配置清单：

4.1 生物安全柜    10台

5、技术服务

5.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常行，并提供第三方检测报告,承担因此发生的一切费用。

5.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、

5.3自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.4卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作

第6包 实时荧光定量PCR仪

1.工作条件

1.1电压： 220V±10%

1.2温度： 15-30℃

1.3相对湿度：20%-80%

2详细技术参数

2.1光源：高亮度白光半导体光源

2.2检测器：CMOS检测器

2.3激发荧光通道：≥6色

2.4 检测荧光通道；≥6色

2.5样品通量： ≥96孔

▲2.6模块最高升降温速率：≥6.5°C/秒

▲2.7温度范围： 4°C–100°C

2.8温度均一性：≤0.5°C

2.9温度准确度：≤0.3°C

2.10温控模块：支持≥6个独立的精确温控区域

▲2.11数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

2.12动态范围：10 个对数的线性动态范围

2.13检测灵敏度：单拷贝检测反应体系

2.14精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

2.15运行时间：30分钟内完成40个循环的qPCR反应

2.16试剂、耗材：开放式，支持进口与国产品牌的通用定量试剂盒与耗材

2.17荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数CNV检测

2.18被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

2.19内置互动触摸屏

2.20机器结构：一体式设计，加样时无光路系统机械位移。

2.21可连接云服务平台

2.22支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据

3. 详细配置

3.1系统主机                                                  8套

3.2配套电脑                                                  8套

（ 酷睿TM 2双核或同等性能CPU,Windows英文操作系统

4GB 内存、250 GB SATA硬盘、刻录光驱）

3.3装机验证试剂盒                                             8套

3.4 定量PCR操作软件                                           8套

3.5 引物设计软件                                               8套

4．维修及技术服务

4.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

4.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、

4.3自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

4.4卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.5软件升级:软件免费提供,可以无限制安装在多台电脑上,无需付费购买使用权限,终身可免费升级.

第7包 智能型凝胶成像系统

- 用途概述：

本成像系统可进行化学发光，多通道道荧光（带有荧光基团的核酸和蛋白均可，可最多同时检测4种荧光，包括RGB和红外），蛋白染色胶和核酸胶等基于胶和印迹膜的图像收集，并对捕获的图像进行详细的数据分析。

- 工作环境

2.1、环境温度范围：15℃～30℃

2.2、工作电源：100–240±10%V；50/60Hz

2.3、额定电流：10A

2.4、额定功率：410W

三、技术参数及规格要求

1、技术性能

1.1.仪器类型：多功能光密度成像系统

1.1.1.印迹膜：化学发光（Chemiluminescent，基于HRP系统，比如SuperSignal系列）；荧光（Alexa Fluor及Alexa Fluor Plus系列，DyLight 系列，Cy系列，IRDye，fluorescence，FITC，texas Red等）；比色（Colorimetric，包括但不限于Ponceau S、Coomassie Blue (Page Blue)）

1.1.2.蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Silver stain，SYPRO Ruby，Krypton

1.1.3.核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™

1.2.CCD检测器：

1.2.1.相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD（快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷）

▲1.2.2.分辨率：≥3,380 x 2,704，910万像素

1.2.3.像素尺寸：≥3.69 µm × 3.69 µm

1.2.4.成像面积：22.5 厘米 x 18.0 厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应将至最低（有文件和数据支持）

1.2.5.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：>70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm

1.2.6.CCD暗电流：0.005 e/p/s (-10°C) ；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像

1.2.7.动态范围：>4 个数量级，16 bit数据输出

1.3.镜头：

1.3.1.焦距25mm定焦镜头，可自动对焦

1.3.2.f/0.95超大光圈，提高进光量，图像更明亮

▲1.3.3.两档自动缩放（1-2块小型印迹膜，或者3-4块小型印迹膜），依据放置的印迹膜或胶的数量自动调整

1.4.光源：

1.4.1.可见光和绿色LED光源（激发EB等核酸染料）；绿色LED透射光代替有害的UV光源，无需UV防护板

1.4.2.荧光光源：蓝色LED：455-485nm；绿色LED：515-545 nm；红色LED：610-630 nm；远红LED：655-685 nm；近红外LED：745-775 nm

1.4.3.滤光片，7个位置，电动轮转。荧光通道滤光片：蓝色LED：510-556nm；绿色LED：565-615nm；红色LED：675-720nm；远红LED：725-750nm；近红外LED：810-850nm，标配所有滤光片

▲1.5.图像采集模式：化学发光（Chemiluminescent），荧光（fluorescence）蛋白胶（Protein Gel），核酸胶（Nuclear Acid Gel）

1.6.图像曝光模式：智能曝光（Smart Exposure），手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像，可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存；同时拍摄可见光和化学发光成像图像，一键合并，无极切换，操作便捷

1.7.曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求

1.8.样本抽屉门：电动控制，可一键自动开关

1.9.载物台：

1.9.1.智能型设计：载物台通过电动控制，可通过机械式旋转实现自动化样本对齐，保证图片分辨率不受损失，可以保护数据的真实性

1.9.2.同一标配载物台，除白光样品盘用于将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台

1.10.图像输出格式：G2i，TIFF，JPG，PNG，PDF

1.11.一体机：多点触摸的12.1英寸电容式触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放，体验与iPad类似；内置计算机（64G内置存储空间）

▲1.12.数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI），免费享受云平台服务和10G云存储空间，除了通过外接插口（USB）导出数据，还可链接网络（LAN和Wifi）链接 iCloud云平台，随时随地保存、分析并获取数据

1.13.分析软件

全自动分析软件专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。可进行总蛋白定量统计分析功能，并提供相应的数据文件。

1.13.1.软件可在机器， iCloud云平台（免费用于任何一台电脑，不限制用户，无需安装，具备全功能）和PC端使用（免费用于Windows操作系统，不限制用户，具备全功能）

1.13.2.化学发光时间梯度及调整功能

1.13.3.显示过饱和像素保证精确定量

1.13.4.添加各种格式的文字注释，添加蛋白marker

1.13.5.自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算（可将背景去除，提高低丰度蛋白定量的准确性）

1.13.6.图像观察及输出，，12种预设染料颜色标记显示及输出，图像对比度、灰度等调整，多幅图像合并显示并分析功能

1.13.7.报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等，还可依据个人习惯进行图片命名

1.13.8.数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

1.13.9.配有软件操作指南网页帮助工具，软件免费升级，目前提供专业英文版软件

2、仪器规格参数

外接插口：≥2个 USB接口, ≥1 个网络接口

仪器尺寸(长X宽X高)：≤68.0 x 38.2 x 59.8 厘米

重量：≤52 公斤 (115 磅)

四、配置要求

4.1、成像系统主机（含910万像素冷CCD相机，绿色LED透射光源，近红外LED光源，远红外LED光源，白光LED光源，滤光片组，内置电脑和12.1英寸电容式触摸屏）           一套

4.2、电源线      1个

4.3、快速参考卡  1个

4.4、白色透照板  1个

4.5、参考样本板  1个

4.6、载物台      1个

- 技术服务和培训

5.1、供应商须在使用者的实验室内免费安装、调试仪器和进行现场培训，直至用户认可仪器符合技术性能为止；

5.2、仪器在调试通过后必须有1年的保修期；

5.3、制造商须为买方两位人员提供至少2天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识；

5.4、制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备用零件及消耗品。

第8包 智能型超低温冰箱

一、品名及用途

1.1、智能型超低温冰箱

1.2用途：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。

二、工作条件

2.1工作环境温度；20-35摄氏度；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源: AC 220V  10% 、50 Hz  1 Hz。

三、技术要求

▲3.1、内部容积：≥720L，可以放置2ml冻存管≥32000个

3.2、温度范围：-40℃～-86℃

▲3.3、控制系统：微电脑LCD触摸屏控制，显示冰箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可通过LAN实现网络功能和物联网技术提供24小时全天候实时监控；

▲3.4、温控精确度：≤±0.5℃

3.5、内腔温度均匀性：≤±5℃

3.6、隔热保护层厚度：≥12cm

3.7、隔热保护层材质：无氟聚亚安酯

3.8、柜体外部：镀锌钢板，环氧粉末涂层

3.9、柜体内部：304不锈钢

3.10、冻存架层数：3层或4层

3.11、门体：单门，单向开，可以上锁（暗锁或双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）,RFID智能门禁锁.

3.12、门把手：不锈钢把手

3.13、密封条：磁性硅胶条外门垫圈确保门紧闭关紧，负压释放阀可以保证冰箱的门方便打开

▲3.14、压缩机：两个独立的制冷系统，一个制冷系统损坏，另外一个制冷系统仍然保持-80度。节能环保

3.15、噪音：≤50db

3.16、制冷剂：环保型制冷剂和制冷系统，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g

3.17、报警系统：具备温度过高、过低，温度传感器故障，断电，门未关紧、风扇故障、滤芯堵塞等报警功能，配备SMS短信报警系统，也可以手机实时监控。

3.18、报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、APP推送

3.19、具备低压液氮补充系统接口。

3.20、操作系统：先进的控制系统，操作方便，且带密码保护的程序设置功能，可设置各种参数90个以上

3.21、数据传输：具备RS485/RS232网络端口，可输出数据功能, 仪器可与PC连接

3.22、数据存储：自带512M内存，仪器数据自动保存大于6周。 液晶触摸屏，数据保存10年以上.

3.23、数据安全：内部储存具备独立电池控制功能，且保证断电后，储存收据不丢失，控制系统具备电池不足报警功能

3.24、数据交换：冰箱具有与相配套的样本库软件直接数据交换的功能，与样本库软件对接进行数据的采集和输出，可以按照用户自定义，通过样本库软件打印出冰箱运行状态质量报告及图表，用于样本库管理中质量控制的运行文档存档。

3.25、数据追溯：实时存储冰箱开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息；箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，可永久保存，通过USB端口可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

3.26、数据转移：通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱

四、资质文件：

5.1、提供制造商正式出具的此项目授权文件。

五、技术资料：

6.1、提供详细的说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料。

六、技术服务和培训：

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

七、质量保证：

测试验收合格后，整机保修1年，压缩机保修3年；如果客户需要维修，通知我维修中心后，12小时内有响应，24小时内赶到现场。

第9包 生物环境检测系统

一、工作条件

1.1电压： 220V±10%

1.2温度： 15-30℃

1.3相对湿度：20%-80%

- 技术指标：

2.1、尘埃粒子计数器

2.1.1、可同时测量六个通道数据

▲2.1.2、显示：中文界面、彩色触摸屏

2.1.3、数据储存：10000 个数据记录

2.1.4、粒径范围：0.3～25μm

2.1.5、粒径分辨率：在0.5μm<15%（符合ISO 21501-4）

▲2.1.6、量程：0.3～10μm（用户选择粒径）；0.3，0.5，1.0，3.0，5.0，10.0μm（出厂校准粒径，其他粒径通道可指定）

2.1.7、计数效率：0.3μm50%，大于0.45 时100%（符合ISO 21501-4 和JIS）

2.1.8、激光源：长寿命激光二极管

2.1.9、流量：2.83 升/ 分钟（0.1 立方英尺）；±5%( 符合ISO 21501-4 和JIS）

2.1.10、报警：声光报警

2.1.11、采样模式：手动，自动，蜂鸣。累积/ 差异；计数或浓度

2.1.12、采样时间：1秒～99小时

2.1.13、采样频率：1～999 循环或连续型

2.1.14、数据存储：10000个数据记录，包括日期，时间，六个通道，流量，样品ID，采样流量

2.1.15、电源:  110-240VAC 50-60Hz

2.1.16、电池:可插拔可充电锂电池

2.1.17、电池工作时间: 连续工作6小时

2.1.18、充电时间:小于3小时

2.1.19、主机尺寸(LxWxH): ≤4cm x 11.4cm x 7.6cm

2.1.20、重量: 1.0kg(含电池)

2.1.21、标准: CE,JISB9921,ISO21501-4

2.2、通风表

2.2.1、检测方法：风速计法和皮托管法，完全符合标准方法要求

▲2.2.2、插拔式可90度弯折风速探头，固化在陶瓷芯上，坚固耐用

2.2.3、固定风速探头的伸缩杆标有刻度，能准确定位

▲2.2.4、中文界面，多参数同时显示、方便操作

2.2.5、量程：风量：0～50m/s与管道截面积的乘积（直接显示风量）

风速：0～50m/s；温度：-10～60℃；湿度：0～95%RH

差压：-3735～+3735 Pa（皮托管法检测风量）

2.2.6、带数据分析软件，统计功能、瞬时、平均，最大和最小值显示

2.2.7、数据储存：26500个数据点

2.2.8、可使用皮托管进行风速风量检测

- 配置清单：

3.1、尘埃粒子计数器   2台

3.2、多参数通风表     2台

3.3、数字照度计       2台

3.4、数字声级计       2台

3.5、数字差压计       2台

3.6、数字温度计       2台

3.7、风速仪           2台

3.8、发烟管           2套

四、售后支持

1、在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并提供国家计量检测报告,承担因此发生的一切费用。

2、卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、

3、自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

4、卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。