第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 预算 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射扫描电子显微镜 | 1 | 场发射扫描电子显微镜分析型(含能谱仪和EBSD)，主要用于观察和记录材料的微观结构和断裂变形形貌，获取表面微观结构形貌信息、成分衬度信息。配置的X射线能谱仪和EBSD附件，可同时对样品表面微观区域内元素成分进行定性、定量分析和取向分析。 | 合同生效后6个月。 | 400 万元 | 中国科学院金属研究所 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

投标方应遵守项目的标准规范和本文件的要求。投标方应对所报价的技术与设计、设备和材料的供货以及施工安装等承担全部责任。

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包  场发射扫描电子显微镜

- 场发射扫描电镜系统

设备名称：场发射扫描电子显微镜

用途说明：场发射扫描电子显微镜分析型(含能谱仪和EBSD)，主要用于观察和记录材料的微观结构和断裂变形形貌，获取表面微观结构形貌信息、成分衬度信息。配置的X射线能谱仪和EBSD附件，可同时对样品表面微观区域内元素成分进行定性、定量分析和取向分析。

数量：1整套。

预算金额：400万元

- 报价币种：美元。

- 交货方式与地点：CIP国内主要机场；中国科学院金属研究所（辽宁省沈阳市）。

- 交货日期：合同生效后6个月。

- 2  设备工作环境：除技术规格另有规定外，设备应能在以下环境里长期稳定的工作。

工作电压：220V/380V±10%，单相或三相；

工作温度：20±5℃；

相对湿度：< 80%；

可连续运行。

- 3  场发射扫描电镜主要技术指标

- 3.1 电子光学系统

3.1.1 电子枪：Schottky肖特基热场发射电子枪；

★3.1.2 分辨率：二次电子(SE)成像

≤0.8 nm @ 15 kV，

≤1.3 nm @ 1 kV（无样品台减速模式下的标准模式）；

#3.1.3 发射电压：标准模式下加速电压范围不小于0.02KV~30KV，以10V为步进，具有减速模式；

3.1.4 放大倍数：放大倍数范围可调范围10x~1,000,000x（宝丽来胶片基准），从低倍到高倍调节，无需更换模式，连续可调；

3.1.5 电子束流不低于3pA-20nA，束流可调，束流稳定性优于0.2 %/h；

3.1.6 物镜光阑：配置数量为不少于6孔可动光阑，全自动切换与对中，具备机械对中坐标记忆功能；

3.1.7 透镜系统：物镜系统为电磁/静电透镜复合的物镜结构，可近距离（WD<4mm）高分辨观察磁性样品；

3.1.8 电子枪自动烘烤，自动启动。

- 3.2 样品室及样品台

#3.2.1 样品仓内部直径尺寸≥350mm，高度≥270mm，适用于大型试样；

3.2.2 能够容纳的最大样品尺寸：保障样品360旋转条件下最大样品直径≥200mm；

★3.2.3 样品台：配置五轴优中心马达驱动样品台，抽屉式安装，用户可自行扩展样品仓内样品台附件，马达台最大移动范围：X轴不小于130mm，Y轴不小于130mm，Z轴不小于50mm，倾斜范围不小于-3°-70°，可360度旋转（连续旋转）；样品台移动精度≤80 nm (XY)，0.1μm (Z)，重复精度≤3μm；

3.2.4 工作距离可调范围不小于1mm-50mm；

#3.2.5 能谱仪工作条件：X射线能谱仪取出角35°，能谱仪最佳分析工作距离小于等于9mm；

3.2.6 配置能够快捷控制马达台5个轴向快捷移动的摇杆控制器，配置多功能旋钮操作控制面板；

3.2.7 样品座：配置具备导航功能的多孔样品座；

3.2.8 样品仓端口不少于14个，舱门附件端口不少于2个；

3.2.9 试样重量：最大不小于0.5kg。

- 3.3 探测器配置

3.3.1 成像探测器配置：镜筒内高分辨二次电子探测器、样品室内二次电子探测器、样品室内可抽拉式高灵敏度背散射电子探测器，背散射电子探测器能够实现电子通道衬度成像；

3.3.2 配置样品室内彩色红外CCD相机探测器，可实时监控样品、样片品和仓内物镜及探测器等零部件的相对位置关系；

3.3.3 配置样品束流检测器或法拉第杯，可实时监控电子束束流大小；

3.3.4 电子束在特定位置扫描时，二次电子和背散射电子探测器可同时开启同时成像，能够获得独立的二次电子图像和背散射电子图像以及二者的混合图像。

- 3.4 全无油真空系统

3.4.1 抽真空系统：全自动控制真空系统，包括前级无油机械泵、无油磁悬浮涡轮分子泵及离子泵；

3.4.2 样品室极限真空度优于2×10-4 Pa，电子枪真空度优于3×10-7 Pa。

3.5 数字图像记录系统

★3.5.1 图像扫描：单幅图像最大存储图像分辨率≥32k×24k像素；

3.5.2 图像显示：配置24”显示器2台（系统主机用）；

3.5.3 图像记录格式：TIFF, BMP或JPEG。

3.6 控制与数据处理系统

3.6.1 计算机系统配置不低于：中央处理器: Intel Xeon, Quad core processor；内存：8 GB DDR；硬盘: Minimum 1000 GB (S-ATA III)；CDRW/DVD: DVD+/- R/RW；鼠标，USB接口，网卡；操作系统64位微软Windows 10及以上版本操作系统，专业电镜操作控制软件；根据供货时间，提供最新产品；

3.6.2 降噪方式：像素平均、连续平均、帧/行叠加；

3.6.3 自动软件功能包含以下功能：超大视野成像模式、双探测器同时成像功能、账户管理功能、测量功能、不导电样品拍摄时的帧平均漂移校正功能、TIFF图像存储功能；

3.6.4可自动调节功能：电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿；

3.6.5 具备能谱仪RS232智能通讯接口，能谱仪软件可自动获取主机系统图像主要技术参数。

3.7 其他配件

3.7.1 配置静音闭路冷却水系统，用于冷却镜筒或其它部件；

3.7.2 配置无油空气压缩机；

    - 配置不间断稳压电源，整机续航时间≥1小时。

- 4  能谱仪主要技术指标

★4.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积不小于40mm2，高分子超薄窗设计；

4.2 封闭式真空系统，无需借助SEM抽放真空；

4.3 能量分辨率：Mn Ka 保证优于127eV（@计数率130,000cps）；

超轻元素F Ka 保证优于64eV（@计数率130,000cps）；

超轻元素C Ka 保证优于56eV（@计数率130,000cps）；

保证符合ISO 15632:2012 标准；

4.4 元素分析范围：Be4～Cf98；

4.5 探测器可软件控制，自动伸缩；

#4.6具备元素谱图及面分布实时刷新显示功能，可实时观测样品区域变化或者形态转变时，Mapping及谱图的动态变化过程，无需在电镜和能谱软件间切换，样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图及元素谱图；

4.7 具备零峰修正功能，开机后无需重新修正峰位；

4.8 电子图像最高分辨率达8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高达4096*4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建；

4.9 定性分析：可自动标识谱峰，可进行谱重构；

4.10 定量分析：采用XPP定量修正技术，除完备的KLMN全谱线系外，还具有完备的5kV和20kV两个无标定量数据库；

4.11可记录样品预览过的位置，以便随时返回重新分析，并具备元素追踪功能，显示经过位置的不同元素含量变化；

4.12 图像灰度、对比度自动调节，二次电子像及背散射像可同时采集；

4.13 能谱操作软件多线程设计，导航器界面，支持自定义模式及账户管理，支持分屏显示及远程控制，支持中、英文等多种操作界面；

4.14 具备全谱面分析和全谱线扫描分析功能。一次面分布分析即可存储样品每一扫描位置（x,y）的所有信息，用户随后可以在离线状态下从图像上的任何位置重建谱图和面分布图；

4.15 能够自动扣除背底；

4.16定性分析：可自动标识谱峰，无禁止自动标定的元素，可进行谱重构，对重叠峰进行手动峰剥离；

  - 定量分析：能够符合国际国内能谱定量分析标准。

- 5 电子背散射仪（EBSD）主要技术指标

★5.1 高速低噪音CMOS相机，分辨率1244 x 1024，采用波纹管密封，适合此SEM样品室真空要求，能够与各主流型号的电镜良好配合；

#5.2 EBSD在线解析标定速度不低于4500pps，此时花样分辨率仍能保持为156 x 88。电子图像分辨率高达8192 x 8192，EBSD面分布图分辨率高达4096*4096，取向精度优于0.1度；

5.3 采用专门定制的光学系统，由光纤板将荧光屏接受到的信号无损的传导到CMOS芯片，有效增大光通量，特别适合弱信号分析；

5.4 专门设计的探头仰角自动调节马达，在软件中可以控制探头深入角在正负5度范围内任意调整，而无需重新校准即可连续采集EBSD数据；

5.5 配有独立的操作手柄，能够实时显示探头位置，可选择直达指定位置或者步进模式控制探头就位；

5.6 独有的接近传感器，保护EBSD 探测器前端，在碰撞接触前就探测并预警；

5.7 探测器插入退出，最快速度：15mm/s，精度：<10μm；

5.8 软件配置

5.8.1 应用软件采用多任务设计，可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制。操作软件完全与能谱仪软件一体化，可进行EBSD晶体取向分布分析。可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，实现能谱EBSD同时联机分析且不降速；

5.8.2 动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除背景或重新优化；

5.8.3 能对所有对称性（从三斜到立方）晶体材料的EBSP花样进行自动化的标定，且各相的反射面可以独立选择，并可以进行带宽修正，也可以对衍射带边缘及中间进行标定；

5.8.4 配置自有标准数据库和ICSD海量晶体学数据库，数据容量不小于5万种，已经滤掉伪对称数据；

5.8.5 采用最优化的Hough变换，多条带标定方法（最多可以用12根菊池带进行标定），根据平均角度偏差MAD结构因子进行完全自动化的菊池带识别和花样标定；

5.8.6 配有64位后处理软件包，和采集软件一体化风格，包含且不限于如下功能：

晶粒度统计

晶界分析

物相鉴定

极图和反极图分析

可自动剥离形变和再结晶区

5.9 同时配有专用的高精度标定模式；

5.10 配置专用的分析透射样品的TKD标定模式，同时配置TKD样品台一个；

5.11 配置磷屏前端5块专门接收FSD信号的固体硬件，以获得彩色前置背散射取向衬度照片用于清晰表征取向差异。

5.12 配置EBSD专业离线数据处理软件1套；

5.13 具有漂移矫正功能；

  - 配置织构分析软件ODF。

- ★6 配置要求（本条不用提供证明资料）

- 6.1 原装场发射扫描电子显微镜1套；

- 6.2 具有五轴优中心功能扫描电镜样品台；

- 6.3 二次电子探测器2套：主光轴上In-lens环形二次电子探测器，样品室内二次电子探测器；

- 6.4 样品室内气动可抽拉高清背散射电子探测器1套；

- 6.5 软件集成化、具有红外照明、全屏幕显示的彩色样品室观察系统1套（CCD）；

- 6.6 大视场鱼眼模式，双放大软件模式，双通道功能，计算机软件补偿优中心功能，中心点功能；

- 6.7 先进的测量软件；

- 6.8 视频录制软件；

- 6.9样品台2个，含（九桩）一个；

- 6.10 24寸显示器2个；

- 6.11 样品台双轴遥感控制器；

- 6.12 多功能旋钮操作控制面板；

- 6.13 能谱、EBSD探测器智能通讯接口1套；

- 6.14 电镜控制系统，控制电脑1台；

- 6.15 能谱仪探测器1台；

- 6.16 CMOS EBSD探测器1台；

- 6.17 能谱仪与EBSD一体化软件；

- 6.18 能谱仪与EBSD一体化系统工作站1台；

- 6.19 EBSD专业离线分析软件1套；

- 6.20 1小时UPS电源；

- 6.21 TKD样品台1套；

- 6.22 空气压缩机1台；

- 6.23 循环冷却水系统；

- 6.24 配置原厂灯丝2套；

  - 技术资料：提供必要的技术资料，其中包括：操作手册及必要的维护手册。

- 7 设备安装、调试

7.1 应在合同生效后的两个月内，对用户可能的安装场地进行免费噪声、震动及磁场等情况测试，并向买方提出详细的安装场地要求和安装环境改造方案，并协助用户进行安装实验室改造验收工作。

7.2 设备到达需方后，需方通知供方到需方现场共同开箱检查；若有缺项，供方应立即补齐；当且仅当所有应提供的物品齐全后，供方才继续进行安装、调试。供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。

7.3 供货商在接到用户安装通知后，须在2周内安排有经验的工程师到现场安装仪器，直至安装、调试验收完毕；

7.4 安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答。

- 8 人员培训

机器安装后，对使用人员由厂商提供3-5个工作日的操作培训；设备质保期内，仪器厂商需再提供至少1次高阶应用培训，培训时间不少于3-5个工作日，培训地点为客户现场。能谱仪及EBSD需提供高级应用培训班免费名额至少1个。

- 9设备保修及售后服务

★9.1 保修期：卖方提供所有物品的1年的免费保修，保修期自仪器验收后，双方确定保修期开始签字之日起计算。（本条不用提供证明资料）

9.2 维修响应时间：卖方应在两个工作日内对用户的服务要求做出响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。

9.3 软、硬件升级：卖方应向用户提供与设备硬件相应软件的终身免费升级。

9.4 为保证设备的长期运行稳定性，应提供相应的证明和资料以便需方考察、验证。

9.5 设备零部件更换：卖方应保证8年内用户设备的零部件受损需要更换时都有充足货源。

9.6 卖方在中国需设有零备件库、办事处和维修站，由生产厂家工程师负责维修或售后服务。保证电话维修响应时间不超过2小时，并保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务。