# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就高通量病理分析诊断平台（区域中心）采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：高通量病理分析诊断平台（区域中心）

1.1.2 采购编号：HSZT2018HG/054

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币  730  万元

最高投标限价：人民币  730  万元

1.1.4 招标内容：

本次主要采购的设备清单为：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多光谱智能组织切片分析系统 | 1 | 是 |
| 2 | 高通量全自动组织芯片制备系统 | 1 | 是 |
| 3 | 全自动免疫组化与原位杂交染色和分析系统 | 1 | 是 |
| 4 | 数字化病理学样本存储管理与分析系统 | 1 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2018年05月03日至2018年05月10日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2018年05月23日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2018年05月23日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2018年05月23日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：熊小平、徐赛

电    话：010-82582703-803/811

传    真：010-82582703-800

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）

（1） 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

（2） 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1采购设备清单

| 序号 | 采购设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多光谱智能组织切片分析系统 | 1 |
| 2 | 高通量全自动组织芯片制备系统 | 1 |
| 3 | 全自动免疫组化与原位杂交染色和分析系统 | 1 |
| 4 | 数字化病理学样本存储管理与分析系统 | 1 |

## 3.2 多光谱智能组织切片分析系统

3.2.1 工作条件

3.2.1.1电力供应：单相220V10%

3.2.1.2工作温度：5C - 35C

3.2.1.3相对湿度：20 - 95%

3.2.1.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

3.2.2 设备用途

基于标准的免疫组化（IHC）、免疫荧光（IF）、和荧光原位杂交（FISH）等方法获取更多的分子源信息；可以同时对同一样本、同一细胞的多达10种分子靶点进行检测、分离、定量，更好的研究真实的细胞信号转导行为；可以对多种分子靶点间的微弱信号差异进行检测；具有识别图像中任何尺度的区域或目标，并对细胞、细胞器进行种类分类、计数、统计、分割的功能。

3.2.3 技术规格

*3.2.3.1多种成像模式：具备多光谱、明场、荧光成像等多种成像模式，兼容HE、IHC、IF等各种病理染色样本。

3.2.3.2适用各种样本类型：HE、MASSON、IHC、IF、TMA等双染、三染以及7色以上复染标记样本。

3.2.3.3光谱成像功能

3.2.3.3.1光谱荧光：可同时对6色以上复染的荧光染色样本进行光谱拆分，提取无串扰的单通道信号，并有效扣除自发荧光背景干扰。

3.2.3.3.2光谱明场：可对多种明场化学染料染色的样本进行光谱拆分。

*3.2.3.4全电动正置式光学平台：配备电动XY载物台，Z轴自动对焦，6片连载型玻片适配器，单次扫描循环可完成6片玻片的预览和扫描。

3.2.3.5激发光路

3.2.3.5.1长寿命高能量荧光光源：功率≥150W，配备电动滤色块转轮。

*3.2.3.5.2以液晶可调谐滤光片技术模式实现光谱采集，光谱扫描范围420nm-720nm，光谱步进＜2nm。

3.2.3.6 光谱库构建：可以利用单色标记样本自动提取染料标准光谱，并利用内置算法自动获得无自发荧光干扰的纯光谱；能够自建符合自己实验室要求的标准染料光谱库。

3.2.3.7 光谱拆分功能：具备≥20种荧光光谱的谱库，能同时导入并同时拆分10种以上的光谱信号，并可以利用指定像素定义自发荧光背景。

3.2.3.8能提供与光谱成像设备匹配的多色荧光标记染色方案，成像设备中预制染料光谱，并能够提供配套的染色技术支持和服务。

#3.2.3.10 具备TMA组织芯片扫描功能，可以自动识别和定义芯点大小和位置，支持样点数>200，建立与TMA芯片玻片相符的芯点编号，兼容明场和荧光多标记TMA染色样本。

3.2.3.11专业定量分析软件

3.2.3.11.1支持立体信息学采样策略：设备可以利用构建的软件识别算法，自动寻找目标视野，对特定类型的组织进行多光谱抽样扫描；也可以在全景预览图中手工任意点选或圈选目标区域，在区域内自动随机或间隔取样。

3.2.3.11.2 具备组织类型自学习功能，可将读片人的识别经验转化为标准算法识别不同组织类型（通过圈选代表性组织图像，训练软件识别特定的组织类型，并对批量样品进行组织类型划分），计算面积和统计数目，或针对特定组织类型进行单细胞定量分析。

3.2.3.11.3细胞表型分析，通过点选标准细胞型，软件自动查找相似的细胞类型，实现自动化的细胞表型分析，能够依据设定的阈值给出阳性细胞比率和H-score评分；

3.2.3.11.4具备病理视图模式：多色标记的荧光图像经光谱拆分后，可以一键转换为经典病理图像，并以DAB效果显示各色单通道的着色效果，并可同时展示HE效果；也可以将IHC图像用荧光效果展示，以突显共定位状态。

#3.2.3.11.5 支持批处理定量分析：利用少量图像构建算法，然后用该算法对大量图像（>1000幅）进行批量分析，并可以在批处理完成后，对数据进行复查和修正，剔除图像中不符合要求的组织区域，但保留满足要求的区域，以最大限度的保留有效数据，高效的获得统计结果和批量获取光谱拆分图像。

3.2.4 产品配置要求

3.2.4.1 主机（含多光谱扫描头和液晶可调谐滤波器）：1套

3.2.4.2 多光谱大分子原位智能分析软件：1套

3.2.4.3 高性能图像工作站：1套

3.2.5 选购附件、备件及消耗品

3.2.5.1 开机耗材及试剂

3.2.5.2保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

3.2.6 技术文件   完整的中文或英文说明书，用户手册和数据分析手册。

3.2.7 技术服务

3.2.7.1 设备安装调试：仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2.7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.2.7.3 保修期：提供一年全面免费保修，保修期自用户组织的专家验收会通过并盖章之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.2.7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3.2.7.5 软、硬件升级：卖方应向用户免费提供自验收之后未来1年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

## 3.3 高通量全自动组织芯片制备系统

3.3.1 工作条件

3.3.1.1电力供应：单相220V10%

3.3.1.2工作温度：10C - 35C

3.3.1.3相对湿度：20 - 90%

3.3.1.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3.3.2 设备用途

该系统主要用于组织芯片的制作，全自动凿孔、去蜡条、采样、移植、植入。可导出组织芯片的阵列、供体及受体数据

3.3.3 技术规格

3.3.3.1全自动操作：包括凿空、去蜡条、采样、移植、植入。

3.3.3.1.1繁体中文的汉化版本，比英文的更容易辨识和操作。

3.3.3.1.2所有操作均在电脑上完成，除更换样本外避免用户往返仪器切换功能；

3.3.3.1.3多种操作模式可选择：采用旋转式凿空取样；取样位置可透过玻片选点、预览画面选点或CCD拍照后在屏幕上即时选点；阵列区域可以根据需求取消任意点、行、列或面区域。

3.3.3.1.4操作状态及时反馈在阵列预览图表、现况一目了然。

3.3.3.1.5耗材可以适配市面上所有品牌包埋盒。

3.3.3.2 数据整合，准确便利

3.3.3.2.1随机安装微软Office，使用excel定义供体、受体数据和名称。

3.3.3.2.2随机安装组织控制软件：可导入数字病理图像便于用户寻找样本正确位置。

3.3.3.2.3可导出组织芯片的阵列，以各供体、受体数据，节省用户数据输入时间。

3.3.3.2.4每个点经标记之后均会显示采样信息，保证采样供体的准确性。

3.3.3.3满足多样性实验需求

*3.3.3.3.1可实现至少3种不同直径芯片的旋转凿空取样。

3.3.3.3.2移植过程中可以在任意步骤停止，如之前有误操作的话可以对误操作进行修改重新打孔移植。

3.3.3.3.3可以根据用户习惯编辑各种形状的阵列。

3.3.3.4定位精准，紧密结合

3.3.3.4.1垂直运动的同轴针，保证精准定位，可避免采样针和受体凿孔针产生对位误差；高密度的针筒可以保证供体与受体蜡块紧密结合，避免组织掉失。

3.3.3.4.2放置受体及供体的区域具备保温功能，便于针组从蜡块上取样和移植，使移植后所取的样本与受体蜡块紧密贴合，同时避免组织碎裂。

3.3.3.5全自动的操作流程

3.3.3.5.1软件控制仪器平台移动到精确的采样及凿孔位置。

3.3.3.5.2激光侦测高度；仪器可以自动检测同轴针到蜡块表面高度。

3.3.3.5.3仪器可以自动个别移动同轴针，允许同轴针自动供体采样、受体凿孔、供体植入受体。

#3.3.3.5.4自动同轴针控制机构搭配轴针，可以让同轴针取出受体蜡条，并且自动排出至收集区；减少污染、保持仪器清洁、降低维护工作。

3.3.3.5.5全自动凿孔、去蜡条、采样、植入一系列工作，可以减少人员不必要的重复性工作，实现真正的无人化作业。

3.3.3.6包埋盒打号机

3.3.3.6.1免色带，采用墨盒，光电固化，抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，打印文本长久保存。

3.3.3.6.2可打印各种文本，如数字、字符、图案等，并能打印一维和二维码；

3.3.3.6.3包埋盒收集槽容量：10个收集盘，最多10个包埋盒顺序排放在每个收集盘上，所有的收集盘总共可容纳100个包埋盒，无需人工排列打印序号；

3.3.3.6.4可使用各种品牌包埋盒。

3.3.3.7玻片打号机

3.3.3.7.1 打印速度：9片/min（单色)，5片/min（彩色），4片/min（彩色)

3.3.3.7.2 色带：彩色1000张；黑色5000张

3.3.3.7.3 玻片类型：3”×1”或25.4 mm×75.2 mm 玻片

3.3.3.7.3 玻片通量：100片

3.3.4 产品配置要求

3.3.4.1高通量全自动组织芯片制备系统主机：1台

3.3.4.2计算机工作站一套，已安装好控制软件和数据分析软件

3.3.4.3 软件包：包含控制软件，分析软件和操作系统

3.3.4.4 包埋盒打号机 1台

3.3.4.5 玻片打号机 1台

3.3.5 选购附件、备件及消耗品

3.3.5.1保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

3.3.6 技术文件

完整的用户手册一套

3.3.7 技术服务

3.3.7.1 设备安装调试

3.3.7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.3.7.2  技术培训

3.3.7.2.1 在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.3.7.3 保修期：提供一年全面免费保修，保修期自用户组织的专家验收会通过之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3.7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3.3.7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

## 3.4 全自动免疫组化与原位杂交染色和分析系统

3.4.1 工作条件

3.4.1.1电力供应： 100-240V

3.4.1.2环境温度：5C-35C

3.4.1.3相对湿度：30-80%

3.4.1.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

3.4.2 设备用途

用于组织学，细胞学，蛋白学，免疫学，药物学等学科的研究在细胞水平的定位、定性和定量检测。可以开展免疫组化、多色荧光免疫组化、原位杂交、荧光原位杂交、多色原位杂交、免疫组化与原位杂交单切片共染等多个检测技术。可以实现从组织学蛋白标记物、病原标记物及DNA、RNA、micro RNA、mRNA等全面的分子和功能研究。

3.4.3 技术规格

*3.4.3.1可自主设定染色流程，试剂全开放：一抗、二抗、显色剂、探针等试剂完全开放，程序开放，自由设置检测条件和方案，适用于科研需求；适用于人体、动物及植物组织及细胞等样本检测。

3.4.3.2同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，荧光免疫组化和荧光原位杂交染色。

3.4.3.3可实现DNA、mRNA、小RNA等原位杂交检测，并有相应的配套试剂提供。

3.4.3.4抗原修复温度：室温到100度。

3.4.3.5玻片容量：玻片容量不少于30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量不少于36个。

3.4.3.6所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生。

3.4.3.7染色质量稳定可靠，在较短的时间内可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色。

3.4.3.8标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签。

#3.4.3.9废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液。

3.4.3.10模块组合：一台电脑可控制最多至5台染色机，对其进行控制、管理，实现机器之间信息共享，通过连接LIS系统，无需再次输入标签信息，实现信息化管理。

3.4.3.11中文操作系统，简单易懂，人性化设计。

#3.4.3.12免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式。

3.4.3.13自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式。

*3.4.3.14采用独立温控液体封盖膜技术，每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100℃的加热功能。 配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂。试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发。

3.4.4 产品配置要求

3.4.4.1全自动免疫组化与原位杂交染色和分析系统主机：1件

3.4.4.2 电脑控制系统：1件

3.4.4.3 标签打号机： 1件

3.4.4.4 标签识别仪： 1件

3.4.4.5 开机耗材及试剂： 1套。包含：

1）科研检测试剂盒（IHC，FISH等检测）

2）DAB检测试剂盒（二抗检测试剂盒）

3）脱蜡液（无二甲苯）

4）浓缩清洗液（10X）

5）修复液

3.4.5 选购附件、备件及消耗品

3.4.5.1 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品

3.4.6 技术文件  完整的用户手册。

3.4.7 技术服务

3.4.7.1 设备安装调试：仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.4.7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.4.7.3 保修期：提供一年全面免费保修，保修期自用户组织的专家验收会通过之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.4.7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3.4.7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

## 3.5 数字化病理学样本存储管理与分析系统

3.5.1 工作条件

3.5.1.1电力供应： 100-240V

3.5.1.2环境温度：18C - 28C

3.5.1.3相对湿度：小于70%

3.5.1.4工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

3.5.2 设备用途  用于新鲜组织样本、固定后组织样本、蜡块和切片等病理学样本的数字化存储管理与分析。

3.5.3 技术规格

3.5.3.1硬件部分

*3.5.3.1.1非箱体式完整光路结构，科研级高端全自动正置显微镜，标准配备1.25×/0.04、 5×/0.15、10×/0.3、APO 20×、APO 40×CORR、63×oil科研级扫描物镜。

3.5.3.1.2聚焦方式：全自动对焦，自动寻找扫描样品；也可以手动设置。

3.5.3.1.3 扫描应用对象：

- 明场玻片如HE染色玻片、免疫组织化学染色玻片、冰冻切片染色玻片、特殊染色玻片、免疫细胞化学染色图片。

- 免疫荧光玻片---细胞及组织

- 组织芯片扫描（TMA）

*3.5.3.1.4 装载数量：200片，实现无人值守批量扫描。

3.5.3.1.5配备7孔位物镜转换器和 8孔位荧光滤块转盘，加配7种滤块。

*3.5.3.1.6科研级高精度扫描，双CCD系统，单色制冷CCD高分辨率扫描荧光图像。

（1）Andor Zyla,550万像素，TE制冷

- 有效像数：2560 x 2160 (5.5 Megapixel)

- 传感器尺寸：16.6 x 14.0 mm

- 量子效率：60％

- 读出噪音：1.7e-

- 满井电子：30,000 e-

- 像素大小：5.5µM

- 暗电流：0.14 e-

- 动态范围：25,000:1

（2）彩色高分辨率扫描明场图像，Point Grey，420万像素

- 分辨率：2048×2048

- 帧速率：90帧

- 传感器类型CMOS

- 传感器尺寸：16.6 x 14.0 mm

- 读出方法：全局快门

- 传感器格式：1英寸

- 像素大小：5.5µM

- 量子效率蓝（%，在470纳米）44

- 量子效率的绿色（%，在525纳米）45

- 量子效率红（%，在640纳米）46

- 时间暗噪声(e-)：17.25

- 动态范围(dB)：456:1

- 增益范围：9.8分贝至0分贝

- 曝光范围：0.016毫秒到703.656毫秒

3.5.3.1.7 扫描区域：自动识别＆人工设定，可根据用户不同需求设定。明场和荧光都可以自动识别组织区域。

3.5.3.1.8  扫描方式：可在同一批次内进行明场扫描与荧光扫描；手动扫描和全自动扫描。

#3.5.3.1.9扫描分辨率：≤0.32μm/pixel(20×物镜)，≤0.16μm/pixel(40×物镜)  ≤0.64μm/pixel( 10×物镜)，采集科研级、高精度高质量图像，实现切片全信息扫描。

3.5.3.1.10条码识别:自动对玻片标识进行条码扫描，对扫描玻片进行管理。可与管理软件对接。

3.5.3.1.11玻片范围：厚度0.9-1.2mm，玻片尺寸：26*76mm

3.5.3.1.12 Z-Stack多层聚焦功能，自定义层数及层距。

3.5.3.1.13带编码器电动载物台，步进精度低于0.1 µm，+/- 0.3 μm的精度。

3.5.3.1.14工作站配置: 工作站级别计算机（HP/Dell）, Xeon E5-2643处理器、128GB 2133MHz DDR4 RDIMM ECC内存，2 x 1TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm)操作系统专用硬盘；2 x 4TB 3.5inch Serial ATA (5.400 Rpm) 数据专用硬盘，windows7旗舰版64bit 操作系统、 24"高分辨率（1920*1200）液晶显示屏。图像处理器：2048 CUDA 处理器核心，1126 MHz基础频率 ，GDDR5显存接口，256-bit显存位宽，224显存带宽 (GB/sec)。

3.5.3.1.15数据存储器，6×6TB硬盘，总存放空间≥20TB，用于存放图像文件；

3.5.3.1.16荧光扫描模块：高质量窄通荧光滤块，消除非特异荧光信号。根据需求配置至少7种荧光模块；X-Cite 120 PC荧光光源。

*3.5.3.1.17带有自动加油器，满足全自动FISH扫描流程。

3.5.3.2软件技术部分  软件系统功能：软件系统功能包括图像扫描；图像浏览；图像和数据管理。

3.5.3.2.1图像浏览软件

有本地安装、网页、智能手机的浏览软件，可免费网上下载；可同时打开单个或多个图像进行浏览和分析；打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析；可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量；可以对数字切片图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变；以删除/修改数字切片图像的指定区域；浏览过程中，可以任意倍数显示（倍数超过镜头倍数则为数码放大），且显示标尺、放大倍数；可360°任意角度旋转图片进行浏览。

3.5.3.2.2 图像分析软件

可以自行修改图像分析参数，并保存为模板；分析参数模板可设置访问权限，即某些用户可以调用模板，某些用户不能调用模板，某些用户可以修改模板，某些用户不能修改模板；支持在网页界面上进行远程图像分析；具备阳性像素分析；可对图像进行反卷积和共定位定量分析；具有荧光定量分析；支持批量图像分析。

#3.5.3.2.3 支持组织芯片分析工具包。

#3.5.3.2.4 具有FISH分析工具包。

3.5.3.2.5 组织分析功能：可选择建立组织学模块，通过软件训练功能，帮助系统准确识别所有对应的感兴趣区域，完成分析。

3.5.3.2.6可选择对图像进行全细胞定量分析，包括细胞膜、细胞核和细胞质。具有免疫组化染色分析功能；可选择对图像进行区域定量分析；可选择对图像进行稀有事件分析。

*3.5.3.2.7 eSilde Manger图像管理软件

软件中包含用户密码功能，登陆时需要输入用户名和密码，并且可以设置不同的用户权限；是基于网页的系统。可以打开网络浏览器，通过局域网络或者internet输入eSlide Manager 网站的 URL，使用您的用户名/密码登录系统；可以建立切片数据库，按照病例、标本和玻片等信息进行分类存档及智能化检索；可通过局域网、互联网传输、浏览工作站数字切片图像；经授权，可支持多客户端访问，对客户端数量无限制；支持进行批量图像分析

3.5.4 产品配置要求

3.5.4.1硬件部分

（1）全自动电动显微系统  1套

（2）控制系统   1套

3.5.4.2软件部分

（1）图像扫描软件1套

（2）图像浏览软件1套

（3）图像分析软件1套

（4）图像管理软件1套

3.5.5 选购附件、备件及消耗品

3.5.5.1 UPS稳压电源

3.5.5.2保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

3.5.6 技术文件 完整的用户手册。

3.5.7 技术服务

3.5.7.1 设备安装调试：仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.5.7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.5.7.3 保修期：提供一年全面免费保修，保修期自用户组织的专家验收会通过之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.5.7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3.5.7.5要求软件以及硬件部分兼容性好，最好为同一厂家提供，产品软硬件售后支持和维修由同一厂家负责。

3.5.7.6.终身免费提供软件升级以及维护

## 3.6供货期：以上所有产品合同生效并办理完免税后60天内交货。

## 3.7交货地点：

CIP北京，中国科学院生物物理研究所。