# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所高通量荧光定量PCR仪设备采购项目采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所高通量荧光定量PCR仪设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2018HG/208

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币90万元

最高投标限价：人民币90万元

1.1.4 招标内容：

本次主要采购的设备清单为：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 每台设备 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量荧光定量PCR仪 | 1 | 90 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2018年09月28日至2018年10月10日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2018年10月18日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2018年10月18日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2018年10月18日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：孙丽丽 张静超

电    话：010-82582703-810/811

传    真：010-82582703-800

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）

（1） 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

（2） 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1仪器规格参数要求

3.1.1热循环系统： 珀耳帖效应系统

*3.1.2通道数： 6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测21种不同的荧光光谱。

#3.1.3模块规格： 支持4种模块，• 标准96孔模块；• 快速96孔模块；• 384孔模块；• 微流体芯片模块。

3.1.4反应体积： • 标准96孔模式： 10-100 μL； • 384孔模式： 5-20 μL。

3.1.5支持耗材： 国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管 • 384孔反应板与光学盖膜。

*3.1.6温控模块最高升温速率：6.5℃/秒(快速96孔模块), 4℃/秒（标准96孔模块）, 3℃/秒（384孔模块）。

#3.1.7温控范围： 4℃–100℃

3.1.8温度精确度： ±0.25℃

3.1.9温度一致性： ±0.50 ℃

3.1.10高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.04℃

*3.1.11光学系统：高能量合金卤素灯(寿命2000小时)、6色激发滤光片，6色检测滤光片、冷CCD成像。

3.1.12支持的荧光染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®，LIZ™, Cy®5，Alexa Fluor®, Joda-4。

3.1.13被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。

3.1.14数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

3.1.15开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。

3.1.16支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。

3.1.17内置触摸屏电脑： LCD/ FulVGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

3.1.18动态范围：10个对数的线性动态范围。

3.1.19检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

3.1.20精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

3.1.21运行时间：~35分钟完成384孔板40个循环反应。

## 3.2 软件支持应用功能要求

3.2.1基于标准曲线的绝对定量

3.2.2相对标准曲线

3.2.3基于比较Ct值的相对定量

3.2.4免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。

3.2.5实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环。

3.2.6基于或非基于实时扩增的基因分型

3.2.7基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能、Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析、基因拷贝数（CNV）分析、肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA、并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。

3.2.8导出至 excel, powerpoint, jpeg

#3.2.9远程监控（最多可通过网络监测15台机器，并控制其中4台机器）和Email通知运行状态。

## 3.3 配置清单

| Item | Qty | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 主机 |
| 2 | 1 | 384模块 |
| 3 | 1 | 快速96模块 |
| 4 | 1 | FAST 96WELL CALIBRATION INSTALL KIT |
| 5 | 1 | 数据处理工作站 |

## 3.4 技术服务

3.4.1设备安装、调试、验收

3.4.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

3.4.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5个工作日内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

3.4.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。

3.4.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

3.4.1.5在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

3.4.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，每台仪器的安装调试期不应长于10个工作日，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.4.2技术培训

3.4.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.4.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室2人次到厂家培训中心或厂商上门进行为期2周的免费高级培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.4.2.3制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

3.4.3质保期

提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。

3.4.4维修售后服务

3.4.4.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式。

3.4.4.2 维修响应时间：卖方应在2-4小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。乙方客服中心应保证每天二十四小时每周七天（包含节假日）接受甲方维修申请。

3.4.4.3国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.4.4.4软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

3.4.5交货地点：CIP,中国科学院生物物理研究所用户指定地点

3.4.6交货日期：合同签订后60天内。