# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所全反射结构光照明超分辨荧光显微镜采购项目（第二批）采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所全反射结构光照明超分辨荧光显微镜采购项目（第二批）

1.1.2 采购编号：HSZT2018HG/328

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币182.5万元

最高投标限价：人民币182.5万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全反射结构光照明超分辨荧光显微镜系统 | 1 | 182.5 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2018年11月29日至2018年12月05日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2018年12月19日上午8:30-9:00。

1.5.1.2 截止时间：2018年12月19日上午9:00，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2018年12月19日上午9:00，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：孙丽丽 张静超

电    话：010-82582703-810/811

传    真：010-82582703-800

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）

（1） 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

（2） 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

# 第三部分  采购内容及要求

设备用途：本仪器应能够通过可见激光对果蝇，活细胞、组织或切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像。能对带有荧光蛋白或荧光染料的固定细胞和组织进行超高分辨率成像；能对活细胞或者活体组织实施低光漂白、低光毒性的连续超高分辨率成像，完成多波长、Z轴连续切片、多重荧光通道和透射光通道以及自动寻找和多点快速扫描的实验。同时针对随环境特别敏感的生物样品,提供精准的环境控制,能够实现敏感样品的高速长时间活体三维观察, 其图片能分辨亚细胞水平结构, 并实现样品的高分辨率三维重构观察。

3.1工作条件

仪器正常运转对工作环境适应的电压波动范围应符合中国实际情况（一般为不低于220V、50Hz、16A范围），适合使用的温度范围15-25℃；使用湿度较宽，在此范围内，温度、湿度正常变化对仪器稳定性影响小。中标方应提供适合的设备以达到抗震动性要求。

3.2技术参数要求

3.2.1显微镜部分：

*3.2.1.1观察方式: 电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）。同时提供3个连接数码CCD接口：右侧口：100分光，左侧口：20/80分光，左前侧口：100分光。

#3.2.1.2 CFI60光学系统，重要的光学部件全部内置传感器。

3.2.1.3转盘:电动六孔物镜转盘,电动六孔滤色镜转盘。

3.2.1.4明场照明装置:采用长寿命LED照明,视场光照均匀。超长工作距离聚光镜：7孔转盘，孔径光阑可调。

3.2.1.5 观察筒:倾斜式观察筒,目镜10倍/22mm

#3.2.1.6 拍照视野数最大为25mm

#3.2.1.7 物镜: 采用专用CFI高级物镜，具体要求为：

10倍水镜 NA≥0.30 WD≥3.5mm                  1个

16倍水镜 NA≥0.80 WD≥3.0mm                  1个

25倍水镜 NA≥1.1 WD≥2.0mm                   1个

100倍高级油镜NA≥1.49 WD≥0.12mm             1个

# 3.2.1.8 红外完美对焦系统：该系统采用870nm红外激光可以对目标焦平面进行实时跟踪，有效防止长时间拍摄或者添加试剂所造成的跑焦（焦点飘移）现象。该系统的特点有：1）实时跟踪，毫秒级的反馈速度；2）精度可以达到1/3景深；3）完全用硬件实现，不需要软件的参与；4）可以用于荧光，明视场透射光，DIC等多种成像方式；5）内置在物镜转盘之内，不需要添加第二层光路。

#3.2.1.9显微镜电动调焦系统

电动Z轴调节系统，步进精度不大于20nm，重复精度不大于1nm；

物镜Piezo快速压电陶瓷Z轴系统，步进精度≤2nm，行程≥100µm。

3.2.1.10电动荧光附件： 130W高压金属卤化物灯，使用寿命≥2000小时汞灯，光纤导管，光纤传输，含DAPI、FITC、TEXAS RED滤色镜,6位电动荧光滤块转换。电动光闸调节，6档荧光强度电动调节。

3.2.2高速滤光片转轮组件：

可放置25mm直径滤光片；至少有6个滤光片位置；相邻滤光片间的转换时间最快可以达到23ms;最长距离180度转轮可放置3个滤光片的转换时间不小于45ms.

#3.2.3 活细胞培养装置：

3.2.3.1箱体采用嵌入式电阻均匀加热，箱体上盖有温控玻璃盖，可放置35mm皮氏培养皿。

3.2.3.2温度控制模块：它拥有不少于五个独立的温度控制通道，设置范围：室温以上3℃到60℃，在室温稳定在±1℃范围内时，使用样品反馈模式时的精度是±0.1℃，使用培养箱反馈模式时的精度是±0.3℃。

3.2.3.3二氧化碳/氧气控制模块，即能适用于厌氧，也适用于高氧。拥有湿度传感器，通过水温进行湿度调节。

#3.2.4半导体激光器：包含405nm、488nm、561nm和640nm,输出功率不低于200mW,光斑模式TEM00，光斑大小0.7mm.带有软件控制功能，具有原厂诊断修复功能。

3.2.5 铁电液晶空间光调制器：分辨率2048x1536，像元尺寸：8.2x8.2um，填充率大于94%，最高刷新速度4.5KHZ。

3.2.6声光调制器：波长范围分别为450-1100nm，980-1100nm(1064nm)，690nm-1064nm。光透过率大于95%，通光孔径1X2或1.5X2 mm²。

3.2.7延迟器带宽：在425-750nm的可见区域上λ/ 4，精度：±λ/ 100或.01波，表面反射率：每表面R≤0.65％（垂直入射）。

3.3设备配置清单：

3.3.1荧光显微镜主机                            1套

3.3.2高速滤光片转轮组件                        1套

3.3.3活细胞培养装置                            1套

3.3.4半导体激光器                              4根

3.3.5铁电液晶空间光调制器                      1套

3.3.6电光调制器                                1套

3.3.7 声光调制器                               2套

3.3.8 延迟器                                   1组

3.4.售后服务

3.4.1设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担有关费用。

3.4.2 技术培训：在用户所在地对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.4.3 保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由卖家负担。

3.4.4 维修响应时间：保修期内卖方应在24内到达维修现场，到现场时间为24小时以内，延误时间则延保修期；保修期结束后到达现场时间同前。维修服务包括电话指导和现场维修。

3.4.5 要求厂家在中国设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

3.4.6 交货时间：合同签订后4个月内。

3.4.7交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点。