第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道高速宽视场转盘共聚焦显微镜 | 1套 | 三个月 | 北京机场 | 中国科学院生物物理研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

技术参数

一、仪器应满足

由高速共聚焦成像单元、激光耦合器、超高灵敏度探测器、研究级全自动倒置荧光显微镜、精确同步控制器、图像工作站和相关软件组成。满足细胞动力学、发育生物学、信号转导、光致细胞凋亡自由基释放、囊泡运输、蛋白表达分析、胞内离子信号、荧光共定位，能够长时间观察并记录活细胞，组织的生理变化过程。

二、工作条件：

1、电压230V+6% / -10%，50/60Hz

2、环境温度15--26°C

3、相对湿度30--70%

4、仪器可连续正常运行。

5、工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

三．技术参数

1.共聚焦扫描单元

#1.1增强型微透镜双转盘，精准对齐的微透镜转盘和共聚焦针孔转盘，针孔直径40um和25um；支持激光光波长≥400nm-800nm，发射波长≥420nm-850nm

*1.2最大转速≥5000转/min，支持最大采集速度≥400帧/秒

#1.3扫描视野≥13mm X 13mm, 扫描分辨率≥2048 X 2048

1.4.具有XYZT 4D实时显示功能，具有3D GPU计算实时超高分辨功能,可以实现XY分辨率≦ 140nm

#1.5具有激光照明宽场荧光成像模式，用于弱光样品的高速采集

1.6多边形配有硬镀膜405/488/561/637激光专用二向色镜，防灰尘串色设计，分别用于405nm， 488nm， 561nm，637nm激光成像

1.7单带通滤光片, 中心波长445nm, 带宽46nm，用于DAPI，HoeChst，BFP等探针成像

1.8单带通滤光片, 中心波长521nm, 带宽38nm，用于FITC, GFP等成像

1.9单带通滤光片, 中心波长594nm, 带宽43nm，用于RFP，mcherry等成像

1.10单带通滤光片, 中心波长698nm, 带宽77nm，用于CY5，Alexa647等成像

1.11四通荧光滤片，中心波长分别为445/521/594/698nm，用于多色荧光快速成像

#1.13 全视野成像均匀度≥90%

1.14 具有双相机接口，可连接2个相机进行双色同时成像

2.探测器2台

2.1 sCMOS 芯片面积≥13.3mm X 13.3mm，有效像素2048X 2048，正方形像素尺寸：6.5um X 6.5um

2.2峰值光电转化效率QE≥82%

2.3最大采集速度≥100帧/秒@2048 X 2048,400帧/秒@2048X512

2.4 最低读出噪音≦0.9e.

#2.5具有12比特低噪音，12比特高动态范围, 16比特低噪音输出, 方便减少数据量，提高信噪比，增加动态范围等条件下切换使用

3 激光及激光耦合器

3.1激光器光路耦合，模块式激光耦合器，并且采用精准冷却模式。 长寿命固态激光器。

#3.2采用多模光纤照明技术，具有均匀光斑调制器，激光通过扫描单元的通光效率≥20%，用于共聚焦及宽场激光照明成像。

3.3激光输出模式：单线/多线混合，光谱范围：400-800nm, 输出功率连续可调，光谱分辩率：1-4nm

3.4 激光开关可与相机曝光自动同步，保证激光只在相机曝光时间打开，相机读取时间可自动关闭，最大程度减小激光对样品损伤。保证相机曝光与转盘转速自动匹配，防止图像出现转盘旋转条纹

3.5固体激光器：波长：405nm, 光束出口功率：≥100mW

3.6固体激光器: 波长：488nm, 光束出口功率：≥150mW

3.7固体激光器：波长：561nm, 光束出口功率：≥100mW

3.8固体激光器：波长：637nm, 光束出口功率：≥140mW

4.显微镜

4.16孔物镜转盘、具有100% 左侧，100%右侧，100%目镜出光口

4.2透射光LED光源

4.3具有目镜观察筒, 目镜成像视野≥22mm

4.5聚光镜：分辨率：N.A. ≥0.4 工作距离≥30mm,

4.6物镜

2X 物镜, 平场半复消色差NA≥0.06, WD ≥7.5mm

10x物镜, 平场半复消色差NA≥0.3, WD ≥16mm

25x硅油镜, 平场全复消色差 NA≥1.05, WD ≥0.5mm

40x硅油镜, 平场全复消色差 NA≥1.25, WD ≥0.3mm

100X硅油镜,平场全复消色差 NA≥1.35, WD≥0.3mm

5. 采集工作站

5.1英特尔志强处理器 双CPU,8核

5.2内存: 96GB 内存

5.3硬盘:数据存储盘 4TB (2x2TB 固态硬盘 RAID-0) + 256GB 固态硬盘，系统驱动盘+512GB固态硬盘缓存驱动盘

5.4双显卡: 8GB双显卡

6 采集软件

6.1高速获取活细胞图像，可以控制周边硬件高速获取图像并进行同步的相关分析。

6.2自动控制功能包括： 控制电动显微镜：包括电动z调节、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强等。多维显微成像快速控制：x，y，z，t，λ及多位点等多维控制，大视野3D图像拼接，实现多时间、多标荧光、z序列以及多位置的自动采集和处理。

6.3荧光定量实时数据显示

6.4 软件具有高速采集模式，保证软件控制相机可以达到最大采集速度

6.5.可对数据进行分类管理，建立检索并进行标注，并支持多线程运行。

6.6可以打开所有著名厂家的共聚焦和宽视场显微的3D、4D图像原始格式，自动识别各个采集图像软件获得的采集数据。

#6.7有最大强度投影，混合投影，普通阴影，阴影投影和最小强度投影5种模式，对切片，切面，图像库，正交面，斜切面和体积进行渲染。

6.8正交以及任意角度斜切时可以自由选择保留不变的通道和需要被切割的通道。

6.9可通过平面光源或者点光源对图像进行3D渲染和展示。

6.10可显示标尺，并能在3D图像后面显示标度网格，为图像提供其结构尺寸信息。

6.11自带的影像编辑功能，能轻而易举地创建电影，展示实验结果。

6.12支持超大数据，可打开单帧50G的图像。

6.13通过平面光源或者点光源渲染之后，可自动得到包括荧光强度，大小，形状，位置在内的各种参数

四．售后服务条款

4.1保修期至少1年，保修期内免费提供仪器的维修、维护、保养、系统升级和完善培训。在质保期满后，如需维修，乙方以成本价提供零配件，并保证以不高于60%的价格提供保养服务及工本费；涉及此仪器的所有软件终生免费升级服务。

4.2对所有操作人员在指定的使用地点进行免费的系统培训，直至操作人员可以完全掌握仪器的使用方法，可排除常见故障。

4.3仪器发生故障，厂家工程师在接到通知后及时提供电话技术支持，一周内安排工程师到达维修现场。