# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第一批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第一批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/046

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币430万元

最高投标限价：人民币430万元

项目用途：科研

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购，该项目不分包：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 双光子荧光显微镜 | 1 | 400 | 是 | 核心产品 |
| 设备2 | 动物胚胎双波形电穿孔仪 | 1 | 30 | 是 |  |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年05月27日至2020年06月02日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年06月16日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年06月16日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2020年06月16日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64884246

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1双光子荧光显微镜

### 3.1.1设备主要用途

该设备用于获取高分辨、多通道、高灵敏度的双光子荧光图像和单光子成像和刺激等。在适用的成像样品上，该系统应有足够的灵活性，既可用于细胞等离体样品荧光成像，也有足够的空间，可用于斑马鱼、大小鼠等的在体生物的超高速、深层荧光成像。

### 3.1.2工作环境

3.1.2.1. 电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度19℃-25℃，环境相对湿度≤65%。

3.1.2.2. 其它：防尘，抗震动。

3.1.2.3. 电源插头符合中国制式，或提供转接插座。

### 3.1.3技术参数要求

#### 3.1.3.1. 激光照射系统

#3.1.3.1.1 双谱线红外飞秒级脉冲激光器：可提供双红外谱线输出，一条680nm-1300nm连续可调谱线，另一条1080nm(或1045nm)固定波长谱线，脉冲宽度≤140fs，输出功率≥1.4W(at 800nm 波长)，在全波长范围内具有色散补偿的功能。

3.1.3.1.2 正置双光子光路要求：全光路光学器件镀膜需与680-1300nm红外脉冲飞秒激光器匹配,全谱宽使用高精度AOM调节,可0.1%级别连续调节激光强度,具有根据物镜不同优化调整照明光束直径，及对分辨率和成像深度进行自动校准调节的功能。

#3.1.3.1.3 可见光激光光源：405/488/561/640(紫色、蓝色、绿色、红色)4根固体激光器，功率均≥50mW。

3.1.3.1.4 单光子光路要求：内置快速AOTF激光谱线控制器，多个通道之间切换时间≤5微秒，可实现连续调节激光强度范围0.1%-100%。

#### 3.1.3.2. 扫描检测系统

3.1.3.2.1 配备双扫描系统：提供红外专用高分辨扫描成像模式，采用X、Y轴独立的双镜扫描，具有高速和高分辨率双扫描系统，可以同时工作，刺激和扫描成像并行。

#3.1.3.2.2 单光子扫描检测通道：含有单光子同时刺激成像模块，荧光探测通道≥4个，DIC透射光检测通道1个，其中GaAsP PMT通道探测器≥2个。

#3.1.3.2.3 双光子扫描检测成像通道：物理通道数≥4个，实现4色荧光探测。所有荧光检测通道均为NDD荧光检测通道，其中至少3个检测通道为超高灵敏度制冷型GaAsP NDD。可以同时采集多个波段的多光子激发荧光；具备DAPI / FITC / DsRed / mCherry等荧光蛋白及荧光染料的采集。

3.1.3.2.4 扫描分辨率：最高扫描分辨率时像素数应不小于4096×4096像数点；

#3.1.3.2.5 扫描速度：高分辨扫描模式512×512分辨率，速度≥10幅/秒；快速共振扫描方式下，512×512分辨率扫描速度≥30幅/秒；

3.1.3.2.6 扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描，或者X、Y、Z、T、波长（任意结合）等多种扫描模式。

3.1.3.2.7 扫描范围：扫描旋转范围为0-360°，图像旋转范围360°，扫描视场对角线≥18mm。

3.1.3.2.8 成像分辨率：具有激光共聚焦超分辨功能，提供软硬设备提高共聚焦分辨到1.3倍，X，Y轴分辨率≤130nm，Z轴≤300nm。

3.1.3.2.9 扫描光学变倍：变倍范围≥20X（连续变化）。

#### 3.1.3.3. 全电动显微镜系统

3.1.3.3.1 电动研究型正置显微镜，所有光路出口之间的转换均采用电动操作，0.8-2倍光学变焦，带视频输出端口。

3.1.3.3.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，Z轴调焦行程10mm。

#3.1.3.3.3 物镜型压电陶瓷Z轴调焦，电动步进行程≥400um，精度：≤2nm。

3.1.3.3.4 电动荧光附件：电动6孔位荧光转盘，含DAPI、FITC、DsRed、mCherry激发镜组；配≥120W 长寿命荧光光源，荧光强度六档电动可调，寿命≥2000小时。

3.1.3.3.5 明场观察附件：全套电动微分干涉（DIC）部件，保证所有物镜下都能实现DIC效果，≥100W卤素灯或是LED透射光源。

3.1.3.3.6 高精度电动X、Y载物台，重复精度≤±0.2um，步进精度≤10nm，移动范围≥114mm×76mm，载物台Z轴高度调节行程≥70mm；

#3.1.3.3.7 物镜

25X水镜，复消色差，NA≥1.10，工作距离≥2.0mm，红外光谱矫正最大波长≥1300nm；

40X水镜，复消色差，NA≥0.8，工作距离≥3.0mm；

60X水镜，复消色差，NA≥1.0，工作距离≥2.8mm；

20X复消色差物镜，NA≥0.75，工作距离≥1.0mm；

3.1.3.3.8 双光子显微镜专用防震台。

3.1.3.3.9 稳压电源UPS，可带≥9000W负载，待机时间≥30分钟。

3.1.3.3.10 NI专业高速采集板卡

#### 3.1.3.4. 软件及图像工作站

3.1.3.4.1 硬件控制功能，显微镜、激光器、扫描器等所有硬件均由软件控制。

3.1.3.4.2 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

3.1.3.4.3 扫描条件调用功能，可从已保存图像中快速自动恢复硬件原始参数设定。

3.1.3.4.4 配置电动扫描载物台高级应用模块，支持多位点实验和自由大图拼接功能。

3.1.3.4.5 荧光强度校正，具有荧光深度校正功能，并能对Z轴进行补偿。

3.1.3.4.6 图像数据分析，可进行多维共聚焦图像的自动处理、分析、测量，提供直方图分析，共定位分析（Colocalization）等。

3.1.3.4.7 具有专业的FRET、FRAP、FLIP分析模块。

3.1.3.4.8 高级反卷积模块，包括全套2D、3D运算，可以从图中得到更好的数据。

3.1.3.4.9 3D成像软件，用于3D成像、旋转、扫视。

3.1.3.4.10 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

3.1.3.4.11 有接外部设备的同步触发操作的设置功能。

3.1.3.4.12 图像工作站一套：经厂家验证其稳定性和匹配性，硬件配置不低于以下要求：CPU Intel®至强八核处理器，双线程，主频≥3.7 GHz； ≥512G SSD高速硬盘，2个8TB SATA 7200 硬盘，≥64GB内存，Nvida Quadro K4200 4GB Graphics及以上高端显卡，DVD刻录机，≥32英寸液晶显示器，分辨率不低于3840 x 2160； Windows 7/10  Ultimate x64操作系统。

### 3.1.4配置要求

3.1.4.1. 全电动正置荧光显微镜                      1台

3.1.4.1.1 目镜10×                           2个

3.1.4.1.2 物镜20×、25×水,40×水、60×水     各1支

3.1.4.1.3 微分干涉附件                          1套

3.1.4.1.4 长寿命荧光系统（DAPI、GFP、DsRed、mCherry）  1套

3.1.4.1.5 长寿命汞灯                                 2个

3.1.4.1.6 高精度电动载物台                         1套

3.1.4.1.7 物镜型压电陶瓷Z轴装置                    1套

3.1.4.1.8 无荧光镜油                                5瓶

3.1.4.2. 激光光源系统

3.1.4.2.1 双脉冲飞秒级脉冲激光器（1300nm/1040nm）    1套

3.1.4.2.2 可见光激光器（405/488/561/640 四根激光器）   1套

3.1.4.3. 单光子成像扫描检测系统                              1套

3.1.4.4. 双光子检测系统                                      1套

3.1.4.5. 快速共振扫描采集单元                                1套

3.1.4.6. 硬件控制及图像采集分析软件                          1套

3.1.4.7. 图像工作站                                          1套

3.1.4.8. 气压专用防震台                                      1个

3.1.4.9. UPS稳压电源                                        1套

3.1.4.10. 工作平台                                          1套

3.1.4.11. 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等             若干

### 3.1.5技术文件

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各一份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### 3.1.6技术服务和培训

#### 3.1.6.1 设备安装调试

3.1.6.1.1 当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

3.1.6.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

3.1.6.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；

3.1.6.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

3.1.6.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

3.1.6.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

#### 3.1.6.2 用户培训

3.1.6.2.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止；

3.1.6.2.2 首期（安装调试合格后）保证用户熟悉操作要领，能完全独立使用；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等；

3.1.6.2.3 二期为用户独立使用后三个月，按用户要求由工程师对操作者进行集中问题解答，并较深入讲解仪器原理； 三期为用户独立使用后半年至一年，由应用专家对操作者进行深入培训和优化操作。每年按用户要求对新进实验室操作人员安排一次集中培训讲座；

3.1.6.2.4 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

#### 3.1.6.3 维修和技术支持

3.1.6.3.1 质保与维修: 安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）提供3年的整机质保，提供五年以上免费软件升级。终身维修，终身免费移机和调试；

3.1.6.3.2 技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询。维修响应时间情况≤24小时；

3.1.6.3.3 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；

3.1.6.3.4 若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。

3.1.7订购总数量：

一套

3.1.8交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点

3.1.9交货日期：

合同签订后4个月内交货

## 3.2.动物胚胎双波形电穿孔仪

### 3.2.1. 设备用途及数量

3.2.1.1. 设备用途：用于细胞转染、动物胚胎电转及活体转染等。

3.2.1.2. 购置数量：1套

### 3.2.2. 工作条件：

适于在电源220V，常温条件下运行。

### 3.2.3. 技术参数要求

3.3.3.1. 电转仪：在胚胎电转方面能够进行输卵管，子宫等活体电转；另外可以支持对离体的组织或器官进行转染；对真核细胞进行快速、高效、高存活率的基因转染；

3.2.3.2. 转染程序：转染过程中的各项参数（包括脉冲电压、时间、次数等）可见、可调；有可选择使用的厂家推荐的优化好的程序；针对各种难转染对象，可提供特异性的转染程序和解决方案；

*3.2.3.3. 穿孔模式下：电压0.1-300v (0.1v递增)；脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔10-999.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数 0-9；电压衰减比率 0-99%； 导入模式下：电压0.1-99.9v (0.1v递增)；脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔10-999.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数 0-99；电压衰减比率 0-99%；

3.2.3.4. 电阻测量：能测量转染目标的电阻值，测量精度达到可作为实验重复性依据的一个标准；

3.2.3.5. 输出测量：能够显示电转程序中各项参数的实际输出值的测量结果，测量指标包括实际输出的电阻、电压、电流和能量等；

*3.2.3.6. 电转过程中不需要特殊的转染试剂辅助。

#3.2.3.7.采用四步法电转程序，极性交替方波脉冲，多次正反双向电穿孔+多次双向导入辅助。能够在提高转染效率的同时，降低对细胞的损伤。

### 3.2.4. 售后服务要求

3.2.4.1. 免费安装调试；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收；

3.2.4.2. 自设备安装验收完成之日起进入免费保修期，保修期为12个月；

3.2.4.3. 保修期满后维修只收材料费；

3.2.4.4. 维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务；

3.2.4.5. 免费培训用户直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等；

3.2.4.6. 保证对所售产品提供专业的技术服务及技术支持；免费提供原厂的产品说明书、操作及安装手册、产品的最新信息及应用资料；终身享受软件免费升级服务。

### 3.2.5. 配置要求

3.2.5.1. 高效基因转染系统主机        1台

3.2.5.2. 悬浮细胞转染电极杯腔        1个

3.2.5.3. 悬浮细胞转染电极杯          1个

3.2.5.4. 活体转染电极                4个

3.2.5.5. 电极连接线                  1套

3.2.5.6. 电极适配线                  1套

3.2.5.7. 脚踏开关                    1个

3.2.5.8. 电源线                      1套

3.2.5.9. 其他：适用于细胞，受精卵，输卵管，子宫、睾丸等活体电极和电转杯及其他配件等若干。

### 3.2.6.交货地点：

中国科学院生物物理研究所指定地点

### 3.2.7.交货日期：

免税合同办理后 3个月内交货