# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第四批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第四批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/087

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币175万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 40 | 是 | 否 |
| 设备2 | 微滴式数字PCR系统 | 1 | 135 | 是 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年05月31日至2020年06月05日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年06月23日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年06月23日上午9:30，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9408会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2020年06月23日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9408会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：

采购内容及要求

### 1 倒置荧光显微镜

### 1.1 工作条件

1.1.1工作环境温度：+5 °C to +35 °C；

1.1.2工作环境湿度：75 % at +35 °C；

### 1.2 仪器用途

可观察荧光染色的切片；适合活细胞荧光标记观察，并能使用各种材质的培养皿、多孔板、细胞培养瓶。

### 1.3 技术参数要求

1.3.1. 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心设计，载物台高度低于220mm。

#1.3.2. 调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程11mm，可设置调焦上限。

1.3.3. 明场照明装置：

1.3.3.1 外置式透射光照明器，高亮度长寿命明场光源；

1.3.3.2 带节能模式，置于节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源；

1.3.3.3 带白平衡滤色片、减光片等；

1.3.4. 载物台：

1.3.4.1 高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台；

1.3.4.2 载物台面积≤232*230mm，带操作手柄，行程≤130*85mm；

1.3.4.3 带多孔板样品夹、玻片夹、35至90mm培养皿夹；

1.3.5. 观察镜筒：

#1.3.5.1 超宽视野目镜筒，视场数≥23mm;

1.3.5.2 2档分光：肉眼100%/相机100%；

1.3.5.3 高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转；

1.3.6. 目镜：

1.3.6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm；

1.3.6.2 双眼屈光度可调；

1.3.7. 物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场、相差、荧光等3种观察方式：

1.3.7.1 物镜转换器：5位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能；

1.3.7.2 平场消色差物镜5×，数值孔径：NA≥0.12

1.3.7.3 平场消色差物镜10×，数值孔径：NA≥0.25

1.3.7.4 长工作距离平场荧光相差物镜20×，数值孔径：NA≥0.40，工作距离≥4.3mm（使用D=1.0mm培养皿），待校正环；

#1.3.7.5 长工作距离平场荧光相差物镜40×，数值孔径：NA≥0.60，工作距离≥2.0mm（使用D=1.0mm培养皿），带校正环；

1.3.8. 聚光镜：

1.3.8.1 聚光镜采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推；

1.3.8.2 长工作距离聚光镜系统，工作距离≥53mm，N.A≥0.40；满足5-63X物镜观察；带明场观察、相差观察；

1.3.9.荧光系统

1.3.9.1 荧光光源：长寿命高亮度荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调

1.3.9.2荧光滤色镜套：红蓝绿三组带通滤色块

1.3.9.2.1紫外激发波长365nm，发射波长445/50nm

1.3.9.2.2蓝光激发波带宽470/40nm，发射波长525/50nm

1.3.9.2.3 绿光激发波带宽546/12nm，发射波长LP590nm

1.3.9.3 荧光激发块转盘：≥4孔

1.3.10. 高分辨率显微镜专用CCD及软件

1.3.10.1 高速、高分辨率、高灵敏度全幅显微镜专用彩色CCD

#1.3.10.1.1 像素：≥500万像素

1.3.10.1.2 图像采集速度：全幅2464*2056≥36幅/秒

1.3.10.1.3 制冷系统：半导体制冷，低于室温20℃

1.3.10.1.4 像素大小：≤3.45um*3.45um

1.3.10.2 显微图像控制及分析软件

1.3.10.2.1 除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：

1.3.10.2.2 标尺、长度、面积和荧光强度报告；

*1.3.10.2.3 不同通道的叠加、假色定义、输出功能；

1.3.10.2.4 图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜

1.3.10.2.5 2.5D灰度地形图显示；

1.3.10.2.6 多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等；

1.3.10.2.7 AVI视频拍摄功能，具有景深拓展功能，具有大图拼接功能。

### 1.4.售后服务要求

1.4.1 设备安装、调试和验收

1.4.1.1当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退换和索赔；

1.4.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

1.4.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

1.4.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

1.4.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

1.4.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

### 1.5技术培训

1.5.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止。

1.5.2 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

### 1.6质量保修

1.6.1.测试验收合格后2年

1.6.2技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询。维修响应时间情况≤24小时；

1.6.3提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。

### 1.7订货数量：

1套

### 1.8交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

### 1.9交货日期：

合同签订后 3个月内交货

2.微滴式数字PCR系统

2.1 工作环境

2.1.1 电源：220V（±10%），50Hz

2.1.2 环境温度：15-30℃

2.1.3 相对湿度：≤85%

2.1.4无特殊水电气要求。

2.1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。.

2.2 功能

2.在扩增前的微滴化处理使得该系统能以绝对定量的方式直接“数”出核酸靶分子的个数，因此特别适用于依靠Ct值（通过荧光定量实时PCR技术得到）不能很好达到分辨效果的应用领域：拷贝数变异、稀有突变检测、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析、宿主细胞残留DNA检测等。

2.3 技术参数要求

2.3.1 微滴发生部分

2.3.1.1反应体系：≤20µl

2.3.1.2 微滴个数：≥10000个

2.3.1.3每个微滴的体积：≥0.5nL。直径：≥100um。可容纳完整基因组，无需酶切处理。

2.3.1.4 适用于Taqman探针法与染料法。

#2.3.1.5 每次微滴发生的通量：≥8个样品

2.3.1.6处理8个样品所需时间：≤3分钟。

*2.3.1.7可升级为96样品的自动化微滴发生器。

2.3.1.8 微滴发生原理：采用油包水技术生成稳定的微滴，便于实现PCR产物回收。

2.3.2  微滴检测部分

2.3.2.1 可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC)，兼容EvaGreen。

2.3.2.2 具备两个不同颜色的LED光源

2.3.2.3检测器：2个不同滤光片的硅光子计数器(MPCC)

2.3.2.4灵敏度：能检测到单拷贝基因

2.3.2.5精确度：≤10％

2.3.2.6检测通道（可检测目标基因的个数）：≥2个

#2.3.2.7每次微滴分析过程最大通量：≥96个样品

2.3.2.8 微滴分析过程中可任意设置对照样品确保实验结果的准确性，样品放置后全程无需人工干预全自动读取分析

2.3.2.9完成192个样品分析(微滴的制备、PCR扩增及微滴的分析)所需时间：≤9小时

*2.3.2.10支持微滴内PCR产物回收功能

2.3.1.11能对DNA、RNA分子进行绝对定量分析，并提供专用一步法RT-ddPCR预混液，无需进行逆转录。

2.3.2.12软件功能：显示每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel表格

#2.3.2.13拥有专用于数字PCR平台的突变检测试剂盒(癌症相关，≥100种)、NGS测序文库质控试剂盒(基于测序平台)、拷贝数变异分析(癌症相关、神经系统疾病相关，≥500种)、KRAS多重筛选试剂盒、宿主细胞残留DNA检测预混液等。

2.3.2.14 提供产品官方网站关于产品性能参数的描述，并与招标文件提供参数吻合。

#2.3.2.15 可选配高通量微滴自动发生系统，实现每次微滴发生的通量：≥96个样品。

2.4 配置及必备附件

2.4.1微滴式数字PCR仪一套

2.4.2计算机及控制分析软件 1套

2.4.3提供同品牌热封仪 1台

2.4.4 提供同品牌普通PCR仪一台，用于PCR扩增

2.4.5 随机提供可满足不少于960个样本分析的耗材（包括微滴发生专用油、微滴分析专用油、专用预混液、微滴发生卡和PCR粘性封箔片等）

2.5. 保修期：质保期为24个月，自验收合格与最终用户签署验收单之日起算计。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（人为操作不当造成的损坏，不在此例）；保修期满前1个月内卖方负责一次免费全面检查，并写出正式报告；如发现潜在问题，负责排除。

2.6 包装和运输 投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

2.7 交货日期：合同签订后三个月。