| 北京华盛中天咨询有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名称：磋商文件购买记录表 |  | 采购编号：HSZT2020HG/088 |
| 磋商文件购买登记表 |
|  |  |  |  |  | 编号： |
| 项目名称 | 中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第五批设备采购项目 |
| 采购编号 | HSZT2020HG/088 |
| 包 号 | -- | 填表时间* | 年 月 日 |
| 供应商全称* |  |
| 纳税人识别号* |  |
| 通信地址* |  |
| 联 系 人* |  | 手 机* |  |
| 电 话* |  | 传 真* |  |
| 邮 箱* |  | 付款方式* | □ 现金 □ 汇款 □ 支票 |
| 备 注 |  |
| 填表说明： 1. 此表由磋商文件购买单位填写，其中编号由采购代理机构按照填表时间顺序依次编写。 2. *内容为必填项。 |

# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第五批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第五批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/088

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币398万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 蛋白液相色谱系统 | 1 | 45 | 是 | 否 |
| 设备2 | 智能型超速离心机 | 3 | 225 | 是 | 是 |
| 设备3 | Spark酶标仪 | 1 | 38 | 是 | 否 |
| 设备4 | 中高压层析系统 | 2 | 90 | 是 | 否 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年05月31日至2020年06月05日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年06月23日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年06月23日上午9:30，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2020年06月23日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：采购内容及要求

# 1.蛋白液相色谱系统

## 1.1. 工作条件

1.1.1 电源：220V（±10%），50Hz

1.1.2 工作温度：5°C－40°C；

1.1.3 相对湿度：<70%；

1.1.4 无特殊水电气要求。

1.1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。

## 1.2. 设备用途

1.蛋白液相色谱系统将主要用于蛋白质、多肽、核酸、以及天然产物纯化，应用于蛋白质纯化研究以及药物开发，支持蛋白质的高纯度、高效率、高度自动化的纯化工作。

## 1.3. 技术指标

1.3.1 系统泵

1.3.1.1  精确的全自动微量注射泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

#1.3.1.2 流速：0.001-25ml/min，

# 1.3.1.3  压力范围：0–20 MPa

# 1.3.1.4  流速精度：±2ul/min，流速精度高，梯度重复性高。

# 1.3.1.5  增量：≤1ul/min

# 1.3.1.6  具备恒压调速功能，自动根据压力调节输出使流速保持稳定。

# 1.3.2 检测器

## 1.3.2.1 紫外可见检测器

1.3.2.1.1 光源无需预热

1.3.2.1.2 检测波长：190-700nm 全波长检测

*1.3.2.1.3紫外检测量程范围：-6 到 +6 AU

1.3.2.1.4 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

#1.3.2.1.5 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

## 1.3.2.2 电导检测器

1.3.2.2.1 检测范围：1us－999.9ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。

1.3.2.2.2  检测池体积：≥24ul

1.3.2.2.3  噪音：±5%(满刻度校准范围内)

1.3.2.2.4 电导精确度：±10uS/cm，实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。

# 1.3.3 组分收集器

1.3.3.1 可根据体积自动收集，具有滴感应器，防止漏液

1.3.3.2 收集器即可独立控制，也可由软件控制，按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。

1.3.3.3 流路：PEEK惰性材料

# 1.3.4 软件平台：

1.3.4.1.具有编程自检功能，自动计算实际运行时间，是直观的操作界面、简单易学，易于在不同平台间转换，方法设置快速简洁。

1.3.4.2 可随时加减控制元件。

1.3.4.3 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序。

1.3.4.4 自动探索功能让您二十四小时充分利用您的系统。

1.3.4.5 专家辅助软件，让初学者也能轻易掌握，提供系统操作，分离方法，凝胶资料，缓冲液建议等，内置方便可靠的预编程序，更有几十种纯化模板，可提供专业纯化方案。

1.3.4.6 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。

1.3.4.7 流路实时在现，实时监控。

1.3.4.8便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。

1.3.4.9 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

1.4. 产品基本配置要求

1.4.1 蛋白液相色谱系统主机1台

1.4.2 全自动收集器1台

1.4.3 软件1套

1.4.4耗材   若干

1.5. 技术及售后服务

1.5.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修1年，终身维修。

1.5.2 安装培训：免费安装调试；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。免费一人次参加每季度举办的再培训

1.5.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

1.5.4 维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

1.6. 交货日期：合同签订后90天。

1.7. 交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点

# 2.智能型超速离心机

## 2.1工作条件

2.1.1工作环境温度：10-35℃；

2.1.2工作环境湿度：20-80%；

## 2.2.设备用途

超速冷冻离心机将根据物质的沉降系数、质量、密度等的不同，应用强大的离心力使物质分离、浓缩和提纯，是分子生物学、生物化学研究和工业生产中不可缺少的手段。

## 2.3.技术参数

2.3.1最高转速：≥100,000RPM；最大相对离心力：≥800,000xg；

2.3.2转速控制精度:±3RPM；

2.3.3温度设定范围：0-40度,1度步进；

#2.3.4要求采用14寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作

2.3.5要求具备中文操作界面，以方便使用

2.3.6可以使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

2.3.7仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；

2.3.8仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速；

*2.3.9仪器实时数字化显示真空度，真空度<5Microns；

2.3.10目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；

2.3.11加速/减速选择：≥10档加速/10档减速；

2.3.12可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求；

2.3.13离心时间设定范围为0-999小时59分，连续离心；

*2.3.14离心专家软件内置于主机操作系统中，具备本机进行各种实验模拟及计算功能，并可将模拟计算的离心条件直接下载运行；

2.3.15化学试剂耐受性数据库内置于主机操作系统中，便于离心不同样品时离心管选择；

2.3.16具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

2.3.17区带/连续流操作界面以流程图显示、具备授权功能，以便于对使用者进行权限管理；

2.3.18具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；

2.3.19要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用；

2.3.20要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；

#2.3.21提供一定数量的高离心力管；

2.3.22噪音:≤51dBa；

2.3.23要求具备防污染气密设计，内置HEPA系统，有效防止病毒或其他有害物质污染工作人员及实验室环境；

#2.3.24要求主机具备8个半导体控温模块；

*2.3.25  要求主机重量≥450KG。

# 2.4.配置要求（3套）

智能型超速离心机共需3套，每套配置标准如下：

### 2.4.1智能型超速离心机（1套），配置为：

2.4.1.1主机一台

2.4.1.2  70,000rpm/8x39.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供39.0mL离心管100支，15.0ml的高离心力管50支（k因子为24，运行最高转速不低于70,000rpm），配套转头组件、工具各1套

2.4.1.3  32,000rpm/6x38.5mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤204），同时提供38.5mL离心管100支，配套转头组件、工具各1套

2.4.1.4  41,000rpm/6x13.2mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124），同时提供13.2mL的离心管100支，5.9mL的高离心力管50支（k因子≤55；运行最高转速不低于41,000rpm），配套转头组件、工具各1套。

2.4.1.5 热封器一套。提供一定数量的高离心力管。

### 2.4.2智能型超速离心机（1套），配置如下：

2.4.2.1主机一台

2.4.2.2  45,000rpm/6x94mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤133），同时提供94mL的离心管100支，70.0mL的高离心力管12支（k因子≤133；运行最高转速不低于45,000rpm），配套转头组件、工具各1套

2.4.2.3  70,000rpm/8x39.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供39.0mL离心管100支，15.0ml的高离心力管50支（k因子为24，运行最高转速不低于70,000rpm），配套转头组件、工具各1套

2.4.2.4  40,000rpm/6x14.0mL的钛合金水平转头1个（转头k因子≤137），同时提供14.0mL的离心管100支，5.9mL的高离心力管50支（k因子≤61；运行最高转速不低于40,000rpm），配套转头组件、工具各1套。2.4.2.5热封器一套

### 2.4.3智能型超速离心机（1套），配置如下：

2.4.3.1智能型超速离心机主机一台

2.4.3.2  70,000rpm/8x39.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤44），同时提供39.0mL离心管100支，15.0ml的高离心力管50支（k因子为24，运行最高转速不低于70,000rpm），配套转头组件、工具各1套

2.4.3.3  45,000rpm/6x94.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤133），同时提供94.0mL离心管100支，70.0ml的高离心力管12支（k因子为133，运行最高转速不低于45,000rpm），配套转头组件、工具各1套

2.4.3.4  100,000rpm/8x6.0mL的钛合金定角转头1个（转头k因子≤15），同时提供6.0mL离心管100支，配套转头组件、工具各1套

2.4.3.5热封器一套

# 2.5.售后服务要求

2.5.1设备安装、调试和验收

2.5.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

2.5.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5-10个日历天内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

2.5.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。设备安装调试的费用由投标人承担，需计入投标价中，并应单独列出，供买方参考。

2.5.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

2.5.1.5安装调试时间不超过一个月，在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

2.5.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

2.5.1.7场地准备：投标方提供安装场地测量，设计，规划及相关设备接地，供电等准备工作及负责后续的工程验收。

2.5.1.8验收在信用证开出之后12个月内完成、通过。若发生延迟，投标方应赔偿买方损失。

2.5.2技术培训

2.5.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

2.5.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1-2个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室5人次到厂家培训中心或厂商上门进行免费高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

2.5.2.3制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

2.5.3质量保修

整机免费质保期5年，驱动部分质保期10年，自设备验收合格双方签字确认之日起计算。在质保期内，厂商免费提供整机所有维修服务。质保期期满前1个月内厂商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。质保期有特殊要求参照仪器设备技术指标要求规定。

2.6.交货期和地点

交货时间：合同生效后3个月之内交货。

交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

# 3.Spark酶标仪

# 3.1.品名、数量及用途

3.1.1品名：多功能酶标仪

3.1.2数量：1台

3.1.3功能：光吸收、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描、Alpha、细胞计数和活性分析

# 3.2.工作条件

3.2.1工作环境温度：10℃-35℃

3.2.2工作环境湿度：20-80%

3.2.3电源：220V±10%,50Hz±1

# 3.3.技术参数要求

3.3.1硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收和发光模块光源、光路及检测器完全独立。

#3.3.2 分光系统：高速光栅HSM组成的光吸收光路及由不少于19对滤光片发光光路。

3.3.3板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯。

3.3.4检测光源：光吸收采用高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁，Alpha模块采用750mW激光光源；

3.3.5检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、发光（低暗电流单光子计数PMT）

3.3.6温控：室温以上5℃到42℃；

3.3.7振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

# 3.4.光吸收模式

3.4.1波长范围：200-1000nm

3.4.2扫描速度：≤5sec（200-1000nm，1nm步进）

3.4.3带宽：≤5nm

*3.4.4 波长准确性：＜0.5nm

3.4.5波长重复性：≤0.3nm

3.4.6检测线性范围：0-4OD

3.4.7检测分辨率：≤0.0001OD

3.4.8检测准确性：<0.5%(@260nm)

3.4.9检测重复性：<0.2%(@260nm)

# 3.5.发光模式

3.5.1波长范围：370-700nm

3.5.2检测限（辉光）：≤9pM(≤225amol/well;25μl,384well)

检测限（闪光）：≤218fM(≤12amol/well;55μl,384well)。

（使用真实ATP试剂盒检测获得，非使用glowell气态发光物质检测。）

3.5.3线性范围：>9个数量级

3.5.4#多色发光：由不少于38个光谱滤光片组成的独立发光光路;配有OD1,OD2,OD3灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。

3.5.5多色发光检测：支持BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nanoBRET等。

# 3.6.Alpha模式

3.6.1光源：750mW 680nm激光管；

3.6.2波长范围：

AlphaScreen：520nm-620nm；

AlphaLISA：610nm-635nm；

AlphaPlex：610nn-635nm，535nm-560nm

3.6.3检测限（辉光）：≤100amol/wellbio-LCK-P6;20μl

≤2.5ng/mlOmnibeads7;20μl

3.6.4均一性：≤3.0%，具备红外温度自动校准至22.5°C。

# 3.7.细胞计数模块

3.7.1大小范围：4-90µm；

3.7.2计数准确性：+/-10%(10-30µm)；

3.7.3计数重复性：<10%(10-30µm)；

3.7.4细胞浓度：1x104-1x107细胞/ml；

# 3.8.数据处理及软件

3.8.1主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；

3.8.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能；

3.8.3可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；

# 3.9.配置清单

3.9.1主机1台

3.9.2 4位卧式比色杯模块1个

3.9.3光吸收模块1个;

3.9.4化学发光模块1个;

3.9.5 Alpha模块1个；

3.9.6细胞计数与细胞成像模块1个；

3.9.7品牌操作电脑及分析软件1套。

# 3.10.售后服务

3.10.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.10.2技术培训要求：安装验收期间，对最终用户在安装现场或国内进行2人以上的仪器操作和日常维护免费培训。

3.10.3保修期：一年以上免费保修，定期维护，终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。对保修期外服务条款及费用的收取另行协商。

3.11.交货期和地点

交货时间：合同生效后3个月之内交货。

交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

4.中高压层析系统

4.1．用途

适用于实验室从分析、小规模制备，到中试规模的工艺摸索和制备，可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备。可使用全部生物大分子和小分子的层析/色谱技术：包括凝胶过滤、离子交换、亲和层析、羟基磷灰石、疏水层析以及反相层析技术，规模覆盖分析到大规模制备。

4.2．技术参数要求：

4.2.1系统外观及拓展功能

*4.2.1.1系统具有可扩展性,可添加多达三层的扩展层架,容纳≥十五个模块以实现未来多重性能升级的需要

#4.2.1.2系统扩展层架具有全方位适应性，能够360度旋转，便于用户根据使用需要进行组件配制，管路连接使管路达到最小死体积

#4.2.1.3智能化设计的模块组件，抽屉式即插即用设计，便于用户按使用习惯自行定义模块位置，使管路连接达到最优

4.2.1.4各模块组件具有直观的LED灯指示功能，便于用户直接获得实时状态和数据

4.2.2系统泵

*4.2.2.1泵头材质：PEEK材质，能保持生物分子活性的亲水材料

4.2.2.2系统泵类型：柱塞泵

4.2.2.3流速范围：0.001-10ml/min

4.2.2.4流速精度：±2%（条件：0.1-10ml/min，压力<600psi（4.1MPa,41bar），黏度：0.5-3.7cP)

4.2.2.5压力范围：0-25.2MPa（3650psi）

4.2.2.6黏度范围：0.5-10.8cP

4.2.3混合池

4.2.3.1混合原理：电动磁力搅拌混合混合原理

4.2.3.2混合池体积：泵系统配置≥263μl混合池

4.2.3.3梯度流速范围：0.1-10ml/min

*4.2.3.4梯度混合精度：±0.5%（条件：3-97%B，泵0.25-10ml/min，0-3650psi，0.8-2cP）

4.2.4阀门

4.2.4.1阀门类型：转子阀

4.2.4.2数量：最多12个（可选1x配缓冲液自动配制阀、2x缓冲液进口阀、2x样品进口阀、1x进样切换阀、1xpH阀、3x5柱切换阀、2x出口阀）

4.2.4.3功能：标配进样阀

4.2.5压力感应器

4.2.5.1位置：标配系统泵后可选（柱前、柱后）

4.2.5.2压力范围：0-3650psi

4.2.5.3精度：±2%

4.2.6多波长紫外检测器

#4.2.6.1检测波长：190-800nm可同时检测4个波长

4.2.6.2吸收值范围：0-3AU

4.2.6.3线性：-2AU范围±2%

#4.2.6.4流动池：标配5mm（0.001-10ml/min，最大耐受压力1450psi）

可选：2mm（制备型，0.01-100ml/min，最大耐受压力700psi）

可选：10mm（分析型，0.001-10ml/min，最大耐受压力1450psi）

4.2.6.5操作压力：0-5.5Mpa

4.2.6.6体积:9μl

4.2.7电导检测器与温度传感器

4.2.7.1电导检测范围:1μS/cm-999.99μS/cm

4.2.7.2精度:1μS/cm-300.00μS/cm

4.2.7.3流动池:6μl

4.2.7.4温度传感器范围:4-100℃(电导检测器内整合了温度传感器)

4.2.8系统控制

4.2.8.1系统内置高性能电脑，标配电容式触摸屏，触摸屏可根据用户习惯安置于系统左侧或右侧。

4.2.8.2可外接电脑，通过双绞线连接系统，实现远距离控制，如：可将系统置于冷室中，而将电脑置于冷室外，优化人员操作环境，避免电脑长期处于湿冷条件下，影响运行。

4.2.9系统控制软件

4.2.9.1系统控制软件：软件集系统控制、方法编辑与建立以及数据分析于一体

4.2.9.2软件特征：

4.2.9.2.1具有“指向探索”功能，可使用户实现无障碍的模块设置和管路连接。

4.2.9.2.2软件内置预装柱信息库，直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

4.2.9.2.3鼠标一键式操作：在方法编辑同时，可直接在预览模式下通过鼠标拖拽实现梯度、运行时长等参数的改变

4.2.9.2.4层析图谱分析：可进行不同条件的层析图谱叠加分析

4.2.9.2.5层析图谱积分功能：可实现一键积分，以及一键多组层析图谱积分，无须步骤繁多的设置即可实现峰图积分

4.2.9.2.6实验报告输出

4.3．组分收集器

4.3.1收集数量：最多384个样品（4x96孔板）

4.3.2收集容器类型：12-20mm试管，0.5、1.5或2.0ml离心管，液闪瓶，12-、24-、48-或96-孔收集板，任意体积试剂瓶

4.3.3收集模式:时间模式、液滴模式、时间窗模式

4.3.4收集方式:液滴臂以X轴和Y轴方式移动，对微孔板或Titertube试管提供行或列的模式选择

4.3.5收集时间:0.02-99,999min

4.3.6收集液滴:1-99,999滴，流速≤5.0ml/min

4.3.7收集体积:0.02-99,999ml

4.3.8操作温度:4-40℃

4.3.9有机溶剂耐受:是

4.3.10安全性能：符合IEC61010和CSA22.2认证，提供相关证明材料。

4.4．设备配置清单

4.4.1中高压层析系统2套

4.4.2品牌电脑2套

4.4.3软件2套

4.4.4配件

4.4.4.1 ENrich Q,10/100离子交换;Enrich SEC 70,10*300mm;Ecnono Fit UNOsphere SUPrA,1X 5ml PROTEIN A;Econo Fit Profinity GST,1 X 5 ML;Econo Fit Nuvia IMAC,1 X 5 ML;ENrichTMS 5X50 Column;转接头（用于不同品牌柱子的使用）

ENrich SEC 650 10×300 Column,分辨范围5-650KD,流速0.75-2ml/min,高分辨率分子筛（2根）；ENrich SEC 70 10×300 Column,分辨范围0.5-70KD,流速0.5-1.5ml/min,高分辨率分子筛（1根）；Bio-Gel HT Hydroxyapatite,500ml；EconoFit Nuvia Q 1×1ml 阴离子交换，高分辨率高载量（2根）；EconoFit Nuvia S 1×1ml 阳离子交换，高分辨率高载量（2根）。4.5.售后服务要求

4.5.1设备安装、调试和验收

4.5.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

4.5.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5-10个日历天内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

4.5.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。设备安装调试的费用由投标人承担，需计入投标价中，并应单独列出，供买方参考。

4.5.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

4.5.1.5安装调试时间不超过一个月，在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

4.5.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

4.5.1.7场地准备：投标方提供安装场地测量，设计，规划及相关设备接地，供电等准备工作及负责后续的工程验收。

4.5.1.8验收在信用证开出之后12个月内完成、通过。若发生延迟，投标方应赔偿买方损失。

4.5.2技术培训

4.5.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

4.5.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1-2个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室5人次到厂家培训中心或厂商上门进行免费高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

4.5.2.3制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

4.5.3质量保修

整机免费质保期2年，自设备验收合格双方签字确认之日起计算。在质保期内，厂商免费提供整机所有维修服务。质保期期满前1个月内厂商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。质保期有特殊要求参照仪器设备技术指标要求规定。

4.6.交货期和地点

交货时间：合同生效后3个月之内交货。

交货地点：中国科学院生物物理研究所用户指定地点。