# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第二批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第二批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2020HG/073

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币320万元

1.1.4 招标内容：

分别遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 包号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光寿命成像系统 | 1 | 160 | 是 | 是 |
| 2 | 外置相差显微镜 | 1 | 160 | 是 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2020年6月 1 日至2020年 6 月5日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元/包；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2020年 6 月23 日下午13:00-13:30。

1.5.1.2 截止时间：2020年 6 月 23 日下午13:30，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2020年 6 月23 日下午13:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行

银行账户：11050137360000000469

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

1.8.2.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.2.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

## 附件：

采购内容及要求

### 1 第1包荧光寿命成像系统采购内容及要求

### 1.1 工作条件

1.1.1 适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋40℃和相对湿度小于20-70％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.1.3 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

### 1.2 仪器用途

本仪器主要用于多标记固定标本和活体标本的高分辨率荧光图像采集、三维重建、荧光寿命成像、活细胞动态图像采集、细胞和亚细胞结构的定量分析、单分子和亚细胞器钙信号动力学、光刺激实验深层组织中信号检测、亚细胞结构超高分辨率成像、多光谱荧光无串色成像、光刺激等相关实验研究。本仪器由连续及脉冲激光光源、共聚焦扫描头、激光耦合器、超高灵敏度探测器、研究级全自动倒置荧光显微镜、电动载物台、物镜、图像工作站和相关软件组成。

### 1.3 技术要求

1.3.1 固体激光器部分

*1.3.1.1 四根固体激光器谱线应包括以下波长：405nm、 488nm， 561nm、647nm。端口输出功率应满足以下要求：

－ 405nm激光器： 功率≥50mW；

－ 488nm激光器： 功率≥50mW；

－ 561nm激光器： 功率≥50mW；

－ 647nm激光器： 功率≥50mW；

1.3.1.2 固体激光器谱线≥4个

1.3.1.3 光纤耦合，快速AOTF，8通道，多个通道之间切换时间<5毫秒。

1.3.1.4 所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用。

1.3.1.5 激光器开闭和功率调节由激光共聚焦扫描软件控制，并有良好的激光管寿命保护装置

1.3.2 扫描模块：高分辨率扫描系统，分辨率4096*4096，扫描速度：512*512：≥10帧/秒。

#1.3.2.1扫描探测器装置：具有四个荧光通道（分别管理独立的激光和PMT），以及一个透射成像通道，系统共有五个通道，2个GaAsP高灵敏度PMT，同时进行四色成像，2个标准PMT探测器。全自动滤光片和光路切换系统。

#1.3.2.2荧光检测通道≥4个，其中GaAsP探测器：≥2个（通道）；标准PMT探测器; ≥2个（通道）。

1.3.2.3 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，x(，xy(，xyz(，xyt(，xyzt(，xz(，xt(，xzt(，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。

1.3.2.4 在所有扫描方式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

#1.3.2.5 扫描光学变倍：变倍范围≥1 x –1000x，步进0.1 x。在任何扫描速度下都可以保证步进0.1 x的连续变倍

1.3.2.6 扫描分辨率：可以在4 x 1至≥4096 x 4096之间自由选择。所有通道同时使用时，各通道均可达到≥4096 x 4096的分辨率，及≥12位灰度级（4096个灰度级）

#1.3.2.7 扫描视场≥25mm；

1.3.2.8 一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。

1.3.3 超高分辨扫描模块

#1.3.3.1 超高分辨率实现方式：在共聚焦光路的基础上，采用高灵敏度检测器和改变针孔来提升分辨率和信噪音，得到分辨率X、Y、Z方向上提高1.5倍的超高分辨率效果。

1.3.4 显微镜主机

#1.3.4.1 无限远光学系统，齐焦距离≥55mm。

1.3.4.2 研究型全自动倒置显微镜，电动X、Y、Z轴，电动物镜转换器，电动荧光滤色镜转换，荧光挡板何光强度电动调节，细胞自动跟踪系统。

#1.3.4.3 自动对焦系统：实现长时间观察无焦点漂移：快速反馈系统, 通过硬件达到以毫秒级的速度进行焦点的连续跟踪,永无焦点漂移现象和延迟．精确的再定焦,精确度达景深的1/3；时间序列成像的稳定对焦,从两到三天到更长时间的序列观察；红外870nm LED做光源对荧光成像无影响；利用实时光学补偿实现任意深度的观察。

#1.3.4.4 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10 nm，调焦行程：10 mm，防漂移设计，有调焦限位。XY高精度电动载物台（移动速度：可达25mm/秒；X*Y行程：114*73mm）。

1.3.4.5 电动荧光附件：电动荧光转盘；130W 使用寿命≥2000小时汞灯，光纤导管，光的强度5档电动调节，光纤传输，含DAPI、FITC、CY3、CY5激发滤色镜,6位荧光滤块电动转换.荧光带有噪声消除器，使图象的信噪比提高5倍

1.3.4.6显微镜透射光源：长寿命高亮度LED。电动微分干涉（DIC）功能。保证所有物镜下都能实现DIC效果。

1.3.4.7 物镜：顶级平场复消色差共聚焦专用荧光物镜， 配有紫外校正透镜, 保证物镜对可见光与紫外齐焦性。

4X：  数值孔径N.A≥0.20，W.D≥2.0mm

10X： 数值孔径N.A≥0.45，W.D≥4.0mm，

20X： 数值孔径N.A≥0.75，W.D≥1.0mm

40X： 数值孔径N.A.≥0.95，W.D≥0.21mm

60X： 数值孔径N.A.≥1.4，W.D≥0.13mm

100X：数值孔径N.A.≥1.45，W.D≥0.13mm

1.3.4.8 专业显微镜系统专用防震台。尺寸≥1.2*1.0M。

1.3.5. 软件部分及图像工作站

1.3.5.1 同一软件控制显微镜、激光器、扫描器，所有硬件均由软件控制。自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭；用于测定钙离子浓度，多荧光叠加，6D扫描等等功能。具有专业的三维重构、FRET、FRAP、共定位定量分析模块。

#1.3.5.2 具有激光共聚焦超分辨功能：提供软硬设备提高原有共聚焦分辨率到1.5倍，X,Y轴分辨率≤150nm , Z轴分辨率≤300nm    。

1.3.5.3 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数迅速处理。

1.3.5.4图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

1.3.5.5 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

1.3.6工作站部分，高性能图像工作站：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性

硬件配置不低于以下要求：双CPU 4核处理器，主频≥3. 0 GHz； 300G SSD高速硬盘， 8TB SATA 7200 硬盘，16GB内存，K4200显卡，30英寸液晶显示器，分辨率不低于2560 × 1600； Windows 10 Ultimate x64操作系统。

1.3.7 高功率皮秒脉冲激光光源

1.3.7.1 皮秒脉冲激光有台式单通道驱动源控制

#1.3.7.2 内置12档位重复频率调节，调节范围31.25 kHz-80 MHz

1.3.7.3 面板可控功率调节

#1.3.7.4 脉冲激光中心波长：485 nm±10 nm

1.3.7.5 平均功率：≥0.7mW@100ps@40MHz,

1.3.7.6 最大功率调节脉宽可高达5 mW

1.3.7.7 单模光纤耦合输出

1.3.7.8 FLIM脉冲激光与共聚焦CW激光分别从独立的入口接入扫描头，以减少激光损失。

### 1.4 配置要求

1.4.1 全自动倒置显微镜主机                                   1台

1.4.1.1 目镜10×                                             2个

1.4.1.2 物镜4X、10×、20×、40×、60×                     各1个

1.4.1.3 物镜100×                                            2 个

1.4.1.4 微分干涉附件                                          1套

1.4.1.5 长寿命荧光系统                                        1套

1.4.1.6 高精度电动载物台                                      1个

1.4.1.7 完美对焦系统                                          1套

1.4.2 共聚焦系统

1.4.2.1 共聚焦扫描头及控制器                                   1套

1.4.2.2 探测器（2个荧光PMT，2个GaAsP PMT，1个透射通道PMT）  1套

1.4.2.3 长寿命固体激光器： 4根                                 1套

1.4.3 485 nm皮秒脉冲激光光源                                   1台

1.4.4 高速计算机工作站	                                        1套

1.4.5 共聚焦专用防震台                                         1套

1.4.6 在线软件                                                 1套

1.4.7 UPS≥0.5小时                                             1套

### 1.5 售后服务要求

### 1.5.1 设备安装、调试和验收

1.5.1.1当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退换和索赔；

1.5.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

1.5.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

1.5.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

1.5.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

1.5.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

### 1.5.2 技术培训

1.5.2.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止。

1.5.2.2 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

### 1.5.3 质量保修

1.5.3.1 荧光寿命成像系统质保与维修:安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）提供1年的整机质保，提供免费软件升级。终身维修，免费移机一次。

1.5.3.2 技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询。维修响应时间情况≤24小时；

1.5.3.3 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。

### 1.6 订货数量：

荧光寿命成像系统1套；

### 1.7 交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

### 1.8. 交货日期：

合同签订后 3个月内交货

### 2 第2包外置相差显微镜采购内容及要求

### 2.1 设备主要用途

2.1.1 用于荧光标记的组织切片、活细胞等生物样品的相差、微分干涉、高空间分辨率共聚焦三维成像，用作形态分析和三维空间测量。

2.1.2 用于活细胞细胞器、生物分子或离子等生物物质的定性、定量和定位分布检测等，适于捕捉快速变化样品的变化过程信号，如可监测细胞内钙离子浓度变化，捕捉钙火花，可进行各种高时间分辨率成像，进行相关动力学研究。

2.1.3 用于获取荧光标记样品的大视高分辨拼图或多视野活细胞动态共聚焦成像。

2.1.4 可对样本进行光谱扫描，获取荧光标本光谱信息，研究荧光材料光谱特性、获取未知染料发射光谱图。

本仪器由共聚焦扫描头、激光耦合器、超高灵敏度探测器、光谱检测器、研究级全自动倒置荧光显微镜、电动载物台、图像工作站和相关软件组成。

### 2.2 工作环境

2.2.1 电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度+15℃～＋40℃，环境相对湿度20-70%

2.2.2 其它：防尘，抗震动

2.2.3 电源插头符合中国制式，或提供转接插座

### 2.3 技术参数要求

2.3.1 激光照射系统

2.3.1.1  4根固体激光器谱线应包括以下波长：405nm、 488nm， 561nm、640nm。端口输出功率应满足以下要求：

-固体激光器：405nm，功率≥50mW

-固体激光器：488nm，功率≥20mW

-固体激光器：561nm，功率≥20mW

-固体激光器：640nm，功率≥40mW

#2.3.1.2 内置快速AOTF激光谱线控制器，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，多个通道之间切换时间≤5微秒，可实现连续调节激光强度范围0.1%-100%。

2.3.1.3 软件可直接调节所有激光器的开关和强度，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用。

2.3.2 扫描检测系统

2.3.2.1 XY独立双镜扫描振镜，提供超快的共振扫描振镜和高分辨的检流式扫描振镜,可分别控制高分辨率和快速扫描的激光进行光活化和光刺激的工作。

#2.3.2.2 扫描速度：快速共振扫描方式下，512x512分辨率扫描速度≥30幀/秒。

2.3.2.3 独立的荧光检测器和荧光检测通道≥4个，1个透射检测器和检测通道，所有通道可以独立设置参数。

#2.3.2.4 大靶面GaAsP超高灵敏检测器≥2个，可用于弱荧光成像，或活细胞低激光高信噪比成像。

#2.3.2.5可执行光谱扫描,光谱扫描分辨精度≤5nm，步进调节精度≤1nm。

#2.3.2.6 具有超高分辨扫描模块：在共聚焦光路的基础上，采用高灵敏度检测器和改变针孔来提升分辨率和信噪音，得到分辨率X、Y、Z方向上提高1.5倍的超高分辨率效果。

2.3.2.7 扫描方式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，任意角度扫描，及X、Y、Z、T、λ任意结合或同时组合。

2.3.2.8 旋转扫描角度：0°-360°自由旋转，步进0.1°

2.3.2.9 扫描分辨率：各通道扫描分辨率≥4096x4096。

2.3.2.10 扫描光学变倍：变倍范围≥1X-50X，步进≤0.1X。

2.3.2.11 扫描视野对角线≥18mm（光扫放大变倍Zoom=1X）。

2.3.2.12 共聚焦针孔：全自动连续调节型。

2.3.3 全自动倒置显微镜系统

2.3.3.1 研究型全自动倒置显微镜，电动X、Y、Z轴，电动物镜转换器，电动荧光滤色镜转换。

2.3.3.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小Z轴步进精度≤10nm。

#2.3.3.3 高精准电动载物台，XY重复精度≤0.2 um，配套多孔板、35mm培养皿和切片三种专用样品夹适配器，具备多位点记忆及高分辨率大视野拼接成像功能。

2.3.3.4 高精度自动对焦系统：红外监测，具有自动聚焦、自动实时锁焦功能，实现长时间观察无焦点漂移。

2.3.3.5 电动荧光附件：电动荧光转盘，含DAPI、FITC、CY3、CY5激发滤色镜；配130W 长寿命荧光光源，寿命≥2000小时。

2.3.3.6 明场观察附件：全套电动微分干涉（DIC）功能，保证所有物镜下都能实现DIC效果，长寿命高亮度 LED透射光源。

2.3.3.7 共聚焦专用荧光物镜，保证物镜对可见光与紫外齐焦性。

≤2X干镜，数值孔径NA≥0.04，工作距离WD≥5mm，

10X干镜，数值孔径NA≥0.40，工作距离WD≥3mm，

20X干镜，数值孔径NA≥0.75，工作距离WD≥0.6mm，

40X干镜，数值孔径NA≥0.95，工作距离WD≥0.18mm，

40X油镜，数值孔径NA≥1.30，工作距离WD≥0.2mm，

60X油镜，数值孔径NA≥1.35，工作距离WD≥0.13mm，

100X油镜，数值孔径NA≥1.45，工作距离WD≥0.13mm。

2.3.3.8 电动外置高倍相差装置，不用相差物镜，实现40X、60X、100X油镜相差成像。

2.3.3.9 高灵敏度彩色采集系统：像素≥1600万（非像素移动成像），量子效率不低于77%，实时图像传输速度：≥19 fps (1608x1608 pixels),≥ 45 fps (536x536 pixels) 彩，USB3.0高速传输方式。

2.3.3.10 专业显微镜系统专用防震台。尺寸≥1.2*1.0M。

2.3.4 软件和计算机工作站

2.3.4.1 图像采集和系统自动控制功能，所有硬件均有软件控制，光路全电动控制切换。

2.3.4.2 智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路。

2.3.4.3 多维显微成像控制：X、Y、Z、T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理。

2.3.4.4 实验流程设计模块：可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现。

2.3.4.5 Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

2.3.4.6 折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

2.3.4.7 支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动多点位采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能，确保每个视野下获得最佳聚焦状态。

2.3.4.8 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数迅速处理。

2.3.4.9 三维/四维可视图象重建，随意进行空间切割，交互立体显示，能够进行快速3D/4D重构与动画演示。

2.3.4.10 光谱扫描及拆分功能，分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可以去除自发荧光，及荧光串扰，可在扫图过程中实时进行光谱拆分。

2.3.4.11 图像运算功能，包括图像可进行加、减、乘、除、比例、位移、滤镜等。

2.3.4.12 具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

2.3.4.13 配置生理学分析模块，具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。

2.3.4.14 具有专业的FRET、FRAP、共定位定量分析模块。

2.3.4.15 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。

2.3.4.16 具有以上完整软件模块的离线软件一套。

2.3.4.17 高性能图像工作站：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性。硬件配置不低于以下要求：双CPU Intel® 至强十核处理器，双线程，主频≥3. 0 GHz； ≥512G SSD高速硬盘，1个8TB SATA 7200 硬盘，32GB内存，Nvida Quadro K4200 4GB Graphics及以上高端显卡，≥32英寸液晶显示器，分辨率不低于2560 × 1600；Windows 7 或 Windows 10 Professional 64bit操作系统。

### 2.4 附件

2.4.1 专业共聚焦显微镜系统专用防震台。

2.4.2 UPS≥0.5小时稳压电源

### 2.5 配置要求

2.5.1 全电动倒置荧光显微镜                                      1台

2.5.1.1 目镜10×                                                2个

2.5.1.2 物镜≤2X、10×、20×、40×、40×oil、 60×oil、100xoil 各1支

2.5.1.3 微分干涉附件                                             1套

2.5.1.4 外置高倍相差装置                                         1套

2.5.1.5长寿命荧光系统（DAPI、GFP、CY3、CY5）                     1套

2.5.1.6长寿命汞灯、光纤                                        各3个

2.5.1.7高精度电动载物台	                                      1套

2.5.1.8 Z 轴防漂移系统                                        1套

2.5.1.9无荧光镜油                                            10瓶

2.5.2 激光光源系统（4根固体激光器）                           1套

2.5.3 双扫共聚焦扫描头                                         1套

2.5.4 探测器 （2个荧光PMT，2个GaAsP PMT，1个透射通道PMT ）  1套

2.5.5 光谱检测装置                                             1套

2.5.6 高分辨率彩色相机                                         1套

2.5.7 硬件控制及图像采集分析软件                                1套

2.5.8 高速计算机工作站                           	              2套

2.5.9 在线软件、离线软件                                     各1套

2.5.10 气压专用防震台                                          1个

2.5.11 UPS≥0.5小时稳压电源	                                   1套

2.5.12工作平台                                                 1套

2.5.13必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

### 2.6 技术文件

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各一份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### 2.7 售后服务要求

### 2.7.1 设备安装、调试和验收

2.7.1.1当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退换和索赔；

2.7.1.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.7.1.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

2.7.1.4 投标商拟定并包括买方需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

2.7.1.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

2.7.1.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

### 2.7.2 技术培训

2.7.2.1 在用户所在地由专业工程师免费对用户进行有针对性的（主要使用人）、有层次的技术培训，内容包括仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护，直至用户能基本独立操作为止。

2.7.2.2 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

### 2.7.3 质量保修

2.7.3.1 外置相差显微镜质保与维修：安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）提供3年的整机质保，提供五年以上免费软件升级。终身维修，终身免费移机和调试；

2.7.3.2 技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询。维修响应时间情况≤24小时；

2.7.3.4 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。

### 2.8 订货数量：

外置相差显微镜：1套

### 2.9 交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

### 2.10 交货日期：

合同签订后 3个月内交货

| 北京华盛中天咨询有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名称：招标文件购买记录表 |  | 采购编号：HSZT2020HG/073 |
| 招标文件购买登记表 |
|  |  |  |  |  | 编号： |
| 项目名称 | 中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室2020年第二批设备采购项目 |
| 采购编号 | HSZT2020HG/073 |
| 包 号 |  | 填表时间* | 年 月 日 |
| 供应商全称* |  |
| 纳税人识别号* |  |
| 通信地址* |  |
| 联 系 人* |  | 手 机* |  |
| 电 话* |  | 传 真* |  |
| 邮 箱* |  | 付款方式* | □ 现金 □ 汇款 □ 支票 |
| 备 注 | 招标文件售价800元/包 |
| 填表说明： 1. 此表由磋商文件购买单位填写，其中编号由采购代理机构按照填表时间顺序依次编写。 2. *内容为必填项。 |