# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所实验动物中心脉动真空灭菌器采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所实验动物中心脉动真空灭菌器采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2021HG/120

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币89万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 89 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2021年7月28日至2021年08月03日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2021年8月23日上午8:30-9:00。

1.5.1.2 截止时间：2021年8月23日上午9:00，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2021年8月23日上午9:00，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：

采购内容及要求

### 1.设备用途：

专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理，多种灭菌程序可供选择，满足实验动物中心所有日常灭菌需求

### 2工作条件

2.1安装方式：地上安装；

2.2控制电源：AC220V/50Hz/0.5kW；

2.3动力电源：380V/50Hz；

2.4工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作

### 3技术参数要求

★3.1容积≥1670L；

3.2设备外形尺寸（宽×深×高mm) ≤1609×2132×2065，灭菌室尺寸(宽×深×高mm) ≥760×1870×1180；

3.3 设备重量≤2700kg；

★3.4主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻，内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命10年（20000次灭菌循环），提供相关证明；

★3.5焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，提供主体焊接照片；

3.6密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥13个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书；

★3.7门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明，拒绝门胶圈装在门体上的方式，影响密封性。

3.8设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃；

3.9控制系统：PLC:外壳：强度韧性高，抗干扰性强

网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。

功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）

通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）

3.10触摸屏：系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；

屏幕颜色：64K真彩触摸屏；

屏幕尺寸：≥8.4寸；

分辨率：分辨率为≥640 × 480；

容量：32M Flash和64M RAM。

防护等级：前面板 IP 65；

通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。（为保证系统的兼容性，PLC与触摸屏应采用同一品牌）

3.11管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行。

3.12记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数；

3.13设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片；

＃3.14隔离密封墙：设备的后端应自带软性密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告。

3.15设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃；

3.16气动阀门：采用国际知名品牌（如德国GEMU、德国宝德、斯奈尔）气动阀，提供彩色照片证明；

★3.17抽空装置：国际知名品牌（如NASH、斯特林、KAIFU），直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；

3.18换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。

★3.19降噪系统：带有节水降噪装置；

3.20水回收装置：带有换热器水回收系统，节约能源；

3.21管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理

3.22开门方式：2台脉动真空灭菌器为相互对开。

### 4配置清单

4.1脉动真空灭菌器                                        2台

4.2空压机（与整机提供相同的质量保证与售后服务）          2台

4.3消毒车（304不锈钢）                                   2辆

4.4搬运车（304不锈钢）                                   2辆

4.5备品（与已装机的安全阀、压力表同品牌同型号）           2套

4.6技术文件

4.6.1设备以及压力表安全阀合格证

4.6.2装箱清单及办证资料

4.6.3完整的用户手册等

### 5.其他要求

5.1用户清单：应提供同类产品业绩合同。

5.2厂家要求：投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485体系认证，提供相应证件证明。

5.3具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），提供相应证件证明。

5.4从事本项目的专业设计人员需具有中级工程师以上职业资格，需提供相应的证书证明；

5.5售后服务：应在北京地区有厂家直接设立的售后办事处（写明地址、固定电话），售后办事处常驻售后服务人员不得少于6名，应提供当地售后工程师名单及联系方式。

### 6.技术服务

6.1安装调试：厂家派人上门安装调试。

6.2验收指标：货到时厂家与用户一起查验，确认设备完好，资料及配件完整，提供验收保证方案。

6.3技术培训：供应商应安排胜任的工程技术人员对用户进行免费技术培训，有关要求如下：

6.3.1培训内容：在项目实施中，对用户进行各种设备的安装、使用、参数设置的现场培训。根据实际情况，将定期举行技术讲座，邀请用户方技术人员参加。定期或者不定期的给用户派发相关产品的技术资料，以提高用户方技术人员的设备维护水平和系统管理能力。

6.3.2培训时间：根据用户需求上门培训，直到用户完全了解使用设备

6.4维修服务：除该仪器在技术规格中另有说明外，还应符合以下条件：

6.4.1除不可抗拒事件（雷击、电力事故、火灾、洪水、地震、战争等）或用户搬运、操作不当而造成的设备损害外，设备在正常条件和环境下运行出现故障时，我们将对因质量或材料缺陷引起的产品问题进行维修。维修的范围为本次项目用户要求采购的产品设备

6.4.2定期维护：保养服务是指由用户的专业工程技术人员对系统进行设备和运行维护，使它们保持良好的运行状态，每年将为用户提供定期服务（实施时间可由双方提前书面联系确定）。

6.5售后服务：应在北京地区有厂家直接设立的售后办事处（写明地址、固定电话），售后办事处常驻售后服务人员不得少于6名，应提供当地售后工程师名单及联系方式

### 7.质量保证期：一年质保期，保修期自设备验收合格通过之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

### 8.安装验收地点：用户指定地点

9.交货日期：合同签订后3个月内