    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120kV高反差生物电子显微镜 | 1 | 收到用户通知后6个月内 | 北京机场 | 中国科学院生物物理研究所用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

## 1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：20(C

1.3工作湿度：< 50% (20(C)

1.5仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.6 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

1.7 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

## 2. 设备用途：

实现常温负染色生物样品成像。特别用于结构生物学研究，适用于常温单颗粒样品筛查。

## 3.技术参数要求

3.1电子光学系统

3.1.1 电子枪：钨灯丝电子枪

3.1.2 加速电压：40-120kV可调，步长最小33V，工厂预对中钨灯丝

3.1.3成像系统

3.1.3.1 物镜：采用具有高衬度、长焦距和大的极靴空间的物镜，

线分辨率：≤0.2 nm,

3.1.3.2 放大倍数覆盖100x ～ > 1，000,000x，并且可在任何放大倍数实现完全无旋转成像。

3.2 真空系统

扩散泵串联式真空系统 真空度优于10-5 Pa（样品室）

3.3 控制系统

Windows PC，图形界面控制系统，支持多用户登陆

3.4 样品台系统

#3.4.1 气锁方式：自动2段抽气

#3.4.2样品台自由度：能够控制X,Y,Z三个方向的平移和绕X，Y轴旋转，倾转角度可达±25°；

3.4.3样品台活动范围：X,Y方向～+/-0.9mm，Z方向～+/-0.5mm。

3.4.4样品台机械精度：X,Y方向步长～1nm，z方向～100nm，alpha角步长<0.5度

3.4.5样品位置漂移速率 < 4.5nm/min（15min内）

3.4.6样品台移动方式可通过轨迹球、操作键盘按键或者操作界面进行控制

3.5 成像系统

底装CCD成像系统，点阵尺寸2048x2048，探头读出速度≥30fps。

3.6主动消磁器：3台

3.6.1探头动态工作范围(x、y、z三轴)＞3000 nT

3.6.2频带宽度：DC-5000 Hz

3.6.3 磁场衰减：交流减少＞100 X@ 50 Hz

直流减少＞400 X@ DC

#3.6.4 响应时间≤0.1 ms

#3.6.5 消磁后磁场强度(x、y、z三轴))＜30 nT

3.6.6 直流偏移＜2 nT/24 h

#3.6.7 探测器：两台两个探测器，一台一个探测器

3.6.8电源：220 V/50 Hz

3.7 UPS：3台

#3.7.1 功率： 30kVA

3.7.2 额定输入电压：380V

#3.7.3 后备时间：>1小时

3.7.4 噪音：< 68dB

3.7.5 报警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。

3.7.6 保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压等多种保护功能。

## 4.产品配置要求：

120kV高反差生物电子显微镜 1套（带常温样品杆和压环 1套）

## 5.选购附件、备件及消耗品：

5.1主动消磁器                                              3台

5.2 UPS                                                    3台

5.3 GPU图形工作站                                          1台

## 6.技术文件：

完整的用户手册。

## 7.技术服务：

- 设备安装调试：仪器制造厂应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告

- 技术培训：卖方应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名技术人员，培训费用由制造方承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

- 保修期：主动消磁器提供两年质保，UPS主机提供三年质保，其他提供一年全面免费保修，保修期自仪器验收合格之日起计算。保修期内的仪器故障提供免费的部件和免人工费，仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

- 要求软件及硬件部分由同一厂家提供，产品软硬件售后支持和维修由同一厂家负责。

- 终身免费提供软件升级以及维护。

## 8.订货数量：

具体详见配置清单和选购附件、备件及消耗品要求。

## 9.交货地点：

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

## 10.交货日期：

收到用户通知后6个月内