# 招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国检验检疫科学研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国检科院2018年实验室仪器设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国检科院2018年实验室仪器设备采购

项目编号：GXTC-18500030

采购人联系方式：

采购人：中国检验检疫科学研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路11号

联系方式：任春生，010-53897607

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：焦俊、谭超前、江子扬，010－87235133、87235131、87235121、892872253@qq.com

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术要求 | 预算金额（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高分辨液相色谱四级杆飞行时间串联质谱系统 | 1台/套 | 检测 | 质量范围m/z：50-35,000或范围更宽 | 428 | 是 |
| 2 | 2-1 | 智能在线原位解析电离高清质谱 | 1台/套 | 检测 | 1pg利血平，柱上进样，MS模式下采集，S/N > 500:1 | 600 | 是 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国；

（3）按本招标公告的规定获取招标文件；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（6) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：1028万元（人民币）

时间：2018年3月21日09:00至2018年3月28日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

招标文件售价：￥800.00元/包，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买或汇款购买（购买文件需提供营业执照复印件）

四、投标截止时间：2018年4月12日 9:30时（北京时间）

五、开标时间：2018年4月12日 9:30时（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：800元/包，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账 号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

5、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

附件：技术规格及配置清单

第1包 品目1-1

高分辨液相色谱四级杆飞行时间串联质谱系统技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 | 主要用途：主要应用于基于食品组学（代谢组学、蛋白组学、脂质组学）的食品农产品真实属性高通量精准鉴别研究，建立特征生物标志物发掘方法；建立潜在食品掺假物成分的定量分析模型；不同地理标志产品的产地溯源方法；特色农产品品质识别技术研究等。在高分辨模式下能实现化合物的定量检测和定性确认；以及对未知化合物进行多组分筛查和定性确证。 |
| 3 |  | 2 | 工作条件： |
| 4 |  | 2.1 | 电源：220±10%Vac，50/60Hz，30A |
| 5 |  | 2.2 | 环境温度：15 ~ 26 ℃ |
| 6 |  | 2.3 | 相对湿度：20 ~ 80% |
| 7 |  | 3 | 技术指标： |
| 8 |  | 3.1 | 液相部分 |
| 9 |  | 3.1.1 | 输液单元：二元高压梯度泵 |
| 10 |  | 3.1.1.1 | 流速范围：0.001 - 5 mL/min，步进0.001ml/min |
| 11 | # | 3.1.1.2 | 操作压力：高达18,000 psi |
| 12 |  | 3.1.1.3 | 流量精密度：≤0.06%RSD |
| 13 |  | 3.1.2 | 脱气单元：在线真空脱气，四流路 |
| 14 |  | 3.1.3 | 自动进样器： |
| 15 |  | 3.1.3.1 | 样品瓶数：≥96 位，兼容孔板进样 |
| 16 |  | 3.1.3.2 | 样品冷却控温，控温范围：4-40℃ |
| 17 |  | 3.1.4 | 柱温箱： 柱温范围：4℃-110℃，半导体控温方式 |
| 18 |  | 3.2 | 质谱部分 |
| 19 |  | 3.2.1 | 离子源 |
| 20 |  | 3.2.1.1 | 配有插拔式电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)复合离子源；使用每种离子源时都能保证高灵敏度。 |
| 21 |  | 3.2.1.2 | 正/负ESI接口：流速0.005～4.0 ml/min；无需分流，避免分流对样品造成损失； |
| 22 |  | 3.2.1.3 | APCI源流速200μL～4 ml/min，不需分流，雾化器最高可达700度，该最大温度可在软件界面下设置并运行。 |
| 23 | # | 3.2.1.4 | 离子源内至少有两路加热雾化气，辅助加热气温度不低于700℃，提供厂家软件设置截图证明。 |
| 24 | * | 3.2.1.5 | 离子源接口:采用非毛细管（半径<1mm）传输。 |
| 25 |  | 3.2.1.6 | 插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源的快速更换无需放空质谱真空系统； |
| 26 |  | 3.2.2 | 预四极杆部分：离子引入部分和碰撞室都拥有高气压离子聚焦技术，压力至少达7.5mtorr。 |
| 27 |  | 3.2.3 | 碰撞室：采用线性加速技术和高气压聚焦技术， 驻留时间低至2ms时，灵敏度不损失（厂家技术证明文件）。 |
| 28 |  | 3.2.4 | 质量分析器：四极杆和飞行时间质量分析器， |
| 29 | # | 3.2.4.1 | 飞行时间质量分析器，频率不低于 20 KHz加速器 |
| 30 |  | 3.2.4.2 | 飞行时间质量分析器加速电压不低于6 KV，确保系统的高灵敏度和准确质量数； |
| 31 | * | 3.2.4.3 | 采用两级镜面反射器技术（非W型），可以精确地校正离子在TOF管中能量和空间位置差别的分散，保证高分辨性能。 |
| 32 |  | 3.2.5 | 兼容同一厂家离子淌度装置，该装置可在不破坏真空条件下拆卸，用于分离检测同分异构体，消除共流出污染物。 |
| 33 | # | 3.2.6 | 质量范围m/z：50-35,000或范围更宽。 |
| 34 |  | 3.2.7 | 质量准确度（MS和MS/MS） 内标：小于0.6 ppm；外标：小于2.0 ppm。 |
| 35 |  | 3.2.8 | MS和MSMS的分辨率在全质量范围均能达到30,000 FWHM |
| 36 | # | 3.2.8.1 | V型反射模式下，在质荷比956处测量，高质量段分辨率大于40,000 FWHM，测量时扫描频率可达80Hz （提供软件截图和谱图证明）。 |
| 37 | # | 3.2.8.2 | V型反射模式下，在质荷比195处测量，低质量段分辨率不低于30,000FWHM，测量时扫描频率可达80Hz （提供软件截图和谱图证明）。 |
| 38 |  | 3.2.9 | 质量稳定性： <2.0ppm/50h。 |
| 39 |  | 3.2.10 | 灵敏度 |
| 40 |  | 3.2.10.1 | TOF MS全扫描灵敏度：1pg利血平，信噪比≥2000:1。 |
| 41 |  | 3.2.10.2 | MS/MS定量灵敏度：50fg利血平，信噪比≥30:1。 |
| 42 |  | 3.2.11 | 动态范围： |
| 43 |  | 3.2.11.1 | 单一化合物定量曲线线性动态范围：大于104（提供谱图证明文件）。 |
| 44 |  | 3.2.11.2 | 动态范围≥5个数量级，在同一张谱图上最高响应值应该大于最低响应值至少100000倍。 |
| 45 |  | 3.2.12 | 质谱采集速率： |
| 46 |  | 3.2.12.1 | MS的扫描速度不小于50张/秒 |
| 47 | # | 3.2.12.2 | MS/MS扫描速度不小于80张/秒，提供软件设置界面厂家证明文件。 |
| 48 | # | 3.2.12.3 | 信息关联扫描（IDA）模式下的MS/MS扫描速度可达80张/秒, 提供软件设置界面厂家证明文件。 |
| 49 | * | 3.2.12.4 | 在不损失灵敏度和质量准确度的情况下扫描速度不小于60张/秒，维持分辨率≥30000。 |
| 50 | # | 3.2.13 | 检测器：频率不小于30 GHz，在低质荷比处(m/z200以下)也能具有30000以上的分辨率。 |
| 51 |  | 3.2.14 | 实时自动MS和MS/MS切换功能 |
| 52 | # | 3.2.15 | 仪器在采集过程中，具有动态背景扣除功能（提供软件设置截图证明）。 |
| 53 | * | 3.2.16 | 信息关联扫描，一级MS扫描可接80个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥30000，并且在采集过程中具备动态背景实时扣除功能 |
| 54 |  | 3.2.17 | 高分辨MRM扫描(选定不同的母离子，采集子离子) |
| 55 |  | 3.2.18 | 具备全息扫描技术的MS/MS ALL 采集方法的要求（提供使用用户公开发表的文章作为支持） |
| 56 | # | 3.2.19 | 具有数据非依赖扫描模式，可进行连续可变窗口设置（窗口宽度可低至4Da）并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，最大采集窗口不少于100个，且配备相应的软件进行数据处理操作。 |
| 57 |  | 3.2.20 | 具有实时多重质量亏损功能，在数据采集过程中可以采用不同的质量亏损窗口同时鉴定出I相和II相代谢物（提供软件方法文件和说明）。 |
| 58 |  | 3.2.21 | 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气, 无需额外氩气。 |
| 59 |  | 3.2.22 | 真空系统：磁悬浮分子涡轮泵系统。 |
| 60 |  | 3.2.23 | 数据系统部分 |
| 61 |  | 3.2.23.1 | 独立的数据处理电脑工作站一台，要求至少满足CPU 2.4GHz，16核，内存16G，硬盘2T，用于组学数据处理。 |
| 62 |  | 3.2.23.2 | 数据系统软件 软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。 |
| 63 |  | 3.2.23.3 | 高通量的定量软件，具有审计追踪功能。 |
| 64 |  | 3.2.23.4 | 配备自动筛查软件，自动进行封提取、二级库匹配，并能自动利用Chemspider网络数据进行未知物搜索。 |
| 65 |  | 3.2.23.5 | 配备蛋白质鉴定和定量分析软件：厂家自主研发的蛋白质组学软件，应用于蛋白质的鉴定、蛋白质组学及多肽分析等。可以自动同时搜索200多种翻译后修饰，可提供数据统计分析。 |
| 66 |  | 3.2.23.6 | 配备代谢组学分析软件：代谢组学软件可以采用主成分分析算法，t-检验等统计方法处理采集的多变量数据。 |
| 67 |  | 3.2.23.7 | 配备专门的脂质组学分析软件：可定性定量分析脂类分子，要求数据库中含有至少500种脂类特征碎片离子信息，脂质物种>18000种。 |
| 68 |  | 3.2.23.8 | 配备功能强大的独立的峰查看软件，用于处理精确的质谱数据、结构解析和批量分析。分子式发现器和结果解析等独特的工具可以在分子水平上详细研究和表征化合物。 |
| 69 |  | 3.2.24 | 兼容CE接口（无需分流方式）以提供更多的分离方式。 |
| 70 | # | 3.2.25 | 仪器厂商的高分辨质谱国内用户在蛋白质组学/脂质组学领域近三年发表的至少10篇高水平文献，提供文献名称及摘要。 |
| 71 | * | 3.2.26 | 与本单位现有的Ekspert nanoLC 415纳升液相色谱完全兼容，若无法兼容，需提供相同配置及功能的纳升液相色谱一套 |
| 72 | # | 3.2.27 | 配备有纳升电喷雾离子源配件，以保证正常使用纳升电喷雾离子源。 |
| 73 |  | 4 | 售后服务与培训 |
| 74 |  | 4.1 | 故障处理：卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场 |
| 75 |  | 4.2 | 培训：供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训；安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器； |
| 76 |  | 4.3 | 维护:三年专业免费维护，同时进行不定期的经常性回访。 |

配置清单

| 1 | 高效液相色谱仪（包括二元高压梯度泵，冷却控温自动进样器，柱温箱，脱气机，混合器，以及溶剂托盘和溶剂瓶等）1套； |
| --- | --- |
| 2 | 四极杆高分辨飞行时间质谱仪1台； |
| 3 | 电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)复合电离源1台； |
| 4 | 精确质量外标自动校准系统1套； |
| 5 | 注射泵1台； |
| 6 | 质谱工作站电脑1台，数据处理专用电脑1台； |
| 7 | 仪器控制软件1套 |
| 8 | 高通量定量软件1套； |
| 9 | 筛查专用软件1套； |
| 10 | 蛋白组学专用软件1套； |
| 11 | 代谢组学专用软件1套； |
| 12 | 脂质组学专用软件1套； |
| 13 | 数据非依赖采集数据处理和分析软件1套； |
| 14 | UPS电源（10KVA，延时1h）1台 |
| 15 | 进口氮气发生器一台 |
| 16 | 进口空压机一台 |
| 17 | 打印机一台 |
| 18 | 一年的消耗品备件包和仪器维修专用工具包1包 |
| 19 | 纳升电喷雾离子源配件1套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第2包 品目2-1

智能在线原位解析电离高清质谱技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：食品和食品接触材料中有害物质的原位溯源以及复杂基质食品掺杂掺假研究。 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 工作电压：220V±10%, 50Hz |
| 4 |  | 2.1 | 温度：15-28度 |
| 5 |  | 2.2 | 湿度：20-80% |
| 6 |  | 3 | 技术指标： |
| 7 |  | 3.1 | 质谱 |
| 8 | # | 3.1.1 | 质谱运行模式：可在以下三种模式下运行：TOF模式，高分辨的MRM，快速DDA模式。后期可扩展到离子淌度模式。（提供软件截图证明） |
| 9 | # | 3.1.2 | 质量分辨率：分辨率>45,000 FWHM （以利血平为目标，采集速率>20张/秒） |
| 10 | * | 3.1.3 | 灵敏度：1pg利血平，柱上进样，MS模式下采集，S/N > 500:1 |
| 11 | # | 3.1.4 | 质量准确度（MS和MS/MS）：内标(MS)≤1.0 ppm；外标(MS/MS) ≤ 1.0 ppm。 |
| 12 |  | 3.1.5 | 质量测量精度：分辨率50000，以Leucine Enkaphalin (556.2771)和4-acetamidophenol (152.0712)为lockmass，连续检测raffinose的[M+Na]+离子(m/z 527.1588) 10次，RMS<1ppm。 |
| 13 |  | 3.1.6 | 质量稳定性：24小时小于1.0ppm |
| 14 | * | 3.1.7 | 质量范围：TOF：20 - 80,000 Da。 |
| 15 |  | 3.1.8 | 采集速率: >25 scans/sec。 |
| 16 |  | 3.1.9 | 动态范围：需达到4个数量级，采用动态范围扩展功能可进一步提高动态范围。 |
| 17 |  | 3.1.10 | 同位素分布：具有同位素丰度模型筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。 |
| 18 | # | 3.1.11 | 一次样品分析中，同时得到一级质谱全扫描和二级质谱扫描数据（提供软件截图证明），CID高能量和低能量的切换时间小于20ms。 |
| 19 |  | 3.1.12 | 原位解析电离源 |
| 20 | # | 3.1.12.1 | 要求配置解析电喷雾电离源，经过简单的样品制备，即可对样品中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。 |
| 21 | # | 3.1.12.2 | 可采用直观的图形用户界面软件控制和数据处理，可使用预先设定或者个性化的运动曲线进行快速采样，采样的最小空间分辨率为 20μm。 |
| 22 |  | 3.1.12.3 | 可实现同时拥有最多2个全方位影像（不超过26mm×76mm）或1个96孔板的全方位影像。 |
| 23 |  | 3.1.12.4 | 要求离子源易于安装和拆卸，无需卸真空即可实现不同离子源之间的切换。 |
| 24 |  | 3.1.12.5 | 离子源及其软件与所相连的高分辨质谱为同一厂家产品，以确保整个设备的兼容性和售后服务统一性。 |
| 25 |  | 3.1.13 | 快速蒸发电离源：手持式采样技术，通过从样品表面产生信息丰富的蒸汽而实现样品引入的一种电离系统；无需额外的样品制备和色谱分离即可获得近瞬时的数据采集。 |
| 26 | * | 3.1.13.1 | 采用手持式采样技术，可以实现电子刀，探针，内窥镜等多种采样形式； |
| 27 |  | 3.1.13.2 | 无需样品制备或色谱分离操作，数秒内即可快速测定样品内部或样品之间的差异； |
| 28 |  | 3.1.13.3 | 可通过简化的工作流程用于样品采集，模型建立，多元统计分析，标记物鉴定和未知样品的实时分析； |
| 29 |  | 3.1.13.4 | 可通过组学软件进行数据处理，识别造成样品差异的分子标记物； |
| 30 | # | 3.1.13.5 | 离子源及其软件与所相连的高分辨质谱为同一厂家产品，以确保整个设备的兼容性和售后服务统一性。 |
| 31 | # | 3.1.14 | 复合离子源：要求配置具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的复合电离源，ESI和APCI切换速度≤25 ms |
| 32 |  | 3.2 | 超高效液相色谱 |
| 33 |  | 3.2.1 | 二元溶剂管理系统 |
| 34 |  | 3.2.1.1 | 二元梯度，可从四种溶剂中选择两种溶剂混合 |
| 35 |  | 3.2.1.2 | 六通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道对进样清洗液脱气 |
| 36 |  | 3.2.1.3 | 流量：0.0100-2.000mL/min，以0.001mL/min为增量 |
| 37 | # | 3.2.1.4 | 最大操作压力：>17,000psi |
| 38 |  | 3.2.1.5 | 延迟体积：<100μL（含50uL混和器），不随反压变化 |
| 39 |  | 3.2.1.6 | 柱塞清洗：自动，可编程 |
| 40 |  | 3.2.1.7 | 流量精度：<0.075%RSD |
| 41 |  | 3.2.1.8 | 流速准确度：±1.0% |
| 42 |  | 3.2.1.9 | 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 |
| 43 |  | 3.2.1.10 | 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化 |
| 44 |  | 3.2.1.11 | 混合方式：高压混合 |
| 45 | # | 3.2.1.12 | 梯度模式：预编9种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型（提供软件截图证明） |
| 46 |  | 3.2.2 | 自动进样器管理系统 |
| 47 |  | 3.2.2.1 | 样品盘数：>90位 |
| 48 |  | 3.2.2.2 | 进样精度：<0.3%RSD |
| 49 |  | 3.2.2.3 | 样品交叉污染度：<0.002% |
| 50 |  | 3.2.2.4 | 进样体积：0.1-20 mL，以0.1 mL为增量 |
| 51 |  | 3.2.2.5 | 进样线性度：>0.999 |
| 52 |  | 3.2.2.6 | 自动进样循环时间：<30秒 |
| 53 |  | 3.2.2.7 | 样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C |
| 54 |  | 3.2.2.8 | 针在线样品进样模式 |
| 55 |  | 3.2.3 | 柱温箱 |
| 56 |  | 3.2.3.1 | 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃ |
| 57 | # | 3.2.3.2 | 色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存 |
| 58 |  | 3.3 | 软件 |
| 59 |  | 3.3.1 | 要求配置仪器控制软件和数据处理软件。数据处理软件包括数据库筛查软件和代谢组学软件； |
| 60 | # | 3.3.2 | 数据库筛查软件：具有独立的数据库管理平台，内嵌Oracle数据库(附Oracle安装路径，Oracle厂家授权文件作为技术支持文件)，包含农药库（多于2500种化合物），并有500个在线数据库支持，可以一键进行未知化合物的搜索。 |
| 61 |  | 3.3.3 | 代谢组学处理软件：具有主成份分析(PCA)的统计功能；偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)；变量重要性图（VIP)；模型适用性图（Goodness Plot)；变量变化趋势图（Trending Plot)；内嵌Pathway分析功能。 |
| 62 |  | 3.4 | 数据采集及处理工作站 |
| 63 |  | 3.4.1 | 数据采集工作站：CPU性能Intel i7处理器， 64位系统，不小于16 G内存，不小于2TB硬盘，DVD-ROM光驱 |
| 64 |  | 3.4.2 | 数据处理工作站：CPU性能Intel i7处理器， 64位系统，不小于64 G内存，不小于4TB硬盘，DVD-ROM光驱 |
| 65 |  | 4 | 售后服务与培训 |
| 66 | * | 4.1 | 仪器设备的保修期从安装、调试和试运行验收合格、双方签字认可之日算起，原厂保修期为5年，包括关键部件的免费更换。 |
| 67 |  | 4.2 | 仪器设备到货后，仪器设备的安装和调试由工程技术人员完成，该工程技术人员有安装、调试本仪器设备的经历和经验。 |
| 68 |  | 4.3 | 供应商对用户的仪器设备管理、技术人员进行免费的操作和修培训，达到熟练操作和排除一般性故障的能力，包教包会。 |
| 69 |  | 4.4 | 保修期及保修期后，用户发出报修通知后，投标人承诺在4小时内给予答复；在48小时进行修复。 |
| 70 |  | 4.5 | 供应商设专人负责产品售后的技术服务和维修，每年不定期的经常性回访。 |

配置清单

| 1 | 高分辨质谱一套 |
| --- | --- |
| 2 | 超高效液相色谱一套 |
| 3 | 原位解析电离源一套 |
| 4 | 手持式快速蒸发电离源一套 |
| 5 | 具有ESI和APCI功能的复合离子源一套 |
| 6 | 筛查软件、组学分析软件各一套 |
| 7 | 180L氮气罐 |
| 8 | UPS不间断电源一套 |
| 9 | 打印机一台 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。