附件3

仪器设备采购技术要求

| 项次 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 (预算金额) | 电感耦合等离子体质谱仪 （83.8万元） |
| 2 | 主要用途 | 主要用于化妆品及化妆品原料中各种微量、痕量、超痕量元素的定性定量分析和纳米颗粒分析研究 |
| 3 | 工作条件 | 温度：18~24℃ 湿度：20~60％ RH 电源：(220±20) V AC，45A，50 Hz 氩气纯度：≥99.999%，入口压力：>0.75 Mpa 纯水：≥18.2MΩ·cm的去离子水 |
| 4 | 技术指标 | 1.总体要求： 1.1 电感耦合等离子体质谱仪至少可搭配LC、自动进样器、全自动石墨消解系统，固体直接进样连用技术，以满足实际研究需求。 #1.2设备应具有软件源代码修改功能，以适应特殊需要。 2.技术要求： 2.1 离子源： *2.1.1 平衡式驱动（减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外的昂贵消耗品，就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。） 2.1.2 提供功率待机：≤500W，氩气用量≤5L/min 2.2 接口：镍锥，可灵活配置高灵敏度或耐高盐截取锥，保证长期分析高盐样品的稳定性和高灵敏度。换锥系统：自带联锁保护，以杜绝异常操作。 #2.3 提取透镜：至少可使用零电压、负电压和正电压3种提取模式，免维护清洗。 2.4 离子传输系统：低背景的离子传输，离子前后两次离轴，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。 2.5 碰撞反应池：六极杆碰撞/反应池系统，分布式进气系统，可实现最大限度消除干扰。 2.6 四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，2.0MHz低频驱动四极杆，保证最佳质量轴稳定性。 2.7 检测器：脉冲/模拟双模式不连续打拿极检测器，且能自动切换，实现一次进样同时完成定性定量分析。 *2.8 等离子体可视系统：至少含有等离子体实时观测功能，能通过工作站软件实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。 2.9 进样系统要求： 2.9.1雾化器：至少包括高效石英同心雾化器、耐高盐同心雾化器、PFA微量进样雾化器，具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。 2.9.2雾化室：小体积旋流型，气溶胶雾化效率高，标配TEC制冷模块，制冷温度<-10℃，提高仪器的连续工作稳定性和有机溶剂分析能力，降低氧化物产率。 *2.9.3雾室直接连接炬管基座，增加灵敏度。 #2.9.4 分体可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，卡式推入炬管，方便日常更换维护。 2.9.5中心管：多种中心管可更换，以实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求，方便更换维护。 2.9.6气体质量流量计：高精度且控制至少四路工作气体（雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气），根据需要可扩展第五路附加气，用做氩气在线稀释系统稀释气。 2.9.7自动进样系统：样品位≥240位 2.9.8可配置全自动在线气体稀释装置 #2.9.9可配置高速快速进样系统 2.10 软件要求： 2.10.1 操作系统：至少含有Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。 2.10.2 自动化分析功能：至少含自动调谐诊断、定制化用户报告、启动关闭真空、炬位调整、等离子体参数\离子透镜电压优化、标准\碰撞池工作模式切换。 2.10.3 实时数据显示和实时报告显示。 2.10.4 其他智能化功能：至少含有动态调整进样时间和冲洗时间、用户方法库管理、QC 等功能。 2.10.5 ICP-MS操作软件可安装于个人计算机上，样品分析数据可进行离线数据处理并生成报告。 2.10.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可用一台套电脑软件同时控制HPLC和ICP-MS，具有联机全自动同步分析系统，至少含实时显示和数据分析、谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线、自动进样分析功能。 2.11 性能要求： 2.11.1 质量范围：2－260 amu或者更宽的范围。 #2.11.2 质量分辨率：至少具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围可达到0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。 2.11.3 线性动态范围：大于 9个数量级。 2.11.4 背景稳定性： 定义为5amu处背景信号的平均值，≤0.5cps。 2.11.5 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<3% 2.11.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3% *2.11.7 灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在20 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。 2.11.8 双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。 *2.11.9 检出限： Li的检出限应低于2ppt, In的检出限应低于0.1ppt, U的检出限应低于0.1ppt。 2.11.10 丰度灵敏度：低质量端: ≤1 x 10-6；高质量端:≤ 5 x 10-7。 2.11.11 质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h。 2.11.12 同位素比精密度: < 0.2% (107Ag/109Ag)，具备铀同位素比值测量能力。 |
| 5 | 基本配置 | 电感耦合等离子体质谱仪主机1套 标准配置进样系统（雾化室、雾化器、炬管、中心管、泵管连接管、蠕动泵管）1套 标准镍截取锥、采样锥1套 铂金截取锥、采样锥1套 自动进样器1套 蠕动泵管（废液管、进样管、内标进样管连接进样管）1套 调谐液储备液1套 交叉校正储备液1套 冷却循环水系统1台 计算机系统1台 激光打印机1台 |
| 6 | 售后服务 与培训 | 仪器出现问题报修后，卖方先经电话确认故障现象并解决问题，如需现场解决的，可在48小时内赶往现场。 若确属仪器存在质量问题，影响使用，保修期将相应顺延，顺延时间由双方商务沟通协商。 安装工程师在现场安装调试过程中，买方应组织相关使用人员和维护责任人接受现场培训，培训时间一般不超2天。通过培训，使相关人员更深入的了解质谱分析的相关技术，熟练地进行仪器操作和维护。 质保期内，卖方依买方需求进行免费电话指导培训和技术支持。电话培训和技术支持依客户需要随时进行。 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 8 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 9 | 交货期 | 30天内 |
| 10 | 保修期 | 1. 保修期限从货物验收后起12个月，或买方收到货物一个月起15个月，以先到者为准。 |