    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 环境空气气态污染物连续检测系统 | 1套 | 合同签订后45天内 | 兰州机场 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第7包 环境空气气态污染物连续检测系统

| 资产名称 | 环境空气气态污染物连续检测系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购数量 | 1 | 预算金额 | 90万元 |
| 性能简要说明 | 一套环境空气气态污染物连续检测系统，包括氮氧化物（NOx）分析仪，二氧化硫（SO2）分析仪、一氧化碳（CO）分析仪、臭氧（O3）分析仪和氨气（NH3）分析仪，能够对环境大气中的气态污染物（包括氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧和氨气）浓度进行实时在线监测。 |  |  |
| 配置情况 | 氮氧化物（NOx）分析仪采用化学发光法进行测量，即一氧化氮和臭氧发生反应并产生一种特有的发光，这种发光的强度与一氧化氮的浓度成线性比例关系，进而在线连续测量氮氧化物的浓度；二氧化硫（SO2）分析仪采用脉冲紫外荧光法，即二氧化硫分子吸收紫外光，在某个波长受到激励，然后衰减至较低的能量状态，在另一个不同的波长发射紫外光，最后通过光电探测器的持续监测获取二氧化硫浓度；一氧化碳（CO）分析仪利用一氧化碳对波长为4.6 µm的红外辐射有吸收的特性而设计的；臭氧（O3）分析仪采用紫外光度法进行测量，即臭氧分子吸收波长为254 nm的紫外光（UV），这种单一的紫外光的强度和臭氧的浓度有直接的关系；氨气（NH3）分析仪采用化学发光法原理检测环境空气中的氨气浓度。 |  |  |
| 技术指标 | ①氮氧化物（NOx）分析仪： #•量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm或0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3，具有自动切换功能。 #•最低检出限：0.40 ppb (60秒平均时间)； •通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Gesytec，ESM，数据流和NTP协议。 ②二氧化硫（SO2）分析仪： #•量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm或0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，200，250mg/m3，具有自动切换功能； #•最低检出限：2.0ppb(10秒平均时间)，1.0ppb(60秒平均时间)，0.5ppb(300秒平均时间)； •通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Gesytec，ESM，数据流和NTP协议。 ③一氧化碳（CO）分析仪： #•量程：0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000 ppm或0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000 mg/m3，具有自动切换功能。 #•最低检出限：0.04ppm； •通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Gesytec，ESM，数据流和NTP协议。 ④臭氧（O3）分析仪： #•量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200ppm或0-0.1，0.2，1，2，5，10，20，50，100，200，400mg/m3，具有自动切换功能。 #•最低检出限：0.50ppb； •通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Gesytec，ESM，数据流和NTP协议。 ⑤氨气（NH3）分析仪 #•量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm或0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3，具有自动切换功能。 #•最低检出限：0.40 ppb (60秒平均时间)； •通讯协议：C-link，Modbus，TCP/IP，Gesytec，ESM，数据流和NTP协议。 |  |  |
| 服务需求 | 保修要求：产品交付使用后，除非合同另有约定，对设备提供一年或到货15个月的免费保修服务(免收保修过程中的一切费用)。 维修要求：质保期内的维修，在此期限内的非操作人为因素的产品质量问题由出卖人负责免费维修或更换。 质保期外的维修，对超过质保期的产品提供全方位的维修服务（费用另计）。 培训要求：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间,技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。 其他要求：制造商需满足7天/24小时电话支持服务。招要求，质保期内在接到买方通知后，24小时内响应，如有必要派工程师48小时内到现场处理直到问题解决。 |  |  |