中国科学院兰州化学物理研究所植物药物加工废弃物资源化利用与污染控制平台采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180220262

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年4月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年  4  月 20 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院兰州化学物理研究所    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对     植物药物加工废弃物资源化利用与污染控制平台项目    进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院兰州化学物理研究所植物药物加工废弃物资源化利用与污染控制平台采购项目

招标编号：OITC-G180220262

项目联系方式：

项目联系人：吴旭

项目联系电话：010-68290510

电子邮箱：xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：中国科学院兰州化学物理研究所

地址：兰州市城关区天水中路18号

联系方式：0931-4968123

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭  010-68290510

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生物分子纯化制备系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 89万元 |
| 2 | 圆二色光谱仪 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 70万元 |
| 3 | 等温滴定微量热仪 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 100万元 |
| 4 | 全自动毛细管差示扫描量热仪 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 111万元 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 370 万元（人民币）

时间： 2018 年 4  月 20  日 09:00 至 2018  年 5 月  8  日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018年 5 月 11 日9:30

五、开标时间：2018年 5 月 11 日9:30

六、开标地点：

兰州市城关区天水中路18号中国科学院兰州化学物理研究所理化楼四层会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：兰州市城关区天水中路18号中国科学院兰州化学物理研究所理化楼四层会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人： 中国科学院兰州化学物理研究所 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290510 传真：010-88517351 电子邮箱：xwu@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.6.1本项目部分允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：合同金额的5% |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得2分；优于招标文件要求的得3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生物分子纯化制备系统 | 1套 | 合同生效后3个月 | 兰州 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 2 | 圆二色光谱仪 | 1套 | 合同生效后3个月 | 兰州 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 3 | 等温滴定微量热仪 | 1套 | 合同生效后3个月 | 兰州 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 4 | 全自动毛细管差示扫描量热仪 | 1套 | 合同生效后3个月 | 兰州 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、全自动生物分子纯化制备系统

纯化制备系统用于快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等，适合分离纯化活性物质。附件液相色谱仪包含自动进样器和二极管阵列、示差和荧光三个检测器，可用于各种氨基酸、糖类、糖苷生物碱、酚类物质、脂肪酸组成等检测。

1.1测试功能要求

1.1.1全自动生物分子纯化制备系统

（1）简单迅速启动：预编应用工艺，编程模板。

（2）全自动操作：从进样、编程、分离、峰收集、准确结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化。

（3）三波长紫外/可见光检测：配合pH，电导在线检测，你可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和产品鉴别。

（4）纯化微克至数十克级别生物活性物质

1.1.2 配件高效液相色谱仪可用于氨基酸、糖类、糖苷生物碱、酚类物质、脂肪酸组成等检测。

  - 产品基本配置要求

1.2.1全自动生物分子纯化制备系统

（1）快速蛋白纯化工艺优化工作站1台（主机含系统泵、混合器、进样阀、紫外检测器、电导检测器、收集器等）；

*（2）高配置原装品牌电脑1台，英文正版Win 7操作系统（旗舰版或专业版）；

（3）样品泵，可直接进样或间接进样，适合处理大体积样品；

（4）多柱位阀、耐有机溶剂组件；

（5）保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品；

（6）外接控制模块（I/O box），可与示差检测器配置；

（7）5ml脱盐柱1根；5根装新型离子交换柱选择套装1套；7根装疏水预装柱选择套装1套；用于纯化多糖、糖蛋白、糖脂等的5mL Con A亲和柱1根。

1.2.2 高效液相色谱仪

（1）液相色谱仪为知名品牌、生产厂家提供能代表其最先进技术的、最新型号的产品。产品具有ISO9001质量体系认证书和中华人民共和国计量器具型式批准证书。所提供设备生产厂家，具有40年以上该产品的生产经验，保证该产品技术成熟，性能稳定，易操作及维护。以上提供证明材料。

#（2）高效液相色谱系统由四元梯度泵、在线柱塞清洗装置、在线真空脱气机、自动进样器、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差检测器、化学工作站、维护套件、色谱柱等备件组成。以上所有设备均为同一厂家生产，可由一套软件完全控制，不接受第三方软件或插件。

1.3 主要技术参数

1.3.1 全自动生物分子纯化制备系统

1.3.1.1 系统泵

#（1）精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀：改良的泵头除气旋钮，使得排除气泡更加简单方便。另外，改良的泵冲程设计降低了泵对气泡的敏感度。每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命

#（2）流速：0.01-150ml/min(单泵)：流速宽广，可制备更大量的目标分子。兼容直径70~100mm的柱子，满足客户的实验室制备以及小试工艺摸索的要求。

#（3）装柱可以双泵模式运行，最高流速达到300ml/min：从低流速到300ml的流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换或者阀门操作，操作方便，切换简单

#（4）压力范围：0–5 MPa (50bar，725 psi)

（5） 流速重复性：条件：1.0–150 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5%

（6）梯度准确度: ±0.8%（条件：5~95%B，梯度流速范围：2~150ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）：进行离子交换、疏水层析、亲和层析、凝胶过滤和反相层析等任何纯化时，只需将缓冲液放置在A泵和B泵的不同入口，简单设置%B即可进行梯度洗脱。

（7） 粘度：0.35-5cp

（8） 具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。可以根据系统泵压力，或者层析柱前，柱前后压差恒压调速，即可能进行恒压装柱，也可以在过夜运行时保护层析柱。

1.3.1.2 检测器

1.3.1.2.1 紫外可见检测器

*（1）使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热。单一光源避免多个光源过热对样品的影响，测定准确度高：氙灯光源，冷光源、无热辐射，不会使样品升温保持样品活性；紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；不使用时自动关闭光源，灯源寿命长。

a. 波长范围：全波长检测器，190 -700 nm；

b. 检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长，波长调节范围1nm。单一光源，单一单色器，故障率低

*（2）检测范围：-6 到 +6 AU，线性：(2%，在0–2 AU之间

（3） 压力：0-2 Mpa

（4） 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

#（5） 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

（6）光径：标配2mm(2ul)，选配10mm(8ul)和0.5mm(1ul)，灵敏度高。

1.3.1.2.2 电导检测器

（1） 检测范围：0.01－999.99 ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析。

（2） 检测池体积：22 ul

（3） 压力：0-5Mpa

（4） 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

#（5）紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块，流路优化更加灵活、方便。

1.3.1.2.3 温度检测器

（1）温度范围：0 - 99(C

（2）温度准确度：± 1.5(C 在 4(C–45(C 之间。精确反应温度变化

1.3.1.2.4 pH检测器

（1）检测范围: 0-14 (有效使用范围2-12)

（2）精度: ±0.1 pH单位，温度补偿

（3）稳定性: 0.1 pH单位/10小时

（4）流通池：76ul

（5）压力：0-0.5Mpa

1.3.1.2.5 压力传感器

（1） 数目：最多可以配置4个（标配：系统泵压力传感器；选配：整合在柱位阀上的柱前和柱后压力传感器，样品泵压力传感器。）

（2） 检测范围：0~20MPa(2900psi)

（3） 精确度：±0.02MPa或者±2%

1.3.1.3 阀门

（1）入口缓冲液切换阀：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择。

（2） 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环或superloop；注射器上样到样品环或superloop；样品泵直接上样到层析柱。

（3）多柱位选择阀: 1个，自动选择5根层析柱，另含一条通路用于系统清洗，同时兼有正反流向控制功能。内置柱前、柱后压力传感器，保护层析柱和填料。

（4）pH计阀：1个，pH计固定在阀门上，无需移动，即可实现pH计储存或校正。阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。

（5）单出口阀：1个，可自动切换收集位置。其中一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置为大体积收集出口, 最后一个位置接废液

1.3.1.4 其它部件：

（1）混合器

a. 混合腔体积：1.4ml，5ml，可以根据不同流速更改混合器，保证梯度

b. 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

c. 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

（2）柱架： 固定层析柱。

（3）限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。

（4）流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。

1.3.1.5 组分收集器

#（1）可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml

（2）兼容3，8，15和50ml的收集管

（3）具有滴感应器，防滴漏功能

（4）流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）

（5）耐受有机溶剂

1.3.1.6 控制软件

（1）系统软件控制平台可随时加减控制元件。轻松从5个模块升级到24个模块，软件操作简单

（2）完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理

（3） 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。除了内置常用的5大纯化原理的基本步骤，还内置在位酶切，NHS偶联蛋白等特殊应用程序，方便客户进行操作。

（4）具有自动积分、一键积分功能，操作简单，可打印结果报告

（5）流路实时在线，实时监控和控制。交互式的流路控制，方便了解液体流向，并且直接可在流路图上进行控制

（6） 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。主机和电脑是网线连接，所有软件平台都是基于Unicorn，数据管理采用database模式，定期自动进行数据的保存和备份，方便数据通过网络进行保存、管理和分享，从实验室到生产规模的放大轻松在软件上实现。可以选择远程控制许可，在办公室远程控制实验室仪器，进行数据处理

#（7）符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务

（8） 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。可根据不同的用户使用权限，发送E-mail 通知，如报警或报错

（9）内置完备的层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。可以自由的编辑保存自己的层析柱，官方网站随时下载升级层析柱信息，简单升级。

（10） Watch功能保证每一次运行的成功。可以Watch任何的监测参数，包括UV，cond，pH，flowrate，pressure，通过这些控制，随时调整纯化的下一步骤，例如是否进行收集，是否将进行第二步的纯化。

（11）压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证整个实验过程不超压连续运行。

（12） 即使手动运行的方法也可储存，便于实验后的查找。自动保存10个手动结果，如果需要长期保存可以自动更改名称和保存路径

（13）各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。

（14）具有节电模式（Power-save）：可以在方法、方法序列，以及手动运行后自动切换到节电模式，更加节省资源环保。符合人体功效学的仪器设计，所有流路面向操作者，易于操作

1.3.2 高效液相色谱仪

#1.3.2.1输液泵：由一台独立的输液泵组成四元高压分析系统，输液泵数量1台

#（1）工作模式：并联双柱塞驱动往复泵。配备泵腔体积仅为10 ul的并联柱塞泵，可同时补偿每个泵头的脉冲，得到从微量到半制备级的较大送液范围内高流速准确性。标配自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损。 采用浮动机构支撑柱塞，保证柱塞与密封圈同心，大大延长柱塞密封的使用寿命。

#（2）流速精密度：< 0.06%RSD

（3）延迟体积：整体延迟体积<300μL，不随反压变化

#（4）流量范围：0.0001-10.0000mL/min，以0.001 ml/min递增

（5）流速准确度：1% 或2ul/min其中较大值以内

（6）压力操作范围：≥5880psi

（7）梯度组成比例范围：0 -100%

（8）梯度组成精度：<0.1% SD不随反压变化。

（9）压力脉动：不大于0.03Mpa

（10）pH范围：1.0~12.5

（11）主动阀耐乙腈100%冲洗

1.3.2.2五通路在线真空脱气机，其中一路可用于自动进样器脱气使用，确保快速高精度进样。

（1）真空维持：自动监测真空状态，真空降低自动启动真空泵，有效维持真空度。

（2）最大流速（每一通路）：10mL/min

（3） 内体积（每一通路）：0.4mL

（4）pH耐受范围：1-14

1.3.2.3自动进样器

（1）全样进量，进样量可变

（2）进样量设定范围：0.1ul-100ul。

（3）进样数处理：＞170（1ml样品瓶）。

1.3.2.4二极管阵列检测器

（1）波长范围：190~800nm

#（2）光源：氘灯/钨灯，内置校正波长用低压汞灯，提供设备厂家彩页证明；

（3）波长精度：±1nm

#（4） 噪音（AU）：±0.3×10-5 AU

#（5） 漂移：<0.5×10-3 AU/h

（6）检测范围：	0.0001-2.00 AUFS

#（7）狭缝：1.2nm(高分辨方式)，8nm(高灵敏方式)

（8） 流通池耐压：12MPa(1740psi)

（9） 数据缓冲：全波长区内20分钟的数据

（10）增加超快速分析用高灵敏度温控流通池，池体积: 8μL，一套；

（11）有效性认证功能：主机面板标配；

1.3.2.5荧光检测器

（1）检测器类型：单信号

（2）光源：闪烁氙灯，常规模式：20W, 经济模式 5 W, 使用寿命≥4000 h

（3）脉冲频率：296 Hz

（4）最大采样速率：74 HZ

#（5）激发光柵：凹型全息光柵, 200－1200 nm波长范围, 狭缝宽度20 nm

#（6）发射光柵：凹型全息光柵, 200－1200 nm波长范围, 狭缝宽度20 nm

（7）可重复性：≤±0.2 nm

（8）精度：≤±3 nm

（9）流通池：8 µL体积

1.3.2.6示差折光检测器

（1）RI 范围：1.00 ~ 1.75 RIU

（2）测量范围：A方式 0.01 ~ 500 X 10-6 RIU；P, L方式 1 ~ 5000 X 10-6 RIU。

（3）漂移：<1 X 10-7 RIU/ hour

（4）池体积：9 µl

（5）池耐压：100 psi （有过压保护）

1.3.2.7  32位源代码中文操作软件：

（1）真正意义上的四级仪器控制软件。

（2）参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定。

（3）报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

（4）诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析。

（5）早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。

（6）安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证。

1.9 技术服务与售后

① 供货、安装及培训：投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括适用说明，安装手册，专用工具等）；

② 安装培训内容及方式：用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、数据处理、日常维护等事宜。培训结束后双方签订验收报告；

③ #投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点及备件仓库，专业的售后服务工程师，保证提供及时优质的售后服务。在质保期内对设备进行定期巡检，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务；

④ 设备验收合格后需提供保修服务，整机质保期1年，保修期间维修及零件更换费用由卖方承担；

⑤ #维修响应时间：保修期间设备发生故障，收到用户的维修服务要求后4小时内作出回应，在无特殊情况下，在3个工作日内到达用户现场进行维修；

⑥ 在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。

1.5供货期：合同生效后3个月。

注：1）必须提供类似设备的成功案例，照片以及官方产品样册含有所提供的技术指标。

第2包、圆二色光谱仪

该设备用于研究生物大分子的结构, 通过圆二色光谱获得生物大分子如蛋白质、多糖等的二级结构信息，与分子设计与计算互相验证。可应用于蛋白质折叠﹑蛋白质构象研究，DNA/RNA 反应，糖类等光学活性物质的结构、纯度测量，药物筛选等。研究生物大分子之间的相互作用以及大分子与小分子的相互作用等。

1.1测试功能要求

可应用于蛋白质折叠﹑蛋白质构象研究，DNA/RNA 反应，糖类等光学活性物质的结构、纯度测量，药物筛选等。研究生物大分子之间的相互作用以及大分子与小分子的相互作用。

1.2 产品基本配置要求

（1）圆二色光谱仪主机一台；

（2）循环水浴一套；

（3）10 mm、1mm样品池各两个；

（4）高配置品牌电脑一台。

1.3工作条件

工作电压220V、50Hz，温度：5-30oC，相对湿度：<70%。

1.4 主要技术参数

（1）光源: 150W氙灯空冷方式或450W氙灯水冷方式。

（2）分光器：双棱镜分光器，车尔尼-特纳（Czerny-Turner）光学系统。

#（3）单色仪: 双偏振棱镜单色仪。

#（4）波长可动范围: 163-1600 nm。

（5）薄产测定范围：163-950 nm（标准）。

（6）扫描方式：连续扫描、步进扫描、自动响应扫描等多种扫描方式。

（7）扫描速度：1-10000 nm/min。

（8）波长准确度：±0.1nm (165～ 250 nm) ±0.2 nm (250～ 500 nm)

±0.5nm (500～800 nm) ±1.5 nm (800～ 900 nm)

（9）CD分辨率：≤0.00001 mdeg。

（10）杂散光：≤0.0003%（200 nm）。

（11）光谱带宽：优于0.01～15 nm。

（12）信噪比：0.004 mdeg (185 nm, 150 W)   0.003 mdeg (185 nm, 450 W)

0.007 mdeg (200 nm)         0.007 mdeg (500 nm)

（13）狭缝宽度：≥1～3000 μm。

（14）响应速度：≤0.5ms～32 s。

（15）基线稳定性：0.03 mdeg/hr。

（16）波长分辨率：≤0.03 nm。

#（17）液氮低温恒温器

a. 温 度 范 围：77K～300 K；

b. 温度稳定性：± 0.1 K；

c. 最大样品空间：直径20 mm；

d. 可快速完成样品更换，顶部插杆取样。

（18）软件

#a. 配备Gaussian量子化学计算软件，用于ECD结构理论计算；

b. 蛋白质结构分析软件；

c. 生物大分子、高分子等热变性分析软件，包含Tm、ΔH 计算。

1.5 技术服务与售后

① 供货、安装及培训：投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括适用说明，安装手册，专用工具等）；

② 安装培训内容及方式：用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、数据处理、日常维护等事宜。培训结束后双方签订验收报告；

③ #投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点及备件仓库，专业的售后服务工程师，保证提供及时优质的售后服务。在质保期内对设备进行定期巡检，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务；

④ 设备验收合格后需提供保修服务，整机质保期1年，保修期间维修及零件更换费用由卖方承担；

⑤ #维修响应时间：保修期间设备发生故障，收到用户的维修服务要求后4小时内作出回应，在无特殊情况下，在3个工作日内到达用户现场进行维修；

⑥ 在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。

1.5供货期：合同生效后3个月。

注：1）必须提供类似设备的成功案例，照片以及官方产品样册含有所提供的技术指标。

第3包、等温滴定微量热仪

用于药物等样品分子与其它生物分子发生作用时的物理、化学、生物反应中细微热量变化（放热或吸热）的测定和分析，以进一步计算相关热力学参数，推测反应机理。是化学或生物化学反应中作用机理研究的得力工具。

1.1工作环境

（1）电源：100–240 VAC (±10%), 50–60 Hz；

（2）环境温湿度：10-40 °C，0- 70% RH；

（3）工作条件：连续工作8小时以上。

1.2 产品基本配置要求

（1）超高分辨等温滴定微量热样品池和进样器塔；

（2）控制器：安装有Microsoft Windows和数据分析软件的控制器（计算机），用于实时控制和数据分析；

（3）带去垢剂放置位置的清洗单元：用于样品池和进样器的清洗；

（4）软件包：数据分析软件和Microsoft Windows操作系统；

（5）附件盒：用户手册、额外进样针，O型圈、标准温度仪、保险丝、芯子、工具等。

1.3 主要技术参数

*（1）技术原理：等温滴定量热法

（2）噪音水平：不高于0.15 ncal/s；

#（3）温控范围：2℃-80℃；

#（4）响应时间：不高于10秒；

（5）测量池体积：200 µL；

（6）测量池结构：固定式硬币状；

#（7）样品池材质：哈斯特洛镍合金（Hastelloy™）；

（8）注射针筒体积：不高于40 µL带自动滴定及搅拌；

#（9）最高搅拌速率：不低于500 转/分；

（10）样品池设计：硬币状，固定式，与样品接触表面积越大灵敏度越高；

#（11）滴定注射器体积：不高于45 μl，带自动滴定及搅拌；

（12）最小注射体积：0.1 μl；

#（13）样品实际消耗量≤280ul；

（14）快速温度平衡时间：不高于6min；

（15）热信号响应模式：三种，高反馈、中反馈和低反馈。根据不同实验要求选择；

（16）一次实验可直接获得数据：KA，ΔH，ΔS，n，[C]cell, [C]Syringe；

#（17）独立样品池和滴定注射器清洗单元：全自动、不间断完成去垢剂清洗、水清洗、甲醇洗、干燥等步骤；自动完成样品池的缓冲液润洗；

（18）清洗液可自动进行正向/反向冲洗，确保彻底的样品池和滴定针、无残留；

（19）滴定针可进行自动的去垢剂清洗；

（20）定期维护自动提醒功能，确保仪器性能最佳；

（21）内置操作及维护录像，降低学习成本和风险；

#（22）分析模型：≥7种，包括：

One set of sites （单位点结合）；

Two set of sites（多位点结合）；

Sequential binding sites （接序结合）；

Competitive binding （竞争性实验）；

Enzyme kinetics （酶促反应动力学）；

Dissociation （二聚体解聚模型）；

Single Injection Mode（一次性滴定）。

#（23）能够测量并直接分析酶促反应动力学：可测Km，Ki和Kcat（Vmax），无需第三方软件；

（21）拓展性：可升级为全自动化高通量系统。

1.4 技术服务与售后

① 供货、安装及培训：投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括适用说明，安装手册，专用工具等）；

② 安装培训内容及方式：用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、数据处理、日常维护等事宜。培训结束后双方签订验收报告；

③ #投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点及备件仓库，专业的售后服务工程师，保证提供及时优质的售后服务。在质保期内对设备进行定期巡检，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务；

④ 设备验收合格后需提供保修服务，整机质保期1年，保修期间维修及零件更换费用由卖方承担；

⑤ #维修响应时间：保修期间设备发生故障，收到用户的维修服务要求后4小时内作出回应，在无特殊情况下，在3个工作日内到达用户现场进行维修；

⑥ 在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。

1.5供货期：合同生效后3个月。

注：1）必须提供类似设备的成功案例，照片以及官方产品样册含有所提供的技术指标。

第4包、全自动毛细管差示扫描量热仪

主要用于材料的相变温度和相变焓测试，如结晶、熔融、固化反应等性能研究和测试等，附件近红外光谱仪可测试固体、液体和膏状样品，能进行对样品无损条件下快速定量分析干物质、淀粉、水分、蛋白质、还原糖等营养成分。

1.1测试功能要求

（1）主机差示扫描量热仪可用于各种材料的相变温度和相变焓测定。

（2）配件近红外光谱仪可用于检测不同谷物、饲草、饲料原料、预混料、饲料添加剂、浓缩料和配合饲料中的蛋白质、水分、脂肪、纤维、淀粉、面筋、硬度、脂肪酸和氨基酸组成等成分。可直接进行无损检测，应用于农业、饲料、粮油、食品等行业及相关高校和科研院所的实验分析。

1.2 产品基本配置要求

1.2.1 差示扫描量热仪

（1）DSC主机及操作软件一套；

（2）-90 ℃机械制冷系统一套；

（3）制样工具：坩埚压片机一台，随机进口40μl铝坩埚 100套（带盖），国产配套500套（带盖，可密封）；

（4）In/Zn标准样品、操作工具盒2个；

（5）DELL3050商用计算机一台：

配置：I5 6500 3.2G Hz  Cpu,4GB,1024G,DVDRW,1000M',E2318H“, 3年质保,  Win10 中文专业版 64位。

（6）十万分子一电子天平：0.01mg/41g，0.1mg/120g，后置式传感器技术，样品散落不污染称量传感器系统。

1.2.2 近红外光谱分析仪

（1）主机  1个；

（2）样品旋转盘  1个；

#（3）配置17吋高分辨率触摸显示屏的内置计算机  1个；

（4）专用操作软件UScan  1套；

#（5）多用途样品基座(适合多形态样品检测)  1个；

#（6）TAS标准校准品3个；

（7）中英文操作说明书 1本。

1.3 主要技术参数

    - 差示扫描量热仪

*（1）温度范围： -90℃～700℃（机械制冷方式）。

*（2）温度准确度：±0.1℃ （铟标样验证）。

（3）温度精确度：±0.01℃（铟标样验证）。

*（4）焓值精度：±0.05% （铟标样验证）。

#（5）升温速率： 0.02～300℃/min。

（6）冷却速率： 0.02～50℃/min。

#（7）DSC传感器：金/金-钯热电偶陶瓷盘面，抗腐蚀污染，可单独更换。

（8）基线重现性（-50℃～300℃）：< 100μW（无基线扣除，10℃/min）。

（9）基线重现性：<40μW（-50℃～300℃，10℃/min）。

（10）线性降温速率：10℃/min，可达-50℃。

#（11）TAWN灵敏度： 11.9（条件：0.25mg氧化偶氮苯甲醚标样、升温0.1℃/min）。

（12）TAWN分辨率： 0.12（条件：5mg氧化偶氮苯甲醚标样、升温20℃/min、氮气）。

#（13）全方位校准技术，变换升温速率、坩埚、气氛等实验条件不需要重新校准即可确保实验结果不受影响。

（14）实验气氛及气体控制：适合于氮气、空气、氧气，氩气等，软件自动切换2路气体功能。

（15）操作软件：仪器操作系统和分析系统均由计算机控制，测量控制及分析软件可在Win10专业版操作平台上运行，可进行相变温度、熔点、熔融焓、固化度、结晶度、纯度、比热计算等。

1.3.2 近红外光谱仪

#（1）波长范围：680-2600nm

#（2） 波长准确度< 0.02 nm，波长精度< 0.005 nm。

（3）全息光栅连续光谱近红外反射技术，配备前置衍射单色器，高效预色散设计，顶窗设计无需加盖密封，封闭式非接触性检测，样品盘旋转扫描方式更适合不均匀样品的检测。

（4）新一代高性能扩展型双铟镓砷检测技术，全光谱扫描。

#（5）TAS全校准光谱专利技术, 极高的检测精度、信噪比，无波长漂移，无杂散光影响，仪器抗环境干扰性强。

（6）全波段检测噪声< 20 uA。

（7）可检测多种样品形态：1）饲草、2）固体颗粒、3）固体粉末、4）膏状样品、5）液体样品。

#（8）低能耗高功率光源灯（≤5W），内置光源自动诊断，自动预测光源灯使用寿命，无需风扇，无需冷却设备。

（9）符合国际标准：ISO12099。

（10）近红外全波段扫描，可用于农业/乳制品/奶粉/谷物/巧克力 /饲料/草料/油类/坚果/烘培食品/酒类/糖类/烟草/香料/调味品/化工/土壤植物检测测需求。

1.4 技术服务与售后

① 供货、安装及培训：投标方免费对所有货物负责安装、调试。提供成交货物齐全的资料（包括适用说明，安装手册，专用工具等）；

② 安装培训内容及方式：用户指定安装现场，培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、数据处理、日常维护等事宜。培训结束后双方签订验收报告；

③ #投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点及备件仓库，专业的售后服务工程师，保证提供及时优质的售后服务。在质保期内对设备进行定期巡检，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，并提供终身售后服务；

④ 设备验收合格后需提供保修服务，整机质保期1年，保修期间维修及零件更换费用由卖方承担；

⑤ #维修响应时间：保修期间设备发生故障，收到用户的维修服务要求后4小时内作出回应，在无特殊情况下，在3个工作日内到达用户现场进行维修；

⑥ 在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，优惠的备件供应。

1.5供货期：合同生效后3个月。

注：1）必须提供类似设备的成功案例，照片以及官方产品样册含有所提供的技术指标。