中国科学院兰州化学物理研究所

多功能摩擦磨损试验机  采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200221090

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年8月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能摩擦磨损试验机 | 1 | 合同生效后五个月 | 青岛机场 | 中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、多功能摩擦磨损试验机委托研制服务

- 功能要求

多功能摩擦磨损试验机目的是实现传统摩擦学测试设备和环境模拟设备的有机结合，该试验机需要既能模拟胎面橡胶与跑道接触时的高速、重载和滚滑，又能将摩擦磨损测试和复杂环境因素（如高低温、湿热、盐雾等）对胎面橡胶的影响相融合。设备主要用于橡胶等材料在多种环境条件下，研究滑动、滚动和滑滚结合情况下的材料表面力学性能，可调节从纯滚动到纯滑动。

- 技术参数

2.1 配置及技术要求

2.1.1需具备高强度/高密度落地式机架结构,带有地脚桩结构设计，保证测试稳定性。

#2.1.2力学传感器：2到 200 N一套 ,分辨率：6 mN；0.5到50 N一套 ,分辨率：≤1.5 mN。

2.1.3试验操作空间不小于650mm x 700mm。

#2.1.4伺服控制加载，最大加载性能可达到5000N，Z轴移动距离可达到150mm，运动分辨率≤0.25um。

2.1.5数据采集频率达到200KHz。

双向XY样品台：行程不小于130mm x 210mm。

X轴线性往复驱动，速度：0.001-6mm/s，行程不小于130mm，分辨率≤0.025um。

Y轴线性往复驱动，速度：0.001-50mm/s，行程不小于210mm，分辨率≤0.025um。

*2.1.6 包含高频线性往复模块：可设置运动时间或往复次数、可设置行程和往复频率。行程可以达到30mm，频率0.1到70Hz。

包含高速旋转模块：可设置连续正向旋转、连续反向旋转、正反交替扭转，可设置运动时间、转速、圈数等，摩擦轨迹半径在夹具夹持范围内调节，软件内可设置摩擦轨迹半径。

包含滑滚测试模块：从纯滚动一直到纯滑动都可调节，滚滑比可稳定控制。驱动辊子是待测试样品，可采用橡胶材质，要求辊型样品，外圆周面为测试面；对磨样品为滚针，采用专用滚动支撑夹具，无丢转。滑滚测试的驱动辊子(待测样品)自带驱动动力，非被动运动。驱动轴速度：0.1到5000rpm，线速度≥17m/s。

#2.1.7 包含用于高速旋转模块的润滑液池，用于高频往复模块的润滑液池。润滑液池需高速防溅设计。

#2.1.8 盐雾腔及控制器：用于滑滚测试的盐雾环境模拟。耐腐蚀腔体，盐雾控制器包括盐雾箱，管道，空气压缩机，具备温度检测、盐雾沉降量检测功能，盐雾温度控制：制冷及制热闭环控制，温度范围：5到50℃，分辨率0.1℃。

*2.1.9 湿度腔及控制器：用于滑滚测试的湿度环境模拟。湿度范围：5%-95% RH，温度范围：室温到50℃。

#2.1.10 高温腔及控制器：用于滑滚测试的高温环境模拟。温度范围：常温到80℃，温度分辨率：0.1℃。

*2.1.11 低温腔及控制器：用于滑滚测试的低温环境模拟。零下60℃到常温，带有制冷机。

2.1.12 3.19、通用测试夹具：通用中高载球销夹具；通用下盘夹具；通用下板夹具。

2.2 软件

设备控制软件1套，软件可以实时记录摩擦曲线，可通过软件设置摩擦参数，支持多种数据实时输出、拟合、降噪、叠加等数据处理方式，数据可导出。要求提供标准测试模板，用于标准化测试的直接调用。具备传感器阈值保护功能，试验过程中如果超过所设置阈值，自动报警并停止测试。

2.3 配置及配件

2.3.1 测试仪主机 1套

2.3.2 双向XY样品台及XY线性驱动	1套

2.3.3 力学传感器	2套

2.3.4 高频线性往复模块 1套

2.3.5 高速旋转模块1套

2.3.6 润滑液池 2套

2.3.7 滑滚测试模块 1套

2.3.8 盐雾腔及控制1套

2.3.9 湿度腔及控制 1套

2.3.10 高温腔及控制 1套

2.3.11 低温腔及控制 1套

2.3.12 通用中高载球销夹具 1套

2.3.13 通用下盘夹具 1套

2.3.14 通用下板夹具 1套

2.3.15 电子控制单元，显示器及软件1套，电脑为品牌电脑，正版系统及软件。

3. 技术服务及其它

设备安装、调试和验收：卖方应在到货后两周内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后两周内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担有关费用。

技术培训：在用户所在地对用户进行3人为期1周的培训；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。

要求厂家在中国设有固定维修站及备件仓库，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。维修响应时间：卖方应在48小时内到达维修现场，维修服务包括电话指导和现场维修。

交货时间：合同生效后五个月。