# 采购需求及技术规格要求

## 第一部分 总则

1.本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

3. 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

4.中标的主要产品的数量、单价、规格等将予以公布。

5.下文所提及“★”项参数，为关键技术参数，对“★”项参数有负偏离的，按无效投标处理。

## 第二部分 采购需求及技术规格要求

1、招标内容

包1：

数字神经电生理系统（脑电+诱发电位）

一、硬件参数要求

★1、放大器通道：32通道视频脑电，诱发电位：4通道 （独立通道）

2、多种(中/英/法/德等)语言界面随时任意更换

★3、设备使用环境不需要专用地线支持

4、设备接口：USB高速传输端口，不需要市电。

5、输入阻抗：≥1000MΩ

6、输入漏电流：≤50nA

7、内置噪声：≤1μV

8、共模抑制比：＞105分贝

9、高通滤波：在0.01-10Hz范围内任意设定参数值。

10、低通滤波：在0.1-500Hz范围内任意设定参数值

11、模数转换：16位

12、AC滤波：50Hz、60Hz切换

13、具备进口注册证

14、兼容TMS等设备

二、软件参数要求

1、中英文EEG/EP采集回放分析软件，可根据需求自由选择

2、软件采用钥匙文件授权方式，可为多台计算机安装软件，使其均可用于检查

★3、 ECG以及EOG滤波功能：在脑电图回放时可手动使用ECG以及EOG滤波功能，排除ECG以及EOG对脑电图的干扰

4、全自动脑电采集测量功能：软件系统中可以自定义全自动的采集模板：使得在刺激过程中自动完成所定义的采集元素，完全实现采集自动化；

5、专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

6、实时动态地形图：在采集过程中可以进行多种参数的实时分析，且有实时的2维或3

维地形图，并且可以提供瞬时地形图

7、事件管理：内置事件列表管理，可筛选、编辑、删除事件，用于分析与管理。

8、波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

9、叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。

10、棘尖波对比：自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。

11、头部蒙太奇：可显示蒙太奇示图，预置单极、双极、横联、纵联和平均电极组合方式；全部可自定义；监测和回放中可自由切换；以头部图形显示蒙太奇导联设置界面；可对蒙太奇内所有导联进行独立设置。

12、自动备份：可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。

13、分析功能：波幅分析，频谱分析，周期节律分析，对比分析、相关分析、相干分析、

小波分析、独立成分分析等

14、具有多种参数实时趋势图：记录过程中就可直观查看15种趋势图

15、高次谐波滤波：二次对脑电波性进行滤波以排除特定干扰。

16、可快速评估SEP的潜伏期和振幅趋势

17、诱发电位：闪光视觉诱发电位，模式翻转视觉诱发电位；听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位(40Hz、纯音)，中、长潜伏期听觉诱发电位;体感诱发电位：上、下肢体感诱发电位，脊髓诱发，脊髓传导，中、长潜伏期体感诱发电位等

18、用户访问控制带密码保护和用户权限管理，确保数据安全

19、可同时设置多个文件夹类别,如不同医生的文件夹和不同病种的文件夹,病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别

20、多台设备可联网组成工作网络

21、强大的病案管理: 病案管理：可建立、保存、删除、修改、查询病例信息，可导入、导出病例文件。可灵活设置多种检查模板、测试模板，可回放数据、查找数据、即时查看检查报告、支持本地、网络SQL数据库。支持文件与内置读图软件一并导出。

22、中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

23、内置报告生成器，可兼容Microsoft word，采用可编程报告模板，可定制个性化报告，包括趋势图，刺激参数，测量结果和医院logo

24、支持标准的HL7医院数据管理系统，与医院电子信息管理系统兼容，数据共享

25、软件终身免费升级，保证为客户提供最新版的功能最全的检查软件。

★26、单机可实现常规脑电、诱发电位、事件相关电位、脑死亡判定功能

27、可升级视频脑电图、脑功能监护、PSG、肌电图等功能。

三、配置清单：

1、Neuron-Spectrum-4EPM电子单元	1	台

2、手册	1套

3、运输包	1个

4、盘状电极	22根

5、按扣电极连接线 	2根

6一次性电极片	1包

7、Y型适配器	3根

8、视觉刺激器（LED眼罩）	1	个

9、听觉刺激器（TDH-39耳机）	1个

10、GE-2地电极，成人用	1套

11、SBE-2电刺激器（成人））	1个

12、磨砂膏	1瓶

13、TEN20导电膏	1瓶

14、医用胶布	1个

15、挂钩	1个

16、脑电诱发电位软件钥匙	1个

17、弹力绷带	1盒

包2：

二氧化碳培养箱招标技术参数

一、技术参数要求

1、箱体：

1.1 工作体积：150升

1.2 具有玻璃内门和电抛光304不锈钢内壁，经久耐用

1.3 标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块

2、温度控制：

2.1 温度控制范围：高于室温3℃～55℃

2.2 温度控制精度 （时间）：±0.1℃

2.3 温度均一性: ±0.5℃

2.4 温度跟踪报警：有

2.5 温度显示：LED

2.6 保温方式：直热式

3、气体控制：

3.1 二氧化碳控制范围：0～20%

3.2 二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3 二氧化碳跟踪报警：有

3.4 二氧化碳浓度控制：TCD（热导式）

3.5 用户编程上下限可跟踪报警

4、90度高温湿热灭菌程序：

5、具有程序自检功能和自动校正功能

6、显示控制：LED屏显示温度和二氧化碳浓度

正置显微镜招标技术参数

一、技术参数要求：

1、光学系统：无限远光路

2、可选 4位、5位物镜转换

3、LED冷光源长寿命照明

4、平场消色差物镜

4X(NA=0.1) , 工作距离≥26 mm

10X(NA=0.25), 工作距离≥12.1 mm

40X(NA=0.65) 工作距离≥0.31mm

100X(NA=1.25) 工作距离≥0.1 mm （油镜）

5、10X目镜，屈光度可调,可缩紧

6、低位同轴机械载物台

7、扫描面积大于 7.6cm x 2.6 cm

8、表面银离子镀膜

9、便携手柄

10、两小时无操作自动关机

11、拍照功能：同品牌数字高清彩色显微镜摄像头，500万像素彩色成像系统，图像传输30帧/秒，带遥控器控制，方便教学，可通过SD卡直接存储图像，带USB、HDMI高清接口，可连接显示屏、电脑、投影仪，带以太网有线及WiFi无线传输功能，可通过移动终端直接实现图像共享、采集及保存。

台式低速自动平衡离心机招标技术参数

一、技术参数要求：

1、★配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管

2、微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机

3、自动计算及设置离心力RCF值

4、采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

5、全钢制外壳

6、倒计时时间小于一分钟以秒显示

7、电子门锁运行时门盖不能打开

8、最高转速	5000r/min

9、最大相对离心力	4390×g

10、最大容量	1000ml(4×250ml)

11、转速精度	±30r/min

12、定时范围	1min～99min

13、整机噪声	<65dB(A)

二、配置要求

1、配置  32*15ml水平转子（含5ml、10ml适配器）

2、8*50ml水平管架

倒置显微镜招标技术参数

一、技术参数要求

1、无限远校正光学系统；

2、具备明场、相差功能观察；

3、具有同轴粗微调焦功能，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 µm；

4、4孔物镜转换器，M25 螺纹，带4个长工作距离相差物镜，5X、10X、20X、40X；

★5、LED冷光源透射光照明，恒定色温无热辐射，寿命≥50000小时，具有自动关闭功能；

6、照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜，并可调节聚光镜工作距离；

7、铰链式双目镜筒，视野数≥20mm，瞳距调节55-75mm；

8、目镜：10X，视场数≥20mm，屈光度可调；

9、超长工作距离聚光镜：数值孔径≥0.45，工作距离≥50mm，孔径光阑可调；

10、自动光强调节功能，相衬与明场转换时，光强自动调节；

11、显微数码成像系统，有效像素：500万像素；

12、相机独立开关；

13、显微镜支架为相机USB独立供电；

14、无需电脑，可直接连接高清显示设备进行镜下图像的实时预览、拍摄照片及动画(MP4)，并可实时回放，浏览；

15、无需电脑，可使用遥控器控制及操作摄像头；

16、可连接电脑作为传统数字摄像头使用，采用软件控制及进行图像分析处理，可进行预览、拍照、图像处理及管理、简单测量及标注，升级更多科研模块等功能；

★17、显微镜、摄像头和软件整套系统为同一品牌。

包3：

全自动防气溶胶离心机招标技术参数

一、技术参数要求

1、最高转速≥15,200转/分，

2、最大离心力≥25,830×g，

3、转速设定精度：1转/分；

4、最大离心容量≥4x400ml；驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

5、运行时间控制：0-9小时59分钟；

6、具有瞬时离心及连续离心方式；

7、可选择启动计时或定速计时模式；

8、温度控制范围：从-10 到+40度；

9、≥5个快捷程序可一键调用，可保存≥99个程序；

10、安全性能；

10.1 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

10.2 转头自动识别；

10.3 电子式不平衡监测；

10.4 状态自诊断；

10.5 自动锁盖及内锁装置；

10.6 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启；

11、转头配置：角转头转：14,500转/分, 容量8×50毫升, 最大离心力:24,446×g

超微量核酸蛋白检测仪招标技术参数

一、技术参数要求

1、详细光学参数：

1.1 波长范围 190-1000nm；调节精确度可调节光栅，1nm步进；波长带宽 2.0nm；

1.2 波长精确度＜±2nm；波长重现性±0.2nm；

1.3 吸光度量范围 0-4.0OD；

1.4 光度测定分辨率 0.001OD；

1.5 光度测定线性(405nm)：0-3.000OD；测读精确度 (190-1000nm)：＜±0.006OD/±1.0%/0-2.0OD；

1.6 测读准确度 (190-1000nm)：＜±0.003OD/±1.0%/0-2.0OD；Pathcheck检测误差＜5%与比色皿相比；

1.7 杂色光≤0.05%@230nm；

1.8 光源：闪烁式高能氙灯；

1.9 读板时间：终点法 12秒，动力学 9秒最小间隔；

2、连续光谱，可96孔微孔板进行检测；

3、温度参数；温度可选范围室温+4℃~45℃；温度均一性(微孔板)：±0.5℃(37℃)；设备内腔温度均一，温差小于1℃；

4、配有专利光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。；

5、机械臂有兼容性；

6、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，11种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改；（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选）Windows 7 兼容。

7、可配置24孔或48孔超微量板。为确保产品质量和售后服务质量，需出具制造厂商的授权书及总代理代理商的售后服务承诺书原件。

8、整机保修3年。

二、配置要求：

1、主机一套：含光吸收模块；

2、专业分析和控制软件一套；

3、防尘罩。

制备高效液相色谱招标技术参数

一、总体要求

1.使用范围：对可成功分析有限的或存在于复杂基质中的化合物，而且速度更快。该系统旨在实现最准确、重现性最好的分离效果。

二、技术参数要求

1.四元梯度输液泵（含在线脱气机、在线泵头清洗）

1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器（提供证明材料）

1.2溶剂数：四元，含在线脱气机

1.3流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增

1.4流速精度：≤0.075%RSD，在全流速范围内

1.5延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积、梯度混合器），并且不随反压变化

1.6混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

1.7梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.8压缩补偿：自动，连续

1.9梯度曲线：系统原装自带11条梯度曲线，内含1条线性、4条凹线、4条凸线、2条步进（需提供证明材料）

1.10控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，程序存储器

1.11 标配柱塞杆密封清洗装置

2.自动进样器

2.1样品瓶数：≥110位

2.2进样次数：每个样品1～99次进样

2.3进样精度：≤0.5%RSD

2.4进样范围：0.1～100µL

2.5进样线性度：>0.999

2.6进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗，不需瓶内洗针，降低交叉污染，无需外置洗针瓶

3、二极管阵列检测器

3.1波长扫描范围：190～800nm

3.2测量范围：0.0001～2.0000AUFS

3.3流通池体积：9.3uL

3.4流通池池长：10mm

3.5光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯（提供证明材料）

3.6光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅

3.7波长准确度：±1nm

3.8光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

3.9噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

3.10漂移：1 x 10-3 AU/hour

3.11光路狭缝1.2nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度

3.12反相梯型光束，从光路上消除示差折光效应，软件不需要设定“参比波长”(提供设计原理资料)

4.柱温箱

4.1温度范围：室温+5℃至65℃

4.2可以放置两根250mm长的色谱柱及保护柱

4.3温度设定准确度：±0.5℃；

4.4温度稳定性：±0.15℃

5.色谱软件

5.1是在最新Windows操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。

5.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

5.4 内置图文数据库：保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据（提供证明材料）。

6电脑和打印机：品牌商用台式机，不低于双核CPU，3.0GMHz主频，8GB内存，500GB硬盘（分区），DVD驱动器，串行接口，10M/100M网卡，19”液晶显示器，正版Windows 中文专业版操作系统。

三、其它要求

1. 免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2．用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3．仪器在安装调试时，进行现场培训。并提供1名到厂家技术中心免费培训名额。

细胞计数仪招标技术参数

一、技术参数要求

1、自动聚焦技术：有自动多维平面聚焦；

2、细胞浓度范围：5x104–1x107  cells/ml；

3、细胞直径范围：6–50 μm；

4、样本体积：10 μl。

5、数据存储：本机存储100 计数结果；

6、提供细胞直径分选功能，可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数；

7、带稀释度计数器

8、计数时间：30秒；

9、计数细胞图像可视；

10、细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8mm；

11、计数板深度：100 μm；

12、同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率；

13、带USB接口。

14、整机保修3年。

化学发光成像系统招标技术参数

一、技术参数要求

1、分辨率(H×V）：4M；

2、像素密度：16bit（4096级灰度）；

3、像素大小(H×V）：6.7×6.7μm；

4、动力学范围：4.8个数量级；

5、暗电流：0.001 e-/p/s；

6、读出噪音：4.5 e- rms @ 10 MHz；

7、量子转化效率（QE）：＞ 55％＠ 425nm( 化学发光检测波长)；

8、CCD温度：绝对温度低于-30℃；

9、镜头：软件全自动控制，一键式全自动成像，无需任何手动调节;也可以在仪器面板上或软件中手工控制调节光圈大小（iris），镜头缩放（zoom），聚焦深浅（focus）；

10、照明方式：透射UV，侧面白光，透射白光，透射蓝光（需选配），无光源化学发光；

11、激发光源：302，254，365，纳米紫外灯，白光灯；

12、滤光片：1个琥珀色滤光片，4个滤光片的可供选择；

13、共有2个荧光滤光片位置，1个化学发光位置；

14、成像范围：25cm×26cm；

15、制备型UV 光源模式和抽屉式灯箱方便进行切胶操作，并保护操作者人身安全；

16、自带光源白光板；

17、动态平场技术：保证任意两点间的灰度值相差≤5％，确保准确定量；

18、分析软件：中文版软件，全自动图像获取、分析，可自由设定结果报告，正版拷贝可自由安装于多台电脑，软件免费升级；

19、镜头反馈功能：能对焦距、光圈、放大倍数的具体数值进行存储可供以后调用；

20、具有总蛋白归一化功能。

21、整机保修3年。

超微量分光光度计招标技术参数

一、总体要求：同时具备微量和常规分光光度计功能：

二、技术参数要求

1、微量样品应用：

1.1 样品量: 0.3–2ul。

1.2 光度范围:0.02–330 A 。

1.3 检测范围：dsDNA：1-16500ng/ul，BSA：0.03-478mg/ml。

2、常规比色皿应用：

2.1 样品量：50ul-3ml(根据比色皿规格而定）。

2.2 光度范围：0-2.6A。

2.3 检测范围：sDNA:0.1-130ng/ul，BSA：0.003-3.7mg/ml。

2.4 比色皿类型：自带电动滑盖防尘，外部尺寸：12.5mm×12.5mm，中央高度：8.5mm。

2.5 温度控制：37℃±0.5℃

3、光学及其他规格：

3.1 光度范围:200nm–900nm。

3.2 波长扫描范围:200nm–900 nm。

3.3 光程：固定光程0.67mm和0.07mm。

3.4 开机无需等待，即开即用。操作时间少，3.5-6.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集 。

3.5 波长重复性:< ± 0.2 nm。

3.6 波长准确度:± 0.75 nm。

3.7 带宽:优于 1.8 nm。

3.8 杂散光:< 0.5%(于220 nm 用 NaI 和280 nm用Acetone)。

3.9 光度重复性:<±0.002 A在0.67mm光程260 nm处。

3.10 光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，260nm处）。

3.11 基线稳定性:±0.003 A/h 260nm,20分钟预热后。

3.12 噪音水平:0.002 A rms (0 A, 260 nm), 峰与峰之间0.002A (0  A, 260 nm)。

3.13 光学系统:3648像素的CCD阵列。

3.14 光源:脉冲氙灯 ,闪烁109次，寿命长达10年之久。

3.15 性能验证：开机时开启自动诊断。

3.16 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

3.17 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600。

3.18 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑（Win7或者Win8)进行无线连接，控制仪器并进行测量样品操作。

3.19 数据输出方式和方法存储：自带平板电脑，内置8GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

3.20 数据输出端口：具有USB、WLAN、HDMI、Ethernet等接口。

4、显示格式不低于1024×600 像素，兼容橡胶手套触摸。

5、可选配内置电池可使仪器离开实验室，进行野外实验。或在无电源情况下，保证实验测量及仪器使用。

6、电压：90-250 V, 50/60 Hz，18/19 VDC。

7、采用固定光程原理，终身无需校正。

8、可检测易挥发溶剂的样品。

9、自带2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性。

三、其他要求

1、整机保修3年。

空气浮游菌采样仪招标技术参数

一、总体要求

1、使用范围：对医院各种环境的空气微生物采样。

二、技术参数要求

1.1 具有两种采样原理：

1.1.1 撞击法采样（无需对采样头消毒、灭菌）：

由便携式空气浮游菌采样器和无菌培养基采样头组成。预装填培养基采样头采用独立无菌包装，具有TSA、Sabourand培养基两种可供选择。

1.1.2 凝胶膜法采样：

由便携式空气浮游菌采样器和抛弃型无菌包装凝胶膜组成。采样结束后，凝胶膜可以直接放在琼脂培养基上培养和菌落生长。

1.2 空气流速由集成叶轮风速仪控制，采样速度分四档可调， 30 l/min., 40 l/min., 50 l/min. and 125 l/min. (适用于预装填培养基采样头)

1.3 可以方便的预设置采样体积，分别为25, 50, 100, 250, 500, 750 和1000L，手动设置采样体积时，在10L-2000L范围内可调节，每档5L

1.4 采用 可充电电池，流速50l/min时，连续采样不少于4.5小时；采样流速不低于125l/min，连续采样约4小时。电池完全放电后，充电大约需4.5小时

1.5 噪音低，装载凝胶膜时，Max.48 dB(A)；

1.6 符合CE认证。

1.7 水溶性无菌凝胶膜具有单层、双层、三层无菌聚乙烯包装可选。凝胶膜直径80mm，标称孔径3um，细菌和病毒的截留率：0.25 m/s入口速度条件下，Bac. sub. niger spores截留率99.9995%, 80%相对湿度和0.3m/ s入口速度条件下，phage T3(coli phage)截留率为99.94%。

1.8 预装填培养基采样头材质为 聚苯乙烯，采样筛网孔数量400个，每孔直径0.47mm，粒子捕获〉0.65um，尺寸为 116×24 mm

三、其它要求

1、3年免费保修，免费提供设备使用培训。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

包4：

全自动细胞成像系统招标技术参数

一、总体要求

1.使用范围：该系统主要用于明场、相差和荧光模式成像及自定义区域扫描，具有彩色免疫组化成像及扫描功能；可进行玻片、多孔板、培养皿等样品自定义区域扫描，可精确控制样品台移动至多孔板的任意位置；可进行时间动态拍摄、三维成像、大视野图像拼接等实验；可选配搭载活细胞培养装置，可实现实时观察活细胞动态变化，检测活细胞内发生的生物学过程。

二、技术参数要求

1、设备类型为无目镜台式全自动细胞成像系统。

2、具备可见光彩色成像功能，用于组织化学等样品的观察成像及扫描，如HE，DAB染色。

3、具备硬件相差成像功能，包括透射光源，聚光镜，多位置相差环等光学组件，用于无标记样品的观察成像。

4、具备GFP、RFP和DAPI等荧光检测通道，并有不少于10种通用荧光染料和10种QDOT量子点荧光检测通道可供选配。

5、配置双照相机，一个专用于荧光成像和定量的高灵敏度320万像素单色CMOS相机和一个用于明场成像的高分辨率320万像素彩色CMOS相机,一体设计，无需拆装，软件可直接切换使用。

6、荧光光源：提供3个独立的荧光固态LED光立方（100%光强下，寿命5万小时），集成单色LED光源、滤光片为一体，软件可调光强功率，以适用于不同样品；无需预热，实验后无需降温，即开即用；更换简单，可自行完成安装，为保证光立方使用寿命，光立方终身免费保修。

7、仪器可容纳至少4个独立荧光光源，荧光光源的切换可通过软件控制完成。

8、荧光光源为独立单色光，非白光光源，对荧光信号漂白小，对活细胞杀伤小。

9、荧光光源直接偶联入光路，无需采用光导管/光纤，避免光纤耗材老化。

10、聚光镜工作距离：大于等于60mm，适合大容器观测，适合显微操作；聚光器可在单色传感器上实现高质量、低噪声的彩色图像采集。

11、物镜塔可同时安装5个镜头，镜头转换可通过软件自动进行识别。

12、系统包含机械调焦转轮控制，也可以实现软件调焦和自动聚焦功能。

13、标配镜头4X、10X、20X、40X和60X专用物镜，可选相差物镜，高NA物镜或油镜等。

14、电动载物台：电动编码X-Y扫描载物台，平面滑动范围：120×80mm，亚微米分辨率；配有可更换的容器支架适配器，具有Z轴自动对焦功能，具有样品自动锁焦功能。

15、系统能够采集三色荧光图像及通过使用专有的基于LED的RGB照明采集彩色明场图像，可自动叠加显示多通道图像，并可对细胞图像进行定量分析，如细胞计数、细胞活力等应用。

16、配有可更换的样品适配器；包括多孔板适配器，玻片适配器，多功能样品适配器。

17、原装进口电脑工作站，配置不低于英特尔酷睿i7-8700处理器，32 GB DDR4 RAM，512 GB PCIe SSD和配备运行Windows® 10的4GB NVIDIA Quadro P1000独立显卡，设计用于触摸屏显示器和显微镜。

18、配备样品暗盒，在自然光实验环境下即可进行高质量荧光样本的观察和图片采集。

19、具备多种标准功能，如快速的多通道荧光或明场下的图片捕获及叠加，添加标尺和图像预览。所有的图像均可保存为JPEG、BMP、TIFF和PNG格式。

20、多孔板自动拍摄功能，可按照百分比、圆形、环形、随机分配视野的方式自由定义拍摄多孔板每个孔的大图像，也可以在一个孔中定义拍摄形状并自动推算到其他孔拍摄同样的形状。

21、自动聚焦和自动化多孔板扫描功能，可以通过XY轴的精准步移，自动化完成多种类多孔板及组织切片的扫描拍照，96孔板三荧光通道整板扫描，只需不到5分钟。

22、延时成像功能，可针对动态样品进行延时连续拍照，合成动态的视频录像，可实现活细胞动态成像；连续动态成像功能可以与自动对焦和/或Z- stack组合。

23、Z-stacking：可以按照用户自定义的参数进行逐层扫描拍照。用户可根据样品的厚度和信号，自定义拍照的层数和Z轴的步进，从而获取到逐层扫描图像，合成3D的叠加图片。

24、系统软件提供用于为每个通道单独编辑图像亮度、对比度的工具；软件包括用于测量和注释的功能。

三、其它要求

1、免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3、仪器在安装调试时，进行现场培训。并提供1名到厂家技术中心免费培训名额。

包5：

生物气溶胶分离器招标技术参数

一、总体要求

1、使用范围：多级生物气溶胶收集器采样

二、技术参数要求

1、适用流量范围： 3.5L/min

2、符合ACGIH / ISO的可吸入和不可吸入空气中颗粒物分离标准

3、多级旋风分离器用于在三个隔室中的一个隔室中捕获生物气溶胶，在多个切点处准确提取样品。

4、分离器粒径切割范围：≥4um，1≤Size＜4um，＜1um

三、其它要求

1、免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3、仪器在安装调试时，进行现场培训。

空气采样泵招标技术参数

一、总体要求

1.使用范围：适用于各种环境下空气采样。

二、技术参数要求

1、流量范围：5-5000mL/min，5-500mL/min（选配低流量适配器）

2、背压补偿 ： 10英寸水柱背压，5L/min

50英寸水柱背压，2L/min

3、流量精度：专利的等温闭合循环流量传感器，恒定流量补偿可在±5％的范围内提供恒定流量，以实现准确的空气量，配套流量计实时检测。

4、显示：连续显示电池状态并显示运行时间，泵状态和流量

5、电池运行时间：2L/min@40小时，5L/min@22小时；可外接电源，长时间运行

6、电池充电时间：8小时

7、温度范围:操作温度: 0-45℃，充电温度: 0-45℃ ，存放温度: -20-35℃

8、认证：满足RoHS要求，本质安全：UL符合I级

三、其它要求

1、免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3、仪器在安装调试时，进行现场培训。

混合仪招标技术参数

一、技术参数要求

1、转速： 20rpm；

2、运动/斜度： 3-D/固定20°；

3、最大载物量： 0.8kg；工作温度： 4～65℃；

4、尺寸 (W x D x H)约： 24.1cm x 17.15cm x 15.24 cm；

超声破碎仪招标技术参数

一、功能用途：适用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。

二、技术参数要求

1、适用于处理小体积样品

2、输出功率：5-650W可调

3、工作频率 20-25KHz自动跟踪自适应

4、处理量 0.2-500ml(需选配相应探头）

5、定时 0-999分可设置（最大可到999小时）

6、工作模式 间隙/连续

7、脉冲 0.1-99.9s可调（间隙/工作）

8、温度控制 配有温度传感器，控制样本温度（0℃-100℃)

9、警报 温度，时间

10、输入方式 触摸控制

11、显示方式 直观的超大触摸屏控制，7英寸TFT

12、显示内容 温度，功率，振幅及脉冲模式和时间等7种显示

13、保护装置 自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示

14、存储数据不少于20组

15、密码 有用户密码保护

16、其他功能 数据打印，网络有线/无线控制，操作，累计工作时间

17、隔音箱 自动隔音箱外部尺寸（宽度*深度*高度）约：350mm*345mm*545mm 一台，内有电动升降装置

三、配置要求：

1、发生器（主机）一台

2、密封换能器一只

3、&6mm变幅杆一只

4、软件一套

5、可选配变幅杆 Φ2，Φ3，Φ10，Φ12

6、破碎杯 30ml,100ml,400ml

大流量空气采样器招标技术参数

一、设备用途：对各种环境的空气微生物采样。

二、技术参数要求

1、采样原理：六级撞击法（安德森原理）

2、采样流量：28.3L/min(电子恒流数字恒流恒压；内置高精度传感器；可对仪器进行自校）流量不受电压波动和气阻变化的影响)

3、恒流方式：数字恒流（精准闭环控制流量不受电压波动和气阻变化的影响）

4、流量校准：开放性后台校准系统，用户可对仪器进行自校准。

5、体积计算：工况体积、标况体积自动计算

6、数据存储：可存储 不少于99 组采样数据

7、流量误差：≤±5%FS

8、LCD 显示屏：提供实时流量、运行时间、标况体积、电池电量、等各种信息

9、流量稳定性：≤5%

10、流量重复性：≤2%

11、计时误差：≤±0.1%

12、定时范围：1min～99h59min

13、工作温度：-10～50℃

14、相对湿度：≤95%RH

15、续航时间：＞6 小时

16、负载能力：≥15000pa

17、定时模式：定时采样、定容采样、循环采样

18、运行噪声：＜70dB（A）

19、测量范围：捕获率>98%

20、收集装置：采用标准培养皿（9cm）

21、捕获粒子范围：6 级采样器依次粒径大小：1 级:≥7μm, 2 级：4.7-7μm, 3 级：3.3-4.7μm, 4 级：2.1-3.3μm 5 级：1.1-2.1μm, 6 级：0.65-1.1μm

22、轻便型：主机重量约 3.5Kg

三、其它要求

1、3年免费保修，终生免费维护，免费提供设备使用培训；

微生物动态检测系统招标技术参数

一、总体要求

1、使用范围：适用于测定人体体液标本中细菌内毒素、真菌（1-3）-β-D葡聚糖的含量。

二、技术参数要求

1、检测原理：动态浊度法；

2、检测范围：适用于测定人体体液标本中细菌内毒素、真菌（1-3）-β-D葡聚糖的含量。

3、内毒素计量单位 必须采用国际通用的内毒素活性单位：EU/ml，以此来准确衡量标本中内毒素的活性。

4、内毒素测定范围 0.005-50EU/ml，灵敏度≤0.005EU/ml；

5、真菌1-3-β-D葡聚糖测定范围 10-10000pg/ml，灵敏度≤10pg/ml；

6、变异系数 OD值变异系数：小于1%；

7、标本容量 可同时检测不少于32个样本；

8、试管反应物量 0.2ml；

9、检测时间 30-60分钟；

10、特异性 真菌（1-3）-β-D葡聚糖试剂不与内毒素反应；内毒素试剂不与真菌（1-3）-β-D葡聚糖反应，相互之间互不干扰，特异性高。

11、重复性 平均回收率80%～120%；批内、批间CV≤10%；

12、标本前处理 采用分布加热稀释法，有效排除标本中的干扰，让结果更准确、可靠。

三、其它要求

1、免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3、仪器在安装调试时，进行现场培训。并提供1名到厂家技术中心免费培训名额。

全自动组织处理器招标技术参数

一、总体要求：满足将组织分离成单个细胞。

二、技术参数要求

1、整机功率 <1000w

2、样品处理量 10～200ml

3、最大通量 32个

4、处理最大粘度 5000mPa·s

5、均质速度 7000～36000rpm可调

6、转速偏差 1%

7、三种清洗方式废液自动排放：有机溶剂；水；超声波清洗喷淋

8、观察窗内置LED灯，实验过程全程可视

9、样品容量及规格型号：随机器配置的样品架规格 10ml，32孔；50ml，16孔；100ml，10孔

10、可选配的样品架规格：30ml，16孔；150ml，10孔；200ml，8孔

11、辅助排气功能：具有主动排风系统

12、选配支架：可装配各种试管、离心管支架

13、刀头规格：10x195mm 平底机械刀头19x195mm 平底机械刀头

14、均质强度：刀头自动调整上下距离，增强均质效果

15、样品盘配置：采用转盘式样品盘，减少交叉污染风险

16、安全性：具有自由保护、调整和报警功能

17、不小于7英寸触摸屏

多功能流式点阵仪招标技术参数

一、总体要求

1、使用范围：用于免疫分析、核酸分析、酶学分析、受体和配体分析等临床检测和科学研究。

二、技术参数要求

1、基于Luminex XMAP技术的蛋白质和核酸分析平台；

2、 检测原理：使用不同配比的染料标记编码微球，可偶联蛋白或核酸探针，流式细胞分析技术，快速分析单一样品中的多种待测指标。

3、 多重性：可单孔检测≥50个指标；

4、设备为开放的系统，可以使用由客户自行设计、耦联有寡核苷酸、抗体、抗原、多肽或其它小分子化合物的荧光微球，开展多重蛋白和多重核酸方面的科研工作。

5、检测通道能力：单台设备一次性可检测检≥90个样本

6、芯片反应平台：不少于96孔板格式

7、可选微球种类：MagPlex，MLumAvidin，MagPlex-TAG，并提供生产厂家盖章的每种微球订购彩页资料；

8、需提供设备生产厂家盖章的制造供应商资格声明

9、可提供核酸偶联的方案，并可根据使用用户需求开展相关前瞻性研究，提供实验设计方案不少于4套，

10、具有多功能软件操作平台，且软件通过FDA 21CFR Part 11认证；并提供相关资料

11、可实现单管一次同时检测≥15种细菌及其毒素、寄生虫、病毒，并提供厂家盖章相关彩页资料；

12、检测效率：单台检测仪器完成96个样本的多重检测时间需≤4个小时；

13、可进行登革热病毒快速分型检测，并可检测寨卡病毒，黄热病病毒和日本脑炎

三、其它要求

1、免费上门安装调试，提供3年免费保修。

2、用户有技术问题或报修后，厂家应在48小时内解决。

3、仪器在安装调试时，进行现场培训。并提供1名到厂家技术中心免费培训名额。

注：以上标注“★”号的为关键技术参数，一条不满足的作无效投标处理。