广西建信建设项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：生命学院学科72设备采购

项目编号：GXZC2018-G1-20636-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2018年11月

目    录

- 公开招标公告………………………………………………2

- 招标项目采购需求表………………………………………4

- 投标人须知…………………………………………………30

- 评标办法及评分标准………………………………………43

- 合同主要条款格式…………………………………………47

- 投标文件格式………………………………………………53

第一章  公开招标公告

广西建信建设项目管理有限公司受桂林电子科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：201810170009），现对生命学院学科72设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：生命学院学科72设备采购

二、采购项目编号：GXZC2018-G1-20636-GXJX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 细胞荧光成像分析系统 | 1 | 套 | 实验教学设备 |
|  | 电化学综合测试系统 | 2 | 套 |  |
|  | 原子吸收分析仪 | 1 | 套 |  |
| B | 教学设备 | 1 | 批 | 实验教学设备 |
| C | 中央台、边台等 | 1 | 批 | 研究生实践教学 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：369.00万元；B分标：62.722 万元；C分标：10.1万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、投标人报名要求：

潜在投标人可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以企业CA锁登录方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018年11月5日公告发布之时起至2018年11月12日下午17：30分止。

八、招标文件的获取及售价：

1、发售时间：2018年11月5日公告发布之时起至2018年11月12日下午17：30分止；

2、售价：招标文件250元，售后不退；

3、获取方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）缴纳招标文件费后在网上下载招标文件电子版，并打印投标报名成功回执。

九、公告期限：2018年11月5日至2018年11月12日。

十、投标保证金（人民币）：A分标：37000.00元；B分标：6300.00元；C分标；1000.00元。

；须足额交纳。

投标人应于投标截止时间：2018年11月30日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账形式转出并到达桂林市公共资源交易指定账户，否则视为无效投标保证金；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

十一、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2018年11月30日上午10时30分。

投标人应于2018年11月30日上午10时00分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2018年11月30日上午10时30分，在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

十三、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、http://ggzy.guilin.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）。

十四、电子招标文件查询及下载网址：htt p://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十五、联系事项：

1、采购单位名称：桂林电子科技大学

地址：桂林电子科技大学（花江校区）桂林市灵川县灵田乡东田村

联系人：杨老师               联系电话：0773-2290675

2、采购代理机构名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室

联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

3、政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331810

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

广西建信建设项目管理有限公司

2018年11月5日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

A分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |
| --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 实验教学设备 |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |
| 详见第七条《商务条款》。 |
| 四、质量标准 |
| 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 五、采购标的验收标准 |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 细胞荧光成像分析系统 | 1套 | ▲1、检测模式：具有宽场荧光成像、明场成像、DPC数字荧光成像和共聚焦荧光扫描四种成像模式。 2、仪器采用独立免光纤光路设计，设备主机外附带多色实验进程指示灯光，实时指示实验图像采集进程。 3、光源：采用4波段固态长寿命LED和740nm近红外LED 双光源系统。 3.1、荧光光源: 4波段固态长寿命LED；激发波长：365nm，475nm，510nm， 550nm，630nm。所有光源能量不低于100mW； 3.2、明场光源：单波长LED 光源；波段：740nm。 4、可实现全息景深包围纹理成像，在无标记细胞成像中达到“0”背景超高信噪比（获得与荧光效果类似的暗背景高信噪比图像）。 5、共聚焦光路： 5.1、共聚焦类型：微阵列式转盘共聚焦； 5.2、针孔直径：55 µm。 6、检测器： 6.1、检测器类型：高灵敏度高分辨率sCMOS相机； 6.2、像素规格2000 X 2000 pixel； 6.3、像素尺寸6.5 μm X 6.5 μm。 7、自动聚焦：具备硬件自动聚焦功能。 8、发射滤光片： 8.1、发射滤光片转轮：8孔位； 8.2、发射滤光片波段：430-500 nm；470-540nm; 500-550nm; 525-580nm;570-620nm；570-650nm; 655-760nm; 685-760nm； 8.3、所有滤光片带条形码，配置读码器，支持滤光片条形码自动识别。 9、物镜： 9.1、6位物镜转轮； 9.2、空气镜配10X（Long WD，N.A. 0.3，WD 12mm），20X（Long WD，N.A. 0.4，WD 8.28mm），40X（high NA，N.A. 0.75，WD 0.71mm）高数值孔径或长工作距离物镜； 9.3、水镜：63X水镜（N.A. 1.15，WD 0.6mm） 高数值孔径物镜； 9.4、配置全自动物镜补水循环系统，含电动水泵，补水管道，自动注水器。可实现整板的水镜高通量全自动扫描； 9.5、所有物镜带条形码，配置读码器，支持物镜条形码自动识别。 ▲10、具备无标记细胞分析模块： 10.1、可利用近红外明场光源对无标记细胞实现“0”背景，荧光级别高信噪比成像（获取与荧光效果相似的黑背景亮信号灰度图像）； 10.2、在无标记的条件下，完成细胞密度，计数，形态等分析； 10.3、可以实现对细胞的轨迹追踪，对单个细胞运动特性进行多参数分析； 10.4、具备多种数学模型模拟并识别细胞分裂过程不同形态特征，可以实现长时间培养细胞的世代分析。 11、载物台：全自动移动载物台，具有高分辨率扫描级载物台，步进精度不低于50nm。配载玻片适配器，进行组织切片成像和分析。 12、具备全自动荧光平场校正功能：无需任何人工干预，不需准备任何试剂和参考图像进行成像鱼眼效应矫正，提高细胞图像荧光定量的准确度。 13、Z轴切层成像功能： 13.1、可通过软件控制，实现对不同高度的图像进行采集； 13.2、可在多张不同高度的照片中选择最清晰、最明亮的图像； 13.3、可实现对3D微组织的扫描，并具备相应的采集和分析模块。 14、分析软件： 14.1、预设应用分析解决方案：具备以下分析方案： 1）细胞计数或核计数； 2）活/死细胞计数； 3）核内标志物定量； 4）细胞质标志物定量； 5）质膜标志物定量； 6）胞质向核迁移； 7）胞质向膜迁移； 8）荧光重分配——细胞骨架； 9）Spot分析； 10）核内Spots； 11）细胞核分析——细胞核皱缩； 12）细胞核裂解分析； 13）细胞核分类——DNA含量； 14）细胞形状——细胞圆度； 15）有丝分裂指数； 16）细胞周期分类； 17）受体内化； 18）神经细胞分析； 19）克隆形成； 20）微核分析； 21）迁移； 22）脂滴形成分析； 23）基于纹理的亚细胞结构分割； 24）表型分析； 25）细胞分化； 26）细胞汇合率分析； 27）神经生长——胞体精细分析； 28）在线质量控制； 29）纹理分析——线粒体分群； 30）3D微组织分析； 31）细胞轨迹追踪； 32）细胞世代分析； 14.2、纹理分析模块： 14.2.1、Texture纹理滤镜：不低于8个； 14.2.2、不少于8种纹理模型包括：SER-Spot，SER-Hole，SER-Edge，SER-Ridge，SER-Valley，SER-Saddle， SER-Bright，SER-Dark；14.2.3、纹理标准：Kernel, Region Indensity, Unnormalized； 14.2.4、可以利用纹理分析图像进行二次分析； 14.3、机器自学习功能： 14.3.1、用户教导软件识别不同的细胞类群或区域，创建自定义的分析算法。 14.3.2、可自学习细胞大小、形态、亚细胞结构，组织形态结构，信号分布差等参数。 14.3.3、STAR分析功能：由软件对图像进行自主分析，无需任何人工干预，帮助使用者找到最合适的分析方法。形态学参数不低于207个。14.3.4、参数优化功能：可以手动优化分割参数，也可以由软件自动给出最佳参数。 15、图形工作站：处理器Intel® Core™双六核处理器，内存不低于32GB，硬盘不低于2TB，64bit Windows®7操作系统，24寸显示器。 16、配置要求： 16.1、转盘共聚焦光路、仪器主机； 16.2、光源：4色高能量LED光源，和740nm近红外明场LED光源； 16.3、检测器：sCMOS相机； 16.4、空气物镜：10倍、20倍、40倍； 16.5、水浸物镜：63倍，带自动注水系统； 16.6、电动载物台； 16.7、不少于8位置发射滤光片转轮，和对应发射滤光片； 16.8、图形工作站和配套分析软件。 |
| 2 | 电化学综合测试系统 | 2套 | 1、功率放大器： 1.1槽压：12V； 1.2最大电流：2A； 1.3带宽：1MHz； 1.4转换速率：≥8V/us； 1.5上升时间：<350ns。 2、电压控制（恒电位模式）： 2.1施加电压范围：± 10V； 2.2 施加电压最小分辨率：300nV； ▲2.3 施加电压精度：±0.2%； 2.4最大扫描速度：5000Vs-1 ； ▲2.5电位扫描方式：具有线性扫描及阶梯波扫描双重方式。 3、电流控制（恒电流模式）： ▲3.1施加电流范围: 2A~200nA； 3.2施加电流分辨率：±1/32,000； 3.3施加电流准确性：±0.2% ； ▲3.4施加电流范围/分辨率：±2A/60uA； 3.5施加电流范围/分辨率：±200nA/120fA。 4、差分静电计： 4.1输入阻抗：≥ 10e12Ω in parallel with ≤ 5pF ； 4.2带宽 +/-10MHz；4.3 漏电流：5pA。 5、电流测量： 5.1 电流范围: 2A to 200nA； 5.2 电流分辨率：6pA； 5.3 电流准确性：0.2% 。 6、电压测量： 6.1电压范围：± 10V； 6.2电压分辨率：6μV； 6.3电压准确度：±0.2%。 7交流阻抗测试： ▲7.1 频率范围：10uHz-1MHz 7.2 最小交流电压幅值：0.1mV RMS ▲IR补偿：正反馈及动态IR补偿两种。 8、软件功能：中英文操作界面，能提供全套完整的实验方法，还可以在软件上按照用户需要在.net支持的环境下（如Labview）进行功能及实验编程。功能包括： 8.1常规电化学分析：开路电位，线性扫描，循环伏安（单次），循环伏安（多次），阶梯线性扫描，阶梯循环伏安（单次），阶梯循环伏安（多次），计时电流法，计时电位法，计时电量法，电位脉冲法，电流脉冲法，方波伏安法，非正规脉冲法，正规脉冲法，反相正规脉冲法等； 8.2阻抗分析:控制电位的电化学阻抗，控制电流的电化学阻抗； 8.3 序列实验设置个数不受限制； 8.4 线性扫描循环次数超过80000次。 9、电脑工作站：处理器Intel Core六核处理器，内存不低于16GB，硬盘不低于2TB，64bit Windows7操作系统，24寸显示器。 10、配置要求： 10.1电化学测试系统一套； 10.2电脑工作站和配套控制软件一套； 10.3电极测试线一套； 10.4 模拟电解池一个。 |
| 3 | 原子吸收分析仪 | 1套 | 1、工作条件： 1.1 电源要求：230V （+5%～-10%），50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2、功能要求：台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。 3、光学系统和检测器技术指标： ▲3.1 光学系统：实时双光束，1800线/mm， 64×72mm大面积平面光栅分光系统。 3.2波长范围：185～900nm。 3.3狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。 ▲3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式5象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。 3.5灯选择：8灯位，内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。 4. 火焰系统技术指标： 4.1火焰AAS耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。 4.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体。在突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 4.3燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。 4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。 4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线，砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb，线性系数优于0.9999。 5、石墨炉系统技术指标： ▲5.1石墨炉背景扣除方式：采用纵向塞曼背景校正方式。 5.2石墨炉加热方式：采用横向加热方式。 5.3石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。 5.4石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。 5.5电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。 5.6温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。 5.7石墨炉进样系统：配备加氧装置， 加氧流量50mL/min 和250mL/min；具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并有实际应用。 5.8编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按下列参数编程。 5.9石墨炉自动进样器：样品台安装于石墨炉的前面。有两种可换式样品盘，可分别放置不少于88个和148个样品和参比液，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml；最大注入量（样品+试剂）为99微升，自动进样器由主机供电并由软件控制。 5.10 FIFU功能：具有FIAS与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。 5.11 石墨炉必须配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 ▲5.12石墨消解器：不含金属成分，外壳由Kydex塑料制成，最大限度的减小了样品污染的可能。由涂敷特富龙的石墨块制成，其中平板加热器占了95%的面积，保证温度均匀性，并消除板上热点。适用于低于180℃的消解/加热方法。提供均匀的温度（板面上+ / - 1.0℃）控制。控制器：采用数字式控制器，具有可编程的特点，温度设置精度可达0.1℃、还包含有定时关机选项以及可编程循环结束时提示。可放置50mL离心管，48孔位。 6、操作软件技术指标： 6.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，任选单标进行曲线斜率重校。 6.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。 6.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。6.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。 6.7全面控制流动注射分析系统（FIAS）。 6.8具有氢化物发生AAS分析功能。 6.9在中文版Windows 7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告。 6.10支持高效液相色谱（HPLC）与AAS联用进行形态分析。 6.11具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能。6.12数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。 6.13具有与LabWorks LIMS无缝连接的功能，并具有与国产LIMS连接的专用接口。 6.14全自动安全保护功能。 6.15仪器通讯和控制采用GPIB控制卡。内置IEEE-488接口以便于用于计算机和可选附件的连接。 6.16联用：均具有与FIAS、FIMS、气相色谱（GC）、液相色谱（HPLC）、热分析（TA）等仪器联用的功能。FIAS与紫外联用，具有亚硝酸根、氨基酸的分析功能。具有间接法分析硫酸根、磷酸根、氯离子的能力。 7、其它重要技术指标： 7.1绝缘保护：符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1）的规定；绝缘级别1级；绝缘（电压）类别Ⅱ类。 7.2认证：本仪器的研制和生产应符合ISO 9001国际质量标准。其设计和检验应符合下列科学仪器的要求规范IEC 348、 VDE 0411、CSA 22.2第1引项和美国通讯委员会对射频干扰的规定。符合德国对射频干扰的要求（好于级别A/0871）。软件提供GLP和仪器校准所要求的各项控制参数。 7.3安全和EMC标准：全面符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1，1990+A1、A2，修改版）。 7.4电磁兼容：发射全面符合EN 50 081-1:92，发光全面符合EN 50 082-1:92。 8、仪器整体技术指标： ▲8.1火焰AAS 的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD＜0.4%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T21187-2007 的4.5.2.1 和4.7.2.1 试验程序进行。 8.2 标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb 的加标回收率在95～105%范围，RSD 小于3%。 ▲8.3石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20 微升，特征质量＜16.5pg，精密度RSD＜2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007 的4.5.2.2、4.6.2.2 和4.7.2.2 试验程序进行。 8.4以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。8.5以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 9、配置要求：原装进口原子吸收主机一台；标准一体化平台石墨管，用于横向加热石墨炉，每包5根；Pd基体改进剂；原装进口空心阴极灯: Cu、Mn、Pb、Cr、Cd、Ni、Zn空心阴极灯各一，镉无极放电灯及无极放电灯电源组件一套；原装进口石墨消解装置：48个50ml样品位消解炉及数字控制器一套；国内采购配套附件：冷却循环水机、空压机、电脑、打印机、乙炔钢瓶带减压阀、氩气钢瓶带减压阀各一。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 七、商务条款，如与售后服务承诺书中不一致时，以商务条款为准。商务条款均为实质性条款，必须满足。 |
| 免费质保期及售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，软件免费维护期最短不得少于 1 年，免费维护期内上门维护免收维护费及软件升级费，并提供终身维护服务。 2、免费送货上门，免费调试，免费提供现场技术培训，免费进行软件操作、维护的技术培训1-2人，保证使用人员正常操作软件的各种功能；软件在软件维护期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人。免费维护期内，接到报障电话 3～5 天内派工程技术人员上门维护解决问题。提供可远程维护服务。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货使用时间：自收到信用证后 90 日内必须到货；设备进场后7个工作日内安装调试合格；在设备交货前1个月，中标人应通知采购人有关设备安装的环境与安装条件，采购人作好设备安装前的准备工作。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 100%信用证,90%凭发货方发货单据支付，10%验收合格后凭采购方验收报告20日内付清（无息）。 |
| 验收方式 | 现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |
| 其他要求 | 1、本分标货物已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。采购人协助办理免税审批手续。 2、投标人按照提供给高校的教育行业优惠折扣进行报价，进口设备投标报价按免税到岸价（CIP桂林）及第3点所含的各项费用。 3、货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。 4、为保证售后服务质量和产品质量，如所投产品为进口产品时，投标人为非所投产品生产厂家的，要求投标人在投标文件中必须提供所投产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）的销售授权书原件，否则投标无效。 5、如投标人所投第2分项产品“电化学综合测试系统”或本项产品配置中“电脑工作站”为国内生产产品时，要求投标人在投标文件中必须提供所投产品“电化学综合测试系统”技术参数配置中第9点“电脑工作站”产品在《节能产品政府采购清单》中相关目录截图证明材料，否则投标无效。 6、本分标政府采购预算金额为人民币：369.00 万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。 |
| 八、采购人特别说明： |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第1 分项“细胞荧光成像分析系统”。 |

B分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |
| --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 本科实践教学 |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |
| 详见第七条《商务条款》。 |
| 四、质量标准 |
| 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 五、采购标的验收标准 |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 1、工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85%。 2、技术要求： 2. 1分析方法：火焰法； 2. 2光路结构：消象差Czerny-Turner型光栅单色器； 2. 3背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯、自吸背景校正能力1Abs时≥40倍. 自吸效应背景校正能力1. 8A时≥30倍； 2. 4光学系统：单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统。光栅的分辨率、色散率完全满足分析； 2. 4. 1衍射光栅： 1800线/mm； 2. 4. 2波长范围/设置： 190nm-900nm/自动寻峰设置； ▲2. 4. 3波长准确度： ≤±0. 15nm； ▲2. 4. 4波长重复性： ≤0. 05nm； 2. 4. 5光谱带宽：0. 1，0. 2，0. 4，1. 0，2. 0nm五档自动可选； 2. 4. 6分辨率： ≤0. 3nm，光谱带宽为0. 2nm时可分开279. 8nm和279. 5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于30%； 2. 4. 7基线稳定性： ≤0. 002Abs/30min； 2. 5元素灯系统 ▲2. 5. 1灯座数：每个灯架装8只灯； 2. 5. 2灯位置： 灯位自动设定,自动微调； 2. 6火焰部分 2. 6. 1燃烧头： 预混合型全钛燃烧头； 2. 6. 2扣背景： 氘灯、自吸全波段扣背景； 2. 6. 3点火方式： 自动点火； 2. 6. 4燃烧条件设置： 质量流量控制器自动设置燃烧条件； 2. 6. 5保护功能： 自动安全连锁功能：仪器设有火焰监视器,当意外火焰熄灭时,自动关闭乙炔流量；异常压力监视器：随时监视空气压力变化，异常时自动关闭乙炔气体，安全熄火；自动限流以及清洗功能使得质量流量控制器的火焰操作更为安全； ▲2. 6. 6特征浓度：铜≤0. 02ug/ml/1%； ▲2. 6. 7精密度：铜≤0. 7%； ▲2. 6. 8检出极限：铜≤0. 004ug/ml； 2. 6. 9自动设置燃气流量：实现了自动选择元素分析最佳助燃比； 2. 6. 10自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置：使仪器处于最佳的分析条件； 2. 6. 11使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能； 2. 6. 12自动控制波长扫描及自动寻峰； 2. 6. 13自动更换光谱带宽：五挡可供选择； 2. 6. 14自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护； 2. 6. 15可扩展火焰自动进样器； 3、数据处理 3. 1数据输入方式：计算机自动在线采样,人工离线输入； 3. 2浓度计算方式：曲线拟合法, ：标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关系数； 3. 3信号实行自动采集,自动处理； 3. 4可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库； 3. 5可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度； 3. 6保护措施起作用时，软件均给予相应提示； 3. 7软件拥有详细的帮助功能，时时可以给用户以提示； 4、售后服务： 4. 1售前咨询：关注客户应用需求，提供合理专业的解决方案，可根据客户需要提供专属定制机型。 4. 2操作培训：为客户提供完整的产品操作手册，并通过线上或者上门的方式为客户提供安装指导和操作培训。 4. 3客户回访：定期回访客户，听取客户的建议，帮助客户解决实际操作过程中遇到的问题。 4. 4产品保修：所有产品均实行国家三包政策，保修一年，终身维护。 4. 5升级服务：终身为客户提供免费的软件升级服务。 |
| 2 | 微型紫外分光光度计 | 1台 | 1、最小样本量：0. 5μl； 2、光程：1mm/0. 2mm； 3、波长范围：190～850nm； 4、波长精度：1 nm； 5、波长分辨率：≤0. 3nm（FWHM 在 Hg 253. 7nm）； 6、吸光率精度：2%（0. 76 在 257nm）； 7、吸光率分辨精度：0. 002Abs（1mm 光程）； 8、吸光率范围：0. 02～300 (等效10mm光程)； 9、可准确测量范围：0. 1～5 Abs. ±0. 1Abs 5～80 Abs. ±2%； 10、侦测器：3648像素线性CCD阵列； 11、光源：微型氙气闪光灯系统； 12、测量时间：<5 秒； 13、尺寸（L×W×H）：约200mm×130mm×136mm； 14、重量：≤ 2.0kg； 15、样本检测平台材质：304不锈钢和石英； 16、输入电压：AC100～240V 50-60Hz； 17、操作电源功率：24W。 |
| 3 | 纯水装置 | 1台 | 1、产水量：10升/小时。 2、 RO纯水水质：源水进水电导率低于300us/cm时，产水电导率低于10us/cm。 3、 UP超纯水：电阻值大于18. 25兆欧姆。 |
| 4 | 电子天平 | 1台 | 1、校准方式：外部校准； 2、最大称量值：220g； 3、可读性：0. 1mg； 4、重复性：0. 1mg； 5、线性误差：0. 2mg； 6、稳定时间：2 s； 7、灵敏度温度漂移：2. 0 ppm/˚C； 8、秤盘外形尺寸：约90mm； 9、 净重：约4.5kg； 10、应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。 |
| 5 | 荧光透射仪 | 2台 | 1、观察表面积：约 25×22 cm； 2、设备尺寸： 约29. 5×26×12 cm； 3、重量： 约2.5kg； 4、关学： 单一的9W的灯和反射系统； 5、包含的附件：琥珀色滤片和DR观察眼镜； 6、特点：使用新的无毒DNA染料： SYBR Green, SYBR Gold等, 避免了Ethidium Bromide (EB) 染料对人体的伤害。 使用可见光 （400-500 nm）,没有UV（紫外线），将其对人体的伤害降低 至零。同时，大大降低了对DNA样本的损伤，克隆DNA的效率将成百倍的提高。灵敏度高，远远高于UV检测仪。 适用染料范围广；荧光素 （fluorescein）, AttoPhos, GelStar, Vistra Green, SYPRO Orange, red-shifted GFP variants等都可使用。对于Rhodamines, Ethidium Bromide(EB)等激发光大于500 nm的染料亦可适用；可以广泛用于DNA、RNA以及蛋白质的检测。同时提供琥珀色镜片的观察眼镜（AG16），供切割凝胶时使用。 |
| 6 | 台式数字万用表 | 5台 | 1、支持GPIB、USB、LAN和RS-232接口； 2、直流电压测量范围：-1000V到1000V，直流电流测量范围：-10A到10A，电阻测量范围：0Ω至100MΩ，支持二线和四线电阻测量，交流电压测量范围：True-RMS,0V至750V，交流电流测量范围：True-RMS,0A至10A，频率测量范围为3Hz至1MHz； 3、内置10组数据存储，10组设置存储。 |
| 7 | 信号发生器 | 5台 | 1、双通道，60 MHz正弦波形，30 MHz方波； 2、14位，300 MS/s，1M点记录长度； 3、幅度1 mVp-p ～10 Vp-p 至50 Ω负载。 |
| 8 | 焊台 | 10套 | 1、工作电压：吸锡枪输入：220VAC（110V AC）（50/60Hz) 输出：34VAC；电焊铁：220V AC（110V AC），输出：34V AC； 2、消耗功率：吸锡枪发热体：80W 吸泵：45W（外接），电焊铁：瞬间95W（大）； 3、温度范围：吸锡枪：250-450度，电焊铁：150-450度； 4、真空吸力：680mmH一（外接CT-964-1强力吸锡泵）； 5、主机体积约：约123×160×140mm； 6、吸泵体积约：约110×87×180mm。 |
| 9 | 静场探头套件 | 1套 | 1、用于在低于100 kHz至高于1 GHz的宽频率范围内对辐射发射进行诊断测试； 2、探头组由三（3）个磁场探头，两（2）个电场探头，20厘米延伸手柄和一个定制手提箱组成。6cm 环形磁场探头、3cm 环形磁场探头、1cm 环形磁场探头、3. 5cm 球形电场探头、 0. 3cm 短杆电场探头和20cm 加长把手。 |
| 10 | 交直流电流探头 | 1套 | 1、简便易用，准确进行AC/DC 电流测量； 2、DC - >50 MHz 带宽； 3、钳口直径5 mm (0.2 英寸)； 4、准确测量最低每格10 m 的电流； 5、精度高，DC 增益误差小于1%； 6.分芯结构，简便地连接电路； 7、低噪声和DC漂移； 8、20 ARMS 电流功能； 9、100 A 峰值脉冲电流功能； 10、10 mA/mV 灵敏度； 11、BNC 输出连接大多数示波器和其它测量设备(要求>100kΩ端接)； 12、消磁按钮和拇指轮，调节DC 偏置； 13、通过AC 适配器供电。 |
| 11 | 3D打印机 | 2台 | 1、打印参数：约2.8英寸电阻触摸屏操作，打印方式U盘，配切片软件； 2、成型技术：LCD屏幕光固化成型； 3、光源配置：紫外线集成灯珠（波长405nm）； 4、XY轴分辨率：47微米（2560*1440）； 5、Z轴分辨率：1.25微米； 6、层厚度：25～100微米； 7、打印速度：20mm/小时； 8、额定功率：约40W； 9、打印体积（长×宽×高）：约115×65×155mm； 10、材料：405nm紫外光敏树脂； 11、机器尺寸（长×宽×高）：约220×200×400mm； 12、机器重量：约6.6kg。 |
| 12 | EMI近场探头 | 2套 | 1、配合频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试，可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境，从而快速定位干扰源； 2、频率范围：30MHxz-3GHz； 3、可探测范围：2mm，5mm，3cm，10cm； 4、端口类型：SMB； 5、转接器：N-BNC； 6、射频线缆：BNC-SMB 1000mm； 7、阻抗：50欧； 8、尺寸：约260×190×30mm； 9、重量：约0.426KG。 |
| 13 | 频谱分析仪 | 1台 | 1、频率范围9kHz至1.5GHz，分辨率带宽为100Hz-1MHz； 2、显示平均噪声电平(DANL) -135 dBm(典型值)； 3、相位噪声：-80 dBc/Hz（偏移10 kHz）； 4、全幅度精度：＜1.5 dB； 5、最小分辨率带宽(RBW)：100 Hz； 6、配前置放大器； 7、1.5 GHz跟踪源； 8、配EMI滤波器和准峰值检波器； 9、配VSWR测量套件； 10、丰富的接口：LAN、USB Host、USB Device和GPIB； 11、不少于8 英寸 WVGA (800×480) 显示屏，直观的操作面板和界面。 12、重量：约4.25kg。 |
| 14 | FA级静电计 | 1套 | 1、低输入偏置电流：最大值：±20 fA（TA = 25°C，在产品测试中保证）±20 fA maximum at −40°C < TA < +85°C，最大值：±250 fA（−40°C < TA < +125°C，在产品测试中保证）； 2、低失调电压： 最大值：50 μV（在额定CMRR范围内）； 3、失调漂移： 0.13 μV/°C（典型值），0.5 μV/°C（最大值）； 4、集成防护缓冲区具有100 μV最大失调； 5、低噪声： 14 nV/√Hz (10 kHz)； 6、宽带宽： 2 MHz单位增益交越； 7、电源电压： 4.5 V至16 V（±2.25 V至±8 V）； 8、工作温度： -40℃至+125℃； 9、配置：低漏夹层板、数据采集板和系统演示平台各一。 |
| 15 | 微弱电流前置放大器模块 | 1套 | 1、频率范围：DC 30KHz； 2、增益：1*103（V/A）～ 1*1011（V/A）； 3、量程：1mA-10PA； 4、输入电流：±5mA； 5、噪声（输入端开路）：20fA/dB； 6、直流漂移：≤0.1PA/℃； 7、低通滤波器截止频率：0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、 1KHz、3KHz、10KHz、30KHz； 8、输出电压：±5V； 9、地址控制电平：高电平[1]7V-9V 低电平[0]0V-2V； 10、供电电源：±9V、40mA。 |
| 16 | 投影仪 | 2台 | 1、投影技术：3LCD； 2、显示芯片3×0. 67英寸芯片； 3、亮度：≥3100流明； 4、亮度均匀值：87%； 5、对比度：≥20000：1； 6、标准分辨率：1920*1080； 7、光源类型：超高压汞灯； 8、变焦方式：手动变焦； 9、聚焦方式：手动聚焦； 10、变焦比：1. 2X； 11、光圈范围：F=1. 58-1. 7或更优； 12、投影尺寸：30-300英寸； 13、屏幕比例：16：9； 14、色彩数目：10. 7亿色； 15、投影方式：正投； 16、扬声器：2W； 17、输入接口：1×VGA/1×HDMI：MHL/1×HDMI/3×音频； 18、控制接口：1×USB-A； 19、产品噪音：正常模式：37dB，经济模式：28dB； 20、电源性能：AC100-240V，50/60Hz，3. 3-1. 4A； 21、外观描述：聚碳酸酯，ABS树脂（外壳）； 22、产品尺寸：约302×92×252mm； 23、产品重量：约2. 7kg； 24、保修信息：全国联保，享受三包服务，整机免费质保时间不少于2年，灯泡不少于6个月。 |
| 17 | 十二位光化学反应仪 | 1台 | 1、灯泡功率：300W。 2、功率调整范围：150～300W连续可调。 3、灯泡寿命：不低于 1500H (满功率运行) 。 4、电流：22A。 5、总光功率：50W。 6、平行光光斑直径：30～52mm（依照射距离）。 7、平行光发散角：平均6°。 8、散热形式：进口的金属扇风机+金属散热模组。 9、光收集形式：椭球全反射。 10、光学窗口直径： 24. 0mm （圆斑）。 11、工作光斑直径： 40－52mm（圆斑）。 12、光输出形式：水平、垂直照射或任意角度照射（沿光轴可旋转）。 13、入射 45 度转向后垂直向下（亦可水平照射）。 14、红外透射：透射率不低于 80％，波长范围：800nm－1100nm。 15、可见反射：反射率不低于 95％，波长范围：350nm－780nm。 16、滤光片安放装置：有，直径为 52mm 。 17、标准配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片（可见高反）、升降台。 18、配置：光源：紫外光（300W和500W汞灯）、模拟日光（250W和350W氙灯）；10ml试管12支、50ml试管12支、10ml试管专用搅拌子12粒、50ml试管专用搅拌子12粒、250ml反应容器1个、石英冷阱1个、通气架1个、专用通气管12根、气体流量计1个。仪器主件（光源控制器1台、主体箱1台、十二位反应器1台），紫外与可见光滤光片各6片。 |
| 18 | 精密酸度计 | 5台 | 1、测量参数： pH值、mV（ORP）、温度值； 2、测量范围： pH （-2. 00～18. 00）pH 、mV （-1999～1999）mV 、温度 （0. 0～99. 9）℃； 3、分辨率 pH- 0. 01pH、 mV- 1mV、温度-0. 1℃； 4、本误差 pH ±0. 01pH±1个字、mV ±0. 1%（FS）、温度 ±0. 3℃±1个字； 5、稳定性 （0. 01pH±1个字）/3h； 6、温度补偿自动/ 手动（0. 0～99. 9）℃； 7、标定：二点标定； 8、缓冲液识别： 自动识别3种标准缓冲溶液（4. 00pH、6. 86pH、9. 18pH）； 9、显示： LCD段码 10、尺寸约(mm)：300×220×90； 11、重量约(kg)： 1. 3。 |
| 19 | AI医学影像加速服务器 | 1套 | 一、医学影像深度学习训练系统软件： 1、人工智能平台：轻松部署和整合Caffe, CNTK, TensorFlow, Theano and Torch 众多主流深度学习架构。无缝兼容各主流平台，可支持灵活的二次集成与开发。 2、DIGITIS训练系统：Web 界面可嵌入简易的神经网络监控和管理工作工具，提高训练学习率和提高大批量模型的精度，支持导入各种各样的图像格式和源，可支持实时分析精度和损失和多个GPU自动大规模的训练任务，用于图像分类和目标检测的深度神经网络的设计和可视化。 3、深度学习 SDK： Deep Learning SDK提供强大GPU有关深度学习加速的工具和设计库和Deploying GPU加速的深层学习的应用程序。其中包括深度学习原生库，稀疏矩阵，线性代数，多GPU通信与计算，完整的CUDA C\C++开发环境。 4、cuDNN神经网络：cuDNN可高度提供实现卷积，汇集，正常化，活化层的标准程序。深入学习研究者能够专注于训练神经网络和应用软件开发而不是花时间在低级别的GPU性能调优。 5、GPU Docker： Docker容器将软件安装所需的所有数据包括编程、运行、系统工具、系统函数库等都打包到一个完整的文件系统中，可安装到任何一台服务器上。 6、提供人工智能医学影像分析软件，要求： ▲①、该软件系统包括数据获取、数据管理、二维读片、距离测量、图像分割拼接、图像三维重建以及三维重建模型的显示、几何测量以及剖切等交互功能，具有三维可视化交互性和实时性，并提供源码； ②、基于状态机的用户交互概念，可以对复杂的交互机制结构化处理； ③、对用户交互的撤销/重做，将应用程序中所有数据组织成一个层次数据仓库； ④、这种分层次结构可以方便地表达数据的罗辑关系，例如心室是心脏的一部分等； ⑤、为方便程序模块之间的通信和控制渲染，使用了"键/值"列表来描述数据项的任意属性； ⑥、载入和保存层次数据仓库，并可包含数据项的所有属性；⑦、提供区域增长算法、各种可视化算法 、各种配准算法 、各种基本的重建（CT、3DUS、PET）算法、利用NVIDIA提供的CG接口进行加速的重建算法、利用NVIDIA提供的CUDA接口进行加速的重建算法、交互式分割算法和阈值分割算法; ⑧、提供数据接口：DICOM、Analyze、NetCDF、Meta、JPEG、TIFF、BMP、IM0、RAW等格式图像文件的输入输出 ； 7、 提供精准医疗影像仿真软件，要求： 复杂形状生物组织中光的传播模拟。可实现了任意复杂形状生物组织以及自由空间中光传输过程的仿真。 光在自由空间中传输过程的模拟仿真。基于蒙特卡罗方法，模拟在各种光在大多数的生物组织下的传输行为复杂多样，比如吸收、散射和折射。 多源光谱和多源视点同时模拟。它产生了与真实实验相媲美的精确模拟结果。 复杂组织的三维介面通量分布重建。 友好的用户界面和强大的可视化能力，便于模拟和数据分析。 数据接口：高效方便的数据输入和输出模式，包括文本、对话框和图形。 能量重建：利用多视图数据重建复杂生物组织的三维表面通量分布。 图形显示：显示属性的灵活设置。数据分析：文本和图形模式。 ▲⑨支持生物发光断层成像（BLT）、扩散光学断层成像（DOT）、激发荧光断层成像（FMT）等三种发光类型的前向光传输过程仿真；支持多线程的并行光传输仿真（采用OpenMP语言实现）；具有将多个角度的二维平板探测图像映射到三维介质表面的功能；可仿真连续波下介质表面出射光到平板探测器（如CCD）的传输过程；支持匀质及非匀质结构的介质仿真：匀质介质具有唯一的光学性质，非匀质介质的不同区域（组织或器官）则具有不同的光学性质；支持Windows及Linux系统；支持各种仿真类型、仿真模态下的仿真参数及仿真结果的输入、输出，所有数据文件由工程文件进行统一管理，有助于用户对实验结果进行重复分析。 二、深度学习系统平台： 1、规格：4U机架式与塔式互转双用服务器，支持8x 3.5''硬盘位,最大支持4x GPU卡，冗余电源； 2、主板：双路Intel Xeon CPU 主板，QPI 9.6GT/s,16条通道DDR4内存； ▲3、GPUs ：配置4 颗 NVIDIA GTX TITAN Xp GPU ；计算能力：48TFLOPS； ▲4、GPU 内存：每颗 GPU 12 GB,共48G显存； ▲5、CPU：双路 14 核英特尔至强 E-2690v4 2.60 GHz； ▲6、GPU核心数：NVIDIA CUDA 核心数量 15360； ▲7、系统内存：256 GB 2400 MHz DDR4 LRDIMM 64GB*4）； 8、数据硬盘：2 块 6TB 3.5英寸机械硬盘，企业级； 9、系统硬盘：1块Intel P4501 PCIE U.2 SSD 1.92 TB 固态硬盘； 10、网络：双路Intel 千兆网卡； 11、系统：Ubuntu Server Linux16.04 操作系统； 12、尺寸(H×W×D)：约462×178×673 mm； 13、电源：最高要求2000W，1+1 冗余，200-240V (交流)。 三、其他要求： ▲服务：三年免费原厂7*24小时服务。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 七、商务条款，如与售后服务承诺书中不一致时，以商务条款为准。商务条款均为实质性条款，必须满足。 |
| 免费质保期及售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训，免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训1-2人，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 3～5 天内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货使用时间：自收到签订合同后 30个工作日内必须到货；设备进场后7个工作日内安装调试合格；在设备交货前1个月，中标人应通知采购人有关设备安装的环境与安装条件，采购人作好设备安装前的准备工作。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购单位，采购单位在 15 个工作日内支付100％的合同金额（无预付款）。 |
| 其他要求 | 1、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、本分标政府采购预算金额为人民币：62.722万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。 |
| 八、采购人特别说明： |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第1分项“原子吸收分光光度计”。 |

C分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |
| --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 研究生实践教学。 |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |
| 详见第七条《商务条款》。 |
| 四、质量标准 |
| 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 五、采购标的验收标准 |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 中央台 | 2套 | 一、台面 ▲（1）提供防腐实验台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告（分级检测结果为1级）复印件，并加投标人公章。 ▲（2）从环保角度考虑，要求投标人在投标文件中必须提供台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具甲醛含量测试的甲醛释放量E1级的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 （3）台面理化板需为绿色环保材料。 （4）台面需具有耐刻划性，耐划痕性能需达到5.0N表面无整圈连续划痕，所有台面边缘加置≥25.4mm。 二、主框架：采用60×40×1.5mm冷轧矩形方通焊接而成钢框架，直角部分有加强筋支撑。金属表面（电解钢材质）电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重＞200 公斤，使用寿命＞15 年。 三、柜体：采用优质环保三聚氰胺板，厚度≥10mm。 四、柜体门板：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，外贴≥1mm 厚优质防火板，≥2mm厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 五、柜身：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色三聚氰胺板，≥2mm厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 六、层板：材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为≥18mm。 七、铰链：闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 八、导轨：三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 九、把手：采用铝合金一字型拉手。 十、调整脚：钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 十一、安装及布线：采用2.5平方毫米铜芯线布线，给每个位置安装五孔插座3个。采用8芯百兆网线，给每个位置安装网络插座1个。 十二、配置：PP水槽，铜质三联水嘴（本项产品“水嘴”为政府强制采购节能产品之一，要求在投标文件中必须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》中相关目录截图证明材料，否则投标无效。要求在技术规格偏离表中注明所投品牌、型号，以便于评标委会员在评审时，核对节能清单。），铝玻结构试剂架。 十三、尺寸(长宽高)：约5000×1500×850mm。 |
| 2 | 边台 | 12套 | 一、台面 ▲（1）提供防腐实验台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告（分级检测结果为1级）复印件，并加投标人公章。 ▲（2）从环保角度考虑，要求投标人在投标文件中必须提供台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具甲醛含量测试的甲醛释放量E1级的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 （3）台面理化板需为绿色环保材料。 （4）台面需具有耐刻划性，耐划痕性能需达到5.0N表面无整圈连续划痕，所有台面边缘加置≥25.4mm。 二、主框架：采用60×40×1.5mm冷轧矩形方通焊接而成钢框架，直角部分有加强筋支撑。金属表面（电解钢材质）电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重＞200 公斤，使用寿命＞15 年。 三、柜体：优质环保三聚氰胺板，厚度≥10mm。 四、柜体门板：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，外贴≥1mm 厚优质防火板，≥2mm厚 PVC 封边条封边， 与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 五、柜身： 采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色三聚氰胺板，≥2mm厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 六、层板：材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为≥18mm。 七、铰链：闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 八、导轨：三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 九、把手：铝合金一字型拉手。 十、调整脚：钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 十一、安装及布线：采用2.5平方毫米铜芯线布线，给每个位置安装飞雕牌五孔插座3个。采用8芯百兆网线，给每个位置安装网络插座1个。 十二、配置：全木结构吊柜。 十三、尺寸(长宽高)：约1500×750×850mm。 |
| 3 | 边台 | 2套 | 一、台面 ▲（1）提供防腐实验台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告（分级检测结果为1级）复印件，并加投标人公章。 ▲（2）从环保角度考虑，要求投标人在投标文件中必须提供台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具甲醛含量测试的甲醛释放量E1级的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 （3）台面理化板需为绿色环保材料。 （4）台面需具有耐刻划性，耐划痕性能需达到5.0N表面无整圈连续划痕，所有台面边缘加置≥25.4mm。 二、主框架：采用60×40×1.5mm冷轧矩形方通焊接而成钢框架，直角部分有加强筋支撑。金属表面（电解钢材质）电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重＞200 公斤，使用寿命＞15 年。 三、柜体：优质环保三聚氰胺板。 四、柜体门板：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，外贴≥1mm 厚优质防火板，≥2mm厚 PVC 封边条封边， 与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 五、柜身：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色三聚氰胺板，≥2mm厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 六、层板：材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为≥18mm。 七、铰链：闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 八、导轨：三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 九、把手：采用铝合金一字型拉手。 十、调整脚：钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 十一、安装及布线：采用2.5平方毫米铜芯线布线，给每个位置安装五孔插座3个。采用8芯百兆网线，给每个位置安装网络插座1个。 十二、配置：全木结构吊柜。 十三、尺寸(长宽高)：约1380×750×850mm。 |
| 4 | 边台 | 2块 | 台面 ▲（1）提供防腐实验台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告（分级检测结果为1级）复印件，并加投标人公章。 ▲（2）从环保角度考虑，要求投标人在投标文件中必须提供台面板材由第三方具有检测资质的检测机构出具甲醛含量测试的甲醛释放量E1级的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 （3）台面理化板需为绿色环保材料。 （4）台面需具有耐刻划性，耐划痕性能需达到5.0N表面无整圈连续划痕，所有台面边缘加置≥25.4mm。 二、主框架：采用60×40×1.5mm冷轧矩形方通焊接而成钢框架，直角部分有加强筋支撑。金属表面（电解钢材质）电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重＞200 公斤，使用寿命＞15 年。 三、柜体：采用优质环保三聚氰胺板。 四、柜体门板：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，外贴≥1mm 厚优质防火板，≥2mm厚 PVC 封边条封边， 与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 五、柜身：采用≥16mm 厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色三聚氰胺板，≥2mm厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 六、层板：材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为≥18mm。 七、铰链：闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 八、导轨：三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 九、把手：采用铝合金一字型拉手。 十、调整脚：钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 十一、安装及布线：采用2.5平方毫米铜芯线布线，给每个位置安装飞雕牌五孔插座3个。采用8芯百兆网线，给每个位置安装网络插座1个。 十二、配置：全木结构吊柜。 十三、尺寸(长宽高)：900×750×850mm。 |
| 5 | 柜式空调机 | 5台 | 1、空调类型：立柜式空调； 2、冷暖类型：冷暖电辅；定频； 3、空调匹数：大3.0P；适用面积：34-50㎡； 4、能效比：3.08；能效等级：三级能效； 5、控制方式：键控/遥控；显示屏：LED显示屏； 6、制冷剂：R32； 7、制冷量：约7200W；制冷功率：约2337W； 8、制热量：约7850W；制热功率：约2350W；电辅加热功率：约1800W； 9、循环风量：≥1200m3/h； 10、室内机噪音：42-46dB；室外机噪音：≤56dB； 11、是否静音：是； 12、自动清洁； 13、电辅加热：支持； 14、电源性能：220V/50Hz； 15、室内机尺寸：约507×1770×320mm；室外机尺寸：约955×700×396mm； 16、其他性能：独立除湿； 17、保修政策：全国联保，享受三包服务； ▲28、质保时间：整机及主要零部件均保修不少于6年。 29、本项产品“柜式空调机”为政府强制采购节能产品之一，要求在投标文件中必须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》中相关目录截图证明材料，否则投标文件无效。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 七、商务条款，如与售后服务承诺书中不一致时，以商务条款为准。商务条款均为实质性条款，必须满足。 |
| 免费质保期及售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训，免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训1-2人，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 3～5 天内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货使用时间：自收到签订合同后 30个工作日内必须到货；设备进场后7个工作日内安装调试合格；在设备交货前1个月，中标人应通知采购人有关设备安装的环境与安装条件，采购人作好设备安装前的准备工作。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具发票给采购单位，采购单位在 15 个工作日内支付100％的合同金额（无预付款）。 |
| 其他要求 | 1、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、本分标政府采购预算金额为人民币：10.1万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。 |
| 八、采购人特别说明： |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第1分项“中央台”。 |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：生命学院学科72设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按各分标中标金额的0.76%（四舍五入到元）向中标人收取。 代理服务费账号： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司； 开户银行：桂林银行城中支行； 银行账号：6600 1200 4199 9000 10。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告第十条。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑、澄清： 1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件购买之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。 2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。 3、采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本壹 份，副本 肆 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 投标截止时间：2018年11月30日上午10时30分。 投标人应于2018年11月30日上午10时00分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2018年11月30日上午10时30分，在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法，详见第四章《评标方法及评定标准》。 |
| 11 | 中标人信用信息查询（采购代理机构在对中标人信用信息查询，如查询结果与投标文件不一致时，以采购代理机构查询结果为准）： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人的中标资格进行信用信息查询： （1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）上发布中标结果公告。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，投标人提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金，中标人提供采购合同、本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起三十日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：详见《招标项目采购需求表》。 |
| 17 | 投标文件有效期： 九十日。 |
| 18 | 本招标文件解释权属广西建信建设项目管理有限公司。 |

投标人须知

# 一、总  则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西建信建设项目管理有限公司（以下简称“本采购代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

# （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

# （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项的核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

①质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2886298；

通讯地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室。

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5336893

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“招标文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

2. 本采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

3.投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

5.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

6.本采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告。

# 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件【第（1）-（8）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。】：

▲（1）投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

▲（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

▲（3）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （格式见第六章）；

▲（4）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果；

①关于政府采购活动中信用信息记录的书面声（格式见第六章）；

②投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目公开招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。

采购人或者采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

▲（5）投标人2016年或2017年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

▲（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（8）投标人股东及出资信息表（格式见第六章）。

2. 资信及商务文件【第（1）-（5）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标声明书 (格式见第六章)；

▲（2）投标保证金的相关证明复印件；

▲（3）法定代表人正反两面身份证复印件；

▲（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）投标人的信誉、荣誉证书；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（投标产品如为中小微型企业的，请按第六章的格式求要填写，并以提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；

（14）监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（15）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）广西工业产品声明函【如投标产品中具有广西工业产品80%以上（含80%）的，请按第六章的格式求要填写，否则不予享受优惠政策）】；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件【第（1）-（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）技术响应表；

▲（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

▲（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.投标报价文件【第（1）、（2）、（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（进口产品的设备销售授权书、要求提供的检测报告除外）。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有货物内按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起九十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。

3.投标人应于投标截止时间：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账形式转出并到达桂林市公共资源交易指定账户，否则视为无效投标保证金；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

4.凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效投标保证金，其投标文件一律作无效处理。

5.投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

6.对未足额、按时交纳投标保证金的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会核定该投标无效。

7. 投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，采购代理机构以转账方式予以退还。中标供应商将政府采购合同原件一份送采购代理机构备案后，公共资源交易中心在5个工作日内予以退还其投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

▲1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

▲3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、所投分标号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书原件、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二） 开标程序：

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.本采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

## 公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

# （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

# （三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

# （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人的中标资格进行信用信息查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

# （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、http://ggzy.guilin.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 八、签订合同

# （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

# （二）签订合同

（1）中标通知书发出之日起三十日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商相应投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

## （一）中标服务费：本项目中标服务收费按各分标中标金额的0.76%（四舍五入到元）向中标人收取。在领取中标通知书之前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

## （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

## （三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

# 广西建信建设项目管理有限公司

# 地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室

# 联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

# 第四章  评标方法及评定标准

# 一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标方式：以封闭方式进行。

(三)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业生产的产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(四)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# （五）、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 4 | 投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 5 | 投标人2016年或2017年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 7 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 8 | 投标人股东及出资信息表 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 符合性审查 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标保证金的相关证明复印件 | 是否按招标文件要求在规定时间内足额交纳到指定账户 |
| 2 | 法定代表人正反两面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人正反两面身份证复印件 | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 5 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 6 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 7 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |

二、投标文件评审（详细评审）

# （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

# （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

# （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （四）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

# 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分50分

# （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

# （2）以进入评标的最低的投标报价为50分。

# 评标基准价

# 投标人价格分=        ------------------------- ×50分

# 投标人评标报价

# 2、技术分……………………………………………………………………………………满分23分

（1）基本分：                                                              满分13分

技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得13分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。

# （2）主要设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，

满分10分。

# 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分12分

（1）投标人或所投分项产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证的，得2分。                                                                       满分2分

（2）信誉奖分：投标人 2014年以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用企业、纳税先进、诚信单位等企业生产经营相关的奖项。（获得市一级奖项每一项为1分，获得省级（含自治区、直辖市）以上奖项每一项为2分，如同时具备市、省级（含自治区、直辖市）以上奖项的，以省级（含自治区、直辖市）以上为准。）                                                     满分4分

（3）投标人2014年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得1.5分。（携原件备查）。

# 满分6分

# 4、服务能力分…………………………………………………………………………………满分11分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分3分

一档（1分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（2分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（3分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，核心产品的生产厂家（或国内总代理）承诺免费维护期每延长1年增加1.5分【提供厂家（或国内总代理）相关证明材料】。   满分3分

（3）投标人在投标文件提供所投标产品的生产厂家售后服务承诺书原件的，每提供一项产品的，得1分。满分3分

（4）本地化服务：投标人注册地在广西区内或在广西区内设有分公司（办事处）的，得2分。

# （以提供有效的营业执照或租赁合同复印件并加盖供应商公章为准，否则不予评审。）满分2分

# 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分4分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（九类产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分；满分1分

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分；满分1分

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。满分2分

# （三）总得分＝1+2+3+4+5

# 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2018-G1-20636-GXJX

采购单位（甲方）：桂林电子科技大学                  采 购 计 划 号：201810170009

供 应 商（乙方）：                                  招  标  编  号：GXZC2018-G1-20636-GXJX

签  订  地  点 ：桂林电子科技大学                  签 订 时 间 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表          分标：

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的交货期  ，地点：广西桂林市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲方执两份，乙方执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内 书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

7、乙方在签订合同后15个工作日内，必须提供设备的销售授权书原件或供货保证有效证明原件，否则不予验收。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方指定的时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的保修期限      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质；预算内资金。

3、付款方式：按《招标项目采购需求》规定执行。

第九条　履约保证金：按《招标项目采购需求》规定执行。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为                 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执两份，乙方执一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

# 一、资格文件外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

# （一）资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

# （二）资格文件目录：

（1）投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）关于政府采购严重违法失信行为信息记录的书面声明及查询结果；

（5）投标人2016年或2017年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件；

（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；

（8）投标人股东及出资信息表。

1. 投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声   明（格式）

##### 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

4. 关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果；

①关于政府采购活动中信用信息记录的书面声

声   明（格式）

##### 致：（招标采购单位名称）

##### 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

②投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录查询结果

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目公开招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。

采购人或者采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

5. 投标人2016年或2017年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

6. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

7. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

8. 投标人股东及出资信息表

投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

# 二、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

# （一）资信及商务文件、技术文件、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：

投标人地址：

# （二）资信及商务文件、技术文件、投标报价文件目录：

1.资信及商务文件

（1）投标声明书；

（2）提交投标保证金凭证复印件；

（3）法定代表人正反两面身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件；

（5）商务响应表；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（7）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）投标人的信誉、荣誉证书；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（投标产品如为中小微型企业的，请按第六章的格式求要填写，并以提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；

（14）监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（15）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）广西工业产品声明函；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件

（1）技术响应表；

（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3. 投标报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

# （三）资信及商务文件格式：

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：  （招标采购单位名称） ：

（投标人名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　（原厂商名称）   购进（或需在中标后向                  订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

2. 提交投标保证金凭证复印件；

3. 法定代表人正反两面身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我  （姓名）系    （投标人名称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工  （姓名）以我方的名义参加                             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权期限为：     年   月   日至    年   月   日

被授权人签名：                           法定代表人(负责人)签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：附授权委托代理人正反两面身份证复印件

5.商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务技术要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

# 6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

# 7. 投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

8.投标人的信誉、荣誉证书；

9.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

10.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11.节能产品证明文件、环保产品证明文件；

12.投标人情况介绍；

13. 中小企业声明函（投标产品如为中小微型企业的，请按第六章的格式求要填写，并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称，并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料。

14.监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

# 15. 残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 16. 广西工业产品声明函[如投标产品中具有广西工业产品80%以上（含80%）的，请按第六章的格式求要填写，否则不予享受优惠政策）]：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

17.其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

18.投标人需要说明的其他文件和说明。

# （四）技术文件格式：

1. 技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权委托代理人签字：

投标人公章：

年    月     日

2.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

3.供货配置清单（均不含报价）格式：

供货配置清单

分标：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

5. 技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告；

9.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

10. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

分标：

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

13. 投标人需要说明的其他文件和说明。

# （五）技术文件格式：

1.投标函格式：

投 标 函

致：  （招标采购单位名称）   ：

根据贵方为                                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称）      提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字：                     日期：      年    月   日

投标人公章：

年    月     日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）    分标：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |
| 交货期： |

法定代表人(负责人)或授权委托人签名：

投标人公章：

年  月     日

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：元        分标：

| 分项号 | 货物名称 | 数量① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价② | 投标报价③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用(进口设备的关税及增值税除外)。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装包封，信封封面应应注明招标项目名称、项目编号、所投分标、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。