中山质计所2019年度质检设备采购

（招标编号：ZZ21939527）

招 标 文 件

采 购 人：广东省中山市质量计量监督检测所

采购代理机构：广东志正招标有限公司

二零一九年十月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。递交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。

- 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标报名资料参与正式投标时须放入投标文件中。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。

- 各投标人所提供的证书类文件必须在有效期内，请法定代表人/授权代表带好身份证原件，以备开标查验。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

- 已报名并购买招标文件的供应商如决定不参加投标，请在投标截止时间三日前按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。

- 已报名的供应商请登陆广东省政府采购网注册，否则将影响中标通知书的发放。

- 供应商在投标时务必带上数字证书按规定时间电子签到(可在指纹质量较差的情况下使用)。

# （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

第一部分   投 标 邀 请 函	4

第二部分   用 户 需 求 书	9

第三部分   投 标 人 须 知	82

一、说明	83

二、招标文件	85

三、投标文件的编制和数量	86

四、投标文件的递交	91

五、开标、评标和定标	92

六、询问、质疑和投诉	96

七、 合同的订立和履行	97

八、适用法律	98

第四部分   评标方法	100

一、 总则	101

二、评标方法	102

三、初步评审（初审）	103

四、详细评审	104

五、中标候选人	106

第五部分   合 同 书 文 本 格 式	111

第六部分   投标文件格式	121

自查表	123

1. 商务评审自查表	123

2.技术评审自查表	123

商 务 篇	124

表6-1  投标函	125

表6-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书	126

表6-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）	128

表6-4  资格声明函	130

表6-5  开标一览表	132

表6-6-1  详细报价清单	133

表6-6-2  投标人投标的产品属于“优先采购品目清单产品”声明函	134

表6-7  招标文件响应表（重要指标、实质性条款响应）	135

表6-8  用户需求书响应表	136

表6-9  投标响应与招标文件差异一览表	137

表6-10  投标人基本情况	138

表6-11  项目负责人/技术负责人简历表	141

表6-12  售后服务情况表	142

表6-13  同类项目一览表	143

表6-14  投标保证金退还说明格式	144

表6-15  招标代理服务费承诺书	145

技 术 篇	146

表6-16  技术方案	147

表6-17  售后服务计划	148

第一部分   投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各潜在投标人:

广东志正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省中山市质量计量监督检测所（以下简称“采购人”）的委托，对中山质计所2019年度质检设备采购（以下简称“项目”）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：440000-201909-118030-0111；

- 采购项目名称：中山质计所2019年度质检设备采购；

- 采购项目预算金额（元）：人民币6,796,000.00 元

- 项目采购数量：一批

- 采购项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

- 招标编号：ZZ21939527

- 本项目属于政府采购项目（单位预算编码：118030）

- 项目内容：

- 包组1：液相色谱仪、流动注射分析仪、凯氏定氮仪、全自动凝胶净化系统、快速溶剂萃取仪、双通道原子荧光光度计、台式冷冻离心机、石墨消解仪、自动低温平衡杯法闭口闪点试验仪、干式加热器、手持式三维扫描仪、烘箱、气相色谱仪；

采购预算金额：371.9 万元

- 包组2：自动碎布机、防紫外线测试仪、数字式胀破强度仪、耐静水压测试仪、儿童产品综合测试仪、织物起毛起球仪、滚箱式起球仪；

采购预算金额：30.7 万元

- 包组3：灶具整机寿命试验台、密封结构泄漏量检测仪、风压箱试验装置、湿式气体流量计

采购预算金额：40 万元

- 包组4：测厚仪（便携式涂镀层厚度测试）、防盗门冲击试验装置、磁铁

采购预算金额： 39万元

- 包组5：电容耐久性试验仪、交流电容器脉冲试验仪、电容自燃性试验仪、陶瓷材料品红试验机、防倒虹吸试验装置、自动卷线器试验机；

采购预算金额：39 万元

- 包组6： EMI接收机、线性可编程交流电源、高阻分压器、眩光测量系统

采购预算金额：115万元

- 包组7：耐久性试验箱（一）、耐久性试验箱（二）、电源线拉力试验装置；

采购预算金额：44万元

投标人可选择一个或多个包组进行投标，但必须对同一个包组内的全部内容进行投标，不能只对部分内容进行投标，否则视为无效投标。若投标人对多个包组进行投标，应针对每个包组分别制作投标文件。主要技术要求或招标内容的性质详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

- 本项目不允许提交备选方案；

- 需要落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）；

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

- 《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）。

- 符合资格的供应商应当在2019年11月01日至2019年11月07日下午17:30期间进行网上报名和下载招标文件。

（1）本次采购活动采用网上报名形式，供应商须先在中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn ）上注册登记后，才能参与本项目的投标。

报名具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→办事指引→中山市公共资源 交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,咨询电话： 0760-88331782。

（2）已注册登记的供应商应当在采购公告规定时间内，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，上传投标文件和确认投标等操作。

具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>政府采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351。

- 符合资格的供应商应在2019年11月28日上午09:30前缴纳投标保证金，并成功到达指定账号。投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。

具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”

- 购买招标文件时提供：有效营业执照副本复印件（需加盖公章）及授权报名代表身份证复印件（加盖公章）。符合投标人资格要求的投标人即可购买招标文件。（购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合供应商资格条件而引起的一切后果）。

- 供应商资格（各包组适用）：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求（提供资格声明函原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织并独立于采购人和采购代理机构（提供资格声明函原件）；

- 投标人信用记录查询（查询时间为投标截止时间前一天）由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的（处罚期限届满的除外），为无效投标文件；

- 本次采购不接受联合体投标；

- 投标人必须在中山市公共资源交易中心网上登记报名。

- 符合资格的供应商应当在2019年11月01日至2019年11月07日期间（上午08:30至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外，不少于5个工作日）到广东志正招标有限公司（详细地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼19室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2019年11月28日上午09:30。

- 提交投标文件地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心，建议投标人携带企业数字证书用作电子签到（详见开标当天开标室安排）。

- 开标时间：2019年11月28日上午09:30；

- 开标地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天评标室安排）。

- 本公告期限自2019年11月01日至2019年11月07日止。

- 联系事项

- 采购代理机构：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

（中山分公司地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室）

联系人：姚先生

联系电话：020-87554018（0760-88811601）

传真：020-87554028（0760-88819856）

邮编： 510640（528400）

- 采购单位：广东省中山市质量计量监督检测所

地址：中山市博爱六路48号

联系人：梁先生

电  话：0760-88335005

传真： 0760-88335005

邮  编：528403

发布人：广东志正招标有限公司

发布时间：2019年10月31日

第二部分   用 户 需 求 书

总   则

            - 本项目报价应包括：标的设备供货、其他附件、安装配件、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等相关的全部费用。

            - 投标人在阐述货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

            - 本项目所涉及的品牌及型号仅供参考，投标人所投设备的性能应优于或等于技术要求中所列技术指标。若投标人所投设备的性能低于技术要求中所列技术指标，评标委员会保留将其视为无效投标的权利。

            - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

            - 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

            - 投标人如果不是所投设备的制造商或者代理经销商，则应取得合法授权证明文件及售后服务承诺函（投标时提供复印件加盖投标人公章，与采购人签订合同书时提供原件）

            - 关于同品牌产品参加同一合同项投标

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

（二）相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

            - 本项目每包组的核心产品：

包组1：凯氏定氮仪、气相色谱仪

包租2：防紫外线测试仪、数字式胀破强度仪

包组3：灶具整机寿命试验台

包组4：测厚仪、磁铁

包租5：电容耐久性试验仪

包组6：EMI接收机

包组7：耐久性试验箱 （二）

            - 根据财政部关于《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的规定，通过专家论证并经政府采购监管部门同意，本项目拟采购设备（包括：液相色谱仪、凯氏定氮仪、全自动凝胶净化系统、台式冷冻离心机、干式加热器 、气相色谱仪、湿式气体流量计、测厚仪、EMI接收机、线性可编程交流电源、高阻分压器 ）可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

            - 本项目不允许中标人以任何方式转包，不允许违法分包。

- 采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液相色谱仪（超高效液相色谱仪） | 1 | 允许采购进口产品 | 包组1 金额：371.9万元 |
|  | 流动注射分析仪 | 1 |  |  |
|  | 凯氏定氮仪 | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |
|  | 全自动凝胶净化系统 （凝胶色谱净化浓缩系统） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 1 |  |  |
|  | 双通道原子荧光光度计 | 1 |  |  |
|  | 台式冷冻离心机[离心机（高速、超速、冷冻、大容量、微量、超微量、立式、台式、连续等）] | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 石墨消解仪 | 1 |  |  |
|  | 自动低温平衡杯法闭口闪点试验仪 | 1 |  |  |
|  | 干式加热器（干片机） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 手持式三维扫描仪 | 1 |  |  |
|  | 烘箱 | 1 |  |  |
|  | 气相色谱仪（顶空气相色谱仪） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |
|  | 自动碎布机 | 1 |  | 包组2 金额：30.7万元 |
|  | 防紫外线测试仪 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 数字式胀破强度仪 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 耐静水压测试仪 | 1 |  |  |
|  | 儿童产品综合测试仪 | 1 |  |  |
|  | 织物起毛起球仪 | 1 |  |  |
|  | 滚箱式起球仪 | 1 |  |  |
|  | 灶具整机寿命试验台 | 1 | 核心产品 | 包组3 金额：40万元 |
|  | 密封结构泄漏量检测仪 | 1 |  |  |
|  | 风压箱试验装置 | 1 |  |  |
|  | 湿式气体流量计（气体流量计） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 测厚仪（便携式涂镀层厚度测试） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 | 包组4 金额：39 万元 |
|  | 防盗门冲击试验装置 | 1 |  |  |
|  | 磁铁 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 电容耐久性试验仪 | 1 | 核心产品 | 包组5 金额：39万元 |
|  | 交流电容器脉冲试验仪 | 1 |  |  |
|  | 电容自燃性试验仪 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷材料品红试验机 | 1 |  |  |
|  | 防倒虹吸试验装置 | 1 |  |  |
|  | 自动卷线器试验机 | 1 |  |  |
|  | EMI接收机（EMI接收机及安装配件（含辐射/传导测试软件）） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 | 包组6 金额：115万元 |
|  | 线性可编程交流电源 （可编程变频电源） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 高阻分压器 | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 眩光测量系统 | 1 |  |  |
|  | 耐久性试验箱（一） | 1 |  | 包组7 金额：44万元 |
|  | 耐久性试验箱 （二） | 1 | 核心产品 |  |
|  | 电源线拉力扭试验装置 | 1 |  |  |

★本项目允许采购进口产品的设备中，如投标人所投设备为进口设备必需提供进口设备生产商的授权书原件并加盖公章。

- 技术要求：

包组1

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液相色谱仪（超高效液相色谱仪） | 1 | 允许采购进口产品 | 包组1 金额：371.9万元 |
|  | 流动注射分析仪 | 1 |  |  |
|  | 凯氏定氮仪 | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |
|  | 全自动凝胶净化系统 （凝胶色谱净化浓缩系统） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 1 |  |  |
|  | 双通道原子荧光光度计 | 1 |  |  |
|  | 台式冷冻离心机（离心机（高速、超速、冷冻、大容量、微量、超微量、立式、台式、连续等）） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 石墨消解仪 | 1 |  |  |
|  | 自动低温平衡杯法闭口闪点试验仪 | 1 |  |  |
|  | 干式加热器（干片机） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 手持式三维扫描仪 | 1 |  |  |
|  | 烘箱 | 1 |  |  |
|  | 气相色谱仪（顶空气相色谱仪） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |

- 液相色谱仪

1 主要用途：用于有机化合物的定量定性分析。

2 配置需求：

四元梯度泵 1套；液相维护工具 1套；液相启动套装 1套；柱塞冲洗装置 1套；真空脱气机 1套；可编程自动进样器，使用微型计量泵准确控制进样体积 1 套；智能柱温箱 1 套；二极管阵列检测器 2 套；标准流通池2个；液相色谱软件及驱动 1 套；三维光谱软件 1 套；样品瓶，蓝盖，500 只 2 套，连接接头 10 个 1 套，C18 色谱柱 3 根，预柱 1套和预柱芯 3套，专用输出设备 1套，长寿命氘灯1 支。

3 技术性能：

3.1 四元梯度泵：

3.1.1 串联式双柱塞往复泵，流量准确度＜1%，非皮带传动；

3.1.2	流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增率0.001ml/min；

3.1.3 流量准确度：＜0.07 %RSD；

3.1.4 压力范围：0～40MPa；

3.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min 流量时，＜2%振幅；

3.1.6 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择；

3.1.7 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%；

3.1.8 混合准确度：＜0.20%RSD；

3.2 智能化温控柱箱：

3.2.1 柱温范围：室温以上4℃～80℃；

3.2.2 温度稳定性：±0.15℃，温度准确度：±0.5℃；

3.2.3 柱容量：30cm柱 2 根；

3.3 在线脱气机：

3.3.1 流速：10ml/min 每个流路，四个独立通道；

3.4 自动进样器：

3.4.1 样品容量：2mL 样品瓶≥120 个；

3.4.2 进样范围：0.1～100μL, 多次进样模式可达1800μL；

3.4.3 进样准确度（计量泵进样）：＜0.25% RSD（5～100μL）, ＜1% RSD（1～5μL）；

▲3.4.4计量泵处于高压流路中，耐压55MPa或以上；

3.4.5 控制：自动柱前衍生，非三明治进样，自动洗针；

3.4.6 交叉污染＜0.004%；

3.5 二极管阵列检测器：

3.5.1 双灯源：氘灯+钨灯；

★3.5.2二极管对数：1024 对；

3.5.3 短期噪声：±0.6uAU, 254 nm；

★3.5.4波长范围：190～950 nm；

▲3.5.5二极管宽度：＜1 nm；

3.5.6 波长校正：内置氧化钬全范围自动波长校准（符合ASTM 标准）；

▲3.5.7狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可调；

3.5.8  基线噪音：＜1×10-4AU(254nm，1ml/min甲醇)；

3.5.9  基线漂移：＜1×10-3AU/h(254nm，1ml/min甲醇)；

3.5.10 最小检测浓度：＜0.5×10-7g/ml 奈/甲醇溶液；

3.5.11 定性重复性：＜1.0 %；

3.5.12 定量重复性：＜3.0 %；

3.6 工作条件：

3.6.1 电源：220V±10%，50Hz；

3.6.2 环境温度：4 ℃～55 ℃；

3.6.3 环境湿度：＜95%；

4、验收标准：

设备送抵采购人（用户指定地点）且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输液系统稳定性，检测器包括基线噪音、基线漂移、最小检测浓度，整机性能包括定性重复性、定量重复性。

5售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间≤72小时；

5.4 免费培训3人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；并有3个名额就近参加厂商举办的培训班。

5.5 投标人应具完善的售后服务体系，可提供售后服务单位ISO9001认证的文件复印件并加盖厂商公章；

5.6 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

5.7 维修工程师响应迅速，常驻广东省的售后服务工程师超过30名。

5.8 培训中心：北京、上海、广州、成都定期开班，3期/月，并提供近6个月的培新安排课程表，方便用户提前安排时间。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 流动注射分析仪

1 主要用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的（总）氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂等成分。

2 配置需求：

2.1 仪器标准配置所带的全套样品杯、标准样品杯、各种管线接头、反应管线，输送管线、泵管等；

2.2 全自动挥发酚分析通道（含化学分析通道，检测器，含蠕动泵、六通阀、温控仪、不少于42位进样器、内置式在线自动稀释功能）；

2.3 全自动（总）氰化物分析通道（含化学分析通道，检测器，含蠕动泵、六通阀、温控仪、不少于42 位进样器、内置式在线自动稀释功能）；

2.4 全自动阴离子表面活性剂分析通道（含化学分析通道，检测器，含蠕动泵、六通阀、温控仪、不少于42 位进样器、内置式在线自动稀释功能）；

2.5 工作站软件1套，路由器1套，溶剂过滤器1套，超声波清洗器1套，专用输出设备1套。

2.6 提供仪器正常使用2年期的耗材：套包（泵管、接头、进样针等）4套；

2.7 样品管：300个(10ml),100个(50ml)。

3 技术参数：

★3.1仪器组成：挥发酚分析通道\（总）氰化物分析通道\阴离子表面活性剂分析通道，每个通道都为一体机式设计，可配置1～16 个通道同时分析，每个通道上包括一个自动进样装置包括≥40 个 10ml 样品位和≥2 个 50ml 样品位及一个两位载流槽，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，双光束高精度分光检测器(每个模块配置一个高灵敏度双光束检测器，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便；检测器使用400～1100nm的卤素灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm，检测器噪音强度≤0.0001AU)及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，除工作站软件外，通道与进样器为不可拆分一体式；

3.2 通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输；

3.3 仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头，无需气泡生成及消除装置；

3.4 每个方法可以同时放在不同实验室使用；

3.5 仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准和人工误差，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点(提供此功能的结构图)；

▲3.6一种整体式网控全自动分析仪技术，方便现场操作和车载应急方案使用，能大大提高工作效率（投标文件中提供此技术由相关机构出具的证明文件加盖投标人公章）

▲3.7该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈15～45 度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(投标文件中提供此功能的结构图复印件加盖投标人公章)；

★3.8 每模块系统配置要求：仪器为一体机设计，仪器上包括一个全自动进样装置（包括不少于40 个10ml 样品位和不少于2 个50ml 样品位及一个两位载流槽），一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品，自动配置六个浓度点标准溶液时间在20分钟以内配置完成曲线除工作站软件外，通道间无共用装置，化学通道与全自动进样装置为不可拆分一体式；

3.9 蠕动泵、化学反应模块、检测器一一对应，用户检测不同项目无需做任何改动；所有需要加热蒸馏的模块均配备独立蒸馏器，所有需要紫外消解的模块均配备独立消解装置；

3.10 使用半导体在线冷凝器，无需冰水混合物制冷；

3.11 通道配置内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温度准确度0.1℃，数字显示；

▲3.12为应对应急事故发生，仪器尺寸为一体机式适合在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故车载需求方便：仪器尺寸不得大于（长 70cm,宽 25cm,高 42cm,此尺寸已含样品位的全自动进样器功能；

3.13 挥发酚仪器性能指标；

3.13.1 线性范围：0.001～0.2mg/L,曲线999 以上；

★3.13.2  检出限：≤0.0003 mg/L；

3.13.3 样品分析频率：≥18 样/小时；

3.13.4 精密度：≤1%；

3.13.5 准确度：≤±3%；

3.13.6 加标回收率：90％～110％；

3.14 （总）氰化物仪器性能指标：

3.14.1 特别要求：膜分离在线蒸馏模块；

3.14.2 线性范围：0.002～0.2mg/L,曲线999 以上；

★3.14.3 检出限：≤0.0005mg/L；

3.14.4 样品分析频率：≥18 样/小时；

3.14.5 精密度：≤1%；

3.14.6 准确度：≤±3%；

3.14.7 加标回收率：90％～110％；

3.15 阴离子表面活性剂仪器性能指标：

3.15.1 方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法；

3.15.2 线性范围：0.02～2.0mg/L；

★3.15.3  检出限：≤0.010mg/L；

3.15.4 样品分析频率：≥18 样/小时；

3.15.5 精密度：≤2%；

3.15.6 准确度：≤±3%；

3.15.7 加标回收率：90％～110％；

3.16 全中文操作软件，可控制 1～16 个通道同时，工作分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7 以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。

3.17 工作条件：

3.17.1 环境温度 ：15℃～30℃；

3.17.2 相对湿度 ：25%～85%，无凝结；

3.17.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输液系统稳定性，每个模块检出险，精密度、准确度。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤2小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法、实验室方法的应用与开发等；并指导采购人进行样品分析检测，前期使用阶段采购人应派专业技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止，并有2个名额就近参加厂商举办的培训班。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 凯氏定氮仪

1 主要用途：用于食品中氮及蛋白质，二氧化硫，啤酒、饮料中的酒精含量、水与污水中的氰化物含量、化妆品中的尿素含量测定等。

2 配置需求：

2.1 全自动凯氏定氮仪主机一套，内置电位滴定仪数据处理系统，自动触发信号给滴定仪，实现一键式的蒸馏滴定，自动计算出结果；

2.2 滴定仪：具有直拉式滴定管交换单元，具有滴定和加液功能；

2.3 配置≥12 位红外消化装置1套；

2.4 配 40 支 250 ml或 300 ml消化管；

2.5 配套凯氮pH电极两套，二氧化硫氧化还原电极两套；

2.6 消解酸气自动排废装置 1 个；

2.7 凯氮消化试剂3千片。

3 技术参数：

3.1 自动凯氏定氮仪满足国标的凯氏定氮的方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、自动蒸馏；可以手工颜色滴定；也可以采用电位滴定测定终点法或颜色法测定终点；

3.2 密码锁保护功能，防止非授权操作，满足实验室GLP规范；用户名﹑方法﹑滴定溶液﹑消耗量以及日期和时间与每个样品的结果一起保存。这些数据可采用USB 接口打印出来；

3.3 能够定量稀释、加碱、加接受液、自动同步滴定、消化管排空、储存不少于 50种方法,不少于 500个测定结果；内置电子蒸汽校准控制器：可自动调控蒸汽通入量、速度及终止，蒸汽通入量可在30%-100%之间调整，可以有效防止样品暴沸的情况；

3.4 回收率：≥99.5%,重现性（RSD）:≤±1% ；检测限：≥0.1mg 氮；检测范围：0.1～200mg；滴定准确度＜2.0μL/步 ；

★3.5滴定仪可扩展连接差示放大器，完全保证非水滴定的精确性,滴定仪测量范围：pH值：0～14，测量分辨率：pH 值0.001pH；

3.6 快速红外消解仪消解能力：每次1～12 个样品同时消解；两排加热单元可单独控制；温度范围：70℃～580℃；加热温度连续可调；10 分钟内达到最好温度加快消解过程，消解仪设有过温保护、防腐保护和断电保护等安全保护功能；

★3.7使用250ml、300ml、500ml多种规格消化管，管壁厚度≥2.3mm，收口防爆沸设计，防止溶液溅出、防止瀑沸,增加回流，提高消解效果，同时兼容其它品牌250ml的消化管；

★3.8仪器自带耐酸泵及组件测定二氧化硫，测定食品、饮料、干货等样品的二氧化硫含量；滴定仪可更换氧化还原电极，用于二氧化硫等的测定；可提供德瓦达测定组件，按德瓦达方法测定硝态氮和氨态氮；

3.9工作条件：

3.9.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.9.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.9.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输示值误差、测量重复性。

5、售后服务要求：

5.1 投标人应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在广东省有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品；

5.2 仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试，仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期，在保修期内，上门服务及主机硬件维修免费，质保期满后承诺：提供终生维护和维修服务；

5.3 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，直到用户有2名人员能独立操作为止；

5.4 要求中标仪器生产厂家在中国境内有完备的售后服务和技术支持；

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 全自动凝胶净化系统

1 主要用途：用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品，或净化含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子，或收集目标大分子去除小分子杂质，满足EPA3640要求，适于农产品检测、食品检测、环境检测及生命科学领域，提高分析的灵敏度与准确性，延长色谱柱使用寿命。该套系统可升级为定量浓缩、全自动固相萃取等多联机系统。

2 配置需求：

2.1自动液体处理器(含自动进样、自动收集) 1套；

2.2 凝胶净化系统主机1套 (含专用输出设备1套，可变波长检测器，液路管理系统)；

2.3 ID20×300mm高效不锈钢凝胶净化柱3根（BIO-Beads S-X3 Packing  BIO-Beads S-X3填料）；

2.4 净化工作站软件1套；

2.5 启动包及配件1套；

2.6 20mL32位瓶架2个、60mL24位瓶架2个；

2.7 20ml进样瓶（瓶/垫/盖）100个；60ml收集瓶（瓶/垫/盖）100个；

2.8 中英文操作手册1份。

3 技术参数：

3.1 高度自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、GPC净化工作站完成数据采集，数据保存和管理等一系列操作。设备外观具有工作状态指示灯，清楚显示个步骤工作状况，远距离可视；

3.2 全自动液体处理器：

3.2.1 可以实现样品自动进样和组分自动收集，支持有序进样和随机采样的功能；

3.2.2 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以放置4 个样品瓶架且样品瓶架的位置和类型可以自由设定。配置样品托盘≥24 位 60ml 收集架 , ≥32 位 20ml 进样架，可以非常灵活的适合≥90 位 2ml、≥8 位110ml 等多种规格的收集架和收集瓶；可以程序设定任意一个进样及收集位置；

3.2.3 浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外自动清洗；

▲3.2.4人为触碰机械臂后，无需重新校准位置，设备可自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率；

★3.2.5双针结构，进样针、收集针分别独立，避免交叉污染；

3.3 凝胶净化系统主机：

▲3.3.1输液泵：高准确度柱塞串联输液泵；

3.3.2流量范围：0.001～10.000mL/min,流量重复性：≤0.08％RSD,流量准确度：≤±1％,最大工作压力：4MPa；

★3.4可变波长紫外检测器：波长范围：190～600nm；波长准确度：1nm，波长精密度：0.2nm；

3.5 精密注射泵

▲3.5.1可以通过不锈钢定量环实现精密的满环进样,精密注射泵保证准确和重现性高的部分环进样且进样体积可设定；

3.5.2通过注射泵对必要管路进行可设体积和次数的清洗降低交叉污染；

3.5.3配置10mL注射泵，5ml、10ml等多种规格注射泵可选，准确度0.1％；

★3.6高效不锈钢凝胶净化柱：

3.6.1 50/50乙酸乙酯/环己烷高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积；

3.6.2 采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料，标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求，中压填装技术进行填装分离更加迅速；

3.6.3净化能力验证：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度前提下，25min以内完成样品净化，减少有机溶剂浪费，节约时间；

3.7 工作站

3.7.1可对泵、检测器及组分收集器进行反控，图形化界面设置净化及组分收集程序，界面实时显示色谱图，色谱图在线运行可实时调整及校正；

▲3.7.2具有定时收集、分段收集、判峰收集、判电压收集、及其组合方式六种收集模式；

3.7.3具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能；

3.7.4数据输出到Word或Excel中进一步处理；

▲3.7.5中英文双语界面，可自由切换；

★3.8提供设备原厂技术服务及保修，售后服务通过ISO9001质量体系认证，提供相关文件复印件加盖投标人公章；

▲3.9具有产品生产地商会出具的原产地证明文件复印件加盖投标人公章；

▲3.10生产厂商GPC生产线具有ISO:9001质量体系认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章；

▲3.11 整套系统支持升级与在线浓缩系统及单通道及多通道固相萃取仪联机使用；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输液系统稳定性、流量重复性、准确度，检测器波长准确度、精密度。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法、实验室方法的应用与开发等；并指导采购人进行样品分析检测，前期使用阶段采购人应派专业技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 快速溶剂萃取仪

1 主要用途：在高温 、高压条件下快速萃取固体或半固体样品中的有机物。

2 配置需求：

快速溶剂萃取仪主机,1台；萃取池：34mL，不锈钢316材质, 6套；不锈钢滤片，12只；四氟“O”型圈，12只；60mL收集瓶，12只；250mL收集瓶，20只；收集瓶盖隔垫，300只；纤维素滤膜，3000片；溶剂瓶，2只；溶剂瓶盖，2只；电源线，1根；保险管，2只；气路管，2米；液路管，2米；减压表接口，1只；注射器，2只；溶剂过滤头，4只；仪器说明书，1册；工具盒，1个；进口硅藻土，3kg；收纳盒，1个；60mL收集瓶架，1只；操作软件及操作设备（中文），1套；适配器，6个。

3 技术参数：

★3.1萃取方式：顺序萃取，自动完成清洗动作，无需人员参与。萃取时间：≤20 分钟，单循环。气体要求：氩气或氮气；

3.2 溶剂泵流速：0～100ml/min；

3.3 萃取池类型：不锈钢或特种合金萃取池，易拆装，内部抛光处理，萃取池必须耐0.1M 酸碱萃取剂；配套TFM材质密封垫。可选规格：1、5、10、22、34、66、100mL；

★3.4萃取池工作压力：0～20MPa，使用温度：0～210℃，萃取池转盘：具有≥24位萃取池位和≥2个清洗池位，兼容 100mL及以下各种体积的萃取池；

3.5 收集瓶转盘：收集瓶转盘具有≥26位（250mL或以下体积收集瓶）收集位和废液位；

3.6 萃取池定位方式：垂直定位，溶剂从上往下流入萃取池；

3.7 自动清洗功能：样品间自动清洗，实验前后预清洗等，消除交叉污染；

3.8 安全防护：内置压力控制单元和过压保护系统以及气液隔离保护装置，可确保仪器运行安全可靠。

3.9 加热及控制方式：电加热，紧贴式加热炉设计，PID控制升温及恒温程序，具有过热保护功能。

3.10仪器控制智能化：自动判别萃取池规格/自动判别收集瓶有无/断电后自动复位收集/自动判别气源压力/自动判别管路泄露或堵塞等；

3.11重现性：满足GB 23200.9-2016等农残检测标准的规定要求；

▲3.12预留GPC 凝胶净化功能升级接口。升级后可将快速溶剂萃取和GPC 凝胶净化技术合二为一，实现样品提取和GPC 净化双重功能；

3.13机身采用致密抗腐蚀材料，耐实验室常用的酸、碱、有机溶剂；

3.14 工作条件：

3.14.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.14.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.14.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输液系统稳定性、流量重复性、准确度，温度偏差。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法、实验室方法的应用与开发等；并指导采购人进行样品分析检测，前期使用阶段采购人应派专业技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止；

5.5 提供仪器控制数据系统软件的升级（所需费用须包含在投标报价中）。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 双通道原子荧光光度计

1 主要用途：适用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、 Cd、Au 元素的痕量分析。

2 配置需求：

全自动双路顺序注射原子荧光光度计，1套；外置≥150位旋转式自动进样系统，1套；双路顺序注射泵（进口），2套；数据处理系统，1套；专用输出设备，1套；注射进样管（进口），4支；化学气相发生气液分离装置，1套；空心阴极灯（砷2只、汞2只、锡1只）5只；进口元素灯（钾1只、钠1只）2只；泵管，2套；毛细管，2套；压块，2个；气路系统，2套；三位阀，4套；原子化器升降机构，2个；炉芯，2个；炉丝，4根；炉丝盖，2个，砷形态保护柱：4.6mm ×50mm，2 根；砷形态快速分析柱：4.6mm ×50mm×5μm，2 根。

3 技术参数：

3.1光源系统：采用特制高强度空芯阴极灯，采用集束脉冲控制方式；

3.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统；

★3.3内置式进口全自动双路静音顺序注射泵进样氢化物发生器（提供相关证明文件），两个注射泵一个蠕动泵，一共三个泵，内含进口三通阀和八通阀联用；

3.4可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确保斜率值不变）高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统；

▲3.5为保证仪器测量精度、重现性结果以及提高分析灵敏度，降低噪声，仪器需要具备气液分离器：为彻底清除气泡及水蒸气必须采用一级气液分离器，即化学气相发生气液分离装置（提供证书和该仪器此功能的结构图加盖投标人公章）；二级气液分离器，采用水封技术进一步去除水蒸气装置（提供证书和该仪器此功能的结构图加盖投标人公章）；

▲3.6用于氢化物发生法的在线消除还原气泡装置（提供相关证明文件加盖投标人公章）；

▲3.7去除尾气中汞蒸汽等有害气体，降低实验操作人员的身体损害。氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱（提供相关证明文件加盖投标人公章）；

★3.8总量分析自动进样器样品位：≥150位，并具备进样针自动清洗功能；

3.9 具有Windows7/8,2000/XP中英文软件操作系统。全新视窗工作软件，界面清晰。操作便捷。

3.10 支持10个样品空白和10个管理校正，并样品和空白选择性引入；

3.11 检出限：As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb ＜0.01 µg/L； Hg、Cd＜0.001µg/L；Ge ＜0.05µg/L； Zn ＜1.0µg/L；

3.12 精密度（RSD）≤0.8％；

▲3.13留有形态分析仪系统升级接口，可升级为形态分析仪；

3.14 进口聚四氟多位阀等配件（聚四氟多位阀、二个三通阀）；

3.15 内置隐藏式氩氢火焰实时观察窗，减少外界光线干扰仪器内部光路。提高仪器的稳定性；

3.16工作条件：

3.16.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.16.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.16.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含双通道的零点漂移、噪声、检出限、精密度。

5售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国境内存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法、实验室方法的应用与开发等；并指导采购人进行样品分析检测，前期使用阶段采购人应派专业技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 台式冷冻离心机

1 主要用途：用于样品的低温离心处理。

2 配置需求：离心机主机，1台；水平转子，1套(含1个水平转头，4个400ml吊篮，4个4*50ml尖底管适配器，4个9*15ml尖底管适配器)；工具包，1套； 使用手册，1套。

3 技术参数：

3.1驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

3.2 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED 指示灯显示当前离心运行模式及状态；

3.3 运行时间控制：0～99h59min；并具有瞬时离心及连续离心方式；

★3.4温度控制范围：-20～+40℃；每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃；

★3.5水平转头转速≥4700r/min，角转子转速≥18000rpm，准确度达±1r/min；

3.6加/减速选择：加速/减速操作功能键；

3.7 程序：多个快捷程序可一键调用，并具有1 个快捷预冷程序；

3.8 安全性能：

3.8.1 具有转头自动锁定装置，可以快速实现转头的安全锁定&转头更换；

3.8.2 转头自动识别；

3.8.3 电子式不平衡监测；

3.8.4 状态自诊断；

3.8.5 自动锁盖及内锁装置；

3.8.6 水平转头吊篮可选配具有第三方认证的生物安全密封盖，需旋盖更能确保密封，无任何金属部件，防止不慎划破手套及手；

3.8.7 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启；

3.9 其他性能：

3.9.1具有中文语言选择；

3.9.2 可选择在离心结束之后自动开盖；

3.9.3 可选择在离心结束时声音提醒功能；

3.10 噪音≤55 dB；

▲3.11转头配置：水平转子转速：≥4700r/min，容量：≥4×400ml，离心力：≥4248×g，配离心16 × 50ml、36×15ml 尖底离心管；

3.12 质量认证： ISO, CE,TUV,医疗器械备案证。

3.13 工作条件：

3.13.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.13.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.13.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含3个转头转速和3角转子转速示值误差、准确度，6个点温度度点偏差。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法等，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 石墨消解仪

1 主要用途：主要用于无机化学元素分析时样品前处理的消解。

2 配置需求：

智能石墨消解仪主机，1台；无线平板PAD控制器，1台；100ml玻璃消解管，200根。

3 技术参数：

3.1 加热体材料采用高纯石墨，外体喷涂防腐涂（标住材料）；

3.2 孔数：≥54孔，孔径30mm；

3.3 控温范围：室温至210℃，内含过热保护装置；

★3.4控温准确度:±0.2℃(提供第三方检测机构出具的检测报告证明加盖投标人公章)；

★3.5消解孔间温差（均匀度）≤±1.5℃(提供第三方检测机构出具的检测报告证明加盖投标人公章)；

★3.6整机外围无金属部件，外体采用非金属的特殊工程材料；

▲3.7一台无线平板PDA 控制器可控制八台消解设备；

3.8 客户端控制软件支持Android 设备安装。

3.9可通过控制器平板界面清楚看到消解参数：消解时间、保持时间、当前温度和阶梯升温过程等，并具备自行编辑保存不同消解方法的功能；

3.10仪器内置测温探头，可选配外置测温探头，直接测量和控制样品的温度；

3.11玻璃消解管需带有A级刻度，消解完的样品可以直接定容而无须转移；

3.12通过FCC认证，并提供证书复印件证明（加盖投标人公章）；

3.13功率不大于1500W；

3.14温度维持时间可设置为24小时以内；

3.15 工作条件：

3.15.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.15.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.15.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少5个点温度度准确度、均匀度。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法等，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 自动低温平衡杯法闭口闪点试验仪

1主要用途：闭杯闪点在-5℃~110℃范围内色漆、清漆、漆基、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭杯闪点的测定。

2 适用标准：GB/T 5208-2008 闪点的测定 快速平衡闭杯法（ISO 3679：2004 ，GB/T 7634）；

3 配置需求：

闭口闪点试验仪主机，1台；试样杯（GB/T 5208-2008 规格闭口杯），1套，电源线，1根；保险丝2条；打印纸卷5卷；点火丝，2根

4 技术参数：

4.1 仪器形式：台式仪器（全不锈钢外壳）；

▲4.2温度设定范围：-5℃～110℃，内置半导体制冷功能，控温准确度±0.5℃，适用样品闪点范围为-5℃～110 ℃；

4.3 样品量：每次进样仅需2ml/次实验；

4.4专用数据显示设备：全彩色触摸式液晶大屏幕显示屏；

4.5闪点检测方式：全自动点火方式，采用高灵敏热电偶检测法测定；

4.6 显示内容：①控制温度和预期闪点设定温度，②故障提示画面，③各模型参数及气压设定，④实验结果。

4.7 工作条件：

4.7.1 环境温度 ：15℃～35℃；

4.7.2 相对湿度 ：25%～85%；

4.7.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

5、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少4个点温度度准确度。

6、售后服务要求

6.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

6.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

6.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

6.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法等，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

7.交货地点及交货期

7.1交货地点：采购人指定地点。

7.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 干式加热器

1 主要用途：微生物致病菌免疫原理初筛前的加热处理。

2 配置需求：干片机（加热模块）,1套

3 技术参数：

★3.1配合现有仪器全自动免疫荧光分析仪VIDAS 一起使用(投标人提供书面承诺：所投标的产品足够兼容适配现有仪器全自动免疫荧光分析仪VIDAS)；

▲3.2工作温度：131±5℃（满足样品孔内正确的温度）；

3.3 过保护温度：165±15℃；

▲3.4温度稳定性：131±0.5℃；

3.5 温度显示方式：4 位LED；

3.6 显示指标：顶部到底部依次为：电源/加热 LED/过保温度LED；

3.7 预热时间：1 小时；

3.8 同时加热样品：12 个。

3.9工作条件：

3.9.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.9.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.9.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少1个点温度度准确度

5售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法等，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 手持式三维扫描仪

1、设备预期用途：

用于测量金属容器、塑胶容器等产品的尺寸、表面积。

2、设备配置：

仪器标配包括：手持式自定位激光三维扫描仪主机、移动工作站1套、精度校准板、反差增强剂2罐、数据线、控制线、电源线、标志点2000个、便携式仪器箱。

▲附加配置：正版扫描及数据生成软件、正版尺寸检测软件（表面积检测）。

3、设备技术要求：

▲(1)光源：≥10束交叉阵列激光线（+1额外一束单独激光）及以上；

(2)扫描区域：≥270 mm×250 mm；

(3) 景深：≥250 mm；

(4) 工作距离：300 mm；

▲(5)扫描速率：≥350000 次/秒；

(6)扫描分辨率：0.100 mm；

▲测量精密度：不低于0.12 mm/m；

(7) 测量范围（物件尺寸）：0.1 ～1 m，可扩展；

(8)传输方式：USB3.0或100M网口；

(9)工作温度：-10℃～40℃；

工作相对湿度：10% ～90 %；

(10)可直接扫描黑色和高亮表面，无需显影剂；

(11)完全手持式扫描，360°操作灵活便携；

(12)所投产品系列通过国内权威计量机构认证，并获得计量证书；

4、验收标准：

中标人提供的三维扫描仪系统已通过国家级或其他权威第三方的精密度认证，中标人需出示相关证明；中标人交货时需同时移交厂家提供的精密度测试报告，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容三维扫描仪至少包含示值误差项目，量块检定模块至少包含示值误差、重复性项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训时间3天，可视情况增加培训天数；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训不少于3天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点；

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 烘箱

1 主要用途：样品烘干、老化实验。

2 配置需求：烘箱（含4层搁板）,1套；使用手册1套；

3技术参数：

3.1 容积：≥240L；

3.2 温度范围：室温～300℃；

▲3.3温度均匀度：（0～100）℃：≤± 0.5 ℃；（100 ～200 ）℃：≤±1.0 ℃；（200 ～300 ）℃：≤±2.0 ℃；

▲3.4温度波动度：（0～200）℃：≤± 0.5 ℃；（200 ～300 ）℃：≤±1.0 ℃；

▲3.5温度偏差：（0～100）℃：≤±0.5 ℃；（100 ～200 ）℃：≤±1.0 ℃；（200 ～300 ）℃：≤±2.0 ℃；

3.6  4层搁板数、搁板装载重量：≥40 kg；

3.7  箱体主体材质：镀锌钢板，环氧树脂烤漆；箱体内胆材质：全不锈钢内腔，便于清理；

3.8  具有预加热腔技术，进入烘箱的空气先流经夹层的加热单元加热后再进入烘箱，增加温度均匀性；加热器与仪器外层之间有泡沫隔热保护层；

  - 带LCD显示器和高级时间功能的控制器；

3.10 排气阀电子控制；

3.11 可调风扇转速

3.12 独立可调的温度安全装置2级（DIN12880）,采用光学报警口；

3.13 所有电子原器件均通过UL认证；

3.14 工作条件：

3.14.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.14.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.14.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或需方认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少5个温度点的温度均匀度、温度波动度和温度偏差。

5售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费(设备常用耗材除外)。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国存有备件，能更及时地为用户提供备品备件；

5.3中标人应在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间≤48小时，保证仪器的正常操作；

5.4 免费培训至少2人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法等，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 气相色谱仪

1 主要用途：用于有机化合物的定量定性分析。

2 配置需求

2.1 气相色谱仪主机（含电子流量控制）1套；

2.2 顶空自动进样器1套；

2.3 液体自动进样器（含16盘位自动进样器1个；自动进样≥150位盘附件1个，自动进样针）l 套；

2.4 分流/不分流进样口（带流路控制）2 个；

2.5 氢火焰检测器1个；

2.6 微电子捕获检测器1个；气相色谱安装验收标样1 套；气相色谱安装工具包1个

2.7 气相色谱工作站软件1 套；

2.8 顶空操作软件1 套；

2.9 除水载气过滤器2套

2.10 除氧载气过滤器2 套；

2.11 消耗品包1套；

2.12 分流/不分流去活衬管各 100 个；

2.13 20mL 顶空样品瓶200 个及工具l套；

2.14 专用数据处理设备，专用文件输出设备各个台；

2.15 空气发生器2 套（每套能满足三台以上GC 同时供气）；

2.16 毛细管色谱柱，60m×0.25mm×0.25um 1 套，TVOC 专用柱 1 套，624 柱1 套。

2.17 进样口高级红色隔垫，200片；

2.18 通用石墨毛细柱密封垫 20片；

2.19 柱螺帽  4个，

2.20 2ml样品瓶500个，

2.21 进样口分流平板 4 个，

2.22 金标进样针（10μL），5根；

2.23 分流/不分流衬管石墨O形圈各20个。

3技术参数：

3.1 整体性能指标

3.1.1 保留时间重现性：＜0.008 %；

▲3.1.2峰面积重现性：＜0.5 % RSD；

★3.1.3可同时安装四个气相检测器（除质谱检测器），非即插式检测器；

★3.1.4主机必须有液晶触摸屏；

3.2 柱箱

3.2.1 温度范围：室温以上4℃～450℃；

3.2.2温度设置分辨率：1℃；

3.2.3 快速升温速度至少可120℃/min；

3.2.4 快速冷却时间：从450℃～50℃小于4 分；

▲3.2.5电子流量控制（EPC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道；

▲3.2.6触摸屏具有远程顾问的串行接口，使用触摸屏和浏览器界面可轻松访问维护和服务模式，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制。可启动时间编程，启动事件（开/关、方法启动等）, 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏中，提供触摸屏截图证明；

▲3.2.7触摸屏可监控空白样品基线波动情况，在出现空白异常时可提醒是否间断序列，防止珍贵样品受干扰而无法重测，提供触摸屏截图证明；

3.3 分流/不分流毛细管柱进样口

3.3.1 压力设定范围：0～0.69MPa（0～100psi）；

3.3.2 压力控制精度0.001psi 即6.9Pa；

3.4自动进样器

★3.4.1自动进样器：位数≥150位，进样针无需水平运动，非多功能液体自动进样方式，验收指标；

3.4.2进样量范围：0.1～50uL，10uL 注射器以0.1ul 步进；

3.4.3进样量线性：≥99%；

3.4.4自动进样针可以自行调节进样深度；

▲3.4.5防止交叉污染，可实现用2种不同类型的溶剂清洗，交叉污染＜0.001%，提供官方指标参数并加盖厂家公章及投标人公章；

  - 顶空自动进样器

3.5.1 电子压力模块控制气体流量，控压精度0.001psi；

3.5.2 样品盘位数≥60个位

3.5.3 加热位：≥10位

3.5.4 面积重现性：＜1%；

3.5.5 通过软件对仪器进行全面控制，顶空瓶压和色谱柱头压可独立控制；

★3.5.6样品气化后通过阀和定量管进样，不需要进样针取样，以保证高的精确度；

▲3.5.7顶空与气相同一品牌；

3.5.8 顶空样品瓶规格：20mL；

3.6 氢火焰检测器（FID）

3.6.1 最高使用温度：450℃；

3.6.2 具有自动点火和灭火检测功能；

3.6.3 最低检测限：＜1.2 pg 碳/秒；

3.6.4 线性动态范围：＞107；

3.6.5 电子压力/流量控制(EPC)

▲3.6.6数据采集速率：≥800Hz，提供软件截图并加盖厂家公章及投标人公章；

3.7 微电子捕获检测器（μ-ECD）

3.7.1 最高使用温度：400℃；

3.7.2 电子压力/流量控制(EPC)

3.7.3 最低检测限：＜0.44fg/s(4.4fg/ml)（六氯化苯）；

3.7.4 动态范围：5×105（六氯化苯）；

3.8 空气发生器

3.8.1 流速：30mL/min；

3.8.2 输出压力：最高0.6MPa；

3.8.3 空气纯度：总碳氢化合物含量＜0.1ppm；

3.8.4 粒子过滤水平：＜0.1um；

3.8.5 噪音：＜65dBA；

3.8.6 稳定性：45min；

3.9 化学工作站

3.9.1 硬件：专用输出设备，其配置不低于：内存8G或以上；网卡100/1000M；正版Windows10 (32/64bit)，23”液晶式专用数据显示设备，激光式专用文件输出设备；

3.9.2 软件：Windows10操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

3.9.3 全中文的操作界面以及所有在线帮助

3.10 工作条件：

3.10.1 环境温度 ：15℃～35℃；

3.10.2 相对湿度 ：25%～85%；

3.10.3 电源供给 ：220V±10%，50Hz；

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书、使用标准、规程要求。证书内容至少包含输载气流速稳定性，检测器包括基线噪音、基线漂移、最小性重复性、定量重复性、检出限，柱温温度稳定性。

5 售后服务要求：

5.1 免费安装调试：仪器运到用户指定场所后1周内到用户处安装调试；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年；

5.3 维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间≤72小时；

5.4 免费培训3人直至能完全独立操作；安装验收期间，在采购人所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；并有3个名额就近参加厂商举办的培训班。

5.5 非常完善的售后服务体系，提供售后服务通过ISO9001认证的文件复印件并加盖厂商公章；

5.6 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

5.7 维修工程师响应迅速，常驻广东省的售后服务工程师超过30名。

5.8 培训中心：北京、上海、广州、成都定期开班，3期/月，并提供近6个月的培新安排课程表，方便用户提前安排时间。

- 包组1付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求：

包组2

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组2 金额：30.7万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动碎布机 | 1 |  |  |
|  | 防紫外线测试仪 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 数字式胀破强度仪 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 耐静水压测试仪 | 1 |  |  |
|  | 儿童产品综合测试仪 | 1 |  |  |
|  | 织物起毛起球仪 | 1 |  |  |
|  | 滚箱式起球仪 | 1 |  |  |

- 自动碎布机

1、设备预期用途：

甲醛、pH 值、偶氮等化学项目测试的前处理制样。

2、设备配置：

碎布机主机1台

附加配件：空气压缩机1台、5mm×5mm裁样刀模3套；随机配件齐备，与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

3.1 压盘尺寸：20 cm×20cm

3.2 气压：0.4MPa

★3.3 制样尺寸：根据不同测试要求，配合刀模可制取不同尺寸和大小的样品，制样尺寸≤5mm×5mm

3.4制样效率：一次完整制样流程：20s 左右；制样重量：根据样品材质和刀模而定。在制取5mm×5mm 的纺织品时，可一次制取20g 左右

3.5 旋转角度:30°～180°

3.6电源：220V，50Hz

4、验收标准：

设备送采购人指定地点且安装调试完成后，需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 防紫外线测试仪

1、设备预期用途：

测试纺织品紫外线透过率和防紫外线性能的专用仪器。

2、设备配置：

仪器标配：防紫外线测试仪、品牌专用数据处理设备、专用文件输出设备、测试专用软件

附加配件：随机配件齐备；与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1应符合GB/T 18830-2009 《纺织品防紫外线性能的评定》要求

3.2测量范围:透过率:0～100%、分辨率：0.01％、紫外线防护系数 UPF:0～100+

3.3 波长范围:280～400nm、准确度:±0.5nm

3.4波长重复性:0.25nm

3.5 数据间隔:1nm～5nm 可调

3.6 狭缝宽度:≤5nm

3.7试样尺寸:≥Φ45mm

3.8样品光束直径:Φ10mm

3.9电源:AC220V，50Hz，约100W

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 数字式胀破强度仪

1、设备预期用途：纺织品等材料，在各个方向同时受力时，扩张力和扩张度的性能测定。

2、设备配置：

仪器标配：主机1台、品牌专用数据处理设备、专用文件输出设备、测试专用软件

附加配件：随机配件齐备，与装箱单相符；胀破膜片10片；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1 符合标准GB/T 7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法》相关要求。

3.2测量范围:测量范围:量程 2.00MPa（满量程 1%～100%），最小分度 0.001MPa

3.3 弹性膜片厚度:≤2mm

▲3.4试验面积: 7.3 cm2（Φ30.5mm）、50 cm2（Φ79.8mm）

3.5最大扩张度:70±0.02mm

3.6加压速率范围:20～600ml/min

3.7测试方法:定速胀破、定压力、定扩张度、定时 四种测试方式

3.8测试单位:kPa、kg/ cm2、bar、lb/in2

3.9 输出形式:打印输出、显示输出、支持与电脑联机通讯。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，供方在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 耐静水压测试仪

1、设备预期用途：用于经过防水处理的各种织物抗渗水性的测定。

2、设备配置：

仪器标配：主机1台、测试专用软件。

附加配件：随机配件齐备，与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1符合标准 GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》要求。

3.2 技术指标：测量范围 500Pa ～ 200kPa，准确度±0.05kPa，试样夹头面积100cm2

3.3 水压上升速率：1kPa/min～60kPa/min，准确度±0.3kP/min。

3.4 工作模式：3 种（增压 定压计时 定压定时）

▲3.5 显示模式：彩屏显示，触摸屏中、英文菜单、菜单式操作。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 儿童产品综合测试仪

1、设备预期用途：儿童服装标准拉力、压力和扭力的测试。

2、设备配置：

仪器标配：主机1台、品牌专用数据处理设备、专用文件输出设备、测试专用软件、儿童小附件专用夹具一套、空压机1台。

附加配件：随机配件齐备，与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1 符合标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 22704-2008《提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范》要求。

3.2 拉力，压力（定负荷，定速度，定伸长）量程：0.1～500N；分度：0.01N；

速度：1～500mm/min；数字设定动程：大于 300mm

3.3 扭力（定力，定负荷时间保持，定角度） 量程：0～1Nm 分度：0.002Nm；

速度：0.1～60 r/min；数字设定动程：±300°

▲3.4 气动夹具

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由供方无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 织物起毛起球仪

1、设备预期用途：机织物、针织织物起毛 起球性能的测定。

2、设备配置：

仪器标配：织物起毛起球仪1台、

附加配件：随机配件齐备，与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1 符合标准 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法》要求。

★3.2 工位数:8 位

3.3 运动轨迹:Φ40mm 的圆轨迹运动。

3.4 毛刷可调节高度:2～12mm

3.5 试样压力:化纤织物压力为 590cN；精梳毛织物压力为780cN；粗梳毛织物压力为490cN

3.6试样规格: Φ112.8mm;面积 100cm2

3.7次数选择:1～99999

3.8试样往复速度:60 次/分钟

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由供方无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 滚箱式起球仪

1、设备预期用途：毛衣类产品起毛起球性能的测试。

2、设备配置：

仪器标配：滚箱式起球仪1台、载样管16支。

附加配件：随机配件齐备，与装箱单相符；出厂合格证；使用说明、装箱单。

3、设备技术要求：

★3.1 符合标准GB/T4802.3-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法》要求。

3.2 起球箱数量: 4 只

3.3 箱内尺寸: 235×235×235mm

3.4箱体转速: 60±2r/min(20 ～70r/min 可调)

3.5计数范围: 1～99999 次

3.6载样管外形: 外形Φ30×140mm；4 根/箱

3.7验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系省级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2质量保证期不少于一年，在保修期内中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.3 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由供方无条件免费更换。在保修期内免费升级计算机系统及软件，如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.4 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.5 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内

- 包组2付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求：包组3

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组3 金额：40万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灶具整机寿命试验台 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 密封结构泄漏量检测仪 | 1 |  |  |
|  | 风压箱试验装置 | 1 |  |  |
|  | 湿式气体流量计（气体流量计） | 1 | 允许采购进口产品 |  |

- 灶具整机寿命试验台

1、设备预期用途

用于燃气灶具产品耐用度测试

2、设备配置

主机一台、双工位、有自动加水，模拟燃烧状态，防止试验过程中干烧、火焰检测装置、防止燃气泄漏功能、过程记录功能；

3、性能要求

3.1  按GB16410-2007《家用燃气灶具》、GB/T 16411-2008《家用燃气用具通用试验方法》产品标准

★3.1.1 最少需满足：

GB16410-2007  6.16.1关于燃气旋塞阀测试，测试周期：5～20次/分，测试15000次；

GB16410-2007  6.16.2关于电点火装置测试，测试周期：5～20次/分，测试15000次；

GB16410-2007  6.16.3关于熄火保护装置测试，测试周期：2分/次，测试6000次；

GB16410-2007  6.16.4关于电磁阀装置测试，测试周期：10～30次/分，测试30000次

★3.1.2  二工位

3.2  工作电压：交流220V±10%，50Hz；

3.3  工作温度：室温～85℃，湿度0～95%;

3.4  气源（使用燃气压力）：0.4～0.6MPa；

3.5  工作周期和周期间停止时间

3.5.1  燃烧工作周期（有火焰检测）：1～10次/分

3.5.2  旋塞阀工作模式（无火焰检测）：1～20次/分；

3.5.3  周期间停止时间：1～10s可调;

3.6  旋转角度：1～360°可设定；

3.7  计数范围：1～999999可预置

3.8  保护功能

3.8.1  具有火焰检测功能，采用离子感应技术,在试验过程中如检测到点火不成功、意外熄火时，自动关阀并停止试验报警；

★3.8.2  防止燃气泄漏功能，防止燃气泄漏两个炉眼点火连续不成功达到设定容错次数或阀体损坏无法点火时，系统报警，并自动关阀停止试验，故障排除后，需按操作键才能消除报警恢复正常。

3.9  当试验次数达到预置值后，试验自动停止；

3.10  两个工位，可以自动加水，模拟燃烧状态，防止试验过程中干烧。

3.11  测试台分布4个温度采集热电偶，进行燃烧器、灶面、旋钮等温升数据采集及传输。

3.12  测试电路采用PLC集成电路，19寸或以上专用数据显示设备控制。

3.13.配置要求）

3.13.1  19吋专用数据显示设备：

接口类型: HDMI VGA DP USB 2.0 USB 3.0

垂直可视角度: 178°

面板类型: IPS

平均亮度: 250cd/m^2

分辨率: 1920*1080（全高清）

水平可视角度: 178°

灰阶响应时间: 6毫秒

触摸屏类型: 电容式

附加功能: 旋转升降

屏幕类型: LED

3.13.2  嵌入式工控专用数据处理设备：

H61芯片组、1个VGA、1个DVI、10个com、6个USB、2个千兆以太网口

3.13.3  PLC控制器及扩展：

高速计数器：200 KHz 时 4个，针对单相或100 KHz 时 2个，针对 A/B 相

脉冲输出：3 个，100 KHz

用户存储器：程序 30 KB、用户数据 20 KB、保持性 最大 10 KB 1

可实现 CPU、编程设备和 HMI 之间的多种通信：

● 以太网：

– 编程设备到 CPU 的数据交换

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 与其它具有以太网功能的设备间的开放式用户通信 (OUC)

● PROFIBUS：

– 适用于分布式 I/O 的高速通信（高达 12 Mbps）

– 一个总线控制器连接许多 I/O 设备（支持 126 个可寻址设备）。

– 主站和 I/O 设备间的数据交换

● RS485：

– 总共支持 126 个可寻址设备（每个程序段 32 个设备）

– 支持 PPI（点对点接口）协议

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据

● RS232：

– 支持与一台设备的点对点连接

– 支持 PPI 协议

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据

3.13.4  伺服电机

3.13.5  伺服放大器

3.13.6  过滤器

调节范围：保证耐压1.5MPa，最高使用压力1.0MPa过滤精度40um

3.13.7  气缸：

使用压力范围0.1~1.0MPa, 保证耐压1.5MPa,使用速度范围：30~500mm/s，行程公差范围：±1.0mm

3.13.8  燃气调压阀：

进口压力：0.1MPa

出口压力：0.8~50KPa

流量范围Q=15-3000Nm³/h

稳定精度：±5%

3.13.9  气调压阀：

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 密封结构泄漏量检测仪

1、设备预期用途

用于燃气热水器密封结构测试

2、设备配置

主机一台、触摸屏控制、过程记录；

3、性能要求

3.1  满足GB6932-2015《家用燃气快速热水器》7.14、GB25034-2010《燃气采暖热水炉》中7.2.2条款要求；

3.2  电源：AC220V，50Hz，±10%。

3.3  漏气量测试范围：0.6～15m3/h，整体准确度：±1%，重复性<2%。

3.4  密封结构前压力：0～200Pa，显示准确度：±0.05%±1Pa,输出压力±5% FS，压力超出设定范围，设备声光报警。

3.5  流量计：最大15m3/h，准确度：±1%。

3.6  自动测试：设置好密封结构前压力、测试时间、漏气量上限后，按启动键即可自动测试，测试完成后自动判断合格与否。

3.7  设备的整体气密性：在100Pa 压力下，泄漏量小于0.5L/分。

3.8  测试结果显示分为实测泄漏量和换算泄漏量（根据大气压换算结果）。

3.9  12 寸触摸液晶屏，嵌入式工控机，全中文显示与菜单操作。

3.10  配置

3.10.1 19寸专用数据显示设备：

接口类型: HDMI VGA DP USB 2.0 USB 3.0

垂直可视角度: 178°

面板类型: IPS

平均亮度: 250cd/m^2

分辨率: 1920*1080（全高清）

水平可视角度: 178°

灰阶响应时间: 6毫秒

触摸屏类型: 电容式

附加功能: 旋转升降

屏幕类型: LED

3.10.2 嵌入式工控专用数据处理设备：

H61芯片组、1个VGA、1个DVI、10个com、6个USB、2个千兆以太网口

3.10.3PLC控制器及扩展：

高速计数器：200 KHz 时 4个，针对单相或100 KHz 时 2个，针对 A/B 相

脉冲输出：3 个，100 KHz

用户存储器：程序 30 KB、用户数据 20 KB、保持性 最大 10 KB 1

可实现 CPU、编程设备和 HMI 之间的多种通信：

● 以太网：

– 编程设备到 CPU 的数据交换

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 与其它具有以太网功能的设备间的开放式用户通信 (OUC)

● PROFIBUS：

– 适用于分布式 I/O 的高速通信（高达 12 Mbps）

– 一个总线控制器连接许多 I/O 设备（支持 126 个可寻址设备）。

– 主站和 I/O 设备间的数据交换

● RS485：

– 总共支持 126 个可寻址设备（每个程序段 32 个设备）

– 支持 PPI（点对点接口）协议

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据

● RS232：

– 支持与一台设备的点对点连接

– 支持 PPI 协议

– HMI 与 CPU 间的数据交换

– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据

3.10.4空气质量流量计：

精度:对于满量程小于100 SLM ±1% FS的装置，在15~25°C（59~77°F）和

0.7~4.2 kg/cm²（10~60 psia）下具有线性度。对于≥100 SLM的装置，满量程：±1.5% FS，在15~25°C（59~77°F）和 0.7~4.2 kg/cm²（10~60 psia）下在20~100%的范围内具有线性度；在0~20%的范围内为±3% FS。

重复性：＆plusmn; 0.5％满量程

温度系数：0.15% FS/°C

压力系数：每psi 0.01％FS（0.07 bar）

最大压降：50 psid

响应时间：在25％~100％FS范围内，5秒处于设定流量的±2%范围内

最大气压：70 kg/cm2表压（1000 psig）（适用于最高100 SLM的装置）； 35 kg/cm2表压（500 psig）；最佳1.76 kg/cm（25 psig）

气体和环境温度：5~50°C（41~122°F）

3.10.5压力传感器:

线性特性曲线

精度：0.075%

- r ≤ 10 ≤ (0.0029 ⋅ r + 0.071)%

- 10 < r ≤ 30 ≤ (0.0045 ⋅ r + 0.071)%

- 30 < r ≤ 100 ≤ (0.005 ⋅ r + 0.05)%

允许的环境温度-40 ... +85 °C

-最大表面温度120 °C

3.10.6风机：采用霍尔传感器供电或同等效果的风机；

3.10.7扫描枪：

系统接口：RS232或USB

可识别的印刷对比度：最低35%的反射差，

扫描速度：每秒72条扫码线

解码能力：Code39，Code93，Code128，UOC/EAN/JAN, Code2 of 5，Code11，Codabar，MSI Plessey，GS1 DataBar，Telepen, Trioptic.

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 风压箱试验装置

1、设备预期用途：用于燃气热水器有风状态测试

2、设备配置：主机一台、触摸屏控制、过程记录；

3、性能要求

3.1  满足GB6932-2015《家用燃气快速热》 7.7.3 表17中有风状态、 7.11 表25.4；GB25034 《燃气采暖热水炉》7.4.3条款要求；

3.2  风压箱尺寸：900±1mm×450±1mm×450±1mm（W×H×D）；

3.3  液压升降小车的升高高度H≥1500mm；

3.4  出风口的尺寸：直径60mm,60mm转50mm，60mm转70mm；

3.5  风压箱材质：箱体06Cr19Ni10(304)不锈钢或不低于该牌号的不锈钢，厚度不低于1.0mm，框架40*40mm铝型材。

3.6  排烟管输入口：直径60mm,60mm转50mm，60mm转70mm；

3.7  风机采用静音交流变频控制，0～15m3/分；

3.8  排烟管输入口：有径向密封2个O形圈的连接机构，法兰连接可以更换。

3.9  配件要求

3.9.1  出风管转接头：直径60mm,60mm转50mm，60mm转70mm各2根

3.9.2  排烟管转接头：直径60mm,60mm转50mm，60mm转70mm各2根

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 湿式气体流量计

1、设备预期用途

用于燃气热水器测试台改选

2、设备配置

流量计一台、带脉冲信号输出、配套监测温度计；

3、性能要求

3.1  重复性：1/2Qmax 以上±0.15%，1/2Qmax 以下±0.1%；

3.2  使用压力0～10kPa；

3.3  环境温度：5～45℃；

3.4  最大量程：6m3/h；

3.5  最小刻度：0.02L，脉冲当量 0.01L/P。

3.6  配套温度计0℃~100℃，准确度0.1℃ 2根

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 包组3付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求：

包组4

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组4 金额：39 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测厚仪（便携式涂镀层厚度测试） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |
|  | 防盗门冲击试验装置 | 1 |  |  |
|  | 磁铁 | 1 | 核心产品 |  |

- 便携式涂镀层厚度测试仪

1、设备预期用途：用于家具漆膜厚度测定以及防次安全门中钢质板材厚度测试

2、设备配置

主机一台、漆膜探头、钢板测厚组件一套；

3、性能要求

3.1  接触式超声波涂层测厚法

★3.2、应符合GB/T4893.5-2013 《家具表面漆膜理化性能试验第5部分：厚度测定法》中条款3 仪器及GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中条款6.5.2钢质板材厚度测试

测量范围：表面漆膜厚度10μm～7000μm（声速2375m/s时），钢材厚度测试：1mm～20mm（可选用国产组件）；

★3.3  准确度：± (1μm + 1%读数)；

3.4  分辨率：0.1μm

3.5  数据存储：250,000个；500组；

▲3.6  最多层数：5层；

3.7  测量面积：>10mm2；

3.8  使用环境：5℃～50℃。湿度小于85%;

★3.9  基体要求：适用于塑料、金属、木头、陶瓷、玻璃基体；

3.10  过滤带声速测量等功能；

3.11  耦合剂：常规耦合剂，配5支

4、验收标准：设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 防盗门冲击安全试验装置

1、设备预期用途

用于防盗安全门防冲击、开启力、门吸反复启闭测试

2、设备配置

主机架一台、配有测试工具由30kg砂袋、吊绳、提升机、高度尺、百分表、自动脱扣器组成；

3、性能要求

3、1.1  装置需满足以下要求：GB17565-2007标准中6.7，6.8，6.9，6.10，6.11条款的检验要求。

3.1.2  满足QB/T4596-2013 条款4.6要求；门吸按实际使用情况以10次/分～15次/分的频率进行反复启闭运动，测试10万次，可进行立式门吸和卧式门吸的操作力测试；

3.1.3  满足GB30051-2013 条款5.1.9要求，其开启性能应满足5.1.7的规定，其中在疏散门门扇中部沿门锁开启的施力方向施加1100 N的静推力，可在门锁开启机构手柄中部法线方向上进行开启力测试；

3.2  试验门高度为2100mm±2mm,宽度为914mm±2mm。

3.3  设备工作电压：AC220V

3.4  操作方式：半自动

3.5  工作气压：0.6～0.8MPa ；

3.6  防盗门安全测试试验架，门高2200mm，门宽914mm～1500mm可调，测试试验架用于安装各种不同规格的测试样品，各种测试项目均在此测试试验架进行。

3.7  吊架横梁，在测试试验架前端安装吊架横梁，吊架横梁用于防闯入性能试验，软冲击性能试验；测试工具由30kg砂袋、吊绳、提升机、高度尺（1.5m，准确度0.5mm）、百分表(准确度0.05mm)、自动脱扣器组成；

3.8  100kg砝码（10kg，10只）、百分表(准确度0.05mm)，用于防盗门的悬端吊重测试；

3.9  障碍物必需配有用于撞击障碍物性能试验的夹具；

3.10  拉力计满量程为200N，准确度：±0.1N；

3.11  气缸动作频率：0～10Hz，可调节；

3.12  寿命次数：大于10000000次；

3.13  砂袋提升装置:电动葫芦,250kg

3.14  部件要求

需有以下配置：反复启闭机构、电磁阀、PLC、24VDC电源、触摸屏。

3.15、配件要求

| 电钻 |  | 1支 |
| --- | --- | --- |
| 障碍物测试夹具 | 按标准要求制作 | 1套 |
| 拉力计 | 0～200N,准确度：±0.1N | 1套 |
| 百分表 | 准确度：±0.05mm | 2只 |
| 高度尺 | 1.5米，准确度：±0.5mm | 1把 |
| 砂袋 | 30kg | 1只 |

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由供方无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 磁铁

1、设备预期用途

用于电子防盗锁防电子技术开启测试

2、设备配置

主机架一台、配四只不同磁场的标准磁铁、探头；

3、性能要求

★3.1  标准磁铁：磁场大小：1000Gs（1%）、2000Gs（1%）、5000Gs（1%）、6000 Gs；

3.2  高斯计：

3.2.1  量程：30 mT～3000 mT；

3.2.2  最小分辨力：1 μT；

3.2.3  基本准确度（直流）：± ( 0.5% × 读数 + 100 μT )；

3.2.4  基本准确度（交流）：± 2% × 读数

3.2.5  交流磁场带宽：0～5 kHz；

3.2.6  显示位数：5 位显示

3.2.7  接口：模拟输出、霍尔探头输入、RS232、控制接口。

3.2.8  霍尔探头1支

4、验收标准：设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止；

5.3 质量保证期不少于二年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 包组4付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求：

包组5

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组5 金额：39万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电容耐久性试验仪 | 1 | 核心产品 |  |
|  | 交流电容器脉冲试验仪 | 1 |  |  |
|  | 电容自燃性试验仪 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷材料品红试验机 | 1 |  |  |
|  | 防倒虹吸试验装置 | 1 |  |  |
|  | 自动卷线器试验机 | 1 |  |  |

- 电容耐久性试验仪

1、设备预期用途：

用于家用电器产品安规测试中电容器元器件的耐久性测试，也可用于标准GB/T14472规定的电容器的耐久性测试。

2、设备配置：

仪器标配包括：两块试验45工位夹具板（每工位都配有47 欧姆电阻和保 险丝，每块板 9 工位一组，共5 组）、10组高温测试线、7寸或7寸以上的彩色触摸屏。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 附录F，GB/T 14472-1998 第 4.14条款要求。

▲3.2提供了一组0～1000V 和一组0～650V 的交流电压，准确度±5%±2字。

3.3输出满足电容容量120uF的功率。

3.4每隔1h 自动施加1000V（有效值），持续时间0.1s

3.5试验时间：0～1000h，断电记忆，到时自动关机

3.6 输出电流准确度为±5%±2字。

▲3.7具有过流、过压保护功能

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含输出电压及准确度项目、输出电流及准确试验时间及准确度项目、试验时间及准确度项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 交流电容器脉冲试验仪

1、设备预期用途：

用于家用电器产品安规测试中电容器元器件的脉冲试验，也可用于标准GB/T14472规定的电容器的脉冲试验。

2、设备配置：

仪器标配包括：数字存储示波器一个、带安全开关的测试盒一个（为阻燃型材料）。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 附录F，GB/T 14472-1998 第 4.13条款要求。

▲3.2输出直流高压范围：0～8kV，准确度± 5 ％±2 字。

▲3.3试验电容器容量：≥1μF。

3.4测试网络：符合IEC384-14: 2005（或GB/T 14472-2005之附录A 中图A1 和表A1 的要求。

▲3.5输出波形满足：当接被试电容器0.01μF 电容时，输出波形为上升时间1.2/半峰值时间46μs（0/+50％）；当接被试电容器0.1μF 电容时，输出波形为上升时间1.5/半峰值时间47μs（0/+50％）。

3.6高压变压器容量≥1000VA。

3.7具有电压零伏启调和过流、过压保护功能。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含输出电压及准确度项目、测试网络项目、输出波形项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 电容自燃性试验仪

1、设备预期用途：

用于家用电器产品安规测试中电容器元器件的自然性试验，也可用于标准GB/T14472规定的电容器的自然性试验。

2、设备配置：

仪器标配包括：数字存储示波器一个、带安全开关的测试盒一个（为阻燃型材料）。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 附录F，GB/T 14472-1998 第 4.18条款要求。

▲3.2试验电容器容量：≥3μF。

3.3储能电容器的容量：3μF/10kV 和47μF/10kV，两档选择。

▲3.4输出直流电压：0～5000V，分辨率：10V，准确度为±3％±2字。

▲3.5输出交流电压：0～600V，分辨率：1V，准确度为±3％±2字；。

3.6高压变压器容量应≥1000VA。

3.7交流变压器容量应≥10kVA。

3.8脉冲间断时间：1s～99.99s，可设定、数显，准确度：±3％，分辨率：0.01s

3.9试验次数：0～9999次可任意设定、数显，准确度：±1次

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含输出直流电压及准确度项目、输出交流电压及准确度项目、脉冲间断时间及准确度项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 陶瓷材料品红试验机

1、设备预期用途：

用于家用电器产品中陶瓷材料的品红试验，也可用于其他陶瓷材料的品红试验。

2、设备配置：

仪器标配包括：品红试验容器一个（不锈钢材质）、数显式压力表一个、供水和升压装置一套。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 第22.32 条款要求。

3.2试验压力：0～20MPa±0.5MPa,可调。

▲3.3压力准确度：± 5 ％。

▲3.4升压速率：100kPa/s。

▲3.5品红试验容器容积不小于100ml，承受压力大于15MPa。

3.6保持时间：0～99h 可调。

3.7计时器的准确度：± 2 ％。

3.8供水方式：自动供水

3.9水压显示方式：数显式。

3.10具有补压、保压和泄压功能。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含压力准确度项目、升压速率项目、试验容器容积项目、计时器的准确度项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由供方无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 防倒虹吸试验装置

1、设备预期用途：

用于连接到水源的家用电器产品的防倒虹吸试验，也可用于其他连接到水源产品的防倒虹吸试验。

2、设备配置：

仪器标配包括：真空泵一台、数显式压力表一个。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 第22.48 条款要求

▲3.2装置产生的负压应为：60kPa±15kPa

▲3.3压力准确：±5％

▲3.4负压施加时间：0～999s（可调）

3.5计时器的准确度：± 2％

3.6压力显示方式：数显式

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含最大负项目、压压力准确度项目、计时器的准确度项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 自动卷线器试验机

1、设备预期用途：

用于家用电器产品中自动卷线器的耐久性试验，也可用于其他自动卷线器的耐久性试验。

2、设备配置：

仪器标配包括：空气压缩机一台（压力≥0.8Mpa，气缸容量≥30L）、快速夹紧夹具一套。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1满足GB4706.1-2005 第22.16 条款要求。

▲3.2试验行程：≤750mm(可调)。

▲3.3试验速率：0～30 次/min(可调)。

3.4试验角度 (可调)。

3.5工作气源：压缩空气。

3.6试验次数：0～9999 次(可调)，试验达规定次数后自动停止。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含试验行程项目、试验速率项目、试验角度项目、试验次数项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，供方在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 包组5付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求：

包组6

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组6 金额：115万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMI接收机（EMI接收机及安装配件（含辐射/传导测试软件）） | 1 | 核心产品 允许采购进口产品 |  |
|  | 线性可编程交流电源 （可编程变频电源） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 高阻分压器（数字高压表） | 1 | 允许采购进口产品 |  |
|  | 眩光测量系统 | 1 |  |  |

- EMI 接收机

1、设备预期用途：

用于电气照明类产品电磁兼容EMI射频类测试，测量骚扰电压、辐射电磁骚扰，完全满足GB/T17743、CISPR 15 /EN55015测试标准。

2、设备配置：

仪器配置包括：一台主机同时兼顾接收机和频率仪功能；内置用于实时和时域扫描硬件；内置时域扫描选件；含自动化测试软件可满足传导和辐射测试附加配件：用户手册、电源线、出厂说明。

3、设备技术要求：

3.1 符合 CISPR 16-1-1 第 3.1 版；

3.2 标配具备强大的频谱仪分析功能，可用于产品频谱测试如：功率、杂散等

▲3.3频率范围：9kHz～ 3.6GHz

▲3.4具备基于FFT技术并完全符合CIPSR-16-1 标准的时域扫描功能，能够满足受试设备短时间内测量，测试速度如下：

CISPR 波段B, 150kHz～30 MHz,RBW = 9kHz,单点测量时间 = 1s,QP检波器 总测量时间： 2s

CISPR 波段C/D, 30MHz～1GHz,RBW =120kHz,单点测量时间 = 1 s,QP检波器总测量时间：80s

▲3.5显示平均噪声电平：接收机模式，预放关，ATT=0

9kHz≤f<100kHz,RBW=200Hz		<0dBuV

100kHz≤f<150kHz,RBW=200Hz	<-15dBuV

150kHz≤f<1MHz,RBW=9kHz		<2dBuV

1MHz≤f<30MHz,RBW=9kHz	<-5dBuV

30MHz≤f<1GHz,RBW=120kHz	<6dBuV

1GHz≤f<3.6GHz,RBW=1MHz	<5dBuV

▲3.6可扩展带诊断工具的实时频谱分析功能和中频分析功能，用于干扰信号诊断分析

▲3.7可扩展跟踪源模块用于线缆校准等

3.8 频率分辨率：接收机模式 0.1Hz，频谱分析仪模式0.01Hz；

3.9 接收机模式下扫描点数：200001点

3.10 电平测量不确定度：0.5 dB，总测量不确定度：0.5 dB；

3.11 衰减器设定范围：0 dB to 75 dB, in 5 dB steps，衰减器开关不确定度：< 0.2 dB (σ = 0.07 dB)

  - 带宽切换不确定性：< 0.2 dB (σ = 0.07 dB)

3.13 支持通讯接口：IEC/IEEE bus control，LAN interface

▲3.13配备测试软件满足家电、照明灯等产品自动化测试，并可升级用于医疗、汽车及无线产品测试。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由供方支付，供方交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容仪至少包含：(相对/绝对)脉冲响应、电压、频率响应、6dB带宽、RF衰减。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于3名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于3天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 线性可编程交流电源

1、设备预期用途：

提供稳定电压、电流。

2、设备配置：

配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1输出：1kVA；电压：0～300V，分辨力：0.1/0.2V；

▲3.2准确度：±(0.5% of setting + 2 counts)；

▲3.3总谐波失真：<0.3% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load)；

▲3.4电源稳定率：0.1% max for ± 10% line change；

3.5 电流：max8.4A; 频率：45 ～ 500Hz，分辨力：0.1Hz@45 ～ 99.9Hz，1Hz @100～500Hz；浪涌电流：4 times rated Current (rms)；波峰因数：4 times rated Current (rms)；

6.5其他要求：LCD显示，＞20组记忆功能，每组应至少记忆9步

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少电压、电流、准确度、总谐波失真。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于3名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于1天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国大陆境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 高阻分压器（数字高压表）

1、设备预期用途：

用于家用电器产品安规测试中的高压测量。

2、设备配置：

仪器标配包括：数字表头一个、配备测试线测试夹2套。

附加配件：用户手册和使用说明书、足够的安装附件和线缆、出厂合格证、装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1测量范围：0～10kV（交直流）。

▲3.2准确度：±1%±2字。

3.3输入阻抗：≥ 1000 MΩ。

3.4显示方式：数显式。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或需方认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含输入阻抗项目、电压及准确度项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于两名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止。

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 眩光测量系统

1、设备预期用途：

用于教室照明、室内照明、道路照明、体育场馆照明、户外照明等照明场景的眩光值UGR/GR/TI的测试以及计算。

2、设备配置：

仪器标配包括：探测器、平板式专用数据处理设备、软件、专用云台、专用三脚架、专用镜头。

附加配件：可携带可防护外箱。足够的安装附件和线缆、系统操作/维修手册，应用样例集；常用操作工具；系统还原数据、软件备份；出厂合格证；装箱单。

3、设备技术要求：

▲3.1探测器分辨率：6240×4160

▲3.2亮度分辨率3120×2080

3.3 单像素尺寸：11.5um×11.5um

3.4探测器动态范围：14bit

3.5系统动态范围：106:1(多重曝光)

▲3.6亮度范围：0.5～106cd/m2

▲3.7亮度准确度：±3%(标准A光源)

▲3.8亮度重复性：1.5%(A光源)

3.9焦距：10mm鱼眼，15mm鱼眼

▲3.10视场角：最大180°

▲3.11软件功能：包含UGR、GR、TI和DGI分析模块，此外，还可输出灯具眩光指标、位置坐标(T/R, H/R)、立体角ω、光幕亮度Lv、垂直面照度Ev、灯具角度θ

3.10 使用环境

①温度：不严于（25±2）℃

②相对湿度：不严于(35% RH～70%RH)

③气源气压：不严于0.4MPa

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由供方支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少包含亮度示值误差项目。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于五名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于1天；

5.3 质量保证期不少于一年，中标人在中国境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，供方在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件，长期免费升级计算机系统及软件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 包组6付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

- 技术要求:

包组7

| 序号 | 仪器设备名称 | 台/套数 | 备注 | 包组7 金额：44万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐久性试验箱（一） | 1 |  |  |
|  | 耐久性试验箱 （二） | 1 | 核心产品 |  |
|  | 电源线拉力试验装置 | 1 |  |  |

- 耐久性试验箱（一）

1、设备预期用途：

用于适用于GB 7000.1-2015的第13章耐久性试验。

2、设备配置：

箱体为6个面，内应为304 不锈钢，外应为烤漆；保温层应为聚氨酯材料（至少75mm厚）；设有1个导电膜防爆钢化玻璃观察窗；用户手册、电源线、出厂说明。

3、设备技术要求：

▲3.1试验箱体内工作温度：35℃，控温准确度：±0.5℃，箱内温度均匀度：±2.0℃；升温速率：≥2℃/min降温速率：≥1℃/min；箱内风速低于：0.2m/s；

▲3.2箱内尺寸约为：7000×3400×2200mm（长×宽×高）（偏差应＜1%）；

▲3.3  6路独立可调AC90-300V/5KW 输出；

▲3.4每路须具备电参数显示，具有通讯、电压、电流和功率报警信号输出功能;显示准确度：≤±0.4%F.S；

▲3.5专用控制软件监控工作状态，通断时间设定、通电时间显示、工作状态监控（应配有至少10寸显示屏）；

▲3.6温度显示：可显示试验室内实时温度，可记录并调取十天以上的温度值（温度曲线图/温度记录表格），通过Excel文档保存；

▲3.7可根据实际需求独立设置每路测试电源电压、测试时间控制（开机时间、关机时间）、计数控制；可以设定多个通断周期的工作及工作周期的时间设定（如21H 通电、3H 断电，10个周期或1小时通电、2小时断电，100个周期）；具有超温探测、断路检测、短路检测等故障检测功能，并记录保存故障原因、发生故障时间及已完成的试验次数；可以监测记录样品损坏的时间，每隔1-10分钟采集一次数据，并可导出工位测试数据（环境温度、试验时间、电压、电流、功率、开始及停止时间），通过Excel文档保存；

▲3.8软件：基于LabVIEW设计；

3.9具备加热、降温功能；工作时间：可以长年稳定恒温工作。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少温度、升温速率和箱内温度均匀度。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于3名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于1天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国大陆境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 耐久性试验箱（二）

1、设备预期用途：

用于适用于GB 7000.1-2015的第13章耐久性试验。

2、设备配置：

箱体为6个面，内应为304 不锈钢，外应为烤漆；保温层应为聚氨酯材料（至少75mm厚）；设有1个导电膜防爆钢化玻璃观察窗；用户手册、电源线、出厂说明。

3、设备技术要求：

★3.1试验箱体内工作温度： 35℃～60℃可调，控温准确度：±0.5℃，箱内温度均匀度：±2.0℃；升温速率：≥2℃/min；降温速率：≥1℃/min；箱内风速低于：0.2m/s；

▲3.2箱内尺寸约为：5500×3000×2200mm（长×宽×高）（偏差应＜1%）；

▲3.3试验箱应内置一个防风罩，防风罩内尺寸：1000×1000×1000mm；

▲3.4  4路独立可调AC90-300V/5KW 输出；

▲3.5每路须具备电参数显示，具有通讯、电压、电流和功率报警信号输出功能;显示准确度：≤±0.4%F.S；

▲3.6温度显示：可显示试验室内实时温度，可记录并调取十天以上的温度值（温度曲线图/温度记录表格）；

▲3.7专用控制软件监控工作状态，通断时间设定、通电时间显示、工作状态监控（应配有至少10寸显示屏）；

▲3.8可根据实际需求独立设置每路测试电源电压、测试时间控制（开机时间、关机时间）、计数控制；可以设定多个通断周期的工作及工作周期的时间设定（如21H 通电、3H 断电，10个周期或1小时通电、2小时断电，100个周期）；具有超温探测、断路检测、短路检测等故障检测功能，并记录保存故障原因、发生故障时间及已完成的试验次数；可以监测记录样品损坏的时间，每隔1-10分钟采集一次数据，并可导出工位测试数据（环境温度、试验时间、电压、电流、功率、开始及停止时间），通过Excel文档保存；

▲3.9软件：基于LabVIEW设计；

3.10具备加热、降温功能；工作时间：可以长年稳定恒温工作。

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或采购人认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少温度、升温速率和箱内温度均匀度。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于3名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于1天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国大陆境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 电源线拉力试验装置

1、设备预期用途：

用于适用于GB 7000.1-2015的第5章。

2、设备配置：

配置独立的可调节试验台，试验台应能电动调节并提供灯具加紧装置；用户手册、电源线、出厂说明。

3、设备技术要求：

▲3.1 受拉次数：0～9999 可预置，默认25 次；受拉频率：1次/秒；扭矩时间：0.01S～99 小时99 分钟；

▲3.2 拉力：10～120N,扭矩：0.04～0.40Nm

4、验收标准：

设备送抵采购人指定地点且安装调试完成后，由中标人联系国家级或需方认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/检测，并出具相关证书，费用由中标人支付，中标人交货时需同时移交此证书，结果需符合招标文件及设备说明书相关要求,证书内容至少拉力和扭矩。

5、售后服务要求：

5.1 在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训效果以用户满意为止；

5.2 在采购人现场或国内培训维修中心免费对采购人操作人员（不少于3名）、维护人员进行技术培训。培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等，培训效果以用户满意为止，培训不少于1天；

5.3 质量保证期不少于一年，在保修期内免费升级计算机系统及软件，中标人在中国大陆境内须设有维修机构及专业维修人员；维修期间，质保期顺延；

5.4 质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，供方在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

5.5 质保期外由非人为因素造成损坏的零部件由中标人修复或更换，只收取零件费或材料费；

5.6 保持供货渠道畅通，中标人应长期提供设备所需的维修备件。

6.交货地点及交货期

6.1交货地点：采购人指定地点。

6.2交货期：自合同签订之日起90日历天内。

- 包组7付款方式：

- 合同签定后10个工作日内，采购人支付中标人货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付货款总金额65%的款项，待质保期满后10个工作日内采购人向中标人支付货款总金额5%的款项（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 中标人收货款时需提前向采购人开具正式税务发票，采购人在收到发票后支付款项。

第三部分   投 标 人 须 知

## 一、说明

  - 适用范围及项目综合说明

    - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

    - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

    - ★投标人必须在中山市公共资源交易中心网上登记报名且在采购代理机构购买了招标文件并进行投标登记才被确认为完成项目的报名程序。

  - 定义

    - “采购人”是指：广东省中山市质量计量监督检测所。

    - “政府采购代理机构”是指：广东志正招标有限公司。

    - 投标人资格条件:

1) 参见第一部分投标邀请函。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人。

    - “中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。

  - 合格的货物和服务

    - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

    - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 关于进口产品

3.4.1	 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

3.4.2	 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.5	关于节能产品、环境标志产品

3.5.1	 节能产品、环境标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品。

3.5.2	   节能产品清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

3.5.3   环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

3.6	关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

3.6.1	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

3.6.2	 相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

  - 投标费用

    - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

    - 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

  - 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费的收费标准按下列规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.10% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

例如：某项目招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 =4.8万元

  - 招标代理服务费的货币为人民币。

  - 招标代理服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付。

  - 招标代理服务费支付时间：招标代理服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳招标代理服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 招标代理服务费不在投标报价中单列。

## 二、招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

  - 投标邀请函

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 评标办法

  - 合同书格式

  - 投标文件格式

  - 在采购过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等；

    - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 招标文件的澄清

    - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

    - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

    - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离开标时间不足15天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间和开标时间。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

    - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

    - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

  - 投标的语言

    - 投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 投标文件的构成

    - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

    - 若投标人对多个包组进行投标，应针对每个包组分别制作投标文件。

    - 投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码并装订成册，不得出现重页或缺页。包含但不限于以下内容：

  - 商务文件部分：

- 投标函（格式见表6-1）；

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表6-2）；

- 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）（格式见表6-3）；

- 资格声明函（格式见表6-4）

- 开标一览表（格式见表6-5）；

- 详细报价清单（格式见表6-6-1）；

- 投标人投标的产品属于“优先采购品目清单产品”声明函

- 招标文件响应表（重要指标、实质性条款响应）

- 用户需求书响应表

- 投标响应与招标文件差异一览表；

- 投标人基本情况；

- 项目负责人/技术负责人简历表；

- 售后服务情况表；

- 同类项目一览表；

- 投标保证金退还格式；

- 招标代理服务费承诺书；

- 其他资格证明材料（如有）。

  - 技术文件部分

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术方案；

- 售后服务计划；

- 项目管理、验收方案、质量保证措施、采购人配合内容等（如有）；

- 投标人认为必要的其他技术资料（如有）；

  - 投标文件编制

    - 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

    - 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

    - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

  - 投标报价

    - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

    - 投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《详细报价清单》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

    - 《详细报价清单》填写时应响应下列要求：

        - 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

        - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

        - 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

    - 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

  - 备选方案

    - 除招标文件另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

  - 联合体投标

    - 如果本项目允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

    - 本项目不接受联合体参加投标，投标邀请函另有约定除外。

  - 投标人相关证明文件

    - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

    - 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。

    - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和验收的详细说明。

  - 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

    - 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

      - 货物的型号、规格；

      - 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果招标文件有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

      - 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

      - 采购人在招标文件规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

      - 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

      - 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《投标响应与招标文件差异一览表》或《技术规格偏离表》。

    - 投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

  - 投标保证金

    - 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。

    - 投标保证金通过转账方式缴纳，应同时满足下列规定：投标保证金账号由供应商通过交易系统（中山市公共资源交易中心）申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”。

    - 投标人必须提交的投标保证金的金额为：

包组1：¥40000 元（大写：人民币肆万元整）

包组2：¥3000 元 （大写：人民币叁仟元整）

包组3：¥4000 元 （大写：人民币肆仟元整）

包组4：¥4000 元 （大写：人民币肆仟元整）

包组5：¥4000 元 （大写：人民币肆仟元整）

包组6：¥10000 元 （大写：人民币壹万元整）

包组7：¥4000 元 （大写：人民币肆仟元整）

    - 投标保证金必须在2019年11月28日上午09:30之前到达指定帐户上，并在递交投标文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。投标人需自行在中山市公共资源交易中心平台上检查投标保证金到账情况。

    - 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

    - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

    - 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 中标人在规定期限内未能按《投标人须知》规定签订合同，或未能按《投标人须知》规定接受对错误的修正。

4) 法律法规规定的情形

    - 如果中标人拒绝支付规定的招标代理服务费，采购代理机构/采购人有权在投标人所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 投标的截止期、投标有效期

    - 投标的截止时间《投标邀请函》规定的投标截止时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

    - 投标文件应在投标截止日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

  - 投标文件的数量和签署

    - 投标人应编制投标文件正本一份，副本五份和与标书内容相同的电子标书一份（软盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。若投标人对多个包组进行投标，应针对每个包组分别制作投标文件。

    - 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

    - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

    - 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

    - 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

    - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 四、投标文件的递交

  - 投标文件的密封和标记

    - 正本和电子标书一起封装，副本五份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

    - 开标一览表（原件）、法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，封口处加盖公章。

    - 投标保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“投标保证金”字样。请在递交投标文件时同时带上投标保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。

    - 封套均可按以下要求标记：

“递交：广东志正招标有限公司（中山分公司）

项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）

    - 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

    - 投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将有权拒绝接收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

    - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

    - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

  - 开标

    - 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。投标人法定代表人或其授权代表须携带身份证准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

    - 参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①使用指纹或身份证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的,以投标截止时间前完成指纹或身份证签到确认投标文件递交的有效性；②使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；③如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

    - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封其报价内容。

    - 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标价格以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

    - 采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由各投标人签字确认，存档备查。

  - 评标委员会的组成和评标方法

    - 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

    - 本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

  - 投标文件的初审

    - 初审分为资格性审查和符合性审查两阶段。项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

    - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定标记签章、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能通过符合性审查进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

    - 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照以上的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效（供应商没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

    - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

    - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

    - 在资格审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人不符合供应商资格的基本条件。

    - 在符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人未按招标文件的规定提交投标保证金或金额不足的；

2）投标有效期不足的；

3）投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

4）投标资料虚报或者谎报的；

5）投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）投标报价超出项目预算（或包组预算）；

8）投标报价有漏项或重大不合理；

9）实施方案、主要技术规格或参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

10）评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

    - 供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标文件的澄清

    - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人的法定代表人或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

    - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标的比较与评价

    - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 授标

    - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面《评标报告》。

    - 采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。除招标文件另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

    - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

    - 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体（中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.com)、中山市政府采购网(http://czj.zs.gov.cn:8088/zfcg/、采购代理机构网站（www.zztender.com/）等）上发布中标公告。同时，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 中标通知书

    - 在投标有效期期满之前，中标结果公示通过后采购代理机构将用信函的方式向中标人发出经招标人或采购人以及采购代理机构双方确认的书面《中标通知书》。本《中标通知书》不能作为办理货物进口手续的凭证。中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人无正当理由改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《招标结果通知书》。

  - 评标注意事项

    - 评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

    - 为保证采购活动的公正性，除本须知第24条“投标文件的澄清”的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

    - 资格后审

评标委员会保留复核在评审过程中或者审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果复核或审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新招标。

    - 接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 六、询问、质疑和投诉

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向政府采购代理机构提出询问，政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见《投标邀请函》中“政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

    - 投标人提出质疑时应当当面提交《质疑书》文本原件至采购代理机构并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

    - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东志正招标有限公司

中山分公司地址: 中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

邮    编：528400

电    话：0760-88808187，8811601

传    真：0760-88819856

联 系 人：郑小姐

  - 投诉

    - 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。

    - 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

    - 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

## 七、 合同的订立和履行

  - 合同的订立

    - 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；在合同签订前，如采购人有要求，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

    - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 合同的履行

    - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

    - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照32.2条的规定备案；

    - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

    - 如果招标文件有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

  - 采购人 、广东志正招标有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司（中山分公司）所有。

  - 知识产权

    - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

    - 投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 信用记录查询及信用报告

    - 采购代理机构在投标截止时间前一天通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

    - 如果为联合体投标，采购代理机构将对所有联合体成员同时进行查询查询供应商信用记录，联合体成员为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

  - 关于中山市政府采购支持中小微企业质押融资优惠政策

    - 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

    - 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：

| 序号 | 银行机构 | 经办部门 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行中山分行 | 公司业务部（普惠金融事业部） | 刘文锋 | 15914681189 |
| 2 | 中信银行中山分行 | 公司银行部 | 文丹 | 13902592267 |
|  |  | 风险管理部 | 赵月华 | 18938727559 |
| 3 | 渤海银行中山分行 | 公司金融部 | 吴事成 | 0760-87911816 |
|  |  |  | 袁筱雯 | 0760-87911859 |
| 4 | 广发银行中山分行 | 公司银行部 | 董永锋 | 0760-88862907 |
|  |  |  | 徐菁 | 0760-88862992 |
|  |  |  | 章海珊 | 0760-88862956 |
| 5 | 中山农村商业银行 | 公司业务部 | 梁搴 | 0760-88227161、15019540000 |
|  |  |  | 苏天牧 | 0760-88388921、13622700101 |
| 6 | 中国建设银行中山市分行 | 普惠金融业务部 | 郭桂云 | 13703043039 |
|  |  |  | 陈壁 | 13790746032 |
|  |  |  | 刘华胜 | 13824770347 |
| 7 | 中国农业发展银行中山市分行 | 客户业务部 | 李潇 | 0760-88619134 |
|  |  | 信贷与风险管理部 | 陈宝怡 | 0760-88619626 |
| 8 | 上海浦东发展银行中山分行 | 公司部 | 林于露 | 0760-89982335 |
| 9 | 中国银行中山分行 | 中小企业中心 | 肖东奇 | 0760-86998780 |
| 10 | 东莞银行中山分行 | 业务管理部 | 张楠 | 0760-86939859、15119122878 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行中山分行 | 沙溪支行公司部 | 周立为 | 13925319818 |
|  |  | 小榄支行公司部 | 李国烺 | 13420495864 |
|  |  | 营业部支行公司部 | 华小英 | 18807601933 |
|  |  | 科技支行公司部 | 赵春良 | 13424532121 |
|  |  | 三乡支行公司部 | 郑晨晖 | 13925359322 |
| 12 | 交通银行中山分行 | 普惠金融部 | 王秋 | 1511914536 88806650 |

    - 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

    - 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

    - 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

    - 财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

  - 招标文件的解释权

    - 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司所有。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、 总则

  - 评标委员会

    - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。评标委员会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

    - 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

    - 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

    - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐2名中标侯选人。

## 二、评标方法

  - 评标原则和步骤及评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

    - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人初步审查（初审）。第二阶段：对通过初审的投标人按照评标办法进行详细评审。

  - 评标方法

    - 本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按技术评分的高低得分进行排序，并按排序先后确定中标候选人或者中标人。

    - 初审阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

    - 本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、保修服务好以及综合实力强的中标人。

  - 评标步骤

    - 评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

  - 评分及其统计

    - 评标委员会对通过初审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细技术、商务、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（精确到小数点后2位）。计算出算术平均值即为该投标人的技术商务评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将技术商务评分和价格评分相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；综合得分相同，价格相同的，以各评委一人一票的方式进行投票，得票多者优先）。最后，评标委员会将依据综合得分的次序推荐中标候选人。

## 三、初步评审（初审）

  - 初审分为资格性审查和符合性审查两阶段。项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定标记签章、是否满足招标文件的实质性要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺等。只有实质性响应的投标文件才能通过符合性审查进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

  - 无效投标的认定

8.1       在资格审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合供应商资格的基本条件；

8.2     在符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人未按招标文件的规定提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

- 投标资料虚报或者谎报的；

- 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

- 投标报价超出项目预算（或包组预算）；

- 投标报价有漏项或重大不合理；

- 实施方案、主要技术规格或参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

  - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

  - 评标委员会根据符合性审查需要，可以书面方式要求投标人对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，或对符合性评审资料复印资料提供原件查验核对，投标人应当按照评标委员会的要求以书面方式作出澄清、说明或提供相关资料原件核查。投标人不予澄清说明或没有提供原件核查的，其符合性审查不予通过，投标文件作无效投标处理。

  - 资格审查标准：详见附表4-1-1。

  - 符合性审查标准：详见附表4-1-2。

## 四、详细评审

  - 评分标准：

1）商务评分标准：详见表4-2。

2）技术评分标准：详见表4-3。

3）价格的核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

② 对投标货物的内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

③ 对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

④ 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

- 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 对小型或微型企业投标的扶持：

①	投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品（或服务）含小型或微型企业产品（或服务）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

②	投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

③	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

④	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

⑤ 本条款中两种修正原则不同时使用。

⑥ 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

- 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

⑦  根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价，若投标人中标，合同价以其原投标报价为准。

- 价格评分：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分30。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／投标报价)×30

  - 权重（分数）分配（各包组适用）

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 数 | 55 | 15 | 30 |

## 五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并排序推荐每个包组2名中标候选人。

附表4-1-1：（注：本表不需要投标人填写）

资 格 评 审 审 查 表

| 序号 | 投标人 | 投标人符合供应商资格的基本条件 | 是否通过资格审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

3、“是否通过资格审查”一栏中应写 “是”或“否”。对结论为“否”的投标，要说明原因。

经办人签名：

日    期：

附表4—1-2：（注：本表不需要投标人填写）

初 步 评 审 审 查 表

| 序号 | 投标人 | 投标 保证金已按规定递交 | 投标 有效期 | 投标文件主要资料齐全 | 投标文件签署合格 | 投标价格是固定价 | 投标报价不高于本次招标项目由采购人核准的预算金额（不高于包组预算） | 投标报价无漏项或无重大不合理 | 主要技术规格、参数满足要求 | 商务无 重大保留或偏差 | 实质性响应招标文件 | 是否同意进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。

评委签名：

日    期：

附表4-2：

商务评分表（全部包组适用）

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分档次 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |  |
| 1 | 商务响应程度 | 2 | 对招标文件商务部分各条款的响应程度 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5～０ |  |
| 2 | 售后服务机构履约能力 | 3 | 根据投标人售后服务快速响应较快、服务便捷的得分较高。（投标人提供售后服务网点、供货与保修渠道的证明材料、接单响应计划承诺等，加盖投标人公章） | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |
| 3 | 信用记录 或报告 | 1 | 提供由中国人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用记录或信用报告得1分；投标文件中提供复印件加盖单位公章。第三方信用服务机构出具的企业信用记录或信用报告须提供相关的备案证明资料，第三方信用服务机构没有提供备案证明资料不得分。 |  |
| 4 | 人员 | 3 | 项目负责人具有本科以上学历的，得３分。 （投标文件中提供人员的学历证书（证书须是国家承认学历）和投标人为其缴纳的近3个月内（2019年7至9月）社保的相关证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分） 说明：国家承认学历泛指符合国家政府机构和教育机关部门认可的并具备符合条件的大学专科或本科毕业证书（学历证明） |  |
| 5 | 认证证书 | 3 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每个得１分。本项目最高３分（投标文件中提供上述证书复印件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 6 | 同类项目业绩 | 3 | 2016年1月至今在同类项目（包括检测设备或实验室设备的批量采购）的销售业绩情况进行评审，一个合同1分，最多得３分。 投标人需提供盖有供需双方公章的合同原件扫描件或复印件证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 合计 | 15 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

附表4-3：

技术评分表（适用于各包组）

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分档次 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |  |
| 1 | 设备性能参数响应情况 | ３０ | 根据供应商所投设备各项技术参数是否符合用户需求的要求进行评分，满分30分： 有一项带“▲”条款不满足或负偏离的每项扣3分，直至本项分数扣至0分为止。 基本指标（不带“▲”或“★”）不满足或负偏离的每项扣0.5分；直至本项分数扣至0分为止。 注：投标人应提供原厂详细技术说明材料或原厂技术参数承诺书并加盖仪器生产厂商盖章，并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 2 | 项目技术服务方案 | 10 | 提供的项目技术服务方案（包括货物安装、检测、验收计划、质量保证、供货计划等）的合理性、可行性、保障性的综合评价。 优：方案详尽、实用、专业性强的，得10分； 良：方案较详尽、较实用、专业性较强的，得7分； 中：方案的详尽、不实用、专业性一般的，得4分； 差：方案的不详尽、不实用、专业性差的，得1分； 不提供得方案得0分。 |  |
| 3 | 产品节能环保认证情况 | 1 | 如有提供的项目相关配套设备（指针对非政府强制采购产品）获得有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的, 得 1 分。应提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，同一个产品同时获得以上两个认证的，按一个产品计算。没有提供的得 0 分。 |  |
| 4 | 培训方案 | ４ | 提供的培训方案（包括培训计划、培训内容、培训人数等）是否合理，与项目实施的配合程度。 培训计划及培训方案合理可行，完全满足招标人的需求，得４分； 培训计划及培训方案基本可行，能满足招标人的基本需求，得2分； 培训计划及培训方案可行性较差，未能满足招标人的需求和项目的特点，得1分。 不提供得方案得0分。 |  |
| ５ | 售后服务方案 | 10 | 提供的项目售后服务方案售后服务承诺（包括质保期内（外）的免费（或有偿）保修内容、回访制度等等计划方案）的合理性、可行性、保障性的综合评价。不提供得方案得0分。 优：方案可执行性详尽、周全实用、专业性强的，得10分； 良：方案较详尽、较实用、专业性较强的，得7分； 中：方案的详尽、不实用、专业性一般的，得4分； 差：方案的不详尽、不实用、专业性差的，得1分； |  |
| 合计 | ５５ | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

第五部分   合 同 书 文 本 格 式

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签定的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改）

中山质计所2019年度质检设备采购项目

合  同  书

（各包组适用）

项目名称：_________________________________

合同编号：_________________________________

签订地点：_________________________________

2019年    月    日

根据______(项目名称)__________(招标编号：______________)的招标结果，_       _（以下简称甲方）与          （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

- 合同内容：包括货物供货、运输、仓储、保险、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部相关服务。

- 货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 1 。 |

- 价格

1.  合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

2.  总价包括了货物、相关附件、配套设施（实现系统功能所需的所有设备和设备安装过程中所需的所有管线和辅助材料）、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、图纸、资料、质保期、培训等的全部费用。

- 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 货物产地及标准

  - 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

  - 标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 所有软件必须是正版并有制造商使用授权证明。

- 乙方应将所供物品的用户手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

- 乙方保证所售系统不会侵犯任何第三方权利。

- 包装、运输及保险

- 乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 由乙方负责根据甲方指定的安装地点, 将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 乙方负责货物在系统安装调试验收合格前的保险，负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 货物检验与测试

        - 甲方有权检验和测试货物以确认货物是否符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。

        - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

        - 交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 交付使用时间及项目实施地点

- 交付使用时间：（具体按各设备要求填写）

- 项目实施地点：采购人指定地点。

- 付款方式

- 合同签定后10个工作日内，甲方支付乙方货款总金额的30%为预付款（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 乙方按合同规定完成合同设备交付后10个工作日内甲方支付乙方货款总金颤的40%，验收合格后10个工作日内，乙方向甲方缴交贷款总金额5% 的款项作为质保金，甲方在收到质保金5个工作日内，向乙方支付货款总金额30% 的款项，待质保期满后10个工作日内甲方将质保金退还乙方（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 安装与调试

- 乙方派出的服务人员应具备相应的资质及相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装调试本合同的货物并达到本合同要求。

- 乙方派出的安装队伍须具有相应安装经验及资质, 保证安装达到本合同附件中的安装、调试、保养服务条款的要求。

- 乙方必须对甲方现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。

- 乙方负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

- 乙方负责提交详细工程安装进度表。

- 乙方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。

- 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

- 设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 现场管理

1． 为便于管理，甲方和乙方在项目期间的联络，应通过指定的乙方和甲方的全权代表进行。

2． 从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，甲方应实施必要的措施配合乙方做好施工现场的安全工作。

3． 乙方派出的服务人员须遵守甲方的各项条例。

4.  乙方派出的服务人员必须遵守安全、文明施工、操作原则，如因乙方原因导致甲方或者其它任何第三方人身、财产损失的，乙方应承担全部责任；

- 验收

  - 乙方负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

  - 国外生产的产品必须提供相关的报关手续，合法进口证明等，商检证等。

  - 在有关部门进行验收时，甲方应及时配合乙方。

  - 乙方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方有权拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

  - 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，由乙方邀请经甲方同意的相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

  - 甲乙双方按招标文件、投标文件及本合同和有关附件的规定进行验收，具体要求见合同附件 5 。

  - 验收完毕由甲乙双方及在验收报告上签名。

- 质量保证及售后服务

- 乙方必须保证所有设备和配件均为正货；乙方提供所供产品保修期为        年。

- （具体按各设备要求填写）

- 培训

  - 乙方负责对甲方人员进行全面技术培训。

  - 培训内容包括（按投标文件的承诺）。

（具体内容按照中标人投标文件的承诺确定）

- 技术资料

- 乙方应于验收合格之日起15日内向采购人提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料等。

- 乙方承诺在项目开发过程中及时提交甲方需要的技术文档和资料，项目完成时将项目的全部技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的所有权、使用权归甲方所有。

- 产权与风险转移

  - 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

  - 货物损坏、灭失的风险在验收合格，甲乙双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。

  - 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

- 索赔

  - 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方已支付的合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

  - 乙方收到《索赔通知》后20个日历日内，未给甲方答复的，将被视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后20个日历日内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利（包括但不限于索赔诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

- 违约责任

  - 若甲方无正当理由拒收货物，则甲方应向乙方支付物品总金额5%的违约金；

  - 若甲方无正当理由逾期支付合同价款，则每延迟一日，甲方应按应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%；

  - 乙方逾期完工，则每日按合同总额0.3%向甲方支付违约金，但总额不超过合同总额的10%；若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 若因乙方提供的货物质量、指标不符合投标文件、本合同以及甲方要求导致不能通过甲方验收的，则乙方应在甲方限定的期限内无条件进行整改，若乙方拒绝整改或整改后仍无法通过甲方验收的，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 保修期内若乙方未依约履行维修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币伍千元，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，若乙方在甲方通知时起5日内均未能排除故障或者拒绝进行维修的，则甲方有权委托第三方进行维修，且乙方应承担由此产生的全部费用。

- 保密规定

  - 甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- 争端的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

  - 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

  - 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

  - 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

  - 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，并提供相关部门的证明以证明事故的存在。

  - 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

  - 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖后即时生效。

- 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼诉讼解决。法院受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

  - 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与投标文件互为补充，如本合同与投标文件不一致的，以本合同为准。

  - 在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订保密协议或廉政协议作为合同附件，与本合同具有同样法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份，广东志正招标有限公司中山分公司执一份,财政监督管理部门执一份。

  - 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                            乙方代表人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围………………………………………………………………………………

附件2  价格明细清单 ………………………………………………………………………………………

附件3  货物交货及项目进度要求 …………………………………………………………………………

附件4  售后服务计划………………………………………………………………………………………

附件5  验收标准……………………………………………………………………………………………

附件6  技术文件（包括图纸、手册等）…………………………………………………………………

附件7  招标文件……………………………………………………………………………………………

附件8  投标文件……………………………………………………………………………………………

附件9  中标通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第六部分   投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

包(组)号：

投标人名称：                         （盖章）

日      期：          年     月     日

（以上为投标文件参考封面，投标文件封面制作时可参考上述封面格式制作）

## 自查表

## 1. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表

## 2.技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表

商 务 篇

## 表6-1  投标函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于中山质计所2019年度质检设备采购（招标编号：ZZ21939527）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目的 此处填（包组号），据此我方承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：			       	      传真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签名的授权。

## 表6-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：广东省中山市质量计量监督检测所/广东志正招标有限公司：

同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人授权委托书

致：广东省中山市质量计量监督检测所/广东志正招标有限公司：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：自投标截止之日起有效期为90天                       签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

## 表6-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.	投标人须按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准和企业实际情况填写，如果发现投标人填写的内容和实际有差异，评标委员会有权将不予以价格扣除；

2.	投标人也可提供上述相关部门出具认定贵公司属于小型或微型企业的证明文件，如不提供评审委员会有权将不予以价格扣除；

3.	若投标人不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给与不给予产品的价格扣除。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

附表2：残疾人福利性单位声明函（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）（如不是可以不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的                  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位认定标准详见“财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》”）

## 表6-4  资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的中山质计所2019年度质检设备采购（招标编号：ZZ21939527）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本单位在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：    年  月  日

附件：

1、	2018年财务状况报告复印件；

2、	2018年10月1日至今任何时间的开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

3、	2018年10月1日至今任何时间的开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（提供近2018年10月1日至今任何时间的依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料。）

4、设备及专业技术能力情况表：

| 为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注（ ） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## 表6-5  开标一览表

招标编号：ZZ21939527                                               金额单位：元（人民币）

| 序号 | 招标内容 | 投标总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山质计所2019年度质检设备采购 包组号：______ | 大写： （小写：￥ 元） |  |

说明：

      - 此表的总计系所有需采购人支付的设备和材料、备品备件、运费及相关服务的金额总数即报价总价。

      - 材料价格是包括了所含设备材料及设备配件的制造或采购、包装、税费以及验收等的全部费用。

      - 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-6-1  详细报价清单

招标编号：ZZ21939527

(包组号：                    )                                                    金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置、性能说明及规格 | 所投设备是否属于小型或微型企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运费、安装、调试、检验费 |
|  | 技术服务（售后服务）、人员培训 |
|  | 税金 |
|  | 其他 |
| 其中（小型或微型企业所投设备总额）： |
| 合计： |

此表可延长

注：

- 投标人必须列出所有设备详细情况，包括设备功能和性能、技术参数、数量、价格等等，包括设备清单中没有列出而项目实施必须的设备材料。

- 投标人需在上表明确填写所投设备是否属于小型或微型企业生产，如不明确注明，评审委员会有权对其不予以价格扣除。

- 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。

- 分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标总价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

## 表6-6-2  投标人投标的产品属于“优先采购品目清单产品”声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本单位所投下列产品为“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”中的“非政府强制性采购产品”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 节能或环保认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 合 计 | 元 |  |

注：1、投标人按照《节能产品政府采购品目清单》中的名称（三级目录名称）自行填写上表，以便进行价格评审。

2、投标人自行登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“节能产品政府采购品目清单”及“环境标志产品政府采购品目清单”。

## 表6-7  招标文件响应表（重要指标、实质性条款响应）

招标编号：ZZ21939527

说明：投标人必须对应招标文件凡带“★”的实质性条款按要求逐条填写下表

| 序号 | 招标文件页数 | 招标要求（内容提要） | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 填写：“偏离”或“完全响应” | 相关证明 文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  | …… | …… | …… | …… | 详见投标文件第（）页 |

（此表可延长）

注：如果与招标文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出的关于该货物的全部指标。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日    期：

## 表6-8  用户需求书响应表

招标编号：ZZ21939527

说明：投标人对用户需求书标有“▲”的条款响应要求逐条填写下表

| 序号 | 招标文件页数 | 招标要求（内容提要） | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 填写：“偏离”或“完全响应” | 相关证明 文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
|  | …… | …… | …… | …… | 详见投标文件第（）页 |

（此表可延长）

注：本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日    期：

## 表6-9  投标响应与招标文件差异一览表

招标编号：ZZ21939527

| 序号 | 章节 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 除招标文件带“★”的实质性条款及标有“▲”条款外，投标文件与招标文件要求有差异的内容请在上表填写，包括优于/差于招标文件的要求；

- 投标人报价的内容与招标文件的要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写；

- 如果与招标文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出的关于该货物的全部指标。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-10  投标人基本情况

- 投标人概况

- 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |
| 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章。（“三证合一”的提交最新营业执照副本的复印件加盖公章）。

5）请投标人在投标文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

- 投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本招标文件《第一部分投标邀请函》的“投标人资格要求”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。

- 投标人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 合作机构与供货渠道情况

| 序号 | 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代理或生产厂家（或开发商） | 单位名称： 地址： 销售负责人： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| 2 | 关键产品（1）合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| 3 | 关键产品（2）合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| … | … | … | … |
| … | 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |

- 其他

1. 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

公司标记样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-11  项目负责人/技术负责人简历表

招标编号：ZZ21939527

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 采购单位 | 项目名称 | 采购规模 | 完成日期 | 项目质量 |

项目负责人/项目经理/技术负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-12  售后服务情况表

招标编号：ZZ21939527

| 售后服务中心 名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 服务部门 总人数量 |  | 其中 专业维修人员数 |  |
| 地址 |  | 法定代表人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 公司网址 |  |
| 产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等） |  |
| 用于售后服务的通讯、办公、检测设备 |  |
| 售后服务负责人 |  | 电话 |  | 移动电话 |  |
| 售后服务中心主要专业技术人员情况 |
| 姓名 | 职位 | 职责 | 学历/专业 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| （此表可延长） |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-13  同类项目一览表

招标编号：ZZ21939527

| 序号 | 项目名称 | 主要产品 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同要点（能反映合同标的、标的性能和当事人情况）的复印件，并加盖公章。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-14  投标保证金退还说明格式

退保证金说明

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我方为中山质计所2019年度质检设备采购（招标编号：ZZ21939527）投标所提交的投标保证金            元，请贵公司退还时划到下列帐户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

帐       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-15  招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：ZZ21939527

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵单位组织的中山质计所2019年度质检设备采购（招标编号：ZZ21939527）中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20-22室，户名：广东志正招标有限公司中山分公司，开户银行：中国工商银行中山市孙文支行，帐号： 2011 0236 0920 0018 404）交纳招标代理服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖法人公章）；

投标人法定地址：

# 投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：       年            月           日

技 术 篇

## 表6-16  技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介；

2、设备技术特点、可实现功能、可操作性说明及详细方案；

3、合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）；

4、供货方式和交货进度计划；

5、项目整体验收计划（如有）；

6、投标人认为必要说明的其他内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-17  售后服务计划

招标编号：ZZ21939527

| 安装与调试 |  |
| --- | --- |
| 售 后 技 术 维 护 服 务 | 主要内容应包括但不限于： 维修技术人员情况； 应急维修时间安排； 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)； 项目服务承诺。 |
| 承 诺 |  |
| 培 训 方 案 |  |

注：

- 表中应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(质保期内、质保期外)、主要零配件价格(质保期内、质保期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

# Text boxes

公司公章样本

被授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件