中国科学院昆明植物研究所仪器设备采购项目（第三批）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G180220690

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年7月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年 7 月 5 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院昆明植物研究所    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对    仪器设备项目    进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院昆明植物研究所仪器设备采购项目（第三批）

招标编号：OITC-G180220690

项目联系方式：

项目联系人：吴旭

项目联系电话：010-68290510

电子邮箱：xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：中国科学院昆明植物研究所

地址：云南省昆明市蓝黑路132号

联系方式：0871-65223316

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭  010-68290510

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（万元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然小分子药物筛选及与其靶标相互作用分析系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 240 |
| 2 | 小动物身体成分分析仪 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 125 |
| 3 | 多道生理数据采集分析系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 125 |
| 4 | 快速组织病理形态切片染色系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 100 |
| 5 | 全自动组织切片数字化及分析系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 120 |
| 6 | 高速流式细胞分析系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 120 |
| 7 | 实时定量基因表达分析系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 50 |
| 8 | 核磁共振波谱仪不间断集中供气系统 | 1 | 详见技术部分 | 是 | 50 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 930万元（人民币）

时间： 2018 年 7  月 5  日 09:00 至 2018  年 7  月 27  日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 8  月 1 日9:30

五、开标时间：2018 年 8  月 1 日9:30

六、开标地点：

中国科学院昆明植物研究所华立楼(6栋)A104室（云南省昆明市黑龙潭蓝黑路132号）

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：中国科学院昆明植物研究所华立楼(6栋)A104室（云南省昆明市黑龙潭蓝黑路132号）

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：中国科学院昆明植物研究所 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290510 传真：010-88517351 电子邮箱：xwu@osic.com.cm 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.6 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然小分子药物筛选及与其靶标相互作用分析系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 2 | 小动物身体成分分析仪 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 3 | 多道生理数据采集分析系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 4 | 快速组织病理形态切片染色系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 5 | 全自动组织切片数字化及分析系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 6 | 高速流式细胞分析系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 7 | 实时定量基因表达分析系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |
| 8 | 核磁共振波谱仪不间断集中供气系统 | 1套 | 昆明机场 | 昆明植物所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、天然小分子药物筛选及与其靶标相互作用分析系统（1台，240万元）

1. 综述

天然小分子药物筛选及与其靶标相互作用分析系统能对生物分子相互作用进行实时、高灵敏地分析，获得详细全面的生物分子作用的信息。该设备一方面可用于天然产物活性分子的筛选，从化合物库中垂钓出与疾病靶标蛋白相互作用的小分子，发现先导化合物；另一方面，还能准确、快捷地明确药物的作用靶点并深入探索药物的作用机制，研究与药物结合的靶蛋白、明确靶蛋白与药物作用的相对位点以及探索小分子药物的相关信号通路等。

2. 技术要求

# 2.1	硬件性能指标

# *2.1.1 检测原理：表面等离子共振原理(SPR)；

# 2.1.2 样品上样和注射：全自动；自动进样器方式：内置；

# 2.1.3 芯片偶联包被方式：内置；芯片偶联包被自动化程度：全自动，无需设备外手动操作；

# 2.1.4 分析检测温控范围：4-45℃；样品舱温控范围：4-45℃；

# 2.1.5 自动化程度：可实现48小时无人监管作业；

# 2.1.6 系统流速：5-100 μl/min；

# #2.1.7 最小进样体积：不高于2 μl；

# 2.1.8 样品架范围：同时支持1.5ml样品管、96孔板、384孔板三种类型，且96孔板及384孔板可兼容市面主流品牌产品。

# 2.2 	检测性能指标

# 2.2.1检测折射率范围：1.33-1.40；响应信号动态范围：1-70000 RU；

2.2.2 样品采样最高分析速度：10Hz；

#2.2.3基线噪音：≤0.03 RU；基线漂移：＜0.3 RU/min；

#2.2.4 蛋白结合速率常数范围：103–108M-1s-1；小分子结合速率常数范围：103–107M-1s-1；

2.2.5 解离速率常范围：10-5–1s-1；

2.2.6  亲和力范围：103 ~ 3x1014 M-1；

#2.2.7 分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子）；

#2.2.8 垂钓功能：全自动垂钓功能，可以将目的物从混合物中分离并富集；

# 2.3	软件性能

2.3.1 具有自动溶剂校正功能，便于非水溶性样品的分析；

2.3.1 具备免疫原性模块，可以对药物的免疫原性进行检测；

2.3.2 具备热动力学分析模式，可计算分子相互作用的热力学参数，如焓变、熵变等；

2.3.4 具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果。能够对结果自动进行统计学分析，并给出相应参数。

2.4	耗材参数：可提供传感器芯片≥8种，芯片使用重复性至少在100次以上。

2.5 配置清单

2.5.1 分子相互作用分析系统主机1台；

2.5.2 分析软件1套；

2.5.3 品牌电脑一台（预装正版Windows 7英文操作系统），配置不低于：i5 6400处理器、4G内存、1T硬盘、2G独立显卡、DVD光驱、21寸液晶彩色显示器；

2.5.4 UPS电源1台；

2.5.5 配套试剂耗材1套（含玻璃瓶、塑料管、仪器运行必需的各种溶液等）。

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于2个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后4个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第2包、小动物身体成分分析仪（1台，125万元）

1. 综述

小动物身体成分分析仪可直接测量小动物的总脂肪量，筋肉量，自由水量以及身体总含水量。它不需要麻醉或镇静实验动物，可在短时间内对身体成分进行分析，可应用于肥胖症、糖尿病、营养学、药理学等研究领域。

2. 技术要求

# 2.1	技术参数

# 2.1.1 检测方法无辐射损伤，不需要麻醉动物及限制动物活动；

# *2.1.2 检测指标：对瘦肉含量、脂肪含量、游离水含量和体内总水含量进行分析和定量；

# 2.1.3 检测对象：700g，500g，300g左右的大鼠；100g内的小鼠及离体器官；

# 2.1.4 预热：5-10分钟，开机自动校准；

# #2.1.5 测量时间：最快为30秒；

# *2.1.6 核磁共振频率：8MHz；

# 2.1.7 脉冲分辨率：不大于18纳秒；

# 2.1.8 射频接收器的动态范围：40～120dB；

# *2.1.9 具备Primary Accumulation 1-3，实例截图显示；

# 2.1.10 Water stage：Y/N， 具备开关，实例截图显示；

# 2.1.11 具备Magnet软开关，实例截图显示；

# #2.1.12 具备probe selector选择软硬开关，实例截图显示；

# 2.1.13 传感器具备BNC接口和DBSF功能；

# 2.1.14 扫描分析程序功能可以使用键盘快捷键进行并且可以从扫描结果自动建立/克隆/打包扫描模板；

# 2.1.15 测量时仪器可通过电脑进行远程控制维护；

# 2.1.16 重量不大于250kg，设备配有内置存储抽屉；

# 2.1.17 设备为立式结构，并带有脚轮，方便在实验室移动；

# #2.1.18 投标同型号产品设备自2015年以来文章发表大于200篇，提供文件证明；

#2.1.19 国内用户使用同系列产品在生命科学领域发表过影响因子大于20的文献，提供文件证明。

2.1.20 软件可输出ASCII、Excel格式文件，输出参数为脂肪含量、瘦肉含量、游离水含量、体内总水含量。

2.2	配置清单

2.2.1 主机及配套滑动脚轮1套

2.2.2 自动校准系统1套

2.2.3 700g动物测量装置1个

2.2.4 500g动物测量装置1个

2.2.5 300g动物测量装置1个

2.2.6 60g动物测量装置1个

2.2.7 40g动物测量装置1个

2.2.8 20g动物测量装置1个

#2.2.9 离体器官测量装置1个

2.2.10 存储抽屉

2.2.11 工作站：Windows 7 Professional系统，17寸液晶显示器。

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于1个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后4个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第3包、多道生理数据采集分析系统（1套，125万元）

1. 综述

多道生理数据采集分析系统主要用于测定动物的各种生理功能，包括血压、心电、呼吸、体温、心功能、血管功能等，可以从整体动物、离体器官和离体组织三个层面开展心血管疾病的研究。

2. 技术要求

# 2.1	八通道研究型高速记录主机

# 2.1.1 模拟输入

# 2.1.1.1输入通道：8

# #2.1.1.2放大范围：±2 mV to ±10 V

# 2.1.1.3输入噪音：<350 μVrms

# #2.1.1.4 POD连接和BNC连接，BNC连接方式降低放大器之间的相互干扰。

# 2.1.2 采样率

# 2.1.2.1模数转换精度：16 bit

# 2.1.2.2最大采样率：400KHZ

# *2.1.2.3内存：16MB SDRAM

# 2.1.2.4传输接口：USB 2.0

# *2.1.2.5 I2C接口：使放大器和主机连接，可软件控制放大器的滤波、放大调节等。生理数据采集主机、各类放大器及数据采集分析软件等重要部件是同一厂家生产以保持系统技术完整性。

# 2.1.3 软件部分

# 2.1.3.1有专业版软件可分析直方图、心电图各参数（P、Q、R、S、T波波幅、波宽）、血压/室内压（收缩舒张压、脉压差以及射血时间、等容收缩、收缩心能指数等参数）、量效关系(EC50等)、峰形（潜伏期、半峰高等）、心输出量、压力容积环（收缩末期/舒张末期容积、动脉弹性、每搏功、每搏输出量、射血分数）等。

# 2.1.3.2五年内可免费升级，包含专业版分析软件。

# 2.1.3.3软件控制主机和放大器的滤波、放大等操作，实现程序控制化。

# 2.2 桥式放大器

# 2.2.1放大范围：±200 μV to ±5 V，14档（软件控制）

2.2.2精确度：±0.5%

2.2.3低通滤波：1 Hz to 2 kHz，8档（软件控制）

# 2.3	生理学压力传感器

2.3.1金属材质，液体不与传感器直接接触，通过压力传感器帽的薄膜与传感器接触，降低液体对传感器灵敏度的干扰。传感器帽可重复使用。

2.3.2压力范围：-20 to 300 mmHg

2.3.3灵敏度：5 μV/V/mmHg

2.4	生物电放大器

2.4.1放大范围：±5 μV to ±100 mV，14档（软件控制）

2.4.2精确度：±1.5%

2.4.3共振抑制比：85 Db

2.5 温度放大器

2.5.1温控范围：0 to 50 ℃

2.5.2精确度：±0.2 ℃（35- 40 ℃）

2.5.3反映时间：~40毫秒

2.6 呼吸放大器

2.6.1最大量程：±1 inch H2O

2.6.2最大输入压力：±28.1 inch H2O

2.6.3零压力误差：< 1 % （软件操作）

2.7 血氧饱和度放大器

2.7.1操作原理：无创红外线法

2.7.2血氧饱和度范围：70 − 100%

2.7.3精确度：±2%

2.8 鼠尾无创血压测定仪

2.8.1最大充气压力：200或280 mmHg

2.8.2最短接点闭合：1 ms；最小触发脉冲：1 ms

2.8.3脉搏最大输出：±5 V

2.8.4灵敏度：0-1V相当于0-300mmHg

2.9 压力-容积测定仪

2.9.1压力信号：2个，可以连接两个压力传感器导管

2.9.2容积信号：1个

2.9.3模拟信号输出：11个，BNC 接口

2.9.4采样分辨率：最大100K Hz，可调

*2.9.5可以测量的参数：心率，最大容积/压力，最小容积/压力，收缩末期容积/压力，舒张末期容积/压力，收缩压，射血容积，射血分数，心输出量，射血做功(Stroke Work)，最大功率(Maximum Power)，前负荷，动脉弹性(Arterial Elastance) ，最大最小dp/dt，最大最小dv/dt，dv/dt最大值时压力，dv/dt最小值时压力，dp/dt最大值时容积，dp/dt最小值时容积，放松常数Tau(Relaxation constant)。

#2.9.6大小动物通用型主机，适用于各个类型的大小动物，扩展软件实现一键格式转换。可选择各种导管。多节铂金电极可以匹配各种尺寸的心室。

2.9.7程控软件界面，所有操作都在软件上面设置。

2.9.8压力容积导管最小电极间距3mm，适用于最小16克的小鼠。

2.10 超声血流量仪

2.10.1双通道机箱，采用LED数字显示平均血流量。

2.10.2滤波设置：0.1、10、40、160Hz

2.10.3可同步输出模拟血流量值，每个血流模块均具有BNC接口。

2.10.4模拟端口输出电压范围：±5V

2.10.5超声波频率范围：450KHz至14.4MHz

2.11 离体心脏灌流装置

2.11.1灌流装置适合动物：大鼠和小鼠。可以在超净台使用。

2.11.2灌流速度控制：泵速由控制器控制，并具有自动反馈调节功能，同时输出泵速至记录仪。

#2.11.3灌流模式：恒压和恒流一键转换

#2.11.4灌流液储存罐数量：2个，实验中可以自由在两种不同灌流液之间转换。

2.11.5冠脉流量：可精确测量

2.11.6温控精度：±0.1度；温控稳定性：±0.1度。

2.12 离体组织灌流装置

2.12.1灌流通道：4个

2.12.2灌流腔管有精细刻度，便于控制药物浓度。

2.12.3每通道有预热螺旋管，使灌流液在里面充分加热并保温。恒温控制器加热范围：+3-50 ℃。恒温控制器具热保护装置。

2.12.4每通道都有电子阀，通过按钮自动控制充液或者排液。

2.12.5氧气供给：除了每通道可以供给氧气外，还有额外一个供氧口，便于在分离组织时供氧，增强组织活性。

2.12.6氧气量调节：可以总调，也可以每个通道单独调控

2.12.7灌流槽设计：一体化设计，灌流腔、预热螺旋管、水泵、热电偶、温度探头、浮标等都整合在灌流槽内。灌流槽材质：高透明度有机玻璃。

2.13 配置清单

2.13.1八通道研究型高速记录主机（含专业版软件），1台

2.13.2双导生物电放大器，1台

2.13.3呼吸放大器，1台

2.13.4 T型热电偶Pod，1台

2.13.5血氧饱和度放大器，1台

2.13.6心室压力容积测定系统，1套

2.13.7超声血流量测定系统，1套

2.13.8离体心脏灌流系统，1套

2.13.9离体组织灌流系统，1套

2.13.10鼠尾无创血压测定系统，1套

2.13.11电脑1台

2.13.12 UPS电源1台

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于2个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后4个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第4包、快速组织病理形态切片染色系统（1套，100万元）

1. 综述

快速组织病理形态切片染色系统包含石蜡切片机、组织脱水机、包埋机、冰冻切片机、烘片机、盖片机、自动染色机等，是进行动植物组织形态观察的必备手段，也是进行病理学研究和药理药效学评价的重要设备。

2. 技术要求

# 2.1	包埋机

# 2.1.1 蜡缸容量：≥5升

# 2.1.2 冷台工作温度可调，-3℃ ~ -12℃，可放置72个组织盒。

# 2.1.3 照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，5级可调；照明灯为LED冷光源。

# #2.1.4 有集成于主机上的修蜡模块，无需单独加配修蜡仪；有集成于主机上的加热镊，无需单独配置加热镊仪器。

# 2.2 冰冻切片机

# 2.2.1 切片厚度：0.5～100μm；修块厚度：5～500μm。

#2.2.2 样品头主动制冷，温度10～-45℃可调，确保持续稳定地样品制冷。刀架主动制冷，温度可达-25℃。

2.2.3 速冻台18+1个冷冻位点，包含一个半导体制冷位点。

2.2.4 速冻点最低可达-57℃±3℃，减少冰晶的生成，维持组织的形态学结构。

2.2.5 LED照明亮度、角度可调节，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明。

#2.2.6 主机高度根据用户身高可以调节操作。

# 2.3	石蜡切片机

2.3.1半自动石蜡切片，样本头垂直行程72mm ，水平行程28mm。

2.3.2 样本定位：X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位。

2.3.3 切片范围0.5-100μm，修片范围5-500 µm。

#2.3.4 配切片自动展片转移系统，自动摊片，无须单独配置摊片机。

2.4	自动脱水机

2.4.1 全自动封闭脱水机，可处理多种类型和大小的组织，最大处理量300个标本组织盒。

2.4.2 试剂站点≥16个。配3个蜡缸+1个废蜡缸，容量≥5.6L；温度范围：45℃-65℃。

2.4.3 能够酒精比重监测，控制试剂质量，保证高品质脱水。

2.4.4 内置备用电池，待机时长4小时。

2.4.5 反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放。

2.5 全自动染色机

2.5.1双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短，提升染色速度。

2.5.2试剂缸≥300ml，每篮可装20张玻片，可同时上载10~15篮。

2.5.3总站点不少于40个，试剂缸26个、冲水缸6个，标配5个烤箱。

2.5.4 独立的上载/下载站点各2个，操作方便，灵活性强。

2.5.5 具备活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散。

#2.5.6 配自动复位键，具紧急召回功能，可在任何必要的时候，调回任一篮标本。配紧急启动键，可优先处理特殊标本或紧急标本。

2.5.7 内置备用电池，在断电40分钟内仍能继续工作。

2.6 自动盖片机

2.6.1 每小时封片≥450片，盖玻片上载容量≥ 400片。

2.6.2 有封片计数功能，可重置。

2.7 配置清单

2.7.1包埋机 1台

2.7.2半自动石蜡切片机 1台

2.7.3 冰冻切片机 1台

2.7.4 全自动封闭脱水机 1台

2.7.5 全自动染色机 1台

2.7.6自动盖片机 1台

2.7.7抗原修复仪 1台

2.7.8烘片机 1台

2.7.9钨钢刀及刀架 1套

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于2个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后3个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第5包、全自动组织切片数字化及分析系统（1套，120万元）

1. 综述

全自动组织切片数字化及分析系统使用全自动采集及分析系统，可实现玻璃切片的数字化保存及实验结果的定性定量分析，避免判读经常受到人为因素的影响，显著提高效率、准确度和质控标准。

2. 技术要求

# 2.1	切片扫描及分析系统

# #2.1.1 全复消色差光路设计，色差反差双重矫正系统。

# 2.1.2 透射LED光源，寿命50000h；LED荧光光源，寿命15000h。

# #2.1.3 同时装载4个物镜，物镜螺口直径≥27mm。物镜参数：2.5x/ N.A≥0.12；10X/ N.A.≥0.45，分辨率≤0.44um/pixel；20X/ N.A.≥0.8，分辨率≤0.22um/pixel；40X/ N.A.≥ 0.95，分辨率≤0.11um/pixel。

# 2.1.4 100片载量的进样器，配置2种规格的样品夹，可以适用于26 mm x 76 mm和52 mm x 76 mm的玻片进行成像。

# 2.1.5 高速扫描彩色三CCD数码相机，物理分辨率：1600 x 1200 pixels。

# 2.1.6 扫描速度：20X物镜明场下扫描1 cm2 时间不超过1 min。

# #2.1.7 配置≥7孔物镜转盘，≥10孔荧光滤色转盘。

# 2.1.8 荧光滤色片：DAPI，FITC，TRITC（Cy3）、CY5 四通道复合滤色片。

# #2.1.9 荧光拍摄相机：制冷单色高分辨CCD，像素≥600万像素，芯片≥1英寸。

# 2.1.10 常规和专业病理分析软件：能计算阳性和阴性百分比或之间比值等。细胞定量分析软件：包括对细胞质、细胞核和细胞膜的定量分析。不仅可以用于ER、PR、Ki-67和P53等染色，还可以用于其它类型的组织和染色。

# 2.1.11 电脑工作站：4核处理器，内存≥32GB，硬盘≥2 TB。

# 2.2 正置生物显微镜

# 2.2.1 无限远色差反差双重校正光学系统。

2.2.2 宽视野三目镜筒，视场数≥23，物镜转盘≥5位，M27物镜接口。

#2.2.3 5X、10X、20X、40X、100X平场物镜，物镜螺口直径≥27mm。

2.2.4 聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜，NA≥0.9/1.25。

2.2.5 500万像素CCD。

2.2.6 4G内存、500G硬盘电脑工作站。

# 2.3	配置清单

2.3.1 玻片扫描主机1套

2.3.2 明场三CCD 1台

2.3.3 荧光单色制冷CCD 1台

2.3.4 2.5X半复消色差物镜、10X全复消色差物镜、20X全复消色差物镜、40X全复消色差物镜各1个

2.3.5 DAPI、GFP、Cy3、Cy5四色复合荧光滤片1个

2.3.6 LED荧光光源1个

2.3.7 LED明场光源1个

2.3.8 常规软件和病理软件1套

2.3.9 电脑工作站（内存32GB，硬盘2TB）1套

2.3.10正置生物显微镜（配相机及电脑）1套

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于1个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后3个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第6包、高速流式细胞分析系统（1台，120万元）

1. 综述

高速流式细胞分析系统作为生命科学和医学研究的重要实验仪器，可以测量细胞大小、内部颗粒的性状，检测细胞表面和细胞浆抗原、细胞因子、细胞内DNA、RNA含量等；它可对群体细胞在单细胞水平进行分析，在短时间内检测分析大量细胞，在进行肿瘤、心血管、代谢性、免疫性等疾病的药物筛选与药理学研究中有广泛应用。

2. 技术要求

# 2.1	光路液路系统

# *2.1.1配备三根激光器，分别为488nm蓝色激光器、640nm红色激光器、405nm紫外激光器（波长偏差范围小于等于10nm），要求各激光器彼此独立，无共线重叠干扰，且最多可同时检测的荧光通道不少于12色。

# #2.1.2 仪器可同时使用3根激光器能检测前向散射光、侧向散射光、12色荧光，至少配置12个高灵敏度全数字化PMT检测器，数据分辨率262144。

# 2.1.3 激光光路固定校准，无需人工调试校正光路。

# 2.1.4 检测及信号采集方式：光胶耦合石英杯流动检测池，三角形及八角形反射光路设计。

# *2.1.5 液流系统：采用正压压力泵上样方式（非负压上样），提供更大的驱动力及更稳定的连续液流，标准配置外置10L鞘液桶、10L废液桶，具有液流监测系统和报警功能。

# #2.1.6 带有仪器自动质检系统，能够自动计算和调整关键的设置参数值，如PMT电压、激光延迟和面积因子等，保证获得数据的一致性和精确性。

# #2.1.7 支持96孔板或384孔板上样，其96孔板上样分析速度不大于20分钟。

# 2.2 	检测性能

# #2.2.1 荧光检测灵敏度不大于30MESF（FITC），20MESF（PE）；最小检测颗粒直径：300nm。

2.2.2 最大分析速度可达25000细胞/秒。

2.2.3 样本流速连续可调，并预设有低、中、高三个档位。

#2.2.4 交叉污染率不大于0.4%。

# 2.3	信号处理系统

2.3.1信号捕捉模式：全数字信号。

2.3.2 荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿，既可以硬件补偿，也可以软件脱机补偿。

2.3.3 信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度(Height)，面积(Area)，宽度(Width)检测以及比率检测。

2.4	配置

2.4.1 三激光12色流式细胞分析仪一台

2.4.2 数据采集处理系统一套

2.4.3 显示器：21寸液晶显示器2台

2.4.4 流式细胞仪操作软件包一套（可终身免费升级）

2.4.5 96孔微孔板高通量上样系统一套

2.4.6 彩色激光打印机一台

2.4.7 3KW稳压电源一台

2.4.8 鞘液一桶（20L）

2.4.9 清洗液一桶（5L）

2.4.10 清洁液一桶（5L）

2.5 仪器工作条件：环境温度10—30°C；工作电压100-240VAC，50HZ或者60HZ；相对湿度：20-70%。

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于1个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后4个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第7包、实时定量基因表达分析系统（1台，50万元）

1. 综述

实时定量基因表达分析系统广泛应用于生物医学研究的各个领域，用于基因表达的定量检测。该设备可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种检测，在分子生物学、药理学、疾病信号通路、天然产物生物合成等研究领域有广泛的应用。

2. 技术要求

# 2.1	技术参数

# *2.1.1 模块规格：支持96孔模块与384孔模块。两模块可自行手动更换，更换后无需校准。

# 2.1.2 检测模式： HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等。HRM高分辨熔解曲线有文献支持，需提供超过200篇。

# 2.1.3 样本平均升温速度：≥4.5 ℃/S （升降温速率连续可调）。

# *2.1.4 温度准确性：≤0.1 ℃（37-99 ℃）；温度均一性：±0.1 ℃（37-99 ℃）。

# #2.1.5 熔解曲线温度分辨率：0.01 ℃。

# #2.1.6 检测灵敏度：可检测单拷贝基因。精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%。

# 2.1.7 线性范围：1-1010个拷贝。

# #2.1.8 高强度白色固态光源，激发波长400-700 nm，连续不间断。单个光源寿命> 10000小时。

# #2.1.9 校正：无需ROX等被动染料校正。

# *2.1.10 检测通道数：6通道（96孔板和384孔板），并支持6重荧光定量PCR检测。激发/检测通道可自由组合≥20种。

# #2.1.11 检测系统：冷CCD，CCD元件的可控制温度在10 ºC。支持所有样本同时检测，所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差。

# 2.1.12 激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性。

# 2.1.13 具备颜色补偿功能，具备多板分析功能；无边缘效应。

# 2.1.14 软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行。

2.2	配置清单

2.4.1 荧光定量PCR系统一套，包含96模块和384模块各一个

2.4.2 数据处理器一台；

2.4.3 软件：包含HRM 高分辨熔解曲线软和MPA多板分析软件；

2.4.4配套开机检测试剂一批。

2.4.5 96孔PCR板500个（含封板膜）。

3. 售后服务

3.1整机及配套设备质保期一年，质保期从仪器验收合格签字之日起计算。在质保期内供货仪器公司负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用（法定不可抗力造成的故障除外）。

3.2 供货仪器公司在云南地区应配有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3技术培训：供货仪器公司技术工程师免费上门为用户提供现场培训，确保用户掌握仪器的基本操作及日常维护与保养，培训时间不少于1个工作日；

3.4维修响应时间：维修人员接到报修通知后须在24 小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理，如有必要应在3个工作日内到达现场。

4. 中标价格为设备包干价。

5. 交货时间：合同生效后4个月内。

6. 交货地点：云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点。

第8包、核磁共振波谱仪不间断集中供气系统

该系统将为植化国重室核磁大厅现有的4台配备有超低温探头的核磁谱仪（一台800兆，两台600兆，一台500兆）及一台普通400兆核磁仪提供符合要求的不间断压缩空气。不间断集中供气系统主要由空压机部分、压缩空气洁净部分、储气罐、管路等设备组成。主要部件配置数量：无油涡旋式空压机两台（一备一用）、冷干机一台、吸干机一台、储气罐三个、精密过滤器五个、自动排水器一个、压缩空气输送管路，压力表、安全阀、单向阀，阀门若干。

|  | 核磁共振波谱仪不间断集中供气系统 |
| --- | --- |
| 设备规格、技术要求及参数 | 空压机部分 1. *全无油涡旋式空气压缩机（2台）。单台空气压缩机产气量：≥2500L/min，压力可调范围为：4~8bar。单台设备电机功率峰值≤22KW。 2. *为了保证整机的协调性、稳定性和兼容性，空压机整机及其核心部件（包含机头、电机、控制面板）均为同一空压机厂家自主研发生产，非不同厂家产品组装集成。 具有压力开关式和多机复合节能控制模式，可根据实际耗气量自动调节机头运转数量。 要求低噪音低振动，噪音值：≤61dB。 具有来电自动恢复启动功能。 机头和冷却器更换周期：≥8年或20,000小时。 单台空压机机头数量：≤4个。 空压机必须满足工业和信息化部《电器电子产品有害物质使用管理办法》的环保要求且空压机的“环保使用期限”为20 年。 为防止压缩机频繁的ON-OFF 动作，必须搭载启动频率保护功能。 空压机生产厂家具有30年以上无油涡旋式空压机的生产研发历史。 二、压缩空气净化部分 1. #为了维修保养方便，要求此部分所有设备均为同一厂家品牌。 2. 厂家需持有压力容器制造许可证，且有15年以上生产经验。 3. 冷冻式干燥机（1台）。 3.1 *冷干机处理流量：≥2.8m³/min，制冷剂为冷媒R410A。 3.2 热交换器为厂家自主研发生产，一次热交换与二次热交换均在同一容器内。标准附带浮球式自动排水器。管路为镀镍铜管或不锈钢管。 4. 无热再生型吸附式干燥机1台。 4.1 *处理流量：≥2.7m³/min，露点温度（大气压下）：≤-40℃， 4.2再生空气量：≤0.4m³/min。 4.3标准配置ECO节能运行模式，可根据实际运行情况进行节能模式切换。 4.4吸附技术采用分子筛变压吸附，分子筛采用模块式，可直接更换吸附剂。具有来电自动恢复启动功能， 标准附带2支精密过滤器。 4.5 吸附剂更换周期：≥10,000小时 5.初级精密过滤器（1支）。 5.1材质：不锈钢。 5.2过滤精度为5μm以上固体颗粒和水滴。 5.3处理量：≥4m³/min，压力损失：≤0.02MPa，标配自动排水器。 5.4 滤芯更换时间：≥6000小时 6.高级精密过滤器（2支）。 6.1材质：不锈钢。 6.2过滤精度为0.01μm。 6.3处理量：≥4m³/min。标配滤芯更换计时器、浮球式自动排水器。压力损失：≤0.02MPa。 6.4滤芯更换时间：≥6000小时 三、储气罐（3个） 1.材质：不锈钢 2.容量：≥1m³，压力：≥1.0MPa。配SMC自动排水器。 3.生产厂家必须符合国家特种设备相关法律法规。12年内无需报检。 四、压缩空气管路 1．铺设由空压机房到核磁大厅每台核磁仪器用气端的全部压缩空气输送管道，输送管道铺设好后应该做保压，耐压，稳定性测试，应达到设计要求。 2．要求使用无焊接连接技术，管路组件可拆卸和可重新使用。 3．管路材质：阳极氧化处理铝合金管。 4．管路规格：主管路 3/4英寸，支管路 1/2英寸。 5. 采用抱箍式联接，更高抗拉拔力。 6. 接头采用主动填充式密封技术，保证无泄漏且具有超过20年的寿命。 7．要求末端管路压力6bar以上。 8. 要求厂家具有特种设备制造许可证。 九、质量要求 1. 卖方所提供货物用的材料和工艺均无瑕疵，以及货物是全新正品，未曾用过，并完全符合本合同规定的质量、规格、性能。 2. *核磁设备用气端压缩空气指标 核磁设备用气端压缩空气要求洁净，露点-40℃以下，压力范围：0.6～0.8MPa。 |
| 商务要求 | 包装要求及运输方式 包装要求：应使用崭新坚固之木箱，适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。供货商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。 交货期 合同签订后60日内。 交货地点：中科院昆明植物研究所测试中心。 保修期：保修期为自安装调试验收完成之日起 2 年。终身维修,并以优惠的价格提供备品备件的长期供应。 技术支持：供应商免费为采购人培训操作、保养和维护等方面内容。 售后服务： （1）提供负责本项目专职售后人员24小时维修电话。 （2）维修响应时间：接报修电话后1小时内通过电话指导解决，如2小时内不能解决的，24小时内到现场解决。 （3）自产品出厂后就建立档案，并实行“定期用户回访”制度。 |