中国科学院昆明植物研究所

气相色谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G190220452

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1套 | 合同签订后90天内 | 昆明机场 | 中科院昆明植物所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

气相色谱仪

仪器采用当前最先进的色谱技术，利用专业的色谱分析系统，智能、高效、准确地实现微量或痕量挥发性有机化合物的定性、定量分析。

1.	工作条件：

1.1  电压：220V，50Hz

1.1	  环境温度：15˚C-30˚C

1.2	  相对湿度：40%-80%

2.	技术指标：

2.1	  系统性能指标：

2.1.1  *保留时间重现性：<0.008%

2.1.2  *峰面积重现性：<0.5% RSD

2.2	  柱箱指标

2.2.1   操作温度：室温以上8˚C-420˚C

2.2.2   温度设定精度：0.1˚C

2.2.3	最大升温速度：120 ˚C/min

2.2.4	温度稳定性：0.01˚C /1˚C

2.3  分流/不分流毛细管柱进样口：均可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格石英毛

细柱。

2.3.1	最高使用温度：450˚C

2.3.2	压力设定范围：0-100psi

2.3.3	压力控制精度：0.001psi

2.3.4	流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以He为载气时）

2.3.5	最大分流比：7500:1

2.4   自动进样器：

2.4.1	单套进样器进样位数：大于12位

2.4.2	进样量线性：≥99%

2.4.3  进样体积：0.1-5µL

2.5	  氢火焰离子检测器（FID）：

2.5.1   最低检测限：<1.2 pg C/s

2.5.2	最高温度450°C

2.5.3	线性动态范围：>107

2.5.4   数据采集速率：800Hz

2.6   仪器控制和操作软件：

2.6.1. PC硬件：内存 ：8G，硬盘：500G，光驱：DVD 刻录光驱，19寸液晶宽屏；

黑白激光打印机

2.6.2  正版操作软件：带独立光盘，Windows  操作环境，色谱分析软件（包括：本机运

行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析软件），具有保留时间锁定功

能。

2.6.3  分析测试结果可使用PDF、EXCEL等格式输出。

2.7   主要配置：

2.7.1  气相色谱仪主机:1台

2.7.2  分流/不分流进样口：2套

2.7.3  氢火焰离子检测器：2套

2.7.4  自动进样器: 1台

2.7.5  仪器控制和操作软件: 1套

2.7.6  品牌电脑及打印机: 1套

2.7.7  专用色谱图处理系统：1套

2.7.8  高纯氢气、高纯氮气、无水空气钢瓶气及配套减压表：各1套

2.7.9  稳压电源（3000W）：1台

2.8   备件和耗材：

2.8.1  工具包1套（包括日常工具、柱切割器等）

2.8.2  非极性色谱柱30m*0.32mm*0.25um： 2根

2.8.3  极性色谱柱30m*0.32mm*0.50um： 2根；

2.8.4  惰性分流衬管（5支装）：2套

2.8.5  惰性不分流衬管（5支装）：1套

2.8.6  顶空进样或固相微萃取柱进样衬管：2支

2.8.7  低流失进样隔垫(50片/包)： 4包

2.8.8  分流/不分流衬管密封圈（5pk）：2套

2.8.9  分流/不分流进样口和检测器用石墨垫（10pk）：5套

2.8.10 2mL螺纹口透明样品瓶套装(含瓶盖和瓶盖垫)（100个/包）： 5套

2.8.11 自动进样器进样针（锥形）（10µL）：5支

2.8.12 手动进样针（斜口）10µL和1µL：各10支

2.8.13 氧/水分捕集阱：1个

2.8.14手动单道移液器10-100uL、20-200uL、100-1000uL（含枪、枪盒和枪架）：各1套

3. 售后服务与培训

3.1  交货期：合同签订后90天内

3.2  交货地点：云南省昆明市蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所内用户指定地点。

3.2  安装调试：供应商须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备，达

到投标书指标要求的技术性能后验收。如果现场测试指标未通过，买方有权要求退货并要

求赔偿损失。

  - 技术培训：

    - 现场培训：卖方在设备的安装、调试、验收完毕后免费提供现场培训，内容包括仪

器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识等。

    - 厂家技术中心培训：制造厂家在国内设有分析中心，为用户免费培训一名使用人员，

免培训费，差旅费自理。

3.4  质保与维修

3.4.1 *质量保证期:  整机验收合格后24个月。

3.4.2  维修：卖方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求卖方在设

备使用期内以不高于投标价格保证备品备件的供货，并长期提供技术咨询服务。卖方在接

到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需上门服

务，则应在3工作日内（不计路途时间）派专门维修人员到现场维修。

3.5  软件升级：卖方终身免费为买方提供设备所配软件升级