第四章  招标内容及需求

1、项目概述：

1.1本次招标采购货物为中华人民共和国杭州海关（原浙江出入境检验检疫局）所用的吹扫捕集气质联用仪，主要用于水和土壤中挥发性有机物的测定。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.2本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质量保证期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

▲1.3投标人提供的设备必须是全新的未曾使用过的设备。

- 工作条件

2.1电源：220V，50Hz；

2.2温度：操作环境15˚C-35˚C；

2.3湿度：操作状态10-95%。

- 性能指标

3.1柱箱

3.1.1温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定或；

3.1.2温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化；

3.1.3温度范围：室温以上4˚C~450˚C；

3.1.4升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟；

3.1.5程序升温：20阶21平台；

3.1.6降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)；

3.2分流/无分流进样口2个（带电子气路控制）

3.2.1电子参数设定压力，流速和分流比；

★3.2.2流量范围：流量设定范围：0~200ml/min或更优（以N2为载气时）0~1220ml/min或更优（以H2，He为载气时）；

3.2.3数字式电子气路控制保证气体流量精度；

★3.2.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单(若响应，需提供彩图说明)。

3.3电子气路控制

3.3.1自动海拔高度压力及室温补偿；

3.3.2 全电子压力/流量控制的高性能气相色谱仪，控制精度不低于0.001psi, （作为验收指标，在GC控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后面第3位上波动）；

3.3.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。

3.4液体自动进样器

★3.4.1进样塔的样品盘位数≥19位，连同样品盘≥169位，样品瓶为2ml；

3.4.2 非内置式，以免影响样品稳定性；

3.4.3可升级配置样品加温/降温等样品预处理功能；

▲3.4.4交叉污染：小于十万分之一。

3.5质谱检测器

3.5.1具有网络通讯功能，可实现远程操作；

3.5.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入；

3.5.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却；

3.5.4质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增；

3.5.5 T-K透镜取代预四极杆，可以消除边缘场效应带来的质量歧视；

3.5.6质量轴稳定性： 优于0.10amu/48小时；

3.5.7灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥800：1(扫描范围： 50-300amu)；

3.5.8动态范围：全动态范围为106；

3.5.9选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子；

3.5.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

3.5.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能；

3.5.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成；

★3.5.13 离子化能量：5-240eV；

3.5.14离子源温度：通过软件独立设置，最高可设温度350˚C；

★3.5.15分析器：整体石英镀金双曲面四极杆，四级杆独立温控，110˚C - 200˚C或更优；

3.5.16检测器：长效高能量电子倍增器；

▲3.5.17真空系统：分子涡轮泵≥255升/秒抽率；

3.5.18气质接口温度： 独立控温，100-350℃。

3.6数据处理系统

3.6.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现；

3.6.2手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

3.6.3气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。保留时间重现性： < 0.0008min; 峰面积重现性： < 1.0% RSD；

★3.6.4具有保留时间锁定库；

3.6.5 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间 的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

- 吹扫捕集进样器

4.1.自动进样器

★4.1.1进样器位数：大于等于80位；

4.1.2样品瓶：40mL 样品瓶，含 Teflon 镀膜硅胶密封帽。

4.2.液体处理

4.2.1样品液处理：样品注射器（27mL）具有 1~25mL 可变容量调节，1mL 增量，液体输送用外径 1/16”（0.16cm）PEEK 管；

4.2.2进样管路：玻璃，PEEK Inertium®，SilcoTek®和 Teflon 管路进样；

4.2.3清洗：甲醇结合高温去离子水清洗技术对整个液体样品流路进行清洗。用户自定义样品针和吹扫管的清洗体积和清洗次数。

4.3.气体处理

▲4.3.1电子质量流量控制器：系统能够控制流量 5~500mL/min 之间调节或更优；

4.3.2电子压力监控：能够记录每个样品吹扫和烘烤压力；

4.3.3供气要求：99.999%的高纯氦气或氮气，压力 65~100psi（最大 100psi）。

4.4.内标加入

具备内标加入系统

4.5.液体样品-包括饮用水和废水

4.5.1样品玻璃容器：系统能够使用 5mL 或者 25mL 的玻璃烧结管或者无烧结 U 型管喷雾容器。标配 5mL 玻璃烧结管；

4.5.2样品稀释：可以进行自动水样稀释；

4.5.3空白样：可以在整个进样器的任意位数上自动加入标准品或空白水样；

4.5.4操作时间：吹扫捕集时间＜20min。

4.6.低浓度固体样品-包括所有类型的天然土壤和沉积物，取样方法：按照USEPA 5035 低等级固体样品方法直接吹扫进样品瓶；

★4.6.1进样针：三段式针可以直接在样品瓶内加入去离子水和标准品，随后清理掉固体样品；

4.6.2固体样品瓶加热：样品瓶加热温度可控制在 35℃~80℃；

4.6.3固体样品混合：土壤样品能在 3 级可调速度下震荡混合均匀。

4.7.高浓度固体样品-包括所有类型的土壤和沉积物，取样方法：按照 USEPA 5035 高等级固体样品方法用甲醇萃取后稀释

4.7.1萃取：高浓度土壤样品的自动甲醇提取；

4.7.2基质加标：系统允许在甲醇提取时直接在固体样品里加入替代物；

4.7.3萃取液：甲醇提取液可以编程自动稀释。

4.8.控制系统

4.8.1方法调用：所有方法类型可以从样品序列的任意位置运行，可以向任意用户指定位置加入3个标准样。可以从1个样品位置上多次运行；

4.8.2历史记录：系统记录所有样品的完整历史记录，计划任务和方法信息。

4.9.维护

4.9.1自动检漏：通过自动系统检漏对整个流路进行检漏。内置诊断功能保证一旦有泄漏出现，系统自动检漏；

4.9.2基准测试：系统允许进行整体电子机械测试，包括阀、加热器、样品瓶处理系统、液体传输系统、输入输出；

4.9.3诊断：提供所有阀、样品瓶机械控制和进样针马达的独立控制以进行故障排除。

▲5.由气质联用仪制造商提供整体售后服务，包含气质联用仪与吹扫捕集进样器。

6、配置（标配附加配件）

6.1气相色谱主机 1套；

6.2质谱主机1套；

6.3分流不分流进样口 2个；

6.4液体进样器 1套；

6.5气相色谱仪安装工具包 1包；

6.6水和土壤一体吹扫捕集进样器1套；

6.7配套消耗品：毛细管柱1根，隔垫50个，分流衬管 5个，不分流衬管5个，石墨垫圈50个，通用柱螺帽2个， 2ml样品瓶100个，EI灯丝1根，前级泵油1L，吹扫捕集样品瓶70个；

6.8工作站级别的电脑系统：

（1）配置CPU 不低于第四代 Intel i5 系列/内存不少于4G DDR3 1600/硬盘不小于 1TB SATA2/标配DVDRW/千兆网卡/独立显卡，1GB以上显存/USB 键鼠/WINDOWS 7 PRO，带系统快速一键恢复功能/三年保修，三年上门/21寸或以上 LCD。

（2）打印机1台配置不低于：黑白：A4幅面/20PPM/600×600dpi/150 页纸盒/打印月负荷5000页/USB2.0/标配自动双面及网络打印功能。

注：打“▲”指标为关键指标，对“▲”指标负偏离将导致废标；打“★”指标为重要指标。