浙江省特种设备科学研究院

2021年第一批检验装备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217383

项目名称：2021年第一批检验装备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年6月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	31

第五章  合同主要条款	79

第六章　投标文件格式	88

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2021年第一批检验装备采购 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年6月30日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217383

项目名称：2021年第一批检验装备采购

采购方式：公开招标

预算总金额：1610.7万元

每个标项的预算金额：详见下表

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量（台、套、件） | 预算金额(万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 熔样机 | 1 | 139 （其中进口部分预算金额为120万元） | 允许进口 |
|  | 2 | 盐雾试验机 | 1 |  | 允许进口 |
|  | 3 | QUV加速老化试验机 | 1 |  | 允许进口 |
|  | 4 | 老化仪（温湿环境箱） | 1 |  |  |
|  | 5 | 行星式球磨机 | 1 |  |  |
| 2 | 6 | 耐久性试验装置 | 1 | 121.4 |  |
|  | 7 | 额定流量试验装置 | 1 |  |  |
|  | 8 | 气阀低压密封试验装置 | 1 |  |  |
|  | 9 | 气阀高压密封试验装置 | 1 |  |  |
|  | 10 | 高低温试验箱 | 1 |  |  |
|  | 11 | 耐冲击试验装置 | 1 |  |  |
|  | 12 | 震荡膜 | 1 |  |  |
|  | 13 | 涂布器 | 1 |  |  |
|  | 14 | 油漆杯突试验仪 | 1 |  |  |
|  | 15 | 油漆弯曲试验仪 | 2 |  |  |
|  | 16 | 摆秤硬度仪 | 1 |  |  |
|  | 17 | 粘度仪 | 2 |  |  |
|  | 18 | 涂层测厚仪 | 3 |  |  |
|  | 19 | pH计 | 1 |  |  |
|  | 20 | 旋涂仪 | 1 |  |  |
|  | 21 | 光度计 | 1 |  |  |
|  | 22 | 粉碎机 | 1 |  |  |
|  | 23 | 鲜映性测定仪 | 1 |  |  |
| 3 | 24 | 场发射扫描电子显微镜 | 1 | 540 | 允许进口 |
| 4 | 25 | 高温高压反应釜 | 1 | 232（其中进口部分预算金额为183万元） |  |
|  | 26 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1 |  | 允许进口 |
|  | 27 | 差热扫描量热仪 | 1 |  | 允许进口 |
|  | 28 | 电化学腐蚀工作站（泛用） | 1 |  | 允许进口 |
|  | 29 | 电化学腐蚀工作站（高端） | 1 |  | 允许进口 |
| 5 | 30 | 液相色谱仪 | 1 | 222 | 允许进口 |
|  | 31 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 |  | 允许进口 |
|  | 32 | 顶空-气相色谱仪 | 1 |  | 允许进口 |
| 6 | 33 | 层门试验装置 | 1 | 109 |  |
|  | 34 | 门机试验装置 | 1 |  |  |
|  | 35 | 试验摆锤 | 6 |  |  |
| 7 | 36 | 扶梯附加制动器测试装置 | 1 | 76 |  |
| 8 | 37 | 小型塔架 | 1 | 47 |  |
| 9 | 38 | 恒温恒湿系统 | 1 | 80 |  |
| 10 | 39 | 线切割 | 3 | 44.3 |  |
|  | 40 | 氢火焰离子化检测仪 | 3 |  |  |
|  | 41 | 测厚仪 | 15 |  |  |

注：供应商可选择一个及以上标项参加竞争，每个标项分别编制投标文件。

合同履行期限：合同签订后，国产设备50天内供货至招标人指定地点，进口设备100天内供货至招标人指定地点。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标2、7、8、9为专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年6月30日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2021年6月30日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

联系人：肖凯

联系电话：0571-85824532

质疑联系人：朱科晖

质疑联系方式：0571-85085701

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君 杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年第一批检验装备采购。 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价(国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。)； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 设备报价包含设备（包括本体、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、验收费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用。同时，若应标产品为进口产品，具有进口免税办理资质的供应商报价为免税的人民币报价，不具有进口免税办理资质的供应商需包含所有进口产品的所有费用。 3、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括： （1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税； （2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及办理进口事宜所需的所有费用； （3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（2）条执行。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | £要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | £允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 标项1、3、4、5、6、10： 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9） 提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11) 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 标项2、7、8、9： 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 7）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 8） 提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 9）残疾人福利性单位视同中小企业，享受中小企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 10) 监狱企业视同中小企业，享受中小企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为中小微企业单位的声明函（标项2、7、8、9必须提供，否则投标无效）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目所有产品均为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2021年第一批检验装备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信及商务分     5分、技术分65分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离的，对标记“★”条款负偏离6项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

标项1、2、3、4、5、6、7、8、10商务技术评分办法：

（一）商务部分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2018年5月1日至投标截止时间）同类产品的业绩（0～3分），以合同签订时间为准，每个合同得1分，最高得3分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

（二）技术部分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对招标货物的功能、用途和要求、使用范围的响应情况（0～16分）： （1）缺少必要功能（打▲条款）的投标无效； （2）功能项目齐全完全符合招标需求，得10分，优于招标需求，且有利于项目实施的，每项得2分，最高加6分；缺少选用（辅助）功能的，每项扣2分，缺少选用（辅助）功能6项（含）以上的，其投标无效；本项最高得16分。 | 16 |
| 2 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况（0～23分）： 技术指标完全符合招标需求的得10分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分，达到6项（含）以上的，其投标无效；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项加2分。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项得1分，一般条款的正偏离加分总分不超过3分 备注：投标响应指标与产品样本资料或官方参数、产品检查报告等不一致的，视作负偏离。所有正偏离加分不超过13分，本项最高得23分。 | 23 |
| 3 | 确保供应货物质量的设施及措施（0～3分）： 有质量监控措施和先进的质量检测设施的，根据方案的可行性评分。 | 3 |
| 4 | 安装、调试、验收的方案和措施（0～4分）： 对其方案和措施是否合理、可行，是否满足采购进度要求，进行评分。 | 4 |
| 5 | 产品稳定性、重要部件、材料响应情况（0～4分）： 对各投标人所投产品的稳定性、重要元器件、核心部件的质量、材料等因素是否符合指标要求进行评审。产品存在质量隐患的，本项不得分。 | 4 |
| 6 | 产品可扩展性、使用寿命响应情况（0～4分）： 对各投标人所投产品的可扩展性、兼容性及使用寿命与本项目要求是否匹配进行评审。 产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。。 | 4 |
| 7 | 质保期（0～3分）：质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得3分。 | 3 |
| 8 | 售后服务优惠承诺（0～3分）： 对投标人的售后服务方案全面性和优惠幅度，进行评分。除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 3 |
| 9 | 配件及耗材价格情况（0～5分）（已列入投标报价的专用耗材除外）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分。 | 5 |

标项9商务技术评分办法

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2018年5月1日至投标截止时间）完成的类似恒温恒湿实验室业绩（0～3分），以合同签订时间为准，每项合同得1分，最高得3分 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体改造方案的集成设计 | 实验室改造设计方案与需求的吻合程度，包括总体设计方案、改造方案、产品配置方案等，详细阐述项目的体系架构的安全性、科学性、先进性、可操作性等方面，满足本项目改造需求。（0-5分) | 5 |
| 2 | 投标产品参数要求 | 所投产品主要技术参数完全满足招标文件要求得16分，产品主要技术参数有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（0-16分） 产品主要技术参数有效正偏离的，每项得1分，最多得4分。（0-4分） | 20 |
| 3 | 产品工艺及材料质量 | 1、产品工艺、结构及性能：产品工艺、结构性能的科学性、先进性，工艺水平等是否符合招标文件要求。（0-3分） 2、产品所使用的基材、辅材、配套组成产品（包括钢材、台面板等）的产品质量、性能情况的比较。（0-3分） 3、产品主要设备的配置水平：投产品的配置满足采购需求的程度，包括所有产品的规格型号、详细配置、技术参数、附件资料等。（0-3分） | 9 |
| 4 | 组织实施 | - 项目具体的组织实施方案以及方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等；有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目建设工期安排科学、紧凑、合理；项目的文档管理规范周密；（0-5分） - 施工质量保证体系完备、安全保障措施完善有效；（0-2分） - 针对本项目配备的组织方案：包括项目负责人的履历资质、项目实施团队综合实力、方案实施经验以及项目组成员的职责分工、管理和协调方法等（0-3分） 4、质量保证措施：投标人需针对本项目列出明确的质量保证目标，质量保证措施和合理、先进、详细的实施内容等；产品的生产制造、安装调试、验收方案等是否符合招标文件要求，是否满足采购人实际需求等（0-5分）。 | 15 |
| 5 | 售后服务 | - 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，详细可行。（0-2分） 2、应急服务能力：故障、应急处理保障方案（包括备品备件、故障响应时间、维护承诺等）。（0-2分） 3、根据投标人提供的项目服务人员培训方案综合打分（0-2分）； 4、根据投标人提供的定期维护方案综合打分（0-2分） | 8 |
| 6 | 环保要求 | 投标人须使用环保建筑材料： 提供投标人已完成的实验室室内空气各项指标合格项目检测报告（提供第三方检测报告）每一个得1.5 分，不提供不得分，共3分。（实验室合同原件备查，并且提供第三方出具的检测报告复印件） | 3 |
| 7 | 认证证书 | 恒温恒湿实验室专用机组具有国家版权局的自有专利证书,每提供一个得1分，最高得2分。（0-2分） | 2 |
| 8 | 体系证书 | 为保证设备质量，投标产品设备厂家需具备有效期内供应商具有有效的ISO9001 质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO140001 环境管理体系认证证书且三个证书覆盖范围包含恒温恒湿实验室内容，每提供 1 个有效的证书复印件的得 1分，最高得 3 分，不提供不得分。（原件备查）。 | 3 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

三、具体采购内容及需求等

标项1

序号1  熔样机  数量1套

（一）仪器技术参数

▲1.工作温度范围：室温-1250℃；

2. 控温精度±1℃，连续可调，数字设置；

★3. 控温方式：每根加热元件独立控制（非串联），具备位置补偿功能，根据每个位置调整加热元件输出功率比例，保证每个位置的坩埚受热均匀；

★4.工作位（炉头）不少于2位；可连续熔样；

▲5. 加热方式：电阻辐射加热；

★6. 加热元件具备防腐蚀设计，避免熔融物飞溅损坏加热元件；

▲7.坩埚模具支架：高纯陶瓷材质，耐高温变形耐腐蚀；

★8.具有可排空熔融样品时挥发出的卤素等腐蚀性气体的设置；熔融过程可随时观测坩埚及样品；

★9.即插即用，无需水冷机、循环水管路、辅助电源等辅助设备；

10.安全要求

10.1 操作安全：工作时机器所有表面温度低于50℃，操作者可安全触摸；

10.2 具有防护安全盖以及安全连锁保护装置，保证实验人员安全；

★11.除基础的XRF分析用玻璃熔片制备能力外，亦可用于可过氧化物和焦硫酸盐熔融制备，ICP、AA湿法化学分析溶液样品制备；

12.具备 CE认证，包括“CE认证-电磁兼容性指令（2004/108/EC Electromagnetic compatibility Directive）”和“CE认证-机械指令（2006/42/EC Machinery Directive）”；

13.操作界面可实时显示工作温度，熔融过程所需时间，摇动速度、幅度，方便实验人员操作观察；

14.操作软件具有多种预设程序，并可自由编程，可编程参数包括温度、升温速率、摇动速度、幅度、辅助倒模、批次温度补偿等。

（二）配置要求

1.全自动电热熔样炉主机1套（标配熔片模块）；

2. ICP熔样模块1套（包括相应耐腐蚀塑料模具）；

3. 黄铂坩埚模具6套。

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责；

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等；

3.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定；

4.在买方提出维修要求后，供方应能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理；

5. 随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率；

6.主机至少保修2年；

7.软件终身免费升级。

序号2  盐雾试验机  数量1套

（一）主要技术参数

▲1.内部测试体积≥850L，样品容量75*150mm，标准样板≥240个，溶液储液箱≥115L；

2.实现功能盐雾、干燥、静置、冷凝、湿控、喷淋，满足基本的循环腐蚀测试和传统的盐雾、高湿测试；

▲3.盐雾温度可控：20℃~60℃，温度控制精度高于±0.1℃，盐雾箱体温度波动度：±0.2℃；

▲4.盐雾沉降量可调节范围：0.5~2.5ml/(hr.80cm²)，连续可调，箱体内盐雾沉降量的均匀性：≤0.3ml；

5.箱内有独立的安全传感器断路保护，泡塔缺水断路保护和报警装置；

6.设备具有网线输出端口，可以通过软件下载或直接输出设备运行的温度湿度等状态信息；

7.试验箱中装有照明装置并有观测窗口，方便从试验箱外直接观察试验箱内的试验状况；

8.设备具有停机自动扫雾功能，确保设备开箱后没有盐雾散发到实验室内；

9.底部积水保持，自动加注和加热，箱底残留盐溶液的自动排出和手动排出切换；

10.箱盖自动开启/关闭功能；

11.箱体下装万向滑轮方便移动并可调节水平；

★12.质保期3年，终身提供维修和免费软件升级。

（二）配置要求

1.盐雾试验箱主机一套；

2.挂杆、测试板托架，重物支架≥20KG各满配置一套；

3.原装空气压缩装置一套，品牌为：奥突斯OTS-750x2-50L、上海复盛AS30或复盛牌TA-65空压机）。

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由卖方负责

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。

3.供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由卖方专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训，并负责建立分析方法等。

4. 由卖方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定，验收所需试剂、标样由卖方提供。

5. 厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理

6.随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

7.从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，主机原厂保修3年。

序号3  QUV加速老化试验机  数量1套

（一）主要技术参数

▲1.光管数量：8；光管功率：40w；

▲2.光管性能（波长辐照能）：

UVA340最小0.2最高1.55；

UVA351最小0.35最高1.55；

UVB313最低0.2最高1.7；

3.光管寿命：≥2000小时；

▲4.自校准：内置辐照度控制器；

▲6.外部校准：有自带的外部校准仪校准，带证书；

▲7.样品架容量：48块样品，且可以装载大体积3D样品；

★8.温度范围：光照 35-80；

冷凝 35-60；

9.黑板类型：2块BPT型；

10.温度波动：±2℃；温度均匀度： ±2℃；

11.有合适的自动防空烧措施、结构、设计；

12.样品室温度控制范围：最高80℃±10%；

13.最多编程数量：≥8个。

（二）配置要求

1.紫外加速老化试验箱主机1台；

2.手持式外部矫正探头1只；

3.样品架1套；

4.纯水机及相应管材（仅限配置带喷淋功能机型）1套；

★5.原厂灯管不得少于12支；

6.电源线1套。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；培训期限：不得少于2年。可组织提供3位免费培训或技术交流名额，接受能力提升培训；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号4  老化仪（温湿环境箱）  数量1套

（一）主要技术参数

1.工作室尺寸（mm）：500×500×600(宽×深×高)；

外箱尺寸（mm）：850×1200×1850(宽×深×高)；

★2.温度范围：常温℃～80℃；

3.湿度范围：30%～98%R.H；

4.黑板温度：63℃±3℃；

5.温度波动度：≤±0.5℃；

6.温度均匀度：≤±2.0℃；

7.湿度波动度：+2%～-3% R.H；

8.玻璃窗滤光器：硼硅玻璃；

★9.氙灯光源：进口风冷式氙弧光源；

★10.光管寿命大于等于1600小时；

▲11.辐照度控制系统：需要；

12.降雨周期：1～240分钟，间隔（断）降雨可调；

13.喷水嘴孔径：Ф0.8mm（回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞）；

14.淋雨水压： 0.12～0.15kpa；

15.喷水周期（喷水时间/不喷水时间）：18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷水压力0.12～0.15Mpa；

16.加热功率：2.5KW；

17.加湿功率：2KW；

18.光照周期连续可调时间0～999小时；

19.光谱波长:295nm～800nm辐照度范围300W～1200W/㎡可调；

20.载物台转动速度可调（无极调速）；

21.箱体下装万向滑轮方便移动并可调节水平。

（二）配置要求

1.氙灯老化试验箱主机1台；

2.温度传感器2只；

▲3.纯水机/水泵1台；

4.备用光管1根；

5.样品架1套。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；培训期限：不得少于2年。可组织提供3位免费培训或技术交流名额，接受能力提升培训；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号5  行星式球磨机  数量1套

（一）主要技术参数

1.研磨方式：干法/湿法；

★2.最大进料尺寸：＞10mm，最小出料尺寸＜0.1μm；

★3.转速35-335rpm转速比≥1：2.2；

4.时间设定范围0-999min，最大工作时间≥72h；

▲5.研磨罐：材质碳化钨、250mL，4个，球磨罐体和盖子设计合理便于开启；

▲6.研磨球：材质碳化钨、直径φ10mm，数量400个或各规格研磨球一套；

7.安装安全门锁，设备运行期间无法打开；

8.研磨室自动通风，可长时间测试或运行过程中保持研磨罐温度；

9.调速方式：变频、程控无级调速，手动、自动定时正反转；

10.工作方式：两个或四个罐同时工作；

11.研磨罐及罐盖设有抓握边沿，操作方便；罐和盖的边沿留有间隙，便于开启，研磨罐带O型密封圈,可有效密闭防尘，罐体标有所用材质及额定容积；

12.存储模式：程序可存储9组常用参数，方便快速调取使用；

13.内置自动通风系统，可自动根据电机的运转状态，对其提供及时有效的冷却；

★14.研磨罐可配备通气盖，可充入惰性气体，对研磨中的样品进行保护，防止样品氧化；

15.质保期不得少于3年，终身提供维修。

（二）仪器配置要求

1.行星式球磨机主机1套；

2.碳化钨球磨罐250mL，4个；

3.碳化钨钢球1套。

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由卖方负责

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。

3.供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由卖方专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训，并负责建立分析方法等。

4. 由卖方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定，验收所需试剂、标样由卖方提供。

5. 厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理

6.随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

7.从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，主机原厂保修3年。

技术参数

标项2

序号6  耐久性试验装置  数量1套

（一）总体性能和要求

▲用于小口径燃气球阀（DN8-DN50）的操作力矩测试（带压状态）、密封角测试、常温耐久性能试验（寿命测试）、高（低）温工况下（-40℃~150℃）的耐久性能试验（寿命测试）。

（二）仪器技术参数

▲2.1 测试压力:气压0-3MPa（范围内可调可控）。

2.2 检测通道:单工位。

2.3 旋转角度： 0-180°（旋转角度可调可控，控制精度±0.5°）。

2.4 操作力矩：64N.M±1N.M。

▲2.5试验箱环境温度：-40℃~150℃，可调可控；控制精度：±1℃

▲2.6仪器仪表精度：压力表、电接点压力表、压力传感器及仪表不低于0.4级，力矩传感器精度±1%。

▲2.7 机械装夹及封堵工装:提供对应机械装夹及封堵工装满足球阀螺纹连接（内、外）、卡套连接、胶管连接等连接方式的封堵;满足球阀口径DN8-DN50的操作装夹及封堵工装;满足结构形式为直通式、直角式的球阀的操作装夹及封堵工装;满足以上各种球阀的封堵工装不少于1套。

▲2.8检测参数：压力、试验温度、密封角、操作力矩、启闭循环次数。

▲2.9满足试验要求：

GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

JB/T 8861-2017 《球阀 静压寿命试验规程》

JB/T 11492-2013《燃气管道用铜制球阀和截止阀》

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》

EN 13828《建筑物饮用水系统中手动铜合金和不锈钢球阀的测试和要求》

2.10电 源：380V/50HZ；≤10KW；

2.11气源：1.6MPa/0.8 MPa。

▲2.12外形尺寸:≤2000（L）×1000（W）×1900mm（H）。

★2.13测控系统：采用全触摸操作，支持直联、局域网和因特网远程通讯控制功能，支持接入采购人数据系统。

★2.14软件包含以下功能：试验环境温度、试验时间、操作力矩、旋转角度、启闭循环次数的输入控制和输出显示；灵活的输入或自选样品参数信息（如样品型号、样品名称、样品编号）;形成检测数据报表，可自动存储和历史数据调用；产品泄漏报警；设备故障报警功能;中文操作软件，终身软件免费升级。

★2.15安全防护：整体结构具备有效的安全防护；电气系统具有信号屏蔽、接地保护、过载保护、密封保护措施。硬件设备具有很高的稳定性和抗干扰性，并且响应速度快，实现快速通讯;所有电气金属件，如保护管、控制柜等接地可靠; 动力电路设置过载、过热、短路保护，控制电路设置短路保护;密封保护设备设置必要的防护装置。

2.16试验台底部设置脚轮，方便移动。

（三）其他要求

3.1 仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装与改造的由中标人负责提供并实施。

★3.2 合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后10天内，中标人负责仪器的安装和调试。

3.3 中标人提供4人次免费培训，以能够熟练操作为目标，提供仪器设备使用说明和维护说明。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。

3.4 由中标人负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

3.6 提供必要的操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

3.7 从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。两年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.8中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。设备运输过程中做好成品保护，不得有表面划痕、污渍或破损情况。

3.9项目供货及服务范围包括但不限于：设备设计（含工艺）、制造、包装、运输、安装、调试，以及竣工交验、培训等，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，技术文件和图纸的提供，包含项目全过程服务和售后。

序号7  额定流量试验装置  数量1套

（一）总体性能和要求

▲满足家用燃气球阀（DN8-ND32）和自闭阀(DN15\DN20)的额定流量测试、自闭阀的自动关闭（超压、欠压、过流）性能试验和耐用性试验。

（二）仪器技术参数

▲2.1 测试对象：家用燃气球阀、燃气自闭阀。球阀产品口径范围(DN8-DN50)，结构范围为螺纹连接、卡套连接、胶管连接等。自闭阀产品结构螺纹连接（G1/2内-G1/2外）、胶管连接（G1/2内-φ9.5）。

▲2.2测试参数：进口压力、出口压力、流量、温度、启闭次数、关闭时间（超压、欠压、过流）。

▲2.3流量计检测范围及精度：数量≥3只，覆盖0.4~16m3/h，±1%FS。

▲2.4仪器仪表精度：进口侧压力传感器及仪表不低于0.4级，出口侧压力仪表精度要求不低于10Pa，温度传感器及仪表±0.5℃。

▲2.5球阀与自闭阀共用压力源，分两路进行设计。自闭阀耐用性测试配自动复位机构，须与测控软件联动。

▲2.6机械装夹及封堵工装:提供对应机械装夹及封堵工装满足螺纹连接（内、外）、卡套连接、胶管连接等连接方式的封堵;满足球阀口径DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25以及自闭阀DN15、DN20的操作装夹及封堵工装;满足结构形式为直通式、直角式的球阀的操作装夹及封堵工装；满足以上各种球阀的封堵工装不少于1套。

▲2.7满足试验方法：

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》

CJ/T 447-2014 《管道燃气自闭阀》

2.8电源：380V/50HZ；≤10kW。

2.9气源：1.6MPa/0.8 MPa。

▲2.10外形尺寸:≤3000（L）×1200（W）×1900mm（H）。

★2.11测控系统和软件：必须实现流体控制元件的测试，对被测阀门的前后压力、压差、流量以及温度等各参数测量点及试验设备运行状态实现实时监控，数据采集后，自动生成试验表格及压差-流量曲线；支持直联、局域网和因特网远程通讯控制功能，支持接入采购人数据系统；灵活的输入或自选样品参数信息（如样品型号、样品名称、样品编号）；可自动存储和历史数据调用；产品泄漏报警；设备故障报警功能；为中文操作软件，终身软件免费升级。

★2.12 安全防护：整体结构具备有效的安全防护；电气系统具有信号屏蔽、接地保护、过载保护、密封保护措施。硬件设备具有很高的稳定性和抗干扰性，并且响应速度快，实现快速通讯；所有电气金属件，如保护管、控制柜等接地可靠;动力电路设置过载、过热、短路保护，控制电路设置短路保护；密封保护设备设置必要的防护装置。

★2.13硬件设备要求：仪器仪表等设备品牌不限但不得低于以下品牌同类产品，报价时需注明品牌、型号、产地等信息。

| 仪器设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 气体流量计 | ALICAT、福特林、Omega |
| 流量调节器 | ALICAT、福特林、Omega |
| PLC | 欧姆龙、西门子、ABB |
| 数据采集器 | 安捷伦、NI、福禄克 |

（三）其他要求

★3.1 仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施、气路改造安装与改造的由中标人负责提供并实施。项目气路改造包括原有管道的延长、压缩气体的干燥和减压、气体缓冲罐的制造安装等，气路改造涉及费用由中标人负责，报价时予以考虑。

★3.2 合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后10天内，中标人负责仪器的安装和调试。

3.3 中标人提供4人次免费培训，以能够熟练操作为目标，建立培训记录。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行应用培训。对仪器仪表使用，提供使用手册（电子版和纸质版）。

3.4 由中标人负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

3.6 提供必要的操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

3.7 从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。

3.8 两年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.9中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。设备运输过程中做好成品保护，不得有表面划痕、污渍或破损情况。

3.10项目供货及服务范围包括但不限于：设备设计（含工艺）、制造、包装、运输、安装、调试，以及竣工交验、培训等，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，技术文件和图纸的提供，包含项目全过程服务和售后。

序号8  气阀低压密封试验装置  数量1套

（一）总体性能和要求

用于燃气球阀(DN8-DN50)、自闭阀(DN15、DN20)的低压密封性能检测。

（二）仪器技术参数

▲2.1 测试压力:球阀（0.6kPa、22kPa）、自闭阀（0.6kPa、15kPa）。

▲2.2 检测参数：泄漏量、保压时间。

▲2.3 检测通道:2工位（A工位:0.6kPa；B工位：15kPa\22kPa）。

▲2.4检漏仪类型数量：电子调压差压式检漏仪2台，检测压力范围（不得低于0.2-2.5kPa、2.5-50kPa）

▲2.5检测仪器精度：检漏仪精度±1Pa，压力传感器、压力表精度不低于0.4级。

▲2.6增压泵及稳压精度：气压稳压装置保证压力不超过设定值±0.01MPa。

▲2.7 封堵工装:提供对应封堵夹具满足球阀螺纹连接（内、外）、卡套连接、胶管连接等连接方式的封堵；满足球阀口径(DN8-DN50)的封堵和自闭阀(DN15、DN20)的封堵；满足结构形式为直通式、直角式、Y型球阀的封堵；满足以上各种球阀的封堵工装不少于1套。

▲2.8满足试验方法：

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》

CJ/T 447-2014 《管道燃气自闭阀》

2.9气 源:1.6MPa/0.8MPa。

▲2.10外形尺寸:≤1200（L）×1000（W）×1900mm（H）。

★2.11测控系统：采用全触摸操作，支持直联、局域网和因特网远程通讯控制功能，支持接入采购人数据系统。

★2.12软件：试验保压时间、试验压力、泄漏量的数值记录和显示；灵活的输入或自选样品参数信息（如样品型号、样品名称、样品编号）；数据自动存储和调用；产品泄漏量超限报警；设备故障报警功能；中文操作软件，终身软件免费升级；软件界面要求美观简洁。

★2.13安全防护：整体结构具备有效的安全防护；电气系统具有信号屏蔽、接地保护、过载保护、密封保护措施。硬件设备具有很高的稳定性和抗干扰性，并且响应速度快，实现快速通讯;所有电气金属件，如保护管、控制柜等接地可靠;动力电路设置过载、过热、短路保护，控制电路设置短路保护;密封保护设备设置必要的防护装置。

2.14试验台底部设置脚轮，方便移动。

★2.15硬件设备要求：仪器仪表等设备品牌不限但不得低于以下品牌同类产品，报价时需注明品牌、型号、产地等信息。

| 仪器设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 检漏仪 | 英诺太科、CTS、阿黛凯 |
| PLC | 欧姆龙、西门子、ABB |
| 触摸电脑/上位机 （分辩率≥1024x768） | 研华、诺达佳、研祥 |

（三）其他要求

3.1 仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电、气设施安装与改造的由中标人负责提供并实施。

★3.2 合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后10天内，中标人负责仪器的安装和调试。

3.3 中标人提供4人次免费培训，以能够熟练操作为目标,建立培训记录。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行应用培训。对仪器仪表使用，提供使用手册（电子版和纸质版）。

3.4 由中标人负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

3.6 提供必要的操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

★3.7 从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。两年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.8中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。设备运输过程中做好成品保护，不得有表面划痕、污渍或破损情况。

3.9项目供货及服务范围包括但不限于：设备设计（含工艺）、制造、包装、运输、安装、调试，以及竣工交验、培训等，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，技术文件和图纸的提供，包含项目全过程服务和售后。

序号9  气阀高压密封试验装置  数量1套

（一）总体性能和要求

用于燃气球阀(DN8-DN50)高压密封性能检测、燃气球阀(DN8-DN50)的耐压强度测试及自闭阀(DN15、DN20)的耐压强度性能检测。

（二）仪器技术参数

▲2.1 测试压力:球阀（1.76MPa、2.4MPa）,自闭阀（0.2MPa）。

▲2.2 检测参数：泄漏量、保压时间。

▲2.3 检测通道:2工位（A工位:0-1.76MPa,配检漏仪;B工位：0-2.4MPa,配水槽(500宽×700长×700深）。A、B工位之间设置隔板。

▲2.4检漏仪类型数量：电子调压式差压式检漏仪1台，检测压力范围不得低于50-2000kPa。

▲2.5检测仪器精度：检漏仪精度±1Pa，压力传感器、压力表精度不低于0.4级。

▲2.6增压泵及稳压精度：气压稳压装置保证压力不超过设定值±0.01MPa。

▲2.6封堵工装:提供对应封堵夹具满足球阀螺纹连接（内、外）、卡套连接、胶管连接等连接方式的封堵和装夹;满足球阀口径DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50的封堵；满足结构形式为直通式、直角式、Y型球阀的封堵；满足以上各种球阀的封堵工装不少于1套。

▲2.7满足试验方法：

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》

CJ/T 447-2014《管道燃气自闭阀》

2.8气 源: 1.6MPa/0.8MPa。

2.9外形尺寸:≤1200（L）×1000（W）×1900mm（H）。

★2.10测控系统：采用全触摸操作，支持直联、局域网和因特网远程通讯控制功能，支持接入采购人数据系统。

★2.11软件：试验保压时间、试验压力、泄漏量的数值记录和时间-压力曲线显示；灵活的输入或自选样品参数信息（如样品型号、样品名称、样品编号）;数据自动本地存储和调用；产品泄漏量超限报警；设备故障报警功能;中文操作软件，终身软件免费升级；软件界面要求美观简洁。

★2.12安全防护：整体结构具备有效的安全防护；电气系统具有信号屏蔽、接地保护、过载保护、密封保护措施。硬件设备具有很高的稳定性和抗干扰性，并且响应速度快，实现快速通讯；所有电气金属件，如保护管、控制柜等接地可靠；动力电路设置过载、过热、短路保护，控制电路设置短路保护;密封保护设备设置必要的防护装置。

2.13试验台底部设置脚轮，方便移动。

★2.14硬件设备要求：仪器仪表等设备品牌不限但不得低于以下品牌同类产品，报价时需注明品牌、型号、产地等信息。

| 仪器设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 检漏仪 | 英诺太科、CTS、阿黛凯 |
| PLC | 欧姆龙、西门子、ABB |
| 触摸电脑/上位机 （分辩率≥1024x768） | 研华、诺达佳、研祥 |

（三）其他要求

3.1 仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装及费用由中标人负责提供并实施。

★3.2 合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后10天内，中标人负责仪器的安装和调试。

3.3 中标人提供4人次免费培训，以能够熟练操作为目标，提供仪器设备使用说明和维护说明。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。

3.4 由中标人负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理。

3.6 提供必要的操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

3.7 从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。两年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.8从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。

3.9三年内提供3次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈、泵油等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.10中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。设备运输过程中做好成品保护，不得有表面划痕、污渍或破损情况。

3.11项目供货及服务范围包括但不限于：设备设计（含工艺）、制造、包装、运输、安装、调试，以及竣工交验、培训等，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，技术文件和图纸的提供，包含项目全过程服务和售后。

序号10  高低温试验箱  数量1套

（一）总体性能和要求

用于模拟各种温、湿度环境，检测金属及金属制品、橡胶、塑料胶等产品在温湿度环境下的可靠性机稳定性能等参数。试验箱主要由加热系统、加湿系统、除湿系统、供水系统、制冷系统、循环系统及系统软件组成。

（二）仪器技术参数

▲2.1内箱尺寸：≥200L，外形尺寸:≤L1200×W1000×H1800mm。

▲2.2温度范围：-70℃～+160℃（可调可控）

▲2.3温度波动度：±0.5℃

2.4温度均匀度：±2%

▲2.5升温时间：+20℃→+160℃ ≤60 min

▲2.6降温时间：+20℃→-70℃ ≤45 min

▲2.7温湿度范围：-40~85℃，相对湿度不小于98%。

▲2.8相对湿度偏差：±3.0%RH（湿度＞75%RH时），±5.0%RH（湿度≤75%RH时）。

2.9电源：AC 380V 50Hz，≤10kW。

2.10检测参数：温度、湿度、时间。

▲2.11满足测试要求及试验方法：

GB/T 5170.2-2017 温度试验设备

GB/T 5170.5-2016 湿热试验设备

GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 试验Ab：低温

GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 试验Bb：高温

GJB 150.3A-2009 高温试验

GJB 150.4A-2009 低温试验

GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012)试验Cab：恒定湿热

GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)试验Db：交变湿热

GJB 150.9A-2009 湿热试验

2.12制冷系统采用风冷单级制冷方式，制冷压缩机采用机械式压缩机，制冷剂R404a。

▲2.13加湿系统采用水盆加热加湿方法，加热器控制为无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器），设置水位控制装置和加热器防干烧装置；配置先进电子式湿度传感器，直接感应湿度显示；配置自动供水的净水设备，便于加湿远程控制。

▲2.14测控系统应具备温度、湿度自动控制功能，采用全触摸操作，实时数据和历史数据导出，支持直联、局域网和因特网远程通讯控制功能，支持接入采购人数据系统。

2.15保温围护结构

外壁材料：双面镀锌钢板，表面喷塑处理；

内壁材料：不锈钢板SUS304；

箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维；

门保温材料：玻璃纤维；

底部设置脚轮，方便移动。

▲2.16软件包含以下功能：全自动安装与校准系统；湿度、温度、时间等数值记录和显示；灵活的输入或自选样品参数信息;数据自动存储和调用；设备故障报警功能；故障报警及原因、处理提示功能；断电保护功能；上下限温度保护功能；日历定时功能(自动启动及自动停止运行)；自诊断功能。

★2.17安全防护：具备可调式超温、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过热、压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、冷凝风机过热、加湿热管过热保护、供水异常、排水异常总电源相序和缺相保护、总电源过电压、欠电压保护、漏电保护、过载及短路保护功能。

2.18硬件设备要求：试验装置核心组件须通过ICE电气与防护认证，报价时需注明品牌、型号、产地等信息。

3、其他要求

3.1仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装及费用由中标人负责提供并实施。

★3.2 合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后10天内，中标人负责仪器的安装和调试。

3.3中标人提供4人次免费培训，以能够熟练操作为目标,建立培训记录。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行应用培训。对仪器仪表使用，提供使用手册（电子版和纸质版）。

3.4 由中标人负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.5在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

3.6 随机提供必要的操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

★3.7从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修2年。

★3.8三年内提供3次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈、泵油等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.9中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。

3.10项目供货及服务范围包括但不限于：设备设计（含工艺）、制造、包装、运输、安装、调试，以及竣工交验、培训等，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，技术文件和图纸的提供，包含项目全过程服务和售后。

序号11  耐冲击试验装置  数量1套

（一）总体性能和要求

▲用于燃气球阀的耐冲击性能检测，球阀产品结构范围为螺纹连接、卡套连接、胶管连接等。试验装置应包括装置主体、锤体、砝码、夹持芯轴、调整扳手，以及其它检测所需的相关附件和装置。

（二）仪器技术参数

▲2.1冲击功（N.m）不得少于3、5、8、10、12.7、15.7、17.7、19.6、25（可扩展）。

2.2显示方式：指针度盘式。

2.3冲击速度：3.5m/s。

2.4摆锤回转中心到重心的距离：322mm。

2.5摆锤预扬角：160°。

2.6夹具可旋转角度：360度。

▲2.7装夹工装:提供对应封堵夹具满足球阀螺纹连接（内、外）、卡套连接、胶管连接等连接方式的夹紧;满足口径DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN40、DN50球阀的装夹;满足结构形式为直通式、直角式、Y型的燃气球阀的夹紧装置，装夹工装不少于1套。

▲2.8外形尺寸:≤750（L）×750（W）×1000mm（H）。

（三）其他要求
3.1仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装与改造的由中标人负责提供并实施。

★3.2合同签订后，50天内完成供货。仪器到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

3.3中标人提供4人次免费培训，培训内容至少包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。

3.4提供必要的操作和维护专用工具，提供1年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

3.5从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，设备保修3年。

3.6两年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材，免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

3.7在提出维修要求后，能在12小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理。

3.8中标人所提供的所有设备必须是全新的产品，不得使用翻新、使用、维修过的产品，并提供必要的产品合格证明资料。

序号12  震荡膜  数量1套

（一）主要技术参数

1.制样粒度均匀，速度快，工作可靠，研磨效率高；最高出料粒度不低于200目。

▲2.样品零污染，料钵内壁采用硬质塑料，对样品不会造成二次污染；

▲3.一次性可以研磨多个样品；

4.结构紧凑，维修方便，操作便捷；

5.设计合理：整机密封设计，无粉尘污染，符合环保要求；

▲6.运转平稳，噪声小，符合GBZ2.2《工作场所有害因素职业接触限值：物理因素》要求；

▲7.研磨料钵密封无样品损失,并采用特种抗磨材料制造，使用寿命不低于1年；

8.设备配有定时器；

9.仓盖安全连锁，打开后自动断电。

（二）配置要求

1.主机1套（包括标配料钵1套）；

★2.料钵：锰钢材质，1套（按工位数配置）。

序号13  涂布器  数量1套

（一）主要技术参数

1.涂布底座尺寸：475mm×350mm；

★2.可真空尺寸;430mm×300mm；

3.可涂布长度：250mm或370mm；

4.涂布速率:0～10cm/s无极变速；

5.总功率：350W；

6.电源:220V 50Hz；

▲7.内置真空泵。

（二）配置要求

1.主机1台；

2.横向推杆1根；

▲3.线棒夹具2根（双面型，75，100μm；150，200μm）；

4.废料收集盘1只；

5.防尘罩1个；

6.润滑油1瓶。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥1次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号14  油漆杯突试验仪  1台

（一）仪器主要技术参数

1.组成：压膜部件、变速部件、机座部件和压陷值数字显示部件；

2.仪器采用手动加载，星形轮系变速，采用传感器测量，自动试验，数字显示压陷深度值；

3.试板规格：70mm×70mm×0.03mm-1.25mm；

4.压陷直径：20mm；

5.压陷最大限度：不超过10mm；

6.压陷精度：±0.05mm；

7.数显分度值：0.01mm；

8.冲头最大行程：不超过14mm；

▲9.符合GB/T 9753-2007 色漆和清漆 杯突试验。

（二）配置要求

1.杯突主机1台；

2.零位钢板1块；

3.放大镜（10X），带光源1个。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥1次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号15  油漆弯曲试验仪  数量2台

（一）仪器主要技术参数

▲1.分别符合GBT 6742-2007 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)和GBT 11185-2009 色漆和清漆 弯曲试验(锥形轴)；

2.锥形轴的细端直径为3.1±0.1mm，粗端直径为38.0±0.1mm，总长203±3mm。拉杆可以绕轴弯曲样品180°；

▲3.圆柱轴，使用标准中的II型弯曲试验仪。圆柱轴的直径分别为2、3、4、5、6、8、10、12、16、20、25、32mm，允许误差为±0.1mm

（二）配置要求

1.油漆弯曲试验仪（锥形轴）1台；

2.油漆弯曲试验仪（圆柱轴）1台；

3.弯曲圆柱轴1套；

4.仪器罩2个。

（三）其他要求

（1）保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

（2）培训：免费上门≥1次/年；

（3）投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款；

（4）负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号16  摆秤硬度仪  数量1台

（一）仪器主要技术参数

▲1. 符合GB/T 1730-2007 色漆和清漆 摆杆阻尼试验；

▲2. 摆的形式：科尼格摆+珀萨兹摆

2.1科尼格摆总质量：200g±0.2g；

2.2科尼格摆摆动周期：1.4±0.02s；

2.3科尼格摆的阻尼时间：250s±10s；

2.4珀萨兹摆总质量：500g±0.1g；

2.5珀萨兹摆摆动周期：1±0.001s；

2.6珀萨兹摆的阻尼时间：430S±10s；

▲3.摆的形式：双摆

3.1双摆的质量：120±1g；

3.2双摆的阻尼时间：440±6s；

4.记数范围：0~999。

（二）配置要求

1.主机1台；

2.摆2种；

3.标准玻璃板1块；

4.仪器罩子 1个。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号17  粘度仪  数量2台

（一）主要技术参数

1.涂-1粘度杯：

1.1上部圆柱形，下部圆锥形，内壁粗糙度Ra 0.4，内壁有刻线，底部有漏嘴；

1.2圆柱体内径51+0.1mm，整体高度46+0.2mm，椎体内部角度101°±31'，漏嘴14±0.02mm，内径5.6+0.02mm；

2.涂-4粘度杯：

2.1 上部圆柱形，下部圆锥形，内壁粗糙度Ra0.4，金属材质；

2.2 容积100+1mL，漏嘴长4±0.02mm，内径4+0.02mm，总高度72.5mm。内部角度81°±15’，圆柱体内径49.5+0.2mm。

（二）配置要求

1.涂-1粘度杯（带支架和承接杯）

2.涂-4粘度杯（带支架和承接杯）

3.标准粘度油

4.秒表（精确度0.2s）

5.简易水平仪

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号18  涂层测厚仪  数量3台（干膜测厚仪：数量1台  湿膜测厚仪：数量2台）

（一）干膜测厚仪

符合标准GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 或 ISO 2808-2007

1. 测量范围 0-1500μm   0-3000μm

2. 分辨率0.1μm/1μm (100μm以下是0.1μm，100μm以上是1μm)

3. 准确度一点校准：±(3%H+1um)

二点校准：±(1%H+1um)

4. 最小曲面凸5mm/凹25mm

5. 最小测量面积15×18mm

6. 最薄基底0.5mm

7. 温度补偿0-50℃

8. 统计功能：最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEA)

9. 存贮   2000个测量数据（10组数据）

（二）湿膜测厚仪

符合标准GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 或 ISO 2808：2007

1.轮轨或者梳规（量程0-100um，0-500um）

2.精度：小于等于量程的5%

3.轮规能被涂料湿润

4.淬火钢作为材料

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号19  pH计  数量1台

（一）仪器主要技术参数

▲1.pH测量范围0.00 ~14.00pH；

★2.pH测量精度±0.05pH；

★3.分辨率0.01pH；

4.mV测量范围0 ~±1999mV；

5.mV测量精度±10mV；

6.分辨率1mV；

7.温度补偿范围0~60℃；

8.输入阻抗：≥1TΩ。

（二）配置要求

1.仪器主机1台；

2.电极架1套；

3.pH复合电极（插头用Q9插头，带电极保护帽）2支；

4.缓冲液粉剂：pH=4、6.86、9.18各2包；

5.稳压电源适配器 或者电源线1只。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥1次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款；

5.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训；

6.提供国内培训中心的3位免费培训名额，接受能力提升培训。

序号20  旋涂仪  数量1台

（一）主要技术参数

★1.设备需满足GB/T 6741-86 均匀漆膜制备法（旋转涂漆器法）要求

2.仪器需有盖子

3. 盛漆器尺寸不得小于Φ300*70mm

4.具备调速电机、限时开关、样板架、盛漆器等结构。

▲5.涂膜不同部位厚度差≤2um

6.调速范围和匀胶时间：

Ⅰ档调速范围：500-8500转／分；Ⅰ档匀胶时间：0-999秒

Ⅱ档调速范围：1000-8500转／分；Ⅱ档匀胶时间：0-999秒

7.适用：Φ5-Φ100mm 圆片及方片。

8.双LED数字显示，带倒计时显示，转速稳定度：±1％，胶的均匀性：±2％

9.真空泵抽气速率≥60升／分

10.新增功能：按键互锁防止飞片，面板控制泵的开关，带倒计时显示功能

11.尺寸：210×220×160mm

12.带真空泵和消音器

13.电机转速稳定度：±1%，电机定时精度：±20PPM；

序号21  光度计  数量1台

（一）仪器主要技术参数

▲1.反射计以20°±0.1°，60°±0.1°和85°±0.1°几何条件测定色漆漆膜的镜面光泽；

2.测量光斑:20°（9x10mm） 60°（9X15mm）85°（5X38mm）；

3.测量量程：20°（0—2000GU）60°（0-1000GU）85°（0-160GU）；

4.分度值：0.1GU；

5.重复精度：0—100GU:±0.2GU;100-200GU:±2%GU；

▲6.校准：手动校准、开机自动检验并校准；

▲7.符合 GB/T 9754-2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定；

8.测量时间：0.5秒/每一个角度；

9.数据储存：≥20000条。

（二）配置要求

1.光度计1台；

2.原始参照标准板1块；

3.工作参照标准（高光泽度）1块；

4.工作参照标准（中低光泽度）1块；

★5.工作参照标准（额外补充）≥1块。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥1次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款；

5.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

序号22  粉碎机  数量1台

（一）仪器主要技术参数

1.处理量： 30kg/h

2.给料口尺寸：70*100mm

3.最大给料粒度：≤30mm

4.排料粒度：1-10mm(出料口鄂板距离可调)

★5.颚板材质：碳化钨

（二）其他要求

1.仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由卖方负责

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。

3.供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由卖方专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训，并负责建立分析方法等。

4. 由卖方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定，验收所需试剂、标样由卖方提供。

5. 厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理

6.随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

7.从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，主机原厂保修3年。

序号23  鲜映性测定仪  数量1台

（一）仪器主要技术参数

1. 光源照度：不小于1200X；

2. 鲜映性等级：0.1-0.2-0.3-0.4-0.5- 0.6-0.7-0.8-0.9-1.0-1.2-1.5-2.0共十三个等级。

（二）配置要求

1.主机1台；

2.标准反射板一块；

3.外接电源一个（Dc，6V，600mA）。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥1次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.投标人在设备验收后安排计量检定，检定费用由投标人付款；

5.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训。

技术参数

标项3

序号24  场发射扫描电子显微镜  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.电镜参数要求：

1.1电子枪：肖特基热场；

▲1.2电镜灯丝寿命：大于两年；

★1.3电子束流：最大值大于等于20nA，能保证长时间12nA以上的稳定束流；

1.4电镜具有电子束镜筒内减速功能，具有样品台减速功能；

1.5电子着陆电压范围：20eV~25keV；

1.6电镜的加速电压调节范围：200V~25kV；

1.7电镜放大倍数范围：30~100万；

1.8优化对导电性差的样品的成像；

1.9优化对铁磁性样品的成像；

1.10电镜可通过软件拼接等方式拍摄大范围照片；

1.11样品台移动范围：不小于120×120×50mm；

1.12支持最大样品高度：大于20mm；

1.13样品台倾斜角度：大于70°；

▲1.14样品仓尺寸：不小于350×350×250mm；

1.15样品台驱动方式：五轴电动；

1.16样品台具有快速定位功能，电镜内有相机可以观察样品位置；

▲1.17电镜配有二次电子探测器、背散射电子探测器，且支持单屏幕多探测器通道实时成像；

1.18电镜有能谱接口和EBSD接口；

2.电镜精度要求：

★2.1  15kV电压分辨率精度优于1.0nm；

2.2  1kV电压分辨率精度优于1.5nm；

★2.3  500V电压分辨率优于2nm；

2.4样品台移动精度：优于0.1mm；

2.5能谱和EBSD参数要求：

▲2.6能谱和EBSD必须为同一厂家，共用同一套软件，可实现原位EDS+EBSD分析；

★2.7能谱输出计数率：高于800kcps；准确定量分析时计数率：高于200kcps；

2.8能谱的晶体有效面积：大于60mm2；

2.9能谱能够提高无标样分析的准确性；

2.10能谱具有实时元素分布谱图功能，最好能在电镜操作软件内实现实时能谱；

2.11能谱分辨率：优于127eV；

2.12能谱图像存储分辨率：高于5000×5000像素；

★2.13 EBSD采集花样分辨率：高于1000×1000像素；

2.14 EBSD标定速度：高于300点/秒；

2.15 EBSD具有保护探测器的功能，避免碰撞；

2.16 EBSD带取向图、相分析、极图/反极图分析等软件包；

（二）配置要求

1.电镜配专业一体机或一线品牌计算机1台（配置不得低于以下：Intel酷睿i7 9700处理器/32G内存/256G固态硬盘+1T硬盘/独显/DVDRW/27寸微边框旋转升降4K显示器）；

2.能谱和EBSD配专业一体机或一线品牌计算机1台（配置不得低于以下： Intel酷睿i7 9700处理器/32G内存/256G固态硬盘+1T硬盘/独显/DVDRW/27寸微边框旋转升降4K显示器）；

3.配电镜和能谱用电脑桌1个，尺寸至少2×0.8m，可供两台电脑同时使用；

4.配电镜用主动防震台2个，尺寸至少0.8×1m，六个自由度全方位隔震，1-200Hz主动隔震，200Hz以上被动隔震；

5.附赠备件：

5.1 灯丝耗材1根；

5.2导电胶5条；

5.3维护保养用工具（含工具盒、扳手套装、螺丝刀套装、螺丝等）1套

5.4抛光膏3条

5.5小样品台100个（至少）

5.6无尘布100条（至少）

5.7无尘棉签（擦拭棒）10包（至少）

5.8标准样品（用于测量、能谱、分辨率校准）3套

（三）其他要求

1.配电镜用UPS、空压机、水冷，工程师免费安装、调试、培训扫描电镜、能谱和EBSD，相关操作软件为最新版本且终身免费升级；

▲2.本院仅提供足够空间大小的放置房间，如需施工装修等由卖方负责，安装调试过程中接地工程、人员、耗材、线材等均由供应商提供；对电源插座的接地连接、水管电线及配电箱耗材不能满足需求的，在本次采购申请中由卖方负责一并解决；设备到客户场地搬运由卖方负责；

★3.质保一年起，质保期内每半年电镜和能谱、EBSD的应用工程师上门交流。

技术参数

标项4

序号25  高温高压反应釜  数量1套

（一）仪器主要技术参数

▲1.主材质为C276，容积：5L；

▲2.设计温度：500℃，最高工作温度不得低于400℃；

▲3.设计压力40MPa，最高工作压力不得低于30MPa；

★4.搅拌方式：磁力驱动搅拌、磁力耦合机械等；

5.磁力驱动搅拌装置：搅拌力矩5NM , 设计转速1200r/min ，最高工作转速：静态叶片1000r/min；

6.稳压电源：380V，50HZ，电压波动3%。

（二）配置要求

1.高温高压反应釜主机1套；

2.液相阀（液相管）、气相阀（进气短管）、排空阀为C276手动针形阀（加备品1支）；

3. 电动升降台1套；

4. 电气控制柜配置多功能智能仪表；

5.工控触摸屏。

（三）其他要求

1. 仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责；

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等；

3.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定；

4.设备整机质保期3年，随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

序号26  傅里叶变换红外光谱仪  数量1套

（一）仪器主要技术参数

★1.光谱范围：7800-240 cm-1，可进一步扩展范围；

2.分辨率：优于0.25 cm-1，连续可调，最小步长0.1 cm-1；

★3.波数精度 ：<0.01 cm-1 @ 1,554 cm-1；

★4.波数重复性：<0.0005 cm-1@ 1,554 cm-1；

★5.信噪比：不低于60000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）

★6.干涉仪：平面镜-立体角镜干涉仪，光路入射角度小于等于30度，避免偏振效应，保证最大光通量。光路永久准直、无需被动式动态调整。质保10年；

7.光源：中红外标准SiC陶瓷光源，质保五年；

8.分束器：标配KBr分束器，质保6年；

9.激光器：高单色性高稳定He-Ne激光器，波长和功率长期稳定

10.检测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性；

★11. 配置MCT检测器

12.热分析-红外联用：

12.1 全镀金或不锈钢气体池，光程100-200mm，配备所需窗片1套；

12.2加热器和温控仪，温度范围：室温到230℃及以上；

12.3与热分析连接的加热传输线,采用气体惰性的玻璃内镀不锈钢合金材料，保证逸出气体在进入流动池的过程中组分稳定；

12.4常用载气流速为10-100ml/min；

12.5.灵敏度：优于4.3X10-5Abs（在接口温度200C条件下，30秒扫描，KBR分束器，DTGS检测器）；

12.6热分析与红外联用数据自动分析软件：具有三维视图功能TGA多组分逸出气体分析软件，快速准确进行谱图分析，实现自动分析全部热红联用中红外数据，获得混合气体中每种气体组分信息，并能够绘制出每个气体组分随时间变化的趋势图；

12.7配置热分析红外联用接口及相关辅助所需配件，实现与市面品牌同步热分析仪联用功能；

13.额外配置ATR部件，要求金刚石晶体；

14.高速扫描功能：使用标配的检测器可实现每秒钟20张完整光谱（7800~350cm-1）的高速扫描；

15.具备数据传输接口，可实现用户LIMS系统数据直接上传；

16.软件：中英文文界面的红外控制软件，包括红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量、时间程序测定、动力学测定、再解析、简单宏程序等数据分析及自助分析功能，终身免费更新和维护；

17.软件要求配备11500张以上的终身免费使用的标准谱库，包括溶剂、药品、食品添加剂、农业化学品、污染物、聚合物、有机化合物、无机物等多种标准谱库；

18.仪器内置长寿命自动电子除湿装置或具备其他干燥功能（需提供至少3年干燥耗材）；

19.仪器具备自检功能、具备大气校正功能。

（二）配置要求

1.红外光谱仪主机1台；

2.MCT液氮检测器、远红外分束器、远红外检测器各1套；

3.热分析连接气体套装1套，至少包含气体分析样品仓，气体池，MCT液氮检测器，1M气体池连接管线；

4. 热红联用专业3D软件1套；

5.金刚石ATR附件1套；

6.液体池套装，固体制样工具1套；

7.透射测试专用样品夹具样品架1套；

8.压片机一套（12t）；

9.聚乙烯标准薄膜1套；

10.电脑1台，性能要求不低于：New Core i7-9700(3G/12M/8核) / 8G(2*4G DDR4 2666) / 250G固态硬盘+1TB(3.5" SATA) / 2G独立显卡 / 超薄DVDRW / Windows 10专业版或企业版 64位 / USB键盘 /USB Optical鼠标 / 250W电源 / 3-3-3全保 / 机箱智能电磁锁 / VGA接口 /  23.8寸显示器；

11.配置打印机一台，性能优于惠普MFP136w型号；

12.设备维护工具套装1套。

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责；

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之前，供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，并负责建立分析方法等。培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等；

3.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定；

4.厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理；

▲5.设备整机质保期3年，随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

序号27  差热扫描量热仪  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.冷却时间（空气）：由最高温度降至50℃时间小于30分钟；

2.冷却时间（氦气）：1600-100℃≤13min；

3.仪器内配置超微量电子天平，分辨率0.1μg；

4.天平称量重复性：<0.001mg，最小称量值：0.19mg及以下；

5.测试气氛：静态或动态；氧化、还原、惰性、真空；

6.气路：内置三路数字式质量流量计，软件记录气体流量和控制气体自动切换；

★7.量热（热焓）准确度：1%（金属标样）

8.温度准确度：±0.5℃(全程)、±0.05℃(单点)；温度精度：±0.3℃；

9.真空度：独立法兰真空接口，真空度可达10-4 mbar，配置自动真空系统，软件控制自动抽真空及气体填充；

★10.动态基线漂移：±10ug（全程）；

★11.配置MDSC功能；

12.样品支架：有TG-DSC 、TG-DTA和TG样品支架可选，且各种样品支架均具有快速接头，用户可自行方便更换；

13.提供防腐蚀支架，可以在腐蚀气氛下测量，能抵御金属蒸气对仪器的损坏；

★14. 至少7英寸彩色触摸屏控制和免触摸红外感应炉体开合，支持一键测定功能；

15. 浮力补偿功能：可直接进行样品测试，无需费时进行空白基线测量；

16.可扩展配置自动进样器；

17.具备数据传输接口，可实现用户LIMS系统数据直接上传；

18. 配备中英文操作软件，用于仪器控制和数据分析，终身免费升级；

▲19.温度范围：室温到1500℃及以上。

（二）配置要求

1.TGA/DSC主机(含内置天平、传感器等)1套；

2.TGA/DSC分析测试用软件(起始点、终止点、一起计算的起始点/终止点、面积积分、峰温、水平和切线基线的步阶值、最小最大值、点值、曲线切割、程序段分段、一阶微分等)1套；

3.配置满足设备需求的稳压电源1台 ；

4.配备真空泵，并附带至少供3年使用耗材（如泵油） ；

5.TGA/DSC用水浴冷却1套（包含水冷机组、连接管路、耗材等）；

6.TGA/DSC操作工具盒1套；

7.内置式质量流量计，3路气体输入2路气体输出，1套；

8.根据设备校准需求，配置TGA/DSC温度及热焓校正校准工具盒一套，包含标准金属标样In、Zn、Al、Au、Pd等5种以上各一盒；

9.氧化铝坩埚，600个；氧化铝坩埚盖，200个；铂铑坩埚，4个；铂铑坩埚盖，4个；

10.样品支架：额外配置可以测量DSC，TGA及DTA的样品支架2套，耐腐蚀支架1套；

11. 电子天平一台，品牌要求梅特勒、赛多利斯或奥豪斯，灵敏度0.01mg，量程不低于30g；

12. 天平内置校准砝码2个；

13.主流配置电脑1台，要求性能优于：New Core i7-9700(3G/12M/8核) / 8G(2*4G DDR4 2666) / 250G固态硬盘+1TB(3.5" SATA) / 2G独立显卡 / 超薄DVDRW / Windows 10专业版或企业版 64位 / USB键盘 /USB Optical鼠标 / 250W电源 / 3-3-3全保 / 机箱智能电磁锁 / VGA接口 / 23.8寸显示器；

14. 配置打印机一台，性能优于惠普MFP136w型号；

15. 逸出气体联用-红外接口1套。

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责；

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之前，供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，并负责建立分析方法等。培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等；

3.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定；

4.厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理；

▲5.设备整机质保期3年，随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

序号28  电化学腐蚀工作站（泛用）  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.拓展性：不需要，只考虑进行金属、合金、镀层的常规电化学检测；

2.槽压：≥15V；

3.输出电流：10nA~1A；

4.施加电位范围：±10V；

5.施加电位分辨率：15μV；

6.施加电位精度：±0.2%；

7.施加电流范围：10nA~1A；

8.施加电流分辨率：0.0150%；

9.施加电流精度：±0.5%；

★10.频率范围：10uHz~2MHz；

11.电压最大输入范围：±10V；

★12.输入阻抗：≥1014Ω，≤8pF；

13.输入电流：≤10pA；

14.测量范围：±10V；

15.最小电位分辨率：1μV；

16.电位精度：±0.3%；

17.电流范围：10nA~1A；

18.电流分辨率：0.005%；

19.电流精度：0.50%；

20. iR补偿：电流中断+正反馈；

★21.零电阻电流计功能：需要；

★22浮地设计：需要。

（二）配置需求

1.电化学工作站主机1台；

2.电源线1套；

3.电极连接线2套；

4.参比电极（饱和甘汞+氯化银）1套；

5.样品专用mask1套；

6.对电极（铂片）1套；

7.三电极电解池1套；

8.涂层测试专用电解池1套；

★9.平板腐蚀电解池1套；

10.五口腐蚀电解池1套；

11.电化学操作、分析软件1套；

12.仪器自校准工具盒（包含标准测试原件）1套；

13.配合使用的笔记本电脑1台，性能要求不低于：10代i5标压(2.5G/4核/8线程) / 8G(2*4G DDR4 2666) / 512G固态硬盘+1TB(3.5" SATA) / 2G独立显卡 / Windows 10专业版或企业版 64位 / USB Optical鼠标 / 3-3-3全保 / 预装正版Microsoft Office 软件（power point， word， excel）。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训；

5.提供3位免费培训名额，接受能力提升培训。

序号29  电化学腐蚀工作站（高端）  数量1套

（一）仪器主要技术参数

★1.拓展性：需要；

★2.槽压：≥30V；

3.输出电流：1nA~1A；

4.施加电位范围：±10V；

5.施加电位分辨率：150μV（for all range）；

6.施加电位精度：±0.2%；

7.施加电流范围：1nA~2A；

8.施加电流分辨率：0.0150%；

9.施加电流精度：±0.2%；

▲10.频率范围：10uHz~1MHz；

11.电压最大输入范围：±10V；

12.输入阻抗：≥1012Ω，≤8pF；

13.输入电流：≤1pA；

14.测量范围：±10V；

15.最小电位分辨率：1μV；

16.电位精度：±0.2%；

17.电流范围：1nA~2A；

18.电流分辨率：0.003%；

19.电流精度：0.20%；

★20.数据采集：1MHz；

21. iR补偿：电流中断+正反馈+动态补偿；

22.零电阻电流计功能：需要。

（二）配置要求

1.电化学工作站主机 1台；

2.电源线1套；

3.电极连接线2套；

4.参比电极（饱和甘汞+氯化银）1套；

5.样品专用mask 1套；

6.对电极（铂片）1套；

7.三电极电解池 1套；

8.涂层测试专用电解池1套；

9.平板腐蚀电解池1套；

10.五口腐蚀电解池1套；

11.电化学操作、分析软件1套；

12.仪器自校准工具盒（包含标准测试原件）1套；

13.操作电化学工作站的笔记本电脑1台，性能要求不低于：10代i5标压(2.5G/4核/8线程) / 8G(2*4G DDR4 2666) / 512G固态硬盘+1TB(3.5" SATA) / 2G独立显卡 / Windows 10专业版或企业版 64位 / USB Optical鼠标 / 3-3-3全保 / 预装正版Microsoft Office 软件（power point， word， excel）。

（三）其他要求

1.保修（签字验收后开始计算）：≥3年；

2.培训：免费上门≥2次/年；

▲3.终身提供配套软件的维护和升级；

4.负责仪器的现场安装和调试，由专职应用工程师提供专题使用培训；

5.提供3位免费培训名额，接受能力提升培训。

技术参数

标项5

序号30  液相色谱仪  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、多柱位柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器；

2.流路手旋拆卸，零死体积；

3.四元泵

3.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min；

★3.2最大压力：≥68 Mpa；

★3.3流量准确度：<0.2%；

★3.4流量精密度：<0.06%；

3.5 梯度混合精确度：< 0.15%；

3.6 溶剂种类：4种；

3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；

3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

4.自动进样器：

4.1 样品位：≥200位（1.5ml）；

4.2 进样方式：无样品损失，无残留；

4.3 进样体积：0.01~100μL；

4.4 进样体积准确度：0.5%；

★4.5 交叉污染：≤0.0004%；

4.6进样周期：< 8s；

4.7进样线性	r>0.99999（咖啡因水溶液）；

4.8可调系统梯度延迟体积范围：0~220uL连续可调（最小可调单位1uL）；

4.9最大耐压≥68Mpa；

5. 柱温箱

5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况；

5.2温控范围：5~80℃；

5.3温度准确度：±0.5℃；

5.4温度稳定性  ±0.1℃；

5.5温度精度    ±0.1℃；

★5.6控温原理：结合空气循环模式、直热模式的双模式温控；

6.二极管阵列检测器

6.1二极管数：≥1024；

6.2 波长范围：190-800 nm；

6.3 波长精确度：± 0.1 nm；

6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息；

6.5带宽：1~100 nm；

★6.6通道数：8 + 3D UV 光谱扫描；

6.7 数据采集频率（包含3D模式）：＞100HZ；

6.8噪声：< ±6 µAU 在254 nm ；

6.9漂移：< 1 mAU/h 在254 nm；

6.10线性：>2 AU (5%)；

7.荧光检测器：

7.1脉动频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）；

7.2 激发波长：200~880nm；

7.3发射波长：265~900nm；

7.4 波长准确度：± 2 nm；

7.5 最大数据采集频率：100HZ；

7.6 水的拉曼光谱灵敏度S/N≥2000：1；

8.软件：

8.1操作系统：可兼容windows 7及以上；

8.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台；

8.3可通过免费升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器；

8.4缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览；

8.5图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理；

8.6动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看；

8.7当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快；

8.8支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。

（二）配置要求

1.四元梯度泵1套；

2.溶剂瓶及溶剂架1套；

3.自动进样器1套；

4.柱温箱1套；

5.二极管阵列检测器1套；

6.荧光检测器1套；

7.工作站软件1套；

8.主流配置电脑1台、打印机1台；

9.色谱柱（按需要提供）3根；

10.样品瓶300个；

11.溶剂过滤头10个。

（三）其他要求

1.工作站预装正版windows10中文操作系统及Microsoft office软件；

2.仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责；

3.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之前，供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，并负责建立分析方法等。培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等；

4.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定；

5.厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理；

▲6.设备主机原厂保修3年，随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

序号31  气相色谱-质谱联用仪  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.系统性能指标

1.1保留时间重现性：<0.0008min；

1.2峰面积重现性：<0.6% RSD；

2.柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃；

2.2温度控制精度：0.1℃；

★ 2.3程序升温：28阶／29平台；

2.4最高升温速率：125℃／min；

2.5温度稳定性：0.01℃/1℃。

3电子压力控制器

3.1压力范围：0～1000kPa；

3.2全量程压力控制精度： 0.001psi；

★3.3最大分流比：10000:1；

4.分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃；

5.质谱部分

5.1离子源

5.1.1无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间；

5.1.2在离子源和四极杆之间必须配备实体预四级杆，保护主四极杆不受污染；

5.1.3具有独立于源加热板加热系统，对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制，防止复杂基质对离子光学部件的污染；

5.1.4灯丝发射电流最大可到315 µA；

5.1.5气质接口温度最高达350℃，可有效的将高沸点化合物从GC传递到质谱仪；

5.1.6可拓展化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）和复合式 EI/CI；

5.1.7两路CI反应气电子控制模块，软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换；

5.1.8一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换(PPINICI )；

5.2四极杆质量分析器

★5.2.1质量范围：1.2–1090 u；

5.2.2扫描速度：20000 u/s；

5.2.3采集速率：SIM模式，采集速率≥200 scans/sec；全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥60 scans/sec；

★5.2.4 EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300 u，S/N ≥ 2800:1(需提供佐证材料)；

★5.2.5 EI SIM模式下，连续监测的8次100 fg八氟萘不分流进样，监测m/z 272信号得到仪器检测极限（IDL）。根据99 %置信区间的色谱峰面积计算得出：IDL ≤ 4fg(需提供佐证材料)；

5.3检测器系统：提供宽达8个数量级的线性动态范围；

5.4真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵；

★5.4.1分子涡轮泵抽速为290 L/s(He)；

5.4.2前级机械泵抽速为＞2.5 m3/h；

5.5仪器控制

5.5.1具有棒状图和轮廓图数据采集能力；

5.5.2提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)；

5.5.3可对扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制；

5.5.4数据处理系统: 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

5.5.5 AutoSIM和t-SIM功能：即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法；

6.液体自动进样器

▲6.1样品位不小于102个，溶剂位及废液位5个；

6.2最小进样体积：0.01uL；

6.3进样精度：RSD不大于0.3%；

7.吹扫捕集固液一体机

7.1吹扫捕集主机：吹扫气体以密集和细小的泡状形式通过待分析的样品基体，VOCs被吹扫气带出样品并吸附收集于捕集阱中；吹扫过程完成后，加热捕集阱，VOCs由捕集阱中解析并被传输至气相色谱仪（GC）/气质联用仪（GCMS），气相色谱仪/气质联用仪将输入的VOCs中的不同成分分离并检测；

▲7.2 自动进样器：84位40mL 吹扫捕集瓶；

7.3 运行周期：采用11分钟吹扫时间，系统运行周期小于15分钟。该过程包括吹扫、解析、烘烤和冷却（假设室温为20～22℃）；

7.4 捕集阱加热：室温至350°C；

7.5 捕集阱冷却：90秒内，捕集阱温度可由250℃冷却至40℃（假设室温为20～22℃）；

7.6 六通切换阀：温控范围：室温至250℃，24V直流电驱动；

7.7外置传输管线：温控范围：室温至250℃；

7.8 采样台：温控范围：室温至90℃；

7.9 浓缩器：温控范围：室温至200℃；

7.10 样品加热器：温控范围：室温至90℃；

7.11 样品旁路：所有的管路均采用Siltek®表面涂层处理，接头采用PEEK材质，PTFE材质；

7.12 电子质量流量计：可控流速范围5mL/min～500mL/min。每种模式独立控制。具备记录采样压力和泄露自动检测能力；

7.13 数据处理系统：Windows® 7及以上版本；

7.14 软件：RS-232通讯接口；

8.其他配件要求

8.1旋转蒸发仪技术要求

8.1.1主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调；

★8.1.2 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理；

8.1.3 转速范围：5-280RPM；真空度0-1050mbar可调；

▲8.1.4 控制面板可显示进出水温差和蒸馏曲线，具备自动梯度蒸馏和定量蒸馏功能。定量蒸馏精度3%；

8.1.5 主机内置定时功能，方便实现重复性实验；

★8.1.6 具备自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，100%防爆沸；

8.1.7 电源中断时，蒸发瓶可自动提升至加热锅以上位置，保护仪器和样品；

★8.1.8 旋转蒸发仪主机通过红外传输信号可控制加热锅开关，实现自动蒸馏。自动监控加热锅，温度出错时自动停止蒸馏；

8.1.9 加热锅：控温范围：RT-180℃，数字显示；设置精度：1℃，温度偏差：±1℃；容积不少于3L，加热功率1300W；

8.1.10 加热锅双重安全温度保护：高于设定温度10℃，断电保护；水浴锅温度高于190度，断电保护防干烧；

8.1.11 变频四级隔膜真空泵参数

8.1.11.1 抽气速率≥1.2m3/h；

▲8.1.11.2 最低真空度不大于2mbar，达到设定真空度后间歇运行；

8.2冷却循环水器参数

▲8.2.1控温范围：-20-40℃；

8.2. 2 数显型温度设置；温度稳定性：0.5℃；

8.2. 3 水浴容量不小于4L；

8.2. 4 最大输送能力不小于12L/min；

▲1.8.3 真空泵与循环冷却水系统需与主机同一品牌。

（二）配置要求

1.气相色谱质谱联用仪1套；

2.分流不分流进样口2套；

3.105样品位液体自动进样器；

4.色谱柱（或等效色谱柱）DB-624ms\DB-5ms\DB-1ms各5根；

5.分流不分流衬管 100个（惰性衬管）；

6.进样口隔垫 100个；

7.气相端和质谱端石墨压环各100个；

8.色谱管理软件 1套；

9.真空泵油3L；

10.易损耗标准配件1套；

11.主流配置电脑及配件1台套；

12.供GCMS使用的UPS不间断电源（三小时）；

13.2020版NiST库一套，5年内可免费升级至最新版；

14.分流平板2个；

15.进样针 10根；

16.工具包1套；

17.气体净化器5根；

18.84位吹扫捕集进样器；

19.复合式EI/CI源1个，或实现同等功能EI/CI源1套；

20.旋转蒸发仪（含真空泵、冷却水循环） 1套；

21.氮吹仪1套；

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助供方确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由供方负责

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。安装调试之前，供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训。安装调试之后，到买方现场进行应用培训，并负责建立分析方法等。培训内容包括：仪器结构、使用操作、日常维护及保养等。

3.由供方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

4.厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理。

▲5.设备主机保修至少3年及以上，随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

序号32  顶空-气相色谱仪  数量1套

（一）仪器主要技术参数

1.系统性能指标

▲1.1 保留时间重现性：<0.0008min；

▲1.2 峰面积重现性：<0.6% RSD；

2.柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃；

2.2 温度控制精度：≤0.1℃；

★2.3 程序升温：≥33平台；

2.4 最高升温速率：≥120℃／min；

3.电子压力控制器

3.1全量程压力控制精度：0.001psi；

3.2自动海拔高度及室温补偿；

3.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

4.分流不分流进样口（带电子气路控制）

4.1进样口联接模块设计，可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃；

★4.2电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比：≥11000:1；

4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度；

4.4快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单；

5.检测器：模块化设计，可快速更换检测器

5.1氢火焰离子检测器（FID）

5.1.1最高操作温度：450 ºC；

★5.1.2最低检测限(对十四烷）：＜1.2pgC/s，需提供证明材料；

5.1.3线性范围：107。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析；

5.1.4数据采集频率≥500Hz；

5.1.5具备自动点火装置，能自动调节点火气流，以及灭火自动检测和自动再点火功能；

5.2电子捕获检测器（ECD）

5.2.1最高操作温度：400℃；

5.2.2 最低检测限：<4.5fg/s林丹；

5.2.3 数据采集频率：≥280Hz；

6.仪器控制

6.1化学工作站软件：Windows 10 操作环境；

6.2色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

6.3保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器，不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认；

7.顶空进样器

7.1系统性能指标

★7.1.1峰面积重复性：<0.8%RSD；

7.1.2气相色谱仪连接使用并且可被气相色谱仪工作站软件控制；

7.2样品瓶容量

7.2.1样品瓶位数≥100位，序列运行时可取下样品托盘，方便加载额外样品；

▲7.2.2孵化箱位数：12位；

7.2.3自动重叠位数：12位，支持不连续的样品瓶位；

7.3样品流路

7.3.1阀-定量环技术；

7.3.2定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL 和3 mL；

7.3.3样品流路材料：不锈钢，采用高化学惰性材料和 SulfiNert™ 涂层；

7.4 综合性能指标

7.4.1孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.01 ℃；

7.4.2定量环/样品流路温度：关闭或室温 +5 至 225 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.01 ℃；

7.4.3样品瓶振摇：内置快速旋转振摇（QSS）功能：关闭、慢速、中速、快速；

7.4.4压力平衡时间：0.00 至 5.00 min；

7.4.5定量环平衡时间：0.00 至 5.00 min；

7.4.6进样时间：0.00 至 999.99 min；

7.4.7重叠进样：无需在顶空仪器方法中设置GC循环时间/Cycle Time，顶空进样器能直接读取GC运行时间；

7.4.8样品瓶加压模式：恒定压力，加压时间，升压；

7.4.9吹扫模式：每次进样后及待机模式下，五种吹扫水平可选（时间可选）；

7.4.10独立的Web服务器界面，可进行检漏，校准，仪器配置，实时日志记录，样品实时运行状态显示；

7.4.11可通过GC面板交互界面直接控制顶空进样器，实时设置顶空参数，实时显示运行状态；

7.4.12自动保护功能：样品分析完毕后自动冷却不少于5分钟后才放回样品托盘；

7.4.13可升级加热/冷却托盘：4 至 70 ℃，在顶空方法中可直接设置托盘温度；

7.4.14进样模式：标准模式、多次顶空萃取，每个样品瓶高达100次萃取、多次顶空进样（MHI），每个样品瓶高达100次萃取；

7.4.16载气：兼容氢气、氦气、氮气、氩气；

7.4.17辅助气：兼容氦气、氮气、氩气；

7.4.18压力范围：最大进样口压力：550kPa，最大样品瓶压力：500kPa；

7.4.19压力设置单位：bar, psi, kPa；

7.4.20载气节省模式：可通过调节样品瓶之间和序列之间的进样针吹扫水平，减少气体消耗；

8.液体自动进样器

8.1样品位不少于100个，溶剂位及废液位不少于5个；可以支持2种以上不同的进样模式；

8.2最小进样体积：0.01μL；

8.3进样精度：RSD不大于0.3%。

（二）配置要求

1.气相色谱仪主机1套；

2.分流/不分流进样口2个；

3.顶空自动进样器1套；

4.氢火焰离子检测器1个；

5.电子捕获检测器1个；

6.液体自动进样器 1套；

7.备品备件

7.1进样口隔垫，100个；

7.2 去活化分流衬管，带石英棉，100根；

7.3去活化不分流衬管，带石英棉，100根；

7.4 衬管密封圈（O型圈）50个；

7.5 柱螺帽（进样口和气相检测器），20个；

7.6 耐高温、低流失石墨垫， 100个；

7.7 2ml样品瓶（含瓶身、瓶盖和垫片）200个；

7.8 钳口顶空瓶500个；

7.9磁性钳口瓶盖500个；

7.10压盖器及起盖器1套；

7.11 满足仪器使用要求的氢气、空气气体发生器各一套；

7.12色谱柱15根(DB-624ms\DB-5ms\DB-1ms各5根，或等效色谱柱)；

7.13 数据处理系统1套；

7.14 数据输出系统1套；

7.15 气相色谱安装工具包1套；

7.16 配备稳压电源1台，功率大于5KW；

（三）其他要求

1.仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，涉及专用设施安装与改造的由卖方负责

2.仪器到货后15天内，供方负责仪器的安装和调试。

3.供方提供4位免费名额，到其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由卖方专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训，并负责建立分析方法等。

4.由卖方负责安装、调试，仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定，验收所需试剂、标样由卖方提供。

5.厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场予以处理

6.随机提供必要的操作和维护专用工具，提供5年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率。

7.从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，主机原厂保修3年。

技术参数

标项6

序号33  层门试验装置　　数量1套

（一）用途和要求

主要用于电梯门机及层门闭锁装置等各个组件的检测。该装置至少具备以下检测功能：开门端保持力、关门端保持力、开关门时间、开关门噪声、开关门曲线、重开门距离、命令延迟时间、轿层门机械强度、层门自闭力、手动开门力、安全触板性能、超载门反转装置性能、温度上升试验、寿命试验等。

（二）主要技术参数

1.该装置应满足TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》、GB/T7588-2020《电梯制造与安装安全规范》、EN81-20：2014、EN81-50：2014标准要求，可进行委托检验；

2.该装置应能安装至少4套门机系统，可方便安装并测试包括中分门机、中分双折门机、中分三折门机、旁开门机、旁开双折门机、旁开三折门机等多种类型门机系统；

3.可控制交流调频调速、直流调速、电阻调速等门机的开合和速度大小；并满足以下精度要求

▲3.1试验力最大量程：0-1500N，精确度为±1%；

▲3.2最大行程测量值：2500mm，精度±1%。

▲3.3电流、电压精确度为±1%；

★4.被检测门机开门宽度：700mm~3000mm；被检测门机开门高度：2000mm~3000mm；

5.装置应能满足常规被检测门机的供电电源要求（包括电压、功率等）；

6.电脑软件可方便设定试验参数，自动记录力、时间、温升等参数变化曲线，生成试验原始报表，带RS232接口和打印功能；

7.试验样品供电采用名牌交流变频电源，调压范围90-300VAC、频率0-60HZ，有电流指示及过载保护等功能；

8.安全防护功能

8.1所有试验区域采用有效隔离；

8.2测试故障及试验完成时自动停机并切断样品供电；

8.3电气电路有过载保护、缺相保护、极限保护等多种安全保护装置；

9其他要求

9.1试验门机装置安装方便快捷；

9.2试验装置美观实用大方；

9.3试验装置安装于海宁基地3号楼2楼，应能满足安装现场要求。

9.4该设备为非标定制设备，被测产品品种多样、规格复杂，涉及厂家服务较多，现场技术服务响应时间在6小时内。

（三）配套工具

1. SFH2020载重-2吨升高2米，

2. DF-载重3吨-外宽550叉长1150-聚氨酯轮

3.螺丝刀09350×1套

4.螺丝刀05108×2套

5.扳手47252×2套

6.工具箱09516×2套

7.电动工具GDS18V -Li及配套螺丝头和内六角头×1套。

序号34  门机试验装置  数量1套

（一）用途和要求

1.该装置用于电梯层门、层门侧门框、玻璃轿门及带玻璃面板的轿壁型式试验和测试。试验项目包括：门扇、门框的机械强度、轿门开启力、硬摆锤冲击、软摆锤冲击。

2.该装置满足《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》附录J及第1号修改单、EN81-20：2014、EN81-50：2014标准要求。

（二）主要技术参数

1.该设备要能方便安装电梯层门、层门侧门框、玻璃轿门或玻璃轿壁，包括导向装置和固定件。因此该设备的固定结构架根据被测样品的尺寸大小是自动化可调的，包括高度、宽度、前后的调节（层门上坎及组件要求在地面安装，并采用自动化装置提升到位）。

▲2.可安装电梯门样品尺寸：宽3m×高3m至宽7m×高6m；可安装层门上坎组件长度≥10m；设备总尺寸符合安装场地要求（设备安装场地最大尺寸为：宽12m×深3m，并要求预留足够的操作空间），与场地内其他设备无干涉。

3.电源采用AC220V或380V，50/60Hz；

▲4.硬摆锤冲击装置

硬摆锤冲击装置应如GB 7588图J1所示，该装置包含一个由符合GB/T 700的钢材Q235A制成的冲击环和一个由符合GB/T700的钢材Q275制成的壳体。内装填直径为(3.5±0.5) mm的铅球，其总质量为(10±0.01)kg。

▲5.软摆锤冲击装置

软摆锤冲击装置应如GB 7588图J2所示，为一个皮革制成的冲击袋，内装填直径为(3.5±0.5)mm的铅球，其总质量为 (45±0.5)kg。

▲6.摆锤冲击装置的悬挂

摆锤冲击装置应用直径为3mm的钢丝绳悬挂，自由悬挂的冲击装置的最外侧与被试面板之间的水平距离需在（15±10 ）mm之间（考虑旁开多扇门）。摆的长度(钩的底端至冲击装置参考点的长度)应至少为1.5m。

7.悬挂臂可以在水平方向的位置可调节，悬挂装置可在垂直方向上高度可调节，调节范围满足极限尺寸样品的试验要求；

8.安全防护措施：外护罩采用不锈钢网制作，表面喷粉处理；防护等级不低于IP2X；

▲9.测试门扇、门框的机械强度范围0-5000N，轿门开启力的测试范围0-5000N，精确度为±0.1%；

★10.门板及附件的安装需配置升降辅助设备和工作平台（应设置几档适用不同规格层门安装，平台应设置符合安全要求的爬梯）以方便试验人员操作，并配置相应吊装设施；；

11.采用非接触式传感器进行数据采集，数据曲线的实时采集、显示，传感器的安装固定应防止试验过程中的振动对试验结果的影响；

12.层门机械强度和开启力的测试装置应使试验人员简便操作；

13.加载装置与数据采集传感器应能自动对位，无需人工辅助；

14.投标方案应提供装置的结构原理图（示意图），主要材料清单（含品牌及参数）；

15.另加一套用于现场测试的符合第9条要求的测试工装和设备；

16.设备及人员防护应能满足试验要求；

★17.设备必须保证结构强度，主要构件采用工业铝型材，尺寸不小于200×200mm。

18. 该设备为非标定制设备，被测产品品种多样、规格复杂，涉及厂家服务较多，现场技术服务响应时间在6小时内。

（三）配套工具

1.螺丝刀09350×1套

2.螺丝刀05108×2套3

3.扳手47252×2套

4.工具箱09516×2套

5.电动工具GDS18V -Li及配套螺丝头和内六角头×1套。

序号35  试验摆锤  数量6只（硬摆锤：数量2只  软摆锤：要求4只）

用于电梯门和玻璃轿壁的冲击试验，应符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》附录J及第1号修改单的要求：

▲（一）硬摆锤要求

硬摆锤要求应如GB 7588图J1所示，该设备包含一个由符合GB/T 700的钢材Q235A制成的冲击环和一个由符合GB/T700的钢材Q275制成的壳体。1.2内装填直径为(3.5±0.5)mm的铅球，其总质量为(10±0.01)kg。

▲（二）软摆锤要求

软摆锤要求应如GB 7588图J2所示，为一个皮革制成的冲击袋，内装填直径为(3.5±0.5)mm的铅球，其总质量为(45±0.5)kg。

技术参数

标项7

序号36  扶梯附加制动器试验装置  数量1套

（一）用途

1.用于测试扶梯附加制动器制动性能。

能够模拟附加制动器在扶梯上制动的不同状态，扶梯上不同的载荷产生的不同能量及力，测试附加制动器的性能。

2. 适用范围：

适用于目前主流的附加制动器要求，至少可以测试四种附加制动器:棘轮棘爪式，楔块式，盘式，卡钳式等。由于每种附加制动器结构及安装方式不同，故须要留出多种附加制动器的安装接口，并且满足每种附加制动器的强度要求。

3.测试项目

系统至少能开展以下项目的测试：

▲记录附加制动器制动过程中的运行速度，制动力矩、制动减速度和制动距离，可导出试验数据，生成数据曲线，要求可以模拟扶梯极限速度（≥1.26m/s）下的制动状态。

（二）试验依据标准

1.TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》；

2. GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》；

3. EN 115-1-2017 Safety of escalators and moving walks. Part 1:Construction and installation；

4.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及1号修改单。

（三）设备组成与功能要求

试验装置由平台，主机驱动机构，加力机构，附刹机构，测试系统及控制系统等组成，可记录附加制动器制动过程中的运行速度，制动力矩、制动减速度和制动距离，可导出试验数据，生成数据曲线，并进行数据分析。供应商在投标时须提供设计方案，并列明详细的配置清单和仪器规格型号。

1.控制系统：

1.1 控制系统能够控制主机的启动和停止，并设置速度监控装置，达到设定速度后，附加制动器动作，并制动。

1.2 附加制动器的制动过程结束后，主机反向转动，能够使附加制动器自动复位。

1.3 使用实时监控的软件，能够实时显示运行速度，制动力矩、制动减速度和制动距离，并能够显示以上1.4种参数-时间曲线用来分析。并且在曲线上能够读出任意点的坐标值，并且能够将数据导出到EXCEL表格中。

2.其他要求：

2.1 飞轮用于模拟扶梯制动时的总动能，包括制动载荷的动能，梯级及梯级链的动能，即（E1+E2+E3）。可以简单方便的通过改变飞轮的质量，来模拟不同的制动载荷产生的总动能。

▲2.2 能够模拟扶梯在制动过程中系统的力，包括制动载荷沿梯级运行方向分力F1和系统阻力 (f1+f2+f3) ，或者模拟两者的合力。并且可以根据制动载荷的大小，调节系统力的大小。制动载荷范围为2000kg-30000kg。

2.3 要求至少可以测试四种型式的附加制动器:棘轮棘爪式、楔块式、盘式、卡钳式。由于每种附加制动器结构及安装方式不同，故须要留出三种附加制动器的安装接口，并且满足每种附加制动器的强度要求。

2.4 测试台必须满足强度需求，制动测试时，不能出现零部件变形、断裂的现象。

2.5 由于附加制动器在制动过程中会出现剧烈撞击和震动，测试台能够稳定固定，使用过程中不得出现明显晃动，振动造成的损坏设备的情况。

2.6 主机包含热保护开关，当热保护开关动作后，必须切断控制电路，防止烧坏电机。

2.7 整机控制系统采用可编程控制器（PLC）作为中央控制器，配备品牌台式电脑，液晶显示器作为人机界面进行动作控制、试验数据显示、曲线显示，试验参数设置等，可连接打印机打印试验报告。

2.8该设备为非标定制设备，被测产品品种多样、规格复杂，涉及厂家服务较多，现场技术服务响应时间在6小时内。

（四）软件系统

软件系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能。

1.数据采集

1.1 自动采集

能实时通信，自动采集并存储速度，扭矩等数据，形成曲线。

1.2 手动录入

系统能手工录入型号，编号，试验编号，试验人员等基本数据以及试验结果或不合格原因等。

2.界面显示

2.1 能实时显示运行速度，制动力矩，制动距离等参数，并可以任意设置曲线坐标值；

2.2 系统对各项参数的设置具有记忆功能，可对各项历史数据/图表进行查询，并可对各项历史数据/图表进行导出等；

2.3 根据报告模板要求制定报告格式，配置打印机打印输出检验报告和判定结果。

（五）主要试验仪器要求

▲1.扭矩传感器及变送器

1.1技术要求：

1.1.1 量程≥75000Nm；

1.1.2 不准确度：≤ 0.2% F.S；

1.1.3 重复性：≤ 0.2% F.S；

1.1.4 滞 后：≤ 0.2% F.S；

1.1.5 线 性：≤ 0.2% F.S；

▲2.角度传感器

2.1技术要求：

2.1.1量程及最大转速满足扶梯极限速度要求

2.1.2分辨率：≥ 0.1°；

2.1.3精准度：±0.1°；

（六）保护要求

1.所有转动部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置；

2.系统有完善的欠压、过压、过流、过载、短路、断电等保护功能。

（七）配套工具

1. SFH2020载重2吨升高2米

2. DF3吨外宽550叉长1150聚氨酯轮

3.电动叉车PT20外宽685

4.螺丝刀09350×1套

5.螺丝刀05108×2套

6.扳手47252×2套

7.工具箱09516×2套

8.电动工具GDS18V -Li及配套螺丝头和内六角头×1套。

技术参数

标项8

序号37  小型塔架  数量1套

（一）设备用途

1．用于渐进式安全钳和耗能型缓冲器及非线性缓冲器的性能试验。

▲2．主要技术参数要求：

最小试验载荷（P＋Q）≤0.2T；

最大试验载荷（P＋Q）≥6T；

最大试验速度V≥4m／s；

提升机额定提升负载≥10T；

释放机构额定负载≥10T。

3．测试项目

试验装置主要开展自由落体试验，要求采集试验前后的试验架位置、自由下落的高度、完整的制动力、制动距离、速度、加速度曲线等。要求可以对这些信号数据根据需求进行分析和处理（如制动过程的平均制动力、最大瞬时制动力、最大冲击速度、50%压缩行程的制动力等）。

（二）试验依据标准

1、《电梯型式试验规则》TSG T7007-2016

2、《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2020

3、Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts EN81-20:2014

4、Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components  EN81-50:2014

（三）设备组成与功能要求

本设备在现有试验塔架的基础上进行改造，包含塔架本体、提升机构、导向机构、释放机构、试验架、砝码等。供应商在投标时须提供设计方案，并列明详细的配置清单和仪器规格型号。试验塔架的主体结构应能保障在最大试验条件下的功能稳定，性能一致，相关部件应满足以下要求：

1、塔架本体

塔架本体改造后，其性能要从这几个方面得到体现，一是塔架的支撑强度；二是塔架整体的平稳性；三是塔架高度充分利用了室内空间。其稳定性必须保证试验数据采集不受影响。

2、提升机系统

提升机及其控制系统需采用国内外知名、电机/驱动器厂家生产；其升、降点必须是在塔体的中心位置；受牵挂轿厢须运行平稳，与导轨之间不能有明显磨擦。

▲3、释放机构

释放机构由脱钩器和相关部件组成；其工作性能必须满足以下两点：①具备自动挂、脱钩功能，无须人工操作，且性能稳定可靠（释放机构质保五年/10000次脱钩试验，脱钩器应有2套）；②对钩准确，保障试验进行安全有序。

4、导向机构

导向机构处试验架上方，两端各有一对滑动导靴行走于导轨上；中部装有由钢索滑轮和释放机构组成的核心件，与提升机构和试验架相关对应连接，用以完成对试验架的导向、提升和释放。

▲5、导轨更换装置

该装置用于完善导轨吊装程序，最大限度简化导轨安装过程，减轻导轨安装强度。能适用2.5m导轨的安装使用。

6、试验架

该试验架自身结构设计重量≥500kg，须满足6t型式试验的重载要求和与之相应的结构强度；要考虑优化安装结构，并能满足国内外知名厂家生产的安全钳的安装连接。

7、超小试验机构

超小试验机构的设置，主要是为了满足200kg-450kg试验的需要（该重量小于试验架空载重量）；该机具有安装与操作简单的特点，必须在不拆除原试验架的情况下，使用该机构完成相应试验操作。

8、增加项

此次改造需增加项包括，导轨支架、楼层平台、提升机安装台和导轨联接器等。

9、数据采集

增加位移传感器，完善距离检测，与已有的软件功能相融合。

10、该设备为非标定制设备，被测产品品种多样、规格复杂，涉及厂家服务较多，现场技术服务响应时间在6小时内。

（四）软件控制系统

软件系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能，能与测试仪器实时通信，自动采集并存储位移、速度、加速度、力等数据（软件系统采用DH5922D动态信号测试分析系统，我院已采购，要求硬件与其适配）。

配置品牌电脑（联想ThinkStation K 塔式工作站/高性能设计PC(i7-10700/2*16G/512G SSD+2T/1660S/蓝牙/RW/500W/W10)）

（五）主要试验仪器要求

1、（已配置）加速度传感器，要求：

a.量程；±10g；

b.线性误差：≤0.5% F.S；

c.轴向灵敏度：≤0.3 mV/m•s-2；

★2、位移传感器×1套

测量范围 :0.2~200m

测量精度 :±2mm

分辨率 :1mm

温度范围 :-10~50℃

防尘防溅 :IP67（ 高）

激光类型 :635nm 红色激光

测量模式 :单次测量/连续测量

电源输入 :DC9~24V/1A    数据输出 :RS232数字输出

▲3、高精度温度计×2套

设备名称： TS975

测量范围：-200-+850℃

测量精度：-50-199℃为±0.015℃，其余为±0.025%

分辨率：-200-200℃为0.001℃，其余为0.01℃

三、保护要求

1．所有机械部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置；

2．系统有完善的过载、断电等保护功能；

3、各个连接部位设有防护及预警装置，配有限位开关，与控制台相连，防止误操作。

四、其它要求

1．提供被测安全钳的连接用夹具4套，具体的夹具规格在设备采购到位后，采购方提出要求的一个月内供应到位。

2．开发的系统符合电磁兼容性要求EN12015-2004、GB/T24807-2009《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN12016-2004、GB/T24808-2009《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》

3．试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格；

4．仪表及控制设备需安装在柜体中，

5．设备功能柜所有操作按钮及指示设置在柜体外，以保证操作人员的安全；

6．数据采集、分析、处理软件及上位机的报表、报告处理软件开放；

7.该装置所涉及的设计文件、图纸、软件等设备有关的资料归我方所有，由我方保存和处置。

8．本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供软件免费升级服务。

9.配套工具：150mm数显游标卡尺×2套，激光红外测温仪×2套，钳形表CM4371×3套

工具箱09516×2套，电动工具GDS18V -Li及配套螺丝头和内六角头×1套。

标项9

序号38  恒温恒湿系统  数量1套

（一）恒温恒湿系统技术要求

1、恒温恒湿系统总体技术要求：

本项为恒温恒湿系统设备及配套材料采购，设备安装调试后达成一年四季在恒定温湿度条件下的检测、检验、检定等工作。系统由实验室、机组间、缓冲区三个区域组成。具体技术指标应达到以下要求。（须提供包括电路、水路、通风管路、家具等详细的布局图纸）

| 名称 | 预估面积(m2) | 净层高(m) | 温度要求(℃) | 湿度要求(%RH) | 新风(m3/h) | 换气 (次/h) | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温恒湿系统 | 80 | ≥3 | 23±0.5 | 50±5 | ≥2000 | >20 | 防震、降噪 |

▲2、系统技术参数表（交付时需要提供省级计量院校准证书证明）：

| 序号 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精确度 |  | 温度 | （23±0.5）℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 50%±5% |
| 2 | 稳定性 （波动性） | 30min周期内 | 温度 | ≤0.5℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | ≤5.0% |
|  |  | 24h内 | 温度 | ≤0.5℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | ≤5.0% |
| 3 | 均匀性 |  | 温度 | ≤0.5℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | ≤5.0% |

3、系统专用机组技术要求

恒温恒湿实验室：选用一套直流变频式实验室专用机组，制冷量：≥20kw；空调风量: L≥3500m3/h；电加热：≥12kw，加湿量≥10kg/h；配套节能高效风机；噪音：室内≤60dB。

前置过滤装置：约1m/h；数量：1套。

空气净化系统装置：满足80平方；数量：1套。

机组中室内机、室外机、干燥过滤器、温湿度传感器、控制器、交流接触器等主要零部件均应采用国内外知名品牌。

3.1变频式实验室专用机组整机技术要求：

（1）外观：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。

（2）结构：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

（3）标牌、标记：应平整清晰。

（4）要求整机具备较高的能效比，投标文件中写明具体能效比。

（5）要求整机噪音低，投标文件中写明室外机及室内机的噪音值。

（6）选用的机组型式技术成熟先进、节能环保，制冷、制热、加湿等均设计配置充分，并有一定的冗余，且须提供完备的故障、检修等特殊工况下保证各实验室的正常使用的详细方案。

（7）要求室外机具备在环境温度-30℃~45℃的环境温度范围内保持冷凝压力稳定且不爆管的能力，保证机组全不见一年四季均可正常运行。

3.2温湿度控制的要求

（1）实验室专用机组应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；湿度控制应采用先进节能的绝对湿度控制方式，根据绝对湿度来调节，不会因实验室温度波动使相对湿度变化，造成不必要的加湿、除湿误操作，增大功耗。

（2)机组温湿度控制精度：见“实验室技术参数表”，温、湿度波动超限应能发出报警信号。

（3）实验室专用机组的控制系统：应具有先进的微处理控制器；应具有大容量的故障报警记录储存的功能，报警存贮量不少于50条；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。

（4）机组配置彩色触屏，要求操作方便，可以提供所有有效信息（包括且不限于系统原理图、工艺流程图、温湿度曲线、末端设备运行状态实时情况、故障报警、参数设置、控制模式切换等），同时可以储存记录至少1年的温湿度变化数据，有数据接口可以将数据从机组内导出。

3.3其他要求

（1）机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

（2）在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用机组机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在30米以内时，机组制冷量不低于标准值的95%。

（3）当使用人实验室机房位置变化时，投标人应能满足在价格不变情况下，个别调整机组安装位置的要求。

（4）机组要求使用国家提倡的环保型冷媒。

（5）恒温恒湿机组所带的现场电控柜使用的电气元件，室内机防护等级至少为IP54级，室外机防护等级至少为IP55级。

（6）机组下方的位置应配漏水检测系统及报警器（共1套），同时做好漏水处理措施和漏水管。

3.4机组质量要求：

（1）每一台机组均在厂内进行出厂运转试验，保证100%合格，保证机组长期稳定可靠运行。机组关键零配件、材料全部采用高质量产品，内部非金属材料采用阻燃材料。投标人应注明安装附件如：冷媒管的品牌、材质、管径、标高及保温材料的品牌、材质。所有落地或吊装的设备均设置减振、降噪措施。

（2）投标人提供设备的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合GB17466、GB12706.1、GB12706.3、GB50243、GB50235、GB50126、GB50242、GBJ50274、TJ231(五)、GB50222、JCT/T 16、GB50052、GB50054等相关标准及规范（如有标准的最新版本时，则按最新版本标准执行）要求。

3.5、实验室内温度、湿度显示系统

（1）实验室配备1套温湿度显示存储系统，使用一个温湿度传感器。

（2）在每个恒温室某一面墙上显著位置安装温湿度显示器，显示器的尺寸不小于10寸，显示器分辨率不大于：温度0.1℃、湿度0.1%RH，且能显示北京时间（时、分、秒），且有时间调整功能 。

（3）温湿度传感器安装在每个恒温室中心点，显示系统主机分别安装在机房内。

（4）温度、湿度显示系统技术要求：

a.温湿度传感器：具有良好的长期稳定性、滞后小、精度高，并附有相应的校准报告或说明资料。温度测量范围：0℃～50℃，精度：±0.3℃（在20℃时）。相对湿度测量范围：0～100%RH，精度±2.0%RH。反应时间：≤15s（20℃时）。

b.温度测量范围：0℃～50℃；显示器分辨率为：0.1℃，最大允许误差±1℃。

c.相对湿度测量范围：0～100%RH，显示器分辨率为：0.1%RH，最大允许误差±2%RH（23℃时）。

d.响应时间（响应更新时间）：≤15s（20℃时）,显示器数值应与温湿度显示系统同步。

e.控制系统要有自动诊断、自动记录、报警、保护、停机等功能（如漏水、漏电等）。

f.所有恒温恒湿实验室要求三级防雷器（三相），每个实验室预留10个以上弱电端口（网络）。

（5）系统软件功能要求

a.在每个实验室某一面墙上显著位置安装温湿度显示器应实时显示每个实验室的温度、湿度值，并与显示系统相一致。

b.实时显示每个实验室每两分钟刷新的一组温度、湿度数据。

c.显示每个实验室某一时间段的温度、湿度变化曲线，直观反映被测对象的温度、湿度的波动。曲线的纵坐标为温度和湿度，横坐标为时间，纵坐标和横坐标参数可任意设定、修改，能根据温度和湿度的变化范围设定曲线图中纵坐标和横坐标刻度的参数。

d.自动计算某一时段（如24小时）内温度和湿度分别在每10分钟和每30分钟内的平均值、最大值、最小值及其他们之间的极差值，并能显示每10分钟和每30分钟内的极差最大值。

4、平面布置和保温密闭要求
    4.1实验室改造部分
    为适应恒温恒湿实验室的布置需要，原实验室将进行部分改造，具体改造内容为房间内门要封堵； 
     4.2保温密闭处理

4.2.1实验室由实验区、机组设备间、缓冲区三大区域组成，在原设计安装图的基础上，投标人可以进行细化完善。

4.2.2对实验室进行密封、保温隔热隔湿处理。

4.2.3对实验区的使用净高等相关技术要求应符合第1条。

顶面板、墙面板均采用厚度≥50mm的岩棉彩钢板；钢板厚度δ≥0.5mm，岩棉容重100g；要求接口缝隙小于1mm，彩钢板颜色要与地板和天花板协调、美观、整齐、缝隙均匀。相关板材要求表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、有一定的耐火性，满足GB/T9978-2008，防火要求≥1小时。

4.2.4每个实验室出入门为具有保温功能的定制钢质保温密闭门。

a.门表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑、无锈蚀；表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观。

b.每个密闭门必须装三个优质铰链，以保证实验门牢固、可靠。

c.门上带400*600mm的观察窗，玻璃选用中空玻璃。

d.在原有的玻璃窗内侧制作新的观察窗，玻璃选用中空玻璃。

e.门下口可设置自动升级扫地条。

4.2.5机组设备间作消音处理，降低噪音。

4.2.6机房内地面、墙壁和排水槽应进行防水处理；设置排水系统，机房内排水必须畅通。

4.3送风回风方式

4.3.1实验室采用上送风下回风的送风方式。所有实验室采用微孔铝板送风、孔板送风风速(2～5)m/s，实验室的地面隔层架空高度h≥250mm。

4.3.2风管采用厚度20mm的单面彩钢板酚醛板制作；采用阻抗复合式消音器或消音弯头消音。

4.4 地板和吊顶

★4.4.1实验室采用600mm*600mm防静电架高地板，原有地面基础需要做酚醛板保温处理。

4.4.2微孔铝板采用600mm*600mm贴膜吸音微孔铝扣板，厚度δ≥0.8mm，采用金属龙骨吊装。要求微孔铝合金扣板表面光滑，外形美观，送风均匀，安装便捷，微孔铝板颜色需与恒温室墙体颜色搭配协调一致。

4.5实验室的缓冲间应有上述相同的机组送风系统，通过回风及排风调节，保证缓冲间相对实验室为负压，相对外界其他房间为正压。

4.6供电及照明系统

4.6.1实验室墙壁离地板950mm高处或试验台台面安装插座，每工作墙壁至少安装3个220V、10A五孔插座。接地电阻≤5Ω。

4.6.2实验区照明光照度≥500lx，室内光照度均匀度≤20%，实验室四周试验台上无阴影；采用LED光源，布置需美观、大方，灯具均需通过3C认证。

4.6.3实验室和机房各设置一个控制电箱， 220V、380V（三相五线）的供电各配空气开关和漏电开关；照明单独一路控制。每个实验室的每一面墙的动力电至少备有一个开关控制，每个实验室需备有分区控制。

4.6.4从一楼配电房单独拉电源专线，其配置如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100*200电缆桥架 | 米 | 2 |
| 2 | 5*70平方电缆 | 米 | 70 |
| 3 | 非标定制明装电箱 | 台 | 1 |
| 4 | 配电房增加250A塑壳开关 | 只 | 1 |
| 5 | 拆除及修复吊顶 | 项 | 1 |
| 6 | 电缆头制作 | 棵 | 10 |

4.7温湿度监测系统参数要求

▲4.7.1本项2楼3间房间需要做二套抽气系统。

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热处理室抽气系统 | 为热处理室内的管式炉构建抽气系统，管道穿ICP实验室，走外墙，将废气（无毒无害）排除。 要求：管材具有优秀的耐热性能、抗老化性能以及稳定性。 |
| 2 | 色谱实验室、盐雾实验室抽气系统 | 为色谱室3台色谱构建抽气系统，废气成分包含高挥发性的有机溶剂（例如乙酸乙酯、正己烷、甲醇等），管道直接走实验室外墙至顶楼吸收塔进行吸收净化后排放。 要求： 管材具有优秀的耐腐蚀性以及稳定性 3台色谱的抽气进行联动，最后通风量考虑到3台色谱同时全功率运作情况下所有废气均可抽排干净，且确保不发生串风； 为吸收塔选定合适的吸附剂和净化剂，确保废气经过处理符合排放标准； 定期上门更换吸附剂和净化剂。 为盐雾实验室2台盐雾试验机构建抽气系统，管道直接走实验室外墙至顶楼，直接将废气（无毒无害，多为含盐水气）进行排放。 要求：管材具有优秀的耐腐蚀性以及稳定性。 |

4.7.2实验室操作台(全钢结构)参数要求

4.7.2.1台面：为满足实验的要求，须采用厚度为12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm铣边处理并设有止水槽，表面经技术处理，光滑无孔，耐酸碱腐蚀，阻燃防潮，。台面耐腐蚀性、达到优质标准，台面应考虑整板使用，尽量减少中间拼接。背面需要有不可刮涂和磨灭的产品背标。

(1)台面应按设计图等规定的形状、尺寸、用料制作、其加工应以机械设备为主，加工公差应在2mm以内，加工面不得有锯齿状、凹凸不平的现象，除为配合现场尺寸作部分修改工作外，所有工作应在加工厂完成。

(2)台面与构架或柜体的链接，以不锈钢螺丝或经特定处理（防生锈、腐蚀）的螺丝固定，以利不被腐蚀以及日后拆卸，非经建设单位同意不得以其他方式固定。

(3)台面安装完成后，须以矽胶（Silicon）填实接缝，台面的接缝间隙约为1mm。

(4)实验桌台面高度应与其余实验室保持一致，为800mm。

(5)实验桌甲醛释放量（气候箱法，≤0.053mg/m3），耐划痕，耐沸水干热，燃烧性能良好（600秒内，无滴落）。

4.7.2.2柜体为白色全钢落地结构；采用实测值≥1.0mm 一级武钢镀锌钢板材质；表面为环氧树脂静电喷涂（厚度≥50um），防锈、防腐蚀、耐污染及耐磨；门铰链304不锈钢合页，门平开启角度≥180°。

四、安装调试、验收及售后服务

1、安装之前先负责拆除原有的水电气路以及吊顶，并将具备继续使用条件的灯具、空调机组等部件做好回收处理，同时针对室内原有吊顶上的消防口进行妥善安排。

▲2、实验室有2台1.5m通风橱，排风采用原有的排风系统，与恒温恒湿机组构建送排风联动控制满足室内环境温湿度需求（通风橱后期配合装修需局部移位调整及通风橱调试，提供书面承诺）。

3、每间安装完成的实验室采用集中验收。设备、保温密闭材料及安装、照明光照度及均匀性、室内环保指标、和温湿度显示系统验收为一次性验收。

4、其中室内环境温湿度指标测试方为双方认可的省级质监部门法定的计量检测机构，验收费用含在投标报价中，验收按室内环境标准和招标文件要求进行。

5、实验室专用机组设备验收: 中标方对设备安装完毕后通知招标人，由双方根据招标文件使用人需求中的恒温恒湿实验室系统要求和中标方投标文件技术方案中品牌、设备清单、型号规格、设备参数、外观工艺进行验收。

6、中标方所提供的设备及材料配套应符合绿色环保要求，安装后室内环保指标包括：甲醛、苯挥发性有机化合物（TVOC）；浓度应符合国家标准GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中II类民用建筑工程要求。

7、实验室温湿度系统检测和验收

7.1 实验室验收测试方为双方认可的法定的计量检测机构，按有关国家标准和招标文件中的技术要求和验收方法进行（如有差异，以招标文件为主）。相关计量检测费用需包含在投保总价中。

7.2当设备、材料、配套保温密闭处理、照明光亮度及均匀性、室内环保指标和温湿度系统正常运行并达到技术要求一个月后，中标方书面向用户提出恒温恒湿实验室总验收；若验收不合格，允许在一个月内进行复验；若复验仍不合格，则视为本工程验收不合格。

7.3 总体验收由中标方提出书面申请后，实验室专用机组需稳定连续运行至少一个星期才进行验收和测试，从提出申请到检测结束期间不能对实验室机组进行调试。

7.4校准证明：实验室设备及配套安装结束后，对全系统的性能进行全面测试，计量、监测器具需通过法定计量机构计量检定合格后验收。

7.5恒温恒湿实验室的检测方法：

7.5.1测试点：实验室内共设置十个测试点，实验室的角上各一点，另一点为实验室对角线交叉点，通风橱内设置一点；各点离地面和离墙壁的距离为（1.5±0.5）米。

7.5.2多路数字温湿度记录仪各传感器在恒温室测试点放置半小时后才开始同时记录存储数据。

7.5.3每2分钟同时记录5个测试点数据，至少连续测试24小时，需有各点组数据参与数据计算。（需至少有720组数据参与数据计算。）。

7.5.4 如果全部测试数据（共720组）均在精确度要求的范围内，则可认为该实验室满足要求，该实验室系统验收合格，不必再分别考核其稳定性和均匀性。否则需根据测试的记录数据计算出恒温恒湿实验室温度和相对湿度的精确度、稳定性和均匀性。

7.5.5 恒温恒湿实验室的温度和相对湿度的精确度、稳定性和均匀性等各项技术指标均在控制精度要求内，则该恒温恒湿实验室系统验收合格。

6、培训计划

本工程自验收、校准合格后，投标方提供有关恒温恒湿实验室的使用、维护保养和维修所需的中文资料；应对使用人有关技术人员进行现场操作、维护保养和维修培训，确保使用人对于恒温恒湿系统有充分的认识，可以独立对于恒温恒湿系统进行操作和简单的维护。

7、质量保修期及售后服务

▲1、实验室系统总验收合格之日起免费质保期两年, 质保期内承担本项目的维修售后服务。

2、质保期内所有服务及配件全部免费（耗材不含），质保期外只收配件成本费，不收取工时费。质保期间，中标方必须在接到修理通知后按投标书中承诺时间派人修理，否则，用户可委托其他单位或人员修理。因中标方原因造成的费用，由中标方交付（或从质保金中扣取）。质保期满维修，中标方只收取材料成本费。投标文件中提供质量保修期满后需要的备品备件清单及单价，供签订合同及实施维保时参考。

3、 缺陷保修：交付使用后，缺陷多次反复出现，投标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、投标人提供的质量保修期从纠正之日起重新计算。

4、服务保证：系统出现故障时，须在2小时以内作出响应，48小时内到达现场；每四个月进行一次预防性巡检并实施维护保养。

5、系统更新：质保期间，如中标方对于温控等系统有更新，应及时为使用方进行免费升级，提供更新内容说明文档和对相关使用操作人员进行培训。

▲6、质保期外交接：质保期满，中标方必须将配套软硬件的使用权限、使用方法、各类密码锁等信息全部提供给延保招标中标单位。

五、其他要求

（一）项目交货及完工进度保证

1.1合同签订后，从采购方交出待改造恒温恒湿实验场地的50天内完成实验室改造、所有产品供货、安装并通过采购方的验收。

1.2投标供应商须在投标文件技术标中针对本次招标制定详细的供货计划，保证本次招标采购项目按时并能优质完成。

（二）提供资料要求

2.1在中标并签定合同后，中标方应根据采购方的要求，免费向采购方提交详细的相关技术资料。

2.2在供货时，中标方须向采购方提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

（三）产品的检验

3.1中标方须按采购方的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

3.2产品到货后，采购方有权组织有关人员按国家相关标准进行抽检试验，如试验结果未达标，采购方有权要求退换，由此造成的一切损失由中标方加倍赔偿。

3.3中标方应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标方应负责更换，并妥善处理直至采购方满意，由此发生的一切费用由中标方负责承担。

（四）质量保证

4.1投标供应商必须提供两年的免费上门质保服务.

4.2中标供应商必须向最终用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务。

4.3 投标供应商必须确保所有采购内容（包括配件）的正常运转；必须配合用户做好技术支持（费用包含在投标总价中）。

附件1：浙江特科院恒温恒湿工艺平面

附件2：浙江特科院恒温恒湿平面图

标项10

序号39  线切割  数量3套

（一）主要技术参数

★1.精度高，不低于±5um，切面光洁度好，表面粗糙度Ra≤1.0m。

★2.最大切割速度不小于200m㎡∕min。

▲3.工作台尺寸不大于（650800）mm，结构简单紧凑；加工平台上至少做T型槽4条。

▲4.工作台行程不大于（600×500）mm。

★5.切割线不易断，换丝方便。

★5.水槽需定制设计，使用公用水槽（3台合一）。

★6.水路易维护、易更换；配光栅尺；配自动恒张力结构；

★7.配电脑，并可实现电脑绘图控制加工。

★8. 外观配色方案用户可以自主选择。

▲9.具有数据传输接口。

★10.所有安装及使用所需的配件附件全部由仪器厂商提供，采购人无需另外付费。

★11.免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

★12.需提供设备维修所必须的图纸、电路图等相关资料。

▲13.设备维保方便，厂家质保至少12个月，设备使用后维修保养响应快，最好在杭州市区或周边有工厂或者办事点，如没有办事点需保证在48小时内有维保人员到场。

（二）配置要求

1.线切割及配套软件1套。

2.软件终身免费使用、升级。

（三）其他要求

1.优质售后服务，2小时内电话响应，24小时内现场响应。

2.现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

序号40  氢火焰离子化检测仪  数量3台

（一）主要技术参数

★1.氢火焰离子化检测仪采用双点火器，量程范围0-50000ppm，准确度不低于±5%或3ppm,（取大值）；检出限：0.5ppm；

★2.氢火焰离子化检测仪配置容量100ml氢气瓶，最大工作压力20MPa；

3.氢火焰离子化检测仪采用铝合金机身，最大尺寸（长*宽*高）：25.0*20*8cm，设备重量不大于4kg。

★4.氢火焰离子化检测仪防爆等级：Ex d ia mb IIC T4 Gb（提供国内国家级防爆认证机构认证证书）；

★5.氢火焰离子化检测仪配置一台防爆手机通过蓝牙无线传输用于设备操作控制及数据获取，防爆手机配置： 6寸屏分辨率：1080*2160 FHD+，八核 2.5GHz，内存：4GB+64GB RAM/ROM，电池：4000mAH，摄像头：前置摄像头800万 88°广角 、后置摄像头1300万+800万 后置双摄 F/2.2 ，防爆标志：Exib IIC T4 Gb；

6.配置接口类型为WIFI USB打印机一台，采用宽度76mm规格普通标准卷筒纸，可现场打印检测结果。

7.软件可显示FID检测器火焰温度，氢气瓶的氢气量、氢气压力，可显示氢气瓶出口的氢气压力，可显示电池电压、电量；可显示泵的运行功率；

8.关机时氢气瓶出口阀自动关闭，不能是手动关闭。

序号41 测厚仪 数量15台

（一）主要技术参数

一、主要技术参数

1.测量范围：0.75～300mm（钢、由探头确定）

2.显示分辨力/(mm)：0.01

3.声速调节范围/(m/s)：1000～9999

4.示值误差（钢）/(mm)：±(0.1+1%H),H为被测物实际厚度

5.重复性/(mm)：0.1

6.示值稳定性/(mm)：0.1

7.显示：4位LCD

8.曲面测量的示值误差（钢）/(mm)：Ф20mm×3.0mm,(5PФ10探头，5PФ10/900探头)， Ф15mm×2.0mm(7PФ6探头), 示值误差不超过±0.1。

9.声速测量/(m/s)：H≤20mm时，测量误差不超过±1mm/H×100%； H＞20mm时，测量误差不超过±5%。

10.操作时间：连续操作时间不得少于250小时

二、标准配置：

主机、5PФ10探头、SZ2.5P探头、7PΦ6、AA型碱性电池、耦合剂、4mm钢校标块

四、根据本项目的特点，投标文件中提供：

4.1所提供产品的品牌及技术性能参数、功能等；

4.2确保供应货物质量的设施及措施；

4.3安装、调试、验收的方案和措施；

4.4质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

4.5技术支持及售后服务等；

4.6招标文件及评分标准规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

- 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

15.1卖方在签订合同后，预付款支付5个工作日内以银行汇票或支票形式向采购人提供中标金额5%的履约保证金。履约保证金有效期自签发之日起至供货产品全部验收合格后止。

15.2履约保证金的退还：

所有货物全部验收合格后15天内，卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函或担保机构保函，作为卖方履行合同质量保证责任的担保，卖方退回履约保证金。

15.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

15.4如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

15.5卖方提供的仪器设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等不相符合（合同中另有约定的除外），无论是否解除合同，买方就其损失有权从履约保证金中得到补偿。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

- 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

合同签订后，国产设备50天内供货至招标人指定地点，进口设备100天内供货至招标人指定地点，并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

合同生效后15天内，买方向卖方支付合同总价30%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价40%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

所有货物全部验收合格后履约保证金转为质保金。或者卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函（质保期满28天有效)，作为卖方履行合同责任的担保，之后买方退还全部履约保证金。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。