浙江省轻工业品质量检验研究院

2021年第一批仪器设备采购项目

（电子招投标方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2171179-01

| 采购单位 | ： | 浙江省轻工业品质量检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招（投）标公司 |
| 2021年06月 |

目    录

第一部分  采购公告	3

前 附 表	9

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	18

三、投标文件的编制	19

四、投标文件的递交	24

五、开标与评标	25

六、确定中标供应商及授予合同	29

第三部分 用户需求书	32

一、概况	32

二、设备采购清单及技术要求	32

三、设备参数要求	33

四、采购设备的其它要求	106

五、技术文件	106

六、技术服务	106

七、验收	107

八、采购的其它要求	107

九、合同商务要求	108

十、供货期要求及交货地点	108

十一、其他说明	108

十二、根据本项目的特点，投标文件中提供	108

第四部分  合同主要条款	110

一、总则	119

二、评标组织	119

三、评标纪律	119

四、评标程序	120

五、评标细则及标准	122

第六部分  投标文件格式	128

一、投标文件封面（格式供参考）	129

二、资格响应文件	131

三、商务技术响应文件部分格式	137

四、报价响应文件部分格式	150

第七部分   其它	158

# 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年06月29日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2171179-01

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目

预算金额（元）：10310000

最高限价（元）：2240000，1120000，700000，3850000，1200000，400000，320000，480000

采购需求：

标项一

标项名称：耐光机等5台套仪器设备

数量：1

预算金额（元）：2240000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括耐光机，臭氧测试仪，气动胀破测试仪，45度燃烧性测试仪，水平燃烧性测试仪；具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：其中臭氧测试仪不允许进口，其余允许进口。

标项二

标项名称：全自动单纤维万能测试仪等6台套仪器设备

数量：1

预算金额（元）：1120000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括全自动单纤维万能测试仪，通用耐磨仪，雾化性测试箱，安全鞋压缩试验机，绝缘鞋和绝缘，套耐交流电压试验机，手套耐切割性能测试仪；具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：不允许进口。

标项三

标项名称：冲击摩擦试验仪等3台套仪器设备

数量：1

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括冲击摩擦试验仪，手套线性耐切割性能测试仪，纱线摩擦测试仪；具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：允许进口。

标项四

标项名称：家用净水机净水效率试验机等6台套仪器设备

数量：1

预算金额（元）：3850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括家用净水机净水效率试验机，家用净水机爆破水锤试验机，洗衣机水效能耗检测设备，标准洗衣机（滚筒式，搅拌式，含标准试件），洗碗机水效能耗检测设备，标准洗碗机(含标准配件及用具)；具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：其中标准洗碗机(含标准配件及用具)允许进口，其余不允许进口。

标项五

标项名称：半消音室

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括半消音室，具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：不允许进口。

标项六

标项名称：X荧光色谱仪

数量：1

预算金额（元）：400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括X荧光色谱仪，具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：允许进口。

标项七

标项名称：红外光谱仪

数量：1

预算金额（元）：320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括红外光谱仪，具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：允许进口。

标项八

标项名称：动态冲击等4台套仪器设备

数量：1

预算金额（元）：480000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括动态冲击，功率试验机，撞击试验机，平滑、挺度测定；具体内容和要求详见采购文件的相关章节。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2021年06月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年06月29日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线下为浙江国际招（投）标公司302开标室（如需），线上为（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2021年06月29日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：线下为浙江国际招（投）标公司302开标室（如需），线上为（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：投标人可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.投标人须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

C.投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

（4）说明：

A.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

B.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

C.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。

（5）本项目资格审查方式为资格后审。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省轻工业品质量检验研究院

地址：杭州市下沙路300号

传真：/

项目联系人（询问）：刘小姐

项目联系方式（询问）：0571-85026405

质疑联系人：傅先生

质疑联系方式：0571-85023301

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰  葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-88471842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目 |
| 2 | 交货地点 | 浙江省轻工业品质量检验研究院指定地点内，并负责将该设备搬运到买方指定的房间内。该过程产生的一切费用由卖方承担。 |
| 3 | 项目编号 | ZJ-2171179-01 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 本项目为浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目，共分8个标项，具体内容和要求详见采购文件的相关章节。 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ★最高限价 | 各标项最高限价详见采购公告，超过最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购单位或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购单位造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 无 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2021年06月16日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430,并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购单位有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已购买采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达或现场送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼305室， 接收人：周群峰，电话：0571-81061821）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 开标时间 | 2021年06月29日09:00（北京时间） |
| 20 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821 ）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 21 | 评标程序 | 资格审查：由采购单位或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知第22.1条“无效投标的认定”。 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布；代理机构通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 代理机构通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，供应商签字确认《开标记录》后通过邮件形式发送回代理机构（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总。 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 23 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.金额：合同总价的5%；履约保证金在自验收合格之日起，甲方正常使用满一年且确认乙方无违约行为后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网/政府采购云平台。 |
| 26 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 28 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分用户需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购单位或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第26、27条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）本采购文件中打★的条款为实质性条款，不响应的将导致投标无效；▲为采购设备的重要技术指标，出现负偏离将按照评标办法中的评分细则及标准扣分。 |
| 29 | 采购代理服务费 | （1）本项目的采购代理服务费合同签订前由中标供应商一次性向代理机构付清，收费标准以标项为单位按国家发展改革委办公厅（发改办价格[2003]857号）文件规定的货物类收费标准的65%向中标供应商收取，不足伍仟元的按伍仟元计取。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：1202021209906782015 |
| 30 | 支持中小企业 | 一、说明 1.企业类型 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。可享受相关中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除有关政策 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、针对本项目的相关规定 1.专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.非专门面向中小微企业采购的项目/标项，对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予 6% 的扣除。 3.对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用） 4.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 |
| 31 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。） |
| 32 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受浙江省财政厅政府采购监管处监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购单位”系指浙江省轻工业品质量检验研究院（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招（投）标公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人（合同中的乙方）。

2.5“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“★”标识的条款。

2.7“重要技术指标”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购单位或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；（本项目不适用）

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.5在政府采购活动中，采购单位员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购单位员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购单位或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购单位或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购单位对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

4.6核心产品等的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌（含核心产品）投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购单位和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购单位、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购单位或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购单位进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购单位或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购单位和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购单位递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

9.1资格响应文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

- 具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；（参考格式见本文件第六部分）

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购代理机构开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件证明材料：无。

（4）其他：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

以采购代理机构投标截止时间后查询的截止投标截止时间的天眼查网站查询结果为准。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1评分索引表；

9.2.2商务部分

- 投标人基本情况表；

- 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 合同/商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它文件及资料（如有）。

9.2.3技术部分

（1）投标清单（不含价格）；

（2）对本项目要求的总体理解；

（3）技术响应表；

（4）详细产品详细功能及技术参数说明；

（5）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（6）交货方案和计划；

（7）安装调试方案；

（8）验收方案；

（9）售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（10）培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（11）常用配件（备品备件）价格表；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

9.3报价响应文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（仅限未专门面向中小企业的项目/标项）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有，仅限未专门面向中小企业的项目/标项）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有，仅限未专门面向中小企业的项目/标项）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购单位的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

11.3投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，负责投标标项全部设备供货至招标人指定的地点、组装、安装、系统集成、调试、检测、第三方检定、办理进口设备的外贸手续并承担有关费用等、直至经招标人验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务和培训、质保期服务以及其他售后服务等。

11.4投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.5本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.6其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

- 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购单位造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购单位可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购单位的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

- 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

- 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购单位可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购单位与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购单位将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购单位将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购单位按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

20.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购单位或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

20.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价响应文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购单位最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

20.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

21．评标

21.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 评标程序

21.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购单位或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

21.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

21.4.6编写评标报告。

22．无效投标的认定

评审时，对投标人的技术商务文件、报价文件和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1商务技术文件评审阶段，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 不响应采购文件标注“★”条款要求的；

- 投标有效期、交货期（工期）等条款不能满足采购文件要求的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2报价文件评审阶段，在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按采购文件第二部分“21.4.3修正原则”第（5）条原则修正的。

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价未包含全部采购内容或超过采购文件中规定的最高限价的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购单位应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

24．中标供应商的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购单位。

采购单位应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购单位在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购单位或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公告公开中标供应商的《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购单位、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购单位、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

24.4中标供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标供应商。

25.2 中标或者成交供应商拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．签订合同

26.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购单位代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购单位提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购单位将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购单位可根据25.2的原则另行选择中标供应商；

26.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证金

27.1履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

27.2金额：合同总价的5%；履约保证金在自验收合格之日起，甲方正常使用满一年且确认乙方无违约行为后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）。

27.3递交时间：合同签订后5天内。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购单位或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3.4采购单位、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

31.1中标供应商与采购单位签订合同生效后即为采购结束。

31.2本项目的投标文件不予退回。

# 第三部分 用户需求书

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为2021年第一批仪器设备采购，详见本部分第二项内容。

2．使用地点：杭州市江干区下沙路300号。

3.特别说明：本次采购的设备须提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本招标文件中标记“★”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“▲”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

## 二、设备采购清单及技术要求

- 本次采购设备浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目中的（编号：ZJ-2171179-01），各标项包含的设备如下

| 标项 | 设备序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 质保期要求（月） | 是否为 核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 1 | 耐光机 | 1 | 12 | 是 | 是 |
|  | 2 | 臭氧测试仪 | 1 | 12 | / | 否 |
|  | 3 | 气动胀破测试仪 | 1 | 12 | / | 是 |
|  | 4 | 45度燃烧性测试仪 | 1 | 12 | / | 是 |
|  | 5 | 水平燃烧性测试仪 | 1 | 12 | / | 是 |
| 标项二 | 6 | 全自动单纤维万能测试仪 | 1 | 12 | / | 否 |
|  | 7 | 通用耐磨仪 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 8 | 雾化性测试箱 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 9 | 安全鞋压缩试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 10 | 绝缘鞋和绝缘手套耐交流电压试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 11 | 手套耐切割性能测试仪 | 1 | 24 | 是 | 否 |
| 标项三 | 12 | 冲击摩擦试验仪 | 1 | 12 | 是 | 是 |
|  | 13 | 手套线性耐切割性能测试仪 | 1 | 12 | / | 是 |
|  | 14 | 纱线摩擦测试仪 | 1 | 12 | / | 是 |
| 标项四 | 15 | 家用净水机净水效率试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 16 | 家用净水机爆破水锤试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 17 | 洗衣机水效能耗检测设备 | 1 | 24 | 是 | 否 |
|  | 18 | 标准洗衣机（滚筒式，搅拌式，含标准试件） | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 19 | 洗碗机水效能耗检测设备 | 1 | 24 | 是 | 否 |
|  | 20 | 标准洗碗机(含标准配件及用具) | 1 | 24 | / | 是 |
| 标项五 | 21 | 半消音室 | 1 | 24 | / | 否 |
| 标项六 | 22 | X荧光色谱仪 | 1 | 12 | / | 是 |
| 标项七 | 23 | 红外光谱仪 | 1 | 12 | / | 是 |
| 标项八 | 24 | 动态冲击 | 1 | 24 | 是 | 否 |
|  | 25 | 功率试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 26 | 撞击试验机 | 1 | 24 | / | 否 |
|  | 27 | 平滑、挺度测定 | 1 | 24 | / | 否 |

## 三、设备参数要求

按标项列明设备的性能及技术指标、主要技术参数、配置要求，评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

# （一）设备序号1：耐光机参数要求

1、数量：1台

2、设备用途：用于测定各类纺织材料等非金属部件的氙灯加速老化性能。

3、技术参数：

3.1 15英寸全彩触摸屏控制面板显示所有测试参数；

3.2 直接设定并控制辐照强度：340nm、420nm或300-400nm（可选）；

3.3 直接设定并控制黑板温度和黑标温度；

3.4 直接设定并控制相对湿度；

3.5 直接设定并控制箱体温度；

3.6 显示诊断信息；

3.7 14个工厂预置测试方法可直接调用；

3.8 12个客户自编辑测试方法；

3.9 多语种显示（包括中、英、法、日、韩、俄、土耳其、捷克、西班牙、波兰）；

3.10 可调节的三层样品挂架转笼系统，最大可装载77个试样架；

3.11 选备有多种滤镜组合可满足各种测试方法的要求；

3.12 CS-9氙灯冷却系统；

3.13 带观察窗的箱门；

3.14 测试状态指示灯；

3.15 样品前喷和背喷系统；

3.16 自带小型折叠式台面方便用户安置样品、 耗材、试验记录本或电脑；

3.17 加湿系统；

3.18 箱体便于检修和日常维护；

3.19 纯水质量指示器带报警装置；

3.20 使用校准灯管校验设备（主机随机标配校准灯管）；

3.21 以辐照剂量或辐照时间为单位自动倒计数功能；

3.22 内置SmartDamper智能化调风系统减少测试过程中箱体温度和湿度的波动并对实验室环境变化进行补偿；

3.23 内置SmartLight智能化灯光监测系统，自动识别辐照监控传感器；

3.24 可通过USB移动存储器或以太网导出数据；

3.25 进气除尘过滤器；

3.26 全球通用电源系统，适用于各种频率、电压和电气要求，电气安全性能满足CE、UL、CSA、EN、ISO标准。

4、配置要求

4.1 主机（420nm，BPT黑板温度传感器系统）；

4.2校准灯管1支；

4.3 双通道黑板温度控制系统：直接设置和控制黑板温度（BST 40-120ºC）（出厂前加装在Ci4400上）；

4.4 SL-3T标准样品夹，77个/套；

4.5 氙灯灯管2支；

4.6 S. Boro硼硅玻璃内滤镜2个；

4.7 Soda Lime钠钙玻璃外滤镜1个；

4.8该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（二）设备序号2：臭氧测试仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：用于测试纺织品、橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。

3、技术参数：

3.1 臭氧浓度全自动数显控制（设定值控制），PID自整定，波动度小；

3.2 在线连续即时测量，检测精度高，并留有计量检定接口；

3.3 多种试验架装置；

3.4 AI数显智能程控调节仪；

3.5 气体流量计，精确控制各层面气体流量；

3.6 无声放电臭氧发生器，配“QUA”非色散紫外臭氧检测仪；

3.7 装有气体净化干燥塔；

3.8 活性碳吸收和硅胶干燥塔；

3.9 含臭氧气流与试验平行，钢化玻璃观察窗；

3.10 备留有经典化学测试臭氧浓度之接口；

3.11 内部设置稳压电源；

3.12 臭氧浓度范围：0～1000pphm；

3.13 臭氧浓度精度：±5%（国标10%）；

3.14 工作室温度：RT+10 ℃~80 ℃或-10 ℃~80 ℃；

3.15 温度均匀度：±2℃；

3.16 相对湿度：≤65%RH；

3.17 试样架回转速度：2r/min（可选）；

3.18 试样架拉伸频率：0.5HZ（可选）；

3.19 气流速率：12-16mm/s；

3.20 试验气体流量：20-70L/min；

3.21 使用环境温度：+10℃~25℃。

4、配置要求

4.1 臭氧测试箱主机；

4.2该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

# （三）设备序号3：气动胀破测试仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：用于测试纺织品、无纺布、塑料薄膜及包装材料的胀破强度。

3、技术参数：

3.1 设备整体性能需满足GB/T 7742.2-2015 纺织品 织物胀破性能 第2部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 气压法；

3.2 鼓爆方式：气压；

3.3 最大测试面积100cm²； 最大容量1500kPa/200psi，精度:±1% (Kpa/Psi/Bar)；

3.4 彩色触摸屏控制；

3.5 带有校准接口，可以自动校准；

3.6 橡胶隔膜可自动修复；各规格测试杯可以互换，无需专用工具方便拆装；

3.7 六种直径不同的测试杯和夹持环套装可供选择, 直径30mm至113mm；

3.8 最大胀破高度70mm，精度：±1mm；

3.9 触摸屏控制器带有预设的测试程序，可以满足国内外测试标准要求；

3.10 自动流量控制，确保在标准要求的时间内达到胀破效果；

3.11 自动识别测试杯和夹持环，控制器会自动识别测试杯和夹持环的尺寸是否匹配，避免可能产生的错误；

3.12 自动隔膜校正，从测试结果中减去仅胀破隔膜时的压力，以达到真实的胀破强度测试结果；

3.13 软件分析可提供多种样品全面的测试结果（包括每个样品同平均值与标准的偏差）；

3.14 激光测量系统用于计算膨胀高度；

3.15 可通过三种方式控制夹持测试杯 (触摸屏面板, 夹持按键和脚踏开关)；

3.16 英国M&S百货公司认可；

3.17 完整的测试数据报告,测试单位可选PSI,Kpa,bar；

3.18 采用实验室级压缩空气；

3.19 PnuBurst弹性测试可以测试试样的多向拉伸性能，可以指定测试循环数，最大拉伸强度下的保持时间及拉伸与释放速度；或指定每个测试循环是维持最大膨胀强度还是最大胀破压力；

3.20 配有安全罩。

4、配置要求

4.1 气动胀破测试仪主机；

4.2 增压泵调节器，1台；

4.3 直径30.5mm测试杯（面积7.3cm²）,1套；

4.4 直径79.8mm测试杯（面积50cm²），1套；

4.6 橡胶隔膜（10片/包），1包；

4.7该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过100日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（四）设备序号4：45度燃烧性测试仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：用以检测纺织品的燃烧性能。

3、技术参数：

3.1 不锈钢测试箱配有玻璃观测窗；

3.2 自动计时燃烧时间,精度为0.1秒；

3.3 1秒、5秒或20秒的自动火焰冲击测试；

3.4自动或手动点火装置；

3.5 配有刷毛装置。

4、配置要求

4.1 45度燃烧性测试仪主机；

4.2 1套刷毛装置及备用毛刷；

4.3该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过100日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（五）设备序号5：水平燃烧性测试仪参数

1、数量：1台。

2、设备用途：用以检测纺织品特别是汽车内装饰织物的相对燃烧速率及阻燃性。

3、技术参数：

3.1 配有密封不锈钢燃烧室及观察窗；

3.2 配有试样夹及门式燃烧器；

3.3 自动燃气控制系统，包括电磁控制燃气阀、自动点火计时器及控制器。

4、配置要求

4.1 水平燃烧性测试仪主机；

4.2 1套自动燃气控制系统；

4.3该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过100日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

# （六）设备序号6：全自动单纤维万能测试仪参数要求

一、设备用途

全自动多功能纤维测试仪用于测试各种纤维纤度、卷曲弹性、强伸性能。

二、主要技术参数

1.纤维细度测量：

（1）测量范围: 0.5~200dtex（可根据用户需求配置）；

（2）分辩率：  0.2μm。

2、纤维卷缩弹性测试：

（1）纤维适用范围：0.75～30dtex；

（2）位移最小示值：0.01mm；

（3）位移读数误差小于或等于0.02mm（在10mm范围内）。

3、纤维强伸测试：

（1）强力测量范围： 200 cN，分辨率 0.0001 cN；

（2）伸长范围：不小于110mm；

（3）试样夹距：10－60mm；

（4）伸长误差：不大于0.02mm；

（5）拉伸速度：2—100(mm/min) ,6—400(mm/min)，无级定速。

三、主要功能特点

1、强伸度、纤度、卷曲性能测试分析在同一台仪器上自动完成，提高作业效率，无需测试人员值守，减少人为误差。

2、计算机自动统计、分析，并将测试数值及曲线打印。

3、测试的数值自动储存在计算机硬盘中，可以导出Ｅxcel格式以便于管理与运用分析。

4、高精密度的(0.0001cN)强力测试系统，开发设计气动式开/闭装置提高测试值稳定性及精度。

5、测试夹具一体成型，不需因不同线密度而更换测试夹具，精度高，操作更方便。

6、具有快速自动强力归零系统，只需轻点鼠标，即可将强力系统自动归零。

7、可设定参考强度及伸度点，并自动打印测试及设定曲线中之杨氏模量(Modulus%)。

8、可设定全断最大延伸后之断点伸度。(例：Drop of force 90%)。

9、可同时输入100种不同测试条件，供测试样品选用。

10、具ISO 9001作业标准，仪器可半自动自我校正功能，并打印报告，显示是否符合作业标准规定。

- 配置要求

- 联想品牌计算机；

- 仪器主机；

- 高分辨率200cN　　分辨率 0.0001 cN；

- 标准夹具组；

- 胶质夹面；

- 硬胶夹面；

- 中文操作软件；

- 镊子；

- 毛刷；

- 打印机。

- 质保期和售后服务

1、质保期：仪器设备免费保修2年；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2、售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

3、培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4、供货时间：合同签订日起算，不超过6个月。

# （七）设备序号7：通用耐磨仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：用于测试纺织品、针织物、地毯、长袜、毛毡、纱线、丝线、网状物、塑料片、橡胶片、皮革、纸张以及许多其它类似材料的磨耗。

3、技术参数：

3.1工作台行程：25mm；

3.2 扣环：φ94.0±1.3mm；

3.2锁紧环：φ95.3mm或以上；

3.3锁紧环至试样距离：小于9.5mm；

3.4橡胶膜：厚度：1.40±0.25mm；

3.5速度：125±5次/分钟；

3.6最大排气量：0.5kgf/cm2；

3.7压力范围：1 ~ 9 psi；

3.8表面试验气压：0.28 kgf/cm2；

3.9橡胶膜最大耐压：7 kgf/cm2；

3.10砝码：2.0lb, 1.5 lb, 1.0 lb, 0.5 lb；

3.11定时器：30分钟；

3.12计数器：数字显示。

4、配置要求

4.1 0#（600目）金剛砂紙1盒（ASTM D3514、ASTM D3886、AATCC 119、AATCC 120）；

4.2 磨布治具1套（含摩擦座+釦环+锁紧螺丝+锁紧环）；

4.3 砝码（0.5lb*1个，1lb*2个，1.5lb*2个，2lb*1个）；

4.4 支撑棒1个；

4.5 锁盘1个；

4.6 高度尺1个；

4.7 橡皮膜1片；

4.8 木盒1个；

4.9 3mm内六角扳手1支。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（八）设备序号8：雾化性测试箱参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：此机用于检测汽车内饰，家具皮革，氙气灯等材料的高温雾化性能。满足或超过ISO 6452-2007、QB/T 2725等标准要求。

3、技术参数：

3.1控制系统：HMI触摸屏+PLC；

3.2测试组数：6组；

3.3温度范围：高温槽：常温~150℃，低温槽：10~50℃；

3.4控温精度：±0.1℃；

3.5测试荷重： 1000g；

★3.6冷冻系统：压缩机冷却；

3.7升降加载：电动马达6组同步升降；

3.8烧杯外形尺寸：直径90±2mm；高度190±5mm；

3.9测试方法：光泽度法、重量法。

4、配置要求

4.1光泽度计1台；

4.2金属环（外径80mm，内经74mm，厚10mm，重55g）6个；

4.3硅酮橡胶密封圈大/小各6个；

4.4方形玻璃板（110*110*3mm）6块；

4.5 圆形玻璃板（φ103mm，厚3mm）6块；

4.6 烧杯（90*190mm）6个；

4.7邻苯二甲酸二辛酯（DOP）500mL；

4.8铝箔片（φ103mm，厚0.03mm）50片；

4.9水管2条；

4.10穿刺头一套，穿刺针3支；

4.11治具一组。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

# （九）设备序号9：安全鞋压缩试验机参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：此机用于安全鞋耐压测试,加装其它治具，还可以用于测试安全鞋钢头压缩强度及鞋底耐压性能。满足或超过GB/T 20991等标准要求。

3、技术参数：

3.1测试容量：5吨；

3.2压力感应：力量传感器；

3.3单位切换：kgf/N，g，LB，PSI，kPa 等；

3.4力量分解度：1/200,000；

3.5力量示值误差：±0.5%；

3.6试验速度：0.01~100 mm/min；

3.7速度示值误差：±0.5%；

3.8位移分解度：0.0025mm ；

3.9力控速率调节范围：0.005~10%FS/S；

3.10力控速率控制精度：力控制速率＜0.1% F.S/s 时，±1%；力控制速率≥0.1%F.S/s 时，±0.5%；

3.11动力方式：伺服马达；

3.12控制方式：专用控制系统软件；

3.13通讯方式：RJ45。

4、配置要求

4.1计算机及专用软件1套；

4.2 GB/T 20991鞋头夹具1套；

4.3 GB/T 20991穿刺治具1组；

4.4穿刺针3支；

4.5扭力扳手1把；

4.6橡皮泥制作治具1组；

4.7橡皮泥高度测量治具1个；

4.8橡皮泥1包。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（十）设备序号10：绝缘鞋和绝缘手套耐交流电压试验机参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：此机用于绝缘鞋和绝缘手套的耐电压测试性能。满足或超过GB 12011、GB/T17622 、GB 21148等标准要求。

3、技术参数：

3.1容量：0.5 KVA；

3.2电压准确度：1.5级，精度0.1kV；

3.3输出电压：AC ，0~35KV；

3.4电流准确度：1.0级（分辨率0.01mA）；

3.5铁网：400 ( 220 mm；

3.6测试空间：70 ( 45 ( 80 cm(W×D×H)；

3.7 控制方式：HMI触摸屏+PLC；

3.8 升压速度：一级、二级升压速度可设定；

3.9 具有安全保护连锁装置.可以保证开启试验箱门时,自动切断电源。

4、配置要求

4.1钢珠(直径3mm)5kg*1包；

4.2 铁网 1块；

4.3 链条1条；

4.4 绝缘耐高压手套1双（35KV以上）。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（十一）设备序号11：手套耐切割性能测试仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：用于安全手套的测试耐切割性能测试。满足或超过EN-388等标准要求。

3、技术参数：

3.1砝码：5±0.05N；

3.2圆形刀片：直径45mm；厚0.3mm总切割角30~35度，硬度（700~720）HV硬度钨钢；

3.3切割行程：50mm；

3.4切割速度：8±2cm/s(线速度)；

3.5试样装置有5条，比对试样装置有6条；

3.6计数器：LCD液晶显示，0~99999999次；

3.7配有刀具支撑手柄,提起手柄,再转动至卡槽内,可防止误伤；

3.8试样割开后，设备具有自动停机。

4、配置要求

4.1 圆形刀片3片；

4.2 导电橡胶2片；

4.3 铝箔纸一卷；

4.4 虑纸1张（装于密封袋内）；

4.5 开口扳手14-17mm一支；

4.6  4mm内六角扳手一支；

4.7 棉帆布1码。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（十二）设备序号12：冲击磨擦试验仪参数要求

1、数量：1台。

2、设备用途：主要用于测试防护服或防护附件如护腕，护膝，护肘，护掌等抗击与地面的冲击摩擦能力，以此评估防护服或防护附件对车手的保护性能。满足或超过ISO EN13595-2, ISO 14120, EN13594等标准要求。

- 技术参数：

  - 可提供2个测试速度8m/秒（ISO 13595-2)及1.7m/秒（EN ISO 14120)；

  - 可提供测试负荷：49N；

  - 设备冲击高度：50mm；

  - 设备要自带除尘装置；

  - 必须具备自动磨穿监测功能；

  - 设备监测到样品磨穿后具备自动停机功能；

3.7  符合：ISO EN13595-2, ISO 14120, EN13594。

- 配置要求

4.1 主机一台；

4.2 标准样品架 一套；

4.3标准磨台  一套；

4.4计时器  一套；

4.5计长计  一套；

4.6该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器	的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（十三）设备序号13：手套线性耐切割性能试验仪参数要求

1、 数量：1台

2、 设备用途：主要用于测试手套耐切割的保护性能。满足或超过EN ISO 13997,

ASTM F2992/F2992M, FprEN 388:2016等标准要求。

- 技术参数：

3.1 	设备采用集成且操作方便的LCD面板；

  - 可以提供的负荷范围：0.1 - 200 N；

3.3 	一套组合砝码，最大总负荷可达61N；

3.4  具备锁定和解锁操作杆，可以对切割臂进行锁定和解锁；

  - 具备位移归零功能；

  - 可移动样品架方便调节多达9个切割位置；

  - 切割速度：2.5米/秒；

  - 刀片更换简单方便；

  - 具备防护罩提供安全操作保证；

3.10 切刀移动距离精度：0.1mm。

4、 配置要求

4.1 主机一台；

4.2 标准砝码 一套；

4.3标准刀片  20片；

4.4标准铝箔  一套；

4.5标准校准正氯丁橡胶片  一套；

4.6该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：	1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用

场地前的一切费用。

（十四）设备序号14：纱线摩擦系数测试仪参数要求

1、 数量：1台

2、 设备用途：主要用于测试纱线摩擦性能。满足或超过ASTM D3108等标准要求。

- 技术参数：

3.1  全自动测试纱线摩擦系数；

3.2  可自动对同一纱筒进行多次测试；

3.3  可以连续控制影响摩擦系数的参数，输入预加张力（可设定力值和及动范围）；

3.4  张力可调，最高50CN；

3.5  速度可调， 50-300米/分钟；

3.6  通过2个电子张力传感器， 可以精确读取设定和实际的张力值；

3.7  可以设定纱线测试长度；

3.8  可以在随机试验中设定2次连续测试之间过度纱线的长度；

3.9  配套数据储存和分析的软件；

3.10可以打印测试数据列表， 统计表，单次试验的平均值和图表。

- 配置要求

4.1 主机一台；

4.2 标准样品架 一套；

4.3张力调节装置  一套；

4.4操作软件  一套；

4.5该设备全套技术资料。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（十五）设备序号15：家用净水机净水效率试验机参数要求

1、数量：1台

★2、设备用途：

满足或超过GB34914-2017《反渗透净水机用水效率限定值及用水效率等级》4.1总净水量、4.2净水流量、4.4净水机水效等级、4.5净水机水效限定值、4.6净水机节水评价值、5试验方法；

GB/T 35937-2018 《家用和类似用途饮用水处理装置性能测试方法》4.5性能试验；

QB/T4144-2019《家用和类似用途饮用水处理装置》5.3结构5.5、4.1、6.5总净水量、5.6.1累积净水量5.6、6.6使用性能5.7、6.7选择性功能试验、5.6.3脱盐率、5.6.4净水产水率、5.6.5累积净水产水率、5.7选择性功能

GBT 30307-2013 《家用和类似用途饮用水处理装置》5.7.1.1再生率5.7.1.2纳滤机回收率

NSF/ANSI 42-2013《Drinking Water Treatment Units- Aesthetic Effects》

NSF/ANSI 53 - 2013《Drinking Water Treatment Units -Health Effects》

NSF/ANSI 58-2013《Reverse osmosis drinking water treatment systems》

3、技术参数：

- 系统压力

设计压力：0~1.0 MPa；工作压力：0.1~0.6 MPa；变频调节，压力控制稳定精度：±1.0%。

- 加标水

温度调节范围：10~35℃；采用不影响加标水特性的非接触式温控系统，温度控制稳定精度：±1℃。

▲3.3 全自动温控配药系统

罐体容量≥500L ；搅拌系统材质：医用级不锈钢316L；搅拌速度≥70r/min，罐体材质为PE；全自动温控系：可加热制冷，温度控制稳定精度：25℃±1℃。

3.4 供水系统

外部供水流量：500~2000L/H；供水等级：3级；电导率＜10μS/cm；TDS＜5mg/L。

工位进水流量：100~700L/H。

3.5缓冲罐

体积：1000L；数量： 2个；材质：PE材质；配置包含搅拌装置。

3.6信号采集

- 液位传感器：0~2000mm 精度±0.5%；

- 压力传感器：0~1.0MPa 精度±0.5%；

- 前端流量计：(对加标用水进行精确计量控制）采用涡轮流量计；管径：DN 50；测量范围：4～40m³/h;测量精度：±0.5%；

▲4）中端流量计：（对样品进水进行精确计量）管径：DN15；测量范围：0.1～25L/min;测量精度：±1%，分辨率：0.02L/min，反应时间：0.15s，可编程的延迟时间：0~50s，抗压强度：1.6MPa，防护等级：三级，反相保护：有，输出数量：2，电气设计：PNP/NPN，短路保护：有，短路保护类型：脉冲，过载保护：有，流量监控脉冲长度：0.01~2s，重复精度：0.2%,外壳防护等级：IP 67；

▲5）末端流量计：（对样品产水进行精确计量）管径：DN6；测量范围：2～100L/h;测量精度：±1.5%，可重复性：≤0.03%，电流消耗：≤9mA，允许最大颗粒：75μm，工作电压：4.5~24VDC，霍尔效应传感器输出信号：NPN、max.25mA或弹簧触点：开关电压30VDC，电子模块：PP，防护等级：IP 67；

- 电导率测定仪：（在线实时监控样品产水电导率的变化）量程：0~200μS/cm；精度为全量程的1%；材质为不锈钢316；

- PH测试仪：（实时监测加标水的PH值是否符合标准要求）测量范围：0~14，耐压：0.6MPa，耐温：60℃，精度0.02；

8）温度传感器：-50~150℃ 精度±0.3%，抗压强度：400bar，防护等级：三级，反相保护：有，短路保护：有，过载保护：有，分辨率：0.04，温度系数：0.1，响应时间：1/3。

▲3.7自动加药装置

有单独的药剂存储装置，实现自动加药及自动搅拌，加药最大流量需达到500ml/min，重复精度2%，批次精度5%。

3.8恒温装置

采用非接触式热交换间接加热制冷装置，电压380V、功率：18KW、温控范围：15℃~55℃。

3.9水效设备配套管路

配套管路：1批；水效设备配套用。DN20、DN25、DN40等管路及附件。

★3.10远程监控系统

- 支持三网通，4G，使用阿里云端，响应速度根据当地信号网络一般≤2S。

- 支持远程下载，上传，支持串口，网口下载。

- 支持手机端、移动pad和远程中心设备运行监控和视频监控。

- 可以实现短信报警，短信查询，短信控制，报警拨号提醒。

- 开放式WEB接口。

- 抗干扰能力强和稳定性强。

- 可实现现场故障快速响应，缩短故障处理时间。

3.11 PLC及其模拟量模块：

配备西门子专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 0.15 μs，CPU 标配的以太网接口，支持 PROFINET、TCP、UDP、Modbus TCP 等多种以太网通信协议。本体最多集成 3 路 100KHz 高速脉冲输出和6路200KHz高速脉冲输入，通过PROFINET网络可以连接 PLC、伺服驱动器，变频器等PN设备，支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置。集成断电数据保持功能，无需专用电池，只需简单设置，轻松实现断电数据永久保持。拥有4输入位的模拟量点数，模数转换时间＜250μs、模拟量输入响应为1.5ms~95%，可达到采集数据灵敏、统筹运算快捷的效果；整体功耗损失＜2W，节能高效。

3.12 变频器：

采用泵类专用变频器，拥有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60S，在200%额定电流情况下能够保持3S，保证了在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级 IP40。

3.13 显示器：

非脉宽调变（PWM）调光模式实现不闪屏，减缓由于高密度明暗频闪带来的视觉疲劳，增加使用舒适度，独有的蓝光过滤技术，在保证画质的前提下，可对蓝光进行部分过滤。

- 屏幕尺寸：21.5寸；

- 显示尺寸：476.64*268.11；

- 亮度（典型值）：250cd/m2；

- 静态对比度：1000:1（Typ）；

- 分辨率：1920*1080；

6）响应时间：5ms；

- 可视角度（水平/垂直）：170°/160°；

8）色域：72%；

- 刷新率：60Hz。

3.14 工控机：

硬件搭载平台：采用知名品牌工业计算机，内部能够搭载英特尔4代处理器，并配有pci-e 4x，pci-e 8x总线通道，保证数据采集、统筹、运算以及处理速率。采用三代双倍速度率同步动态随机存储器，运算频率最高可达1600MHz，整套工作流程更加流畅、高效。AIMB-701VG主板（含显卡，声卡，1个千兆网卡，5个32位PCI插槽，1个16位PCI-E插槽）/I5-2400CPU/4G内存/1T硬盘/DVD光驱/键鼠。

3.15 柜内电气元件：主要使用施耐德电气元件。

- IC65系列断路器：在任何环境和条件下，都可确保下级电路的绝对可靠安全，冲击耐受电压：Uimp = 6 kV，；在模数化产品中最高的耐污染等级：3级；绝缘电压：500 V；电击防护等级：2级 (Class2)；

- TeSys接触器：控制与保护元件的主回路、控制回路区分明显，电气上安全可靠；产品符合安全标准的镜像触点设计,寿命确保一亿次可靠动作；上有保护罩防止接触器意外接通；抗震性强；更低噪音；接线端子强度高。

4、配置标准

4.1 工作电源：380V，功率28KW；

4.2 测试样品工位：3工位；

4.3 设备长宽高：

验台架：2000mmx1200mmx1700mm；

配电柜：700mmx400mmx1700mm；

操作台：1200mmx600mmx1500mm；

配药罐：直径800mm，高度1200mm 一套；

缓冲罐：直径1000mm，高度1600mm 两个；

温控系统：1400mmx1000mmx1200mm。

▲4.4通讯接口：

支持以太网通讯、PROFINET、PROFIBUS DP、串口通讯、OPC通讯、HMI通讯和其它通讯包括：IO Link、CANopen、AS-i等。可与实验室管理平台Lims进行对接，可定制化的数据统计模块，方便用户进行数据统计、分析，将分析的结果传输给LIMS试验室管理平台。

▲4.5为确保试验数据准确，规避实验室风险，依据CNAS或水效实验室相关要求对检测实验室检测数据保证的要求，设备供应商应提供本设备（或设备供应商近两年内所设计生产的同性能设备）与本行业国家级检测中心依据设备所涉及检测标准而进行的设备间比对试验结果满意报告至少1份，报告应覆盖本设备检测功能的全部检验项目。

4.6设备主要配置

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工控机 | 研华 | 西门子 | 施耐德 | 1台 |  |
|  | 控制软件 | 国产知名品牌 | 1套 |  |
|  | 显示器 | 三星 | LG | 飞利浦 | 1台 |  |
|  | PLC | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 | 1套 |  |
|  | 扩展模块 | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 | 1套 |  |
|  | 电脑操作台 | 国产知名品牌 | 1台 |  |
|  | 配电柜及电器件 | 施耐德 | 魏德米勒 | 霍尼韦尔 | 1个 |  |
|  | 变频器 | 三菱 | 西门子 | LG | 1台 |  |
|  | 管材及配件 | 国产知名品牌 | 1批 |  |
|  | 供水泵1 | 国产知名品牌 | 1台 |  |
|  | 供水泵2 | 国产知名品牌 | 2台 |  |
|  | 循环泵 | 国产知名品牌 | 2台 |  |
|  | 缓冲罐 | 国产知名品牌 | 2个 | 1000L |
|  | 配药罐 | 国产知名品牌 | 1个 | 500L |
|  | 恒温机组 | 国产知名品牌 | 1套 |  |
|  | 手阀 | 国产知名品牌 | 3个 |  |
|  | 电磁阀 | 国产知名品牌 | 3个 |  |
|  | 气动三通阀 | 国产知名品牌 | 2个 |  |
|  | 流量计 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 流量计 | IFM | 科隆 | 罗德玮格 | 3个 |  |
|  | 流量计 | 宝德 | IFM | 罗德玮格 | 3个 |  |
|  | 液位计 | 国产知名品牌 | 3个 |  |
|  | 温度传感器 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 | 4个 |  |
|  | 温度传感器 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 | 1个 |  |
|  | 压力传感器 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 电导率测试仪 | 国产知名品牌 | 7套 |  |
|  | PH测试仪 | 国产知名品牌 | 2套 |  |
|  | 主体台架 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 插座 | 国产知名品牌 | 3个 |  |
|  | 针阀或者球阀 | 国产知名品牌 | 7个 |  |
|  | 自动加药装置 | 国产知名品牌 | 4套 |  |
|  | 远程监控 | 国产知名品牌 | 1套 |  |

5、其它

▲5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：设备出现故障时，4小时内快速响应处理，如硬件问题供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并提供相关国家认可的职业能力评价资质证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

# （十六）设备序号16：家用净水机爆破水锤试验机参数要求

1、数量：1台

★2、设备用途：

满足或超过QB/T 4144-2019 《家用和类似用途反渗透净水机》5.3、6.3结构

GB/T 35937-2018 《家用和类似用途饮用水处理装置性能测试方法》4.3结构性能试验

GB/T 30307-2013 《家用和类似用途饮用水处理装置》5.3.3、6.3.3结构性能试验

3、技术参数：

- 采用大流量电动泵作为动力源，试验装置可在满负荷下频繁启动。

- 采用PLC控制依照程序指令自动按照加压速率，控制压力系统来实现目标压力。试验过程中，可实时显示压力值、试验时间、和试验状态，进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结束后可调出试验曲线，通过曲线查询重现试验过程。

- 采用MCGS上位机软件为工作平台，根据标准相关检验项目和工艺要求设计实验方案流程，良好的人机界面，可以进行参数设置，方便观察，方便操作的功能。

- 试验数据的自动采集和处理功能，自动建立试验数据库，可随时查询，数据可以长期保存，并可以打印出完整的试验报告和试验曲线。

- 设备具有声光报警指示，依据实验过程给出相应信号提示，异常中断时发出报警。

3.6 PLC及其模拟量模块：

配备西门子专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 0.15 μs，CPU 标配的以太网接口，支持 PROFINET、TCP、UDP、Modbus TCP 等多种以太网通信协议。本体最多集成 3 路 100KHz 高速脉冲输出和6路200KHz高速脉冲输入，通过PROFINET网络可以连接 PLC、伺服驱动器，变频器等PN设备，支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置。集成断电数据保持功能，无需专用电池，只需简单设置，轻松实现断电数据永久保持。拥有4输入位的模拟量点数，模数转换时间＜250μs、模拟量输入响应为1.5ms~95%，可达到采集数据灵敏、统筹运算快捷的效果；整体功耗损失＜2W，节能高效。

3.7 变频器：

采用三菱泵类专用变频器，拥有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60S，在200%额定电流情况下能够保持3S，保证了在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级 IP40。

3.8 柜内电气元件：主要使用施耐德电气元件。

- IC65系列断路器：在任何环境和条件下，都可确保下级电路的绝对可靠安全，冲击耐受电压：Uimp = 6 kV，；在模数化产品中最高的耐污染等级：3级；绝缘电压：500 V；电击防护等级：2级 (Class2)；

- TeSys接触器：控制与保护元件的主回路、控制回路区分明显，电气上安全可靠；产品符合安全标准的镜像触点设计,寿命确保一亿次可靠动作；上有保护罩防止接触器意外接通；抗震性强；更低噪音；接线端子强度高。

- 附件：

- 立体连接工装，可以实现上下左右距离情节，适合不同长短大小的安装及测试；

- 防护工装，有效保护被测工件达到寿命破裂时对操作人员和设备的伤害；

- 排气工装，试验前先将试件中的气体尽再进行试验；

- 恒温工装，试验时保证介质温度保证在恒定范围内进行试验。

4、配置要求

4.1 试验压力：水锤0.014-1.04MPa；

爆破压力：大于 2.76Mpa。

4.2压力精度：±1%。

4.3水锤频率：1HZ内（可调）。

4.4循环次数：10万次（可设定）。

4.5试验介质：自来水。

4.6试验环境：室温。

4.7介质温度：5-45℃。

4.8电源：380V。

4.9试验工位:5个，一个爆破工位，四个水锤工位。

4.10设备主要配置

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 触摸屏 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 流量传感器 | IFM | 科隆 | 罗德玮格 | 1件 |  |
|  | 温度传感器 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 | 2件 |  |
|  | 压力传感器 | 国产知名品牌 | 2个 |  |
|  | 压力传感器 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 控制软件 | 国产知名品牌 | 1套 |  |
|  | PLC | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 | 1台 |  |
|  | 扩展模块 | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 | 1套 |  |
|  | 冷水液位传感器 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 200L水箱 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 电控柜 | 施耐德 | 魏德米勒 | 霍尼韦尔 | 1套 |  |
|  | 进水电磁阀 | 国产知名品牌 | 1个 |  |
|  | 循环泵 | 国产知名品牌 | 1台 |  |
|  | 截止阀 | 国产知名品牌 | 4个 |  |
|  | 管路系统 | 国产知名品牌 | 1套 |  |
|  | 节流阀 | 国产知名品牌 | 2个 |  |
|  | 机架及封板 | 国产知名品牌 | 1套 |  |
|  | 水泵 | 国产知名品牌 | 2台 |  |
|  | 变频器 | 三菱 | 西门子 | LG | 2台 |  |
|  | 试验装夹具 | 国产知名品牌 | 1套 |  |

5、其它

▲5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：设备出现故障时，4小时内快速响应处理，如硬件问题供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并提供相关国家认可的职业能力评价资质证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

（十七）设备序号17：洗衣机水效能耗检测设备系统参数要求

1、数量：1台。

★2、设备用途：

满足或超过GB12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》4.1能效等级和用水效率等级、4.2能效水效限定值、4.3节能节水评价值、5试验方法。

GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》5.4洗净性能、5.5洗净均匀度、5.6漂洗性能、5.7磨损性能、5.8脱水性能、5.10单位用水量、5.11单位用电量、5.12关机/待机功率、5.13羊毛织物洗涤性能、5.17无故障运行、5.18明示值允许偏差、5.19整机结构及常规检查、6试验方法。

GB/T 23118-2008《家用和类似用途滚筒式洗衣干衣机技术要求》5.3耗电量、5.4耗水量、5.5干燥均匀度、5.6凝结效率。

IEC60456  《Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance》。

3、技术参数：

- 变频电源：

- 数量：两台。

- 电源容量：10KVA。

- 输入电源方式：三相5线制，线电压：380V，频率：50/60Hz±5%Hz。

- 输出电源方式：单相2线制。

- 额定输出电压：相电压1.0-300V。

- 额定输出频率：切换挡，45Hz-65Hz。

- 设定精度：频率 分辨力 0.1Hz 精度0.1%。

- 测量精度：频率 分辨力 0.1Hz 精度0.1%。

- 频率稳定度： ≤0.1%。

- 瞬态回复时间：20ms。

- 源电压效应：≤1%。

- 负载效应：≤1%。

- 效率： ＞80%。

- 供水箱：

- 数量：2个。

- 有效容积：500L。

- 加热功率：10KW。

- 冷水箱控制温度：10~20℃；热水箱控制温度：25~50℃；精度±0.1℃。

- 循环水泵型号：CHL2-50。

- 供水口：2″。

- 溢流口：2″水管。

- 排水口：1″水管。

- 制冷机组：

- 压缩机功率：1台2hp冷水机组，用于冷水箱制冷。

- 恒温恒压供水管路：

- 数量：2路，两个供水箱各一路，采用变频恒压。

- 供水泵： 不锈钢离心水泵，功率0.55kw。

- 供水压力：范围：0.1 MPa ~1.0 MPa，控制精度±1%。

- 最大供水量：40L/min，精度±5%，供水量可调，并有水流指示。

- 压力传感器范围及精度：0.1~0.5Mpa； 精度±0.5%。

- 供水流量：最大100L/min。

- 出水口恒温方式：水流循环流动。

- 出口水温偏差：≤±0.5℃。

- 供水管： PPR供水管，表面包裹保温层。

- 洗衣机性能测试工位：

- 功能：电参数测量、流量测量、电压调节、供水连接、排水连接；

- 工位数：3个；

- 工位尺寸：宽1000mm，深600mm，高1200mm；

- 电压范围：90-250V；

- 电参数测量：电压、电流、功率、频率；

6）功率计参数：单通道输入，基本功率精度0.1%，输入宽度为DC，0.1Hz~100kHz, 最大直接输入值 600V 和 20A, 可以满足低至50 micro-Amps电流测量需求。直接输入电流量程12个量程/5 mA ~ 20 A；

- 插座规格：16A（1个）、10A（1个）；

▲8）流量计测试范围及精度：0.5~130L/min，精度±0.4%，PN16；可测双向流，配备独特的自校准转换器，OIML式连续自校准并具有报警器，电极和线圈阻抗测量，全面的自我诊断功能，符合 NAMUR NE107 要求，可组态的多项报警功能，总线选项：HART协议（4 - 20 mA），PROFIBUS协议（RS485），3 个可配置脉冲 / 频率及报警输出，先进的红外服务端口支持远程 HMI、HART、循环数据输出以及参数转存，在传感器和转换器的储器中对累加器值进行的双重、独立存储；

- 供水接头：标准软管快速接口；

- 排水接口：2″排水管1个；

- 台架：板面采用304花纹板；

- 后排管：材质要求PVC；

- 配套管路：1批；水效配套设备用。DN20、DN25、DN40、DN100等管路及附件。

3.6 变频器：

采用泵类专用变频器，拥有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60S，在200%额定电流情况下能够保持3S，保证了在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级 IP40。

- 标准洗衣机工位：

- 功能：供水连接、排水连接；

- 工位数：2个；

- 工位尺寸：宽1000mm，深600mm，高1200mm；

- 仪器面板：碳钢喷塑；

- 插座规格： 16A和10A；

- 供水接头：标准洗衣软管快速接口；

- 用（耗）电量：显示精度±0.3%，0.1wh~100000wh；

- 用水量：0.5~30L，±5%；

- 排水接口：2″排水管1个；

- 台架：板面要求花纹板；

- 后排管：材质要求PVC。

- 控制系统：

- 主体控制架采用工业铝型材进行搭建；

- 温控系统：通过加热或制冷来实现水温控制，采用自研控制算法对水温进行精确控制；

- 水位控制：通过水位传感器实现水位控制，水位控制过程中用户可设定25%、50%、75%、100%水位控制功能，供水过程式中可设定为不进水（以保持水温恒定）；

- 恒温恒压供水控制系统：可电脑设定水压，经过压力传感器、PLC、电脑、变频器、水泵组成的一个闭环系统自动将水压稳定在设定值内；

- 仪器用电采用隔离变压器供电，可避免其他电源干忧，隔离变压器功率1000W；

- 数据收集系统：该系统由功率计、流量传感器、压力传感器、PLC数据采集模块、PLC控制器、电脑及软件组等通过联网方式传输数据，数据传输周期小于0.25S；

- 系统控制组成及功能：

A.PLC控制器（下位机）：由西门子系列可编程序控制器主单元、模拟量模块、输出模块及通讯模块组成，配备西门子专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 0.15 μs，CPU 标配的以太网接口，支持 PROFINET、TCP、UDP、Modbus TCP 等多种以太网通信协议。本体最多集成 3 路 100KHz 高速脉冲输出和6路200KHz高速脉冲输入，通过PROFINET网络可以连接 PLC、伺服驱动器，变频器等PN设备，支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置。集成断电数据保持功能，无需专用电池，只需简单设置，轻松实现断电数据永久保持。拥有4输入位的模拟量点数，模数转换时间＜250μs、模拟量输入响应为1.5ms~95%，可达到采集数据灵敏、统筹运算快捷的效果；整体功耗损失＜2W，节能高效。

B. 硬件搭载平台：采用知名品牌工业计算机，内部能够搭载英特尔4代处理器，并配有pci-e 4x，pci-e 8x总线通道，保证数据采集、统筹、运算以及处理速率。采用三代双倍速度率同步动态随机存储器，运算频率最高可达1600MHz，整套工作流程更加流畅、高效。AIMB-701VG主板（含显卡，声卡，1个千兆网卡，5个32位PCI插槽，1个16位PCI-E插槽）/I5-2400CPU/4G内存/1T硬盘/DVD光驱/键鼠。

C.柜内电气元件：主要使用施耐德电气元件。

1）IC65系列断路器：在任何环境和条件下，都可确保下级电路的绝对可靠安全，冲击耐受电压：Uimp = 6 kV，；在模数化产品中最高的耐污染等级：3级；绝缘电压：500 V；电击防护等级：2级 (Class2)。

2）TeSys接触器：控制与保护元件的主回路、控制回路区分明显，电气上安全可靠；产品符合安全标准的镜像触点设计,寿命确保一亿次可靠动作；上有保护罩防止接触器意外接通；抗震性强；更低噪音；接线端子强度高。

▲3.9远程监控系统

- 支持三网通，4G，使用阿里云端，响应速度根据当地信号网络一般≤2S。

- 支持远程下载，上传，支持串口，网口下载。

- 支持手机端、移动pad和远程中心设备运行监控和视频监控。

- 可以实现短信报警，短信查询，短信控制，报警拨号提醒。

- 开放式WEB接口。

- 抗干扰能力强和稳定性强。

- 可实现现场故障快速响应，缩短故障处理时间。

▲3.10移动采集系统

- CPU：英特尔 酷睿 i7-10750H，六核十二线程，主频：2.6GHz 至高睿频：5.3GHz；

- 显卡类型：NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4G GDDR6；

- 内存容量：单通道 1*32GB，采用DDR4,频率 3200；

- 硬盘容量：1TB NVME PCIe固态硬盘 ；

- 分辨率：1920x1080；

- 屏幕尺寸：13英寸UHD； 屏幕比例：16:9；

- 操作系统：预装正版windows 10操作系统 以及Office家庭和学生版 永久正版授权

- 显示屏：100%色域，Eyesafe ®物理防蓝光护眼屏，提供高达94%DCI-P3广色域，搭配500尼特亮度，通过HDR400认证，并支持杜比视界；

- 材质及重量：6000系航空铝+炭纤维掌拖、总厚度约为：18mm、不含充电器重量约为1.9kg；

- 接口：双雷电三接/1个、Type-c/1个、SD卡槽/1个、耳机孔/1个、支持英特尔®WIFI6 ThunderboltTM3极速连接。

4、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗衣机水效能耗检测设备 | 1 | 国产知名品牌 |  |
| 一、稳压系统 |
|  | 稳压系统 | 2台 | 国产知名品牌 |  |
| 二、恒温恒压供水系统 |
|  | 热保温水箱 | 1个 | 国产知名品牌 |  |
|  | 冷保温水箱 | 1个 | 国产知名品牌 |  |
|  | 循环水泵 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 发热管 | 3件 | 国产知名品牌 |  |
|  | 冷水机 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 管路系统 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 测温传感器 | 2 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 |  |
|  | 供水水泵 | 2 | 国产知名品牌 |  |
|  | 变频器 | 2 | 三菱 | 西门子 | LG |  |
|  | 压力传感器 | 2 | 国产知名品牌 |  |
| 三、洗衣机测试工位 |
|  | 测试架 | 3 | 国产知名品牌 |  |
|  | 功率计 | 3 | 横河 | Fluke | HBM |  |
|  | 流量计 | 3 | ABB | 横河 | E+H |  |
|  | 调压器 | 3 | 国产知名品牌 |  |
|  | 温度传感器 | 3 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 |  |
|  | 电偶丝 | 10根 | 国产知名品牌 |  |
|  | 温度采集卡 | 1 | 横河 | NI | Fluke |  |
| 四、标准洗衣机工位配套系统 |
|  | 测试架 | 2个 | 国产知名品牌 |  |
|  | 调压器 | 2 | 国产知名品牌 |  |
| 五、控制系统 |
|  | PLC控制器及扩展模块 | 1套 | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 |  |
|  | 工控电脑 | 1套 | 研华 | 西门子 | 施耐德 |  |
|  | 控制软件 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 控制柜 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 电脑柜 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 打印机 | 1台 | HP | 佳能 | 爱普生 |  |
|  | 移动采集系统 | 1台 | 国产知名品牌 |  |
|  | 远程监控 | 1套 | 国产知名品牌 |  |

5、其它

▲5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：设备出现故障时，4小时内快速响应处理，如硬件问题供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并提供相关国家认可的职业能力评价资质证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

（十八）设备序号18：标准洗衣机设备参数要求

★1、设备用途：GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》5.4洗净性能、5.5洗净均匀度、5.6漂洗性能、5.7磨损性能、5.8脱水性能、5.9脱水转速、5.10单位用水量、5.11单位用电量、5.12关机/待机功率、5.13羊毛织物洗涤性能、5.17无故障运行、5.18明示值允许偏差、5.19整机结构及常规检查、6试验方法

IEC60456  《Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance》

主要用于上述标准中滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机测试方法。

★2、滚筒式标准洗衣机技术参数：

- 内圆桶：直径520±1mm；深度315±1mm；容积61L；提升叶片：片数3片，高度50±1mm，间距120°；打孔5mm，材质18/8不锈钢

- 外圆桶：直径554±1mm；材质18/8不锈钢

- 圆桶转速：清洗速度：范围20~59转/分，步长1转/分；测试负载工差5Kg，26L水为±1转/分；脱水（自旋）：范围200~1100转/分，公差±20转/分；

- 加热系统：加热功率5.4Kw±2%；温控：范围4~97℃，关机温度的精度±1℃，开机温度低于≤4℃关机温度。

- 换向节奏：正常/轻柔-开启和正常/轻柔-关闭，可编程0~250秒，步长1秒

- 供水系统：冷水供应：在240KPa水压时为20±2L/分；水面感应：步长≤3毫米，重复性±5毫；重量感应：步长0.1Kg，配料精度±0.2Kg，称重精度±0.1Kg；排水系统；排水阀＞30L/分钟。

★3、搅拌式标准洗衣机技术参数：

- 标准负载：2.75Kg；

- 标准水量：（50±1）L；

- 洗涤桶直径 ：（540±1）mm；

- 搅拌器叶数： 4片；

- 搅拌器直径：（340±1）mm；

- 搅拌器摆动角： （214±5）°；

- 搅拌器摆动次数： （51±1）次/min；

- 额定功率： 400W；

- 额定电压： 380V 3N~（电气控制部分220V~）；

- 额定频率 ：50Hz；

- 外形尺寸（长x宽x高）： 1000mmx580mmx800mm 。

（十九）设备序号19：洗碗机水效能耗检测设备参数要求

1、数量：1台

★2、设备用途：

满足或超过 GB/T20290-2016《家用电动洗碗机 性能试验》6洗涤性能、7干燥性能8耗电量、耗水量和时间

QB/T 1520-2013《家用和类似用途电动洗碗机》5.2试运转、5.4洗净指数、5.5干燥指数、5.6能源效率指数、5.7水效率指数、5.9无故障运行时间、5.10待机功率、5.11关机功率、5.12除菌率、5.13明示值允许偏差

GB 38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》4能效等级和水效等级、6试验方法

IEC 60436:2015  《Electric dishwashers for household use-methods for measuring the performance》

BS EN 60436：2020  《Electric dishwashers for household use-methods for measuring the performance》

3、技术参数：

- 变频电源：

- 数量：两台。

- 电源容量：10KVA。

- 输入电源方式：三相5线制，线电压：380V，频率：50/60Hz±5%Hz。

- 输出电源方式：单相2线制。

- 额定输出电压：相电压1.0-300V。

- 额定输出频率：切换挡，45Hz-65Hz。

- 设定精度：频率 分辨力 0.1Hz 精度0.1%。

- 测量精度：频率 分辨力 0.1Hz 精度0.1%。

- 频率稳定度： ≤0.1%。

- 瞬态回复时间：20ms。

- 源电压效应：≤1%。

- 负载效应：≤1%。

- 效率： ＞80%。

3.2水质净化装置：

▲1）整套系统采用PLC全自动控制方式。人机界面，选15 寸触摸屏，动态流程显示、实时多参数监控显示（可显示源水电导、一级产水电导、二级产水电导、一级膜前后压力、二级膜前后压力、一级膜产水流量、二级膜产水流量）自由切换该系统。带中英文语言显示选择；

- 产水可自动控制和手动控制自由选择（除触摸屏控制以外还需设置独立的手动机械按钮控制备用），参数设置带密码进入和密码修改功能；

▲3）触屏控制系统输入和输出端口各带二路接口备用，可根据出现的故障自由设置转换端口；

- 预处理启动电路和触屏控制系统需是联动控制；

▲5）一级、二级电导率检测；

▲6）多种冲洗模式时间均可设置：系统开机冲洗、停机冲洗，冲洗时间自由设定，高压冲洗、低压冲洗自由选择设置时间；

7）待机和运行时的冲洗功能：长时间待机的时间和冲洗时间可调，长时间运行的时间和冲洗时间可调；

▲8）耗材管理：一、二级系统独立的时间运行累计和显示功能，达到预设时间报警功能，提示更换相应耗材；

- 数据储存：运行数据以历史曲线和数据队列形式追忆，方便对比和记录并具有U 盘导出功能，进行数据备份；

▲10）远程通讯：RS485 通讯端口可以通过GPRS/WIFI 或Zigebee 等多种无线模块实现。远程传输，也可接入互联网实现远程实时监控和故障诊断等功能；

11）系统带多节点漏水报警系统，实现声光、电话、短信推送提醒功能；

- 产水流路中需安装手动阀T0、T1，有效的提高整体系统的安全保障；

- 当预处理部分出现机械问题时，而又必须用水的情况下，转换T0阀能够绕开预处理部分不停机产水；

- 当第一级反渗透产水系统出现机械问题时，转换T1阀可以单独运行二级系统；

▲15）带自动清洗装置的全自动超滤装置（产水量8套x1T/H,泥沙截流率99%，每套超滤内置圆盘均压喷水器和独立柱型超声清洗器，外壳材质为304不锈钢。外置恒压阀，超滤自动冲洗控制器和超声电源），对泥沙等颗粒物的过滤效果达到了99%以上，能够运用反渗透前处理节省前置耗材的消耗（3~5年基本无费用）及有效延长反渗透膜的使用寿命。降低整体运行成本，提高成套设备的耗材寿命整体。

3.3 热水箱：

- 数量：1个，可独立设定参数、独立工作。

2）有效容积：0.3m³（供水等级：3级；电导率＜10μS/cm；TDS＜5mg/L）。

- 加热功率：15KW。

- 供水温度范围：(25-85℃)±1℃。

- 水温显示精度：±0.1℃。

- 循环水泵型号：ORS8-25。

- 供水口：2″。

- 溢流口：2″水管。

- 排水口：1″水管，闸阀开关，手动操作水软硬化处理：水的电导率测量范围5us/cm~2000us/cm。

3.4冷水箱：

- 数量：1个，可独立设定参数、独立工作；

2）有效容积：0.3m³（供水等级：3级；电导率＜10μS/cm；TDS＜5mg/L）；

- 供水温度范围：(10℃~20℃)±1℃；

- 水温显示精度：±0.1℃；

- 供水口：2″；

- 溢流口：2″水管；

- 排水口：1″水管，闸阀开关，手动操作。

3.5 制冷机组：

- 压缩机功率：1台2hp冷水机组，用于冷水箱制冷。

3.6恒温恒压供水管路：

- 数量：2路，冷热供水箱各一路，采用变频恒压。

- 供水泵：CDMF不锈钢离心水泵，功率0.55kw。

- 供水压力：范围：0.1 MPa ~1.0 MPa。

- 最大供水量：40L/min，±5%，供水量可调，并有水流指示。

- 供水水箱：1000L±5％，自动控制进水，自动水位控制，水箱采用304不锈钢材质制作。

- 压力传感器测量范围：0.1~1.5MPa。

- 压力传感器精度：1%。

- 供水流量：最大100L/min。

- 出水口恒温方式：水流循环流动。

- 出口水温偏差：≤±0.5℃。

- 供水管：1/2″PVC供水管，表面包裹保温层。

3.7洗碗机性能测试工位：

- 功能：电参数测量、流量测量、电压调节、供水连接、排水连接；

- 驻立式洗碗机直接安落于工位底座上，嵌入式洗碗机安装于试验外壳再安落于工位底座

- 工位数：3个；

- 单工位尺寸：宽1000mm，深600mm，高1200mm；

- 调压器范围：90-300V；

- 电参数测量：电压、电流、功率、频率；

7）功率计参数：单通道输入，基本功率精度0.1%，输入宽度为DC，0.1Hz~100kHz, 最大直接输入值 600V 和 20A, 可以满足低至50 micro-Amps电流测量需求。直接输入电流量程12个量程/5 mA ~ 20 A；

- 插座规格：16A（1个）、10A（1个）；

▲9）流量计测量范围及精度：0.5-130L/min，精度0.4%，PN16，可测双向流，配备独特的自校准转换器，OIML式连续自校准并具有报警器，电极和线圈阻抗测量，全面的自我诊断功能，符合 NAMUR NE107 要求，可组态的多项报警功能，总线选项：HART协议（4 - 20 mA），PROFIBUS协议（RS485），3 个可配置脉冲 / 频率及报警输出，先进的红外服务端口支持远程 HMI、HART、循环数据输出以及参数转存，在传感器和转换器的储器中对累加器值进行的双重、独立存储；

- 采用电磁流量计；

- 供水接头：标准软管快速接口；

- 排水接口：2″排水管1个。

3.8 变频器：

采用泵类专用变频器，拥有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60S，在200%额定电流情况下能够保持3S，保证了在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级 IP40。

3.9标准洗碗机工位（一律按驻立式安装）：

- 功能：供水连接、排水连接；

- 工位数：1个；

- 工位尺寸：宽1000mm，深600mm，高1200mm；

- 插座规格： 16A和10A；

- 供水接头：标准洗衣软管快速接口；

- 排水接口：2″排水管1个；

- 调压器范围：90-300V。

3.10控制系统：

- 主体控制架采用工业铝型材进行搭建；

- 温控系统：通过加热或制冷来实现水温控制，采用自研控制算法对水温进行精确控制；

- 水位控制：通过水位传感器实现水位控制，水位控制过程中用户可设定25%、50%、75%、100%水位控制功能，供水过程式中可设定为不进水（以保持水温恒定）；

- 恒温恒压供水控制系统：可电脑设定水压，经过压力传感器、PLC、电脑、变频器、水泵组成的一个闭环系统自动将水压稳定在设定值内；

- 仪器用电采用隔离变压器供电，可避免其他电源干忧，隔离变压器功率1000W；

- 数据收集系统：该系统由功率计、流量传感器、压力传感器、PLC数据采集模块、PLC控制器、电脑及软件组等通过联网方式传输数据，数据传输周期小于0.25S；

- 系统控制组成及功能：

A.PLC控制器（下位机）：由西门子系列可编程序控制器主单元、模拟量模块、输出模块及通讯模块组成，配备西门子专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 0.15 μs，CPU 标配的以太网接口，支持 PROFINET、TCP、UDP、Modbus TCP 等多种以太网通信协议。本体最多集成 3 路 100KHz 高速脉冲输出和6路200KHz高速脉冲输入，通过PROFINET网络可以连接 PLC、伺服驱动器，变频器等PN设备，支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置。集成断电数据保持功能，无需专用电池，只需简单设置，轻松实现断电数据永久保持。拥有4输入位的模拟量点数，模数转换时间＜250μs、模拟量输入响应为1.5ms~95%，可达到采集数据灵敏、统筹运算快捷的效果；整体功耗损失＜2W，节能高效；

B. 硬件搭载平台：采用知名品牌工业计算机，内部能够搭载英特尔4代处理器，并配有pci-e 4x，pci-e 8x总线通道，保证数据采集、统筹、运算以及处理速率。采用三代双倍速度率同步动态随机存储器，运算频率最高可达1600MHz，整套工作流程更加流畅、高效。AIMB-701VG主板（含显卡，声卡，1个千兆网卡，5个32位PCI插槽，1个16位PCI-E插槽）/I5-2400CPU/4G内存/1T硬盘/DVD光驱/键鼠

C.柜内电气元件：主要使用施耐德电气元件。

1）IC65系列断路器：在任何环境和条件下，都可确保下级电路的绝对可靠安全，冲击耐受电压：Uimp = 6 kV，；在模数化产品中最高的耐污染等级：3级；绝缘电压：500 V；电击防护等级：2级 (Class2)；

2）TeSys接触器：控制与保护元件的主回路、控制回路区分明显，电气上安全可靠；产品符合安全标准的镜像触点设计,寿命确保一亿次可靠动作；上有保护罩防止接触器意外接通；抗震性强；更低噪音；接线端子强度高。

▲3.11远程监控系统

- 支持三网通，4G，使用阿里云端，响应速度根据当地信号网络一般≤2S；

- 支持远程下载，上传，支持串口，网口下载；

- 支持手机端、移动pad和远程中心设备运行监控和视频监控；

- 可以实现短信报警，短信查询，短信控制，报警拨号提醒；

- 开放式WEB接口；

- 抗干扰能力强和稳定性强；

- 可实现现场故障快速响应，缩短故障处理时间。

▲3.12微波炉：（BOSCH HMT 75M421)

- 玻璃转盘平面直径：不小于25mm；

- 最低输出功率(W):150±50；

- 最高输出功率(W):780±80；

- 煮时间可节档位1S。

4、主要配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗碗机水效能耗检测设备系统 | 1 | 国产知名品牌 |  |
| 一、变频电源 |
|  | 三相/单相变频电源 | 2台 | 国产知名品牌 |  |
| 二、水质净化装置 |
|  | 原水泵 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 超滤过滤器 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 活性碳过滤器 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 阻垢装置 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 保安过滤器 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 反渗透装置 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 辅助水罐 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 辅助水罐 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
| 三、供水测试系统 |
|  | 水箱 | 2个 | 国产知名品牌 |  |
|  | 循环水泵 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 加热管 | 3件 | 国产知名品牌 |  |
| 13. | 热交换器 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 冷水机 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 温度传感器 | 2 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 |  |
| 四、恒温恒压供水管路 |
|  | 供水水泵 | 3 | 国产知名品牌 |  |
|  | 变频器 | 2 | 三菱 | 西门子 | LG |  |
|  | 压力传感器 | 2 | 国产知名品牌 |  |
|  | 气动三通球阀 | 1 | 国产知名品牌 |  |
| 五、洗碗机测试工位 |
|  | 测试架 | 3 | 国产知名品牌 |  |
|  | 功率计 | 3 | 横河 | Fluke | HBM |  |
|  | 流量计 | 3 | ABB | 横河 | E+H |  |
|  | 调压器 | 3 | 国产知名品牌 |  |
|  | 热电偶丝 | 10根 | 国产知名品牌 |  |
|  | 温度采集卡 | 1 | 横河 | NI | Fluke |  |
|  | 温度传感器 | 3 | IFM | 西门子 | 欧姆龙 |  |
| 六、标准洗碗机工位配套系统 |
|  | 测试架 | 1个 | 国产知名品牌 |  |
|  | 调压器 | 1 | 国产知名品牌 |  |
| 七、控制系统 |
|  | PLC控制器 | 1台 | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 |  |
|  | 工控电脑 | 1套 | 研华 | 西门子 | 施耐德 |  |
|  | 控制软件 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 控制柜 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 操作台 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
|  | 扩展模块 | 1套 | 西门子 | 欧姆龙 | 三菱 |  |
|  | 打印机 | 1台 | HP | 佳能 | 爱普生 |  |
|  | 远程监控 | 1套 | 国产知名品牌 |  |
| 八、制样配套 |
|  | 微波炉 | 1台 | BOSCH | 德格 | 惠而浦 |  |
|  | 冰箱 | 1台 | 国产知名品牌 |  |
|  | 铰肉机 | 1台 | BOSCH | MODO | 舒文 |  |

5、其它

▲5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：设备出现故障时，4小时内快速响应处理，如硬件问题供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并提供相关国家认可的职业能力评价资质证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

（二十）设备序号20：标准洗碗机设备参数要求

★1设备用途：GB/T20290-2016《家用电动洗碗机 性能试验》6洗涤性能

IEC 60436:2015  《Electric dishwashers for household use-methods for measuring the performance》

BS EN 60436：2020  《Electric dishwashers for household use-methods for measuring the performance》

主要用于上述标准中出口洗碗机及部分国产洗碗机测试方法及测试对比。

★2、进口标准洗碗机技术参数：

- 额定电压：单相230V，额定频率：50Hz；

- 喷淋臂转速（r/min）:顶部：41±9；中部：24±4；下部：35±5

- 两次热漂洗时水槽水的硬度（mmol/l）:≤0.5

- 耗水量（L）：14.4±0.4

- （含软化器再生时）（L）：16.9±0.5

- 耗电量（kwh）：1.33±0.08

- 程序结束时测量的水槽水位水槽中测量的最高水温（℃）：清洗运行：50±2，加热漂洗运行：67±2，程序时间（min）：99±4

（二十一）设备序号21：超静音实验室参数要求

1、数量：1间

★2、设备用途：用于卫浴及家用电器等产品的噪音试验（满足最大尺寸为2.5×2.5×2米以下的所有产品试验），为满足以下试验标准，提供精密级的声场环境：

满足或超过GB/T6952-2015卫生陶瓷

JC/T 931-2003机械式便器冲洗阀

GB 26730-2011卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB/T3768-2017声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法等标准要求。

ISO3745《声学-噪声源声功率级的测定-超静音室和超静音的精密测定法》

GB/T6882《声学-噪声源声功率的测定-半消声室和消声室精密法》

GB/T4214．1-2017《家用及类似用途器具噪声测试方法》

GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》

GB17498.6-XXXX《固定式健身器材 第6部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法》

EN957-6-2010+A1-2014《固定的训练器材 - 第6部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法》

EN ISO 11201orEN ISO 11202《Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment— Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections》

3、技术参数：

- 温湿度控制超静音实验室房间截止频率≤50Hz；

- 超静音室占地尺寸8×7.5×4.5米，超静音室完成后净尺寸不小于：6.5×6.2×4米。

- 超静音室本底噪声（周围环境噪声＜60dB（A））：

仅灯具开启时，（房间中心距地面1米处）≤20dB(A)

开启空调时，（房间中心距地面1米处）≤25dB(A)

- 采用噪声信号测量, 测量轨线按照 ISO 3745-2012要求:采用1/3倍频带噪声，自由声场偏差满足：

| 1/3倍频带中心频率/Hz | 自由声场偏差 |
| --- | --- |
| 630Hz以下 | <±2.5dB |
| 800~5000Hz | <±2.0dB |
| 6300Hz以上 | <±3.0dB |

- 自由声场半径：50Hz时:长轴≥1.5m，短轴≥1.2m

100Hz时:长轴≥2.2m，短轴≥2m

- 配置要求

4.1供货内容：

| 序号 | 项目（设备名称） | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 超静音室隔声结构 | 1套 |
|  | 吸声结构总成 | 1套 |
|  | 通行门总成 | 1套 |
|  | 隔振系统 | 1套 |
|  | 声学照明灯具 | 1套 |
|  | 通风空调系统 | 1套 |
|  | 穿墙隔声套管 | 1套 |
|  | 室内视频监控系统 | 1套 |
|  | 其他声学处理 | 1套 |
|  | 备品备件 | 1套 |
|  | 实验室鉴定 | 1套 |

4.2吸声结构要求：

- 实验室消声结构：吸声结构采用微穿孔平面共振型吸声结构，厚度小于400mm，吸声结构需具备共振钢板布置，后期项目执行进行查验。截止频率≤50Hz；吸声结构为模块化，方便安装拆卸。

- 吸声结构表面要求覆盖金属穿孔板防护。金属穿孔板的厚度大于1.5mm，穿孔率大于45%。金属穿孔板采用双面喷涂，在投标时提供样品参考。

- 吸声结构要求耐腐蚀防机械撞击，使用寿命大于20年。

- 吸声结构内部填充要求使用环保的聚酯纤维吸音棉和巴斯夫三聚氰胺树脂填充。禁止使用岩棉等对人体危害较大的吸音棉填充。投标时须提供样品。

- 吸声结构内部填充材料要求无纤维泄露，不易脆断，无异味。实验室建成后，室内空气质量符合GB/T18883—2002的标准，验收提供第三方检测报告。

- 吸声材料整体防火等级达到A1级标准，内部填充材料达到B1级以上标准。提供相应的证明文件。

4.3隔振隔声要求：

▲1）超静音房间墙体要求为房中房结构，外房部分利用现有墙体，其它部分采用高性能复合阻抗隔声钢板或者四层高密度隔声石膏板进行隔声，要求隔声板内部填充高密度吸音棉。内房采用高性能复合阻抗隔声钢板结构，隔声钢板厚度大于100mm。房间的地面要求采用混凝土底板，厚度大于100mm，混凝土地面浮筑在隔振系统上，与实验室外水平地面齐平。

▲2）超静音室弹性阻尼隔振总成固有频率小于10HZ，隔振效率不小于95%。其力学性能应该在建筑设计寿命内保持稳定，总成不需要更换。其使用寿命不小于20年。投标时提供相应的证明文件。

- 超静音室弹性阻尼隔振总成应防潮、防水、防火、无污染、抗腐蚀。

- 投标方需要提供相应隔振系统设计计算过程、系统曲线及相关检测报告。总成的压缩量需要保证一定的均匀度。

- 为保证施工过程的低风险，减振结构产生弹性形变的载荷范围应该比较宽，最大可用载荷应至少是最小可用载荷的4倍，同时，在该载荷范围内，其固有频率应保持不变。

4.4超静音室通行门要求：

▲1）通行门采用钢制双层门设计，一层防火隔声门，一层吸声吸声隔声门。

▲2）隔声防火门单层隔声量≥Rw46dB，双层综合隔声量不小于65dB，供应商需提供相应声学计算书及检测报告。。

- 开关轻便，开启功能简便，方便快速，能停留在任意角度上，外门开启角度≥170°，内门开启角度≥90°。

▲4）人员及物品通行门有效通道尺寸不低于：宽×高=2m×2.5m。

▲5）耐火性能达到甲级，供应商需提供防火等检测报告，检测标准需依照国标GB12955-2008的要求。

- 隔声门应设置声闸系统，保证门体的密封性良好。

4.5灯光系统：

▲1）超静音室内的灯具应采用具有吸声效果的LED灯具，保证房间的照度大于500Lux。投标方在投标时应提供照度计算书。

- 灯具应嵌合在吸声材料中，保证不产生反射，影响室内声场。

4.6超静音空调系统

▲1）试验室内控制要求：超静音室内提供一套可控微循环静音空调系统，空调系统的方案由投标方进行设计，风口需做顶送顶回方式，风管加装全频带消声器，风道做吸声处理。不影响房间的本底噪声要求。开启空调的情况下，本底噪声小于25dB（A）。

- 室内温度：温度控制范围 25±5℃；

4.7室内视频监控系统

- 在超静音室安置一套视频监控系统，采用可变自动变焦摄像头，监控室内试验进程。

- 室内视频监控系统，包括2个基于IP的探头（包括云台、护罩、支架）；采用1台32" 液晶显示器实现全方位的室内监测，防止发生意外。摄像头像素＞200万，可以自动对焦及转动。

- 视频监控系统带有存储功能，硬盘≥1T，并带有USB接口，存储文件可以采用U盘拷贝至电脑播放。

4.8数据接口处理

- 超静音室的电源及数据接口应进行集成消声处理，保证不产生反射。预留的数据通道接口不小于16通道，配置标准的计算机网络接口。

- 超静音室进出的管线也应采用消声处理，避免声音传递，影响背景噪声。

4.9 供排水部分

- 实验室供水的处理：超静音室内应预设符合被测样品依据检测标准进行各类声学测试所需的供水管路系统。（投标时需提供超静音室供水整体设计方案）。

- 排水处理：排水按照预埋排水管道与外部排水连接的方式处理，这样保证噪音反射面为一个完整的平面，确保测量数据的准确性。

4.10测试装置

提供自动测试装置。且配置一套环形和矩形声功率测试支架，用于麦克风布置。

4.11 第三方计量

在设备送到指定地点安装调试后，由采购方指定第三方检测单位组织进行终验收，试验室的性能指标须完全满足技术合同规定的技术要求。供应商在投标时应包含该项验收检测费用。验收方法参照ISO 3745-2012。

5、其它

▲5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并提供相关国家认可的职业能力评价资质证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

（二十二）设备序号22：X射线荧光分析仪参数要求

1.数量：1台

★设备用途：适用于欧州的WEEE及RoHS等各种环境管控指令、适用于塑胶・金属样品中

所含有的如：Cd、Pb、Hg、Br、Cr等各类有害物质的浓度测量量分析。

2.技术参数

2.1名称：X射线荧光分析仪

2.2测量原理：能量色散型X射线荧光分析法

★2.3Ｘ线照射方式：垂直由下往上照射方式

★2.4测量进度显示：指示灯显示测量进度

2.5样品观察：彩色CCD摄像头

2.6测量环境：大气

2.7测量元素：原子序数Al（13）——U (92)

2.8射线源：Rh 靶材

2.9管电流：10µA～1000µA可变

2.10管电压：15kＶ， 40ｋV,　50ｋＶ 3种电压切换，最大50KV

2.11分析区域：φ1mm ，φ3mm，φ5mm 自动切换（测量面积为圆形）

2.12检测器：Si半导体检测器（无需液氮）

★2.13自动进样：12位自动进样器

2.14滤波器：１次滤波器	4种＋Off  5种模式电动切换（4种：Cl, Cr, Pb, Cd測定用）

2.15定性分析：能谱匹配，自动辨别，K、L分析线标识

2.16样品形态：固体、液体、粉末

2.17浓度测量补正功能：样品厚度补正、面积补正，Cl浓度补正功能。

2.18重量：60KG

2.19样品室：370(W)×320(D)×120(H)mm

★2.20标准物质：ISO/IEC17025认证RoHS、卤素等专用标准物质，镀层薄膜标准物质

2.21膜厚测量：薄膜FP法，薄膜检量线法

★2.22软件：精度管理软件，波峰分离软件（DPD），分析线自动切换，快速测量软件,辅助考察功能，波峰标记。

★2.23冷却：关机前自动风扇冷却管球

2.24安全机制：快门开关、X射线自动切断结构

★2.25元素扩展：S、Sn、Sb 、玩具指令等有害物质对应

3.1.有害物质测量功能：

(1)	有害物质测量使用环境规制物质测量软件Ver.2进行测量。环境规制物质测量软件 Ver.2将测量结果保存在数据库。

(2)	测量结果有以下信息保存在数据库：

①	有害物质浓度以及浓度误差

②	判定结果

③	样品影像

④	能谱

★自动进样器可进行连续测量。

3.2.测量结果输出功能：打印报告书，能谱图输出至EXCEL文件，此外报告书除测量位置的图像，还可以任意插入图像，所测样品的外观图像等也可以进行粘贴。

3.3.定性分析功能：作为判定所测样品材料的功能，具备定性分析功能，通过显示在画面的X 射线能谱图，调查波峰的位置来判定材料，其中包括：

①　能谱测量

②　元素自动辨别（自动波峰搜索）

③　KＬＭ标记元素辨别功能

④　比较表示（重叠、二段并列）

⑤　能谱相减（相减A-B）处理

⑥　能谱、样品图像同时保存功能

3.4.能谱匹配功能：具备导入测量样品的能谱后可轻松判定材料的功能

3.5.材料判定功能：

判定时间：测量开始后25秒以内可判定测量样品的材质

判定模式：

（1材料判定测量形式：只进行测量样品的材料判定模式。判定材料种类，根据所判定的材料类型推荐分析条件的模式。

(2)材料判定自动测量模式：判定测量样品的材料类型，自动使用最适合的测量条件进行测量，自动输出测量结果等连续动作。

判定区分：6种（树脂材料，铝合金材料，铁合金材料，铜合金材料，系合金材料，其他金属）

3.6.分析线切换功能：2种（分析线自动切换功能，分析线手动切换功能）

3.7.波峰分离结果显示功能：具备将波峰分离结果输出至能谱显示画面及报告书的功能

3.8.波峰标示功能：在环境规制物质测量软件Ver.2，可标记各波峰所对应的元素，显示含有何种元素。可将标记信息输出至能谱显示画面及报告书里。包括特征X射线，叠加波峰，逃逸波峰，散乱线波峰，其他波峰（折射线等）

3.9.其他功能：档案功能，操作显示，蜂鸣功能，安全功能，仪器诊断功能

4.配置要求

4.1 测试软件（电脑、鼠标）1套；

4.2仪器校正板 1套；

4.3自动进样器12位1套；

4.4 准直器φ5ｍｍ, φ3mm, φ1ｍｍ，1套；

4.5 环境规制用标准物质（4片/套），1套；

4.6 样品杯（20个/包） 1包；

4.7 聚脂薄膜（500片/盒） 1盒

4.8 Dell PC (包含正版Windows 操作系统 Micro-office软件）1台；

4.9 成品检查成绩书 1本

4.10泄漏报告书 1本

4.11风扇过滤网 5枚

4.12 测试软件 CD 1枚

5.其他

5.1质保期要求：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

5.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供1人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过45日历天。

（二十三）设备序号23：傅立叶变换红外光谱仪参数要求

1、数量：1台

★2.设备用途和要求：红外光谱法是鉴别物质和分析物质结构的有用手段，已广泛用于各种物质的定性鉴定和定量分析，以及研究分子间和分子内部的相互作用。是高智能、模块化的全新产品，能升级拉曼测试模块，能“一键式”全自动切换所有内部光学部件.

3.技术参数

3.1. 工作条件

3.1.1湿度: ( 80%

3.1.2温度: 15 - 30 ( C

3.1.3电源: 220 V +/- 10%，50 Hz, 1 phase

3.2 构成：紧凑型傅立叶红外光谱仪，可以使用多种红外附件。

3.3技术参数

3.3.1光谱范围：5,100 – 600 cm-1

3.3.2分辨率：优于2cm-1

▲3.3.3 波数精度（Accuracy）：0.05cm-1

3.3.4 波数重复性（Precision）：0.005cm-1

▲3.3.5信噪比：优于30000：1（1分钟，峰-峰，4cm-1）。

▲3.3.6干涉仪：最新一代移动式Flexture干涉仪，45度角，25mm直径达透光孔，可用于移动式和手持红外系统，10年保修。

3.3.7光源：高能量中红外光源，5年保修。

★3.3.8分束器： ZnSe分束器。

3.3.9检测器： DTGS检测器。

3.3.10 激光：保修10年。

▲3.3.11扫描速度：大于100张光谱/分钟（分辨率4cm-1, DTGS检测器），现场验收。

3.3.12仪器连接：高速USB2.0

3.3.13红外控制和数据处理软件：包括常用软件和高级红外数据处理软件，可实现：

红外控制，谱图采集，采用过程图像指导，实施光谱预览自动定性、定量分析，自动报

告生成，采集方法编辑，光谱仪器自动检查。

▲3.3.14可以升级多光程滴入式透射定量测试附件，中文样本上必须具有相关说明。

3.4. 配置

3.4.1傅立叶变换红外光谱仪ZnSe型主机一套，包含工作站软件

3.4.2全钻石晶体ATR附件1套，晶体由完整钻石构成。

3.4.3 主流电脑及打印机一套，1TB固态硬盘

4.其他

4.1质保期要求：仪器设备免费保修12个月；质保期内所有配件免费维修；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.2售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

4.3 培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

4.4 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

（二十四）设备序号24：动态冲击试验机参数要求

1、数量：1套

★2、设备用途：用于球类动态冲击项目试验。满足或超过GB/T 22868-2008 篮球、GB/T 22892-2008足球、GB/T 22882-2008 排球、GB/T 14625.3-2008等标准要求。

3、技术参数：

3.1抛射鼓轮，直径600 mm，厚度250 mm，鼓轮内凹圆弧半径336.55 mm±1.50 mm，鼓轮转速340 r/min±10 r/min，鼓轮与反弹板间距离1950 mm±50 mm。

3.2反弹板，酚醛树脂板﹐硬度为邵氏硬度HS 80~HS 90，厚度为25 mm，或由布基胶合板制成(硬度HRC 70~HRC 80)，反弹板与水平面夹角60°±2°,与鼓轮间的距离可以调节。

3.3自动记录试验次数的光电计数控制器。

3.4其余满足GB/T 22868-2008 篮球、GB/T 22892-2008足球、GB/T 22882-2008 排球、GB/T 14625.3-2008标准中相关项目的条款要求。

4、配置要求

4.1测试光电管:在抛出点和距离抛出点一定距离的俩处分别装有光电发射管和接收管,通过抓取试样通过俩光电接收管之间的时间计算出试样的抛出点初速度。

4.2计数器: 0～999999次任意设定。

4.3全部自动化的程序操控。

4.4显示每次测试的冲击初速度。

4.5循环次数,初速度、转速均可以直接显示并设定。

4.6鼓轮间距可根据球号自由设定、调节

4.7防护装置: 配置有防护网，可以防止测试球飞出，伤害到操作员，并能够保证测试球反弹回到进球斗，使测试球能循环进行测试。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由应标方自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（二十五）设备序号25：功率试验机参数要求

1、数量：1套（含功率和转动惯量测试）

★2、设备用途：用于健身车的偏差测试及转动惯量试验。满足或超过GB 17498.5-2008 固定式健身器材 第5部分：曲柄踏板类训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法6.2、6.8、6.9、6.10标准要求及GB17498.5-2008 5.9 附加的分类要求。

3、技术参数：

3.1健身车功率：

转速:可调、可设置，0~120r/min。

扭矩传感器精度：±0.2%~±0.5%F·S

扭矩传感器量程：0~100N·M

测试时间自由设定

单次测试完成自动显示运动车在该挡位下的最大功率，扭力及特定时间内的平均功率，平

均扭力，转速。

其余满足GB 17498.5-2008 标准中相关项目的条款要求。

3.2健身车转动惯量：

惯量精度：g≤0.1m/s2

标准砝码精度:M1级

其余满足GB 17498.5-2008 标准中相关项目的条款要求。

4、配置要求

4.1健身车功率：①微电脑部分预设 40 个挡位，各个挡位分别对应健身车 1-40 挡，便于使用；

4.2测试时 1-40 文件可按数字直接切换到响应挡位，也可按文件顺序测试.

4.3根据各挡位设定的功率数的上下限，自动判断被测物是否合格

4.4单次挡位的测试时间可以设定，每次测试时刚开始不记录测试数据的时间及每次测试时间可自由设定

4.5单次测试完成自动显示运动车在该挡位下的最大功率，扭力及特定时间内的平均功率，平均扭力，转速

4.6测试时便于安装，固定简便，上下高度电动调节，夹紧采用气动方式安全可靠，左右可调空间足够大，适用于各种健身车的测试。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由应标方自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

# （二十六）设备序号26：撞击试验机参数要求

1、数量：1套

2、设备用途：用于轮滑鞋撞击项目试验。满足或超过GB/T 20096-《轮滑鞋》新标准要求。

3、技术参数：

3.1垂直撞击试验：撞击锤与轮滑鞋撞击面应为平面。撞击能量与速度：双排A类 90J 、( 3.75±0.4 )m/s；双排B类60J、(2.7±0.3)m/s；单排 A类135J、(4.5±0.4)m/s；单排B类 90J、(3.5±0.4) m/s。

3.2轮子正面撞击试验：撞击锤与轮滑鞋撞击面应为平面。撞击能量与速度：双排A类 90J、(3.75±0.4 )m/s；双排B类60J、(2.75±0.3)m/s；单排 A类135J、(4.5±0.4)m/s；单排B类 90、(3.5±0.4) m/s。

3.3制动器撞击：撞击锤与轮滑鞋撞击面应为平面。撞击能量与速度：双排A类90J、（3.5±0.4）m/s；双排B类60J、（2.75±0.3）m/s；单排A类50J、（2.5±0.3）m/s；单排B类30J、（2.0±0.2）m/s。

3.4设备应满足GB/T 20096-《轮滑鞋》新标准中相关项目的条款要求。

4、配置要求

4.1配置一个与实验室拉伸试验机连接的上下夹具及轮滑鞋底部固定使用的夹具，与套上仿真脚模的轮滑鞋连接，进行连接强度性能试验。

4.2配置一个轮子硬度试验机（邵氏硬度），配有45º斜面夹具。

4.3提供一台吸水率测定仪：符合GB/T 461.1标准要求，测量范围： 1～200mm，纸样厚度:  ≤1.5 mm，一次测试数量： 5条。

4.4提供一台纸张耐破度测定仪：符合GB/T 454-2020标准要求.采用新模块电路设计，具有 WIFI 物联网功能。联网后可将测试结果保存到云服务器，通过专用QMS 品质管理系统查询及生成报表，具有未放置试样提示功能，减少误操作，试样夹持力可调节，预先设置好参数，一键测试，测试完毕，高速返程，提高测试效率，带急停按钮，具有超量程提示功能，具有统计功能，显示平均值、标准偏差和变异系数，单位可切换：kPa、kgf/cm2、lbf/in2。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由应标方自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

# （二十七）设备序号27：平滑、挺度等参数要求

1、数量：1套（含厚度、挺度、尘埃度等）

★2、设备用途：用于纸张厚度、挺度、平滑度、可勃值、尘埃度项目试验。满足或超过GB/T 24988-2020《复印纸》、GB/T 451.3-2002 《纸和纸板厚度的测定》、GB/T 22364-2018《纸和纸板 弯曲挺度的测定》、GB/T 456-2002《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》、GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》、GB/T 1541-2013 《纸和纸板 尘埃度的测定》等标准要求。

3、技术参数：

3.1厚度仪器：测量面间的压力应为（100±10）kpa，一个测量面的直径为（16.0±0.5）mm，另一个测量面足够大，使得测量厚度是受压面积约200mm2。分度值：0.001mm，测量平行度：≤0.005mm。测量平行度：≤0.005mm。示值误差±2.5μm。示值重复性误差≤2.5μm。

其余满足GB/T 24988-2020《复印纸》、GB/T 451.3-2002 《纸和纸板厚度的测定》标准中相关项目的条款要求。

3.2挺度：

3.2.1泰伯式挺度仪法：

摆P；载荷施加位置在距中心点100.0mm±0.1mm，不加重砣时的载荷为10.000g±0.001g。

垂直度盘VD：弯曲长度为50.0mm±0.1mm，驱动臂通过螺纹调节，适应不用厚度试验的试验，驱动臂长度可调节，使试样到每个滚筒的距离为0.33 mm±0.03 mm。

固定环FAD：固定环中心线刻线的两恻各刻有0~100标尺，指示将试样向左或向右弯曲所需要的力矩。

纸板挺度取样器：取样尺寸：（70±1）×(38±0.2)mm 和 (38±0.2)×(36±0.2)mm

其余满足GB/T 24988-2020《复印纸》、GB/T 22364-2018《纸和纸板 弯曲挺度的测定》标准中相关项目的条款要求。

3.3平滑度:

玻璃板：呈环形，环形有效面积为(10±0.5)cm2。玻璃板的中心孔，既能与真空容器连接，也能断开。

试样夹紧装置，重砣加于试样上的压力应为(100±2)kPa。

压板，直径为45 mm 的表面平整的圆板﹐该板以固定的压力与试样相接触。

胶垫，直径不小于45 mm 的圆形或边长不小于50 mm的方形；厚度为(4±0.2)mm，最大厚度变化为±0.05 mm；硬度为(40±5)IRHD(国际橡胶硬度)；复元弹性至少应为60%。

真空容器，包括大真空容器与小真空容器,可抽真空至53.35 kPa,并保持密封。

大真空容器，包括到玻璃板表面的连接管,体积为(380±1)mL。

小真空容器，包括到玻璃板表面的连接管﹐体积为(38±1)mL。

压力表，测定时其工作范围应为50.66 kPa,48.00 kPa和29.33 kPa,精度为±0.07 kPa。当真空度从50.66 kPa降到48.00 kPa时,相当于大真空容器进气量为(10±0.2)mL或小真空容器进气量为(1±0.05)mL;真空度从50.66 kPa降到29.33 kPa时,即大真空容器进气量为(80±1)mL或小真空容器进气量为8 mL(均为常压下的体积)。

计时器,可读准至1 s。

其余满足GB/T 24988-2020《复印纸》、GB/T 456-2002《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》标准中相关项目的条款要求。

3.4可勃值：

金属圆筒为圆柱体，其内截面积为(100±0.2)cm2，相应内径为(112.8±0.2) mm。圆筒高度为50 mm，圆简环面与试样接触的部分应平滑。

压辊宽度：   200mm±0.5mm

压辊质量：   10kg±0.5kg

提供10卷吸水纸的定量应为200 g/m2—250 g/m2。

可勃吸收试样取样器:取样尺寸：φ125mm ；取样误差：±0.2mm ；取样厚度：(0.1～1.0)mm ；

其余满足GB/T 24988-2020《复印纸》、GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》标准中相关项目的条款要求。

3.5尘埃度：

光源： 20W日光灯  照射角： 60°；

可转动的试样板：乳白玻璃板或半透明塑料板，试样板面积为270 mm×270 mm，可旋转360°。

标准尘埃图片：( 0.05～5.0)mm2。

4、配置要求

4.1提供符合GB/T 1541-2013 《纸和纸板 尘埃度的测定》标准的尘埃图两张。

4.2提供一台超声波测厚仪：测量分辨率0.001mm，测量范围≥4mm，声速范围1-19999可调。

4.3提供一台MIT 耐折度测定仪：符合GB/T 457-2008标准要求，采用新模块电路设计，具有 WIFI 物联网功能。联网后可将测试结果保存到云服务器，通过专用 QMS 品质管理系统查询及生成报表等，全自动测量，仪器的折叠夹头在每次实验后自动归位，方便了下一次的操作，具有数据统计功能，显示平均值、最大值、最小值、标准偏差和变异系数。次数1-99999，

4.4设备安装完成后，提供该设备实验室间比对报告。

5、其它

5.1质保期：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身维护，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内应派维修人员到达用户现场维修。

5.3培训：安装调试时现场免费培训，人数不限，使用户学会为止，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.4 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由应标方自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

注：对已标记“★”的条款的响应情况如低于招标需求的或未作出具体响应的，其投标将被否决。

标记“▲”的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣分；一般指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣分；负偏离达到6项（含）以上的，其投标将被否决。

招标货物的性能及技术指标均满足招标需求的基础上，有明显优于招标需求的响应参数或指标、同时技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标，每一项加分。

本采购文件中所涉及的关于产地、品牌、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

四、采购设备的其它要求

4.1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

4.2投标人提供设备的专用工具及其清单。

4.3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4.4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 五、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

5.1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

5.2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

5.3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

5.4投标人提供详细的试验报告。

## 六、技术服务

6.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

6.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

6.3售后服务要求：

（1）免费保修期：按照各个标项设备的具体要求，免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

6.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

6.6承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训。如各标项中有具体的培训要求，按照各标项的为主。

## 七、验收

7.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

7.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

7.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

7.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 八、采购的其它要求

8.1投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

8.2承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料。

## 九、合同商务要求

★1.付款方式，合同签订后按以下进度进行付款

（1）采购方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向中标商支付30%的预付款。

（2）全部设备到货，安装调试结束，采购方支付合同总价40%。

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，采购方支付合同总价30%。

★2. 违约责任

2.1非因甲方原因，乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价千分之五的违约金；

2.2非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3.其他要求详见“第四部分 合同主要条款”。

## 十、供货期要求及交货地点

各台设备的交货期按照采购需求中具体要求；。交货日为供货方将货物送到采购人指定的目的地。

## 十一、其他说明

1.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2.中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

## 十二、根据本项目的特点，投标文件中提供

1．投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

2．投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

3．商务响应表（格式见第六章）；

4.与商务资信标评分有关的其他材料

5.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

6.技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

7.技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

8.产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

9.确保供应货物质量的措施及设施

10.安装、调试方案和措施

11.验收的方案和措施

12.产品性能评价

13.项目实施人员一览表；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.招标文件及评分办法规定的其他要求。

# 第四部分  合同主要条款

合同将由浙江省轻工业品质量检验研究院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

甲    方：浙江省轻工业品质量检验研究院

联系方式：0571-88181877

联系地址：杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

乙    方：

联系方式：

联系地址：

指定联系人：

丙    方：浙江国际招（投）标公司

联系方式：0571-81061821

联系地址：杭州市西湖区文三路90号

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，就              项目的标项    订立本合同，以便共同遵守。

- 定义

1.“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3.“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

4.“服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

5.“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

6.“乙方”系指中标（成交）后提供合同货物和服务的经济实体。

7.“现场”系指将要进行货物安装的地点。

8.“验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

- 合同依据文件

1. 本项目采购文件；

2. 乙方的投标文件（资格证明文件、商务技术文件及报价文件）。

- 销售产品名称、品种、规格

| 序 号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： | 小写： 元 |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

1、自本合同签订生效后按下表约定期限执行，此期限内乙方将货物送到甲方指定的目的地，并完成安装、调试，交付使用。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 约定交货、安装、调试的 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

3、本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

4、本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放现场。

- 产品的质量、技术标准及验收

1、下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、技术协议；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件；如乙方提供的产品质量不符合前述任一文件中所提到的对产品的质量或技术要求的，均视为乙方违约。

2、产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行；

3、产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供由采购人指定的省级以上（含省级）国家计量检定部门出具的证书作为验收材料之一；

4、乙方对甲方在中华人民共和国区域内使用合同产品引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 付款方式：

1.	本合同项下，标的额总价为人民币        元（大写：     元整）；

2.	合同签订前，乙方向采购人支付履约保证金（金额为合同金额的5%，质保期结束，且合同履行结束后无息退还），合同签订后按以下进度进行付款

（1）甲方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向乙方支付30%的预付款；

（2）全部设备到货，安装调试结束，甲方支付合同总价40%；

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，甲方支付合同总价30%。

- 开票方式

发票：乙方（或外贸代理公司）需在甲方最后一次付款前向甲方提供全额增值税专用发票。

- 产品质量保证、售后服务

1、乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2、质保期按本合同第三条约定执行。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话2小时内响应用户要求，48小时内派员上门现场维修，4天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。

3、在质保期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。质保期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。如质保期外的使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场。

- 甲方违约责任

如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

1、非因甲方原因，乙方逾期履行本合同约定义务的，自逾期之日起，甲方有权要求乙方每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金；

2、非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3、乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第三条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，甲方有权要求乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 专利权

乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 包装

1、提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2、每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

- 装运条件

1、乙方应在合同规定的交货期前  5  天以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。如需要，乙方应以挂号信寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2、乙方负责安排合同设备运送到甲方施工现场，运送费用由乙方承担。乙方负责卸货，甲方协助。

3、乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

- 装运通知

1、若采用船运方式，乙方应在货物装船完成24小时内以传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运船只名称和启运或启航日期。

2、如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

- 技术资料

1、除采购文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

2、上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

- 安装调试和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，乙方应在本合同第四条规定的期限内安排现场安装调试，甲方具体使用单位应提供现场安装调试的条件。

- 验收

1、验收时间：甲方具体使用单位应及时组织验收，将验收结果及时传递给乙方（传真有效）。

2、货物最终验收地点在甲方具体使用单位。

3、 验收标准：严格按照报价文件清单所列的产品规格型号、数量验收。

（1）数量验收方式：装箱清单与仪器组件一致。

（2）质量验收方式：按本项目采购文件及中标人的投标文件、国家有关标准、企业标准及产品说明书等。

- 检验

1、乙方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。

2、乙方应在发货之前，如果需要，甲方将派人按技术协议书要求进行预验收，预验收通过并获甲方签字认可后，方可发货。

3、在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方应申请相关部门检验，并有权根据证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

4、软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

- 索赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

(4) 甲方有权要求乙方按本合同第十条关于违约责任的相关规定承担违约责任。

2、若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从本合同约定的应付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 税费

1、中国政府根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

- 合同争议解决办法

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院解决。

- 违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、一旦甲方根据第二十三条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 变更指示

1、甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1) 合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2) 装运方式和包装方式；

(3) 交货地点；

(4) 乙方须提供的服务。

2、若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

1、除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文，各方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

2、除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 通知

协议一方因履行本协议需要向另一方送达有关通知及文件的，可按照本协议开首载明的送达地址及联系方式进行送达，且相关通知及文件等均自被收件人本人签收、被他人代收、被拒收、被退件、被留置之时视为有效送达；无法确定前述送达时间的，则自通知及文件等发出3日后产生有效送达的法律后果。前述关于通知的送达及其法律后果的约定亦适用于因本补充协议纠纷引发的法院诉讼程序（包括一审、二审、再审及执行程序）的司法文书的送达。任何一方拟变更相应送达地址及联系方式的，应将变更的通知按照前述约定进行送达，否则视为送达地址未发生变更。

- 合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第三十一条第1款中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，第三十一条第1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

- 本合同自各方签字、盖章之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同正本一式伍份，甲执叁份，乙方执壹份，丙方执壹份。

签订地点：杭  州

签订时间：2021年   月    日

甲方：（公章）   	                     乙方：（公章）

联系地址： 		                         联系地址：

委托代理人：						     委托代理人：

联系电话：   	       	                 联系电话：

传真： 					                 传真：

开户行：                                 开户行：

账户：                                   账户：

丙方：（公章）

联系地址：

委托代理人：

联系电话：

第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）商务部分（23分）

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及投标产品履约能力 | （1） 投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价：0-2分。 （2）投标产品有好的用户反馈或评价,每提供1份符合评分要素的证明材料，得1分，本项最多得3分。 注：证明材料指投标产品供货合同和针对合同获得的用户反馈或评价； 如投标人在采购人以往类似项目中存在不良履约情形的（以采购人提供的证明为准），本项不得分。 | 5 |
| 2 | 投标人近三年业绩 | 投标文件中提供2017年1月1日至今投标人成功实施的同类项目的业绩证明材料：每提供一份业绩证明材料，得1分，本项最多得5分。 注1：本条款中“同类项目“指与本次投标产品的使用场所类似或相当的产品供货业绩。 注2：本条款中“证明材料”需要同时提供业绩的合同加上该合同对应的项目验收报告或用户反馈等能表明合同产品的使用场所、以及合同履行结果得到用户认可的材料等，“证明材料”所承载的证明内容应符合业绩要求的具体描述。 | 5 |
| 3 | 执行政府采购相关政策 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 商务条款响应情况 | 交货时间≤45天，得3分；45天＜交货时间≤60天，得2分；60天＜交货时间＜80天，得1分；注：一个标项中包含不同设备时，不同的交货期，按得分低的计算。 | 3 |
| 5 | 质保期（免费保修期限） | 质保期在满足招标要求的基础上，每增加半年得 0.5 分，本项最多得2分。 注：一个标项中包含不同设备时，不同的质保期，按得分低的计算。 | 2 |
| 6 | 售后服务承诺 | （1）本项目的售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等：0-2分 （2）质保期（免费保修期限）内服务和技术支持方案；质保期（免费保修期限）满之后的确保设备在存续使用期间正常使用的服务和技术支持方案：0-2分 （3）质保期满后，配件及专用耗材明细列表的详细程度、供应方案及价格优惠承诺：0-1分。 （4）承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料得2分，否则本项不得分。 | 7 |

（二）技术部分（47分）

| 序号 | 评分项目 | 打分标准 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标货物的性能及技术指标的响应情况 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审（0～26分）： 1.对已标记“★”的条款的响应情况如低于招标需求的或未作出具体响应的，其投标将被否决； 2.投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对标记“▲”的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣5分；对未做“★”和“▲”标记的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣3分；累计扣完本项分数为止； 3.提供投标产品的官方设备技术说明（或产品说明书彩页）证明投标产品的各项性能及技术指标真实性的加6分； 4. 投标产品的性能及技术指标有明显优于招标需求的响应参数或指标、并在技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标，每一项加1分，本项最多加5分。 | 26 |
| 2 | 确保供应货物质量的措施及设施 | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分，否则本项不得分。 （2）投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况： 0-2分。 （3）投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况： 0-1分。 （4）在投标文件中提供了质量检测设施、设备的清单或说明，对其详尽程度、先进性等的评价：0-1分。 | 6 |
| 3 | 安装、调试方案和措施 | （1）安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合招标人要求措施和承诺等：0-2分； （2）承诺拟派的安装调试人员为产品制造商在职的专业人员的，得1分； （3）拟派的安装调试人员具有中级及以上职称的，每提供1名人员得1分，此项最高得2分。 注：提供拟派的安装调试人员的社保证明及职称证书等证明材料。 | 5 |
| 4 | 验收的方案和措施 | 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势：0-4分。 | 4 |
| 5 | 产品性能评价 | 产品性能的可靠性、稳定性等的保证和承诺： （1）产品性能稳定可靠、不存在质量隐患、技术老化风险较小的，得3分，其余情形得0-2分。 （2）产品能实现数据自动采集接口，并提供配套软件及升级服务的，得3分，其余情形得0-2分。 | 6 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.关于价格分计算的说明：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非专门面向中小微企业采购的项目/标项，对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予 6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业声明，未按要求提供材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

## 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省轻工业品质量检验研究院

2021年第一批仪器设备采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2171179-01

标项号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省轻工业品质量检验研究院

2021年第一批仪器设备采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2171179-01

标项号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 二、资格响应文件

2.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.4 特定资格条件证明材料：无

2.5其他：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

以采购代理机构投标截止时间后查询的截止投标截止时间的天眼查网站查询结果为准。

## 三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 主要参数 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

3.3投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |
| 开户银行 | 名称: 账号: |
| 组织机构框图 |  |

3.4法定代表人资格证明及授权委托书

附件3.4.1

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人：(盖公章)

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件3.4.2

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购单位）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人（盖公章） ：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

3.5 廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

3.6类似业绩

投标人曾承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

3.7 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.8合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

3.9技术响应表

技术响应表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

3.10常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

3.11实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：

项目编号：

标项号：

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的实施进度计划表模式。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

3.12售后服务表

售后服务表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

## 四、报价响应文件部分格式

4.1投标函

投标函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：ZJ-2171179-01)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件(2)报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

投标人（盖公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

4.2开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购单位均不予支付。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

4.3投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

4.5投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.6残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日     期：

# 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招（投）标公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 浙江省轻工业品质量检验研究院2021年第一批仪器设备采购项目（编号：ZJ-2171179-01）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购单位之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日