版本号：20180921

政府采购

公开招标文件

项目名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院2018年度仪器设备（便携式超声导波检测系统、超高效液相色谱仪、烟气分析仪、氮吹浓缩仪等）采购项目

采购编号： 440000-201805-118008003-0029

采购人：广东省特种设备检测研究院东莞检测院

广东三方诚信招标有限公司

东莞分公司

目  录

第一部分 投标邀请	1

投标邀请书	2

第二部分 投标资料表	6

第三部分 用户需求书	13

第四部分 投标人须知	30

一、	说明	31

1.适用范围	31

2.定义	31

3.货物和服务	31

4.投标费用	31

5.知识产权	31

6.关于联合体投标	32

7.关于分公司投标	32

二、	招标文件	33

8.招标文件的组成	33

9.招标文件的澄清或修改	33

三、	投标文件的编制	33

10.投标文件的语言及度量衡单位	33

11.投标文件的组成	33

12.投标文件编制	34

13.投标报价说明	34

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	34

15.★投标有效期	34

16.★投标保证金	35

四、	投标文件的递交	35

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	35

18.迟交的投标文件及投标无效情形	36

19.投标样品（如需提交）	37

20.投标截止期	37

21.投标文件的补充、修改与撤回	37

五、	开标与评标	37

22.开标	37

23.评标委员会及评标方法	38

24.评审原则及评标过程的保密	38

25.投标文件的初审	38

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	40

27.优惠政策	41

28.纪律和保密事项	42

六、	授予合同	42

29．合同授予标准	42

30．发布中标结果	42

31.合同的签订与履行	42

32.履约保证金（如有需要）	43

七、	询问或质疑	43

33.询问	43

34.质疑	43

八、	其他	44

35.招标文件的解释权	44

第五部分 合同格式（仅供参考）	45

合同格式	46

第六部分    附件－投标文件格式	49

附件1.投标文件目录	50

附件1-1 评分标准索引表	51

附件2：投标书格式	52

附件3.开标一览表格式	53

附件4. 投标分项报价表格式（如有需要）	54

附件5. 法定代表人证明书格式	56

附件6.法定代表人授权书格式	57

附件7. 投标人基本情况	58

附件8.营业执照	59

附件9.相关资质证明文件	60

附件10. 商务条款偏离表格式	61

附件11. 技术规格偏离表格式	62

附件12.重要技术参数（●）响应表	63

附件13.业绩表	64

附件14. 项目实施方案格式	65

附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式	66

附件16.投标货物说明一览表格式	67

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	68

附件18. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	69

附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	70

附件20. 投标保证金汇入情况说明格式	71

## 第一部分 投标邀请

投标邀请书

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省特种设备检测研究院东莞检测院以下简称“采购人”）委托，现就广东省特种设备检测研究院东莞检测院2018年度仪器设备（便携式超声导波检测系统、超高效液相色谱仪、烟气分析仪、氮吹浓缩仪等）采购项目（招标编号：440000-201805-118008003-0029）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：

| 包号 | 采购内容 | 项目预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 超声导波管道腐蚀检测系统 | 195万元 |  |
| B | 高效液相色谱仪、烟气分析仪、氮吹浓缩仪、十万分之一天秤、精密天秤 | 148.6万元 |  |

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2、特殊要求：

无

三、项目公示时间、报名时间、地点、方式及招标文件售价

1、项目公示时间：：2018年9月21日起至2018年9月29日。

2、报名时间：2018年9月21日起至2018年9月29日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

3、项目报名地点：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

联系人：伍小姐

联系电话：0769-21682660

4、报名方式：现场报名。

购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和广东省政府采购网政府采购供应商登入后界面或供应商注册待审核界面截图打印件。

注：为进一步贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》（粤府办〔2016〕7号）精神，提高工作效率，实现资源共享，东莞市政府采购供应商库将与公共资源企业库进行资源整合，并统一由市公共资源交易中心负责政府采购供应商的建档入库管理工作。

凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1.东莞市政府采购网-供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。

各供应商在入库过程中遇到问题的，请及时与市公共资源交易中心联系。入库信息管理联系人：杨琳,联系电话：0769-28330677，系统技术人员：姚会奇，联系电话：0769-28330604。

- 招标文件售价：每套人民币150元。（报名现场只接受现金支付，支付成功后文件自行在指定的信息发布网站上下载）

- 投标人中标后因没有按文件要求进行市网入库和省网入库而导致代理机构在发布结果公告时无法选定其单位时，该后果由投标人承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年10月12日上午09：00～09：30。

2、投标截止及开标时间：2018年10月12日上午09时30分。

3、开标地点：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601开标室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：周先生

地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路178号质监局四号楼

联系电话：0769-23061866

采购代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

地址：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

采购代理机构联系人：梁锡恩

联系电话：0769-21682660-807

E－ mail：23465701@qq.com

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

二〇一八年九月

## 第二部分 投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |
|  | 与项目预算一致。 |
| 2 | 资金来源 |
|  | 财政性资金。 |
| 3 | 踏勘现场 |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |
| 4 | 招标信息发布网站 |
|  | 广东省政府采购网 | 中国政府采购网 |
|  | http://www.gdgpo.gov.cn | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |
| 5 | 投标语言 |
|  | 中文。 |
| 6 | 投标报价 |
|  | 详见投标人须知。 |
| 7 | 投标样品 |
|  | 详见用户需求。 |
| 8 | 投标保证金 |
|  | 投标保证金金额： A包：人民币壹万玖仟元整（￥19,000.00）。 B包：人民币壹万肆仟元整（￥14,000.00）。 |
|  | （2）投标保证金须严格按“招标文件第五章投标人须知”要求提交。 |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行 帐 号：44001101129052500294 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）。 |
| 9 | 投标有效期 |
|  | 九十天。 |
| 10 | 投标人应提交以下投标文件 |
|  | 投标文件类型 | 份数 |
|  | 唱标文件 | 1 |
|  | 投标文件正本 | 1 |
|  | 投标文件副本 | 5 |
|  | 电子文档 | 1 |
| 三、开标与评标 |
| 11 | 本项目核心产品 |
|  | 详见用户需求中带“●”的产品。 |
| 12 | 本项目评标方法 |
|  | 综合评分法。 |
| 13 | 综合评分法评分因素和权重分值 |
|  | 见附表一。 |
| 14 | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |
|  | 6~10%。 |
|  | 符合投标人须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |
|  | 2%。 |
| 四、授予合同 |
| 15 | 履约保证金 |
|  | 履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。 |
| 16 | 中标服务费 |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 帐 号：2010021309900018461 |

附表一：商务技术评分及价格权重表（适用于A、B包）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（30分） |
| 1 | 财务状况 | 5分 | 根据供应商2015年以来的财务状况进行评价：连续三年都盈利的得5分，连续两年盈利的得3分，一年盈利的得1分，其他情况不得分。 （以会计师事务所出具的审计报告为准） |
| 2 | 企业实力 | 6分 | 1、具有有效的环境管理体系认证的，得1分； 2、具有有效的质量管理体系认证的，得1分； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证的，得1分。 （以上相关证书须由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内） 4、对供应商2015年以来获得工商行政部门颁发的“重合同守信用”证书情况评价：连续三年或以上获得证书的得3分，连续两年获得证书的得2分，一年获得的得1分。 （须提供以上相关证件的复印件加盖投标人公章，如投标人注册所在地的上述部门不再颁发的，则所在地的相关协会颁发的同等认可） |
| 3 | 同类项目 业绩 | 15分 | 根据供应商2015年以来完成（A包：超声导波；B包：高效液相色谱仪、烟气分析仪、氮吹浓缩仪、十万分之一天秤、精密天秤相关设备等）同类设备情况进行评价，每个得3分，最高得15分。 （须提供相关项目的合同关键页复印件） |
| 4 | 服务便利性 | 4 | （1）投标人承诺在接到采购人通知后0.5小时内到现场，得4分； （2）投标人承诺在接到采购人通知后1.5小时内到现场，得3分； （3）投标人承诺在接到采购人通知后3小时内到现场，得1分； 注：投标人需提供服务承诺书，并加盖投标人公章。 |
| 技术评分（40分） |
| 1 | 技术响应情况 | 22分 | 对用户需求中的带“★”技术指标，不满足一项作无效处理。 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得22分。其中，用户需求“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣2分；扣完为止，本项最低得0分。 （须提供以上所投主要产品或设备的原厂商官方的技术白皮书或彩页原件或原厂商针对本项目所作的技术参数说明等详细技术资料；） |
| 2 | 售后服务及培训计划 | 6分 | 根据供应商售后服务承诺、应急措施、保修期、培训方案完整性和效果等情况进行综合评价： 投标人的售后服务承诺、应急措施、保修期、培训方案完整性强，效果显著的为优，得6分； 投标人的售后服务承诺、应急措施、保修期、培训方案完整性一般，效果一般的为良，得3分； 投标人的售后服务承诺、应急措施、保修期、培训方案完整性差，效果差的为优，得1分； |
| 3 | 技术人员配置情况 | 6分 | 投标人提供的各类服务人员满足招标文件岗位人员配备：各岗位人员数量配备、管理人员的学历、职称、职业资格或技能专业水平、服务时间安排；人员培训及考核淘汰方案：对各类人员的培训，员工录用与考核淘汰机制等方案进行评比。 优：人员配备充足，服务时间安排合理，具有完整合理的人员培训及考核淘汰方案，得6分。 良：人员配备及服务时间安排基本满足文件要求，提供了人员培训及考核淘汰方案，得3分。 中：人员配备及服务时间安排不合理，无提供人员培训方案，得1分。 差：无提供人员配备及服务时间安排说明，得0分。 |
| 4 | 项目组织实施方案 | 6分 | 根据供应商提供的项目组织实施方案的完整性和效果等指标进行综合评价： 投标人的项目组织实施方案的完整性强，效果显著为优，得6分； 投标人的项目组织实施方案的完整性一般，效果一般为优，得3分； 投标人的项目组织实施方案的完整性差，效果差为优，得1分； |
| 注： (1)上证明文件均提供加盖公章复印件。（原件备查） (2)若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。（属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。） (3)若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。 |
| 价格评分（30分） |
| 1 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |

## 第三部分 用户需求书

用户需求

| 商务需求明细表（适用于A、B包） |
| --- |
| 序号 | 需求 名称 | 需求说明 |
| 1 | 交货期要求 | 签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收。交货期：合同签订后60天内。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。本项目交货期可在中标合同内按需方要求约定，中标单位需无条件同意采购单位的合理要求。 交货时需将使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
| 2 | 设备供货要求 | 交货地点：东莞市。 供货须知：本项目为交钥匙项目，投标人报价包括方案设计、设备和材料采购、运输、安装、调试、培训、相关部门验收、保修期内的维护保养及所有相关税费等所有费用，未经采购人同意，不得以任何方式转包或分包本项目。 |
| 3 | 安装、验收标准 | 货物的包装由供货商负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。 投标人必须派技术人员到现场安装调试，设备安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。 投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。 若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用由中标人全部承担。 投标人必须提供设备的操作手册及维修手册/相关图纸材料。 |
| 4 | 售后服务要求（投标总价含括此项费用） | 投标人须按合同定期到货和安装，设备在运输和安装过程中出现损坏的，由中标人负责该损坏设备的更换或维修。 投标人须根据要求提供完善的售后服务方案。 ★提供壹年免费保修。免费保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 提供专业的技术培训（操作、维修），并保证需方操作人员正常使用设备的各种功能。 投标人须提供厂家售后服务承诺书。 保修期后设备维修只收取成本费，同时提供7×24小时电话响应，远程支撑服务。如果出现重大问题。需安排工程师到现场服务。 协助采购人进行有关扩展、升级的应用服务。 |
| 5 | ★付款方式 | 签订合同后，15天内采购方支付合同金额的30%给予中标人作为预付款； 待所有货物到达招标人指定地点并验收合格、且在中标人提供全额发票后15天内支付至合同金额的95%； 5%余款为质量保证金，在设备质保期满后 10天内付清。 |

技术需求明细

A包：便携式超声导波检测系统

设备名称：便携式超声导波检测系统

功能及要求：

1、设备符合的标准以及总体要求：

▲参与投标人需提供制造厂家在中国区的售后服务承诺书原件。

▲需提供制造厂家颁发的技术人员导波培训Level II证书原件及导波Level II操作卡原件二人及二人之上（颁发日期在2015年之后有效）；

▲需要提供市场上最新型号的升级产品：第一、方便现场携带与操作，主机重量不超过7公斤；第二、充电方式采用旅充、不需要拆卸电池；

▲需要提供设备的中文数据分析软件以及国家版权局计算机软件著作权登记证书原件，招标现场需要演示中文数据分析软件以备核实；

2、设备用途及功能：

★2.1系统能够对常温及高温管道进行在线腐蚀检测与长期监测；

▲2.2系统能够通过激发的水平剪切波对储罐管壁及罐顶以及板盘件检测；

▲2.3系统能够通过激发的纵波对桥梁钢索的断丝检测；

▲2.4系统可以检测非铁磁性材料以及PVC等非金属材料；

▲2.5系能够通过激发的纵波拉线棒和锚杆的腐蚀及裂纹进行检测；

★2.6系统能够对换热器管的裂纹与腐蚀缺陷进行检测；

3、技术参数：

3.1检测管道的主要参数及基本要求

★3.1.1所配置的探头必须能够检测管道的直径范围：20mm-1200mm；

3.1.2检测灵敏度：≥3%的截面损失量（以50米的直管段标定）；

3.1.3检测距离：地上直管段，轻微腐蚀，双向检测可达300米；中等腐蚀，双向检测可达120米；严重腐蚀，双向检测可达60米；

★3.1.4系统在线（不停车）检测管道的温度范围：-40℃～500℃；

★3.1.5系统能够检测带伴热管及带伴热线的管道，以及管壁间隔为10毫米及以上的管廊管道；

3.1.6系统能够检测螺旋焊管、不锈钢管、无缝钢管等；

3.1.7可以做长期状态监测，监测灵敏度≥0.6%；

▲3.1.8主机重量不大于7KG（含计算机、含电池），尺寸≤42cm*33cm*18cm，便于现场携带操作，供电时间大于20小时；

3.1.9主机有ERR、CHG、PWR、USB、PUL、OTC指示灯，主机的四周是密封的，具有防水的作用；电脑采用三防触摸屏，触控笔操作；

▲3.1.10缺陷轴向位置精度：

3.1.10.1操作频率为32kHz时，轴向位置精度应优于±150毫米（单向检验距离不低于40米的直管段）；

3.1.10.2操作频率为64kHz时，轴向位置精度应优于±75毫米（单向检验距离不低于40米的直管段）；

3.1.10.3操作频率为128kHz时，轴向位置精度应优于±38毫米（单向检验距离不低于40米的直管段）；

3.2数据采集系统：

3.2.1连接方式：USB；

3.2.2信噪比：≤50dB；

3.2.3采样率：不低于工作频率的10倍；

▲3.2.4电源：自身所带锂电池供电以及外接24V直流电源供电以及220V电源供电；

3.2.5数据分辨率：12bits；

3.2.6储存温度：-20°C to +60°C；

3.2.7湿度：10% to 80%；

▲3.2.8频率：4kHz～500kHZ，低频和高频导波都可以使用；

3.2.8脉冲重复频率：1-16pps；

3.2.9过滤器：12组信号过滤器；

3.3原装数据采集与分析软件

3.3.1软件可以设置管道具体信息，包括管道直径，管道壁厚，频率以及焊缝宽度，焊缝高度，焊缝反射率等，具备采集模式和观看模式，可以设置振幅，采样率，重复频率，平均数，循环数，距离，增益等，自动采集与保存；

3.3.2分析软件一次可以导入多组上不同频率的数据，进行对比分析；

3.3.3具有DAC曲线，可以校准声速，衰减，能够提高能量损失，达到分析所需要的信号；

3.3.4可以增删特征信号，标定信号的最小距离是0.2mm；

3.3.5分析软件可以自动出具报告（频谱图，波形图，数据表格）；

3.3.6报告可以导出PDF和JPG格式两种格式；

▲3.4中文版数据分析软件（能现场演示证明其功能）

3.4.1所投产品的英文软件所采集的数据可以直接导入中文软件进行分析，不需要转化；

3.4.2可以校准波速、基本衰减、局部能量损失，设置阈值、反射校正、标定特征型号等参数，可以导入多组数据进行分析；

3.4.3可以从软件直接导出word版本的报告，方便用户使用；

3.4.4中文软件具备国家版权局计算机软件著作权登记证书.

▲3.5高温卡具及高温线圈

3.5.1耐高温达500摄氏度

3.5.2包含4、8、12、16、20、24、30、40英寸的卡带，卡带宽度2英寸

3.5.3 高温线圈是40针插头以及宽度是2英寸

▲3.6储罐柔性检测探头

3.6.1主要用于检测常温及高温储罐管壁及罐顶，容器等

3.6.2柔性，可以适应储罐的弧度

3.6.3规格：2英寸宽；8英寸长

▲3.7具备大功率卡环探头的检测能力

3.7.1能量高，适合埋地管线检测

3.7.2一个卡环可以调节多种频率

3.7.3卡环的直径调节范围为0-10mm

★3.8具备360度全方位扫描成像能力

3.8.1马达驱动探头旋转

3.8.2全方位成像

3.8.3在探头检测的一个方位可以覆盖90平方米

3.8.4探头的尺寸为5英寸的直径

3.8.5扫描的管径大于400mm的直径或储罐

3.9仪器使用环境

3.9.1仪器储存温度：-20°C to +60°C

3.9.2环境使用温度：-20°C to +60°C

3.9.3环境使用湿度：10% to 80%

3.10配置清单

| 常温配置 |
| --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 便携超声导波检测主机 | 套 | 1 | 含触摸屏笔记本1台 |
| 2 | 原装数据采集与分析软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中文版数据分析软件 | 套 | 1 | 带密码狗、U盘安装文件以及中文说明书，带计算机软件著作权登记证书 |
| 4 | 32KHZ的40针扭力波适配器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 64KHZ的40针扭力波适配器 | 个 | 1 |  |
| 6 | 128KHZ的40针扭力波适配器 | 个 | 1 |  |
| 7 | 15米的六针Lemo专用电缆线 | 条 | 1 |  |
| 8 | 30米的六针Lemo专用电缆线 | 条 | 1 |  |
| 9 | 常温专用工具 | 套 | 1 |  |
| 10 | 检测所需要的附件 | 套 | 1 |  |
| 11 | Y型连接器 | 个 | 1 |  |
| 12 | 磁化装置 | 个 | 1 |  |
| 13 | 常温线圈（可以检测20mm-1500mm的管道） | 个 | 18 |  |
| 14 | 中、英文说明书 | 套 | 1 |  |
| 15 | 产品测试证明 | 个 | 1 |  |
| 16 | 主机充电器 | 个 | 1 | 旅充 |
| 17 | 主机USB连线 | 条 | 1 | 连接主机和电脑 |
| 高温配件 |
| 18 | 高温卡具 | 套 | 2 | 耐500摄氏度 |
| 19 | 高温卡带 | 套 | 1 | 耐500摄氏度 |
| 20 | 高温线圈（可以检测20mm-1200mm的管道） | 个 | 10 | 耐500摄氏度 |
| 21 | 高温专用工具（含操作扳手及高温手套） | 套 | 2 | 耐500摄氏度 |
| 检测储罐配件 |
| 22 | 常温及高温储罐检测探头 | 套 | 2 | 耐300摄氏度的温度 |
| 23 | 进口双组份2:1高温耦合剂 | 套 | 1 | 耐300摄氏度的温度 |
| 24 | 导波培训I级证书 | 个 | 3 | 由制造厂家颁发 |

B包：超高效液相色谱仪、烟气分析仪、氮吹浓缩仪等仪器设备

一、超高效液相色谱仪技术参数

一、用途：用于检测水和废水中呋喃丹、草甘膦、莠去津、甲萘威、苯并芘、微囊藻毒素等多种有机化合物。所提供仪器及配件应满足以上分析/检测需求。

二、技术要求

1工作条件：

1.1工作电压：220V，(+5% ~ -10%)，50-60Hz

1.2温度：15－27℃

1.3湿度：<80%RH

2技术指标：

  - 超高效四元梯度泵

    - ▲串联式双柱塞往复泵，流量准确度<1.0%；

    - ★最高耐压：800bar或以上

    - ★20-90 uL自动连续可变冲程，而非固定冲程或多档可变冲程

    - ▲流量范围：0.001~5.0ml/min，全流速范围耐压800bar；

    - ▲流量精度：RSD <0.08%同时满足SD< 0.005min；

    - 压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时<1%；

    - 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%；

    - ★带智能模拟功能，梯度曲线不少于10条，能兼容已有主流梯度方法的变化曲线

    - ▲梯度组成精度：在 0.2ml/min 及 1ml/min 情况下均 < 0.2 % RSD

    - 混合精度：<0.20%RSD

    - 具溶剂漏液自动检查和自动报警功能；

  - 自动进样器

    - 可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式

    - 耐压范围：最高达800bar或以上

    - 样品容量： 2 ml样品瓶90位以上

    - ▲进样体积：0.1~100(L

    - 最小取样体积：0.1uL

    - 进样精度：< 0.25% RSD

  - 智能化一体式温控柱箱

    - ▲柱温范围：室温以上5℃ - 80℃；

    - 温度稳定性：± 0.10℃，温度准确度：≤± 0.5 °C；

    - 柱容量：柱温箱内部可以同时完整放置30cm柱两根

  - 二极管阵列检测器

    - 光源：双灯源（钨灯和长寿命氘灯）或全程氘灯

    - ▲可变波长范围：190 -- 800nm或更宽

    - 带温控：所有光学元件置于精密的温度控制，完全避免温度波动引起的基线抖动

    - ▲二极管数量：1024对或更多

    - 二极管分辨率：0.74nm

    - 基线噪声：在254 nm时，±0.6×10-5AU（1mL/min 甲醇）

    - 基线噪声：在750nm时，±0.6×10-5AU（1mL/min 甲醇）

    - ▲狭缝宽度：1，2，4，8，16 nm可在软件中设定编程控制, 可快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率。

    - ▲扫描速率：120HZ以上

    - 波长精度： + 1nm，内置氧化钬滤光片（符合ASTM标准）

    - 具备漏液传感器。

  - 荧光检测器

    - 光源：长寿命闪烁氙灯；

    - ▲激发波长范围： 200~1000nm或更宽

    - ▲发射波长范围：280~1000nm或更宽

    - ▲灵敏度：拉曼（水）≥1500：1

  - 色谱工作站

    - 软件：Windows操作环境，原装进口二维色谱中文工作站和三维光谱软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；

    - 品牌商用台式电脑，配置不低于：CPU: i5 / 内存：16G / 硬盘：2TB / 22寸液晶宽屏；

    - 品牌黑白激光打印机。

3.配置要求

3.1 四元高压泵（包含低扩散部件）                   1个；

3.2自动进样器(90位或以上)                         1个；

3.3 一体式智能柱温箱                               1个；

3.4 荧光检测器                                     1个；

3.5 二极管阵列检测器                               1个；

3.6 C18柱子100mm*3.0mm,2.7um                      1根

3.7 C18 柱子150mm*4.6mm, 3.5um                     1根、

3.8 多环芳香烃专用柱                                1根

3.9 过滤小白头                                      5个

3.10 透明样品瓶                                     500个

3.11 密封圈                                         2个

3.12 手拧接头                                       10个

3.13 品牌商务电脑                                   1台

3.14 品牌黑白激光打印机                             1台、

3.15 稳压电源                                       1个

4售后服务与培训：

4.1免费安装调试：仪器到货后并接到用户通知后到用户处安装调试。

4.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。

4.3维修响应时间一般情况≤2小时，到现场时间72小时。

4.4▲厂家的售后服务体系需通过ISO9001认证，并提供ISO证书证明。

4.5培训：提供现场安装培训服务，至少教会2名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养; 提供叁个到厂家广州培训中心免费培训名额。

二、十万分之一电子天平

1、用途：用于称量PM2.5样品精密称量

2、技术要求：

1.运行环境

1.1  环境温度：5-40℃

1.2  相对湿度： 0-80%RH

1.3  适用电源： 220V±10%；50Hz；

2.技术规格

2.1功能：该设备用于样品称量。

2.2  读数精度0.01mg/0..1mg

2.3  量程 ≤60g/120g

2.4  典型稳定时间 ≤2S

2.5  重复性误差≤0.015mg/60g;0.06mg/120g

2.6  线性误差≤0.15mg

2.7秤盘尺寸：85*85mm

2.8 模块化设计。称重，控制显示，通讯相互独立。用户按需求选择不同搭配组合。

2.9   多色彩可选5.7 英寸触摸屏；

2.10 控制器角度可调，并可分离，方便称量结果读取；

2.11  标配RS232，USB通讯接口及一个选配接口插槽；

2.12 专业的由时间温度变化触发的全自动内部校准功能(isoCAL) 及线性校准功能；

2.13 上皿式天平结构，保证误差干扰因素最小；

2.14 带样品位置感应装置的单体传感器，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标。

2.15  全自动水平检测功能；当天平倾斜时，自动报警。

2.16 满足审计追踪要求，有带经过验证的Alibi存储器

2.17可选配 Q- 夹具，方便各种样品容器称量

2.18 可拆卸带防静电涂层手动玻璃防风罩，方便清洁；

2.19内置多种应用程序，满足使用者专业应用要求；

2.20  SQmin 最小样品量设定( 符合USP)，DKD 测量不确定度测量功能，满足最严格法规要求；

3、标准附件，特殊工具及选配件

按标准配置由厂家提供.

4、技术资料

提供操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证等全套资料。

三、万分之一电子天平

1、用途：用于称量PM2.5样品精密称量

2、技术要求

1.最大称量值： 120g；

2.可读性 ：0.1mg；

3.重复性： 0.1mg；

4.线性误差： 0.2mg；

5.稳定时间：2s；

6.灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃；

7.秤盘尺寸： 90 mm；

8.净重：≤5.0kg；

9.内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量；

10.需由背光显示屏，能够显示超大数字，以便工作时读取；

11.内置时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求绿色环保；

四、氮吹浓缩仪技术参数

1、用途：用于环境检测中有机物分析样品前处理浓缩定量

2、技术要求：

★2.1.具有有效的气流控制技术，可以使样品浓缩快速、有效，并能有效减少由于氮气直吹而使样品溅出及粘附试管壁上的可能，使样品浓缩快速、平和，便于复溶。

2.2.气流可调范围：0-8L/min，流量精确可调。

▲2.3.处理样品数量：可在6位、24位和48位之间灵活切换，出气口可独立开关

★2.4.样品管体积：最低1.5 mL，最大容积应支持200 mL

★2.5.具有多功能支架，一种支架可同时适用于多种不同规格的样品管，并能支持使用塑料离心管，且塑料离心管不会在水浴中浮起；采用自动定量浓缩模式时，支持使用50mL和200 mL大体积定量浓缩管，并且同一个定量浓缩管支架可同时适用于0.5mL和1.0 mL两种不同的定量浓缩终点。

▲2.6.操控面板：彩色触摸屏控制，可显示运行参数，操作简单。

▲2.7.支持方法编程和存储，可实现浓缩过程中气流的自动控制，优化浓缩过程。配合自动定量浓缩管及支架，可实现自动定量浓缩。

2.8.四种气流控制模式：恒定模式、梯度模式、斜率模式、手动模式

★2.9.可视化：侧面三面透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，以保证了工作的持续性。

▲2.10.具有水浴照明系统，进一步提升浓缩过程的可视化

2.11.水浴温控范围：室温至90℃，± 2°C。

▲2.12.四种控制模式：定时浓缩，定量浓缩，定时+定量浓缩，人工控制。

▲2.13.支持休眠模式，且自动唤醒功能

2.14.气源要求：使用氮气或空气

▲2.15.自带排气装置，可无需在通风橱中使用。

2.16.即插即拔式排水口设计，换水更加方便。

▲2.17.认证：CE，CB和NRTL认证

3、配置要求：

多功能全自动样品浓缩仪 主机       1台

50ml定容至1ml定量试管架          1套

50ml试管搁架                      1个

50ml定容至1ml试管                12/箱

200ml定容至1ml定量套件           1套

200ml试管搁架                     1个

200ml定容至1ml试管               12/箱

升级小体积套件                     1套

48位10-20mm试管支架               1个

24位21-30mm试管支架               1个

13*100试管1000支/箱               1箱

五、烟气分析仪（1）

1、用途：用于锅炉尾部烟气的成分分析，应能适应高湿度环境，保证湿度不影响检测结果和仪器的可靠性

2、技术参数

1. 工作条件

1.1便携式，适合现场检测

1.2 充电使用，或者工作电压：220V，(+5% ~ -10%)，50-60Hz

2. 设备主要技术参数和性能要求

2.1测量参数

2.1.1测量参数包括O2、CO(H2)、NO、NO2、CO2、SO2、烟气流速、烟气温度、环境温度、差压。其中SO2应有可靠技术测量低浓度SO2功能

2.2测量范围及精度

▲2.2.1 O2测量：O2浓度在（0～22vol%）范围内，测量精度不低于±0.2vol%。

CO(H2)测量：CO(H2)浓度在（0～199ppm）范围内，测量精度不低于±10ppm；

CO(H2)浓度在（200～2000ppm）范围内，测量精度不低于±5%；

CO(H2)浓度在（2001～10000ppm）范围内，测量精度不低于±10%。

CO2测量：CO2浓度在（0～25 vol.%）范围内，测量精度不低于±0.3 vol%＋1%测量值。

NO测量：NO浓度在（0～99ppm）范围内，测量精度不低于±5 ppm；

NO浓度在（100～1999ppm）范围内，测量精度不低于±5%。

NO浓度在（2000～4000ppm）范围内，测量精度不低于±10%。

NO2测量：NO2浓度在（0～99ppm）范围内，测量精度不低于±5 ppm；

NO2浓度在（100～500ppm）范围内，测量精度不低于±5%。

SO2测量：SO2浓度在（0～99ppm）范围内，测量精度不低于±5ppm；

SO2浓度在（100～2000ppm）范围内，测量精度不低于±5%。

SO2浓度在（2001～5000ppm）范围内，测量精度不低于±10%。

低浓度SO2测量：SO2浓度在（0～39.9ppm）范围内，测量精度不低于±2%；

SO2浓度在（40～200ppm）范围内，测量精度不低于±5%。

CO、NO、SO2、CO2量程扩展后附加误差低于±5%测量值

环境温度测量：温度在（－20～50℃）范围内，测量精度不低于±0.3℃。

烟气温度测量：温度在（－40～200℃）范围内，测量精度不低于±0.5℃；

温度在（201～1200℃）范围内，测量精度不低于±1.5℃。

差压测量：差压在（－200～+200hPa）范围内，测量精度不低于±1.5%测量值；

其中差压在（－40～+40hPa）范围内，测量精度不低于±0.5 hPa；

其中差压在（－2.99～+2.99hPa）范围内，测量精度不低于±0.03 hPa。

流速测量：流速在（0～40m/s）范围内，分辨率为0.1m/s。

2.3技术要求

2.3.1测量原理：O2,CO,NO, NO2,SO2，SO2(low)采用电化学传感器，CO2采用红外光学传感器。

2.3.2要求有特制SO2(low)（高湿低硫）采样组件，包含1000mm高湿低硫探针和SO2(low)升级传感器（0-200ppm）

2.3.3 要求有长度不低于700 mm的烟气和温度测量探针一根，探针耐温不低于600℃，配套同长度热电偶，探针后软管采用抗硫氮吸附采样软管（耐硫管），探针前端具有金属烧结过滤器。

2.3.4▲要求有长度不低于2000 mm的加热型工业采样探针一套根，配套同长度热电偶，探针耐温不低于600℃，加热温度：200℃,4米长采样软管；

2.3.5多台仪器可组网使用，不同测量点数据同时显示于一台仪器终端，便于对比分析；

2.3.6仪器采用中文操作界面以方便快速操作、维护、检查仪器；

2.3.7仪器可远距离（离采样点）使用，保护人身安全，距离至少20米。

2.3.8仪器所配电池工作时间不小于8小时；

2.3.9▲主机上要求内置帕尔帖冷凝器，测试期间不需为此部件外接220V电源；冷凝液存储槽具有监控功能，并适用仪器任何方向的摆放，以保护冷凝液不会进入仪器，冷凝液通过蠕动泵排放；

2.3.10采用即插即用的气体传感器，不需气体标定、即插即用减少仪器离线时间；

2.3.11▲遇到高浓度测试场合时，仪器需具有自动保护气体传感器的功能，宜采用新鲜空气吹扫方式；为取得高浓度烟气数据，仪器需具有量程扩展功能，至少可扩展5倍的量程。

2.3.12为避免采样流速对精确度的影响，采用恒定流量采样泵，当流量不符合要求时进行报警。

2.3.13仪器具有数据存储的功能，存储量不小于20万个测量值，内存储的数据应能方便地导入到电脑里，并配备相应的中文数据分析软件；

2.3.14应配备相关耗材，各种相关备用烟尘滤芯；

2.3.15设备应配备相应的设备箱、背带。

2.3.15仪器可编程进行程序自控的连续测量，并配有适合连续使用的特制采样气泵，带蓝牙功能。

3、配置：

1.控制手操器   1台

2.烟气分析箱主机 (内置了6种气体传感器) 1台

3.加热型工业探针（1000mm+1000mm延长管） 1套

4.700 mm烟气探针(带前置过滤) 1根

5.烟气采样探针备用过滤片 1包

6.1000mm高湿低硫采样探针  1套

7.主机用烟尘过滤芯 1包

8.打印机    1台

9.备用打印纸   1盒

10.中文计算机软件 1份

11.原厂说明书 1份

12.出厂校准报告 1份

13.中文说明书 1份

六、烟气分析仪（2）

烟气分析仪技术要求：（应符合JJG968-2002烟气分析仪检定规程）

★1、可检测的气体包括O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2,可检测烟气压力、烟气温度、烟气流速；可实时扫描测量数据；具有独立储存功能，具有数据编程记录功能，可自行设置时间间隔。

▲2、检测参数要求：

① O2 范围不少于（0 ~ 21.0 Vol.%）；允许误差不低于±0.2 Vol.%测量值；分辨率不低于0.1 Vol.%；响应时间<20 s；

② CO(H2)测量范围（0～10000ppm）；

CO(H2)浓度在（0～190ppm）范围内，测量精度不低于±10ppm；

CO(H2)浓度在（191～2000ppm）范围内，测量精度不低于±5%；

CO(H2)浓度在（2001～10000ppm）范围内，测量精度不低于±10%。

响应时间<30 s；

③ CO2范围不少于（0 ~ 20.0 Vol.%）；允许误差不低于±0.2 Vol.%；分辨率不低于0.01 Vol.% ；响应时间<60 s；

④ NO 范围（0~5000ppm）；

NO浓度在（0～50ppm）范围内，测量精度不低于±5 ppm；

NO浓度在（51～1999ppm）范围内，测量精度不低于±5%；

NO浓度在（2000～5000ppm）范围内，测量精度不低于±10%；

分辨率不低于1 ppm，响应时间<30 s；

⑤ NO2范围（ 0~ 1000ppm）；测量精度不低于±5%；

NOx范围（ 0~ 5000ppm）；测量精度不低于±10%；

⑥ SO2范围（ 0~ 5000ppm）；

SO2浓度在（0～99ppm）范围内，测量精度不低于±10 ppm；

SO2浓度在（100～1999ppm）范围内，测量精度不低于±5%；

SO2浓度在（2000～5000ppm）范围内，测量精度不低于±10%；

分辨率不低于1ppm，响应时间<45s

⑦流速测量范围不少于 0 ~ 30 m/s；允许误差不低于±5% 测量值；分辨率不低于0.1 m/s；

⑧烟气温度测量范围不少于（0-+1100）℃；

⑨环境温度测量范围不少于（-10 ~200）℃；

⑩抽力/差压测量范围不低于±100hPa；

▲3、配套铝合金仪器箱、USB数据线、产品说明书、各测量侧头、管路等。

4、内置双抽气泵，保护CO不中毒。

▲5、独立存储系统 , 配备 MicroSD/SDHC 卡 , 内存不小于 32 GB。

▲6、具备测量数据自动保存记录功能，记录时间间隔 1~ 999s 可选

▲7、，标配蓝牙通讯功能 , 实现与 PC 间的远程操作和数据传输；

8、中文彩屏，带LED背光灯

▲9、带磁性背板

▲10、标配工作时间不少于6小时的可充电锂电池

11、防护等级 IP42 (EN 60529)

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理，标有“▲”的技术参数为重要条款，若不满足将导致技术扣分。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等

  - 服务是指除除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  - 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入国家发展改革委所发布的最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

#### 6.关于联合体投标（本项目不接受联合体投标）

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。商务评分中对“不良信用记录的扣分”按联合体各成员情况打分，对“综合信用评价得分”按主体方情况打分。

#### 7.关于分公司投标

  - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

  - 招标文件包括：

  - 投标邀请书；

  - 投标资料表

  - 用户需求书；

  - 投标人须知

  - 拟签订的合同文本；

  - 投标文件格式；

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成

  - 包括但不限于招标文件附件格式中要求的所有表格。。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料（包括但不限于：投标人公章，法人签字，投标人授权代表签字，业绩，单位人员，第三方证明材料等）的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 投标文件内的项目信息与本项目采购信息不符的，投标文件无效。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

- 投标文件内使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象。

- 投标文件内涉及专利产品或者专利方法，未提供相关使用证明的。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第五部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15. ★投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

#### 16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及时间提交投标保证金，投标保证金转账底单应作为其投标文件的一部分一同递交。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 投标担保。是指由担保机构为供应商交纳投标保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内撤回投标文件或中标后不签订政府采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付投标保证金的责任。（投标担保格式详见附件《政府采购投标担保函》）

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标担保函有效期应与投标有效期一致；

②投标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 投标人保证金（以分公司或子公司汇款无效）到账时间为递交投标文件之前，可采用银行转帐方式提交（以银行到账时间为准,若提交投标担保函，则以采购代理机构的签收时间为准）。

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

  - 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

  - 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

  - 采购文件规定的其他情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号，随投标文件正本一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。

  - 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 所有的信封均应注明：

1) 收件人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

2) 投标单位名称：

3) 项目名称:

4) 招标编号：

5）以及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

  - 未进行项目报名的单位（以采购代理机构报名表为准）递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 邮寄，传真或电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件及投标无效情形

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

#### 19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出疑义的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出疑义。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的；

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求（包括但不限于投标文件内容与采购内容不符，投标文件项目招标编号错误，投标文件项目名称错误，投标文件采用活动夹装订等）；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未填写或填写不真实的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未填写或填写不真实的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价

包括但不限于：投标报价超过本招标文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；投标报价格式与文件要求不符。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。若多家投标人评标总得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，确定投标报价最低为第一中标候选人；若评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术评分最高为第一中标候选人。

#### 27.优惠政策

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

  - 根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29．合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30．发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

#### 32.履约保证金（如有需要）

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致），给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

  - 采用履约保函方式：履约担保。是指由担保机构为供应商交纳履约保证金向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务的，由担保机构按照担保函约定履行支付履约保证金的责任。（投标担保格式详见附件《政府采购投标担保函》）

  - 政府采购信用担保： 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 询问或质疑

#### 33.询问

  - 投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

#### 34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第五部分 合同格式（仅供参考）

### 合同格式

合同编号：

甲方：

乙方：“                          ”为中标单位

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

1、项目名称：                              ；

2、采购编号：                   。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、采购内容：                                                              。

2、采购标准：                                                              。

3、采购要求：                                                              。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、售后服务费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写                         （¥               ）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及地点

1、服务期：  年，合同生效之日自       年  月  日至     年  月  日止。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

1、本合同的付款方式为：                     。

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条 验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额   %的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					传真：

开户银行：	                     开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第六部分    附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |
| 技术评审 |

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2：投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

#### 附件3.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交，毋须装订在投标文件中。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

#### 附件4. 投标分项报价表格式（如有需要）

货物分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

服务分项报价表

| 序号 | 服务项目 | 服务具体内容 | 服务时间 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| 注：1、投标人在“一、报价明细表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！ |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 投标人可按项目实际需求提供本表格。

#### 附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件7. 投标人基本情况

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件8.营业执照

营业执照

营业执照（加盖公章）

#### 附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

相关资质证明文件（加盖公章）

#### 附件10. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

#### 附件11. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

#### 附件12.重要技术参数（●）响应表

重要技术参数（●）响应表

| 技术参数（●） | 是否响应 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。

- 响应表所列出的材料应为真实准确的，若文件需要，应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

- 若招标文件有需求，投标文件未提供重要技术参数（●）响应表对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件13.业绩表

业绩表

| 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 |
| --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料（包括但不限于合同、中标通知书等）复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

#### 附件14. 项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、售后服务方案

5、..........

自行编写。

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

#### 附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 列入本表人员如要更换，需经采购人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件16.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司

本公司参加                 采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

#### 附件18. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型，并按（工信部联企业[2011]300号）规定划型标准提供相应的证明材料，无提供证明的其小型或微型企业声明无效；

3、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

4、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

#### 附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 附件20. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司：

本单位已按         项目   包（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号：        ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。