    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 1台 | 合同签订且接到采购人书面通知后90个日历日内完成设备交货 | 昆明机场 | 昆明市西山区团结街道办事处中国科学院昆明动物研究所花红洞园区，采购人指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 1.采购清单

| 序号 | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 | 产品（项目）名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 是 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 台 | 280.0000 | 280.0000 |

2.设备的主要用途

系统提供超高分辨率模式、激光扫描共聚焦观察模式，用于细胞或组织内部微细结构的高分辨率图像采集，研究亚细胞水平上细胞生物物质定量、定时和定位分布检测等。

3.激光光源：

3.1紫外光激光器：405nm  功率≥20mW

#3.2超短脉冲蓝光激光器：波长488nm；功率≥5mW

#3.3超短脉冲绿光激光器：波长561nm；功率≥5mW

#3.4超短脉冲红光激光器：波长640nm；功率≥5mW

#3.5 超短脉冲激光器775nm ,功率≥1.25W

3.6 基于高精度专业光路设计，所有激光谱线都预设严格校准，光路免维护并且所有激光谱线均为齐校准设计

4. 检测器：

支持激光扫描共聚焦和超高分辨两种模式使用

☆4.1 共聚焦检测通道：≥4个共聚焦通道

☆4.2  ≥2个超高分辨率检测通道（成像分辨率≤40nm），可进行至少四标记图像采集

☆4.3  超高分辨成像分辨率：纵向（XY）分辨率≤40nm

#4.4  ≥4个单光子计数检测器，检测敏感度≥62 %

#4.5  门控检测方式，脉冲激发光与门控检测器高时序精准配合

#4.6  电动针孔，10μm至200μm电动调节，最小针孔≤10um

4.7 超分辨成像不需要后期运算，拍摄完成即可得到超分辨成像结果

5.扫描单元

支持激光扫描共聚焦和超高分辨两种模式使用

#5.1扫描振镜系统，振镜数≥4个

5.2超分辨视野数在100X物镜下≥90μm x 80μm；

#5.3超分辨图像（≤40nm精度）扫描速度：在 512x512 像素≥1.1 帧/s;

#5.4 最大扫描分辨率≥12000x12000

#5.5 Z轴步进，步进精度≤0.1nm，扫描范围≥100um

#5.6 连续型全自动激光自动聚焦, 显微镜光路中不需要额外光学部件

6.软件部分:

6.1支持激光扫描共聚焦和超高分辨两种模式使用；基于浏览器的控制软件：轻松切换超分辨和共聚焦，进行2D，3D，Timelapse模式采集；

6.2自带染料库，根据染料自动切换光路；

6.3轻松定义XYZT的图像采集，自动保存图像结果；

6.4 Line-Z live 预扫模式；

6.5实时查看并修改超分辨成像分辨率，支持超分辨数据和共聚焦数据同步采集及展示。

7.倒置显微镜光路：高分辨率成像物镜，100X油镜，数值孔径NA≥1.45，提供超高分辨率标准样片，用于安装调试超分辨系统

8.配套系统

8.1防震系统

配套高精度气浮光学防震平台（尺寸≥1500mm☆1000mm），防震系数要求适用于超分辨成像。

8.2 UPS 电源

保证断电情况下，系统至少安全工作 30 分钟。

8.3一体式控制工作站：Windows操作系统，内存≥16GB RAM, 硬盘≥2TB。

8.4 显示屏 ≥ 27 寸屏幕

商务要求

1.货物交付时间（含安装调式）：合同签订且接到采购人书面通知后90个日历日内完成设备交货、安装与调试。

2.货物交付地点：昆明市西山区团结街道办事处中国科学院昆明动物研究所花红洞园区，采购人指定地点。

3.包装和运输要求：包装要求：所有设备和材料都具备适应各类运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有防潮、防雨、防锈、防腐蚀、减振、防冲击等防止其他损失的必要保护措施，保证货物在没有任何损伤的情况下安全运抵设备交货安装地点。

运输方式：乙方确保货物安全无损，并在约定的交货期限内运抵甲方指定现场。

- 保险要求：卖方对提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险，卖方保证在采购人指定地点交付安装的货物必须是完好无损的，否则采购人有权拒绝接受货物且由此引起的一切损失均由投标人自行承担。

5.质量保证：投标人保证提供的设备是全新成套的合格产品，由原厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和中国国家有关技术标准。5.售后服务

6.售后服务

6.1保修期：提供3年或以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.3 软件升级：卖方应终身免费升级软件。

6.4硬件升级：卖方应优惠提供与之相关的硬件升级。

6.5国内需要拥有大容量激光共聚焦显微镜的备品备件及零件库存，以满足快速的零配件的供应。

6.6需在项目所在地有授权的售后服务维修点。

7.技术培训

7.1乙方负责免费向甲方操作人员提供现场培训，直至甲方操作人员完全掌握并能熟练运用设备所有功能。

7.2.培训内容为设备基本结构原理、简单故障处理、保养常识及注意事项等。长期免费提供设备的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

7.3.培训资料由乙方负责免费提供并承担因培训产生的一切费用。

8.免费提供2次移机服务，包括拆线、安装与调试。