中国科学院地球化学研究所

月球（地外）样品热作用过程研究平台仪器设备采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G180360629

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年7月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年7月18日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院地球化学研究所    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对  月球（地外）样品热作用过程研究平台仪器设备采购项目  进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称： 中国科学院地球化学研究所月球（地外）样品热作用过程研究平台仪器设备采购项目

招标编号： OITC-G180360629

项目联系方式：

项目联系人： 耿佳

项目联系电话： 010-68290515

电子邮箱：  jgeng@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位： 中国科学院地球化学研究所

地址： 贵州省贵阳市林城西路99号

联系方式： 0851-84842862

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：耿佳  010-68290515

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

月球（地外）样品热作用过程研究平台由微波高温炉、高温真空气氛炉、热作用-红外-质谱连用系统组成。

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波高温炉 | 1 | 详见具体技术参数部分 | 是 | 218.50万 |
|  | 高温真空气氛炉 | 1 |  |  |  |
|  | 热作用-红外-质谱连用系统 | 1 |  |  |  |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：218.50万元（人民币）

时间：2018年7月18日 09:00 至2018年7月27日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：2018年8月8日9:30

五、开标时间：2018年8月8日9:30

六、开标地点：

贵州省贵阳市林城西路99号中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室3楼会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：贵州省贵阳市林城西路99号中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室3楼会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国科学院地球化学研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290515 传真：010-88517351 电子邮箱： jgeng@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP贵阳机场海关人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：  中国科学院地球化学研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：国产设备为中国科学院地球化学研究所指定实验室；进口设备为贵阳机场海关。

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，对于国产产品，预付60%，发货前30%， 10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波高温炉 | 1 | 详见具体技术参数部分 |
|  | 高温真空气氛炉 | 1 |  |
|  | 热作用-红外-质谱连用系统 | 1 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包 月球（地外）样品热作用过程研究平台

月球（地外）样品热作用过程研究平台由差热-红外-质谱联用系统、高温气氛炉和微波实验炉组成，主要实现月球样品等地外珍贵样品热作用过程特性分析，模拟月球或其它太阳系空间环境下的高低温变化过程，实时测量矿物颗粒保存和释放水、氦等挥发组分的性质、相变和烧结特性等。要求如下：

（一）技术性能

- 微波高温炉

  - 设备结构：箱式（落地摆放）

  - 电压：220V±10V  50Hz

  - 额定功率：5KW

  - 微波功率：0.01-2.8KW  连续非脉冲微波发射，连续自动调整

  - 微波频率：2.45Ghz

  - *最高温度：1700℃

  - 常用温度：1630℃

  - 加热空间：120×120×80mm

  - 测温方式：热电偶，测温范围0～1800℃

  - 控温精度：±2℃

  - 气路数量：2（可根据用户要求配置）

  - *静态真空度：10-100Pa

  - 控制程序：手动、恒温、自控3种控温方式，带数据存储，导出实验数据；曲线实时显示，多段可设工艺参数，预存4组工艺，可直接调用和随时修改

  - 控制方式：7寸触摸屏+PLC（国际品牌）

  - 微波泄露：≤0.05mw/cm²，手持式微波检漏仪随时检测

  - 微波检漏仪检测范围：1μW/m2~30.93W/m2

  - 微波泄露检测方式：三轴测量

  - 报警：炉门未关紧、设备超温、水流量过低、磁控管超温、微波系统故障、压力过高

  - 冷却水要求：≥2m3/h，水温≤35℃

  - 气氛：可抽真空，通入空气、氧气、氮气等保护性气体，流量可控

  - 设备尺寸：≤900×750×1800mm(长×宽×高)

- 高温真空气氛炉

  - 采用双层壳体结构，炉体表面温度更低，设计紧凑，满足实验室小空间要求；

  - 炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料，保温性能好，耐用，拉伸强度高，无杂球，纯度高，节能效果明显优于国内纤维材料；

  - 加热元件采用进口硅钼棒，并根据使用气氛的不同，镀入了不同的保护涂层，大大提高了使用寿命；

  - 内炉腔采用耐高温合金材质，专业的真空设计，独特的密封技术，保证了炉腔的气密性，真空度远远超过同类产品；

  - 预留两路进气接口，可单独控制气体流量，配备混气装置，通入不同的气氛，满足气氛实验要求；

  - 本机集成了内循环水冷却系统，避免外接水源的繁锁，使设备的外表面温度更低；

  - 本机具有超温报警并断电保护功能，漏电保护功能，操作安全可靠，保障了人身安全；

  - 预留了485转换接口，通过选配我司专用软件与计算机联接，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。

  - 炉膛尺寸：300*200*200mm（深*宽*高）

  - 工作电源：AC220V，50/60Hz；额定功率8kw

  - 炉体结构：双层壳体结构，耐高温不锈钢合金内腔体

  - 温控系统：温度控制系统采用触摸屏操作，人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序；控温精度±1℃

  - 显示模式：液晶触摸屏显示

  - 加热元件：优质硅钼棒

  - 测温元件：B型热电偶，正上方测温

  - *使用温度：最高温度1700℃，连续工作温度≤1600℃

  - 升温速度：推荐≤10℃/min，最快升温速度20℃/min

  - 降温速度：700℃以上≤10℃/min

  - *系统真空度：≤100Pa

  - 气体流量：两路浮子流量计混配气系统，量程：0.3-3L/min

- 差热-红外-质谱联用系统

###### 红外显微镜

    - *无限校正平行光超微聚焦系统（Infinity Correction Optics），改变过去聚焦光为平行光，消除透镜所产生的球面象差及彗形象差，使图像轮廓清晰。

    - 利用二相色性技术，实现“所见即所得”，当使用者在采集数据的时候仍然可以持续观测样品，保证采样点与采集到的数据完全一致，没有任何偏差。

    - 数据采集方式：透射、反射。

    - *样品前后双光阑

    - *目镜：10倍，3个观测镜头，其中2个用于肉眼观测，1个用于连接CCD摄像机视频输出。

    - *物镜：10倍玻璃反射物镜、15倍物镜和15倍聚焦镜，红外物镜及聚焦镜具有0～2mm可变厚度补偿校正功能。

    - 信噪比：峰－峰比7.2×10-5Abs, 即6000:1（KBr分束器，2分钟扫描，4cm-1，窄带MCT-A检测器，100μm光栏）。

    - 检测器：InGaAs 检测器(11700-3800 cm-1)、高灵敏度液氮冷却MCT-A检测器（11,700-600cm-1）

    - 具备真空或智能吹扫功能，配置智能吹扫系统或真空系统的全部部件和配件；

    - 配置红外偏振附件；

    - *升级能力：微分相称干涉技术（用于观测正常光线下无法区分的样品）、荧光照明技术（用于有荧光性质的样品）、红外偏振、可见光偏振系统。

    - 软件：可以套装在红外主机软件上联动操作。

###### 傅立叶变换红外光谱仪

    - 主机性能及配置

      - 红外主机：镀金光学系统。光学台可以同时安装3个检测器、3个分束器；可以同时安装中红外光源、可见/近红外光源、拉曼光源和外光源4种光源。所有的检测器、分束器和光源都可以自动切换、自动准直；现场升级。

      - *光谱分辨率：优于0.1cm-1

      - 干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有每秒13万次以上连续动态高精度调整功能。

      - *光谱范围：11700-350cm-1中近红外配置；

      - 灵敏度：优于55000：1（峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描）

      - 红外光源：专利技术新一代高能量长寿命模式中远红外光源，5年质保；

      - 检测器：配置DTGS检测器（7800-350cm-1）；

      - *分束器自动切换系统：配置中红外KBr分束器和近红外GaF2分束器。可升级至同时安装三个分束器，“一键式”自动切换分束器以适配光谱范围需要，无需手动切换。安静快速，切换稳定时间小于20秒。

      - 光阑：计算机控制的230档连续可变换的光阑。

      - *扫描速度：65张光谱图/秒（16cm-1）,95张光谱图/秒（32cm-1）

      - 波数精度：0.005cm-1

      - ASTM线性度（ASTME1421方法）：小于0.07%（使用3 mil Polystyrene，4cm-1 分辨率）。

      - 自动认证轮系统：配置NG-11玻璃片用于进行线性测定，NIST可溯源的1.5mil(38微米)聚苯乙烯片，认证轮必须标记序列号和有效期等信息，可自动进行系统性能认证。

      - 扩展功能：可以连接气相色谱、红外显微镜、热分析、拉曼光谱仪；

      - 具备真空或智能吹扫功能，配置智能吹扫系统或真空系统的全部部件和配件

      - 必须能同时连接真空腔体和红外显微镜。

    - 原装中文软件：

      - 必须与Windows XP和 Windows 7兼容，实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

      - 全中文红外控制及数据处理软件：提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析；数据采集、数据处理、谱库检索等；可用中文对谱图进行标注。

      - 阵列数据采集软件；可以批量处理谱图和数据。分峰拟合软件

      - 高灵敏度谱图鉴别软件：无需模型可以鉴别物质的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的物质。

      - 化学计量学软件包括定量、定性和多组分算法软件、PCA算法。

      - 二维相关光谱处理软件；

      - 混和物多组分识别半定量检索软件：可以高效处理硬盘中所有数据，一次性搜索所有谱图，最多可检索4种组分混合，并可以进行半定量分析。包括碳氢化合物、醇类、酚类、醛类、酮类、酯类、酐类、内酯类、染料类、指示剂类、炔类、硝基和含氮化合物类、含磷硫化合物、无机物、硅烷类等通用化学品库9181张，以及无机矿物库400张。

###### 附件

    - *腔体外置检测器：高灵敏度液氮冷却MCT-A检测器（11,700-600cm-1）；

    - 红外入射端和检测端实际距离不小于350mm，可放置外形尺寸小于350mm的圆柱形真空腔体；

    - 最小光斑不大于2mm，具备光斑大小的简便调节功能；

    - 必须实现红外系统与真空腔体的准直连接，含必要连接安装配件。

    - 热脱附仪

      - 一次解析加热范围：40℃-380℃，控温精度1℃

      - 进样阀加热范围：40℃-240℃，控温精度1℃

      - 样品传输管加热范围：40℃-220℃，控温精度1℃

      - *二次解析温度范围：-35℃-400℃

      - 二次闪蒸升温速率：>3000℃/min

      - 附件加热温度范围：常温～1200℃；

      - 样品管规格：直径≤6.5mm，长度≥120mm

      - 解析时间：0-60min

      - 进样时间：0-10min

      - 模拟采样时间：0-60min

      - 模拟采样流速：16-160ml/min

      - RSD：≤2.5%（0.05μg甲醇中苯）

      - 功率：500W

      - 采用半导体制冷，节约使用成本。

      - 样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路，无残留，无交叉污染，保证样品进样的重复性和准确性；

      - 采用高温六通阀，最高使用温度可达240℃。

      - 六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，无传输冷点，保证了样品的完整性。

      - 二次解析升温速率＞3000℃/min，峰宽＜3s 。

      - 六通阀采用电机驱动，无需外接驱动气体，使用安全方便。

      - 一体化设计，整机结构紧凑；微电脑控制，全中文液晶显示，操作简单、方便。

      - 配有通用驱动接口，可自动启动色谱和工作站协同工作。

（二）技术服务条款

  - 安装、调试与培训，负责所有软硬件的讲解以及至少2名技术人员的培训，培训过程技术人员要进行实际操作，包括对标样和自备样品的实验分析，培训工程师负责现场指导，及时解答相关问题，直至技术人员掌握基本仪器操作技能后，由技术人员签字完成培训服务；

  - 仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；

  - 验收：实现系统成套联调并达到标书的技术要求，并提供技术人员签署的培训服务验收报告后签署设备的整体验收报告；

  - 保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后48小时内给予答复，五个工作日内给与解决方案。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案。

  - 设备供应商提供终身维修。

  - 在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

  - 提供全部的维护手册和操作手册，以及其它相关资料。

  - 厂家能够共建联合实验室，提供全方面技术支持和合作者，可优先考虑。

（三）包装要求及运输方式

- 包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 运输方式：空运或国内陆运。

（四）交货日期

合同签订后 3个月内交货。

（五）交货地点

国产设备为中国科学院地球化学研究所指定实验室；进口设备为贵阳机场海关。