中国科学院植物研究所

分子生物学技术平台仪器设备采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G180360344

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年4月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年4月28日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院植物研究所    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对   分子生物学技术平台仪器设备采购项目   进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院植物研究所分子生物学技术平台仪器设备采购项目

招标编号：OITC-G180360344

项目联系方式：

项目联系人：耿佳

项目联系电话： 010-68290515

电子邮箱： jgeng@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位： 中国科学院植物研究所

地址：北京市海淀区香山南辛村20号

联系方式：010-68290515

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：耿佳  010-68290515

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 珍稀植物样本库 | 4套 | 详见具体技术参数部分 | 是 | 522万元 |
|  | 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 5 套 |  | 是 | 250万元 |
|  | 3 | 高效冷冻离心机 | 3套 |  | 是 | 90万元 |
|  | 4 | 自动化样品处理工作站 | 1 套 |  | 是 | 70万元 |
|  | 5 | 全功能报告基因检测系统 | 1套 |  | 是 | 60万元 |

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：992万元（人民币）

时间：2018年4月28日 09:00 至2018年5月9日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：2018年5月21日13:30

五、开标时间： 2018年 5月 21 日13:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第2会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：中国科学院植物研究所 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290515 传真：010-88517351 电子邮箱：jgeng@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.6 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （10分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、提供投标人或生产厂商的水冷式冰箱或自动化样品存储管理系统的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过8分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 8 |
| 技术 部分 （58 分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为45分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 45 |
|  | 售后、技术支持和培训方案 不满足招标文件要求的得0分；满足招标文件要求的得1-3分；优于招标文件要求的得4-5分。 | 5 |
|  | 实施方案 提供具体可行的水冷式冰箱和自动化样品存储管理系统的安装、调试等的实施方案，要求列出技术支持人员的名单。不满足要求的得0分；满足要求的得1-5分；优于文件要求的得6-8分。 | 8 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指： 中国科学院植物研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 珍稀植物样本库 | 4套 | 合同生效后90天内 | 北京CIF | 用户指定地点 |
|  | 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 5套 | 合同生效后90天内 | 北京CIF | 用户指定地点 |
|  | 3 | 高效冷冻离心机 | 3套 | 合同生效后90天内 | 北京CIF | 用户指定地点 |
|  | 4 | 自动化样品处理工作站 | 1 套 | 合同生效后90天内 | 北京CIF | 用户指定地点 |
|  | 5 | 全功能报告基因检测系统 | 1 套 | 合同生效后90天内 | 北京CIF | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

品目一： 珍稀植物样本库 （预算：522万元 ）

- 工作条件：

  - 见总则第3条。

  - 环境温度：5~50℃。

  - 环境湿度：≤85%。

2. 设备用途：

2.1 用于保存珍贵的植物DNA、细胞等遗传资源。

  - 系统由珍稀植物样本库和样本库前处理系统构成。

- 技术规格：

  - 水冷式存储系统

    - 温度范围：﹣50℃~﹣85℃；

    - 有效容积：≥500 L；

3.1.3#采用环保的纯烃类自然冷却剂，使用过程中不会释放出氟利昂；

    - 温度由微处理器进行控制；具有多种报警功能，并配有备用辅助电源；

    - 多功能操作面板，可观察实时温度，并可对超过限值的情况进行报警；

3.1.6*不锈钢制造的防爆型内室，需提供官方印刷品作为具有此参数的证据；

3.1.7#内室隔间：内门≥3个，每个隔间各配有一个防止冷气流失的隔热门；

    - 冰箱内的冷却盘管可将冷气直接吹向四周，所有空间均直接制冷，缩短了制冷时间，并保证了整个空间温度的均一性；

    - 具有内、外门双重绝缘隔温，外门为磁性密封隔温；外门配备安全锁，保证样品的存储安全；

    - 外壳由带粉末涂层的电解镀锌钢板制成，可耐受高热及强碱、强酸腐蚀；

    - 整个隔热层为厚≥150 mm、无缝连接的、防止热量扩散的发泡聚氨酯层；

3.1.12*采用水冷型冷却系统，散热效率高，制冷时间短，向外界散发的热量少；

    - 进水压力：0.2 bars至10 bars；进水温度：9℃至25℃；水消耗量：≤30L/H；

    - 报警功能：温度过高、过低、断电、传感器断线/短路等故障时，发出声光报警；

3.1.15#受控访问系统：控制面板带锁，需要用钥匙开锁才可对参数进行修改。

  - 配套耗材

    - 冻存架：采用优质不锈钢制；抽屉上取式，每层有挡板；适配国际通用的标准SBS板架；

    - 冻存管：

3.2.2.1* 样本管单管有效容量0.5ml（螺纹盖）,聚丙烯材质；

3.2.2.2 特别加厚的样本管能耐受-196℃的液氮环境，保证样本长期存储；

3.2.2.3# 样本管采用一体成型处理工艺；激光蚀刻的二维码，易于识别和扫描；

3.2.2.4#可兼容自动化开盖扫描处理和存储设备；板架采用国际通用的SBS规格，板架配备一维条码，可标注在板架侧面；板架上盖配备滑动式安全锁定系统；

3.2.2.5* 管盖采用外旋盖，聚丙烯材质，低吸附；管盖密封装置采用注塑成型，保证良好的密封效果；管盖上方采用8角内梅花凹槽，与自动开盖扫描系统或者自动化样本存储管理系统等匹配；

3.2.2.6* 管盖中注入TPE密封环，保证密封性；

3.2.2.7# 管盖采用双璧收紧技术，具备气体密封和液体密封双重保护措施。

  - 辅助设备: (含自动开盖扫描一体机、样本库管理系统和温湿度监控系统)

    - 自动开盖扫描一体机

      - 主要功能：自动扫描样本管二维码和管架一维条码，全自动开关螺旋管盖；

3.3.1.2* 自动扫码和自动开关盖操作在一台仪器上完成；

      - 可以同时扫描试管底部的二维码和管架侧壁的一维条码；通过触摸屏操作，图形化界面；

3.3.1.4# 速度块，3秒钟内可扫描96个管底条码，5秒钟内可扫描384个管底条码；

      - 可以同时扫描高度不同的耗材；自动识别样本管缺失或条码损坏；兼容8x12、6x8等各种管架格式；

      - 扫描到的条码信息可根据用户需求定制输出格式，可导出CSV和XML文件；

      - 各通道均有扭矩传感器，可感应是否成功开关盖；新型的旋板功能，可在开盖后自动旋转板架，方便后续的移液操作；

3.3.1.8*可独立运行，也可与第三方自动化设备整合；可集成到用户的LIMS系统；

    - 样本库管理系统（软件系统）

      - 系统应采用主流开发工具，基于SQL Server、Oracle等主流数据库平台，能运行于Microsoft Windows XP\Win7\ Win10\Server2003\Server2008等操作系统平台，具备良好的系统兼容性；

      - 具备分组功能，支持多种存储容器；不限制容器数量和样本数量，自定义存储结构和空间，并能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构；

      - 提供空间统计功能，具备冻存盒标签和空间整理管理功能；提供库类型自定义功能；提供分库定位管理功能，进行分库指定；适用贴码管、预置管等多种方式入库；模板入库/出库功能：自定义批量输入模板进行模板入库；样本筛选，样本锁定，批量取用，出库二次核对，出库交接单，项目追加出库，还库再入库等管理；支持扫码定位；

      - 样本信息管理：支持样本信息结构和字段内容的自定义以及样本信息的导出；系统支持直接登记入库样本源基本信息；系统可从EXCEL文件中批量抓取样本源基本信息；登记时标本号可按照当前库类型的编号规则自动升位，也可手工调整；

      - 支持样本管理和相关单据管理，支持多种打印格式；提供项目登记、课题导向、数据导出、日志记录、用户管理等功能；支持数据库自动备份；

    - 温湿度监控系统

      - 环境温湿度监测点

- 测量范围：温度：-40～100℃，湿度：0～100%RH；

- 传感器：温度：优质NTC(外置)，湿度：霍尼韦尔(优质进口探头)传感器长度可定制；

- 分辨率：温度：0.1℃，湿度0.1%RH；

- 精度：温度：±0.2～0.5℃，湿度：±3%RH；

      - 存储单元监测点

- 测量参数：一路温度记录；

- 测量范围：温度：-200～100℃；

- 传感器：标配1米 PT100温度传感器；

- 分辨率：温度：0.1℃；

- 精度：温度：±0.5℃；

- 报警方式：温度超标时内置报警+短信报警；

- 屏幕液晶显示屏，实时显示温度数据；内置充电式高能锂电池，可充电；

- 通讯方式：主机设置： RS232 通讯，数据上传： GPRS 通讯；

- 配备软件管理系统；

3.4 珍稀植物样本前处理系统 （快速匀浆器、核酸提取工作站和超微量核酸蛋白测定仪）：

    - 快速匀浆器：

3.4.1.1用途：用于破碎生物样品细胞、组织；

3.4.1.2*匀浆原理：采用上下垂直冲击破碎式的机械原理，防止固体样品的过快升温；快速运动的珠子能高效地破碎和裂解样品；

3.4.1.3单机操作：单机控制，通过感应式触摸屏便捷地操作；操作面板为感应式按键；

3.4.1.4预存了针对动物组织、植物组织、土壤微生物、细菌等不同样品的程序;

3.4.1.5#可编辑连续式匀浆、间歇式匀浆、循环式匀浆等多种模式的程序，可存储20个程序；

3.4.1.6样品处理量：可同时处理1-20个样品；样品支架可储存在-80℃以下预冷；

3.4.1.7#匀浆振动频率：50Hz（50次/s）；匀浆时间范围：1s-4:59min；步进时间：1s；

3.4.1.8样品制备：多种裂解管可选，裂解管微珠类型可选 (大小和材质)；

    - 核酸提取工作站

3.4.2.1用途：采用CTAB法从生物样本中自动完成核酸提取纯化工作。

3.4.2.2工作条件：环境温度：15～37℃；环境湿度：≤ 85%（30℃时）

3.4.2.3主要技术指标

（1）活塞式吸液分液原理；

（2）#仪器占地面积不大于：650mm×450mm；SBS标准板位数不少于12个；

（3）多种移液头可供选择，满足不同的需要，更换移液头后无需再校准或配置，即插即用；

（4）加样模式：单个移液头即可实现自动切换不同通道的移液模式：单道，8道，12道，96道（配合可选适配器）；

（5）#移液量程范围：5-250μl；

（6）*移液精确性：10-25μl≤ 2%，25-250μl≤ 1%；

（7）*密封技术：96个枪头通过硅胶垫进行密封，有效保证所有通道的气密性，提高移液精度；

（8）#防护罩：标配防护罩，可选装紫外灯及空气过滤装置，也可不选配防护罩以放入生物安全柜；

(9)X/Y/Z轴3D运动，定位精度为1mm，X/Z轴移液头运动，Y轴板位运动；

(10)控制方式：电脑控制，USB接口；软件具备标准模块、多任务工作表模块和数据库模块功能；使用合适的驱动程序，工作站软件能良好地操作外围设备，实现对外围设备的全面控制和协调平行处理多个整合的外围设备；

    - 超微量核酸蛋白测定仪

      - 用途：用于核酸或蛋白质等样品的定量和定性分析。

3.4.3.2工作条件：环境温度：15～35 ℃；环境湿度：40℃时小于70%；

      - 主要技术指标

（1）激发光源：长效氙闪灯，即开即用；检测器：线性CCD；

（2）*波长范围：190-1000nm（0.5nm步进调节）；

（3）光谱分辨率：1.2nm(FWHM @ Hg 253.7nm)；

（4）吸光度：准确性：0.002（1mm光径）；精确性：0.3% @230nm；范围：0.02-300A（换算成10mm光径，at 250nm）；

（5）基线偏差：±0.02A；基线噪音：±0.01A；重复性：0.01A/h（546nm）；

（6）*波长重复性：±0.05nm（361nm）；波长精度：±0.5nm；

（7）测读模式：能量模式、吸光度模式和透光模式；

（8）#样品通量：一次可自动连续检测1个，8个，或者16个样品；

（9）检测光程：0.1mm、0.2mm、1mm或10mm，可同时使用两种或单独使用一种光程检测；

（10）标准比色皿二维扫描检测，可进行不同高度的检测，8.5-15mm。

4.配置要求：

4.1 水冷式存储系统、配套耗材及辅助设备

水冷式存储设备，×8台；

水冷系统，×1套；

冻存管，×10万支（含管帽和滑动式锁扣SBS板架）；

冻存架，×192个；

自动开盖扫描仪，×1台；

样本库管理系统，×1套；

温湿度监控系统，×1套。

4.2珍稀植物样本前处理系统

4.2.1  快速匀浆器，1台，含有一个20孔位的支架。

4.2.2 核酸提取工作站，1套

（1）主机1台，包含12个SBS工作板位；

（2）96/250μl移液头，1个；

（3）8道适配器，1个；

（4）枪头：96/250μl Tip Tray枪头1056盒，96/250μl枪头200盒。

4.2.3 超微量核酸蛋白测定仪，1台

（1）主机，1台；含10英寸彩色触摸屏和操作分析软件；

（2）超微量光纤比色皿，1个。

- 售后服务与技术服务：

  - 免费安装调试至仪器可正常运行；

  - 仪器安装调试后进行现场免费培训；

  - 所购仪器的质量保证期为1年，保修期从招标人验收合格之日计算；厂家提供仪器的终生维修；

  - 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场（不可抗拒力量下除外）；

  - 提供仪器最新信息及应用资料、技术资料和支持；提供在北京地区设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括地址、电话、联系人等。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

8. 订货数量：

8.1 水冷式存储系统

计12台/套，耗材 若干。

水冷式存储设备， 8台；水冷系统， 1套；

冻存管， 10万支；冻存架， 192个；

自动开盖扫描仪，1台；样本库管理系统，1套；	温湿度监控系统，1套。

8.2珍稀植物样本前处理系统

计 3台。

快速匀浆器，1台；核酸提取工作站，1台/套；超微量核酸蛋白测定仪，1台。

本品目的仪器的总台件数为15台/套。

9. 目的港：

北京 CIF 空港。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。

品目二： 实时荧光定量PCR仪 （预算：250万元 ）

- 工作条件：

  - 见总则第3条。

- 设备用途：

对目的基因进行PCR扩增，并能对初始样品浓度进行绝对或相对的定量分析，主要用于各种核酸序列的定性、定量检测和突变分析、基因表达分析、转基因检测、基因分型、阴阳性判定等研究工作中。

- 技术规格：

3.1 六通道实时荧光定量PCR仪（4台）

3.1.1* 光学系统：最高六通道配置，可灵活配置成1-6通道中的任意一种通道数，而且使用过程中可以随时进行通道数升级，以满足未来更多的检测需求；

3.1.2 滤光片组：有12 种激发/检测滤光片组可供自由组合，包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组；

3.1.3# 光源：采用蓝色、绿色、红色、白色（RGBW）四个高强度长寿命LED光源，检测灵敏度高，使用寿命长，终身免维护；

3.1.4 检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管，有效降低背景噪音信号，检测灵敏度高；

3.1.5 检测方式：高性能的8道光纤扫描系统，8孔同时检测，检测快速，收集信号准确，无需ROX校正，；

3.1.6 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA；

3.1.7 检测线性范围：10个数量级；

3.1.8 检测样品量：96个样品，可使用标准的96孔PCR板、8联管或单管；

3.1.9 样品反应体系：推荐最适反应体积10-80µl；

3.1.10*升温速率：最大8 ℃/s，降温速率：最大6 ℃/s；

3.1.11# 温度均一性：±0.15 ℃；温度准确性：±0.1 ℃；

3.1.12线性温度梯度：12列线性温度梯度功能；

3.1.13*热模块： Peltier加热控温，镀金纯银槽，热传导性好，耐腐蚀抗氧化；

3.1.14检测速度：最快45min内完成40个循环，六通道96孔扫描只需6s；

3.1.15热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板；

3.1.16控制系统：通过电脑软件控制，或者通过仪器自带的彩色触摸屏控制；

3.1.17#具有免费中文软件；软件功能具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法，可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和溯源。

  - 四通道实时荧光定量PCR仪（1 台）

3.2.1热循环系统： 珀耳帖效应系统, 96孔模块;

3.2.2 *精确数码温控模块: 96孔模块分为3个独立数码温控的区域，相邻区域之间温度设置最大可相差5℃；

3.2.3支持耗材：常规96孔反应板与光学盖膜,8连管与光学平盖,单管与光学平盖；

3.2.4 温度范围： 10°C–95°C；

3.2.5 光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命 ≥10000个小时)；

3.2.6荧光通道数： 4色激发光通道和4色检测光通道，可自由组合；

3.2.7数据采集：96个反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

3.2.8温控模块最高升降温速率：≥6°C/秒

3.2.9试剂耗材支持：完全开放平台，可使用第三方的各品牌试剂和耗材；

3.2.10*被动参照染料：软件支持内参比荧光（ROX或其他染料，用户自行选择）校正去除移液误差和管间差异，并可监控反应体系是否蒸发，同时软件支持无参比荧光设置进行实验；

3.2.11 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测；

3.2.12 动态范围：10 个对数的线性动态范围；

3.2.13 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

3.2.14精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%；

3.2.15 运行时间：30分钟内完成40循环的定量PCR反应；

3.2.16*支持云端服务器，云端服务器支持10GB的免费存储空间；

3.2.17分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行；通过荧光定量PCR的蛋白表达分析功能、 Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析、DNA稀有突变分析等，并提供同品牌原厂试剂和专门二级分析软件。

4.配置要求：

4.1 六通道实时荧光定量基因扩增仪（含操作分析软件），4台

4.1.1 仪器主机，4台；

4.1.2电脑，4台；

4.1.3主机安装验证试剂盒， 4盒。

4.2 四通道实时荧光定量PCR仪，1台

4.2.1 仪器主机，1台；

    - 原厂品牌电脑，1台；

    - 主机安装验证试剂盒， 1盒；

    - 实时荧光定量PCR分析软件 1套。

- 售后服务与技术支持：

  - 用户现场免费安装调试至仪器可正常运行；

  - 仪器安装调试后进行现场免费培训；

  - 所购仪器的质量保证期为1年，保修期从招标人验收合格之日计算；厂家提供仪器的终生维修；所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应；

  - 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场（不可抗拒力量下除外）；

  - 提供仪器最新信息及应用资料、技术资料和支持。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

8. 订货数量：

8.1 六通道实时荧光定量基因扩增仪，4台；

8.2 四通道实时荧光定量PCR仪，1台。

本品目的仪器的总台件数为5台。

9. 目的港：

北京 CIF 空港。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。

品目三： 高效冷冻离心机 （预算：90万元 ）

1.工作条件：

  - 见总则第3条。

- 设备用途：

用于生物大分子的离心分离与制备工作。

- 技术规格：

  - 冷冻离心机 （1台）

3.1.1 *仪器最高转速≥18000 rpm，最大相对离心力≥29700 x g，最大容量为4 x 400 ml ；

3.1.2#配备24x1.5mL定角转头，10x10mL定角转头和2x1深孔板酶标板转头；

    - 驱动系统采用无碳刷变频驱动；

    - 环保制冷系统，采用无氟制冷剂；

3.1.5# 温度设置范围要求在-20(C至40(C之间，1(C步进；

3.1.6#具备优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4(C；

3.1.7# 加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速；

    - 显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；

    - 时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择；

    - 仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能。

3.2 高速冷冻离心机（1台）

3.2.1* 最高转速：30,000 rpm；最大离心力：64,400xg；最大容量：6x85ml；

    - 微机控制，数字显示，触摸式按键操；作

3.2.3# 温度设置范围为-20(C至40(C，采用非CFC冷冻剂；

    - 升/降速率选择：10个/ 10个；

    - 数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；

    - 时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能；

    - 安全功能：转头不平衡检测，超速、超温保护

3.2.8#备有24x2mL生物安全角转头，10x10mL定角转头和8x50mL定角转头。

3.3亚超速冷冻离心机（1台）

3.3.1* 最高转速≥30,000 rpm，最大相对离心力≥110,000 x g，最大容量 4000 ml；

3.3.2# 配备18x10mL 定角转头和6x15mL水平转头；

3.3.3采用14寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作；

3.3.4 具备中文操作界面，以方便使用；

3.3.5*可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

3.3.6主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图；具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能；

    - 具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置，并可设置三个级别进行权限管理；

3.3.8# 仪器具备动态惯量检测功能，可以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算；

    - 采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半；

    - 具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命；

    - 具备转头管理功能，提高操作安全性；样品容量不平衡容忍度为5%；

3.3.12#加/减速设定：10/10；

    - 时间设定：1分钟至99:59小时，另有连续时间运行 (HOLD) 选择；

    - 区带/连续流操作界面以流程图显示；

3.3.15# 可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；

    - 安全操作功能：包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等。

4.配置要求：

4.1 冷冻离心机，1台；

  - 高速冷冻离心机，1台；

4.3亚超速冷冻离心机，1台。

5.售后服务与技术支持：

  - 用户现场免费安装调试至仪器可正常运行；

  - 仪器安装调试后进行现场免费培训；

  - 仪器质量保证期为1年，保修期从招标人验收合格之日计算；厂家提供仪器的终生维修；

  - 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场（不可抗拒力量下除外）；

  - 提供仪器最新信息及应用资料、技术资料和支持。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

8. 订货数量：

冷冻离心机，1台；高速冷冻离心机，1台；亚超速冷冻离心机，1台。

本品目的仪器总台件数为3台。

9. 目的港：

北京 CIF 空港。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。

品目四： 自动化样品处理工作站 （预算：70万元 ）

1.工作条件：

  - 见总则第3条。

2.设备用途：

用于自动化PCR反应体系建立。

3.技术规格：

3.1 活塞式吸液分液原理；

3.2*仪器占地面积不大于：650mm*450mm；SBS标准板位数不少于12个；

3.3 多种移液头可供选择，更换移液头后无需再校准或重新配置，即插即用；

3.4 加样模式：单个移液头即可实现自动切换不同通道的移液模式，单道，	8道，12道，96道（配合可选适配器）；

3.5 移液量程范围：0.5-60μl；

3.6*移液精确性：3-5μl≤ 2%，5-60μl≤ 1%；

3.7*密封技术：96个枪头通过硅胶垫进行密封，有效保证气密性；

3.8# 防护罩：标配防护罩，紫外灯及空气过滤装置可选；

3.9 X/Y/Z轴3D运动，定位精度为1mm，X/Z轴移液头运动，Y轴板位运动；

3.10  控制方式：电脑控制，USB接口；

3.11 基础功能：移液，分液，梯度稀释，液面跟踪，多功能混匀；等

3.12 扩展性：丰富的配件可供选择，满足不同需求；可搭配机械臂工作；

3.13 软件：具备标准模块、多任务工作表模块和数据库模块功能；配合驱动程序，工作站软件能良好地操作外围设备，实现对外围设备的全面控制和协调平行处理多个整合的外围设备。

4.配置要求：

4.1  主机1台，包含12个SBS工作板位；

4.2  96/60μl移液头，1个；

4.3 8道适配器，1个；试管支架，1个；PCR板适配器，1个；

4.4  枪头：96/60μl枪头48盒，96/50μl枪头10盒。

5.售后服务与技术支持：

  - 用户现场免费安装调试至仪器可正常运行；

  - 仪器安装调试后进行现场免费培训；

  - 仪器质量保证期为1年，保修期从招标人验收合格之日计算；厂家提供仪器的终生维修；

  - 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场（不可抗拒力量下除外）；

  - 提供仪器最新信息及应用资料、技术资料和支持。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

8. 订货数量：

自动化样品处理工作站，1台。

9. 目的港：

北京 CIF 空港。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。

品目五： 全功能报告基因检测系统 （预算：60万元 ）

1.工作条件：

  - 见总则第3条。

2.设备用途：

用于检测生物大分子的光吸收、发光、BRET、荧光强度、FRET、TRF、HTRF和荧光偏振等特征参数。

3.技术规格：

3.1* 完全独立的双检测系统：包括四光栅和滤光片两个完全独立的检测系统；

3.2 检测手段：连续全波长的紫外-可见吸收光检测、荧光检测、化学发光检测、生物发光检测、时间分辨荧光检测；基于滤光片的高性能荧光偏振检测、荧光检测、发光检测；

3.3 读板方法：至少包括终点法、动力学法、光谱扫描、孔域扫描；

3.4孔板类型：至少包括1-384孔板、比色杯和微量检测板；

3.5*温度控制范围：室温-45℃，准确性：≤ 0.2 °C@37°C；

3.6 震荡：至少包括线性、轨道、双轨道震荡方式，且震荡速度可调，能持续168小时；

3.7 不连续跳跃检测：可以，且可对任意孔随时检测；

3.8 自动化及加盖检测：可以；

3.9光源：两个高能氙灯，用于四光栅系统和滤光片系统；

3.10 检测器：三个检测器，分别用于吸收光检测、全光谱荧光及发光检测，和滤光片荧光及发光检测；

3.11 光谱范围：吸收光：230-999 nm；荧光250-700nm（850nm 可选）；发光：300-700nm

3.12 吸收光测量范围：0-4.0 OD，OD分辨率： ≤0.0001 OD

3.13基于四光栅系统的荧光顶部检测灵敏度：≤2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )；基于滤光片系统的荧光顶部检测灵敏度: ≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 )；基于四光栅系统的荧光底部检测灵敏度：≤4 pM 荧光素 ( 0.4 fmol/孔 384孔板 )

3.14 发光检测动态范围：> 6 个数量级，并且具有动态扩展功能，动态扩展检测范围；

3.15*发光检测灵敏度：≤10 amol /孔（ATP闪光），≤100 amol /孔（辉光）；

3.16发光检测模式：至少包括闪光、辉光、双报告基因、发光扫描、BRET（生物发光共振能量转移）等；

3.17* 双报告基因的外挂式分液器：≥2个，分液体积5-1000 μl, 1 μl 步进；

3.18 分液精确性：<2% at 50-200 µL；分液准确性：±1 µL or 2%；

3.19 分液速度档位： 225ul/秒；250ul/秒；275ul/秒；300ul/秒四档可选；

3.20垂直加样、无规则跳跃式加样：可以可行；液体回流：可进行液体回抽，回收管路中残留试剂；

3.21中文或英文操作软件：内置模板，方便参考，功能强大支持多种数据运算、编辑、检测模式编辑、报告导出等，同时具有数据追踪功能；

3.22 本地升级功能：可本地升级气体控制模块。

4.配置要求：

4.1  主机（四光珊及滤光片整合一体化系统，包含荧光、时间分辨荧光、荧光偏振、发光、紫外-可见吸收光检测模块、用于闪光检测的双注射器），1台；

4.2  电脑，1台；

4.3数据采集及分析软件，1套。

5.售后服务与技术支持：

  - 仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格

  - 在用户实验室免费培训操作技术人员

  - 仪器质量保证期为1年，保修期从招标人验收合格之日计算；厂家提供仪器的终生维修；

  - 在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场（不可抗拒力量下除外）；

  - 提供仪器最新信息及应用资料、技术资料和支持。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

8. 订货数量：

全功能报告基因检测系统，1台。

9. 目的港：

北京 CIF 空港。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。