## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 液相色谱仪 | 1台 | 一、技术要求 1.四元梯度输液泵 1.1工作模式：双柱塞直线驱动装置为电子控制，相互独立，双压力传感器回路，无需混合器和阻尼器。 1.2流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增 1.3流速精度：≤0.075%RSD（精确到小数点后3位,在全流速范围内） 1.4流速准确度：±1.0% 1.5延迟体积：≤650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.6最大耐受压力：≥415bar（6000psi） 1.7混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 1.8梯度准确度：± 0.5%，不随系统反压变化 1.9梯度精度：0.15%RSD ，不随系统反压变化 1.10压缩补偿：自动连续 1.11梯度曲线：11种，包括线性1种、步进2种、凸线4种和凹线4种, 仪器自带。 1.12控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，程序存储器 1.13延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 1.14在线脱气机：四通道在线真空脱气机 2.自动进样器 2.1样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶 2.2进样次数：每个样品1～99次进样 2.3进样精度：≤0.5%RSD 2.4进样范围：0.1—100µL 2.5进样线性度：≥0.999 2.6进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 2.7进样模式：样品盘转动，进样针上下进样模式。 3.柱温箱 3.1控温范围：室温以上5℃---65℃ 3.2控温精度：0.1℃ 3.3温度设定准确度: 0.5℃ 3.4温度稳定性: ±0.1℃ 4.二极管阵列检测器 4.1▲灯源：190-800nm全范围内仅氘灯,无需钨灯 4.2波长范围：190-800nm 4.3二极管个数： 512个 4.4狭缝宽度已经设计最小，不再需要再调整 4.5波长准确度：±1nm 4.6基线噪音：±1.0 x 10-5 AU（在254nm，1mL/min甲醇或者干池均可） 4.7基线漂移： 2 x 10-4AU/hr （在254nm，1mL/min甲醇或者干池均可） 4.8线性范围： 不小于2AU 4.9高灵敏度检测器，节能光路设计。狭缝固定，无需调节，保证高分辨高灵敏度。 4.10▲同时实时采集190-800nm波长范围内的色谱峰（可随机提取采集波长范围内任意波长的色谱图）。 5.荧光检测器 5.1灵敏度：水在350nm，信噪比S/N≥1800 5.2光源：150W连续氙灯 5.3激发波长：200—890nm 5.4发射波长：210—900nm 5.5波长重现性：±0.25nm 5.6波长准确度：±3nm 5.7流通池： 8uL 5.8具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态。 6.数据处理系统 6.1软件中英文可选。中文版原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文. 6.2配置ORACLE® 10g版图文数据库（同等或以上）。 6.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰；支持至少5级用户授权界面：可以设定不受干扰的权限递增（递减、平行但互不干扰）的至少5个不同用户权限（非5个用户名）。 6.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.3.5具有数据安全性：符合GMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名，分配用户使用权限的功能。 6.3.6支持多种定量曲线方式。 6.3.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，并可自行设计报告模版。 6.3.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 6.3.9用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物(二极管检测器)。 6.3.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算。 6.3.11积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可对肩峰、负峰和拖尾峰进行准确积分。 6.3.12支持手机、平板电脑等智能终端控制。 7. 培训服务 提供2名到国内实验室培训名额，至少3天（不包括食宿）；质保期内提供至少2次现场培训，每次培训时间不低于3天。 8. 配置要求： 8.1以下设备为本设备的标准配置，如所投产品为进口产品必须为整机原装进口： 8.1.1四元梯度输液泵（内置在线真空脱气机、在线清洗系统） 8.1.2自动进样器 8.1.3柱温箱 8.1.4二极管检测器 8.1.5荧光检测器 8.1.6原装中文版色谱软件,含甲骨文数据库 8.1.7 Peek管和 Peek 接头 1批 8.1.8溶液瓶1套（至少7个），样品瓶 1盒，高性能陶瓷单向阀1包 8.1.9色谱柱：5um 4.6x250mm 1根，5um 4.6x150mm 1根。 8.2国内配套品牌电脑及打印机1套 配置要求：Intel Core i5-6500，3.4G 4C同等或以上处理器；DVD-RW光驱； Windows 7 Professional，64Bit，中文操作系统；≥8GB DDR4 2133 UDIMM内存； ≥1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3硬盘；Integrated Graphic Card同等或以上显卡；集成千兆网卡；USB有线键盘鼠标；≥21.5英寸宽屏LED液晶显示器；品牌激光打印机 1台。 |
| 2 | 超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪 | 1台 | 一、技术要求： 1.超高效液相色谱串联三重四极杆质谱联用 1.1一级和二级四极杆质量分析器均带有预过滤器和后过滤器。 1.2带有智能化操作模式，仪器可以自动进行系统调谐优化，确保用户系统准备就绪，系统状态检测，自动生成SIR或MRM 方法开发。 2. 主要技术和性能规格 2.1.离子源和进样系统 2.1.1▲同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）实现一次进样，25ms内完成ESI/APCI离子的同时检测,同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据。 2.1.2▲ESI 和APCI切换速率≤20 ms。 2.1.3▲离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。待机过程时，不消耗氮气。 2.1.4可升级配固体样品直接进样离子源：样品无需前处理，无需色谱分离，可进行固体，液体样品表面直接离子化进样。需与液相及质谱同一厂家生产。 2.1.5▲离子源具有双控温区域，离子源可加热至620℃或以上。 2.1.6离子源可升级配备GC离子源，且该离子源需处于大气压环境下，可随时进行LC-MS和GC-MS的快速切换。 2.1.7▲离子源传输部分采用锥孔设计，在离子传输系统的任意部分均不得使用毛细管接口（包括金属及镀金石英毛细管等）。 2.1.8 内置全自动注射泵和直接进样瓶3个或以上，软件自动切换，质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。 2.2真空系统 包含2个大抽速机械泵及3个以上涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能，分子涡轮泵抽速需小于255L/H。 2.3检测器 ▲光电倍增器。满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。不会因使用造成的灵敏度下降而导致2－3年失效更换。如果投标商所投的产品检测器部分使用的是电子倍增管，投标商必须配备5套以上原厂的电子倍增管，保证10年内使用的更换。 2.4 四极杆串联质谱仪 2.4.1 ▲质量范围: 2－2048amu。 2.4.2 分辨率：2.5M (半峰宽≤0.4Da) 2.4.3 ▲正负离子切换时间小于15ms； 2.4.4 质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01% 2.4.5 ▲ESI正离子灵敏度： 1pg利血平柱上进样：m/z609-195，信噪比≥500000:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<2% ; 2.4.6 一次进样可完成＞32768组MRM的同时分析而不损失灵敏度 2.4.7 ▲最大扫描速度：20000amu/s。 2.4.8 线性范围：4×106。 2.4.9▲碰撞室： 碰撞室为直线型（不得各种角度弯曲），碰撞室具备“离子蓄积”功能， 得到完整、高灵敏的选定母离子的增强型全扫描子离子谱图。 2.4.10扫描方式： 2.4.10.1具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）以及增强型子离子全扫描功能。 2.4.10.2双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标倾倒物的同时提供样品背景监控信息，且为液相方法开发及前处理方法开发提供依据，提高复杂样品定量准确性。MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms。 2.4.10.3 动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整二级子离子全扫描信号（非多通道MRM叠加图），并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能。 2.5 软件: 2.5.1 仪器参数的检测及校正功能：系统参数检测及预警；集成的样品/校正液传输系统，切换阀可编程控制；自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR和MRM方法开发；UPLC/MS/MS系统检查——自动柱上性能检测 2.5.1.1 系统参数的检测及其预警 2.5.1.2自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化） 2.5.1.3自动生成SIR/MRM方法 2.5.1.4检查液相色谱/质谱系统性能 2.5.1.5监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康 2.5.2 目标化合物分析软件： 2.5.3 符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认。 2.5.4 QC自动监测软件 2.5.5提供1000种以上化合物的方法库 2.6 超高效液相色谱仪 2.6.1 流速范围：0.001-2mL/min，以 0.001ml/min 为增量 2.6.2 最高操作压力：18000psi 2.6.3 延迟体积：≤95µL，含50uL混合器，不随反压变化。 2.6.4 六通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道对进样清洗液脱气。 2.6.5 梯度模式：软件内置11种梯度曲线(包括线性梯度、步进梯度、凹形梯度、凸形梯度) 2.6.6 流量精度：≤0.075%RSD 2.6.7 梯度精度：±0.15%，不随反压变化 2.6.8 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 2.6.9 进样针双溶剂（强、弱极性）洗脱体系。 2.6.10 样品管理系统 2.6.10.1样品数量：96×2ml 2.6.10.2进样范围：0.1-100 µL 2.6.10.3 进样次数：每个样品1—99次进样 2.6.10.4 进样精度：≤0.5%RSD 2.6.10.5 进样线性度：≥0.999 2.6.10.6 样品控制温度：4-40℃ 2.6.10.7 样品污染度：典型≤0.001% 2.6.10.8 具有三种进样功能：针溢出部分定量环进样、压力辅助部分定量环进样、满定量环进样 2.6.10.9 进样器有内部观察灯。灯可被软件控制开关 2.6.11 柱温箱 2.6.11.1控温范围：室温--90℃ 2.6.11.2 控温精度：±0.3℃ 2.6.11.3色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。（液相主机可读取每根色谱柱最近50次或以上历史使用记录） 2.6.11.4 色谱柱容量：可放置1根150mm 超高效色谱柱。 2.6.11.5 软件可编程控制电子六通阀自动进行色谱柱切换。 3.投标时请提供： 3.1第2.1.1项厂家图谱证明 3.2第2.1.5项软件截图或者应用文献 3.3第2.1.7、4.1.8项硬件结构图 3.4 第2.4.10.2项和第2.4.10.3项厂家应用证明 二、配置要求： 1.超高效液相色谱仪主机（包括泵、在线脱气、自动进样器、柱温箱、柱头清洗装置） 1台 2.三重四极杆质谱主机 1台 3.前级机械泵 1台 4.质谱工作站1套 5.安装试剂包 1包 6.C18超高效色谱柱，1.7um 2.1×50mm，2根 7.C18超高效色谱柱，1.7um 2.1×100mm，1根 8.经认证的质谱溶剂瓶组件 1套 9. 2ml样品瓶500个 10.必配的在线过滤器、peek管线、样品过滤头、接头等 11.电脑、打印机 各1台 CPU: Intel Xeon E5620，缓存：8MB，四核心,可睿频加速至2.666GHz（同等或以上）；内存:12GB；硬盘: 600GB；带光驱；独立显卡,显卡核心：NVIDIA Quadro 2000（同等或以上）；系统: Windows7专业版64位；品牌激光打印机 1台。 12.氮气发生器1套 12.1工作电压：220～250V，50/60Hz，5.0A 12.2采用超细化中空纤维膜分离技术 12.3膜分离器采用螺旋卷式分离结构 12.4输出压力≥100psi/6.89bar 12.5氮气流速、纯度：流速范围0-32L/min 纯度≥99.9％ 12.6具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时,系统具有自我保护功能 12.7内置两台空气压缩机集成的超空压系统 12.8内置两个大功率对流扇 12.9耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行 12.10内置消音器及隔音机箱,系统（包括主机和压缩机）噪音水平：高于60分贝 12.11氮气压力露点低: ≤－38℃ 12.12输出氮气无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯 12.13空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式 12.14配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件 13.40L氩气及氩气瓶1瓶 14.UPS 稳压电源,1小时,10KVA 质保期：超高效液相色谱仪质保2年。 |
| ▲二、商务要求表（商务响应与售后服务同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于一年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护（要求免收上门服务费，交通、配件除外） |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握货物设备操作及日常维护。 2.保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，12小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。 3.货物设备到货后，即派工程师到客户指定地点免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 4.验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； 5.中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 6.提供2名到国内实验室培训名额，至少3天（不包括食宿）；质保期内提供至少2次现场培训，每次培训时间不低于3天。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起90日内 交货地点：广西南宁市用户指定地点。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 付款条件 | 交货验收合格、中标人开具发票后二十个工作日内，由采购方一次性付清中标人全部货款。 |
| 验收要求 | 1、中标供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。 2、如实际货物参数与投标响应参数不一致的，验收不通过不予验收，采购人有权按中标供应商不履约的相关规定进行处罚。 3、采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| ▲政府强制采购节能产品的证明材料 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本分标第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。（要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人负责协助中标人办理免税手续） |
| 参考品牌及型号规格 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见采购需求及评标办法 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》 |
| 核心产品 | 本分标的核心产品是：第1项货物“液相色谱仪” |
| 其它 | 1、▲为了保证联机技术的稳定性，第2项货物“超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪”中的超高效液相色谱仪、三重四极杆质谱仪需为同一厂家生产。若所投设备为进口产品时，投标单位为生产厂家的，请提供厂家营业执照复印件并加盖单位公章（原件备查），如投标单位为代理商，请在投标文件中提供生产厂家授权书复印件并加盖投标单位公章（原件备查）。 2、需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，不满足则投标无效。 3、非▲不满足达 3 项以上（含）则被认为是实质性要求和条件不响应，作投标无效处理。 |

B分标

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 薄层色谱全自动展开仪 | 1台 | 一、技术要求 1.▲全自动控制薄层预洗、预平衡，展开缸饱和，展开距离及干燥等所有展开步骤,实时监控并报告展开温度及湿度。 2.可放置约20×10（长×宽，cm）薄层板的双槽展开缸，可1:1复制现有展开方法。 3.▲可通过配备软件自动编程（预编程），保存并记录现有方法，全自动可重现的执行展开。 4.在线湿度控制范围：15-85%。 5.在线湿度控制时间：约1分钟。 6.▲ CCD 自动监控展开距离，并能按照程序设定，到达指定展距后，可自动将薄层板抬离展开剂液面，停止继续展开。 7.程序设定展开距离偏差：优于±1mm。 8.循环空气流量≥150L/min,湿度控制空气流量：≥20L/min 9.展开溶剂消耗：每次展开约10ml 10.▲具备排气及最终溶剂挥干功能。 11.可单机面板及通过随机配备电脑软件控制该展开仪，且随机配备软件可一起控制薄层色谱全自动点样仪，并可以通过配备软件进行仪器自我诊断及修复。 12.电脑配置：显示屏不小于23英寸，液晶，分辨率1920×1080 pixels或以上，CPU：Intel i5四代或以上 ，硬盘1TB或以上，内存：4G或以上；DDR3，1600或以上，显卡：DirectX11同等或以上，DVD-RW光驱，USB有线键盘鼠标。 |
| 2 | 薄层色谱全自动点样仪 | 1套 | 1.电源、功率：90-240V，50/60 Hz，60W， 2.点样方式：接触式、喷雾式等，支持重叠点样,样品间可自动清洗、自动除气泡。 3.点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样）、长度0（点状点样）-190 mm（用于半制备色谱）。 4.点样平台：最大可放长×宽（cm）约20×20任意厚度的薄层板，配备防护罩。 5.点样体积：100nL-1mL 6.进样针规格： 10μL1支、 25 μL1支。 7.▲ 准确度：10μL进样针±1nL， 25μL进样针±2nL，100μl进样针±10μl 8.▲最低样品量≤0.5ml 9.▲点样头自带加热附件：30-60℃，间隔10℃（大体积或使用挥发性差的溶剂时可除去部分溶剂减少斑点扩散） 10.样品架：可放不少于66个2mL样品瓶，配样品瓶1盒。 11.气压：4.5-6 bar（65-87 psi），使用氮气或压缩空气 12.气体流量：0.2-0.3 L/min（点状点样），0.8-2.0 L/min（带状点样） 13.操作：可单机面板及通过随机配备电脑软件控制该全自动点样仪，且随机配备软件可一起控制薄层色谱全自动展开仪，并可以通过配备软件进行仪器自我诊断及修复。 14.电脑配置：显示屏不小于23英寸，液晶，分辨率1920 x 1080 pixels或以上，CPU：Intel i5四代或以上 ，硬盘1TB或以上，内存：4G或以上 ，DDR3 1600或以上，显卡：DirectX11或以上，DVD-RW光驱，USB有线键盘鼠标。 15.配备可调节压力并储存稳定压力的空压机。 |
| ▲二、商务要求表（商务响应与售后服务同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于一年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护（要求免收上门服务费，交通、配件除外） |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握货物设备操作及日常维护。 2.保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，12小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。 3.货物设备到货后，即派工程师到客户指定地点免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 4.验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； 5.中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 6.提供2名到国内实验室培训名额，至少3天（不包括食宿）；质保期内提供至少2次现场培训，每次培训时间不低于3天。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起90日内 交货地点：广西南宁市用户指定地点。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 付款条件 | 交货验收合格、中标人开具发票后二十个工作日内，由采购方一次性付清中标人全部货款。 |
| 验收要求 | 1、中标供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。 2、如实际货物参数与投标响应参数不一致的，验收不通过不予验收，采购人有权按中标供应商不履约的相关规定进行处罚。 3、采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| ▲政府强制采购节能产品的证明材料 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本分标第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。（要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人负责协助中标人办理免税手续） 2、▲为了保证联机技术的稳定性，薄层色谱全自动展开仪、薄层色谱全自动点样仪必须为同一厂家生产 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见采购需求及评标办法 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》 |
| 核心产品 | 本分标的核心产品是：第2项货物“薄层色谱全自动点样仪” |
| 其它 | 1、需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，不满足则投标无效。 2、非▲不满足达 3 项以上（含）则被认为是实质性要求和条件不响应，作投标无效处理。 |

C分标

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 台面用净气型通风柜 | 4台 | 每列配双层分子过滤器 1.外部尺寸（mm）约：1020×620×1345（长×宽×高） 内部尺寸（mm）约：897×522×866（长×宽×高） 2.空气处理量：≥230㎥/H 3.平均表面风速：0.4～0.6m/s 4.电压：100～240V 5.操作孔类别：全开型 6.音量：≤52dbA |
| 2 | 净化器过滤芯 | 8个 | 技术要求： 1.滤芯6块 1.1产品尺寸（mm）约：755×404×106（长×宽×高） 1.2外壳材质：聚丙烯 1.3外壳不带金属材料部件。 1.4产品连接：使用U型槽，内置自粘胶，确保不漏气。 1.5产品性能：上半部分由活性碳材质组成，用于过滤气体分子；下半部分由聚酯纤维组成，用于过滤粉末；两部分可由连接卡口分离进行维护。 1.6 针对标准化学品异丙醇、环己烷、盐酸在达到1% TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时过滤器的具体吸附量为：异丙醇 ≥ 500g 、环己烷 ≥ 750g、盐酸 ≥ 1620g 。 1.7▲配置2块适配于Captair 391 SMART无管自净型净气型通风柜的使用；配置4块适配于Captair Store 834通风试剂柜的使用。 2.滤芯2块 2.1产品尺寸（mm）约： 755×404×50（长×宽×高） 2.2外壳材质：聚丙烯 2.3 外壳不带金属材料部件。 2.4产品连接：使用U型槽，内置自粘胶，确保不漏气。 2.5产品性能：上半部分由活性碳材质组成，用于过滤气体分子；下半部分由聚酯纤维组成，用于过滤粉末；两部分可由连接卡口分离进行维护。 2.6 针对标准化学品异丙醇、环己烷、盐酸在达到1% TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时过滤器的具体吸附量为：异丙醇 ≥ 500g 、环己烷 ≥ 750g、盐酸 ≥ 1620g 。 2.7▲适配于Erlab实验室空气净化仪Halo。 |
| 3 | 连续除湿机 | 1台 | 一、技术要求 1.水箱：无； 2.重量：约5.6Kg； 3.产品尺寸（mm）：约500×520×920（长×宽×高） 4.适用面积：150平方米以内； 5. 显示方式：LED显示；功率：1800W；额定电压： 220V-50HZ,最大功率2350W； 6. 风速档位：无；高湿除湿量：≥150L； 7.▲具备空气过滤及连续排水功能。 二、售后服务 1.提供免费安装； 2.保修期至少1年，并承诺终身维修 |
| 4 | 淀粉粘度计 | 1台 | 一、技术要求 1. 显示方式：背光液晶、数字显示 2▲符合国标: GB/T 22427.7-2008 《淀粉粘度测定》要求； 3▲转速：≥75 r/min；转子DF-1# 4. 测量范围：≥10000(mPa.s）；测量误差(牛顿液体) ±2%； 重复误差(牛顿液体) ±1%； 5. 加热方式：电加热，加热功率300瓦；控温范围 ≤0.1℃ 6. 数据处理软件:可完整地记录淀粉糊化的全过程，通过数据处理软件，自动计算得到：成糊温度、峰值粘度、95℃（或98℃）开始保温时的粘度、95℃（或98℃）结束后的粘度、50℃开始保温的粘度、50℃保温结束后的粘度以及降落值和回生值。数据和曲线可存取、打印。 7.外形尺寸（mm）：约310×200×440（长×宽×高） 二、配置 主机：1台； DF-1#转子：1个；转桶：2个；数据处理软件：1份； 电源、数据线各1根。 三.、售后服务及培训 1. 厂家技术人员提供免费安装调试培训； 2. 保修期至少1年； 3.维修响应时间为24小时。 |
| 5 | 电热水器 | 1台 | 一、技术要求 1.容积（L）100 2.功率3000W 3.保温层，全方位包裹内胆 4.热水输出率（%） 94%以上 5.常规城市自来水压下供水45℃持续2小时以上 6.产品款式：横式 7.安装环境：浴室内/外 8.热水器类型：储水式 9.包装清单：膨胀螺钉×1袋（若干）、使用说明书×1套、安装挂钩×11袋（若干）、泄压阀×1个、安装螺丝配件×1袋（若干） 10.适配混水阀 |
| 6 | 垃圾处理器 | 1台 | 技术要求 1.电压V220；切刀参考转速≥2800r/min； 2.口径：约110mm； 3.配套管、接口。 |
| 7 | 电泳槽 | 2台 | 技术要求 1.凝胶尺寸（mm）（宽×长）约：(1)120×120、(2)120×60(3)60×120、(4)60×60 2.样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 3.缓冲液容积（ml）：550 4.外形尺寸（mm）约： 300×160×75（长×宽×高） 5.净重：约1.1（kg） 6.PC材料，一次注塑成型 7.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场 8.托盘有把手设计, 9.▲托盘具有防漂移功能，有加样背景色设计； 10.安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 11.配备专用制胶盒 12.▲配备水平调节功能 13.可拆卸电极架。 |
| 8 | 移动终端抽样打印机 | 4台 | 技术要求 1.实现抽样信息的实时打印，将抽样信息准确的输出到抽样单上。 2.打印方式：行式热敏打印。 3.外形尺寸(mm)约：125×110×60（长×宽×高）。 4.重量：约400克（不含纸卷）。 5.打印行宽：约72mm（24汉字/行48英文字符/行 或 标准24点阵高字体）。 6.纸张：纸张类型-热敏纸；最大宽度：79.5±0.5mm；最大外径：Φ50mm 7.装纸类型：按键装纸 8.打印字符：汉字编码方式：GBK,Unicode,ASCII；；内置字库：ASCII字库、GBK,GB2312，打印内容兼容英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线。 9.打印内容：一维条码(UPC-A、UPC-E、CODE39、EAN-13、EAN-8、CODABAR、CODE128、CODE93、ITF)、二维条码(QRCode、PDF417、DataMatrix、GridMatrix) 10.数据通讯接口：串口(RS232C)、蓝牙(BLUETOOTH)、WIFI(802.11 b/g) 11.▲无线通讯参数：串口(RS232C)、WIFI(802.11 b/g)、蓝牙(BLUETOOTH 4.0) 12.▲异常检测 ：缺纸检测、电量不足检测、开盖检测 13.打印机芯寿命：≥50km（25%打印密度） 14.一次充电打印长度：130～150m 15.颜色：黑 16.电池容量：7.4V 2400mAh锂电池 17.工作温度：-25℃-50℃ 18.工作湿度：35%-95% 19.黑标定位：左右双黑标定位 20.▲指令集：ESC/POS兼容指令集、JPL指令集、CPCL指令集 21.切纸方式：手动切纸 22.标准配件：电源适配器、锂电池 |
| 9 | 移动抽样信息采集机 | 4台 | 技术要求 1.操作系统：Safedroid OS（基于Android 5.1）或以上 2.处理器：4核1.2 GHz或以上 3.显示屏：5.0 英寸彩色显示屏，分辨率720×1280或以上。 4.触摸屏：电容屏，支持多点触控、手套触摸。 5.内存：RAM：1GB/2GB、ROM：8GB/16GB 6.外形尺寸（mm）约：152×78×15（长×宽×高） 7.重量：约283g（含电池） 8.按键：扫描键，音量+、-键，电源键，T键。 9.输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。 10.▲条码扫描：1D/2D条码阅读器可选；可读取所有国际通用一维条码和二维条码；可读取屏幕条码和彩色条码。 11.主电池：3.8V 4000mAh可充电锂电池，工作时间10-12小时（视具体环境而定） 12.充电时间：不超过4小时 13.RTC电池：支持 14.通讯方式： 14.1.▲无线局域网：Wi-Fi：双频WIFI，支持 802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。蓝牙：Bluetooth 4.0 HS low energy 14.2.▲无线广域网：国内现有无线网络广域网运营商的所有无线广域网模式 15.摄像功能：主摄像头：800万像素或以上，支持闪光灯、自动对焦、录像；前置摄像头：200万像素或以上。 16.无线射频识：13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC。 17.定位：高精度GPS，支持A-GPS和北斗等。 18.▲传感器：支持距离感应、光线感应和加速度感应。 19.OTG：支持（软件选择） 20.卡槽类型：Micro SD/TF 、Micro SIM。 21.SAM卡读卡器：1个 22.物理接口：Micro USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 23.音频：扬声器、听筒、麦克风。 24.其他附件：电源适配器、数据线、电池。 25.产品认证：CCC、型号核准证、电信设备进网许可证。 |
| 10 | 采购移动终端抽样软件APP | 1个 | 技术要求 1.含用户验证模块、用户信息管理模块、企业管理模块、新增抽样单模块、抽样管理模块、抽样单套打模块、标签（条码）打印模块、查询模块、数据同步模块、抽样相关知识等 2.抽样人在现场可以获取最新的企业信息与产品信息，生成抽样单和现场检查单，同时能将抽样信息通过互联网直接传输到质量安全监测系统，可导出指定格式电子表格用于样品信息汇总。 |
| 11 | 杂质度仪 | 1台 | 技术要求 1.电源：220V/50Hz 2.功率：≤150W 3.流量：约2.5L/nt 4.重量：约6Kg 5.杂质度含量：≤0.2mg 6.牛乳杂质含量：≤0.3mg/L 7.乳粉杂质含量：≤2mg/kg |
| 12 | 低温冰箱 | 1台 | 一、技术要求 1.实验室专用低温冰箱：立柜式 2.温度控制范围：-10℃•-40℃ 3.容积：≥270L 4.报警及温度记录系统 5.高/低温报警（可调） 6.断电报警 7.自我诊断系统 8.滑轮及调节螺栓 9.安全锁及可追挂普通挂锁 10、电压：220V |
| 13 | 通风柜 | 1台 | 技术要求 1.外部尺寸（mm）约：1500×800×2350（长×宽×高） 2.空气处理量：≥600㎥/H 3.平均表面风速：0.4～0.6m/s 4.电压：100～240V 5.音量：≤52dbA |
| ▲二、商务要求表（商务响应与售后服务同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于一年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护（要求免收上门服务费，交通、配件除外） |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握货物设备操作及日常维护。 2.保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，12小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。 3.货物设备到货后，即派工程师到客户指定地点免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 4.验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； 5.中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起90日内 交货地点：广西南宁市用户指定地点。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 付款条件 | 交货验收合格、中标人开具发票后二十个工作日内，由采购方一次性付清中标人全部货款。 |
| 验收要求 | 1、中标供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。 2、如实际货物参数与投标响应参数不一致的，验收不通过不予验收，采购人有权按中标供应商不履约的相关规定进行处罚。 3、采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| ▲政府强制采购节能产品的证明材料 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1. 本分标货物项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 ▲2.本分标2项货物“净化器过滤芯（8块）”产品执行标准：中国建工行业标准标准 《JG/T385-2012》，针对标准化学品异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器在达到1% TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值：异丙醇 ≥ 500g ；环己烷 >≥ 750g；盐酸 ≥ 1620g。中标供应商在供货时，应提供每一块过滤器都的出厂检测证书，内容包括具体吸附量检测结果，序列号，生产日期和装箱日期。 |
| 参考品牌及型号规格 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见采购需求及评标办法 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》 |
| 核心产品 | 本分标的核心产品是：第12项货物“低温冰箱” |
| 其它 | 1、需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，不满足则投标无效。 2、非▲不满足达 3 项以上（含）则被认为是实质性要求和条件不响应，作投标无效处理。 |

D分标：

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 乳脂离心机 | 1台 | 一、技术要求 1.自动安全锁盖； 2.离心停止自动刹车；≤8s ； 3.离心计时显示（数字）； 4.▲温度：最大68℃，每1度可调； 5.▲转数：600rpm -1130 rpm，每10转可调； 6.一次可离心样品≥8个； 7.电压 220V 50HZ； 8.功率450W 二、配置要求 1.乳脂计10根：0-4%，最小刻度0.05%； 2.乳脂计10根：0-6%，最小刻度0.10%； 3.乳脂计10根：0-10%，最小刻度0.20%。 三、售后服务 1.厂家技术人员提供免费安装调试培训，保修期至少1年； 2. 维修响应时间为24小时。 |
| 2 | 电子天平（十万分之一） | 1个 | 一、技术要求 1. 最大称量：120g； 2. 可读性：≤0.01mg； 3. ▲重复性（校验砝码）：≤0.04 mg (100g)； 4. 最小称量值 (U=1 %, k=2)，典型值：3g 5. ▲ 线性误差：0.1mg 6. 稳定时间：≤8s； 7. 灵敏度温度漂移（10-30℃）：2ppm/℃ 8. 秤盘直径：≤80mm； 7. 接口：RS232 和 USB； 8. 校正：内部/ FACT；分辨率：≥0.01mg； 9. 外壳：压铸铝，塑料 PA-12； 10.尺寸（mm）约：331×247(高×宽) 11.称量技术：高分辨率称量技术(HRT)，内置两组砝码 二、售后服务 保修期至少1年 |
| 3 | 定氮仪消化炉 | 1台 | 一、功能要求：采用标准的铝模块湿消化原理，包括消化炉以及相应附件。 二、详细用途：用于各类样品的湿消化处理。 三、技术参数 1.采用AOAC标准的铝模块消化装置； 2.消化能力: 每批20个样品； 3.▲消化炉可同时适用250ml常量消化管以及400ml大消化管，以便适应不同类型的样品； 4.消化炉内置大屏幕LED编程控制器，带中文操作菜单，可以设定消化时间与温度； 5.温控精度±1℃ 6.▲温控范围：100－440℃ 7.温控时间：1—1199 分钟 8.控制电路采用独立密封设计，并与加热模块相连，避免酸液腐蚀的同时，节省空间； 9.具备超温报警功能； 10.配套废气收集罩，具有防交叉感染设计； 11.可与Kjeltec 定氮仪主机配套使用； 四、配置要求： 1.20位铝模块消化炉1台： 2.附件：带负压排废装置1套；250ml消化管架1个；250ml消化管20只；催化剂1000片。 五.售后服务及培训： 1.厂家技术人员提供免费安装调试培训，保修期至少1年，并承诺终身维修； 2.如果所提供产品属于进口产品的，产品厂家在国内必须有全资维修服务机构，提供营业执照证明； 3.维修响应时间为24小时； |
| 4 | 氮吹仪 | 1台 | 技术要求 1.样品位数：45位； 2.▲仪器尺寸（cm）约：61×48×86（宽×深×高）； 3.▲使用试管范围（标配）：10-19 mm（外）；10-30 mm（内） 4.▲气体流量：0-30 lpm； 5.气体输入压力范围：30-150 psig； 6.气体输出压力范围：0-30 psig； 8.▲圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面接触样品； 9.▲可容纳样品试管尺寸范围为直径10-30 mm、内装液体体积1-50 ml； 10.适用于试管、锥形瓶、离心管等； 11.底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出； 12.使用氮气或空气吹扫样品表面； 13.▲恒温控制，水浴提供温和加热； 14.▲氮气消耗量≤330 ml/min/样品； 15.带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量； 16.每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量； 17.▲针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换）； 18.所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂，亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀； |
| 5 | 电泳仪 | 1台 | 1.▲功率：1-75W， 2.▲电压：5-300伏， 3.电流：4-400mA， 4.适用于于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 |
| 6 | 凝胶成像系统 | 1台 | 技术要求 1.▲CCD相机分辨率： 500万真实物理像素或以上（非软件处理） 2.灰阶：12bit（4096个灰度等级）或以上 3.动态范围：0-3.6OD 4.▲镜头：智能化镜头成像技术，镜头具有很深的成像景深，样品在一定高度内，始终处于对焦清晰的状态，不需要要手动或者通过软件调节镜头 5.▲双侧反射蓝光：470nm激发光源，可激发SybrGreen、GFP等染料 6.双侧反射白光 7.透射紫外光：可推拉式紫外灯箱，302nm。 8.透射白光 9.滤光片轮：3个或以上位置 10.滤光片 标配黄色滤光片一张 11 ▲成像面积不小于（长×宽）cm:24×20 12.控制方式：电脑软件 13.包含成像软件和分析软件 14.用户也可以根据应用编辑自己的拍摄程序； 15.流水线式的操作步骤；能够自动识别条带和泳道，进行定量分析；可进行注释，显示曝光饱和度，调节图像的对比度。DNA/RNA、蛋白胶自动1D分析、分子量、Rf值、柱形图、3D柱形图、定量PCR、W标准曲线、2D斑点密度分析、4到1225孔阵列及杂交分析、自动／手动彩色菌落计数、显微照片、放射自显影照片、Slot杂交分析、TLC培养板及物体距离测量标尺等。 16.▲投标时，若所投设备为进口产品时，投标文件中必须出具原厂商或者国内总代理商的授权书原件以及彩页说明文件 |
| 7 | PCR仪 | 1台 | 技术要求 1. ▲采用镀金银槽模块，容量为96×0.2ml反应管或标准96孔板； 2.模块控温范围 -5℃-99.9℃； 3. ▲最大变温速度5℃/秒，最小变温速度0.001℃/秒 ； 4. 最大升温速度5℃/秒（平均升降温速度分别为4.2℃/秒和3.6℃/秒）； 5. 控温精度±0.1℃；温度均一性±0.25℃@55℃，±0.4℃@95℃； 6.模块温度可实时监控并以曲线方式显示； 7. 分体式热盖，避免PCR反应过程中冷凝水的形成； 8.热盖温度最高105℃； 9. ▲热盖压力可在程序中输入压力数值进行预设，无需人工扭动旋钮施压 10.1/4VGA无反光触摸控制显示屏, 像素:320×240 或以上 11.断电重启后程序会自动回到最近一个循环的变性步骤开始运行，最大程度保证PCR的保真性； 12.内置软件可容纳680个或以上标准程序，界面软件可管理64个或以上不同的用户并有密码保护，同时设有管理员账户及维修账户； 13.可在不同仪器间进行程序和数据的拷贝和传输； 14.可以记录最近使用过的16个或以上程序，并记录程序完成情况和仪器状况； 15.能耗≤350w，噪音≤38分贝； 16.▲投标时，若所投设备为进口产品时，投标文件中必须出具原厂商或者国内总代理商的授权书原件以及彩页说明文件 |
| 8 | 牛奶冰点测定仪 | 1台 | 一、技术要求 1.▲检测速度：40个样品/小时，1.5分钟/次 2.▲测量范围：0.000℃~-1.500℃ 3.检样量：2.0-2.5ml(2.2ml) 4.▲精确度：0.0001℃ 5.重现性：±0.002℃ 6.端口：RS 232端口1个，6V打印端口 7.重量：约12kg 8.尺寸约（cm）:29×19×38（宽×高×深） 9.工作电压：220V/115V；AC(50-60HZ)；180W 12VDC 10.工作条件：连续工作6小时以上 11.结果报告：冰点曲线、冰点值、掺水百分比、时间、日期 12.数据储存：500条数据 13.数据可下载至电脑保存 14.▲8英寸彩色大屏幕数据显示，触摸屏操作，屏幕显示冰点曲线图，可拍照保存。 15.校准液选择：用户自定义配比出校准液 二、配置 主机1台、校准液2瓶、冷冻液1瓶、样品管1盒、试管架1个、电源线说明书安装工具1套。 |
| 9 | 牛奶体细胞计数仪 | 1台 | 一、技术参数： 1.工作电压：100-230 VAC, 2.5A, 120V 2.频率：50/60 Hz 3.电源适配器：14 VDC, 3A, 40W 4.工作温度：15-35 ⁰С 5.工作湿度：0-95% 6.▲样品检测时间：不超过3分钟 7.▲可同时操作2份样品或4份样品 8.采用荧光染色自动镜检技术，染色剂外无需额外的化学试剂，采用干粉式染色剂无需要稀释液。 9.▲体细胞检测范围1-1000万个/毫升，性能范围10-100万个/毫升。 10.▲待检奶样：8μL或者14μL（取样100μL）。 11.▲测量精度：以40万个/毫升样品为基准时，检测误差等级≤3% ，以60万个/毫升样品为基准时，检测误差等级≤2%。 12.▲可根据体细胞宽度调整体细胞计数值大小范围，以适应牛奶，羊奶，水牛奶等不同各类样本。 13.▲仪器内置10英寸平板电脑，触摸屏操作配无线键盘鼠标，配套可视化操作系统和分析仪专用管理软件，可以三维图形化显示体细胞的数量、大小和分布图。 14.仪器在网络条件下可以实现人员远程操控。 15.仪器耗材常温保存。 16.内置小票打印机支持WIFI网络。 17.测量数据可从计算机直接输出。 二、配置 1.主机1台 2.样品制备管4个 3.体细胞标准样品2瓶（25毫升每瓶） 4.颗粒状防腐剂加样工具（每个工具内含800粒颗粒防腐剂）2件 5.小型样品混匀仪1台 6.移液器2个 7.不间断电源1件、 8.带漏电保护的拖线板1件 9.数据输出移动优盘16GB或以上1件 10.可检测400个或以上样品用的试剂产品1盒。 |
| ▲二、商务要求表（商务响应与售后服务同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于一年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护（要求免收上门服务费，交通、配件除外） |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训2～3名相关人员至掌握货物设备操作及日常维护。 2.保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，12小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。 3.货物设备到货后，即派工程师到客户指定地点免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 4.验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； 5.中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起90日内 交货地点：广西南宁市用户指定地点。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 付款条件 | 交货验收合格、中标人开具发票后二十个工作日内，由采购方一次性付清中标人全部货款。 |
| 验收要求 | 1、中标供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，中标供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。 2、如实际货物参数与投标响应参数不一致的，验收不通过不予验收，采购人有权按中标供应商不履约的相关规定进行处罚。 3、采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| ▲政府强制采购节能产品的证明材料 | 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1.本分标第1、2、3、4、5、6、7、8、9项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。（要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人负责协助中标人办理免税手续） |
| 参考品牌及型号规格 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见采购需求及评标办法 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》 |
| 核心产品 | 本分标的核心产品是：第2项货物“电子天平（十万分之一）” |
| 其它 | 1、需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，不满足则投标无效。 2、非▲不满足达 3 项以上（含）则被认为是实质性要求和条件不响应，作投标无效处理。 |