## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6. 招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

7. 投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标产品必须选用符合国家或其他强制标准、规范的产品。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 包埋盒激光打号机 | 2台 | ▲1、激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材。 2、无需预热，开机即可用。 3、工作无噪音，且无需光照烘干。 4、操作软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面，根据需要，可提供多种打号模版，进行个性化设置。 5、打号字迹清晰，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色，并可耐刀片直接刮擦而不磨损。 6、可打印各种字体、符号或二维码，能与现行的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印。 7、无任何易损部件，无需任何保养及维护。 ▲8、进料与出料动作由一个电机连续完成。 9、检查视窗非透明设计，无激光外漏。 10、激光功率不会对包埋盒过度烧刻、形成凹凸并产生有害气体。 ▲11、占位面积小于280MM×395MM，重量≤15KG，适合放置于取材台旁，实现即打即用。 |
| 2 | 冰冻切片机（双压缩机） | 1台 | 1、防溅水设计冷冻切片机 ▲2、压缩机数量2个 3、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次 5、带冷冻箱手动除霜功能 6、半导体制冷位点：2个 7、样品托：10个样品托。 8、速冷架制冷温度最低达：-42℃ 9、切片厚度范围：1-90 um 10、粗修厚度最大值：≤550微米 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 12、带样品回缩功能 13、进样:步进马达控制的样品头进样。 14、电动进样速度：慢的为300微米/秒,以20微米递进；快的900微米/秒 。 15、最大样品尺寸：50*80mm ▲16、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 17、表面涂层：抗菌纳米银 18、经过有效性认证的紫外线表面消毒：可在任何时间和任何温度下进行 19、图形化按键操作，便于操作且避免失误的发生 20、刀片都适用的一次性刀片架。刀架为燕尾固定 21、密封的不锈钢材质高精度冷冻切片机防溅设计，易清洗，消毒时无需要从冷冻室取出 |
| 3 | 双人共览数码显微镜 | 1台 | 1、光学系统：无限远校正光学系统 ▲2、具有全自动的明场、可升级偏光、相差等观察方法；具有一键切换不同观察方法的功能 3、聚光镜：可用于2.5-100倍物镜。 4、所有显微镜参数都量化,并能被存储和复制，机身自带屏幕显示 5、有计算机控制接口，可免费下载控制软件 6、电脑控制显微镜各种参数 7、6位编码可记忆物镜转换器，显示屏显示正使用的物镜倍数 8、放大倍数：50-630X 9、三目观察镜筒：宽视野25。 10、透射光照明： LED冷光源，寿命≥25000小时 11、智能型恒定色温控制 12、智能型光强管理, 低倍物镜, 自动变为低照明强度, 高倍物镜, 自动变为高照明强度，不用调节光强 13、机身有6个可定义的按键，用户可通过按键一键控制显微镜的功能转换 14、可通过电脑和机身上的可程序设计的快捷按键，一键控制显微镜的透射光控制等功能 15、物镜： 平场消色差物镜2.5X(NA＝0.07) 平场半复消色差5X(NA＝0.15) 平场半复消色差10X(NA＝0.30) 平场半复消色差20X(NA＝0.50) 平场半复消色差40X(NA＝0.80) ▲16、目镜：10X宽视野目镜，双目镜可调屈光度，视场25mm 17、双人共览装置一套 18、数码摄像头≥1000万像素及配套接口一套 |
| 4 | 流式细胞分析仪（双激光8色） | 1台 | ▲1、激光器和荧光通道：配置两根激光器，激发8色荧光，包括488nm、633nm，原厂具有通过FDA和CFDA认证的6色淋巴细胞亚群的标准检测试剂盒；具备CFDA和FDA双重认证，可以满足临床检测的各种需要：血液肿瘤免疫分型检测;淋巴细胞亚群分析;人类白细胞抗原B27（HLA-B27）检测;造血干细胞计数;肿瘤细胞DNA检测分析；网织红细胞计数；血小板疾病及活化检测等。 2、固定校准光路，多激光配置采用空间多点激发，保证多激光同时激发简便易行。 ▲3、光路设计：采用三角形及八角形反射信号光路设计，所有荧光信号必须通过PMT检测器检测，先检测长波长信号后检测短波长信号 (即先检测最弱的发射荧光，以免信号丢失) 4、检测方式：180 ×430µm矩形石英流动检测室。 5、光学信号采用光纤传输技术 6、液流系统:有独立外置的液流系统，液流的开启，关闭，日常清洗软件自动化控制，有专配的关机液体，可替换样本管路中的鞘液，去除盐结晶。 ▲7、荧光检测灵敏度：FITC<12MESF，PE<12MESF。 ▲8、最大样本流速可达120微升/分钟【以厂家参数为准，投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。】 9、样本交叉污染率<0.1% 11、检测颗粒范围：0.5um~50um 12、样本死体积≤30ul，适合微量样本和稀有样本的检测。 13、电子系统采用高达32比特的浮点运算，电子死时间为0，以最大程度保证数据检测精度和分辨率。 14、信号捕捉模式：全数字信号 15、荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿，既可以硬件补偿，也可以软件脱机补偿，完全实现网络补偿 16、信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度(Height), 面积(Area), 宽度(Width)检测以及比率检测 17、时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测 18、阈值：可以任意参数设置阈值 ▲19、原厂具有国家药监局认证的全套淋巴细胞亚群检测试剂，包括但不限于2色，3色，4色和6色；无封闭荧光通道。 |
| 5 | 免疫组化检测仪 | 1台 | 1、应用试剂：一抗开放，可以提供和应用标准化的检测试剂系统。 2、切片数量：每个工作平台可以同时染色48张切片。 3、试剂数量：可以同时使用试剂≥42种。 4、适用标本范围：石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片，等等。 5、适用染色范围：免疫组化，免疫荧光，等等。 6、加样位置:可调节加样区域。 7、加样头：特氟龙包被。 8、自动清洗功能：自动记录切片染色数，具有自动清洗程序 9、运行模板：预设常用染色程序模版，可以自行设计和存储模版，可以同时运行几种不同的染色程序模板。 10、环保排流系统：有毒废水分开排放。 11、文件打印系统：标准印机，可以打印实验记录和文件报告。 12、标签打印系统：标签打印机，可以打印防潮耐腐蚀抗有机溶剂的标签。 13、液面探测系统：具备自动试剂液面检测功能。 14、二维码阅读系统：软件支持切片二维码的识别，可以同时对切片和试剂进行条码识别。 15、有共享功能，可实现数据、信息共享 16、本地局域网连接和远程管理：可以与本地局域网连接，实现远程在线管理和监视染色程序。 17、与其他仪器的系统兼容性：可以与同品牌的其他相关仪器共享管理软件和平台，实现系统管理。 18、电脑主机：主机配置为系统标配，一台主机可以同时操控3个以上（含3个）工作平台。 19、抗原自动修复系统：系统包括抗原自动修复工作功能或平台，可同时进行低PH和高PH修复。 20.染色程序：仪器运行软件中提供国际统一的标准化染色流程。 ▲21.仪器厂商具备生产免疫组化染色配套PD-L1检测PharmDx试剂盒的能力，可用于体外诊断尤其是伴随诊断。 22.软件可实现试剂管理、切片管理以及病例管理。 |
| ▲二、商务要求表 |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致投标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 合同签订日期 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 转包要求 | 本项目不允许转包。 |
| 分包要求 | 本项目不允许分包。 |
| 交货时间 | 采购合同签定后90个日历日内交货并完成安装调试。 |
| 交货地点 | 南宁市青秀区河堤路71号广西壮族自治区肿瘤防治研究所指定地点。 |
| 质量保证 | 1、供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（响应文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |
| 服务标准、期限、效率 | 售后服务除特别注明外，中标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在响应文件中列出。采购人需要继续由原中标人或制造商提供售后服务的，该中标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5.其余按厂家承诺执行。 |
| 培训 | 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 付款方式、时间及条件 | 全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%，其余5%作为履约保证金，质保期满后若无质量问题，则一次性支付余款。（不计利息）。 |
| 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 (货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 (服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 履约保证金 | 本项目履约保证金；(有，具体为中标金额的5% |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 投标人能力 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本表的第2-5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 其余货物采用进口产品投标的，投标无效。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为第 4 项货物 多家投标人提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《第二章采购需求》及《第四章评标办法及评分标准》 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 五、其他 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如本项目第2-5项货物选用进口设备投标，投标人在投标文件中必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件；如本项目第2-5项货物选用国产设备投标，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件。 ▲3、中标人在供货时必须提供第1项货物所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件。 |
| 医疗器械注册证 | ▲以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |