广州市花都区人民医院

政府采购招标文件

项目编号：KDRW-2017HW-04

项目名称：广州市花都区人民医院医疗设备采购项目

项目类别：货物类

广东华粤招标代理有限公司

发布日期：2018年1月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号跟子包名称必须一致。

- 单独提供的唱标信封应包括：《开标一览表》、《退保证金说明》原件。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 公告期间，投标人应在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com/）完成供应商注册（已注册的供应商可忽略此信息）。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本和时间，购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 采购人需求	11

第四部分 合同书格式	18

第五部分 开标、评标和定标	27

第六部分 投标文件格式	36

# 第一部分 投标邀请函

广东华粤招标代理有限公司 受 广州市花都区人民医院 的委托，对以下项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：KDRW-2017HW-04

二、采购项目名称：广州市花都区人民医院医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币 343 万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 纤维支气管镜 | 3台 | 33 | 33 |
| 二 | 1 | 全自动酶免分析仪 | 1套 | 250 | 310 |
|  | 2 | 染色体核型分析系统 | 1套 | 60 |  |

经政府采购管理部门同意，本项目为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。投标人须对本项目以子包号为单位进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

1、参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务报告）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明文件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社保证明文件)

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供声明函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照；

3、依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

4、如所投标产品属于医疗器械产品，应具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

六、符合资格的供应商应当在2018年1月11日9时起至 2018年1月30日17时止（法定节假日除外）携带以下加盖公章的证件复印件广东华粤招标代理有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室），招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(或三证合一证明)；

（二）政府采购法第二十二条证明文件；

（三）《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》复印件：

（四）所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件；

（五）人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

（六）《公平竞争承诺书》原件；

（七）经办人如为法定代表人，需提供法定代表人证明书原件（见附表）及法定代表人身份证复印件；经办人如为投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书（见附表）及授权代表身份证复印件；

（八）供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；

七、我公司只接受报名购买本招标文件并在规定时间内交纳投标保证金的供应商投标报价。

八、投标文件递交和截止时间：2018年1月31日上午9：30分(注9时开始受理投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室。

十、开标评标时间： 2018年1月31日上午9：30时

十一、开标评标地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室

十二、招标文件公示/下载：

招标文件公示期为2018年1月11日至2018年1月17日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 采购代理机构联系人： | 广东华粤招标代理有限公司 | 采购人联系人： | 广州市花都区人民医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-62313760 | 电话： | 36958519 |
| 传真： | 020-62313719 | 传真： | 86857438 |
| 联系地址： | 广州市天河区体育西路109号高盛大厦8E | 联系地址： | 广州市花都区新华镇新华路48号 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： | 510800 |
| 开户行： | 招商银行广州体育西路支行 |  |  |
| 帐号： | 120910640210901 |  |  |

广东华粤招标代理有限公司

2018年1月10日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市花都区人民医院。

2.“监管部门”是指：广州市花都区财政局政府采购监管科。

3.“政府采购代理机构”是指：广东华粤招标代理有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改

1.招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改由招标代理机构在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应在投标截止时间15日前，以书面方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认。

三、知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

四、纪律与保密事项

1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

五、质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

六、投标文件

1、投标文件的构成

1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份，电子文件1份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份，退保证金说明一份）

2、投标文件的编写

2.1  投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

2.7  投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本和电子文件单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东华粤招标代理有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间 年 月 日上午 之前不得启封

4、投标文件的递交

4.1  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.2  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 投标截止时间后递交的。

4.3  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.4  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5、投标保证金

5.1、★投标人应交纳投标保证金：子包一人民币3300元整；子包二人民币 31000元整。

5.2投标保证金交纳形式：银行汇款、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等。

(1)招标代理机构不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止前一个工作日前到到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：

收 款 人：广东华粤招标代理有限公司

开户银行：民生银行天河北支行

账    号：693646557

并请注明“事由：广州市花都人民医院医疗设备采购项目，编号KDRW-2017HW-04保证金”

(2)用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

- 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

- 由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

- 有效期超过投标有效期30天；

- 投标保函正本原件应在投标截止日的前一个工作日递交到广东华粤招标代理有限公司，并将一份复印件装订在投标文件正本中。

5.3、汇款单连同投标人名称、邮寄地址、邮政编码、联系人、联系电话一并传真至广东华粤招标代理有限公司020-62313719。我司不承担因邮寄产生的任何责任，包括遗失或延迟等。

5.4、投标时凭已盖章的银行进账单原件（原件验证完毕当场退回）递交投标文件。如投标人没带银行进账单原件，招标代理机构核实需要时间，如果因此而耽误了投标，责任由投标人自负。

5.5、凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

5.6、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构在收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.7如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.8、中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

5.9、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

（1) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

5.10、办理退保证金手续说明

5.10.1投标企业需填写《退保证金说明》并加盖公章。（附表一）

5.10.2我司通过转账方式退回投标保证金。投标人需将加盖公章的《退保证金说明》原件寄到我司，我司将按法律法规规定的时间内退回。

附表一

《退保证金说明》

致：广东华粤招标代理有限公司

我公司于     年   月参加广东华粤招标代理有限公司组织的 “          项目”（项目编号：      ）的投标，并按招标文件要求缴纳投标保证金“小写金额（大写金额）”。在该项目中我公司为（中标人或未中标人）。现申请退办该笔投标保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年  月  日

6、投标文件的修改与撤回

6.1  在投标截止时间之前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。。

6.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

7、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

8、招标文件的解释权

本招标文件由广东华粤招标代理有限公司负责解释。

9、其它说明事项

9.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

9.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

- 招标范围

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 纤维支气管镜 | 3台 | 33 | 33 |
| 二 | 1 | 全自动酶免分析仪 | 1套 | 250 | 310 |
|  | 2 | 染色体核型分析系统 | 1套 | 60 |  |

经政府采购管理部门同意，本项目为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。投标人须对本项目以子包号为单位进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。

二、招标要求：

总体要求

1、带“★”标记为废标参数，任何偏差将导致废标；“▲”为评分重要技术指标参数，不做投标无效处理。如有虚假响应，将导致废标，移送监管部门查处。

2、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

子包一：纤维支气管镜主要配置及技术参数要求

- 视野角度为120°，视野方向0°直视

- ▲先端部外径：≤5.0mm

- 弯曲部外径：≤4.9mm

- 有效长度为≤600mm，全长≤900mm

- ▲钳子管道内径≤2.2mm

- 钳子管道最小可视距离：2-50mm

- 可拆卸的吸引阀及吸引连接口，方便内镜清洗消毒，吸引阀可高温高压消毒

- 拥有第二弯曲部

子包二：全自动酶免分析仪及染色体核型分析系统主要配置及技术参数要求

序号1、全自动酶免分析仪

| 1 | 基本功能 |
| --- | --- |
| 1.1 | 能全自动进行酶免ELISA实验样品分配、稀释、试剂加注、板温育、洗涤、板转送、结果判读、分析和报告打印等全过程自动化，于仪器内全自动完成； |
| 1.2 | 双机械臂系统：具有移液机械臂和移板机械臂，双臂独立操作，互不干扰，提高实验效率；可实现加样、移板同时进行； |
| 1.3▲ | 全机核心部件均由同一厂家研发及生产（加样机械臂、转板机械臂、洗板机、酶标仪等），稳定性高； |
| 2 | 主机平台 |
| 2.1 | 平台长度≥180cm，采用轨道抽拉式台面设计，轨道数≥30个，轨道上任何载架均可沿轨道自由上载及卸载； |
| 2.2 | 立体层架：具有立体层架设计，不占用台面空间 层架提供≥24个微孔板放置位，批量处理板数≥24板； |
| 2.3 | 具有连续装载功能，设有专用进板位置，无需开主机门锁或打开安全面板即可上载/卸载微孔板，确保不同批次实验互不干扰，连续进行； |
| 3 | 加样系统 |
| 3.1▲ | 加样臂与仪器平台为同一品牌厂家研发及生产，稳定性高。配有永久性Teflon包膜涂层不锈钢加样针，可升级至一次性吸头配置，并支持钢针及一次性吸头在同一加样机械臂上混合使用，适应不同实验要求； |
| 3.2 | 独立8通道加样机械臂，各通道独立控制，每个通道均可在Z轴上进行独立运动。如某一通道故障，可通过软件屏蔽，不影响整体运行； |
| 3.3▲ | 加样原理：基于管泵的液体置换原理（液动加样技术）。通过光电定位实现高精度液体分配，注射器在加样过程中无需气体参与，不受温度、气压影响；无需使用一次性吸头等专用耗材，节省成本； |
| 3.4 | 加样精密度(CV)： 加样10μl时<3.5% (使用1000μl固定钢针时) 加样100μl时<0.75% (使用1000μl固定钢针时) |
| 3.5 | 采用涂层不锈钢加样针时：无额外耗材，无需采购吸头即可进行实验，节约成本。 采用一次性加样针时：黑色碳素材质，可选200/1000μ，并能提供原厂带滤芯及超洁净级别一次性加样针满足不同实验的需求； |
| 3.6 | 一次性吸头型号产品配有低位枪头脱排器，枪头采用弹射模式进行卸载，卸载时无需和台面任意部件进行接触，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染； |
| 4 | 转板机械臂 |
| 4.1 | 独立的移板机械臂，机械臂可沿XYZ轴独立运动。机械捉手可进行水平方向的旋转（角度≥270度）和延展，可进行微孔板、深孔板及一次性加样针载架的自动转移，实现仪器的全自动化运行； |
| 5 | 孵育及条码扫描模块 |
| 5.1▲ | 采用封闭避光塔式孵育装置，上下同时传热（非底部加热），保证温度均匀防蒸发功能，控温范围:室温+5℃～45℃；控温孵育箱和室温孵育箱板位各自独立，共提供≥24个孵育位； |
| 5.2 | 激光条码识别系统：自动扫描，扫描过程中无需人为参与，无需人手拖动耗材。智能区别有试管/无试管、有条码/无条码。可对多角度进行扫描，可扫描识别包括样本试管、试剂容器、酶标板项目条码等，可识别试剂类型、批次、效期等，实现条码化自动管理； |
| 6 | 酶标仪及洗板机 |
| 6.1 | 判读部分为12个测量通道，读板时间快：≤6秒/板(单波长)，有振板功能，波长范围340～750nm，测量范围：0.000～4.000 OD。可升级6波长滤光片或梯度滤光片（400nm～700nm梯度可调）； |
| 6.2 | 洗板最小残留量<2ul,软件内可储存任意数量的洗板程序，可同时设置≥3种洗板液。可升级具有真空抽滤和磁珠分离清洗功能用于科研磁珠法分析实验； |
| 6.3▲ | 洗板机、酶标仪与主机平台为同一品牌产品，各自具有国家药监局CFDA注册证；可脱机独立使用并具有单独的操作及分析软件； |
| 7 | 软件 |
| 7.1 | 具有“3D”工作编辑软件，可动画预演示实验全过程，实现更直观的时间优化管理。提供全中文操作平台，支持与医院LIS系统联网，可实现双向通讯功能，并负责LIS接入相关费用； |
| 7.2 | 具有拼板检测功能，即一块板上可同时进行多个项目实验，使小量样本测试也可上机，每块板上可设置≥6项组合试验； |
| 7.3 | 软件具有多级用户管理权限、全试验过程监控（full audit trail）、电子记录（electronic records）、电子签名； |
| 8 | 法规要求 |

序号2：染色体核型分析系统

（一）系统综合要求

系统包括一套染色体中期分裂相核型采集和分析系统主系统，以及3台核型分析工作站。主要部件包括：

1、正置显微镜 1套

2、1英寸科研级CCD成像设备 1套

3、染色体核型分析工作站 3套

（二）产品技术指标

1、光学系统：采用无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象，含透射光和反射荧光光路；。

2、主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。

3、调焦系统：2档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。

4、防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。

5、载物台：超硬镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm±3mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。

6、单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。

7、聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。

8、物镜转换器：6孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。

9、采用科研级别正置显微镜，可以采集明场图像，日后可升级采集FISH荧光图像。

10、12V透射光光源≥100W卤素灯泡（配备用灯泡2个）。

▲11、配置2个高端科研级别物镜（线程值M值=25，必须符合：中国国家标准GB/T 22055.2-2008，国际标准ISO 8038-2:2001中规定M=25，大于或小于25均偏离标准）： 10x物镜 NA值（数值孔径）≥0.30; 100x物镜NA值（数值孔径）≥1.32。

12、 配置三目镜筒及相机接口。

13、目镜：10倍，视场22mm，两个目镜可独立调节届光度。

▲14、采用科研级单色相机，满足以下指标：CCD芯片≥1英寸。

▲15、CCD总像素≥190万像素; 而且单像素点≥7.4um X 7.4um。

16、软件含有G 带/R 带等分析模式，有依据ISCN 2009的解析度为300, 400, 550, 700 和 850的条带模式。

17、系统具有明场的手动快速采图功能。

18、可对捕获的中期相进行自动或交互式分离，可以根据需要选择不同的中期相分别进行分离、核型排布、配对、分析、染色体数目直接计数和中期染色体直接标记。

18、具有各种方便灵活的功能快捷键界面，使用简单容易掌握。

19、强大的实验室管理、质量控制和数据统计功能，可追踪染色体分析的数量。

20、允许对核型配对进行审查，包括案例内和与其它案例的相同染色体的比较。

21、具备完整全面的病人数据库。用户可输入全部与病人相关的数据，具有强大的检索功能。

22、可以分权限帐号对结果进行多次比较与复查，确保诊断质控。把临床风险降至最低。

23、可以自由创建中文病例报告模板，可选择不同核型的显示和中文打印格式，用户可以自行任意修改报告模板。

▲24、分析软件具备强大的三级审查功能，：

- 具备强大的审核者自查功能，可以确保每一号染色体可以核对到该号染色体不重叠

的细胞至少两个以上，方能通过自查。

b．可以一键将同号染色体置于同一个屏幕分析

c．可以一键将4个分析过的细胞置于同一屏幕分析。

25、主流品牌电脑3套：英特尔至强四核CPU，2.8G以上；8GB DDR4、2400MHz ECC内存，硬盘采用RAID5磁盘阵列技术1TB以上，1GMB以上显卡，DVD刻录光驱，正版WIN7以上操作系统（最好WINDOWS 7中文版），正版杀毒软件，24寸专用LED显示器

26、软件2套：具有核型采集分析功能，具备数据库。

▲27、要求染色体核型采集分析系统的全部软硬件均为同一厂家提供，产品软硬件售后支持和维修也由同一厂家负责。

子包二商务条款：

1.硬件安装完毕后，提供第一期3-7天操作，应用培训。1年内继续提供2次上门回访应用培训，及疑难问题解决加深度培训。

2.保修年限≥1年；售后响应时间＜6小时，接报后到现场服务时间小于24小时。

三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

## 交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：合同签订后   90   天内交货。

- 交货地点：用户指定地点。

（三） 交货要求

### 1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 2、属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 3、进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 4、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

## 五、安装调试、培训及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

1、免费质保期期限：整机保修≥1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：12小时内。

3、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4、所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5、在质保期内免费提供软件升级服务。

## 六、付款方式

本合同的每笔款项均以人民币支票方式支付，支付的时间和金额如下：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

（1）合同；（2）中标人开具的正式发票复印件，加盖招标人公章；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；（4）中标通知书

# 第四部分 合同书格式

医疗设备购销合同

设

备

名

称

广州市花都区人民医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ：广州市花都区新华路48号

甲方（买方）：     广州市花都区人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及招标代理公司项目编号【              】广州市花都区人民医院采购医疗设备招标项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，在平等互利、协商一致的基础上，甲方向乙方订购标定的医疗设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.1合同标的设备信息：

| 设备品名 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计成交金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB￥ ) |

1.2合同总价包括设备设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、验收、网络信息接入费用（如需）、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

2. 设备的交付期与交货地点

2.1乙方在合同生效_ 90_天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。

2.2乙方应在设备运至甲方所在地前  3 天通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

2.3交付完成的标志为：三方（使用科室验收人员、设备科验收员、安装技术员）在《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》（见附件）上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在_ 7天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成后 7 个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

3.9若乙方所提供的货物产地在境外的，务必于设备安装验收前提供货物通关所涉文书。

4.付款方式及付款注意事项

4.1	 本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

4.1.1合同设备全部到指定地点交付并完成验收合格30天后，凭

甲方安装验收报告；

乙方开具的正式发票、送货清单原件及复印件各一份；

由甲方向乙方支付合同总金额的50%，即：人民币￥          ；大写        。

4.1.2  合同设备验收合格3个月后，由甲方向乙方支付合同总金额的40%，即：人民币￥          ；大写        。

4.1.3  待合同设备保质保用期满后或合同设备验收合格12个月后（先到为准），乙方凭维护保养回访报告，申请甲方支付给乙方合同的余款(合同总金额的10%)，即：人民币￥          ；大写        。

4.14其它要求：合同、发票及送货清单所标注的“医疗设备品名、型号规格”以注册证为准，其中送货清单应列明其医学装备品名、品牌、型号规格、数量、生产厂家、出厂日期、出厂编号及设备附属技术资料清单等。（具体格式可参考附件）

4.15 维保期内，乙方应根据项目标的设备的设计属性，落实维保期内的维护保养义务，包括至少半年一次的维护保养服务，维保到期前的整机状态评估，拟稿形成维护保养报告，并凭维保报告申请支付尾款。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需的但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_1年内生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后30 天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期   个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间__4小时（保修单位：                          ；报障电话：            ），__24___小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 48小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告 48 小时内向甲方免费提供 相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于______元；定期免费预防性维护保养次数，不少于_______次/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 合同签署要求：乙方需由法人或指定签约代表（需提供公司授权书）亲笔签名。

12.2 本合同一式 五  份，以中文书就，甲方执 三 份、乙方执 两份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.标的设备详细配置清单

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

16.本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广州市花都区人民医院              	乙方：

法人代表：							           法人代表：

签约代表 ：                         		签约代表：

通讯地址：广州市花都区新华街新华路48号   通讯地址：

电话：			                            电话：

传真: 020-62935224		                  传真:

签约日期：    年    月    日     		    签约日期：    年   月   日

账户：广州市花都区人民医院                 账户：

账号：3602023909033031819                  账号：

开户行：工行广州花都新华支行               开户行：

税务登记号：1244011445539427X0             税务登记号：

合同签署事项

- 合同初审

- 报审方式：由标的供应商按以下要求发送文件到hdrmyysbkht@126.com。

- 文件格式：统一以压缩包形式，文件名命名为“XX公司XX采购合同（业务联系人+电话）”。

- 文件内容（共5各文件）

- 合同正本（名称：XX公司XX设备购销合同）（Word）

- 经销资质证书：经销商三证（《营业执照》《组织机构代码证》《税务登记证》）及相关授权书（产品经销代理授权书、签约代表授权书、经销人员身份证复印件）（盖红章或及签名）.PDF

- 产品资质证书：产品三证（《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《医疗器械注册证》或备案凭证及《产品检验报告证明》.PDF

- 中标通知书.PDF

- 技术档案：主要功能及技术参数、设备操作标准规程、设备日常保养规范、设备使用操作培训课件（PPT）或其它技术材料（Word）

- 产品档案：产品彩页扫描件.PDF、产品宣传广告语（Word）

- 合同签署（合同初审回复确定后）

- 合同文本以我院审核回复的版本为准，乙方不得私自修改任何相关条款，如有异议，请协商解决。

- 货物类合同所标注货物品名称须以“医疗器械注册证”为标准，如通用名或商品名与注册证名称差别过大的，需予以标注:医疗器械注册证（通用名/商品名）；属多产品成套设备的，需列明主要独立（以注册证及商品名为准）组件及其价格。

- 签署注意事项

- 乙方一般须由法人亲笔签署，由授权签约代表亲笔签署的，须提交

签约代 表授权书（法人亲笔授权）；

- 合同骑缝章需首尾覆盖，漏页无效；

- 合同一式五份，甲方执 三 份、乙方执 两份；经销、产品资质及技

术文件各二份（文件内容中2、3、4、5、6）

安装验收注意事项

- 按合同要求到货安装验收

- 送货清单信息务必详细完整、正确无误

- 验收报告：以《广州市花都区人民医院医疗设备安装验收报告》为准

- 发票抬头：广州市花都区人民医院

## 医疗设备安装验收报告

| 设备名称 |  | 品牌/产地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 机身码/ 分类级别 |  |
| 注册证号 |  | 有源额定 功率（W） |  |
| 生产日期 /保修期 |  | 技术支持 | 联系人： |
|  |  |  | 联系电话： |
| 经销公司 |  | 经销商 | 联系人： |
|  |  |  | 联系电话： |
| 安装地点 |  | 所属科室 |  |
| 主要部 件信息 |  |
| 安装验收 | 设备配套所需的水电气或防护设施配置是否到位：□是；□否 成套设备试运行是否正常：□是；□否 设备功能完整性验证达标：□是；□否 设备技术参数、性能指标验证达标：□是；□否 缺项或其它说明： 安装工程师： 设备科工程师： 日期： |
| 培训记录 | 无需培训□；现场简易操作培训□；需安排临床应用培训□；其它 。 培训形式：课件培训□；现场实操考核□；其它 。 培训主题： |
|  | 以下人员通过培训已掌握基本应用技能 培训老师： 地点： 日期： |
| 文书验收 | 商务文书（报关单）：□有/□无/□不适用；合格证书： □有/□无 产品说明书： □有/□无/□不适用；操作手册： □有/□无/□不适用 维修保养手册： □有/□无/□不适用；标准操作规程：□有/□无/□不适用 备注： 。 签名： 日期： |
| 项目验收 | 该项目经确认，同意验收□。 其它情况备注： 。 签名： |

# 第五部分 开标、评标和定标

## 开标

## （一）招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

## （二）开标时，由签到前两名投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣布投标人名称、投标价格及其他主要内容等。开标记录表由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

## （三）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

## （四）参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可开标结果。

## 资格审查

## 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 《资格审查表》

| 供应商资格要求 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 满足政府采购法第二十二条的规定； |  |  |  |
| 具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照； |  |  |  |
| 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》； |  |  |  |
| 如所投标产品属于医疗器械产品，应具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》； |  |  |  |
| 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商； |  |  |  |
| 非联合体投标； |  |  |  |
| 未发现“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一子包的投标”的情况； |  |  |  |
| 非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； |  |  |  |
| 满足供应商资格条件中的其他要求； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 注：本表如与投标邀请函中供应商资格条件有出入，以投标邀请函中的供应商资格条件为准。 |

## （二）资格审查未通过的投标人，不得进入评标环节。

## （三）合格投标人不足3家的，项目作废标处理。

## 评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的一名代表和从政府采购专家库随机抽取的四名专家共五人组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或者直系亲属三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作（不含采购人代表）；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、评审委员会中，同一任职单位的评审专家超过二名的（含二名）；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

## （三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列责任：

## 1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

## 2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

## 3、对投标文件进行比较和评价；

## 4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

## 5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 四、评标步骤

（一）投标文件初审

1、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

### 2、评标委员会将根据招标文件的规定，审查各投标文件是否实质性响应招标要求，具体审查内容详见《符合性审查表》。投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金及投标函的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

（6）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（7）投标文件提供虚假材料的；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（10）按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

3、评标委员会认为投标人的报价明显不合理或者明显低于其他通过资格符合性审查的投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4、被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

《符合性审查表》

| 要求 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过采购预算；若投标报价明显低于其成本，投标人应能作出合理说明；招标文件不接受备选方案。 |  |  |  |
| 对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |
| 投标文件对招标文件中“★”号条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）； |  |  |  |
| 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |  |  |
| 提交投标函。 |  |  |  |
| 已提交投标保证金的证明文件。 |  |  |  |
| 投标有效期为投标截止日起至少90天。 |  |  |  |
| 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |  |  |  |
| 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

（二）投标文件的澄清

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较和评价

评标工作依据《政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会按照本招标文件确定的评标方法、评标标准对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

- 评标方法

1.1根据《政府采购法》及相关法规的规定，本次评标采用综合评分法。

1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标标准

2.1本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为100分，其中各部分权重如下：

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 10分 | 35分 |

2.2在汇总每个投标人的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该投标人的技术、商务得分。

2.3商务评价（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年以来同类产品业绩(提供中标通书、合同证明文件) | 2分 | 2分 | 1分 | 0分 |
| 2 | 经营状况 （提供经会计师事务的证明文件） | 3分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 3 | 企业信誉、资信状况 （提供证明文件） | 2分 | 2分 | 1分 | 0分 |
| 4 | 投标人的履约能力 | 3分 | 3分 | 2分 | 1分 |

2.4技术评价（55分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性（30分） | 完全满足(或优于)用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，且能详细描述，综合评价最优(21-30分)； 部分满足用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，综合评价次之(11-20分)； 严重偏离用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，综合评价较差 (0-10分)。 注：（除“★”指标外，带▲1个不满足扣3分，扣完为止） |
| 2 | 投标设备技术先进性和可靠性（10分） | 技术水平在同类产品中领先，技术成熟性、设备可靠性强，明显优于同类产品(8-10分)； 技术水平在同类产品中属于中等，技术成熟性、设备可靠性一般(5-7分)； 技术水平在同类产品中较落后，技术成熟性、设备可靠性较差(0-4分)。 |
| 3 | 投标设备的制造商生产水平及知名度和以及在中国的用户满意度情况（10分） | 由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、以及在中国的用户满意度情况最优7-10分、次之4-6分、一般0-3分 |
| 4 | 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽，综合评价最优3-5分；次之2-3分；差1分 |

2.5价格评审（35分）

2.5.1价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100

2.5.2小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：①符合小型、微型企业划分标准。②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用中型、大型企业注册商标的货物。③小型、微型企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，如提供其他小型、微型企业生产的货物时，还需提供制造商的《中小企业声明函》。

2.6综合评分的计算

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

（四）推荐中标候选供应商名单

1、评标委员会将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。

# 注：第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20﹪以上的，只推荐一名中标候选人。

# 2、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以核心产品为准，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本款处理。（子包二核心产品为全自动酶免分析仪）

# 五、废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

- 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

# 六、定标

### （一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### （二）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

4、向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### （三）招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内，在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司（www.gdhycg.com）网站公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### （四）中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、代理服务费

（一）代理服务费的收取

1、法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2、本次项目的类型为  货物类  。

3、以成交金额作为收费的计算基数。

4、收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费。

5、收费标准：详见下表    代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

6、代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东华粤招标代理有限公司

银行帐号：120910640210901

开户银行：招商银行广州体育西路支行

7、服务费不在响应文件的报价中单列。

（二）中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（三）《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 八、 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

广州市花都区人民医院政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：KDRW-2017HW-04

采购项目名称：广州市花都区人民医院医疗设备采购项目

投标人名称：

日期：      年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

2.3退保证金说明

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 政府采购法第二十二条要求 | 提供政府采购法第二十二条证明文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 供应商规格要求中的其他要求 | 满足供应商资格条件中的其他要求并提交证明文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。 (副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定，投标报价未超过采购预算；对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1、自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2、资格性文件 | 2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5投标保证金/政府采购担保函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件) | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7政府采购法第二十二条证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.9所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.10信用查询记录 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.11供应商资格条件中要求的其他证明材料 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.12投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.13┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3、商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5同类产品业绩 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6经营状况（提供财务审计报告） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7企业信誉与资信状况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.8履约能力 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.9售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.10投标人认为对本项目有利于商务评分的文字和文件 |  |
|  | 3.11 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4、技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5、价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

广东华粤招标代理有限公司：

我方收到贵方关于“广州市花都区人民医院医疗设备采购项目”（项目编号：KDRW-2017HW-04 ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐    号：                           日     期：

#### 2.2  检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

#### 注：无行贿犯罪记录证明（原件备查，复印件有效）在有效期内可多次使用。

#### 行贿犯罪档案查询申请书

广州市人民检察院：

我单位于今年      月       日在广东省广州市参加                 项目招投标，根据                                                         （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                                    （单位），法人代表              ，身份证号：                                        ，

项目经理：            ，身份证号：                                        ，

近年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请！

申请单位：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与           项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

#### 时间：   年  月  日

#### 2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华粤招标代理有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华粤招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订                              项目（项目编号：           ）经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至     年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与广州市花都区人民医院签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州市花都区人民医院签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

| 甲公司全称：（盖章） | 乙公司全称：（盖章） | ……公司全称（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.4 投标保证金交纳凭证

广东华粤招标代理有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为KDRW-2017HW-04 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东华粤招标代理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

政府采购投标担保函 （可选）

编号：

根据《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府 采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环 北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何嘉 |
| 广东省融资再担保公司 | 广州市东风中路481 号粤财大厦 | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资 担保公司 | 东莞市东城区君豪商 业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

1、投标担保。指由专业担保机构（特指上述3家担保公司，下同）为供应商履行支付投标保 证金的义务向招标代理提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中 标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投 标担保函》的形式交纳投标保证金。

- 履约担保。由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

3、融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。详情请供应商自行咨询专业担保机构。

政府采购投标担保函格式

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

2.5 关于资格的声明函

致：广东华粤招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称: “ 广州市花都区人民医院医疗设备采购项目” 采购项目编号：KDRW-2017HW-04子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东华粤招标代理有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于     年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近 1  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 2 年内具有独立完成同类项目（产品）的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 %，并可提供对应项目合同和客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 90 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：整机保修≥1年（以用户需求为准）。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在广州设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日     期：   年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标一览表

项目名称: 广州市花都区人民医院医疗设备采购项目

项目编号：KDRW-2017HW-04                            参投包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 投标设备生产厂家、名称、型号 |  |
| 设备费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称: 广州市花都区人民医院医疗设备采购项目                  项目编号：KDRW-2017HW-04                   参投包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月    日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件