广东省政府采购

招标文件

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

采购类型：货物类

采 购 人：广东省海洋与渔业环境监测预报中心

广州程启招标代理有限公司 编制

2018年6月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 采购人需求	18

第四章 评标文件	50

第五章 合同（样本）	64

第六章 投标文件格式	71

格式1 投标书	72

格式2 开标一览表	73

格式3 详细报价	74

格式4 法定代表人证明书	75

格式5 法定代表人授权委托书	76

格式6 实质性响应一览表	77

格式7 投标资格情况表	78

格式8 投标人商务情况表	80

8.1同类项目业绩一览表	81

8.2企业认证及信誉情况一览表	82

格式9 投标人技术情况表	83

9.1 技术规格差异表	84

格式10 采购人需求响应差异表	85

格式11 投标保证金退还说明	86

格式12 交纳服务费承诺书	87

格式13 投标人资格声明函	88

格式14 政策适用性说明	89

格式15 政府采购投标担保函（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）	92

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省海洋与渔业环境监测预报中心（以下简称“采购人”）的委托，对广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1802HG05048

二、采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

三、采购项目预算金额：6,524,000.00元

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求：

| 子包号 | 子包内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 3,780,000.00元 | 经政府采购管理部门同意本项目允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
|  | 荧光分光光度计 | 1 | 台 |  |  |
|  | 原子吸收分光光度计（石墨炉和火焰一体） | 1 | 台 |  |  |
|  | 双频数字旁扫声呐 | 1 | 套 |  |  |
|  | 原位真空赶酸系统（含40位微波消解仪） | 1 | 套 |  |  |
|  | 马弗炉 | 1 | 台 |  |  |
|  | 现场叶绿素荧光测定仪 | 1 | 台 |  |  |
|  | 傅里叶显微红外分光光度计 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 气相色谱 | 1 | 台 | 2,744,000.00元 |  |
|  | 离子色谱仪 | 1 | 台 |  |  |
|  | 正置荧光研究级照相显微镜系统 | 1 | 台 |  |  |
|  | 冷冻干燥机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 |  |  |
|  | 体视显微镜系统（带拍照功能） | 1 | 台 |  |  |
|  | 现场水质测定仪 | 1 | 台 |  |  |
|  | 氮吹仪 | 1 | 台 |  |  |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。 3、政府采购监督机构：同级政府采购监管管理部门。 |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供以下材料：

（1）提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）和组织机构代码证复印件；

（2）提供2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

（3）提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供近半年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺）

3、投标人提供《公平竞争承诺书》原件；

4、投标人投标时须持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章；

5、本项目不接受联合体投标；

6、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料复印件并加盖公章；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2018年6月13日至2018年7月2日期间（上午08:30至12:00,下午14:00至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年7月3日9时30分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2018年7月3日9时30分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年6月13日至2018年6月20日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广东省海洋与渔业环境监测预报中心 | 地址：广州市南沙区东涌镇大稳村广东海洋与水产高科技园（市南路东涌路段4号) |
| --- | --- |
| 联系人：杨小姐 | 联系电话：020-84109720 |
| 传真：/ | 邮编：510240 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：马小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：陈先生 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

#### 资金来源

财政性资金。

#### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

#### 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

#### 定义

    - 采购人：是指广东省海洋与渔业环境监测预报中心

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 合同期、交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

#### 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

#### 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

#### 不得参与同一采购项目竞争的投标人

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

#### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

#### 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、传真等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：投标文件电子版光盘）、②副本、③唱标信封（内含：开标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 采购项目编号：GZCQC1802HG05048 采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目 所投子包号： 投标人全称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电话、传真投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### 投标保证金（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：

| 子包号 | 投标保证金(元) |
| --- | --- |
| 1 | 75600.00 |
| 2 | 54880.00 |

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1802HG05048号投标保证金”

    - 投标保证金从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

    - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）	投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）	中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人全称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

#### 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 中标结果公告

采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

#### 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心

采购人地址：广州市南沙区东涌镇大稳村广东海洋与水产高科技园（市南路东涌路段4号)

采购单位联系人：杨小姐

采购单位联系电话：020-84109720

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：陈先生

传真：020-83499619

邮编：510095

政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

政府采购监督机构名称：同级政府采购监督管理部门

#### 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

#### 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；
（1）以预算金额作为收费的计算基数；
（2）预算金额在100万以下的，招标服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.2%计算…
（3）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
（4）招标服务费不在投标报价中单列；
（5）招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

（6）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 采购人需求

采购人需求

说明：“★”号技术条款为必须响应条款，不满足则作废标处理。“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。

#### 一、拟采购设备清单

子包1：光谱及其相关设备

| 序号 | 仪器 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 3 | 原子吸收分光光度计（石墨炉和火焰一体） | 1 | 台 | 是 | 允许进口 |
| 4 | 双频数字旁扫声呐 | 1 | 套 | 否 | 允许进口 |
| 5 | 原位真空赶酸系统（含40位微波消解仪） | 1 | 套 | 是 | 允许进口 |
| 6 | 马弗炉 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 7 | 现场叶绿素荧光测定仪 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 8 | 傅里叶显微红外分光光度计 | 1 | 套 | 是 | 允许进口 |
| 预算金额（元） | 3,780,000.00 |

子包2：色谱显微设备

| 序号 | 仪器 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱 | 1 | 台 | 是 | 允许进口 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 是 | 允许进口 |
| 3 | 正置荧光研究级照相显微镜系统 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 4 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 5 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 | 是 | 允许进口 |
| 6 | 体视显微镜系统（带拍照功能） | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 7 | 现场水质测定仪 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 8 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 否 | 允许进口 |
| 预算金额（元） | 2,744,000.00 |

#### 二、设备明细及技术要求

#### 子包1-1 紫外分光光度计

1.工作环境：工作温度：5-32℃；工作和存储湿度：20-80％

2.总则：可用于光谱扫描，固定波长，定量，多组份，动力学等分析

3.测量方式：吸光度 （AbS）；透过率（%）；反射系数（%）和能量（E）

4.主要技术要求

▲4.1波长范围：190-1100nm

▲4.2带宽：0.5,1,1.5,2,4nm

4.3 波长准确度：±0.10nm

4.4 波长重复性：±0.02nm

4.5扫描速度：1～3800nm/min

4.6单色器驱动速：4000nm/min

▲4.7杂散光：<0.010%T@220nm,<0.005％T@340nm

4.8 吸光度范围：>4Abs

4.9 吸光度显示：±6.0A

4.10 吸光度准确度：±0.0015Abs  （0.5Abs）

±0.003Abs  （1Abs）

±0.006Abs  （2Abs）

4.11 吸光度重复性：±0.002Abs  （1Abs）

4.12 噪声值：<0.00015A

4.12吸光度稳定性：<0.0005 Abs/hour

▲4.13 光源：氙灯光源全波段无需调整（保修3年），室光免疫，可开盖检测，一个光源可覆盖全波段（190-1100nm），无需光源转换。

4.14光栅：全息母光栅

4.15光学元件：石英镀膜

4.16光路优化功能：具有自动动态准直功能，调整光路至最佳，无需人工调整

4.17检测器：硅光二极管

4.18 软件：标准具有高级扫描，单波长和多波长测量，以及单组分和多组分定量分析等功能，动力学，平行比率，方程式模式等功能。

▲4.19生命科学软件：DNA/蛋白浓度测定和DNA纯度测定，DNA/直接紫外测定，布拉德福法、酚试剂法、BCA法、双缩脲法、沃伯格法蛋白浓度测定，内置Oligo寡聚核苷酸计算器输入碱基即可计算分子量，监测细胞增殖

5.设备包装要求和运输方式：

使用合适的材料对设备进行包装，适合长途运输，防潮、防震、防锈等，由于包装不良导致设备损坏丢失等，供货商应负由此产生的一切费用和损失。

6.氙灯光源保修3年。

7.配置清单：

7.1紫外可见分光光度计主机：1台；

7.2样品池支架：1个；

7.3参比池支架：1个；

7.4原装进口10mm石英比色皿：10个；

7.5电脑：1台；

7.6打印机：1台；

7.7操作软件：1套。

#### 子包1-2 荧光分光光度计

（一）技术指标：

▲1.光源：大功率150W连续氙灯光源

2.波长范围：190～900nm

▲3.分辨率：0.5nm

4.波长精度：±0.5nm

5.波长重现性：±0.2nm

▲6.单色仪：全息光栅，光栅尺寸需满足34.0mm x 34.0mm

▲7.激发和发射带宽：0.5/1.0/2.5/5.0/10/20nm六档自动可调

▲8.灵敏度：灵敏度(水的Raman峰信噪比)：＞4000：1 RMS（350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒）

▲9.最少样品量体积（10mm标准池）：500 µL

10.检测器：R928光电倍增管检测器

11.软件功能：

A.光谱扫描模式：可连续或同步测量激发光谱或发射光谱，测量磷光和发光光谱，利用测出的数据研究分子的性质，构像的变化，荧光的各向异性或检测量子效率；

B.时间扫描模式：时间扫描模式非常适合于动力学测量工作，分辨率可达到20 µs，磷光寿命测量；

C.三维扫描模式：3D扫描功能可以同时提供激发和发射光谱；

D.定量模式：提供线性，二阶，三阶校正曲线，自动计算浓度；

E.数据处理：提供变性实验程序，如DNA熔点和蛋白折叠实验；平衡和量子效率计算；1-3阶导数荧光光谱；

12.配置清单：

12.1主机：1台；

12.2 10mm比色皿支架：1个；

12.3石英荧光比色皿：1只；

12.4备用保险丝：1个；

12.5 RS232连接电缆：1条；

12.6用户指南；

12.7电脑：1台

12.8打印机：1台。

#### 子包1-3 原子吸收分光光度计（石墨炉和火焰一体）

1.用途

本仪器采用原子吸收光谱法， 用于环境、食品、饮用水、环境土壤、农产品等中多种微量金属元素的定量分析。

2.工作条件

2.1环境温度：	0-40℃

2.2相对湿度：	20-80%

2.3适用温度：	220V ( AC ). 50Hz

3.技术规格

3.1仪器主机：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器。

3.2 背景校正：火焰使用氘灯背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%。

3.3	光源

★3.3.1灯座：六灯座，配备6个独立电源，可同时点亮6灯预热，自动选择并准直

3.3.2空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头

3.4	光学系统

3.4.1 光路：STOCKDALE双光束系统

★3.4.2 单色器：必须采用高分辨中阶梯光栅分光系统，非平面光栅

3.4.3色散率：优于0.5nm/mm

★3.4.4 波长：180－900nm，自动选择

3.4.5 狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择

3.5火焰系统

3.5.1雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器

3.5.2雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

3.5.3燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化

3.5.4气体控制：燃气流量自动控制并优化

3.5.5安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

3.5.6灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A

3.5.7稳定性：火焰法 RSD ≤0.5%

3.6石墨炉系统

3.6.1控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护

★3.6.2温度范围：室温－3000℃以上，升温速度3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃

3.6.3 程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

3.6.4 石墨管：长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次

3.6.5灵敏度：	Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯）

3.6.6精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%

3.7石墨炉自动进样器

3.7.1样品杯个数：2mL  100只  25mL 50只 1.5mL  100只

3.7.2进样量：	0.5-70μl，最小增量0.5μl

3.7.3进样精度：≥10μl，精度优于1%

3.7.4样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度

3.7.5热注射功能：200℃热 注射

3.7.6样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能

3.8石墨炉可视系统：通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。

3.9	数据处理和软件

3.9.1积分方式：峰高、峰面积积分

3.9.2 数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度

3.9.3软件：全中文多语言软件

4.配置清单：

4.1火焰石墨炉一体机主机：1套；

4.2石墨炉可视系统：1套；

4.3石墨炉和自动进样器模块：1套；

4.4原装进口空心阴极灯（铜、锌、铅、镉、铬、镍）:6只；

4.5原装长寿命石墨管：40根；

4.6循环冷却水浴：1台；

4.7无油空压机：1台；

4.8火焰随机备件包：1套；

4.9石墨炉随机备件包：1套；

4.10石墨炉自动进样器随机备件包：1套:

4.11电脑：1台；

4.12打印机：1台。

#### 子包1-4 双频数字旁扫声呐

（一）用途

侧扫声纳技术运用海底地物对入射声波反向散射的原理来探测海底形态，侧扫声呐技术能直观地提供海底形态的声成像，在海底地质勘测、海底工程施工、海底障碍物和沉积物的探测，得到广泛应用，用此设备可以直观反应海域的水下环境现状，完成区域水下调查、环境评估任务。

（二）工作条件

1.电源配置：12~24V直流电源；

2.环境要求：-10-+45°C，90％相对湿度，无水汽凝结现象。

（三）技术性能指标

1.工作深度和速度：标准 0-2000 米；1-11节；

2.声频率：低频：≤102KHz、高频 ≥325KHz；

3.测量范围：（左璇和右璇）低频≤102KHz：100m、200m、300m、450m

高频 ≥325KHz：25m、50m、75m、100m、120m；

4.声脉冲率：500/（据测量范围极限定）即：10 个扫测/秒@50 米；

5.脉冲功率与长度：217DB re 1 micropascal@1米、取决于测距长度，如53毫秒@50 米；

6.阵长度：高、低频为≥0.41ｍ、超高频为 ≤0.3 米；

7.波束角和横向分辨率：高频：水平 0.3°、垂直 40°不对称；能测量 ≤39mm 的物体；低频：水平 1°、垂直 50°；能测量 ≤78mm 的物体；超高频：水平 0.2°、垂直 50°能测量 ≤156mm 的物体；

8.波束压缩：≥10°或 ≤20°不用工具就可调；

9.高程测量及精度：由测深仪进行自动高程测量、分辨率为 ≤80mm；

10.安全特征：弱连接、尾部先拖有报警、测深高程≤2.5 米

11.结构：316 型不锈钢材料；

12.温度范围：工作温度-10-+45°C、非工作温度-20-+50°C；

13.标配全球亚米级精度定位服务，可以接收中国精度海上差分定位动能。

（四）配置要求

1.基本配置：声纳控制收发处理器1个、数字双频拖鱼（低频/高频）1个、后处理工作站（PC）1台、数据采集及处理软件1套、50和100 米高强度拖缆各1根、操作手册（中、英）1本、绞车1台、RS232 通讯电缆1条、电源电缆1条、中国精度差分定位GPS1套、拖鱼专用存放箱1个。

2.耗材：以上探头必须的校正液、标准液各两套。

3.产品的详细清单、中文操作手册，足够的易损配件。

（五）售后服务

1.保修维修：中标人须对所提供的设备提供一年质保期，时间从设备验收合格、采购人接受使用之日算起。并提供终身维修。质保期内的工作应包括设备的免费维修和保养等工作，中标人须负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，所发生的费用由中标人承担。具体的内容须在投标时说明。

2.由中标人提供样本，使用及安装、调试、维修手册。并列明设备的保质期及相关的售后服务条款（如仪器的校准等）。要求供应商在国内设有维修中心，在采购人提出维修要求的24小时内做出答复，并在仪器出现故障后及时帮助采购人解决问题。

3.技术支持：提供中文操作手册；在技术更新、升级以后，及时提供软硬件的技术更新和升级改造信息，在不涉及更改硬件的情况下，免费提供软件升级服务。

4.培训：免费提供3名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。

5.质量保证期内，中标人应保证备件的供应。质量保证期满后，如中标人将要停止备件生产，应事先将停产计划通知采购人，以使采购人有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，采购人有权向中标人追索全部整机损失。

#### 子包1-5 原位真空赶酸系统（含40位微波消解仪）

一、应用范围

适用于实验室各类样品的消解和萃取前处理过程。

二、技术要求

1.工作条件：电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃

2.仪器性能及参数

2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理≥40个各类复杂样品。同时非接触地控制≥40个样品罐(罐体体积55ml)的温度和压力安全，操作简单，无需连接传感器，采用自动泄压方式，无如防爆膜等易耗品。

2.2 主机设计：

2.2.1微波源采用专业双磁控管设计，微波功率输出足以满足≥40个样品的消解所需的能量。

★2.2.2确保腔体内微波能量均匀，要求微波从腔体内的顶部和侧面两个微波输出口输出，实现能量垂直交叉辐射，避免微波输出口处于同一位面形成单面微波扩散不均匀，确保最大均匀性。

2.2.3主机内置LED灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。

2.2.4内置影音系统，双声道扬声器，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。

★2.2.5可直接简便观测到腔体内转盘的运行情况且避免在配置摄像头带来的微波干扰，影响微波的均匀性，仪器必须在腔体门上有配有防泄漏措施的可视窗。

2.3操作系统：

★2.3.1采用彩色触摸集成一体式控制终端，可显示温度、功率调整曲线的全过程显示，0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。

▲2.3.2配备智能化系统，可进行一键智能操作:用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，并自动识别反应腔中的反应罐的类型、数量和位置，随后从数据库自动检索最优化的应用方法，自动能量优化数据匹配计算，全过程智能控制无需人为干预。

★2.4温度控制系统

2.4.1传感器要求配置≥2套非接触式的红外温度传感器，且温度传感器需提供5年的免费质保；

2.4.2测温点必须为内管底，不受液位影响且为内管管壁的实际温度，以保证测温准确性；

2.4.3测温系统可实现同时检测≥40个反应罐中每一个罐子的温度，并在显示屏上实时显示每个一罐子的温度柱状图，避免用户在同一批次消解不同类型的样品时，因每一个罐内的样品不同、反应不同、温度压力不同而引起的罐子超温超压运行甚至爆罐，使样品的消解过程能顺利完成，同时也延长了罐子的使用寿命。

2.4.4测温精度：±1℃，测温范围：常温-300℃。

2.5消解罐

2.5.1消解罐工作过程泄压无任何消耗件。内罐材质：可直接用于赶酸器上进行酸蒸发的TFM材料，最高耐温≥280℃，最高耐压≥1450psig，体积≥50mL。

2.5.2样品反应罐外罐材料：防爆、耐高温高压的阻燃宇航复合纤维材料；最高耐温可达480℃，最高耐压≥480大气压；5年免费保换。

★2.5.3转盘及外罐非一体化设计，方便操作。转盘提供5年的保修。

2.5.4冷却过程禁止搬运，风冷时间≤20min。

2.6 赶酸器

2.6.1电源：AC 220 V,50 ~ 60 Hz；

2.6.2功率:1000W；

2.6.5最大样品位数 ：24 位；

2.6.6孔径：29mm；

2.6.7孔深：170mm；

2.6.8温控范围：室温—200°C；

2.6.9控温精度：±0.5°C；

2.6.10孔间温差：±0.5°C；

2.6.11控温时间：0-999分钟。

3．配置要求：

3.1含全套安全装置的微波消解萃取系统主机：1套；

3.2底部红外探头温度控制与检测系统：2套；

3.3全罐自动压力监测系统：1套；

3.4彩色触摸集成一体式控制终端：1套；

3.5全自动消解罐智能识别控制系统：2套；

3.6≥40位样品反应罐转盘（含外罐）：1套；

3.7高压消解反应罐（体积≥55mL，含内罐、弹片、盖子）：40套；

3.8赶酸器：1台；

3.9 40位原位真空浓缩赶酸装置：1套；

3.9.1仪器用途：主要用于消解结束后赶酸及酸回收及纯化处理。

3.9.2仪器参数：

▲3.9.2.1加热单元：兼容消解主机及赶酸装置，最快加热速度要求，可在10分钟内加热到180℃。

3.9.2.2全部组件为TFM等耐腐蚀材质构成，适合在微波条件下工作，工作温度为最高≥200℃。

3.9.2.3控温方式：可实现最多40个罐体的实时监测。控温范围：室温~300℃。

3.9.2.4酸液气路圆盘分配器，每一路气路流动速率相同，确保1-40套消解管赶酸的速率一致；赶酸时产生的酸液气先后通过分配器和碱液中和瓶，有效降低污染。

▲3.9.2.5原位真空赶酸每次浓缩消解罐数量为≥40罐/批次。

3.9.2.6真空泵并可以配套使用。真空泵的真空度≥100pa。

3.9.3仪器配置

3.9.3.1酸液气路圆盘分配器：1件

3.9.3.2匹配的耐腐蚀真空泵：1台

3.9.3.3材质为TFM消解罐真空塞头、真空管：40套

3.9.3.4酸液气吸收装置：1套

★3.9.4保修条款（须由制造商或国内总代理商出具盖章的售后服务承诺函）

3.9.4.1整机提供1年保修；

★3.9.4.2温度控制系统包含温度传感器提供5年的免费质保；

3.9.4.3消解罐泄压组件（盖子以及盖子上的泄压组件，如泄压弹片等）提供5年的免费质保；

★3.9.4.4消解罐外罐及转盘提供5年的免费质保。

#### 子包1-6 马弗炉

（一）参数：

1.最高温度：≥1100℃；

▲2.容积：≥15L；

3.内尺寸(mm)：≥90x115x110；

4.外尺寸(mm)：≥250x265x340；

5.升高至最高温度所需时间：≤25min。

（二）标准配置：

1.通过陶瓷加热板双面加热。

▲2.陶瓷加热板内嵌加热丝，防止受到挥发及喷溅物的污染，易于更换。

3.安全纤维制成的隔热材料。

4.炉壳由条纹不锈钢板构成，双层炉壳结构。

5.炉门为外开式炉门，可用于工件摆放。

▲6.炉门上设有可调节进气口，炉后壁设有排气口。

7.加热运行噪音低，带固态继电器。

（三）选配配置：

1.排气烟囱，配备排风扇或催化器。

▲2.过温保护限制器，根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度，以防止窑炉和工件超温。

3.保护气体接口，位于炉后壁。

4.手动或自动配气系统。

（四）B410控制器：

1.显示当前温度和设定温度；

2.可以步进1℃或1Min输入程序；

▲3.四段程序控制。

（五）配置：

1.主机：1台；

2.承烧板：1个；

3.B410控制器：1个；

4.电源线：1条；

5.说明书。

#### 子包1-7 现场叶绿素荧光测定仪

1.技术特点

▲1.1采用荧光光度检测技术；

1.2手持式便携设计重量小于500g；

1.3专用双通道设计，两种测量模式可实现单键切换；

1.4操作简便，一键测定；

▲1.5具有浊度补偿功能，有效消除浊度对测定的影响；

1.6具有温度及光照强度的显示功能，方便监测人员及时掌握影响叶绿素的环境因子状况；

1.7专用小型测量试管，有效消除测量池对测定的影响，提高测量精度；

1.8抛弃型测量试管，一次性使用，免清洗，方便快捷；

1.9内置可充电锂电池，每次充电可检测次数大于1000次；

1.10高强度塑料外壳，防护等级达到IP67，防尘防水；

1.11配备便携检测箱，可满足现场检测的全部需要；

1.12具备GPS定位功能，测量叶绿素的同时可显示经纬度。

2.技术参数

2.1检测项目：活体叶绿素、浊度；

2.2最大检测浓度：500μg/L；

2.3检出限: 0.05ppb；

2.4使用试管类型：10mm方型聚苯乙烯管；

2.5检测器：荧光检测器（测定范围：300~1000nm）；

▲2.6温度显示：-10℃～50℃；

▲2.7照度显示：0～1×106lux；

2.8测量精度：5%；

2.9数据存储：内置数采器，可存储1000组历史数据；

2.10测量时间：5秒；

2.11显示：LCD显示；

2.12环境温度：5℃~40℃；

2.13自动关机：未触摸按键3分钟后；

▲2.15 GPS定位精度：＜10m。

3.配置清单：

3.1主机：1台；

3.2方型比色皿：100只；

3.3取液器：200只；

3.4专用便携检测箱：1个；

3.5 USB电源：1个；

3.6 USB数据线：1根；

3.7操作手册：1本；

3.8合格证：1张。

#### 子包1-8 傅里叶显微红外分光光度计

1.傅立叶变换显微红外光谱仪主机

▲1.1主机：独立红外显微镜，镀金光学系统

1.2干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有13万次以上连续动态调整功能。

1.3样品台：自动，尺寸不小于2×5”。

1.4光谱范围：7600-450cm-1（DTGS检测器），7600-650cm-1（MCT-A检测器）

1.5光谱分辨率：优于0.4cm-1

1.6空间分辨率：小于10μm

★1.7红外显微镜信噪比：优于25000:1（MCT-A检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟采集）。

★1.8检测器：同时安装DTGS检测器及MCT-A检测器，计算机控制自动切换。

1.9利用二相色性技术，实现“所见即所得”，当使用者在采集数据的时候仍然可以持续观测样品，保证采样点与采集到的数据完全一致，没有任何偏差。

1.10数据采集方式：透射、反射、ATR。

1.11物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，N.A.值不小于0.7。

1.12 2" x 5"高精度马达驱动样品台/带快速释放锁定系统。

2.采样附件：

2.1显微红外光谱仪用锗晶体ATR；

2.2金刚石池（含金刚石窗片一套）。

▲2.2傅里叶变换红外光谱仪模块，带锗晶体ATR附件，DLaTGS检测器，用于测试大样品。

3、软件和谱图库：

3.1 32位红外光谱软件包，与Windows2000、Windows XP兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。

3.2分峰拟合软件

★3.3原厂生产正版10000张红外谱库

4、配套设备: 配套品牌计算机、双屏显示器，打印机

5、仪器工作条件：

5.1环境温度：15-30摄氏度

5.2环境湿度：小于60%(计算机自动湿度检查)

5.3工作电压：220v±10%

6、质量保证：

6.1整机系统保修期为安装验收合格之日起12个月。

6.2厂家需在广州设有办事处及售后服务中心，至少有两名以上专职并具有五年以上红外光谱仪服务经验的工程师；有完善的800免费热线系统，方便用户随时咨询及联系。

6.3包含两个厂家国内培训中心的培训名额，免培训费，交通及食宿自理。

7.配置清单：

7.1显微红外光谱仪主机：1台；

7.2高精度马达驱动样品台：1个；

7.3中文标识包：1个；

7.4电源线：1条；

7.5液氮检测器：1个；

7.6 Ge晶体ATR物镜：1个；

7.7样本支架：2个；

7.8金刚石压池：1个；

7.9傅立叶红外光谱仪：1台；

7.10中文语言包：1个；

7.11锗晶体单次衰减全反射附件：1个；

7.12电脑：1台；

7.13双屏显示器：1台；

7.14打印机：1台；

7.15说明书。

#### 子包2-1 气相色谱

1.系统性能指标

▲1.1保留时间重现性：<0.0008min

▲1.2 峰面积重现性：<0.5% RSD

2.柱温箱

2.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃

2.2 温度控制精度：0.1℃

▲2.3 程序升温≥32阶／31平台

▲2.4 最高升温速率≥125℃／min

2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

2.6 温度稳定性：0.01℃/1℃

3.电子压力控制器

3.1 压力范围：0～1000kPa

3.2 全程压力控制精度： 0.001psi

▲3.3 最大分流比≥12500:1

4.进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块

4.1 分流不分流进样口模块

4.1.1 最高操作温度：400℃

4.1.2整个进样口去活化处理

5.自动进样器

5.1 AS3000样品位105位

5.2 最小进样体积：0.01uL

5.3最小增量0.01ul

5.4 进样精度：RSD<0.3%

6.检测器：检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器

6.1 火焰离子检测器（FID）

6.1.1 最高操作温度：450℃

6.1.2 最低检测限：1.4 pgC/s

6.1.3 线性范围：107

6.1.4 数据采集频率：300Hz

6.2 电子捕获检测器（ECD）

6.2.1 最高操作温度：400℃

6.2.2 最低检测限：<4.5 fg/s林丹

6.2.3 线性范围：>104

6.3 火焰光度检测器（FPD）

6.3.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃

6.3.2 最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）

6.3.3 动态线性范围：104 (P)；>103 (S) 选择性：P/C=106:1；S/C =106:1

7.数据操作系统：气相色谱专用工作站（电脑、打印机性能指标），符合GLP 21 CFR Part 11

8.配置清单：

8.1主机：1台；

8.2柱温箱；1个

8.3启动工具包：1套；

8.4变色龙软件7.X SE版单机版：1套；

8.5许可秘钥-新：1套；

8.6分流不分流进样口模块（含高精度电子压力控制器）：1个；

8.7氢火焰离子化检测器（FID）模块：1套；

8.8电子捕获检测器（ECD）模块：1套；

8.9火焰光度检测器（FPD）模块：1套；

8.10 FID用测试标样：1套；

8.11 ECD用测试标样：1套；

8.12 NPD、FPD用测试标样：1套；

8.13测试柱：1根；

8.14 105位自动进样器：1套；

8.15常用备品备件及耗材包：1套；

8.16电脑：1台；

8.17打印机：1台。

#### 子包2-2 离子色谱仪

1.应用

该仪器主要用于测定样品中的无机和有机污染物。所测定的污染物包括F-、Cl-、 Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、BrO3¯、ClO3¯、ClO2¯、HCOO-、CH3COO- 等阴离子，仪器应具备ppb到ppm的分析能力。

2.系统配置

2.1输液泵系统：1套；

2.2高分辨率电导检测器：1套；

2.3阴离子电解水微膜抑制器：1套；

2.4高容量分析柱和保护柱：1套；

2.5柱温箱系统：1套；

2.6操作软件：1套；

2.8 自动进样器系统：1套；

2.9计算机系统：1套。

3.工作条件

3.1电源:220V AC(交流),10%,50Hz

3.2环境温度:10--40℃

3.3相对湿度:5--95%

3.4	连续工作时间:>10小时

4.技术指标

4.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，内置柱温箱，检测器箱独立控温，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立）和电导检测器。内部预留额外的阀位，可安装原装进口六通阀或十通阀进行在线样品前处理，节省仪器空间，方便仪器控制

4.1.1输液泵系统：低脉冲、高精度、高压输液泵；流量连续可调；非金属PEEK材料流路系统。

4.1.2 输液泵流量精密度<0.1%；

4.1.2.1输液泵最大压力≥35MPa（5000psi）；

4.1.3系统对洗脱液适应性:流路系统可使用任何pH值0--14范围内的含盐缓冲溶液,并可输送所有的普通反相溶剂。

4.1.4流动相截止阀：标配，方便仪器维护。

4.2	电导检测器

4.2.1 性能要求：一次进样能同时检测样品中高含量和低含量的离子，不需分量程多次检测，操作简单、靠，可兼容甲烷磺酸。

4.2.2 信号输出模式：数字式信号输出。

4.2.3 测量范围: 0-15000uS/cm

★4.2.4 电导检测器最佳分辨率≤0.00238nS, 分辨率越低，精确度越好。

★4.2.5 电导检测池最大池操作压力≥10MPa , 耐压越高，和紫外检测器或ICPMS等的联用性能越佳。

▲4.2.6电导池控温范围：+5℃～60℃

★4.2.9 信号采集频率≥100Hz，采集频率高，采集的信息越多。

4.2.10电导池电极材料：钝化316不锈钢

4.2.11电导池体材料：化学惰性聚合材料

4.3 抑制器: 电解自动再生离子交换抑制器；利用电解水自动产生H+和OH¯进行离子交换中和反应的抑制技术，无需使用蠕动泵外加酸和碱，容量高，免维护。

▲4.3.1无需外加硫酸进行轮流再生，节约试剂成本和避免使用浓硫酸的潜在危险，保证硫酸根离子的测定准确性。不需使用蠕动泵，使仪器连接更简单，更易于操作，且不存在泵和泵管等易耗品。

4.3.2 再生液需要电解水产生H+来抑制淋洗液CO3- HCO3-，不需加强酸。

▲4.3.3抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴阳离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度硫酸盐和钠离子进行准确定量。

★4.3.4 配有阳离子交换膜，通过阳离子交换膜置换阳离子背景噪音，达到扣除背景噪音目的，不需要人工手动，不需要加任何试剂

4.4 离子色谱柱: 原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根，提供厂家官方证明资料。

4.4.1色谱柱能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求。

4.5 柱温箱：原装进口内置柱温控模块，减少系统死体积。

▲4.5.1温控范围：环境＋5℃到60℃，温度稳定性：±1℃

4.6 自动进样器

4.6.1容量:同时放置5ml样品≥50位以上；

4.6.2 传输体积：0.1－5.0ml，完全软件控制，0.1ml为增量；

4.6.3 样品瓶种类：有两种供选择，一种是没有过滤样品功能的常规样品瓶，另一种是可以提供在线过滤样品功能的样品瓶；

4.7工作站软件系统：

4.7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

4.7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度。

4.7.3可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。

4.7.4可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

4.7.5具备流程管理系统，内嵌多种标准模板，实验人员只需选择相应的标准项目模板，即可准确无误地执行每次分析，符合SOP要求。

4.7.6具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能

4.7.7完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全实现GxP中有关计算机化系统的要求。该条适用于制药行业订购WSS版本软件的用户

4.8计算机系统

(DUAL-CORE 3.2G 2M缓存)/ G41 /2G DDR3 1066/500G SATA2/DVD/XP PRO/声卡/集成千兆网卡/集成显卡/三年有限保修/三年上门/20寸宽屏液晶显示器

#### 子包2-3 正置荧光研究级照相显微镜系统

一、显微镜主机：

1、具有色差和反差两种校正光学系统，保证全面清晰高对比度的图像；

2、显微镜透射光部分与反射光含物镜转换器部分完全分开，便于升级扩展各种观察方式；

▲3、具有明场，荧光观察技术，PlasDIC可以同时观察玻璃或塑料制品；

▲4、承载目镜的双观察筒须可绕轴360度旋转，为多人讨论观察提供多个观察位置；

5、	目镜视野范围≥23 mm；物镜转盘≥6孔；

6、	透射光采用100W长寿命卤素灯光源；

7、高级平场荧光物镜。光谱检测达到300nm~1100nm,可见光范围通透率接近90%，能够进行四种颜色的色差效正：

5X  N.A.≥0.15，

10X  N.A.≥0.25，

20X  N.A.≥0.45，

40X  N.A.≥0.65，

100X  N.A.≥1.25

▲8、荧光滤块转盘≥6孔；

9、配备多功能的高级聚光器，科勒照明；

10、配置3个荧光滤块：DAPI、GFP、Cy3；

11、具有消除背景荧光的光捕捉技术“Light Trap”或同样功能技术；

12、具有白平衡光调节功能，满足标本观察的最大清晰度；

13、超硬防刮花载物台，密封式载物台移动轨道，X、Y轴移动高低松紧可调，防腐蚀载物台，面积≥220X170mm,调焦杆长度≥135mm；

14、底座两侧均带透射光光强调节旋钮，是日常操作更加得心应手；

15、无需工具即可拆卸载物台及聚光镜，在必要时使清洁工作更简单；

16、在不更换三目镜筒的前提下可增加新的照相出口，而方便同时接驳显微摄像装置；

▲17、超大样品空间，物镜与样品间距离最高可达110mm，确保能观察特殊的超大样品；

▲18、高分辨率CCD：真实像素≥4088×3072；芯片≥1"感光芯片，输出速度≥15 幅/秒（全分辨率下）；A/D≥12位数字转换；半导体制冷模式，低于环境温度15°C；

22、 同品牌软件可通过计算机控制相机所有功能；

23、 支持czi, bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm等格式图像输入输出；

24、 有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；

25、 曝光模式自动、测光手动可选；灰度测量值8位动态范围；

26、 多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；

27、 多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；

28、 可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；

29、 可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；

30、 多种预览模式可选；

31、 可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；

32、 预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；

33、 测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；

34、 图像存档可进一步编辑；有双图像比较功能及图像导航等；

35、 软件界面可随用户习惯调整；具有测量、景深扩展、拼图功能。

二、配置清单：

1. Axio Scope.A1显微镜主机：1台；

2.50W卤素灯泡：2个；

3.中灰滤光片套：1个；

4.d=32x1.5 mm  滤光片：1个；

5.聚光镜：1个；

6.载物台附件：1个；

7.聚光镜调节系统：1个；

8.机械载物台：1个；

9.夹片器：1个；

10.三目观察筒：1个；

11.防尘罩：1个；

12.目镜10x：2个；

13.目镜罩：2个；

14.说明书：1本；

15.电源线：1条；

16.荧光部件：1套（含：6孔位荧光滤块转盘1个，防护屏1个，汞灯灯箱1个，汞灯电源1个，荧光滤色镜座3个，荧光滤色镜套1个，荧光滤色镜套（GFP）1个，荧光滤色镜套（DAPI）1个）；

17.物镜：

17.1 M27高性能物镜5x数值孔径0.15：1个；

17.2 M27高性能物镜10x数值孔径0.25：1个；

17.3 M27高性能物镜20x数值孔径0.45：1个；

17.4 M27高性能物镜40x数值孔径0.65：1个；

17.5 M27高性能物镜,油镜100x数值孔径1.25：1个；

18.成像系统：

18.1C 型照相接口1x：1个；

18.2 1250万像素冷CCD：1台；

17.电脑：1台；

18.打印机：1台。

#### 子包2-4 冷冻干燥机

1.▲冷阱容积为3.5L，冷阱大开口设计，直径为240mm，内腔易清洁；内壁为高强度抛光不锈钢冷冻腔，含盘式冷凝管，提高冷凝面积和冷凝效率。

2.▲一级压缩机，功率为1/3HP，采用无氟环保制冷剂，可获得-55℃的冷阱温度。

3.最大凝冰能力为2.5kg；凝冰效率为2kg/24h。

4.▲LD plus操作面板，大屏幕液晶显示，按键操作，将冻干过程分为预冻、泵预热、主冻干、终了冻干、结束等操作，可分别设定和显示各个阶段对应的持续时间、冷阱温度、真空度等参数，可显示冰上蒸汽压曲线，用户可直接依据曲线进行真空度和样品温度的换算。

5.丙烯酸玻璃材质冻干腔，可实时观测样品干燥情况。可放置3层搁板，直径200mm，搁板间距85mm，总搁板面积为总面积0.092m2；带8个外挂接口，可对圆底烧瓶、冻干瓶和安瓿瓶等容器进行冻干实验操作。

▲6.可直接加配手动压盖装置，做压盖冻干操作

▲7.标配真空传感器、电磁压力控制阀，实现系统真空度自动控制功能，真空度测量范围：1000~0.001mbar，在控制面板显示测量数据。

▲8.可选配RS232接口和数据记录软件实现数据记录。

▲9.配置二级油封旋叶泵，抽气速率：2.3 m3/h，极限真空度：2×10－3mbar；具有真空泵油雾过滤装置，保持实验室环境清洁

11.配置：

11.1主机：1台；

11.2真空传感器：1个；

11.3电磁控制阀：1个；

11.4底板：1个；

11.5铝制3层不可加热搁板：1个；

11.6有机玻璃干燥腔，带6个橡胶阀外接口：1个；

11.7橡胶阀：6个；

11.8圆底烧瓶，250 ml：6个；

11.9真空泵：1台；

11.10油雾过滤器：1个；

11.11真空泵管：1条；

11.12电源线：1条；

11.13说明书：1本。

#### 子包2-5 总有机碳分析仪

1．工作条件

1.1电源：AC 220V±10%，50Hz。

1.2环境温度：10～35°C。

1.3环境湿度：＜85%。

2．主机系统

2.1总有机碳分析仪应包括下列单元：高温催化燃烧单元、高聚焦NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。该仪器必须能够进行总碳、总有机碳的定量分析，适用于土壤、沉积物、植物等固体样品的分析。

▲2.2高温催化燃烧单元，固体样品最高燃烧温度≥1300℃。

2.3样品最高允许含盐量：85 g/L

2.4采用蠕动泵连续进样方式，样品中颗粒物兼容性≥300μm。

2.5进样体积：优于0.05～1.0mL，进样体积连续可调。

2.6催化剂：可使用Pt和CeO2等多种催化剂。

▲2.7检测器系统：使用高聚焦非色散红外检测器（NDIR）。

2.8测量范围：TOC：0～30000 mg/L,检出限4ppb。

2.9重现性：TOC 优于2%。

2.10可分析TOC、TIC和TC结果。

2.11电子气路控制系统，具有VITA技术，通过增加硬件分别监测检测器信息与气体流速，可以补偿气流流速引起的变化，使得检测结果更加精确。

2.12标准曲线可保存时间不少于两个星期。

2.13气体流速数字化控制，带有气体流量自动补偿校正系统。

2.14采用免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式。

▲2.15固体样品模块：独立分开的燃烧模块，不与液体样品使用同一套燃烧炉，最高温度≥1300度，最大进样量≥3g。

3．软件系统

3.1 运行于Windows 7或更高版本操作系统。

3.2具备方法开发和储存功能。

3.3系统状态显示和参数设定。

3.4 1次方或2次方线性回归校正曲线。

3.5实验结果输出及打印。

3.6遵循GLP优良实验室规范。

4．配置要求

4.1 总有机碳分析仪主机：1套；至少应含：高温催化燃烧单元、高聚焦NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统、燃烧管、干燥器、卤素捕集器、检测器、切换阀、进样系统、电子气路控制系统、数据线和电源线、各类型管路、启动工具包等。

4.2 固体样品分析模块：1套；

4.3 消耗品包，至少包括：

4.3.1样品舟：1包，1000片/包；

4.3.2石英棉：1包；

4.3.3干燥剂：1包；

4.3.4卤素吸附填充物：1份；

4.3.5碳酸钙：1包；

4.5 电脑：1台；

4.6黑白激光打印机：1台。

5.售后服务

5.1  1年的保修期，仪器终生维修。

5.2  提供软件终生免费升级。

5.3  免费安装调试至仪器可正常运行。

5.4  仪器安装调试后进行现场免费培训。

#### 子包2-6 体视显微镜系统（带拍照功能）

1、原装进口产品；

2、光路设计：对比度校正望远镜式光路设计；

▲3、无级连续变倍比≥12.5 ：1；

4、总放大倍数：8X-100X可调节（可通过光学附件达到2.4X-875X的倍率）；

5、14度立体观察夹角，强立体感设计；

6、目镜：10X/23，高接目点可调焦目镜，可屈光度补偿，视力修正范围+5到-5之间,视场数≥23；

▲7、最大物方视场≥28.8mm，最大可扩展物方视场≥95.8mm；

8、平场复消色差物镜：1.0X Plan S物镜；工作距离≥81mm；

▲9、可选配三位物镜转盘，在转换物镜时保证物镜顶部玻璃元件不漏出，防止污染；

10、整机重量不低于35kg,面积不小于390x565mm，高度不低于520mm，保证极度的显微系统稳定性；

11、最大可扩展物镜工作距离≥236mm；

12、三目镜座：视场≥23,人体工程学设计，同一瞳距可提供两种视高；

13、焦距调节方式：连续可调，手动调节，具有粗细两档；

▲14、可升级sycop控制器操控显微镜所有功能，方向杆、按键、触摸屏控制；可选配脚踏板控制器；支持多使用者的管理系统；电动调焦；电动变倍，低于1% 误差率,精度0.1倍；电动开/关光源，并可调整强度；记忆多个调焦位、倍率、照明方式，方便观察条件重现；显示z轴调焦位置；实现z轴测量；显示放大倍率；显示正在使用的物镜；显示景深；显示视野范围；显示分辨率；可作为应急方案，可选配脚踏板控制器；

15、可升级软件控制显微镜所有功能可实现远程访问，有控制杆或触摸屏控制变倍、调焦，及镜体升降，液晶显示放大倍数、焦距等工作参数，并可存储常用工作模式，存储量大于5组；

▲16、照明方式：LED冷光源，带有色温调节装置。大型透射底座；

17、配有环形光纤照明器；

▲18、高分辨率CCD：真实像素≥4088×3072；芯片≥1"感光芯片，输出速度≥15 幅/秒（全分辨率下）；A/D≥12位数字转换；半导体制冷模式，低于环境温度15°C；

19、同品牌软件可通过计算机控制相机所有功能；

20、支持czi, bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm等格式图像输入输出；

21、有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；

22、曝光模式自动、测光手动可选；灰度测量值8位动态范围；

23、多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；

24、多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；

25、可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；

26、可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；

27、多种预览模式可选；

28、可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；

29、预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；

30、测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；

31、图像存档可进一步编辑；有双图像比较功能及图像导航等；

32、软件界面可随用户习惯调整；具有测量、景深扩展、拼图功能；

33、配置清单：

33.1 V12 主机变倍体：1台；

33.2目镜10x ：2个；

33.3目镜罩：2个；

33.4体视显微镜底座和支柱：1个；

33.5 LED投射光源：1套；

33.6三目镜座：1个；

33.7 1X 平场物镜：1个；

33.8防尘罩：1个；

33.9 LED 冷光源：1套；

33.10日光型滤色片：1个；

33.11 1.0x / C 型照相接口1x ：1个；

33.12 ECO环型照明器：1个；

33.13 1250万像素冷CCD： 1台；

33.14电脑：1台；

33.15打印机：1台。

#### 子包2-7 现场水质测定仪

一、仪器用途

本仪器主要用于监测pH、电导、温度溶解氧、盐度、深度等水体参数，远期可拓展测量氨氮、总藻类参数。

二、技术参数

2.1采用分体设计，整套仪器有主机、电缆、传感器组成；

▲2.2 电缆通用接口可连接4个传感器，内置深度传感器，长度不低于9米；

2.3可充电锂电池寿命长，为手持主机与传感器供电；

2.4仪器可自动识别数字智能传感器和存储校准数据；

2.5用户可自行更换的电缆与传感器；

2.6大容量记忆存储（＞90,000组数据），具有数据身份标签功能；

2.7 电缆材质：外敷橡胶浇注、坚固且IP-67 防水的外壳， 以及金属、军事规格的接头；

▲2.8传感器主体材料为钛合金；

2.9保修期:仪器1年，电缆和传感器1年；

2.10 pH测量范围：0～14, 准确度：±0.2，分辨率：0.01；

2.11温度测量范围：-5～70℃；准确度：±0.2℃；分辨率0.1℃；

2.12溶解氧测量范围：0～400mg/、0～400%；准确度：0～20 mg/L: ±0.1mg/L or 1%准确度,以较大值为准,20～40 mg/L:±8%准确度；分辨率：0.01 mg/L 与0.1%, 或0.1mg/L与1% (用户可选择）；

2.13采用荧光法测量技术；

2.14电导率测量范围：0～200 mS/cm；0～100 mS/cm: ±0.5%准确度 或0.001mS/cm, 以较大为准,100～200 mS/cm；±1.0%准确度；分辨率：0.001, 0.01 or 0.1 μS/cm(与范围有关）；

电导率采用四电极测量技术；

2.15盐度测量范围：0～70 ppt；准确度：±1.0%准确度或±0.1ppt,以较大值为准；分辨率：0.01ppt

2.16浊度测量范围：0～4000 FNU；0～999 FNU: 0.3 FNU 或±2%准确度, 以较大值为准,1000～4000 FNU:±5%准确度；分辨率：0.1FNU

2.17深度测量范围：0-10m; 准确度：±0.004m；分辨率：0.001m

三、仪器配置

1、主机：1台；

2、电缆：1支；

▲3、传感器：

3.1 pH传感器：1支；

3.2温度电导率传感器：1支；

3.3溶解氧电极：1支；

3.4浊度传感器：1支。

4、标液：1套；

5、说明书：1套。

#### 子包2-8 氮吹仪

（一）主要用途：

氮吹仪能提供24位样品，用于液相、气相及质谱分析中的样品制备，采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，这种方法省时、操作方便、容易控制，可很快地得到期望的结果。

（二）详细技术性能指标：

▲1.样品位数：24位；

3.使用试管范围（标配）：≥10-30 mm；

4.使用试管范围（选配）：≥30-75 mm；

5.气体流量：≥0-20 lpm；

6.气体输入压力范围：≥30-150 psig；

7.气体输出压力范围：≥0-30 psig；

8.水浴温度控制范围：室温—90˚C；

9.尺寸紧凑，占用最少通风橱空间；

10.圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面接触样品，操作方便；

▲11.可容纳样品试管尺寸范围为直径≥10-30 mm、内装液体体积≥1-50 ml；

12.适用于试管、锥形瓶、离心管等；

13.较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出；

14.使用氮气或空气吹扫样品表面；

15.恒温控制，水浴提供温和加热；

▲16.氮气消耗量低，330 ml/min/样品；

▲17.带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量；

18.每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量；

▲19.针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换）；

20.所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀；

（三）、配置清单：

1. 24位N-EVAP氮吹仪主机：1套；

2. 800 W水浴：1件；

3. 气体流量计：1件；

4. 不锈钢针：1件。

#### 三、供货要求

1、上述内容只提及仪器主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供。

2、如需方在中标人交货验收或法定计量部门检定时发现设备存在严重质量问题，与本招标技术要求不符时，需方有权要求无条件退货。

3、如因中标人原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期后每延迟一天按合同总价的千分之一向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的5%，中标人支付违约金并不解除其继续交货的义务。

4、若交货期拖延不能满足需方要求，需方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。

#### 四、交货时间和地点及付款方式

1、交货时间为合同签订后90日内，交货地点为采购人指定地点

2、合同期签订后预付30%，安装调试完成并验收合格后后凭全额发票一次性付清全部余款。

#### 五、售后服务要求

1、安装调试：

由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

2、免费培训

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方2名技术人员，直到需方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

3、质保和维修

仪器质保期为整机验收合格后不少于一年；中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身免费维护。要求中标人在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在12小时内作出响应，并在72小时内派出专门维修人员到现场维修。

4、仪器维护：中标人定期免费上门对设备进行日常维护，每年至少上门一次。

# 第四章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广东省海洋与渔业环境监测预报中心。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其他评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过审查符合性的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 5.1 开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人监督代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人全称、投标报价等开标一览表的内容。

5.1.4在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

#### 5.2评标

评标分阶段进行：投标文件资格性审查、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

5.2.4使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

#### 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 政策价格扣除

4.1小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 标准价格评分：取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 55% | 15% | 30% |
| 满分 | 55分 | 15分 | 30分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）；（5）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州程启招标代理有限公司网(www.gzcqc.com)。

7.6采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### 8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 技术响应性评审表

附表4 商务响应性评审表

附表5 价格响应性评审表

### 附表1 资格审查表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |
| 3 | 《公平竞争承诺书》原件 |
| 4 | 须持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章 |
| 5 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 结论 |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

### 附表2 符合性审查表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048                                 日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足项目的交货期要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否为90天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 7 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会是否将认定该投标人报价不合理 |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |
| 结 论 |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表3 技术响应性评审表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 注：提供由制造商或总代理确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细产品技术参数确认书和彩页资料，如投标描述的文字与技术参数确认书、彩页资料不一致，则不能得分。 | ▲技术条款 | 32分 | 每一条▲技术参数不满足，则扣4分，扣完为止。 |
|  |  | 其他技术条款 | 8分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：8分；良：6分；中：4分；差：2分。 |
| 2 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 5分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：5分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 3 | 项目实施方案合理性 | 5分 | 投标人提供的实施方案（包括但不限于人员的投入、供货、安装、调试、保障质量、进度等的相关措施）具体、全面，合理、可行性进行对比：优：5分；良：3分；中：2分；差：1分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 5分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：5分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 合计 | 55分 |

### 附表4 商务响应性评审表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 6分 | 根据投标人2016年至今销售同类项目业绩证明，每提供一份得0.5分，最高6分。 注：以合同/中标通知书和验收报告复印件为准，否则业绩无效。 |
| 2 | 授权情况 | 5分 | 子包1能提供原子吸收分光光度计（石墨炉和火焰一体），双频数字旁扫声呐，原位真空赶酸系统（含40位微波消解仪），现场叶绿素荧光测定仪和傅里叶显微红外分光光度计）的有效授权书和售后服务承诺函的得：5分，每缺1份减1分，最低0分。 子包2能提供气相色谱仪、离子色谱仪、正置荧光研究级照相显微镜系统、冷冻干燥机、总有机碳分析仪的有效授权书和售后服务承诺函的得：5分，每缺1份减1分，最低0分。 注：须提供相关证明材料，否则无效。 |
| 3 | 企业认证及信誉 | 4分 | 证明材料：如管理体系认证、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、政府部门颁发的“守合同重信用企业”证书、纳税人级别证明、银行信用等级证明材料、客户评价、企业其他认证及荣誉等，根据投标人所提交的资料综合对比之：优：4分；良：3分；中：2分；差：1分；无则不得分。 注：须提供相关证明复印件并加盖公章，否则无效。 |
| 合计 | 15分 |

### 附表5 价格响应性评审表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号： GZCQC1802HG05048                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

政府采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：广东省海洋与渔业环境监测预报中心

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，根据 “广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目”（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）项目的采购文件和乙方中标的投标文件，甲乙双方就广东省海洋与渔业环境监测预报中心采购事宜签订本协议,以兹信守：

第一条 合同项目

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 厂家产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币)： |

本项目为交钥匙项目。

第二条 质量要求和技术标准

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准，如属法定计量器具范围，还需提供有资质计量单位计量合格的相关证书。

- 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

- 包装和运输：

3.1.乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

3.2.包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

3.3.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3.4.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

第三条 保修和售后服务

1.安装调试

由乙方负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员一切费用自理。

2.免费培训

2.1.现场培训：乙方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2.专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训供应商名技术人员，直到甲方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3.培训方式：技术培训、操作培训。

2.4.培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

3.质保和维修

乙方根据下表向甲方提供的免费保修和保养服务：

| 货物类型 | 免费保修期（年） | 免费定期保养服务（年） |
| --- | --- | --- |

3.1.保修期、保养期从甲方签署《质量验收报告》之日起计算。

3.2.乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求乙方在仪器寿命期内以不高于合同总价的价格保证备品备件供应并长期提供技术咨询服务。乙方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在小时内作出响应，并在小时内派出专门维修人员到现场维修。

3.3 仪器质保期内乙方应向甲方提供免费的设备全面保养，保养频率至少一年一次。

3.4 在保修期、保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

第四条 价款和支付方式

- 合同总价为：元人民币（大写：元人民币）。

上述价款包含货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费用以及应缴纳的一切关税等费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

- 支付方式：

2.1.合同货款按下列步骤分期支付：

2.1.1.本合同签署生效后，甲方按照合同总价的30%，即人民币：元（￥）办理支付手续；

2.1.2. 安装调试完成并验收合格后一次性付清全部余款。

2.2.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

2.3.每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

2.4.本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

2.5.质量保证金：

2.5.1.乙方应在全部货物到达交货地点、经到货安装、调试、验收合格之日起7个工作日内，向甲方提交合同总价的5%，即人民币：元（￥）的质量保证金。

2.5.2.质量保证金用于补偿买方因货物未能在质保期正常使用而蒙受的损失。

2.5.3.质量保证金必须采用银行保函形式提交。

2.5.4.在质保期期满后，如没有重大质量问题，买方将把质量保证金银行保函退还卖方。

2.6、本合同的每笔款项均以人民币方式支付，乙方凭以下文件与采购人结算货款。

2.6.1.合同；

2.6.2.乙方开具的正式等额发票；

2.6.3.验收安装调试报告（加盖甲方公章）；

2.6.4.中标通知书。

第五条 交货期

- 交货期：合同双方签订后天内。

- 地  点：用户指定地点。

第六条 验收

- 数量清点：在到货后天内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

- 质量验收：在货物安装调试完毕后 天内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

- 验收标准以本合同第二条约定标准为准。如因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第四款处理。

第七条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

- 如因乙方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

- 如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，甲方有权要求无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

- 如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，乙方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

- 若交货期拖延不能满足甲方要求，甲方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且乙方还须向甲方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按第七条第4款处理。

- 如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向当地仲裁委员会提起仲裁。

第十一条 其它

- 本项目的中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；

- 在合同执行中，所有经供需双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 除需方事先书面同意外，乙方不得部分或合部转让其应履行的合同项下的义务。

第十二条 合同的效力

本合同自双方签名盖章后生效。本合同一式   份，甲方、乙方双方各执   份，采购代理机构   份，呈政府采购管理部门   份。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电话：                                       电话：

邮政编码：                                   邮政编码：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

财务负责人：                                 财务负责人：

签约时间：                                   签约时间：

签约地点： 广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人全称：

投标人印章：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

| 子包号 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

所投子包号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 | ￥ |
| 投标总价 | （大写）人民币元，（小写）￥ |
| 附项 |
| 类型 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              有效期限：             单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购项目编号为“GZCQC1802HG05048”的广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

投标代表人（被授权人）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式6 实质性响应一览表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

所投子包号：

说明：1、投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要设备的检测报告等证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 投标人必须具备以下条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力； | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）和组织机构代码证复印件； | 见第 页 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件； | 见第 页 |
|  | （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； 提供近半年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | 见第 页 |
|  | （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； | 见第 页 |
|  | （5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 见第 页 |
|  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | （ ） | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺） | （ ） | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | （ ） | 见第 页 |
| 持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章 | （ ） | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 格式8 投标人商务情况表

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目业绩情况 | 2016年共计： 项， 元。 | 见第 至 页详见8.1 |
|  | 2017年共计： 项， 元。 |  |
|  | 2018年共计： 项， 元。 |  |
| 授权情况 | 请提供厂家或总代理授权书。 | 见第 至 页 |
| 企业认证及信誉 | 质量管理体系认证：（ ） 环境管理体系认证：（ ） 职业健康管理体系认证证书：（ ） 行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料：（ ）； 政府部门颁发的“守合同重信用企业”证书：连续 年； 银行信用等级证明材料：（ ）； 客户评价： 份； 企业其他认证及荣誉： | 见第 至 页 详见8.2 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

### 8.1同类项目业绩一览表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

所投子包号：

| 序号 | 业主名称 | 采购项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：按评审标准提供相关证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2企业认证及信誉情况一览表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

所投子包号：

| 序号 | 奖项或证书名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 投标人技术情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况，填写9.1，并提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的原版彩页图片资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、彩页不一致，则以说明书的技术参数，彩页中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则不能评优。 | 见第 至 页 详见9.1 |
| 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 项目实施方案合理性 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 9.1 技术规格差异表

采购项目名称：广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目

采购项目编号：GZCQC1802HG05048

所投子包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 | 备注 | 实物图片（含配置）或产品的电子图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见 页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见 页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见 页 |
| ┄ |  |  |  |  |  | 见 页 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用“完全响应”、“偏离”表述，必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。

5、如出现需要设备的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。

## 格式10 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式11 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）子包：   所提交的投标保证金 （大写金额）  元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：1、此表须附在“保证金退还说明”信封中。我司将按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

2、后附银行进账单复印件加盖公章或《政府采购投标担保函》原件。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：后附银行进账单复印件加盖公章。

## 格式12 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式14 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。 |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

注：

1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价》一致；请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

2、并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

2.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”

中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

2.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函

（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (采购项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（单位盖公章）：

日 期：

中小微企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式15 政府采购投标担保函（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加广东省海洋与渔业环境监测预报中心珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-光谱及相关设备及色谱显微设备采购项目”（采购项目编号：GZCQC1802HG05048）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为：人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一八年   月   日