    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量溶剂浓缩仪 | 6台 | 按客户指定日期交货 | 广州再生医学与健康广东省实验室指定项目现场 |
|  | 高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站 | 1台 |  |  |
|  | 高通量自动化动力学研究和处理仪器 | 1台 |  |  |
|  | 电子冷/暖气干浴 | 10台 |  |  |
|  | 中压快速制备液相色谱 | 2台 |  |  |
|  | 旋转蒸发仪 | 3台 |  |  |
|  | 12道移液器 | 5台 |  |  |
|  | 十万分之一天平 | 1台 |  |  |
|  | 万分之一天平 | 5台 |  |  |
|  | 电化学工作站 | 3台 |  |  |
|  | 多孔板加热封装器 | 1台 |  |  |
|  | 超低温冰箱（-86度） | 3台 |  |  |
|  | 低温保存箱（-25度） | 5台 |  |  |
|  | 手套箱 | 7套 |  |  |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、本项目核心产品：高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

1 设备名称：

高通量溶剂浓缩仪、高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站、高通量自动化动力学研究和处理仪器、电子冷/暖气干浴、中压快速制备液相色谱、旋转蒸发仪、12道移液器、十万分之一天平、万分之一天平、电化学工作站、多孔板加热封装器、超低温冰箱（-86度）、低温保存箱（-25度）、手套箱

2 数量：

高通量溶剂浓缩仪6台 、高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站1台、高通量自动化动力学研究和处理仪器1台、电子冷/暖气干浴10台、中压快速制备液相色谱2台、旋转蒸发仪3台、12道移液器5台、十万分之一天平1台、万分之一天平5台、电化学工作站3台、多孔板加热封装器1台、超低温冰箱（-86度）3台、低温保存箱（-25度）5台、手套箱7套

3 设备用途说明：

科研

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

加“*”的条款必须满足，否则作废标处理，加“#”的为重要扣分项。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 高通量溶剂浓缩仪 |
| 2 | 高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站 |
| 3 | 高通量自动化动力学研究和处理仪器 |
| 4 | 电子冷/暖气干浴 |
| 5 | 中压快速制备液相色谱 |
| 6 | 旋转蒸发仪 |
| 7 | 12道移液器 |
| 8 | 十万分之一天平 |
| 9 | 万分之一天平 |
| 10 | 电化学工作站 |
| 11 | 多孔板加热封装器 |
| 12 | 超低温冰箱（-86度） |
| 13 | 低温保存箱（-25度） |
| 14 | 手套箱 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

按客户指定日期交货。

9.交货地点：

广州再生医学与健康广东省实验室指定地点。

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术性能指标及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （每项指标前如有编号，仅作指示） |  |  |
| 1 | 真空离心浓缩仪 | 一．技术指标 1.系统参数： 1.1 模块化设计（离心腔、真空泵、冷阱、真空控制器均为独立体，可自由组装，也可拆卸进行另外用途） *1.2 可设定溶剂蒸发模式【水、醇、其他有机溶剂】，加热时间、总运行时间、加热温度，还有预热、紧急终止等一键式操作 *1.3 可选配冷冻干燥配件，配合涡轮泵，浓缩完后可直接冻干样品或者当做一个小型的冻干机使用。 2.离心腔参数： *2.1控温范围：室温，30~80℃ *2.2 温度控制精度：±1℃ 2.3 最大离心力：250G；最大转速1130rpm 2.4 有预热功能，使用预热键可以有效缩短蒸发时间 2.5 内表面抗腐蚀材料设计 2.6 电磁驱动旋转系统，无噪声，免维护 2.7 先进的铝制转子加热控制技术，确保宝贵样品的安全 *2.8采用防爆沸技术，防止样品爆沸 2.9 LCD控制面板，按键标示明显，操作简单 *2.10转子为铝制实心转子，传热快而且均匀，浓缩速度比塑料和空心转子快一倍；有多种型号可选，并可根据用户的需求定制 *2.10适配转子：200*1.5ml/2ml EP管，72*15ml、36*50ml离心管转子；各种规格玻璃试管和小瓶转子；96孔板转子等 2.11 在4翼平行转子中，最多可以同时放20块96孔浅孔板和8块深孔板 3.真空泵参数： - 无油PTFE隔膜真空泵，耐腐蚀，使用方便，免维护 - 最大真空度＜2mbar，抽速33 L/min 4.冷阱参数： *4.1冷阱工作温度为-50℃，用于冷凝溶剂蒸汽，每小时自动加热三分钟，无需人工除霜，加快蒸发速率，并实现环保和对隔膜泵寿命的延长等功能 *4.2冷阱的冷凝线圈设置在气路中，溶剂蒸汽直接冷凝成液体并进入到下面的接收瓶，即使进行水溶液操作，也不容易结冰。高效，系统冷凝效率提高两倍以上。 *4.3接收瓶容量：1L。接收瓶可视，轻轻旋转即可取下，方便清空 5.真空控制器参数 5.1 控制系统的真空度，显示屏显示系统实际真空度和运行模式，优化浓缩过程 5.2 显示范围：0-1100 mbar 5.3 控制精度：±1 mbar *5.4四种模式可选：全真空模式；设置真空度值模式；根据温度控制程序化的真空梯度模式；自动模式。 二、配置清单 1、离心浓缩仪主机一台； 2、真空泵一台； 3、冷阱一台； 4、连接工具包一套； 5、真空控制器一台 6、40位 18mm*150mm试管转子一个 7、可放4个微孔板（深孔板或者浅孔板）的4翼平行转子一个 8、中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 | 6台 |  |
| 2 | 高通量全自动药物筛选以及药性和药代样本前处理工作站 | 一．技术指标 1. 基本要求 1.1 全自动完成药物筛选，药性和药代样本移液过程； *1.2 三机械臂系统：具有8通道移液机械臂，96通道移液机械臂和移板机械臂，三臂独立操作，实现移液、抓板等过程同时进行，互不干扰，提高实验效率； 1.3 各功能模块均由同一厂家生产，无兼容性问题； 1.4 可进行各种复杂加样操作，如微板复制、梯度稀释、系列稀释等； 2. 主机平台 *2.1 工作平台至少可容纳152块微孔板，平台至少具有44个加样工作板位，位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局； *2.2 具有灵活8通道移液机械臂，96通道移液机械臂和移板机械臂，三臂独立操作，实现移液、抓板等过程同时进行，互不干扰，提高实验效率； 2.3 具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面； 3. 加样系统 *3.1 加样通道数量≥8个，采用基于管泵的液体置换加样原理，以稳定的系统液作为媒介，保证加样的稳定、准确、快速； *3.2 每次分液完成后，可对管路进行自动清洗，可有效防止气溶胶污染； *3.3 8通道加样器各通道为独立控制，每个液体处理通道Y轴和Z轴方向均应可独立运动，可1-8任意多道同时进行移液分液，均应可以自动探测感应液面，实时跟踪液位进行移液，且可每个通道吸排不同体积的液体，能够自动调整移液通道之间的间距，以兼容包括但不限于采血管、Eppendorf管、24、96及384孔微孔板、深孔板。 3.4 可同时并行使用10、50、200、1000ul等不同规格的一次性加样针，以满足不同量程实验的加样精密度需求； 3.5 采用电容式液面接触探测, 避免非接触式探测的不准确性，可以在移液的同时进行液面探测，跟随吸液时不断下降的液面，保证加样针与液面的最小接触；可识别吸头使用数量，检查耗材的种类和规格； *3.6 同时配置固定钢针（避免掉针）和一次性吸头适配器，8道液体处理工作站所有8个通道均应能够使用穿刺型吸头、钢针吸头、一次性电感应吸头和一次性普通吸头进行移液分液，杜绝交叉污染。 *3.7 配置低位枪头脱排器，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染； 4. 移板机械臂 *4.1 具有独立移板机械臂，机械手臂可进行水平方向的旋转和延展，可操作层架式立体储板架，对任意位置的板架进行任意取放； 4.2 可夹取微孔板、深孔板等实验器皿，不受器皿高度限制，最大承重不少于400g； 5. 96通道移液机械臂 5.1 具有独立的96通道移液机械臂，加样范围：1ul-200ul；分配SBS格式的96个标本或试剂≤15秒；CV<6%(1μl时)，CV<4%(5μl时); CV<3%(10μl时)； 5.2 使用一次性加样针时，可进行整板、单根、单排、单列的加样针取放； *5.3 可用于抓取层叠式枪头，叠式枪头枪头使用全自动； 6. 控制软件 6.1 配套仪器的统一控制分析软件，直接调用控制工作站的三个机械臂、振荡加热模块、磁分离模块、各模块之间相互独立运行； *6.2 具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程，软件功能模块化，菜单式导航，实验结束后Email方式提醒； 6.3 自动计算实际运行时间；带通讯三维模拟自动化工作站运行过程，并可实时调整观赏视野及角度； 6.4 配置优化程序，可根据实验流程，通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后，自动以最高效率安排试验流程； 6.5 控制软件在运行过程中具有实时监视窗口，随时了解实验运行状态，可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告，报告内容和格式可根据需要进行调整，实现对实验流程的信息追踪。 二．配置清单 1. 96通道主机 2.标准工作台面 3.可调安全面板(GR) 4. 控制软件 5. 8通道移液机械臂 6. 一次性加样针感应器 7. 8个钢针和8个DiTi Cone适配器 8.联合弃针站(含3个试剂槽位和钢针清洗位) 9.移板机械臂 10.侧方抓板手 11. 3位微板载架 (低位) 12. 4位微板载架 (低位) 13. 3位微板载架(半高) 14. 3位一次性加样针载架 15. 3位100ml试剂槽载架 16. 1箱(108个)100ml试剂槽 (无菌) 17. 1箱(108个)100ml试剂槽 (避光) 18. 2304支(24盒)200ul一次性加样针 19. 2304支(24盒)1000ul一次性加样针 20. 3840支(40盒)200ul一次性加样针(96通道专用) | 1台 |  |
| 3 | 高通量自动化动力学研究和处理仪器 | 一：技术参数： 1、基本要求 - 全自动完成药物筛选，药性和药代样本移液过程； - 各功能模块均由同一厂家生产，无兼容性问题； - 可进行各种复杂加样操作，如微板复制、梯度稀释、系列稀释等； 2、主机平台 * 2.1 工作平台至少具有20个加样工作板位，位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局； *2.2灵活8通道移液机械臂，采用气体置换加样原理； 2.3具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面； 3、加样系统 *3.1至少具有8个独立的加样通道, 采用气体置换原理；加样精度：CV≤6.0%(0.5μl时)，CV≤1.0%(10μl时)，CV≤0.4%(100μl时)； *3.2加样体积范围：0.5-1000ul，可以对0.5ul液体进行非接触式加样 3.3可同时并行使用10、50、200、1000ul等不同规格的一次性加样针，以满足不同量程实验的加样精密度需求； 3.4加样速度：分配96样本＜5min；分配96孔试剂＜45s *3.5具有低位枪头脱排器，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染； 4、加热振荡模块 4.1具有相应的深孔板适配器，用于药性和药代样本处理的加热和震荡； 4.2振荡速率100～1800rpm，可选线型振荡、圆形振荡； 4.3温控范围：室温+5℃- 80℃； 4.4振幅、振荡时间、温度可由工作站软件控制； 5、控制软件 5.1配套仪器的统一控制分析软件，直接调用控制工作站的加样机械臂、振荡加热模块、各模块之间相互独立运行； *5.2具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程，软件功能模块化，菜单式导航，实验结束后Email方式提醒； 5.3自动计算实际运行时间；带通讯三维模拟自动化工作站运行过程，并可实时调整观赏视野及角度； 5.4配置优化程序，可根据实验流程，通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后，自动以最高效率安排试验流程； 5.5控制软件在运行过程中具有实时监视窗口，随时了解实验运行状态，可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告，报告内容和格式可根据需要进行调整，实现对实验流程的信息追踪。 6、安全性 硬件防护：具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面； 二．配置清单 1. 主机 2. 带窗安全面板(GR) 3. 标准版控制软件 4. 8通道移液机械臂 5. 枪头感应器 6. USB集线器2.0 7. 内置滤膜(30个) 8. Te-shake工作模块 9. 联合弃针站(含6个试剂槽位) 10. 3位枪头载架 11. 960支(10盒)1000ul枪头 | 1台 |  |
| 4 | 恒温金属浴 | 一．技术参数 1. 采用Peltier制冷加热技术和金属快速导热原理，对微量离心管、微孔板和小试管中样品进行温控 2. 具有常规水浴无法比拟的优点：无需维护、针对小样品、无压缩机小巧搬动方便等特点 3. 所有数字型均带RS232接口，电子校正功能，时间控制达30天，声光报警 4. 各种加热块（微量离心管，微孔板，试管，普通离心管等）可选 5. 应用范围：14°C恒温偶联反应；17°C恒温保存卵母细胞；储存样品于冰点温度、孵育96孔板, PCR板, 铝制 0.2, 0.5, 1.5ml离心管，小瓶及试管中的样品；酶活或失活实验等 *6. 带振荡功能，振荡速度200-1000rpm 7. 温度范围：-10-110℃ *8. 温度精确性：±0.5℃；温度稳定性：0.5℃；温度均一性：0.3℃ 9. 通过UL/CSA/CE 认证 二．配置清单 1.主机 2.说明书 | 10台 |  |
| 5 | 中压快速制备液相色谱 | 一．技术参数 1.1 控制系统为触摸屏（电容屏，12英寸），具有电脑远程控制功能，USB接口可实现数据的保存、文件、方法的传送和仪器的软件升级。 *1.2随屏程序开发Peaktrak软件：通过触摸屏点击并拖动方式，仅需单个屏幕可以实现整个分离方法的开发，实时控制，在运行过程可更改程序参数且不需要暂停。 1.3自动转换：软件能自动将TLC板Rf值转换计算成梯度分离条件。 1.4方法放大：软件可实现从4g到330g之间不同尺寸的色谱柱分离方法转化。 软件可彩色编码标示各馏分。 1.5梯度：线性/台阶梯度，运行过程无需停机随时进行梯度的修改，梯度暂停可实现等度保持。 *1.6 流速：1-100ml/min，耐压不小于150psi。 1.7内置馏分收集器：带有两个支架，自动识别支架类型和正确定位功能。收集管架规格13×100mm， 16×125&150mm。收集节流阀无死体积。 1.8 收集方式：按峰收集、全收集、峰切割收集，可设定收集体积，及多段时间收集窗口。 1.9 紫外可见检测器：波长范围：200-400nm，检测模式:单波长、双波长、全波长。紫外实时波长扫描功能，预留外接其他检测器信号接口 1.10 色谱柱：可接驳4g-330g。 1.11 样本安全性：自动扩展运行时间功能（方法运行结束时，还有洗脱下的馏分时，软件自动延长运行程序，直至馏分完全洗脱）。流动相压力监测器有过压警告，自动压力调整。 1.12有CE 和CSA认证 二、配置清单 2.1 内置触摸屏电脑带最新版本软件。 2.2 主机 一套 含以下： 泵系统，六通阀，紫外可见检测器，标准配置收集器，溶剂液位管理系统，标准单独空气泵，25g上样卡套，必要的管路和瓶盖 1套 2.3 样品上样管≥30个 三、技术资料 3.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。 3.2提供仪器设备的维修保养手册。 四、技术服务： 4.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 4.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。 | 2台 |  |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 一．技术参数： 1、加热功率：1300W 2、旋转速度范围：10-280rpm *3、加热锅温度范围：20-210℃，数字显示 4、控温精度：± 1℃ 5、大屏幕液晶显示加热锅设定温度、实际温度 *6、控制面板可拆卸，可置于通风橱外，进行远程控制 *7、加热锅温度高于设定温度5℃或干烧，自动停止加热；加热锅温度高于250℃，断电保护 8、符合FDA认证的PTFE材质密封圈，具有FDA认证证书 9、冷凝管、接收瓶外可选择带透明塑料涂层玻璃组件，具有一定的防爆功能 *10、可选配全自动蒸馏模块实现24小时*7天全自动无人监管的连续蒸馏 *11、德国原装进口产品，品质可靠，经久耐用 二．配置清单 1.旋转蒸发仪主机 2. i循环水冷却器 3.干式隔膜泵（含机械真空控制器） 4.手动真空控制器 | 3台 |  |
| 7 | 12道移液器 | 一：技术参数 1.优良的耐化学腐蚀性和抗紫外线性能，可整支高温、高压灭菌（121ºC, 20分钟）； 2.内部部件采用了隔热措施，杜绝因手掌温度传递导致试验数据误差； 3.安全圆锥滤器可防止发生污染； 4.左手或右手均可操作，轻便省力； 5.增量微小 ； 6.操作力轻便； 二：产品配置 1. 30-300ul 12道移液器一支 2.吸头一包 | 5台 |  |
| 8 | 十万分之一天平 | 一：技术参数 1.精度：0.01mg/0.1mg 2.量程：40g/60g/120g 3.重复性：0.02mg/0.04mg/0.07mg 4.线性：0.1mg/0.1mg/0.2mg 5.稳定时间：6s/6s/2s 6.称盘尺寸：直径80mm 7.校准：内校（isoCAL） 二：产品配置 1. 天平一台 2. 防风罩系统 3. 显示屏 | 1台 |  |
| 9 | 万分之一天平 | 一：技术参数 标准功能/提供设备： 1.双向RS-232数据接口 2.连接打印机，可输出符合ISO/GLP的称量和校准数据：3.下部称量吊钩 4.过载保护 5.防盗装置 6.水平支脚，水平仪 7.AC适配器 8.应用程序：单位转换，计数，百分比称量，净重求和， 9.合计，动物称重，计算（乘、除） 10.-防尘罩 二：产品配置 1. 万分之一天平一台 2. 防风罩系统 3. 显示屏 4.秤盘 | 5台 |  |
| 10 | 电化学工作站 | 一：技术参数： *1.一体化集成恒电位仪、搅拌器和循环伏安分析功能 *2. TFT大屏幕同时显示转速，时间，电流和电压值和循环伏安曲线 3.独特的钢化玻璃面板，坚硬、耐划伤、耐腐蚀，硬度高达7H。光滑，易于清洁 4.面板按键集成高灵敏度电容式触摸元件，操作简单方便 5.恒电位仪电压：10mV~30V。电流范围：100uA~100mA， 6.转速范围: 50-400-1500rpm, 设置精度10rpm 7.每搅拌位点最大搅拌量（水）：100Ml *8.内置“智能辅助模式”，可同反应进行沟通，并推荐反应条件。还有进阶模式，方便自行灵活设置所需参数 *9.模块化设计，有反应模块和搅拌模块，用户可根据需要随时切换 10.标准化电极，如Pt，石墨，镁，镍，钴，泡沫镍，网状玻碳电极（RVC）等19种电极可选 11.具备循环伏安法的分析功能，图形可直接在面板上显示，或通过USB或蓝牙导出到电脑上进行分析和保存 12.搅拌盘面：铝镍钴合金磁技术，具有优异的温度稳定性和高剩余感应 13.具备USB接口，Wifi连接，蓝牙功能，可方便后续实现固件更新 14.反应瓶多种尺寸可选，1ml，2mL,5mL,10mL,20mL 二：产品配置 1.电化学工作站 1套； 2.电极和反应瓶套装 1套； 3.转盘套装 1套 | 3台 |  |
| 11 | 多孔板加热封装器 | 一：技术参数： 1.半自动热封膜机，可确保微孔板上每个孔的密封严密，避免因蒸发引起的样品损失及空间交叉污染。 2.触摸屏控制界面 3.可调节热封参数。杠 4.杠杆手柄符合人体工学设计。 5.无需操作人员用力按压，热封膜机可轻松实现整齐、牢固的密封，也避免了贴歪、帖不紧等情况发生。 6.对板子进行热密封处理，则不再需要膜上有粘合剂，不仅能确保完美无缺的密封效果，也避免了与储存的样品发生反映。 7.外部尺寸（W*D*H）220*321*425mm 8.重量：7.2kg 9.密封温度范围：125-200℃ 1℃递增 10.温度和时间可设定：是 11.人体工学设计：是 12.自动化兼容：否 二：产品配置 1）、半自动封膜机一台 2）、产品合格证及说明书1份， 3）、触摸屏 4）、杠杆手柄 | 1台 |  |
| 12 | 超低温冰箱（-86度） | 一：技术参数： 1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 2、样式：立式，有效容积728L，标准装载量为500个2英寸冻存盒； 3、外部尺寸：1041*980*1980mm；内部尺寸：766*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板； 4、输入功率≤1000W，节能静音效果显著； 5、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 6、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 7、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 8、门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放； 9、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 10、隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 11、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保； 12、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性； 13、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 14、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 15、箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告； 16.超低温冰箱符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书； 17、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上； 18、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待； 19、可选配同厂家品牌冷链监控系统，实时监控箱体温度，出现异常及时远程短信报警通知，保障样本的安全存储； 20、生产企业通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，获得医疗器械生产企业许可证，低温生产技术获得国家科学技术进步二等奖，投标产品具有医疗器械注册证； 二：产品配置 1）、超低温保存箱主机1台 2）、产品合格证及说明书1份， 3）、钥匙1把 4）、除霜铲1把 | 3台 |  |
| 13 | 低温保存箱（-25度） | 一：技术参数： 1、微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，观察方便。 2、立式，内部容积262L，产品外部尺寸（宽*深*高）657*685*1665mm 产品内部尺寸（宽*深*高）480*462*1430mm 3、显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温。 4、设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差±3°C以内。 5、多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 6、门体挂锁设计，方便用户更换挂锁，避免通用门锁，保证存储物品安全。 7、控制：监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致； 8、密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条，保温效果更好； 9、材料：机器箱壳采用优质冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁； 10、抽屉：7个抽屉设计，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 11、生产企业通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，获得医疗器械生产企业许可证，低温生产技术获得国家科学技术进步二等奖，投标产品具有医疗器械注册证； 二：产品配置 1）、低温保存箱主机1台 2）、产品合格证及说明书1份， 3）、除霜铲1把 | 5台 |  |
| 14 | 手套箱 | 一：技术参数及配置 1.1、一个不锈钢箱体，尺寸为不小于2400mm（长）×1200mm（宽）×1300mm（高），箱体分两节中间法兰连接，材质为SUS304不锈钢，厚度3mm。 1.2、可拆卸的钢化玻璃视窗，钢化玻璃厚度8mm，视窗与箱体之间的密封使用无泄漏 1.3、 8个铝合金手套口（由实心棒材加工而成，原色氧化），手套口与手套和视窗之间的密封使用无泄漏密封。 1.4、4副丁基橡胶手套 2、过渡舱 *2.1、 T大过渡仓，法兰连接，尺寸：Φ370 ×800mm，通过在触摸屏上点触启动按键，过渡舱可自动完成多次抽充程序 *2.2、 T型小过渡仓，法兰连接，尺寸：Φ150×950mm，小过渡舱门特别设计，易操作，不易损坏。 *3、 1个高效气体纯化化系统：氧气和水的吸附量分别为60L和2kg，吸附饱和后可再生。 4、 控制系统 4.1、 控制系统由 PLC和7’彩色触摸屏组成，用户友好的中英文操作界面。 *4.2、可手动和自动监测手套箱泄漏率：设定手动和自动监测，PLC将根据用户的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标。这样能及时发现破损的手套和密封条等情况。 5、 技术指标 *5.1、泄露率﹤0.001vol%/h H2O﹤0.2ppm ，O2﹤0.2ppm 6、 其它附件 6.1、 真空泵：流量12m3/h，极限真空2×10-3mbar，配油污过滤器，真空泵前端配有有机溶剂吸附柱。。 *6.2、 氧分析仪：燃料电池，不接受ZrO2传感器材质探头），量程：0-1000ppm。 6.3、水分析仪：不接受P2O5传感器材质探头），量程：0-1000ppm。 6.4、配置制冷系统，可控制手套箱内部温度在室温左右，且操作系统集成手套箱PLC系统，配有温度传感器。 6.5、底部分别预留两个冷阱φ200x300mm液体和固体废液出口配有单向阀，内部特氟龙涂层。 6.6、整套设备和放置手套箱内设备无泄漏对接 6.7、整套设备设计合理，操作方便，摆放美观 | 7套 |  |