中国科学院地球环境研究所

2018年仪器设备采购项目（一）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G1803600626

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年6月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年 6月 25 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院地球环境研究所    委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对     2018年仪器设备采购项目(一)    进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称： 中国科学院地球环境研究所2018年仪器设备采购项目（一）

招标编号： OITC-G1803600626

项目联系方式：

项目联系人： 耿佳

项目联系电话： 010-68290515

电子邮箱：  jgeng@osic.com.cn/jgeng@oitc.com.cn

采购人联系方式：

采购单位： 中国科学院地球环境研究所

地址：     西安市雁塔区雁翔路97号

联系方式：    029-62336242

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：耿佳  010-68290515

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 详见具体技术参数部分 | 是 | 130万 |
| 2 | 高精度铁磁共振仪 | 1 |  |  | 98万 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：228万元（人民币）

时间：2018年6月  25 日 09:00 至2018年7月 6  日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：2018年7月  18 日9:30

五、开标时间：2018年7月 18日9:30

六、开标地点：

中国科学院地球环境研究所岩心库大楼11楼1102会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：中国科学院地球环境研究所岩心库大楼11楼1102会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国科学院地球环境研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290515 传真：010-88517351 电子邮箱： jgeng@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑、日元或人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 5·5 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指： 中国科学院地球环境研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

详见具体技术参数部分

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 60个工作日 | 北京 | 用户指定 |
| 2 | 高精度铁磁共振仪 | 1 | 合同签订后10 个月 | 西安 | 用户指定 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包：电感耦合等离子体质谱仪招投标参数指标

技术规格

1.仪器用途要求

1.1 仪器用于不同类型样品的无机元素分析和同位素分析，尤其是对各类复杂基体的食品、医药、临床、动植物、金属材料、环境、海洋等样品。

1.2 仪器要求必须具有以下分析能力：通过离子的荷质比以及同位素比进行定性分析的能力； 不需要标准工作曲线，通过全谱扫描对所有元素进行较准确的半定量分析的能力 ；多元素准确定量分析能力；同位素比测定能力以及同位素稀释法精确定量能力。

2．仪器主机硬件技术指标：

*2.1 雾化室: 为了降低溶剂效应的影响，配置原厂半导体制冷装置，双层结构雾室去溶剂更彻底，基体效应小，更大表面积降温更充分。

#2.2 射频发生器：27.12MHz长寿命固态射频发生器，可工作在600W小功率下，实现更佳的冷焰抗干扰效果，最高可工作在1.59 kW。

2.3等离子电势消除技术：采用物理接地消除电势，使用贵金属的屏蔽距技术，避免锥口放电现象，延长锥使用寿命；对于采用非屏蔽炬技术需额外提供一套样品锥以及三个线圈。

2.4工作气体控制：高精度气体质量流量计控制各个工作气体，包括载气、辅助气、冷却气等5路质量流量控制气路；应标时需给出五路气体的具体名称。

#2.5 矩管：无需频繁拆卸安装，使用高效一体化矩管，矩管位置X,Y,Z三维计算机全自动准直，采样深度4mm-24mm可调；

#2.6接口: 镍采样锥与截取锥；为减少真空系统负载，保证质谱的长期稳定性，要求同等灵敏度情况下锥孔越小越好，样品锥口口径≦ 1.1 mm 、截取锥孔径≦0.46mm；提供官方证明文件证明锥孔大小。

#2.7提取透镜：仪器须配置具有(2个提取透镜。提取透镜上可以使用零电压、正电压和负电压三种提取模式，提高对不同离子的灵敏度响应效果，提供软件截图证明文件。

2.8离子传输系统：要求具有直角一次或离轴二次离子偏转传输系统，消除光子和中性粒子的背景噪音；

#2.9 多级杆组成的碰撞/反应池：He气流量控制0-11ml/min，提供软件截图证明；除提供消除干扰的池技术外，应有较高的离子传输效率；可与四极杆质量分析器动态调谐，具有碰撞反应池恒温技术；须提供池温控参数软件截图证明

#2.10 四极杆：要求四极杆为物理双曲面型，四极杆驱动频率(2.7MHz驱动，达到最佳分辨率和丰度灵敏度。需提供图片证实具有明显可见的双曲面外观；

2.11  质谱质量范围：3amu-259amu；

#2.12 检测器：脉冲/模拟双通道模式高速检测器，在进入检测器前应再经过一次90°偏转，彻底过滤碰撞反应池及四极杆产生的噪音，进一步提升信噪比。具有11个数量级线性动态范围(0.1-10×10^10cps)。需提供图片证实检测器前的90°偏转结构；

2.13 具有证明文件，仪器在电磁辐射等方面符合ISO、CE、CSA等国际通用标准要求；

3. 现场安装验收性能指标

#3.1 灵敏度（蠕动泵转速在0.1rps下计，转速增加灵敏度要求正比增加）：

低质量数Li: (80 Mcps/ppm；

中质量数 Y: ( 450 Mcps/ppm；

高质量数Tl205: ( 350 Mcps/ppm

3.2 检测限(3sigma, 3秒积分)：

低质量数Be: ( 0.2 ppt；

中质量数In: ( 0.08 ppt

高质量数 Bi: ( 0.08 ppt

*3.3 氧化物指标

CeO+/Ce+:( 1.9 %；

3.4 双电荷干扰

Ce2+/Ce+:( 3.1 %

3.5 以上灵敏度、检测限、氧化物、背景噪音指标必须在同一仪器工作条件下一次性同时达到；

3.6丰度灵敏度

3.5.1 低质量端: ( 5 x 10-7

3.5.2 高质量端: ( 1 x 10-7

3.7  短期稳定性(RSD): ( 2% ，长期稳定性(RSD): ( 3% ；

3.8 仪器系统背景

9Be ( 1 cps （在9Be处测实际元素背景绝对平均值）

#3.9仪器必须具有超低含量和超高灵敏度的检测能力，适用于超痕量分析，在同一测试分析方法，元素检测限和灵敏度必须达到如下要求：U（238）检出限<0.002 ppt，U238灵敏度>1200 M cps/ppm，并必须提供公司官方网站公布的测试数据；

4．ICP-MS操作软件:

4.1 操作系统：Windows  WIN7 64位 操作系统；

4.2质谱定性功能及全元素同时半定量分析功能；全自动工作条件调谐（AutoTuning）

4.3虚拟内标法（VIS）通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

#4.4可以在移动设备比如：智能手机或平板电脑上安装ICPMS软件，实现远程检查仪器状态与运行进程功能，控制关键步骤。

5．工作环境：

5.1 工作温度: 15 - 30 (C

5.2 湿度: 20 - 80 %

5.3 电源: 单相200-240 V, 30 A, 50/60 Hz

6.仪器配置要求

6.1等离子体质谱仪主机 一套

6.2进口循环冷却水装置  一台

6.3半导体制冷高灵敏进样系统  一套

6.4 计算机，激光打印机，ICP-MS操作软件及应用软件一套。

6.5 常规备品备件（除主机安装的之外）：混合标准溶液100mL装；调谐液100mL ；原装机械泵油1L；

6.6 UPS电源及相应配套高纯气瓶 一套。

7.技术服务

7.1　供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月

7.2　仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

7.3　供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。北京/上海/成都培训中心培训可选。

7.4   应商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

8.1 付款方式:签完合同后付90%，到货验收合格后付剩余的10%。

8.2 到货口岸:北京

8.3 货期： 60个工作日。

第二包 高精度铁磁共振仪

1、用途：

Phase FMR高精度铁磁共振测量系统是研究物质宏观性能和微观结构的重要实验手段。利用磁性物质从微波磁场中强烈吸收能量的现象，在不同磁场下对磁性纳米结构多自旋模式进行随磁场变化的精确测量，为磁动力学测量提供了完美的解决方案，可精细揭示超顺磁性颗粒磁畴变化特性。

2、高精度铁磁共振仪配置：

2.1 仪器类型：

Phase FMR高精度铁磁共振测量系统可以在不同的磁场下测量铁磁共振，并且通过自带的分析软件可得到饱和磁化强度（Ms）、本征阻尼（alpha）、非均匀展宽(ΔH)、回磁比(γ/2∏)等参数。铁磁共振仪可对这些模式进行随磁场变化的精确测量。铁磁共振仪为磁动力学测量提供了完美的解决方案。系统不仅提供了所有微波发生和探测的硬件，而且自带了测量和分析软件。该系统广泛应用于物理、化学、材料、生物等研究领域。

2.2 基本系统配置内容

*2.2.1铁磁共振测试仪，含锁相放大器模块；

#2.2.2电磁铁平台，冷却方式：水冷，电磁铁重量不超过130kg；

#2.2.3双极性电源，可以提供直流和交流输出，交流源输出可以大于1KHz，电源输出：电压0~±20V，电流0~±20A；

2.2.4共面波导支撑臂及手动旋转装置，可以调整样品于磁场之间的测试夹角；

*2.2.5系统需包含亥姆霍兹调制线圈；

2.2.6 全自动测试及分析软件，可以根据用户的需要执行sequence测试以及分析结果。

2.3技术指标/获取参数

*2.3.1 旋磁比 (γ/2π)

*2.3.2 阻尼系数(α)

*2.3.3 非均匀展宽(ΔHo)

*2.3.4 饱和磁化强度 (MS)

*2.3.5 有效磁矩（Meff）

2.4性能指标参数：

*2.4.1 频率范围2GHz~40GHz；

#2.4.2磁场范围：面内测试磁场大于1T，面外测试磁场大于2T；

2.4.3采用共面波导作为微波激励源；

#2.4.4至少可以测试10nm厚NiFe薄膜，验收提供10nm样品。

3其他

3.1 所有设备必须是全新的，未曾使用过的

3.2 必须提供专用工具和其他生产上必需的辅助器具(计入投标总价)

4．服务要求

4.1安装、调试、维修

4.1.1  供货商在接到用户安装通知后，须在10工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在2工作日内安装、调试完毕；

4.1.2  安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成；

4.1.3  安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

4.1.4  人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2工作日的本地培训(可以和安装调试同时进行)。

4.1.5  卖方提供一年以上的免费保修期,保修期自验收签字之日起；售后服务方面，报修后响应时间需在24个小时内给予答复，如有需要维护人员在3日之内赶赴现场。

4.1.6  投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

5.1 交货期：合同签订后10 个月

5.2交货方式： CIP西安机场

5.3 付款方式：

中标合同签订后支付50%，剩下50%为信用证（凭运单支付40%，在验收后一周内支付10%）。