中国科学院地球环境研究所

稳定同位素质谱仪 采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210360986

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定同位素质谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

稳定同位素质谱仪

一、仪器性能：

1. 主机：用于高精度测定同位素13C. 15N, 18O,34S, 29Si, 30Si, 35Cl, 37Cl, 丰度比的质谱仪，由以下部分组成:

1.1离子源：高灵敏度电子轰击源

1.2离子源室：为无焊缝整块不锈钢，可烘烤到90oC

1.3真空系统：带有TMH260 涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统

1.4离子光学：90°优质聚焦，扇形电磁铁，对所有离子束都能达到近100%的传输率，对N2, CO2, SO2,  Ar, Kr, Xe的有效半经为46cm

1.5多元素多用途接收器：具有多个法拉第杯组合的选择，通用五个法拉第杯可同时接收离子束，即CO2, N2O(44, 45, 46), O2(32, 33, 34), N2, CO(28, 29, 30), 或SO2(64, 66)，可以以静态模式检测；增加3个额外的法拉第杯，可以实现静态接收CO2 (44, 45, 46, 47, 48, 49)，即Clumped Isotopes分析，其中有专用的法拉第杯测定基线噪音

1.6 m/z 44杯屏蔽装置，可以在做Clumped CO2时最大限度减小44对于45的干扰

1.7法拉第杯上的高阻可以选用1013次方高阻，快速信号衰减：4秒钟内残余信号小于100ppm。Δ47的测定精度≤0.01‰

1.8 在m/z 47和48之间增加一个法拉第杯，在线基线监测，进行质量控制与二阶修正

1.9放大器装于隔离室中保护真空以降低噪声；放大器放大因子可以计算机控制选择切换

1.10每个法拉第接收杯可同时安装两个不同放大器高阻，且软件自动切换高阻

1.11 软件可以自动识别和控制外围设备（如EA/GC/LC/多用途样品制备系统等）

1.12电气部分：采用内部总线的模块设计。电子学模块通过-专门设计的光纤接口和计算机联接。所有离子源参数可以由数据系统控制

1.13计算机系统：Dell Optiplex GX 745 MT Core 2 Duo 1.86 GHz or equivalent

INTEL Processor, 1.86 GHz. High resolution 19 inch TFT color monitor. Laser printer (Local Purchase)

1.14软件：用于数据采集，处理和仪器控制的多任务软件

2 双路进样系统：

2.1在废气系统装有涡轮分子泵的粘滞流双路进样系统，由计算机控制自动压力调节的可变储样器(范围为3-40ml) 在二个可变储样器场装有薄膜压力传送器。切换线直接装于离子源。进样系统由整体加热器可烘烤至90℃

2.2 LIDI –长积分时间双路进样方法，相对于“传统”双路进样（粘滞流双路进样）测量时间减少一半，样品利用率提高3倍(Kiel IV)，样品量减小3倍(Clumped CO2)

二、技术指标：

1. 质量数范围：                  1～150道尔顿，加速电压10kV

2. 质量分辨能力：                MRP > 900

质量分辨率（10%峰谷定义）:     > 200

3. 绝对灵敏度：                  600 分子/离子(双路进样模式)

4. 离子源线性：                  0.02‰/nA

5. 样品消耗：                    0.1nmol/s CO2在质量数44处产生10-8A电流

6. 丰度灵敏度：                   质量数44在质量数45处的贡献小于2×10-6

7. 加速电压：                            10kV

8. 分析器有效半径：

CNOS                                 46cm

9. 放大器输出范围 ：                     0-50V

10. 基线稳定性≤±0.2 mV

11. 双路进样分析性能：

| 分析性能 |
| --- |
| 气体 | 精度 (‰) | 样品大小 |
|  | 内精度 (2δmean) | 外精度* (1δ) | 标准进样 (bar ul) | 冷指进样 (bar ul) |
| CO2 [C] | 0.005 | 0.01 | >70 | >3 |
|  | 0.03 | 0.1 | - | >1 |
| CO2 [O] | 0.01 | 0.03 | >70 | >10 |
|  | 0.02 | 0.05 | - | >4 |
| N2 | 0.008 | 0.01 | >70 | - |
|  | 0.05 | 0.1 | - | >20 |
| * measured using internal multiport-10 |

12. 碳酸盐制备装置：

外精度

13C/12C: (20ug碳酸盐)       0.04‰

18O/16O: (20ug碳酸盐)       0.08‰

Δ47的测定精度≤0.01‰（内精度，使用Kiel Ⅳ在碳酸盐样品上测试1400秒内1SE）

分析室真空≤3×10－9 mbar

- 配置要求：

| 序号 | 品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定同位素比质谱仪主机（包括控制和数据采集处理系统、计算机、打印机、标配备件及起始工具包等） | 1套 |
| 2 | CO2 (44, 45, 46, 47, 48, 49) 静态接收器包 | 1套 |
| 3 | 差分抽气系统 | 1套 |
| 4 | 双路进样系统 | 1套 |
| 5 | 用于连接碳酸盐制备装置的纯化阱 | 1套 |
| 6 | 1012欧姆放大器 | 4支 |

四、其他说明

1、质保期：12个月（验收合格后，全机仪器免费保修壹年，保修期的计算方式为仪器设备安装调试验收后十二个月。计算机系统保修期为仪器设备安装调试验收后三十六个月）

2、付款方式：货到付款条件为100%不可撤消L/C，90%货到付款，10%凭用户签收的验收报告后两周内付款
3、交货时间：签定外贸合同后6个月内交货
4、到货口岸：西安机场（货物交付到西安市雁塔区雁翔路97号中国科学院地球环境研究所）

5、采购预算:  97万元人民币