**无标题**

**中国科学院福建物质结构研究所**

**同步热分析仪采购项目**

**招 标 文 件**

**第二册**

**（专用册）**

**招标编号：OITC-G210300017**

**东方国际招标有限责任公司**

**中国 · 北京**

**2021年6月**

**第八部分 技术部分**

* + 1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| 1 | 同步热分析仪 | 1 | 详见具体技术规格 | | |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

* + 1. **技术规格**

**一、总 则**

**1、投标要求**

1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3 投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

**2、评标标准**

2.1 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后**60**天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6 在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

**3、工作条件**

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1 适于在气温为摄氏**-40℃～＋50℃**和相对湿度为**90％**的环境条件下运输和贮存。

3.2 适于在电源**220V（±10％）/50Hz**、气温摄氏**+15℃～＋30℃**和相对湿度小于**80％**的环境条件下运行。**能够连续正常工作。**

3.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

**4、验收标准**

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

**5、本技术规格书中标注“\*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。**

**6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。**

**二、具体技术规格**

**同步热分析仪**

**1 工作条件**

1.1 环境温度： 0 - 40℃；

1.2 相对湿度： 20-70%；

1.3 电源规格： 220V ( AC )，50Hz。

**2 技术规格**

\*2.1 温度范围：室温… 1500℃。

\*2.2 升温速率：0 ... 50°C/min。

#2.3 传感器类型：TG-DSC、TG-DTA、特殊防腐蚀型TG-DTA，（该仪器用于开放仪器实验室，学生自己动手操作，要求仪器皮实耐用支架不易坏，有防腐蚀型TG-DTA会好一些）。

#2.4 内置电子恒温系统来调节天平室温度，保证天平室温度恒定（不用外部恒温水浴，减少维护工作量）。

\*2.5 温度准确度：±0.1°C（标准金属），多种金属多点温度校正。

\*2.6 天平分辨率度：0.1μg（全量程范围内）。

#2.7 DSC灵敏度：1μW

2.8 最大样品量不低于1000mg。

2.9 热焓准确度：±1%（标准金属）。

2.10 气体控制装置：3路独立气体通道，内置质量流量计，软件记录、自动控制气体切换。

2.11 测量气氛：静态或动态，包括氮、氩、氦、二氧化碳、空气、氧或其它惰性或活性气体。

**3 配置要求**

3.1 同步热分析仪主机1套。

3.2 TG-DSC支架1套，特殊防腐蚀型TG-DTA支架2套。

3.3 电脑及显示器1 套。

3.4 温度和热焓校正标样，带生产厂商证书，1套。

3.5 DSC用氧化铝坩埚 50个。

3.6 DTA用氧化铝坩埚 50个。

3.7 铂铑坩埚带盖子 4套。

3.8 投标人推荐的其它配置。

**4. 选购附件、备件及消耗品**

4.1 投标人推荐的其它选件。

**5. 技术文件：**

5.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

5.2 投标人应提供仪器使用软件的所有说明书。

5.3 投标人应提供电子版说明书。

5.4 投标人应提供仪器使用软件的备份。

5.5 提供维护操作手册和维修所需机械和电气图。

**6.技术服务**

6.1 设备安装、调试和验收

6.1.1 卖方应在合同生效后的1个月内到向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。

6.1.2 仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后2周内卖方进行安装调试，直至通过验收。

6.1.3 仪器到达买方现场后，买方提供常规的三相380V50Hz/单相220V50Hz电源；卖方提供所有仪器的连接件和连接件电缆及各种必需的附件/软件，达到进行安装调试时不需要买方提供任何零配件的情况下完成所有系统技术指标。

6.2 质量保证：卖方保证所提供产品是全新的、其功能与指标满足制造商的技术标准，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。

6.3 技术培训：卖方设备安装调试完成后，应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训。

6.4 保修期：卖方提供一年或一年以上的免费保修（验收合格签字次日起不少于12个月）。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。

6.5 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修；需要现场维修的，卖方工程师应尽快到达仪器现场；当设备故障严重时,须在五个工作日内到现场解决问题。

6.6 软、硬件升级：仪器在保修期内，或保修期外，卖方应免费向用户提供仪器软件升级服务，与之相关的硬件升级收取成本费。

6.7 仪器预计安装在老区，也许一年内会搬新区，卖方应在买方仪器搬去新区时免费提供一次全程技术支持。

**7. 目的港：**

CIP福州用户现场

**8. 交货时间：**合同生效后6个月内。

**9.投标方提供的报价**为CIF中科院福建物质结构研究所指定地点价(报价中含货物到达用户安装现场的运保费)。